| Napęd ortopedyczny akumulatorowy – 4 komplety |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Napęd ortopedyczny autoklawowalny, uniwersalny. | TAK |
|  | Rękojeść wiertarska pistoletowa. | TAK |
|  | Posiadająca podłączany od spodu akumulator litowo-jonowy niesterylny. | TAK |
|  | Akumulator zamknięty w sterylnej obudowie, klasa IPX4. | TAK |
|  | Wyposażona w co najmniej dwa przyciski sterujące płynnie prędkością obrotów (obroty prawe, lewe, praca oscylacyjna). | TAK |
|  | Możliwość zablokowania przycisków. | TAK |
|  | Napęd nie wymagający konserwacji i smarowania. | TAK |
|  | Obudowa wykonana z materiału PEEK. | TAK |
|  | Waga 630 g. | TAK |
|  | Maksymalne obroty na nasadkach wiertarskich min. 1300 obr./min. | TAK |
|  | Moment obrotowy min. 3,3 Nm. | TAK |
|  | Maksymalne obroty na nasadkach rozwiercających min. 300 obr/min. | TAK |
|  | Moment obrotowy min. 9 Nm. | TAK |
|  | Kaniula napędu min. 3.2 mm. | TAK |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjce – dezynfektorze, temperatura min. 90°C. | TAK |
|  | Metody sterylizacji – autoklaw min. 134°C (minimalny czas sterylizacji 3 minuty, czas suszenia 15 minut). | TAK |
|  | Nasadka wiertarska Jacobs. | TAK |
|  | Zakres min. 0 – 7,4 mm, obroty maksymalne min. 1300 obr./min. | TAK |
|  | Nasadka do drutów Kirschnera. | TAK |
|  | O średnicy w zakresie min. 0,6 – 3,2 mm. | TAK |
|  | Z mechanizmem zapobiegającym wypadaniu drutów przy braku nacisku na dźwignię. | TAK |
|  | Nasadka piła oscylacyjna | TAK |
|  | Oscylacje maksymalne min. 23 000 osc./min. | TAK |
|  | Ładowarka do akumulatorów LI-ION. | TAK |
|  | Na cztery stanowiska z funkcją szybkiego ładowania akumulatora, rozpoznawaniem stopnia naładowania i wyświetlaniem stopnia naładowania na ładowarce. | TAK |
|  | Możliwość testowania pozostałej pojemności baterii. | TAK |
|  | Możliwość wyświetlania informacji o uszkodzonej baterii. | TAK |
|  | Możliwość ładowania zarówno akumulatorów do dużych, średnich i małych napędów za pomocą wymiennych adapterów. | TAK |
|  | Sterowanie poprzez dotykowy ekran z licznikiem cykli ładowań dla każdego akumulatora. | TAK |
|  | Ładowarka wyposażona w gniazdo wyjściowe do zasilania w celu podpięcia drugiej ładowarki szeregowo z jednego źródła prądu. | TAK |
|  | Na obudowie włącznik ładowarki, moc ładowarki min. 250W. | TAK |
|  | Uniwersalna przejściówka do ładowarki – po 2 sztuki na każdy komplet. | TAK |
|  | Dedykowana do akumulatorów. | TAK |
|  | Akumulator niesterylny litowo – jonowy (LI-ION) – po 2 sztuki na każdy komplet. | TAK |
|  | Bez efektu pamięci do napędów ortopedycznych. | TAK |
|  | Puszka do niesterylnej baterii wykonana z PEEK. | TAK |
|  | Osłona do przenoszenia niesterylnej baterii do sterylnej puszki wykonana z PEEK. | TAK |
|  | Dedykowany kontener do sterylizacji setu napędów. | TAK |
|  | Kontener wyposażony w łatwo wyjmowaną tacę do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami oraz pokrywę. | TAK |
|  | Taca o wymiarach min. długość x szerokość x wysokość: 430 mm x 250 mm x 155 mm. | TAK |
|  | Taca wyposażona w system przegródek wykonany z stali nierdzewnej pokrytej nylonem oraz silikonu, ułatwiający stabilne ułożenie elementów zestawu. | TAK |
|  | Materiały: - pokrywa: stal nierdzewna, - podstawa: stal nierdzewna, - wkładka: stal nierdzewna. | TAK |