## Arkusz1
Numer sprawy: DZP/PN/10/2026
Załacznik nr 2.10 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE nr 10 - Dostawa testów i odczynników do serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora, systemu back-up kompadybilnych do posiadanego przez zamawiającego systemu.
Tabela A - Kosztorys ofertowy dla odczynników
Lp. | Nazwa badania | Jednostka miary | Zapotrzebowana ilość oznaczeń na 48 m-cy | Oferowana ilość opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena jedn. netto w zł opakowania | Wartość netto w zł za 48 m-cy ( iloraz kol. 5 x kol. 7) | VAT |  | Wartość brutto w zł za 48 m-cy ( suma: kol. 8 + kol. 10) | Producent / Nr katalogowy | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia
[8 empty] | % | Wartość w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Pełne oznaczenie grupy krwi z podwójnym oznaczeniem antygenu D (VI+/VI-) | ozn. | 14300
3 | Screening przeciwciał w PTA LISS | ozn. | 14300
4 | Właściwa próba krzyżowa PTA LISS | ozn. | 2960
5 | Potwierdzenie grupy A-B-RhD biorcy | ozn. | 2960
6 | Potwierdzenie grupy A-B-RhD dawcy | ozn. | 5920
7 | Odczynnik LISS | wg wymagań
8 | Krwinki wzorcowe do układu AB0 | wg wymagań
| Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych | wg wymagań
9 | Odczynnik do weryfikacji antygenu D słaby w PTA | op. | 6
RAZEM | [7 empty] | x
Podane w tabeli ilości zapotrzebowanych oznaczeń przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców. Jednakże w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych testów z uwagi na sposób konfekcjownowania odczynników u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości opakowań (zestawów), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki. Ryzyko poprawnego dostosowania wielkości opakowania do ilości zapotrzebowanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
Tabela B - Kosztorys ofertowy na materiały kontrolne, kalibratory i materiały zużywalne niezbędne do wykonania wyżej wymienionych badań dla odczynników określonych w Tabeli A
Lp. | Nazwa badania | Ilość testów w opakowaniu | Oferowana ilość opakowań na 48 m-cy | Cena jedn. netto w zł opakowania | Wartość netto w zł za 48 m-cy ( iloczyn: kol. 4 x kol. 5) | VAT % | VAT wartość w zł | Wartość brutto w zł za 48 m-cy ( suma: kol. 6 + kol. 8) |  | Producent / Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11
1 | Pozostałe niezbędne odczynniki, krwiinki do kontroli codziennej oraz inne materiały zużywalne do analizatora ( proszę wymienić) | x
2 | Końcówki do pipety automatycznej | 1000
3 | Międzynarodowa kontrola Kwartalna | x
RAZEM: | [5 empty] | X
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania odpowiednich ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych do ww. ilości badań wymienionych w Tabeli A. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych w stosunku do zapotrzebowanych przez Zamawiającego ilości, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć brakującą ilość na własny koszt w okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem iż przy kalkulacji należy uwzględnić trwałość materiału zużywalnego
Tabela C - Kosztorys - czynsz dzierżawny manualnego systemu do oznaczeń immunohematologicznych i wirówki do próbek
Lp. | Nazwa analizatora | Jedn. miary | Ilość |  |  | Wartość dzierżawy za 1 miesiąc netto w zł | Wartość dzierżawy netto w zł za 48 m-cy | VAT |  | Wartość dzierżawy brutto w zł za 48 m-cy
[8 empty] | % | Wartość w zł
1 | Dzierżawa analizatora do badań immunohematologicznych | m-c | 48
2 | Dzierżawa dostawa oprogramownia do obsługi pracowni serologicznej i banku krwi s podłączeniem do systemu, osprzęt komputerowy oraz integracja z systemem szpitalnym HIS (KS MEDIS) | m-c | 48
RAZEM: | [7 empty] | x
Tabela D - Łączna wartość zadania nr 2 na okres 36 m-cy
Lp. | Nr tabeli | Wartość netto w zł za 48 m-cy | Wartość kwoty VAT w zł | Wartość brutto w zł za 48 m-cy
1 | TABELA A
2 | TABELA B
3 | TABELA C
RAZEM
UWAGA: Sumę wartości odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń oraz dzierżawy manualnego systemu do oznaczeń immunohematologicznych należy wpisać w Ofercie Wykonawcy - Zał. Nr 1 do SWZ.
GRANICZNE WYMAGANIA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DO OZNACZEŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH
Producent ….............................................
Rok produkcji …......................................
Model, typ …............................................
Nr seryjny …............................................ (W przypadku gdy nr serii nie jest znany na dzień składania ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu wpisania numeru serii oferowanego sprzętu)
Tabela E
L.p. | Parametr/cecha | Parametr graniczny / warunek wymagany | Parametry oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać)
I | Parametry techniczne
1 | Automatyczny analizator wykonujący pełną procedurę badania od pobrania materiału z próbki badanej do wytworzenia i przesłania wyniku do komputera, Analizator wykonujący bdanaia w technice mikrotestów kolumnowych żelowych.Karty zawierające 6 kolumn wypełnionych podłożem separującym | TAK
2 | Analizator wykonujący badnaia w technice mikrotestów kolumnowych. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. | TAK
3 | Analizator pracujący w trybie pracy ciągłej 24h. | TAK
4 | Analizator wyposażony dodatkowo w zestaw komputerowy z zewnętrznym systemem podtrzymania napięcia UPS. (Proszępodać nazwę urządzenia, producenta, rok produkcji. | TAK
5 | Analizator nie starszy niż 2017 rok. | TAK
6 | Analizator wolnostojący wraz z zdedykowanym pod niego stołem. | TAK
7 | Wraz z analizatorem dostarczony system maualny back-up tego samego producenta używającego tych samych materiałów diagnostycznych (inkubator, pipeta i wirówka) | TAK
8 | Analizator posiada możliwość doładowywania kart i innych odczynników bez konieczności zatrzymywania aktualnie wykonywanych badań. | TAK
9 | Analizator posiadający funkcję wykonywania badań "cito" | TAK
10 | Wydajność analizatora min. 30 próbek na godzinę w zakresie wykonania : oznaczenia antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczenia antygenu Dz układu Rh i badania przeględowego w kierunku obecności nieregularnych przeciwciał odpornościowych. | TAK
11 | Analizator wyposażony w moduł załadnukowy umożliwiający jednoczesne załadowanie min. 40 próbek badanych. | TAK
12 | Analizatror posiada magazyn na karty min. 140 kart. | TAK
13 | Analizator wykonuje samodzielnie zawiesiny krwinek badanych. | TAK
14 | Analizator wykonujący badania w technice aglutynacji kolumnowej : -grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-),anty-DVI (VI+) (drugi klon); - przeciwciała grupowe do grupy krwi- izozglutyniny A1,B; - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS; surowica poliwalentna ) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen CW). Mikrokarty zawierające 6 kolumn - kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B,anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców; -potwierdzenie grupy krwi dla pacjentów ze screeningim przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w teście PTA-LISS;- badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie. | TAK
15 | Wszystkie odczynniki, krwinki, dilenty karty muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK
16 | Czas wirowania nie dłużsy niż 10 min. | TAK
17 | Identyfikacja próbek badanych i odczynników poprzez odczyt kodów kreskowych. | TAK
18 | Analizator posiada wbudowany system kontroli jakości: kontrola wirowania, temperatura inkubacji,kontrola systemu pipetującego bjętość pipetowania oraz odczynników. | TAK
19 | Możliwość rejestracji badań wykonanych manualnie. | TAK
20 | Analizator posiada system wykrywający "skrzep" oraz zabezpieczenie przed kontaminacją próbki (Zawiesiny krwinek badanych wykonywane w jednorazowych naczynkach) | TAK
21 | Anaizator kontrolujący datę ważności odczynników na pokładzie | TAK
22 | Temperatura przechowywania kart i kaset w zakresie 18-25 C. | TAK
23 | Zestaw krwinek do wykrywania przeciwciał miusi składać się z 3 rodzajów krwinek zawierających wszystkie istotne klinicznie antygeny zgodnie z wymogami przepisów. | TAK
24 | Analizator automatycznie usówa zużyte karty. | TAK
25 | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementówsystemu zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml) oraz any-Fya.Zagodnie z obowiązującymi normami. | TAK
26 | Konserwacja analizatora wykonywana raz w tygodniu | TAK
27 | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii : 24 h (1 dzień roboczy), naprawa max. W ciągu 2 dni roboczych. | TAK
28 | Zsetaw back-up oraz sprzęt posiadany wykorzystuje te same karty i odczynniki co analizator. Zestaw back-up oraz wirówka i pipetor posiadany przez Zamawiającego , objęte serwisem technicznym. | TAK
29 | Analizator zapewnia płynną dwukierunkową komunikację LIS. | TAK
30 | Analizator zapewnia pakiet startowy odczynników i krwinek oraz przeszkolenie personelu. | TAK
| Tabela F Parametry oceniane |  | +
L.p | Parametr | Parametr graniczny / warunek wymagany | Potwierdzenie przez wykonawcę parametru ocenianego Tak lub Nie oraz podać oferowane parametry
1 | Automatyczne wykonywanie przez analizator zawiesin krwinek badanych w jednorazowych naczynkach lub w pojedynczych studzienkach. Opakowania z z porcjonowanym oddzielnie odczynnikiem. | TAK
2 | Archiwizacja wyników badań w postaci kolorowego obrazu karty i komory reakcyjnej | TAK
3 | Analizator wyposażony w moduł chłodzący dający możliwość przechowywania odczynników krwinkowych Minimum 6 dni na pokładzie analizatora. | TAK
4 | Oprogramowanie analizatora automatycznie monitoruje i kontroluje zgodność otrzymanych wyników badań Z wynikami archiwalnymi pacjenta na etapie badania przed zatwierdzeniem i wysłaniem do LIS/HIS | TAK
PARAMETRY WYAGANE DO OPROGRAMOWANIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRACOWNIĄ SEROLOGII Z BANKIEM KRWI ORAZ INTEGRACJI Z HIS ( KS-MEDIS)
Tabela G Parametrywymagane do oprogramowania zarządzajacego pracownią serologii
L.p. | Parametr/cecha | Parametr graniczny / warunek wymagany | Parametry oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać)
I | Parametry techniczne
1 | Oprogramowanie webowe o architekturze wielowarstwowej . Możliwość separacji warstw ( serwer bazy danych, serwer aplikacji, stanowiska klienckie) na osobne środowiska. | TAK
2 | Oproogramowanie dla serologii i banku krwi w jednej licencji- jednakowy dostęp do każdego stanowiska. | TAK
3 | Drukowanie zamówienia składników krwi do RCKiK | TAK
4 | Wyszukiwanie i śledzenie historii jednostki składnika krwi. Wyszukiwanie stanów magazynowych według jednostek dostępnych, zarezerwowanych ,przeterminowanych z uwzględnieniem techniki przechowywania i fenotypu jednostki | TAK
5 | Możliwośc konfiguracji ostrzeżeń dla niskich stanów magazynowych. | TAK
6 | Manualna oraz elektroniczna rejestracja zamówień na składniki krwi i zleceń na wykonanie prób zgodności,badania grup krwi, badania przeciwciał i innych serologicznych profili badań. | TAK
7 | Dwustronna integracja oferowanego oprogramowania z systemem HIS (KS-MEDIS) w zakresie : - rejestracja zlecenia badania z oddziału, -przekazywanie informacji o wyniku badania serologicznego, odsyłanie wyniku próby zgodności będącej informacją o gotowości składników krwi do odbioru krwi; | TAK
8 | Flagowanie pacjentów posiadających przeciwciała w kartotece pacjenta, na liście zleceń oczekujących, na liście zamówień do bNaku krwi; | TAK
9 | Automatyczna bezobsługowa dwukierunkowa komunikacja z analizatorem | TAK
10 | Rozszerzenie badania o dowolny test lub profil badania. | TAK
11 | Rejestracja wyniku fenotypu ( również elektronicznie w przypadku badania wykonanego przez analizator) oraz miana przeciwciał pacjenta. | TAK
12 | Dostęp do poprzednich wyników każdego wykonanego testów. | TAK
13 | Pełna histororia immunologiczna pacjenta : aktualna grupa krwi,wykryte przeciwciała,fenotyp zdarzenia nieporządane | TAK
14 | Możliwość dodawania załączników (zdjęcie,pdf,Word,Excel) do badania, wyniku przeciwciał. | TAK
15 | Rejestracja wyników próby zgodności wykonanaej w RCKiK. | TAK
16 | Wydawanie krwi pilnej transfuzji z wydrukiem obowiązującej dokumentacji. | TAK
17 | Kontrola zgodności rezerwowanego i wydawanego składnika krwi w układzie grupowym oraz kontrola fenotypu rezerwowanej / wydawanej jednostki względem posiadanych przez pacjenta przzeciwciał. Skuteczne zablokowanie podczas niezgodności. | TAK
18 | Podświetlenie informacji o potwierdzonej lub nie potwierdzonej grupie krwi pacjenta. | TAK
19 | Raporty statystyczne , mozliwość tworzenia raportów statystycznych poprzez zapytania SQL. | TAK
20 | Możliwośc generowania książki grup krwi, prób zgodności | TAK
21 | Wykonawca przeprowadzi pełną migrację danych pacjentów z posiadanego przez zamawiającego oprogramowania Delphyn. | TAK
22 | Wykonwca dostarczy osprzęt do 2 pełnych stanoswisk komputerowych do instalacji 2 licencji. | TAK
23 | Wykonawca dostarczy niezbędny osprzęt np. drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych. | TAK
24 | Po okresie dzierżawy analizatora, oprogramowanie wraz z osprzętem oraz integracja z systemem HIS staną się własnością Zamawiającego. | TAK