## Arkusz1
| OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA
I. | Cyfrowy aparat RTG z kolumną podłogową
1. | Producent | Podać |  | Bez oceny
2. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny
3. | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, rok produkcji min. 2024 | Tak |  | Bez oceny
4. | Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych. Dopuszcza się osobne certyfikaty na detektory i sprzęty komputerowe | Tak |  | Bez oceny
5. | Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego systemu 1 kpl. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym | Tak |  | Bez oceny
6. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu min. 2 dni | Tak |  | Bez oceny
II | Generator RTG – 1 szt.
7. | Moc maksymalna ≥ 50 kW | Tak, Podać |  | Bez oceny
8. | Zakres napięć ≥ 40 – 150 kV | Tak, podać |  | Bez oceny
9. | Maksymalny prąd ≥ 640 mA | Tak, podać |  | Bez oceny
10. | Zakres mAs ≥ 0,1 - 500 mAs | Tak, podać |  | Bez oceny
11. | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms | Tak, podać |  | Bez oceny
12. | Ilość programów anatomicznych ≥ 1000 | Tak, podać |  | ≥ 1200 – 10 pkt
13. | Wymagane zasilanie 3x400V/50Hz | Tak |  | Bez oceny
14. | Automatyka AEC | Tak |  | Bez oceny
15. | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | Tak |  | Bez oceny
16. | Synchronizacja nastawu programów anatomicznych z układem AEC generatora | Tak |  | Bez oceny
III | Lampa RTG – 1 szt.
17. | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm | Tak, podać |  | Bez oceny
18. | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm | Tak, podać |  | Bez oceny
19. | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak, podać |  | Bez oceny
20. | Moc ogniska małego ≥ 27kW | Tak, podać |  | Bez oceny
21. | Moc ogniska dużego ≥ 75kW | Tak, podać |  | Bez oceny
22. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200 kHU | Tak, podać |  | Bez oceny
23. | Szybkość wirowania anody ≥ 9000 obr/min | Tak, podać |  | Bez oceny
24. | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | Tak |  | Bez oceny
25. | Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” na obudowie lampy z możliwością sterowania ustawieniami generatora | Tak |  | Bez oceny
26. | Dostępne parametry wyświetlacza min.: | Tak, podać |  | Bez oceny
• Wskaźnik generatora
• Wskaźnik detektora
• Wskaźniki pozycji lampy
• Kąt obrotu lampy
• SID stołu
• SID statywu ściennego
• Wskaźnik komunikatów
• Modyfikacja kV, mAs i ms
• Wybór komór AEC
27. | Przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD zachowuje wyświetlanie parametrów w poziomie | Tak |  | Bez oceny
IV | Mocowanie lampy RTG
28. | Lampa RTG mocowana na kolumnie podłogowej | Tak |  | Bez oceny
29. | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 210 cm | Tak, podać |  | Bez oceny
30. | Zakres ruchu poprzecznego (teleskopowego) lampy RTG ≥ 25 cm | Tak, podać |  | Bez oceny
31. | Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥ 152 cm | Tak, podać |  | Bez oceny
32. | Zakres ruchu lampy RTG względem osi pionowej min. +/- 180° | Tak, podać |  | Bez oceny
33. | Zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej min. +/- 135° | Tak, podać |  | Bez oceny
34. | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym | Tak |  | Bez oceny
V | Kolimator – 1 szt.
35. | Kolimator z oświetleniem pola obrazowania | Tak |  | Bez oceny
36. | Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie kasety RTG | Tak |  | Bez oceny
37. | Cyfrowe wyświetlanie kąta obrotu kołpaka | Tak |  | Bez oceny
38. | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie dawki z obrazem | Tak |  | Bez oceny
39. | Filtry niezasłaniające wiązki świetlnej kolimatora | Tak |  | Bez oceny
40. | Automatyczna kolimacja | Tak |  | Bez oceny
41. | Filtry pediatryczne min. 0.1 mm Cu oraz 0.2 mm Cu z możliwością ich wyboru na cyfrowym panelu sterowania | Tak |  | Bez oceny
VI | Stół – 1 szt.
42. | Stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją wysokości – góra/dół | Tak |  | Bez oceny
43. | Wymiary płyty stołu ≥ 220x85 cm | Tak, podać |  | Bez oceny
44. | Regulowana wysokość blatu stołu od podłogi w zakresie ≥ 56,5 – 85 cm | Tak, podać |  | Bez oceny
45. | Blat stołu pływający | Tak |  | Bez oceny
46. | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 100 cm | Tak, podać |  | Bez oceny
47. | Zakres ruch poprzecznego ≥ 25 cm | Tak, podać |  | Bez oceny
48. | Automatyka AEC | Tak |  | Bez oceny
49. | Liczba komór systemu AEC ≥ 3 | Tak, podać |  | Bez oceny
50. | Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 100 cm, 40l/cm, 10:1 | Tak, podać |  | Bez oceny
51. | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez konieczności użycia narzędzi | Tak |  | Bez oceny
52. | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta ≥ 300 kg | Tak, podać |  | Bez oceny
53. | Funkcja automatycznego podłączenia i ładowania – z chwilą włożenia detektora do szuflady Bucky, zaczyna on się automatycznie doładowywać | Tak |  | Bez oceny
54. | Uchwyt dla pacjenta | Tak |  | Bez oceny
55. | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu (hamulca elektromagnetycznego) przyciskami nożnymi lub ręcznymi | Tak, podać |  | Bez oceny
56. | Funkcja trackingu pionowego – lampa RTG podąża za ruchem pionowym stołu | Tak |  | Bez oceny
57. | Funkcja trackingu poziomego – bucky w stole podąża za ruchem poziomym i kątowym lampy RTG | Tak |  | Bez oceny
VII | Statyw do zdjęć odległościowych/płucnych – 1 szt.
58. | Maksymalna odległość środka panelu od podłoża ≥ 180cm | Tak, podać |  | Bez oceny.
59. | Minimalna odległość środka panelu od podłoża ≤ 30 cm | Tak, podać |  | ≤ 28,5 cm – 10 pkt
60. | Panel uchylny, zmotoryzowany w zakresie min. 110° | Tak, podać zakres |  | Bez oceny
61. | Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 150 cm, 40l/cm, 10:1 | Tak, podać |  | Bez oceny
62. | Automatyka AEC | Tak |  | Bez oceny
63. | Liczba komór systemu AEC ≥ 3 | Tak, podać |  | Bez oceny
64. | Uchwyt do rąk nad głowa pacjenta | Tak |  | Bez oceny
65. | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu | Tak |  | Bez oceny
66. | Funkcja automatycznego podłączenia i ładowania – z chwilą włożenia detektora do szuflady Bucky, zaczyna on się automatycznie doładowywać | Tak |  | Bez oceny
67. | Funkcja trackingu pionowego – lampa RTG podąża za ruchem pionowym statywu | Tak |  | Bez oceny
68. | Funkcja autostitchingu | Tak |  | Bez oceny
VIII | Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w statywie – 1 szt.
69. | Rozmiar pola aktywnego: 43x43 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  | Bez oceny
70. | Praca detektora w trybie przewodowym lub bezprzewodowym | Tak, podać |  | Tylko przewodowy – 0 pkt
przewodowy i bezprzewodowy- 5 pkt
71. | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | Tak |  | Bez oceny
72. | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | Tak |  | Bez oceny
73. | Rodzaj technologii detektora | Tak, podać |  | Tradycyjny detektor na szkle – 0 pkt
Detektor typu flex pozbawiony szkła – 20 pkt
74. | Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | Tak, podać |  | Bez oceny
75. | Waga z baterią ≤ 3 kg | Tak, podać |  | ≤ 2,8 kg – 10 pkt
76. | Grubość detektora ≤ 15 mm | Tak, podać |  | Bez oceny
77. | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg | Tak, podać |  | ≤ 300kg – 0 pkt
> 300 kg – 5 pkt
78. | Podgląd obrazu ≤ 2 s | Tak, podać |  | Bez oceny
79. | Czas pełnego cyklu ≤ 8 s | Tak, podać |  | Bez oceny
80. | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  | Bez oceny
81. | Wodoodporność detektora – klasa min. IP55 | Tak, podać |  | < IP56 – 0 pkt
≥ IP56 –5 pkt
82. | Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencję w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich | Tak |  | Bez oceny
83. | Liczba bitów przetwarzania min ≥ 14 bitów | Tak, podać |  | < 16 bit – 0 pkt
≥ 16 bit – 5 pkt
84. | Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika | Tak |  | Bez oceny
85. | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt
Tak - 5 pkt
86. | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów (min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG | Tak, podać |  | Bez oceny
87. | Wskaźnik ilości zdjęć przechowywanych w pamięci wewnętrznej detektora | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt
Tak - 5 pkt
88. | Możliwość szybkiego doładowania detektora - maksymalnie 5 min. ładowania wystarczające na min. 30 ekspozycji | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt
Tak - 5 pkt
89. | Detektor typu flex, pozbawiony szkła | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt
Tak - 5 pkt
IX | Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole – 1 szt.
90. | Rozmiar pola aktywnego: 35x43 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  | Bez oceny
91. | Praca detektora w trybie przewodowym lub bezprzewodowym | Tak, podać |  | Tylko przewodowy – 0 pkt
przewodowy i bezprzewodowy- 5 pkt
92. | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | Tak |  | Bez oceny
93. | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | Tak |  | Bez oceny
94. | Rodzaj technologii detektora | Tak, podać |  | Tradycyjny detektor na szkle – 0 pkt
Detektor typu flex pozbawiony szkła – 20 pkt
95. | Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | Tak, podać |  | Bez oceny
96. | Waga z baterią ≤ 3 kg | Tak, podać |  | ≤ 2,4 kg – 10 pkt
97. | Grubość detektora ≤ 15 mm | Tak, podać |  | Bez oceny
98. | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg | Tak, podać |  | ≤ 300kg – 0 pkt
> 300 kg – 5 pkt
99. | Podgląd obrazu ≤ 2 s | Tak, podać |  | Bez oceny
100. | Czas pełnego cyklu ≤ 8 s | Tak, podać |  | Bez oceny
101. | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  | Bez oceny
102. | Wodoodporność detektora – klasa min. IP55 | Tak, podać |  | < IP56 – 0 pkt
≥ IP56 –5 pkt
103. | Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencję w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich | Tak |  | Bez oceny
104. | Liczba bitów przetwarzania min ≥ 14 bitów | Tak, podać |  | < 16 bit – 0 pkt
≥ 16 bit – 5 pkt
105. | Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika | Tak |  | Bez oceny
106. | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt
Tak - 5 pkt
107. | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów (min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG | Tak, podać |  | Bez oceny
108. | Wskaźnik ilości zdjęć przechowywanych w pamięci wewnętrznej detektora | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt
Tak - 5 pkt
109. | Możliwość szybkiego doładowania detektora - maksymalnie 5 min. ładowania wystarczające na min. 30 ekspozycji | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt
Tak - 5 pkt
110. | Detektor typu flex, pozbawiony szkła | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt
Tak - 5 pkt
X | Konsola technika – 1 szt.
111. | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem - nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora. | Tak |  | Bez oceny
112. | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta | Tak |  | Bez oceny
113. | Monitor min. 19" LCD (dotykowy) | Tak, podać |  | Bez oceny
114. | Możliwość obsługi oprogramowania przy pomocy klawiatury i myszy oraz ekranu dotykowego | Tak |  | Bez oceny
115. | UPS dobrany mocą do zestawu | Tak |  | Bez oceny
116. | Pojemność obrazowa stacji min. 8 000 obrazów | Tak, podać |  | Bez oceny
117. | Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu | Tak |  | Bez oceny
118. | Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora) | Tak |  | Bez oceny
119. | Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika | Tak |  | Bez oceny
120. | Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS) | Tak |  | Bez oceny
121. | Możliwość przypisania technikowi kodu pod którym będzie on oznakowany w tagach pliku DICOM | Tak |  | Bez oceny
122. | Algorytm umożliwiający korektę kontrastu dynamicznego i redukcji szumów/artefaktów w zależności od struktur anatomicznych – zapewniający automatyczne wykrywanie tych struktur - z możliwością dostosowywania parametrów. Podać nazwę oprogramowania | Tak |  | Bez oceny
123. | Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu | Tak |  | Bez oceny
124. | Automatyczne i ręczne kadrowanie (przycinanie) obrazu | Tak |  | Bez oceny
125. | Regulacja jasności i kontrastu (window/level) | Tak |  | Bez oceny
126. | Odbicie lustrzane obrazu w pionie i w poziomie | Tak |  | Bez oceny
127. | Powiększanie obrazów (ręczne, 1:1, dopasowanie do obszaru, tryb pełnoekranowy) | Tak |  | Bez oceny
128. | Usuwanie obrazu stałej kratki przeciwrozproszeniowej | Tak |  | Bez oceny
129. | Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła. | Tak |  | Bez oceny
130. | Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem | Tak |  | Bez oceny
131. | Funkcja edycji i dodawania własnych adnotacji graficznych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny
132. | Funkcja umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. kVp, mAs, data badania itp.) | Tak |  | Bez oceny
133. | Funkcja ostrzegania użytkownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości odchylenia indeksu ekspozycji (DI) | Tak |  | Bez oceny
134. | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania | Tak, podać |  | Bez oceny
135. | Interfejs DICOM 3.0: | Tak |  | Bez oceny
Storage
Print
MPPS
Worklist
136. | Po rozpoczęciu badania możliwe jest: | Tak |  | Bez oceny
-Dodanie kolejnej projekcji
-Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie)
-duplikowanie projekcji
-odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji)
-kasowanie nieużytych projekcji
137. | Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym | Tak |  | Bez oceny
138. | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji) | Tak |  | Bez oceny
139. | Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem | Tak |  | Bez oceny
140. | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz) | Tak |  | Bez oceny
141. | Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum | Tak |  | Bez oceny
142. | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | Tak |  | Bez oceny
143. | Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli (z możliwością zablokowania tej funkcji dla określonych użytkowników) | Tak |  | Bez oceny
144. | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem tymczasowego identyfikatora pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych | Tak |  | Bez oceny
145. | Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących | Tak |  | Bez oceny
146. | Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  | Bez oceny
147. | Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  | Bez oceny
148. | Konsola przechowuje wykonane badania w podręcznym archiwum do określonej maksymalnej pojemności. Po przekroczeniu tej granicy najstarsze, niechronione badania są kasowane automatycznie. | Tak |  | Bez oceny
149. | Możliwość oznaczenia wybranych badań jako chronione przed usunięciem | Tak |  | Bez oceny
150. | Eksport obrazów badania na nośnik zewnętrzny (np. pendrive) | Tak |  | Bez oceny
151. | Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności: | Tak |  | Bez oceny
-automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym)
-zmiana powiększenia
-zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast)
-przesuwanie obrazu
-pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie
-wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6)
-eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG)
-cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów
152. | Możliwość eksportu wielu badań (także różnych pacjentów) na jeden nośnik | Tak |  | Bez oceny
153. | Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza | Tak |  | Bez oceny
154. | Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania) | Tak |  | Bez oceny
155. | Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka | Tak |  | Bez oceny
156. | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak |  | Bez oceny
157. | Podgląd statusu urządzenia do obrazowania z graficznym przedstawieniem stanu | Tak |  | Bez oceny
158. | Podgląd kolejki wysyłanych obrazów | Tak |  | Bez oceny
159. | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki (funkcjonalność dostępna dla wybranych użytkowników) | Tak |  | Bez oceny
160. | Możliwość ręcznego przesłania obrazu lub badania do wybranych odbiorców (DICOM Storage) | Tak |  | Bez oceny
161. | Możliwość przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów (np. obrazy QA nie trafiają na stację lekarską, a do specjalnego archiwum) | Tak |  | Bez oceny
162. | Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu | Tak |  | Bez oceny
163. | Zmiana parametrów obróbki częstotliwościowej z poziomu użytkownika | Tak |  | Bez oceny
164. | Możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów wyświetlania listy badań z szybkim przełączaniem przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny
165. | Możliwość wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika | Tak |  | Bez oceny
166. | Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców | Tak |  | Bez oceny
XI | Inne
167. | Stopień 2 schodkowy | Tak |  | Bez oceny
168. | Nakładka na detektor do robienia zdjęć na stojąco | Tak |  | Bez oceny
169. | Fartuchy lekkie (1 komplet): | Tak |  | Bez oceny
- 2 szt. męskie,
- 2 szt. żeńskie,
- osłona na tarczycę,
- osłona na oczy
- osłona na gonady
170. | Możliwość rozbudowy aparatu o dodatkowe detektory typu long-length o długościach minimum między 80, a 90 cm oraz między 120, a 125 cm. Detektory dopuszczone do obrotu na dzień składania ofert. | Tak |  | Bez oceny