Nr sprawy: FZ.26.45.2026.KRBU					                              Katowice, dn. 10.04.2026.

Zakup będzie realizowany w ramach projektu MEMO: „Methane Monitoring of abandoned coal mines”, MEMO, Grant Agreement 101216769 (tytuł PL: Monitorowanie emisji metanu z zamkniętych kopalń węgla kamiennego).

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę aparatury do monitoringu  gazów glebowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  Mobilny system analityczny do monitoringu gazów glebowych

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, przenośnego analizatora gazów przeznaczonego do szybkich badań przesiewowych zanieczyszczeń gleby metodą in-situ. Urządzenie musi łączyć w jednej obudowie technologię detekcji fotojonizacyjnej (PID) oraz wielokanałowej spektroskopii w podczerwieni (IR).

2. Wymagania ogólne i funkcjonalne

Mobilność: Urządzenie o zwartej, kompaktowej budowie, przystosowane do pracy w trudnych warunkach terenowych przez jedną osobę. Zintegrowany system pomiarowy: Analizator musi umożliwiać jednoczesny pomiar lotnych związków organicznych (LZO), metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2), tlenu (O2) oraz parametrów fizycznych (ciśnienie, temperatura).

Autonomia: Zasilanie bateryjne pozwalające na min. 8 godzin ciągłej pracy w terenie.

Interfejs: Przyjazny dla użytkownika system sterowania oraz wyświetlacz umożliwiający odczyt danych w czasie rzeczywistym.

3. Specyfikacja techniczna detektorów

3.1. Detektor fotojonizacyjny (PID) służący do pomiaru całkowitego poziomu lotnych związków organicznych (LZO) oraz gazów toksycznych (np. węglowodory aromatyczne, ketony, aminy, węglowodory chlorowane).

Parametr	                            Wymaganie techniczne

Lampa jonizacyjna	              Standard 10,6 eV (opcjonalnie wymienna na 9,6 eV lub 11,7 eV)

Tryby pracy	                            Dwa zakresy: Wysokiej czułości (Hi-Sense) oraz Standardowy

Dolna granica detekcji        	Tryb Hi-Sense: od 1 ppb; Tryb Standard: 0,1 ppm

Górna granica zakresu         	Do 4000 ppm

Czas reakcji 	                            Nie gorszy niż 0,1 s

Częstotliwość próbkowania	10 pomiarów na sekundę

Stabilność zera	0,5 ppb (z funkcją automatycznego zerowania)

3.2. Analizator w podczerwieni (IR)

Selektywny system pomiarowy oparty na niezależnych kanałach analitycznych.

- Kanał Metanu: Selektywny pomiar w zakresie 0–500 000 ppm.

- Kanał Węglowodorów Ropopochodnych: Szerokie okno widmowe dla wiązań C-H, umożliwiające detekcję frakcji paliwowych, olejów i rozpuszczalników. Zakres 0–500 000 ppm.

- Kanał Dwutlenku Węgla (CO2): Selektywny pomiar bez interferencji innych gazów. Zakres 0–500 000 ppm (detekcja od 50 ppm).

4. Pomiary parametrów pomocniczych

Urządzenie musi być wyposażone w zintegrowane czujniki do pomiaru:

- Stężenia tlenu (O2): Zakres 0–100%.

- Temperatury gleby: Za pomocą zewnętrznej sondy,

- Temperatury gazu: Pomiar wewnątrz układu próbkującego,

- Ciśnienia atmosferycznego,

- Podciśnienia próbkowania: Monitoring parametrów zasysania próbek gazu glebowego.

5. Metodyka i Zastosowanie

Urządzenie musi wspierać następujące procesy badawcze:

Monitoring in-situ: Natychmiastowa analiza bez konieczności pobierania próbek do laboratorium.

Lokalizacja wycieków: Precyzyjne wskazywanie nieszczelności w rurociągach i podziemnych zbiornikach.

6. Wymagane akcesoria i dokumentacja

Zestaw do pobierania prób gazu glebowego (sonda, filtry przeciwpyłowe i hydrofobowe).

Zasilacz/ładowarka sieciowa oraz zintegrowany akumulator.

Oprogramowanie do archiwizacji i analizy danych na komputerze PC.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Certyfikat kalibracji wystawiony przez producenta lub autoryzowany serwis.

Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

b) pełną nazwę zaoferowaych urządzeń

c) termin i warunki wykonania zamówienia

d) okresu gwarancyjnego -

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2026  do godziny 10: 00 drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	 	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ.26.45.2026. KRBU				                                             	Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę przenośnego analizatora gazów

*skreślić niepotrzebne

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot wstępnego zapytania ofertowego | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | nazwa |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić

Termin i warunki wykonania zamówienia :    ……………. od  zawarcia  umowy.

Obecność Wykonawcy na miejscu instalacji w celu zapewnienia poprawności montażu, uruchomienia, wykonania konfiguracji dostarczonych urządzeń a także uruchomienia transmisji i wykonania integracji danych z dostarczonym oprogramowaniem zarządzającym danymi.

Gwarancja ………………….. miesięcy od  wykonania zamówienia. Termin liczony od  dnia podpisania przez obie strony protokołu  instalacji i uruchomienia.

I. OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia  oświadczam(y), co następuje:

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

.............................................................					.............................................................

Miejscowość, data 					             		          Podpis