OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 Dostawa zestawów pojemników pediatrycznych 4 x 150ml na krew i jej składniki w ilości 2000 sztuk

- Zestaw pojemników transferowych 4 x 100 do 150 ml połączonych drenami z wspólnym drenem zakończonym igła z tworzywa. Zestaw musi być sterylny, apyrogenny, oznaczony CE, z tworzywa sztucznego zgodnego z Farmakopeą Europejską dostosowanego do funkcji, nie zawierającego lateksu, nietoksyczny. Zestaw powinien zawierać: 4 pojemniki transferowe jednorazowego użytku o pojemności 100 do 150 ml na porcje pediatryczne KP, KKCz lub FFP połączone drenami . Pojemniki maja być zgodne z farmakopeą europejską. - Przeznaczenie: podział krwi pełnej, koncentratu krwinek czerwonych lub osocza świeżo mrożonego na porcje pediatryczne. Pojemniki powinny zawierać jeden lub dwa porty zabezpieczone osłoną umożliwiające transfuzję preparatu. - Dreny: długość nie mniej niż 40 cm od pojemnika do rozgałęzienia, za rozgałęzieniem min.10 cm. Grubość drenu ma umożliwiać wykorzystanie urządzeń typu: zgrzewarka drenów, roller. Dreny łączące pojemniki zestawu dostosowane do sterylnych połączeń technikami TSCD i STW. - Etykiety macierzyste na pojemnikach pojedynczego zestawu powinny zawierać następujące informacje w języku polskim: nazwę przeznaczenie pojemnika, rodzaj tworzywa, dane producenta, numer LOT w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych w standardzie ISBT 128 , REF w postaci alfanumerycznej może być również w postaci kodu kreskowego , wskazówki dotyczące stosowania (mogą być w formie piktogramów). Zamawiający dopuszcza stosowanie piktogramów zamiast niektórych informacji słownych pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. Etykiety muszą być niezdeformowane, odporne na wirowanie (nie mogą ulegać odkształceniom), temperaturę przechowywania, wilgoć, niemożliwe do odklejenia. - Karton transportowy powinien: - nie ulegać łatwo zgnieceniom, - zawierać nie więcej niż 20 zestawów pakowanych indywidualnie w folię przeźroczystą, - zawierać opis z informacjami w języku polskim: nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności, warunki przechowywania i inne wymagania producenta, - w każdym kartonie powinna znajdować się instrukcja postępowania, opis pojemników, skład zestawu w języku polskim. - Opakowanie indywidualne powinno mieć opis z informacjami w języku polskim: rodzaj i nazwa zestawu, numer LOT, data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i indywidualnego. - Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską. W jednej dostawie powinna być 1 do 2 serii, nie więcej, o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy od daty dostawy Do oferty należy dołączyć 1 sztukę zestawu spełniającego wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, poddanego wszystkim zabiegom technologicznym w tym sterylizacji, wraz z ulotką informacyjną w języku polskim identyczną jaka jest stosowana w dostawie.

Zadanie nr 2 Dostawa pojemników pustych transferowych a 600 ml na krwi i jej składniki - 6000 sztuk.

- Pojemnik pusty o pojemności 600 ml wykonany z polichlorku winylu (PCV) przeznaczony do preparatyki krwi i jej składników; tworzywo przejrzyste zgodne z Farmakopeą Europejską, umożliwiające wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku. Pojemniki musza być zgodne z farmakopeą europejską. - Pojemnik wyposażony w dren o długości 45 cm - 50 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE" lub jałowym zgrzewem; dren ma być elastyczny, umożliwiający łatwe rolowanie i skuteczne zgrzewanie na aktualnie posiadanych przez RCKiK w Krakowie zgrzewarkach; średnica drenu o wymiarach zapewniających, wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników, umożliwiająca ich połączenie w układzie otwartym oraz zamkniętym techniką sterylnych połączeń. - Pojemnik posiadający 2 dodatkowe porty zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. - Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, a także na bocznych krawędziach pojemnika, mają znajdować się podłużne nacięcia materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemnika na haczykach Statywów transfuzyjnych. - Pojemnik z tworzywa umożliwiającego wirowanie z siłą 3 760g przez 11 minut w temperaturze +22°C oraz siłą 3 000 g przez 15 min w temperaturze +4°C. - Pojemnik z tworzywa zapewniającego możliwość zamrażania szokowego w temperaturze min. -60°C i bezpiecznego przechowywania w temperaturze poniżej -25°C przez minimum 3 lata, a następnie rozmrażania w temperaturze +37°C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika. - Każdy pojedynczy pojemnik ma być w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i pirogenności; na etykiecie pojemnika lub w instrukcji ma znajdować się informacja o terminie ważności pojemnika po otwarciu opakowania indywidualnego. - Na każdym pojemniku musi być trwale umocowana etykieta, która nie może ulegać uszkodzeniom ani odklejaniu w czasie preparatyki i przechowywania, której nie może zerwać użytkownik. Etykieta robocza powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). - Na etykiecie mają znajdować się następujące informacje: - oznakowanie CE, - nazwa wytwórcy, - LOT i REF w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych w standardzie ISBT 128, - data ważności zestawu, - pojemność pojemnika, - informacja o rodzaju tworzywa z jakiego pojemnik jest wykonany, - informacja o apirogenności i sterylności, - wskazówki dotyczące użytkowania w postaci piktogramów (w takim przypadku do każdego opakowania zbiorczego musi być dołączona instrukcja w języku polskim). - Temperatura przechowywania do 30ºC. - Opakowanie zbiorcze - wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć opis z informacjami w języku polskim: rodzaj pojemnika, płyny, numer LOT, data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i indywidualnego. - Do każdej dostawy ma być dołączony odpowiedni certyfikat jakości dotyczący danej serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską. - W każdej dostawie wymagana jest jedna do dwóch serii o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy. - Karton transportowy powinien: - nie ulegać łatwo zgnieceniom: - zawierać nie więcej niż 50 zestawów pakowanych indywidualnie w folię przeźroczystą - zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo, - zawierać opis z informacjami w języku polskim lub angielskim z piktogramami: nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności - zawierać opis warunków przechowywania i inne wymagania producenta, - w każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania - zapewniać bezpieczny transport i przechowywanie. - W każdej dostawie wymagana jest jedna do dwóch serii o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy. Do oferty należy dołączyć 1 sztukę pojemnika spełniającego wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, poddanego wszystkim zabiegom technologicznym w tym sterylizacji, wraz z ulotką informacyjną w języku polskim identyczną jaka jest stosowana w dostawie.

Zadanie nr 3 Dostawa pojemników pustych na krew transferowych a 1000 ml - 2500 sztuk.

- Pojemnik pusty a pojemności 1000 ml wykonany z polichlorku winylu ( PCV); tworzywo przejrzyste, umożliwiając wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku. - Pojemnik wyposażony w dren o długości 45 cm – 50 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE" lub jałowym zgrzewem; dren ma być elastyczny, umożliwiający łatwe rolowanie i skuteczne zgrzewanie; średnica drenu o wymiarach zapewniających, wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników, umożliwiająca ich łączenie techniką sterylnych połączeń. - Pojemnik posiadający 2 dodatkowe porty zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. - Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, a także na bocznych krawędziach pojemnika, mają znajdować się podłużne nacięcia materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemnika na haczykach Statywów transfuzyjnych. - Pojemnik z tworzywa umożliwiającego wirowanie z siłą 3 760g przez 11 minut w temperaturze +22°C oraz siłą 3 000 g przez 15 min w temperaturze +4°C - Pojemnik z tworzywa zapewniającego możliwość zamrażania szokowego w temperaturze min. -60°C i bezpiecznego przechowywania w temperaturze poniżej -25°C przez minimum 3 lata, a następnie rozmrażania w temperaturze +37°C z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika - Każdy pojedynczy pojemnik ma być w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i pirogenności; na etykiecie pojemnika lub w instrukcji ma znajdować się informacja o terminie ważności pojemnika po otwarciu opakowania indywidualnego. - Na każdym pojemniku musi być trwale umocowana etykieta, która nie może ulegać uszkodzeniom ani odklejaniu w czasie preparatyki i przechowywania, której nie może zerwać użytkownik. Etykieta robocza powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników) - Na etykiecie mają znajdować się następujące informacje: - oznakowanie CE, - nazwa wytwórcy, - LOT i REF w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych w standardzie ISBT 128, - data ważności zestawu, - pojemność pojemnika, - informacja o rodzaju tworzywa z jakiego pojemnik jest wykonany, - informacja o apirogenności i sterylności, - wskazówki dotyczące użytkowania w postaci piktogramów (w takim przypadku do każdego opakowania zbiorczego musi być dołączona instrukcja w języku polskim), - temperatura przechowywania do 30ºC - Opakowanie zbiorcze – wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć opis z informacjami w języku polskim: rodzaj pojemnika, płyny, numer LOT, data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i indywidualnego. - Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską. - Karton transportowy powinien: - nie ulegać łatwo zgnieceniom: - zawierać nie więcej niż 50 zestawów pakowanych indywidualnie w folię przeźroczystą, - zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo, - zawierać opis z informacjami w języku polskim: nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności, warunki przechowywania i inne wymagania producenta. - w każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania. zapewniać bezpieczny transport i przechowywanie - W każdej dostawie wymagana jest jedna do dwóch serii o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy. Do oferty należy dołączyć 1 sztukę pojemnika spełniającego wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, poddanego wszystkim zabiegom technologicznym w tym sterylizacji, wraz z ulotką informacyjną w języku polskim identyczną jaka jest stosowana w dostawie.

Zadanie nr 4 Dostawa pojemników pustych na krew płytkowych a 1000 ml - 2000 sztuk.

- Wykonany z tworzywa umożliwiającego wymianę gazową pomiędzy jego wnętrzem a środowiskiem. Długość drenu min. 31 cm, dren zakończony igłą plastikową typu „SPIKE” lub jałowym zgrzewem, średnica drenu kompatybilna z drenami innych producentów obecnych na rynku polskim, umożliwiająca ich połączenie techniką sterylnych połączeń. - Przeznaczony do przechowywania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy lub zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych o liczbie płytek >3 x 1011/jedn., w temperaturze od +20 do +24°C przez minimum 5 dni. - Zaopatrzony w dwa porty zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną od zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetaczania - Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika mają znajdować się podłużne nacięcia materiału pojemnika, umożliwiające zawieszenie pojemnika na haczykach statywów transfuzyjnych. - Tworzywo przejrzyste zgodne z Farmakopeą Europejską, możliwa wizualna ocena pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku. - Możliwość wirowania pojemników z siłą minimum 1 500 g przez 30 minut w temperaturze +22°C. - Każdy pojedynczy pojemnik ma być w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowania jałowości i pirogenności; na etykiecie pojemnika lub w instrukcji ma znajdować się informacja o terminie ważności pojemnika po otwarciu opakowania indywidualnego. - Na każdym pojemniku musi być trwale umocowana etykieta, która nie może ulegać uszkodzeniom ani odklejaniu w czasie preparatyki i przechowywania, której nie może zerwać użytkownik. Etykieta robocza powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników) - Na etykiecie mają znajdować się następujące informacje: - oznakowanie CE, - nazwa wytwórcy, - LOT i REF w postaci alfanumerycznej i kodów kreskowych w standardzie ISBT 128, - data ważności zestawu, - pojemność pojemnika, - informacja o rodzaju tworzywa z jakiego pojemnik jest wykonany, - informacja o apirogennosci i sterylności, - wskazówki dotyczące użytkowania w postaci piktogramów (w takim przypadku do każdego opakowania zbiorczego musi być dołączona instrukcja w języku polskim), temperatura przechowywania do 30ºC - Opakowanie zbiorcze -wewnętrzne, o ile nie jest przezroczyste, powinno mieć: - opis z informacjami w języku polskim, - rodzaj pojemnika, - płyny, - numer LOT, - data ważności, warunki przechowywania i czas przechowywania zestawu po wyjęciu z opakowania zbiorczego i indywidualnego - Do każdej dostawy ma być dołączony certyfikat jakości dotyczący serii potwierdzający zgodność z Farmakopeą Europejską - Karton transportowy powinien: - nie ulegać łatwo zgnieceniom, - zawierać nie więcej niż 50 zestawów pakowanych indywidualnie w folię przeźroczystą, - zestawy mogą być oprócz opakowania indywidualnego zapakowane zbiorczo, - zawierać opis z informacjami w języku polskim: nazwa producenta, nazwa i rodzaj pojemników, ilość sztuk w opakowaniu, numer LOT, kod REF, data ważności, warunki przechowywania i inne wymagania producenta. - w każdym kartonie powinna znajdować się czytelna instrukcja postępowania w języku polskim, zawierająca opis pojemników, skład zestawu, zasady stosowania. zapewniać bezpieczny transport i przechowywanie - W każdej dostawie wymagana jest jedna do dwóch serii o terminie ważności nie krótszym niż 8 miesięcy Do oferty należy dołączyć 1 sztukę pojemnika spełniającego wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, poddanego wszystkim zabiegom technologicznym w tym sterylizacji, wraz z ulotką informacyjną w języku polskim identyczną jaka jest stosowana w dostawie.