Załącznik nr 2

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| Lp. | Asortyment |  | Ilość | j.m. | Cena netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa produktu*/ lub produktu równoważnego** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik stężenia radonu typu AlphaE – Professional Meter for Radon Concentration lub równoważny - przenośny, elektroniczny miernik stężenia radonu Rn-222, - zasada detekcji komora dyfuzyjna z detektorem półprzewodnikowym - pomiary stężenia radonu w budynkach, na zewnątrz oraz do oceny osobistej ekspozycji i dawki, - ciągły pomiar stężenia radonu z rejestracją danych, - zakres pomiarowy: co najmniej 20 Bq/m³ – 1 MBq/m³, - czułość detektora: min. 3 impulsy/h przy 100 Bq/m³ - błąd pomiaru maks. ±10% - możliwość prezentacji wyników w jednostkach Bq/m³ - regulowany cykl pomiarowy (od minut do godzin), - wewnętrzna pamięć danych umożliwiająca długookresowy zapis wyników, - pamięć danych min. 8000 rekordów - możliwość odczytu danych przez interfejs komunikacyjny - współpraca z oprogramowaniem do analizy i eksportu danych - możliwość obliczania osobistej ekspozycji i dawki, - sygnalizacja/alarm przekroczenia ustawionych progów, - wbudowany czujnik temperatury, - rejestracja temperatury (zakres temperatur min. -20°C do +50°C) , wilgotności (zakres wilgotności min.5–90%), ciśnienia (zakres ciśneinia min. 760-1200 mbar) - zasilanie akumulatorowe - czas pracy na zasilaniu bateryjnym min. 3 miesiące - możliwość pracy ciągłej z zasilaniem zewnętrznym, - czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, - masa max. 250 g - trwała obudowa (metal lub tworzywo sztuczne) - Obudowa powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający wysoką odporność mechaniczną przy jednoczesnym zachowaniu stabilności warunków pracy urządzenia, tak aby nie wpływać negatywnie na jego właściwości metrologiczne oraz funkcjonalne - wyposażenie minimalne: przewód USB (ładowanie i komunikacja), oprogramowanie, instrukcja obsługi, etui/pokrowiec |  | 1 | szt. |  |  |  |  | ………………………… |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

*  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania pełnej nazwy oferowanego produktu

** Za równoważne Zamawiający uważa produkty o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych niż produkt podany jako referencyjny. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty muszą posiadać minimalne parametry tj.: wielkość, sposób wykonania, rodzaj tworzywa, zakresy pomiarowe, masa własna itp. odpowiadające wyszczególnionego w załączniku, a także posiadać cechy jakościowe (normy, wzorce, licencje) nie gorsze niż produkt wymieniony przez Zamawiającego. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy w specyfikacji asortymentowo-cenowej oraz załączy do oferty dokumenty zgodnie z częścią IV ust. 2 zapytania ofertowego.

Ogółem pozycji: 1

Wartość netto ............................. ........PLN słownie: ............................................ ............................................ ............................................

Podatek VAT ......................................PLN słownie: ............................................ ............................................ ............................................

Wartość brutto ....................................PLN słownie: ............................................ ............................................ ............................................

..........................................							                                                                                                                                                                      ................................................,

(miejscowość, data)                                                                                                                                                                       (pieczątka i podpis Wykonawcy)