## Skaner stomatologiczny
Załącznik nr 1.1
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
pakiet nr 1 | Skaner stomatologiczny
Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Skaner stomatologiczny | 1
Razem:
Razem netto: .......................(słownie:......................................................................................................................)
Razem brutto ……………….(słownie: ……………………………………………………………………………)
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Producent:
Nazwa i typ:
Rok produkcji: 2024
Lp | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany/ podać
PARAMETRY TECHNICZNE
1 | Skaner fabrycznie nowy, nieużywany | TAK
2 | Technologia skanowania - światło strukturyzowane | TAK
3 | Pole „widzenia” skanera : min. 18 x 16 mm | TAK
4 | Głębokość skanowania: min. 20 mm | TAK
5 | Precyzja min.5 μm | TAK
6 | Dokładność min. 10 μm | TAK
7 | Obraz min. Full HD | TAK
8 | Wymiary głowicy : 216 x 40 x 36 mm +/- 5 % | TAK
9 | Waga głowicy maksymalna do 230 g +/- 5 % | TAK
10 | Końcówki min. 3 typy (35°, 45°, 55°) | TAK
11 | Żywotność końcówki min. 30 cykli w autoklawie | TAK
12 | Przesył danych za pomocą złącza USB 3.0 | TAK
13 | Długość przewodu min. 2 m | TAK
14 | Napięcie znamionowe: 230-240 V, 50/-60 Hz | TAK
Parametry techniczne laptopa
15 | Laptop dedykowany do obsługi zakupionego skanera stomatologicznego, oraz zapewniający 100% zgodność z oferowanym oprogramowaniem do obsługi skanera. | TAK
16 | Procesor minimum ośmiordzeniowy, 16 wątkowy procesor o architekturze x86 typu Intel Core I7-11800H o bazowej częstotliwości taktowania wynoszącej 2,3 GHz, z możliwością zwiększenia częstotliwości do 4,6 GHz w trybie turbo, lub procesor równoważny tj.: procesor posiadający: - co najmniej 8 rdzeni fizycznych i 16 wątków, - architekturę zgodną z x86, - częstotliwość bazową min. 2.3 Ghz, - osiągający w testach passmark (Average CPU Mark) wynik co najmniej 20 600 pkt. Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net. | TAK
17 | Pamięć RAM minimum 16GB min. DDR4 | TAK
18 | Dysk twardy zamontowany w laptopie dysk półprzewodnikowy (SSD) w formacie M.2 z interfejsem PCIe o pojemności min. 512 GB. | TAK
19 | Typ ekranu: - wyświetlacz typu LED z technologią IPS; - przekątna min. 17,3 cala; - rozdzielczość natywną 1920 x 1080 pikseli; - matowa powierzchnia ekranu; - częstotliwość odświeżania min. 144 Hz. | TAK
20 | Karta graficzna: wbudowana karta graficzna z min. 6 GB pamięci typu GDDR6, oparta na jednostkach obliczeniowych rdzeni CUDA, zapewniająca wysoką wydajność przy operacjach graficznych typu NVIDIA Geforce RTX 3060, lub karta równoważna tj.: - karta posiadająca co najmniej 6 GB pamięci GDDR6; - karta oparta na jednostkach obliczeniowych równoważnych rdzeniom CUDA, zapewniających wysoką wydajność obliczeniową i graficzną; - oferująca wydajność identyczną lub lepszą od NVIDIA GeForce RTX 3060. Wydajność ta powinna być potwierdzona w niezależnym teście benchmarkowym PassMark G3D Mark i wynosić min. 13385 pkt. Należy wskazać model karty i wynik testu publikowany na stronie https://www.videocardbenchmark.net | TAK
21 | Interfejsy: - min. 1x HDMI 2.0 - min. 1 x USB - min. 1 x USB 3.2 Typ-C - min. 2 x USB 3.2 - min. 1xRj45 1 Gbps | TAK
22 | Komunikacja: - Bluetooth min. 5.2 - Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) | TAK
23 | Inne : - wbudowana karta muzyczna i głośniki; - klawiatura podświetlana z wydzieloną częścią numeryczną; - wbudowany wielodotykowy touchpad; - wbudowany moduł TPM min. 2.0 | TAK
24 | System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny typu Microsoft Windows 11 Professional 64-bitowy, lub system równoważny, tj.: system na uruchamianie bez emulacji oprogramowania kompatybilnego z systemami Microsoft Windows 11 Professional, zapewniając pełną funkcjonalność oraz wydajność tych aplikacji. | TAK
25 | Oprogramowanie stomatologiczne ma współpracować z systemami PACS co najmniej poprzez możliwość zapisu i odczytu obrazów DICOM. | TAK
26 | W przypadku gdy oprogramowanie stomatologiczne zainstalowane na laptopie z systemem Windows wymaga do pracy ustawienia uprawnień administracyjnych wykonawca dostarczy oświadczenie potwierdzające, że te uprawnienia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu. | TAK
MINIMALNE WYMOGI GWARANCJI JAKOŚCI, SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Wymagany minimalny przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosi minimum 12 miesięcy na miejscu typu NBD, Bieg terminu gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem X pkt1 SWZ ).W sytuacji , gdy odbiór odbędzie się w innym terminie niż początek lub koniec miesiąca, to termin gwarancji rozpocznie bieg od najbliższego dnia będącego początkiem miesiąca i następującego po dniu odbioru. Wymagany maksymalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Gwarancja na komputer minimum 12 miesięcy. | TAK (Podać)
2 | Na dostarczone i zainstalowane urządzenia, sprzęt i wyposażenie wykonawca udzieli gwarancji jakości wskazanej w swojej ofercie. Gwarancje poszczególnych urządzeń, sprzętu i wyposażenia stanowić będą załącznik do protokołu odbioru. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, (tj. od daty przekazania do eksploatacji). Gwarancja obejmuje: wszystkie koszty pracy serwisu w tym koszty dojazdu, zakwaterowania, części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych, wymaganych przeglądów, wskazanych w gwarancji przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie i sprzęt w stanie pełnej gotowości do pracy. | TAK
3 | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). Obowiązuje w okresie objętym gwarancją. | TAK
4 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – max. 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie | TAK
5 | Czas naprawy – max. 10 dni roboczych od podjęcia naprawy. Jakiekolwiek naprawy objęte gwarancję są wykonywane wyłącznie przez producenta. | TAK
6 | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 10 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze co najmniej o tych samych parametrach technicznych. | TAK
7 | Paszport techniczny przy dostawie , instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK
8 | Bezpłatny montaż sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK
9 | Po zamontowaniu urządzenie gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek zakupów czy inwestycji przez zamawiającego | TAK
10 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego min trzech osób osób w zakresie obsługi sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK
11 | Autoryzowany serwis oferowanych wyrobów/produktów na terenie UE. W ramach zobowiązania gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiający wymaga od wykonawcy świadczenia autoryzowanego serwisu oferowanych wyrobów/produktów na terenie UE. Deklaracja Zgodności CE. Jakiekolwiek naprawy gwarancyjne są wykonywane wyłącznie przez producenta aby zachować parametry urządzenia gwarantowane przez Producenta. | TAK
Serwis gwarancyjny, lokalizacja:
Pełna nazwa serwisu : ......................................................................................................................................................................... Adres: ................................................................................................................................................................................................... Telefon: .................................................................................. Fax. ............................................................
Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:
Pełna nazwa serwisu : ......................................................................................................................................................................... Adres: ................................................................................................................................................................................................... Telefon: .................................................................................. Fax. ............................................................
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.: katalogu ze zdjęciami (folder, ulotka informacyjna) oferowanego zestawu
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty