Nr referencyjny LI.262.3.2026

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.3.2026

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9÷4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Pompa insulinowa | szt. | 14 |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy (min. 24 miesiące)

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Pompa insulinowa - 14 szt. |  |  | Typ ……………………….... Model …………………...…. Producent………………….. Kraj pochodzenia ………….. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji |  | 2026 |
|  | Certyfikat CE |  |  |
|  | Zatrzymanie pompy – alarm informujący o zatrzymaniu |  |  |
|  | Funkcja – blokada pompy |  |  |
|  | Zabezpieczenia – zachowanie ustawień użytkownika przy braku zasilania |  |  |
|  | Stopień wodoodporności minimum IPX8 |  |  |
|  | Programowanie bolusa. Prosty/standard – dokładność, co najmniej 0,1 j/bolus |  |  |
|  | Programowanie bolusa. Przedłużony - dokładność, co najmniej 0,1 j/bolus. Czas podania, co najmniej 7 godzin |  |  |
|  | Programowanie bolusa. Złożony - dokładność, co najmniej 0,1 j/bolus |  |  |
|  | Zatrzymanie pompy – alarm informujący o zatrzymaniu |  |  |
|  | Kalkulator bolusa - Kalkulator bolusa posiłkowego z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych - Kalkulator bolusa korygującego z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych - Możliwość ręcznego wprowadzania pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa - Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku |  |  |
|  | Pamięć pompy minimum do 90 dni - historia bolusów, alarmów, dawki dobowej bezpośrednio z pompy: aktualne dawki w bazie min. 20 bolusów i całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni |  |  |
|  | Możliwość korzystania z ciągłego monitorowania glikemii za pomocą transmitera z odczytem na ekranie pompy oraz funkcja automatycznego czasowego zatrzymania infuzji insuliny przed niskim poziomem glikemii |  |  |
|  | System ciągłego monitorowania glikemii (CGM), który jest integralną częścią pompy |  |  |
|  | Pompa z wbudowaną funkcją zamkniętej pętli hybrydowej, która automatycznie normalizuje także hipe glikemię |  |  |
|  | Długość drenu – co najmniej trzy długości |  |  |
|  | Alarmy: - wibracyjny - historia alarmów: minimum 30 ostatnich - brak podawania insuliny - spadku zasilania - kończącej się insuliny - ukończenia czasowej zmiany bazy |  |  |
|  | Program komputerowy do analizy danych: - zapis z ostatnich 30 dni pracy pompy - czytnik do odczytywania danych z pompy |  |  |
|  | Menu w pełnym zakresie w języku polskim |  |  |
|  | Temperatura pracy pompy +5° do +40°C |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie dla każdej pompy: - Zestaw infuzyjny - 2 szt. metalowe i teflonowe o różnej długości, rozłączane możliwość zakupu zestawów infuzyjnych przynajmniej w czterech punktach sprzedaży na terenie kraju - Zbiornik na insulinę – 2 szt. - Etui - Klips - Baterie - Serter |  |  |
|  | Zasilanie pompy przez powszechnie dostępna, standardowa bateria alkaliczna 1,5 V AAA lub 1,5 V AA |  |  |
|  | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim z opisem wszystkich komunikatów wyświetlanych przez pompę (z dostawą). |  |  |
|  | Gwarancja min. 4 lata. |  |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy. |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji: maksymalnie 48 godziny. |  |  |
|  | Wykonawca posiada stronę internetową zawierającą: - formę kontaktu z firmą (telefony lokalnych przedstawicieli firm z godzinami ich pracy), - zasady obsługi pompy insulinowej, dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii itp.) |  |  |
|  | SERWIS. Bezpośredni telefoniczny całodobowy 365 dni (w niedziele i święta) kontakt z serwisem, w okresie trwania gwarancji. (podać adres, telefon). |  |  |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

……………………………………..