Załącznik nr 1A

do sprawy DLG-A 6663381

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem wersja A / duże – 2 kpl.

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – 2 kpl. Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*..................................................................................... kraj pochodzenia* ............................................................................................. rok produkcji min. 2025: ......................................... o następujących parametrach: (*proszę podać – wypełnia Wykonawca)

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem przeznaczona do zastosowań w biologii molekularnej, biologii komórki oraz diagnostyce klinicznej - musi spełniać co najmniej następujące parametry: - Wirówka musi posiadać możliwość regulacji prędkości w zakresie co najmniej od 1 do 14 000 rpm ze skokiem co 1 rpm. - Maksymalna siła odśrodkowa (rcf) ≥ 22 132 × g, (odpowiadająca maksymalnej prędkości obrotowej 14 000 rpm). - Urządzenie musi posiadać dotykowy wyświetlacz, umożliwiający łatwe ustawianie wszystkich parametrów pracy wirówki (w tym co najmniej: prędkość, RCF, czas, temperaturę), z czytelnym wyświetlaniem informacji o stanie urządzenia i bieżących parametrów. - Wirówka musi posiadać możliwość regulacji temperatury pracy w zakresie co najmniej od -10°C do +40°C (ze skokiem co najmniej co 1°C). - Wirówka musi posiadać funkcję szybkiego schładzania komory wirowania do zadanej temp. przed umieszczeniem w niej próbek. - Urządzenie musi posiadać funkcję natychmiastowego obniżenie temperatury komory wirówki do zadanej wartości, z możliwością zaprogramowania dnia i godziny uruchomienia funkcji zgodnie z harmonogramem pracy laboratorium. - Wirówka musi posiadać funkcję umożliwiającą utrzymanie temperatury do momentu otwarcia pokrywy. - Urządzenie musi automatycznie rozpoznawać rodzaj użytego rotora oraz posiadać funkcję automatycznego ograniczania prędkości wirowania danego rotora dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa. - Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji różnych typów rotorów, w tym rotorów uniwersalnych, bez konieczności wymiany koszy lub innych elementów wspornych, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności urządzenia. - Urządzenie musi posiadać możliwość regulacji promienia wirowania (rotora) dla każdego używanego adaptera bez konieczności wymiany elementów konstrukcyjnych wirówki. - Urządzenie musi mieć możliwość wprowadzenia minimum 10 poziomów prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby. - Urządzenie musi posiadać funkcję wykrywania niewyważenia rotora z automatycznym powiadamianiem użytkownika w przypadku wykrycia niewyważenia podczas pracy. - Wirówka musi posiadać możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie min. od 10s do 99h 59 minut oraz dodatkowo funkcję pracy ciągłej (tj. bez ograniczenia czasowego) i funkcję szybkiego wirowania. - Urządzenie musi posiadać funkcję definiowania kilku poziomów autoryzacji użytkowników oraz zabezpieczenie dostępu hasłem, w celu ograniczenia możliwość nieuprawnionego użycia - Urządzenie musi automatycznie rejestrować wszystkie cykle pracy oraz działania poszczególnych użytkowników, umożliwiając pełną weryfikację historii prac - Urządzenie musi umożliwiać prowadzenie dokumentacji cykli pracy zgodnie z zasadami GLP/GxP, umożliwiając odtworzenie historii ustawień i parametrów w celach audytowych. - Maksymalny poziom hałasu przy maksymalnej prędkości obrotowej i nominalnym obciążeniu wirnika - dla rotora wychylnego: < 53 dB(A), - dla rotora stałokątowego: < 59 dB(A) - Wymiary wirówki (S x G x W) mogą wynosić maksymalnie 75 × 70 × 40 cm (+/- 5%) - Wysokość urządzenia z otwartą pokrywą: ≤ 85 cm (+/- 2 cm) - mierzona od podstawy urządzenia do najwyższego punktu pokrywy w pozycji całkowicie otwartej. - Wraz z wirówką Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć co najmniej: - adaptery na probówki stożkowe o pojemności: 5 ml i 15 ml, - adaptery na probówki stożkowe o pojemności: 25 ml i 50 ml, - adaptery na płytki wielodołkowe typu MTP (Microtiter Plate). - Adaptery muszą być kompatybilne z oferowaną wirówką i umożliwiać pełną funkcjonalność urządzenia (regulacja prędkości, RCF, promienia wirowania) bez konieczności dodatkowego dokupywania elementów. Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych do oferowanych urządzeń przez okres co najmniej 10 lat od daty dostawy. Dostawa urządzeń obejmuje: dostarczenie urządzeń do miejsca użytkowania, rozpakowanie, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonanie bezpłatnych przeglądów przedmiotu zamówienia co najmniej w ostatnim miesiącu okresu gwarancji, o ile obowiązek ich przeprowadzenia wynika z zaleceń producenta urządzenia. Przeglądy muszą być realizowane w miejscu użytkowania urządzenia, bez konieczności jego transportu do siedziby Wykonawcy lub innego miejsca. Każdy wykonany przegląd musi zostać potwierdzony stosownym wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Zaoferowane urządzenia muszą być zgodne z rozporządzeniem IVDR 2017/746 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Urządzenia muszą posiadać oznaczenie CE oraz być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku. Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. Oferowane urządzenie musi charakteryzować się możliwie niskim zużyciem energii elektrycznej, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności. Gwarancja min. 24 miesiące.

Podpis:

(Data i podpis osoby uprawnionej )