Załącznik nr 2B

numer sprawy DLG-A 6663381

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 2

Przedmiot zamówienia:  dostawa i montaż wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem wersja B / mała (1 kpl.)

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – 1 kpl. Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*..................................................................................... kraj pochodzenia* ............................................................................................. rok produkcji min. 2025: ......................................... o następujących parametrach: (*proszę podać – wypełnia Wykonawca)

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem - musi spełniać co najmniej następujące parametry: - Wirówka musi posiadać możliwość regulacji prędkości w zakresie co najmniej od 100 do 15 000 rpm, w tym: - w zakresie 100 ‐ 5 000 rpm ze skokiem 10 rpm oraz - w zakresie 5 000 ‐ 15 000 rpm ze skokiem 100 rpm. - Maksymalna siła odśrodkowa osiągana przez wirówkę musi wynosić nie mniej niż: (rcf) ≥ 21 300 × g, (odpowiadająca maksymalnej prędkości obrotowej 15 060 rpm). - Wirówka musi posiadać możliwość regulacji temperatury pracy w zakresie co najmniej od -10°C do +40°C (ze skokiem co najmniej co 1°C). - Wirówka musi posiadać możliwość regulacji parametrów pracy w co najmniej następującym zakresie: prędkość obrotowa (rpm), siła odśrodkowa (rcf) i temperatura. - Wirówka musi posiadać możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą. - Wirówka musi posiadać funkcję szybkiego schładzania komory wirowania do zadanej temp. przed umieszczeniem w niej próbek. - Urządzenie musi posiadać funkcję utrzymywania temperatury komory w tzw. trybie „standby” do momentu otwarcia pokrywy. - Wirówka musi posiadać możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie min. od 1 do 9h 59 minut oraz dodatkowo funkcję pracy ciągłej (tj. bez ograniczenia czasowego). - Urządzenie musi być wyposażone w system odprowadzania skroplin z komory wirowania. - Wirówka musi posiadać funkcję awaryjnego otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania. - Urządzenie musi posiadać funkcję regulacji parametrów rozpędzania i zatrzymania rotora – dostęp do co najmniej jednego programu łagodnego startu oraz łagodnego zatrzymania. - Urządzenie musi posiadać funkcję szybkiego wirowania, uruchamianą za pomocą np. dedykowanego przycisku, niewymagającego ciągłego naciskania przez użytkownika w trakcie pracy. - Urządzenie musi umożliwiać pracę z różnymi typami probówek (przy zastosowaniu odpowiednich rotorów i/lub adapterów), w tym co najmniej: - probówki 1,5 ml i 2 ml, - probówki 5 ml, - probówki typu PCR, - Maksymalny poziom hałasu przy maksymalnej prędkości obrotowej i nominalnym obciążeniu wirnika < 54 dB(A). - Wymiary wirówki (S x G x W) mogą wynosić maksymalnie 30 × 50 × 30 cm (+/- 5%). Wraz z urządzeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć rotor z hermetyczną pokrywą (tzw. aerozoloszczelny) przeznaczony do wirowania co najmniej probówek wskazanych powyżej, zapewniający szczelność podczas pracy urządzenia. Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych do oferowanego urządzenia przez okres co najmniej 10 lat od daty dostawy. Dostawa urządzeń obejmuje: dostarczenie urządzenia do miejsca użytkowania, rozpakowanie, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił wykonanie bezpłatnych przeglądów przedmiotu zamówienia co najmniej w ostatnim miesiącu okresu gwarancji, o ile obowiązek ich przeprowadzenia wynika z zaleceń producenta urządzenia. Przeglądy muszą być realizowane w miejscu użytkowania urządzenia, bez konieczności jego transportu do siedziby Wykonawcy lub innego miejsca. Każdy wykonany przegląd musi zostać potwierdzony stosownym wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Zaoferowane urządzenie musi być zgodne z rozporządzeniem IVDR 2017/746 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Urządzenie musi posiadać oznaczenie CE oraz być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej Zaoferowane urządzenie nie może zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku. Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. Oferowane urządzenie musi charakteryzować się możliwie niskim zużyciem energii elektrycznej, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności. Gwarancja min. 24 miesiące.

Podpis:

(Data i podpis osoby uprawnionej )