Załącznik nr 1 do sprawy 6689761

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż zamrażarek niskotemperaturowych wraz z akcesoriami (2 kpl.)

| I | ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA WRAZ Z AKCESORIAMI (2 kpl.) Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*.................................................... kraj pochodzenia* ......................................................... rok produkcji min. 2025*: ......................................... (*proszę podać – wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa - 86°C o konstrukcji pionowej (szafowej) – 2 kpl., spełniająca co najmniej następujące parametry: - pojemność użytkowa komory 750 litrów ±5%. - możliwość pomieszczenia w zamrażarce minimum 500 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50mm w dedykowanych, metalowych stelażach. - zakres kontroli temperatury co najmniej od -20°C do -86°C. - urządzenie musi posiadać dwukompresorowy, kaskadowy, inwerterowy układ chłodzenia. - agregaty chłodnicze muszą być wyposażone w ekologiczne czynniki chłodnicze dopuszczone do obiegu w UE. - izolacja w drzwiach zew. zamrażarki musi być wykonana z pianki poliuretanowej o grubości minimum 65 mm oraz paneli próżniowych o grubości minimum 20 mm, - izolacja komory zamrażarki wykonana z pianki poliuretanowej o grubości minimum 75 mm oraz paneli próżniowych o grubości minimum 20 mm. - urządzenie musi być wyposażone w automatyczny port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu drzwi. - maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 1000 mm, głębokość 1050 mm, wysokość 2000 mm. - minimalne wymiary wewnętrzne: szerokość 700 mm, głębokość 700 mm, wysokość 1350 mm. - budowa zamrażarki musi umożliwiać wstawienie jej do laboratorium przez światło drzwi o szerokości max 900 mm, bez konieczności demontażu drzwi. - maksymalna waga urządzenia: 300 kg. - urządzenie musi posiadać sterownik mikroprocesorowy z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD o wysokiej czytelności i wielkości minimum 7” z czytnikiem kart dostępowych w technologii NFC. - parametry wyświetlane na sterowniku muszą być w języki polskim. - urządzenie musi posiadać wbudowany w panel sterowania port USB oraz slot kart SD umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na zewnętrzną pamięć. - urządzenie musi posiadać funkcję alarmu, uruchomianą co najmniej w następujących sytuacjach: zaniku napięcia, zabrudzenie filtra skraplacza, otwarcia drzwi, niewłaściwej temperatury oraz awarii systemu ze zintegrowaną baterią zapewniającą pracę sterownika oraz pomiar temperatury przez co najmniej 48 godzin w przypadku braku zasilania. - urządzenie musi być wyposażone w czujnik temperatury otoczenia. - urządzenie musi być wyposażone w dedykowaną do odmrażania uszczelki funkcję uruchamianą z poziomu sterownika. - urządzenie musi być wyposażone w pochodzący od producenta (tj. w pełni kompatybilny) logger pozwalający na monitoring parametrów pracy zamrażarki (w tym otwarcia drzwi oraz temperatury zewnętrznej), za pośrednictwem sieci Internet bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w postaci wykupu licencji, subskrypcji lub abonamentu – zarówno w momencie odbioru urządzenia, jak i w całym okresie jego eksploatacji. - wnętrze zamrażarki oraz półki muszą być wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o właściwościach antybakteryjnych. - urządzenie musi posiadać co najmniej 3 półki oraz możliwość składowania na podłodze komory - półki zamrażarki muszą być perforowane, odporne na rdzę i uszkodzenia mechaniczne. - urządzenie musi być wyposażone w drzwi wewnętrzne wykonane z aluminium – co najmniej 2 szt. zasłaniające całość komory, z możliwością ich demontażu bez konieczności wykorzystania narzędzi. - urządzenie musi posiadać fabrycznie wykonany port kablowy. - urządzenie musi być wyposażone w bez potencjałowe styki alarmowe NO/NC. - maksymalne zużycie energii nie może przekraczać 7,5 kWh/24h. - zasilanie jednofazowe 230V/50Hz. - maksymalny poziom hałasu nie większy niż 50dB. - urządzenie musi być wyposażone w wytrzymałe kółka ułatwiające jego relokację. - układ chłodniczy musi być wyposażony w ekologiczne czynniki chłodnicze dopuszczone do obiegu w UE. Zaoferowane urządzenia muszą być zgodne z dyrektywą MDR 2017/745 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej dla urządzeń i wyrobów medycznych. Oferowane urządzenie musi posiadać oznaczenie CE i być Wraz z urządzeniem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć co najmniej następujące akcesoria: - system awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 - 1 szt. System musi być zasilany ciekłym dwutlenkiem węgla pobieranym z butli syfonowej - na wyposażeniu musi znajdować się butla z CO2 (syfonowa) o pojemności min. 30L/ 40kg ciekłego CO2 - stelaże metalowe z szufladkami na 25 pudełek kriogenicznych o wysokości 5 cm zapełniające w całości komorę zamrażarki - pudełka kriogeniczne kartonowe o wys. 5 cm, z kratownicą 9 x 9 w ilości co najmniej 500 szt. Pudełka muszą być wykonane z tektury o podwyższonej grubości, powlekane laminatem plasti-coat ograniczającym nasiąkanie wodą. Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku. Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu serwisowego urządzenia w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji, w miejscu jego użytkowania, chyba że producent urządzenia wymaga wykonania przeglądu w innym terminie. Przeprowadzenie przeglądu serwisowego musi zostać potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Dostawa przedmiotu zapytania ofertowego obejmuje: dostarczenie urządzenia do miejsca użytkowania, rozpakowanie, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania. Gwarancja min. 24 miesięcy |

Podpis:

(Data i podpis osoby uprawnionej )