Numer sprawy: SZSA/6689677/2026

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie użytkowników, kwalifikacja oraz integracja z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego kompletnego systemu mrożenia i przechowywania materiału biologicznego, obejmującego:

- Dwa zbiorniki kriogeniczne do przechowywania materiału biologicznego w oparach ciekłego azotu (LN₂) wraz z wyposażeniem.

- Jeden zbiornik kriogeniczny o zwiększonej pojemności do przechowywania materiału biologicznego w oparach ciekłego azotu.

- Kompletny system automatycznego mrożenia komórek (zamrażarka programowalna).

- Systemy automatycznego napełniania i kontroli poziomu ciekłego azotu.

- Systemy monitorowania temperatury i poziomu LN₂ kompatybilne z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego.

- Wykonanie mapowania temperaturowego.

- Wykonanie kwalifikacji IQ/OQ/PQ.

- Integrację z istniejącymi systemami: CryoData Base Monitor, CryoPlus, BMS, instalacją azotową oraz systemem powiadamiania szpitalnego.

- Szczegółowa specyfikacja systemu mrożenia i przechowywania materiału biologicznego:

- Zbiorniki kriogeniczne – 2 szt. (przechowywanie w parach LN₂)

Wymagania ogólne:

Zbiorniki muszą umożliwiać przechowywanie co najmniej 48 000 kriofiolek o objętości 2 ml lub równoważnej liczby worków kriogenicznych.

Zbiorniki kriogeniczne muszą:

- przechowywać materiał biologiczny w oparach ciekłego azotu,

- umożliwiać integrację z istniejącą instalacją ciekłego azotu Zamawiającego,

- umożliwiać podłączenie do istniejącego systemu monitorowania bez konieczności istotnej przebudowy instalacji infrastrukturalnej,

- współpracować z istniejącymi systemami monitoringu temperatury i poziomu LN₂ funkcjonującymi u Zamawiającego.

W związku z  powyższym Zamawiający wymaga konieczności dokonania wizji lokalnej u Zamawiającego we skazanym przez Oferenta i uzgodnionym z Zamawiającym terminie przed  przystąpieniem do złożenia oferty.

Konstrukcja i parametry techniczne:

Zbiorniki muszą spełniać następujące minimalne wymagania:

- komora wewnętrzna o konstrukcji cylindrycznej,

- obudowa przystosowana do instalacji w pomieszczeniach laboratoryjnych,

- obudowa zewnętrzna prostokątna, pokrywa prostokątna,

- maksymalny obrys zbiornika nie większy niż  865x965 mm (+/-5mm) mm,

- wysokość całkowita umożliwiająca obsługę w pomieszczeniu o standardowej wysokości laboratoryjnej,

- wysokość zbiornika po otwarciu pokrywy: nie więcej niż 1950 mm,

- średnica wewnętrzna: 790 mm (+/- 5mm)

- pojemność ciekłego azotu: minimum 365 l, (+/- 5l)

- statyczny czas utrzymania poziomu azotu: 32 dni (+/- 1 dzień)

- maksymalna dobowa stratność ciekłego azotu: nie większa niż 7 l/24 h, (+/- 0,2 L)

- zasilanie elektryczne: 230 V, 50 Hz,

- waga pełnego zbiornika – 475 kg (+/- 5 kg),

- kolorystyka zewnętrzna umożliwiająca dopasowanie do istniejącej infrastruktury (kolor RAL 5010), kolorystyka zgodna ze standardami laboratoryjnymi.

- zbiorniki kriogeniczne muszą posiadać wszystkie niezbędne elementy (węże, zawory itp.). umożliwiające podłączenie zbiornika  do istniejącej instalacji azotowej pracującej w trybie sterowania automatycznego.

- System musi umożliwiać przechowywanie materiału biologicznego w temperaturze kriogenicznej poniżej -150°C w fazie par ciekłego azotu.

- Wykonawca dostarczy niezbędne wyposażenie pomocnicze do bezpiecznej obsługi zbiorników, w tym co najmniej:

  - rękawice kriogeniczne,

  - przyłbicę ochronną lub okulary ochronne,

  - platformę lub schodki umożliwiające bezpieczny dostęp do wnętrza zbiornika.

Wyposażenie wewnętrzne:

Zbiorniki muszą być wyposażone w system organizacji próbek umożliwiający przechowywanie:

- pudełek kriogenicznych o wymiarach 100 × 100 mm (10 × 10),

- pudełek kriogenicznych o wymiarach ok. 50 × 50 mm (5 × 5).

Minimalna konfiguracja wyposażenia: system raków lub koszy umożliwiający przechowywanie co najmniej:

- 221 pudełek 10 × 10,

- 78 pudełek 5 × 5.

Dodatkowo zbiorniki muszą być wyposażone w platformę lub element separujący umożliwiający wykonanie mapowania temperaturowego.

System kontroli i monitorowania:

Zbiorniki muszą posiadać:

- automatyczny system napełniania i kontroli poziomu LN₂, kompatybilny z istniejącym systemem w biobanku.

- pomiar temperatury na 2 poziomach (po 2 czujniki na poziom) oraz wyświetlanie pomiarów na wyświetlaczu,

- precyzyjny pomiar temperatury (dokładność min. 0,1°C),

- diodowy system powiadamiania o statusie urządzenia,

- system alarmowy (dźwiękowy) obejmujący co najmniej:

  - niski/wysoki poziom LN₂,

  - przekroczenie temperatury,

  - uszkodzenie czujnika,

  - zbyt długie otwarcie pokrywy,

  - brak zasilania.

Sterownik zbiornika musi posiadać:

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny, montowany w przedniej części obudowy,  przycisk typu Self-Test, zasilany z sieci energetycznej oraz bateryjnie w razie awarii zasilania (akumulator do podtrzymania w zestawie) jako standardowe wyposażenie, umożliwiający pracę  w czasie min 48 godzin.

- możliwość komunikacji z systemami zewnętrznymi poprzez LAN, WiFi, 4G,

- system musi umożliwiać integrację z istniejącym systemem monitorowania infrastruktury Zamawiającego poprzez standardowe protokoły komunikacyjne (np. Ethernet, Modbus, SNMP lub równoważne),

- przesyłanie alarmów i danych pomiarowych, umożliwiający wysyłanie powiadomień, zdalnych alarmów o awarii zbiornika, przekroczeniach temperatur oraz wprowadzanie zdalnych alarmów,

- możliwość pracy kaskadowej z istniejącymi sterownikami,

- kontroler pracy systemu umożliwiający integrację z istniejącym systemem monitorowania Zamawiającego poprzez interfejs Ethernet (RJ45) z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych.

- wąż wraz z przyłączem, 2 szt. do centralnej magistrali LN₂ Wykonawca dostarczy węże i złącza kompatybilne z istniejącą instalacją ciekłego azotu Zamawiającego

- dodatkowe rejestratory temperatury ze zdalnym powiadamianiem (kompatybilne z istniejącym systemem biobanku) do każdego zbiornika.

- Zbiornik kriogeniczny o zwiększonej pojemności – 1 szt.

Wymagania ogólne:

Zbiornik musi umożliwiać przechowywanie materiału biologicznego w parach ciekłego azotu w temperaturach kriogenicznych poniżej -190°C.

Konstrukcja zbiornika powinna zapewniać:

- trwałość i odporność na warunki kriogeniczne,

- konstrukcję ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub materiałów równoważnych stosowanych w urządzeniach kriogenicznych,

- przechowywanie minimum: 1680 (+/-5) worków kriogenicznych lub 39 000 kriofiolek 2 ml.

Konstrukcja i parametry techniczne:

Zbiornik musi posiadać:

- konstrukcję próżniowo-izolowaną,

- komorę cylindryczną z systemem organizacji próbek.

- pokrywę o średnicy min 425 mm, +/- 5 mm, wykonaną ze stali malowanej proszkowo, materiał izolacyjny pokrywy wykonany ze spienionego plastiku, wysokiej izolacyjności, wykonany z nieporowatego materiału w celu uniknięcia powstawania oblodzenia pokrywy.

- pojemność LN₂: min. 130 l, +/- 5L

- pojemność objętościowa komory: min. 980 L, +/- 5L

- średnicę zewnętrzna: nie większa niż 1070 mm,

- wysokość całkowita: nie większa niż 1420 mm, +/- 5mm

- waga zbiornika pustego: 310 kg, +/- 5 kg

- waga zbiornika pełnego: 390 kg, +/- 5 kg

Wyposażenie wewnętrzne:

Zbiornik musi być wyposażony w:

- możliwość rejestracji danych pomiarowych,

- możliwość integracji z systemem BMS lub systemem monitorowania infrastruktury,

- zbiornik musi mieć możliwość rozbudowy o automatyczny system wkładania i wyjmowania próbek jako standard,

- automatyczną blokadę dostępu do zbiornika w przypadku braku zasilania – dostęp przez RFID, poprzez kartę dostępu, wpisanie hasła, każdy użytkownik posiada unikatowy login, hasło, lub kartę RFID

- zestaw musi zawierać komplet stelaży metalowych na pudełka, kompatybilne z istniejącymi w biobanku: 10x10 (26szt.) oraz 5x5(16szt.), 13 półek/rak na 39000 fiolek 2ml., minimum 2 pary rękawic kriogenicznych.

Sterownik zbiornika musi:

- być zintegrowany z obudową zbiornika,

- posiadać kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali,

- umożliwiać konfigurację parametrów pracy,

- umożliwiać wyświetlanie historii alarmów oraz parametrów pracy i przechowywania

- zapewniać komunikację z systemami zewnętrznymi poprzez: Ethernet (RJ-45), standardowe protokoły komunikacyjne oraz mieć możliwość integracji z systemem BMS oraz systemem monitorowania Zamawiającego.

System kontroli i monitorowania:

Zbiornik musi być wyposażony w automatyczny system kontroli poziomu i napełniania ciekłego azotu kompatybilny z istniejącą instalacją Zamawiającego oraz umożliwiający podłączenie do niej bez konieczności przebudowy infrastruktury.

System musi umożliwiać:

- pomiar temperatury w zbiorniku na minimum dwóch poziomach pomiarowych,

- zastosowanie minimum dwóch czujników temperatury na poziom,

- pomiar temperatury w zakresie co najmniej od -196°C do -20°C, z rozdzielczością wskazań temperatury min. 0,1°C,

- pomiar poziomu ciekłego azotu z  jego wizualizacją,

- automatyczne sterowanie procesem napełniania,

- zdalny dostęp do parametrów pracy,

- zdalny podgląd historii zdarzeń,

- możliwość automatycznego obrotu karuzeli (sterowana z poziomu sterownika)karuzela zamontowana na łożyskach stożkowych w celu swobodnego, łatwego obrotu, oraz uniknięcia problemu z obrotem w momencie załadowania zbiornika do pełna, wewnątrz zbiornika oświetlenie LED w celu łatwej identyfikacji próbek.

- archiwizację danych pomiarowych.

Zbiornik musi być wyposażony w system alarmowy obejmujący co najmniej:

- niski poziom LN₂,

- wysoki poziom LN₂,

- przekroczenie temperatury,

- uszkodzenie czujnika,

- zbyt długie otwarcie pokrywy,

- brak zasilania.

Alarmy muszą być sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo oraz przekazywane do systemów monitorowania Zamawiającego.

System musi posiadać zasilanie awaryjne umożliwiające podtrzymanie funkcji alarmowych i monitorowania przez minimum 12 godzin w przypadku zaniku zasilania.

Manifold zaworowy musi być zintegrowany w jednym module w celu optymalizacji miejsca, ułatwienia serwisu oraz ograniczenia wycieku LN₂.

- System automatycznego mrożenia komórek

Wymagania ogólne:

Urządzenie musi umożliwiać mrożenie:

- komórek macierzystych,

- limfocytów,

- płytek,

- krwi pępowinowej,

- tkanek (owodnia, skóra, homografty).

System musi umożliwiać stałą kontrolę i rejestrację ciśnienia LN₂ w komorze podczas procesu zamrażania i rozmrażania oraz sygnał alarmowy spadku ciśnienia. System musi mieć możliwość wyświetlania temperatury i parametrów programu mrożenia na zewnętrznym monitorze. Kwalifikacja (IQ/PQ/PQ) instalacyjna, operacyjna i procesowa przeprowadzona na 3 dostarczonych przez Zamawiającego preparatach. System musi umożliwiać prowadzenie protokołów mrożenia zapewniających wysoką przeżywalność komórek zgodnie z procedurami biobanku tkanek.

Konstrukcja i parametry techniczne:

Stała kontrola i rejestracja ciśnienia LN₂ w komorze podczas procesu zamrażania i rozmrażania oraz sygnał alarmowy spadku ciśnienia.

System automatycznego mrożenia komórek musi posiadać następujące parametry minimalne:

- urządzenie musi mieć komorę zamrażania o pojemności minimum  15 l z przezroczystą pokrywą wyposażoną w wyłącznik bezpieczeństwa,

- zakres temperatur: min. -180°C do +40°C,

- szybkość zamrażania: 0,01–60°C/min,

- szybkość rozmrażania: 0,01–15°C/min,

- komora do zamrażania musi być wykonana ze stali nierdzewnej,

- urządzenie musi być wyposażone w czujniki typu: Pt100 (zgodnie z normą DIN EN 60751),

- urządzenie musi być wyposażone w detekcję krystalizacji oraz umożliwiać kontrolę i rejestrację ciśnienia LN₂,

- system musi być wyposażony w stelaż ze stali nierdzewnej do minimum 8 worków, oraz na kriofiolki 2ml,

- urządzenie musi umożliwiać wizualizację krzywych (komora, próbka, dodatkowe sondy), oraz automatyczna archiwizacja danych,

- system musi umożliwiać archiwizację danych procesowych (np. temperatury, poziomu LN₂, alarmów) oraz ich eksport do plików lub integrację z systemem monitorowania Zamawiającego,

- oprogramowanie urządzenia musi być w języku polskim,

- system musi być wyposażony w gotowe programy oraz mieć możliwość tworzenia własnych,

- system musi mieć możliwość zabezpieczenie hasłem i ustawiania ról  użytkowników,

- urządzenie musi być wyposażone w wąż do podaży ciekłego azotu ze stali nierdzewnej, izolowany, długość min. 100cm,

- system musi posiadać dodatkowy, certyfikowany zewnętrzny, miernik temperatury z czujnikiem Pt100 φ1mm, zakres pomiarowy co najmniej od +50 do -200 °C, zgodny programowo i sprzętowo z oferowanym aparatem oraz  być kompatybilny z systemem monitorowania istniejącym w biobanku.

- system musi:

  - korzystać ze źródła zasilania 230-240 V, AC 50/60 Hz,

  - mieć zużycie energii maksymalnie 1050 VA,

  - mieć moc cieplną o maksymalnej wartości 900W,

  - mieść możliwość pracy w temperaturze otoczenia w zakresie co najmniej 15 - 35°C.

- maksymalne wymiary wewnętrzne komory zamrażania: szerokość – 220 mm,  głębokość – 220 mm, wysokość - 350 mm.

- maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość – 550 mm,  głębokość – 450  mm, wysokość - 550 mm.

- waga max. 45 kg.

W skład systemu automatycznego mrożenia komórek musi wchodzić zewnętrzny komputer z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym w języku polskim. Wraz z  urządzeniem musi zostać dostarczony zestaw gotowych fabrycznych programów do zamrażania i rozmrażania.

Narzędzia wspomagające możliwość tworzenia własnych programów muszą być na wyposażeniu systemu do zamrażania.

System musi umożliwiać wizualizację krzywych mrożenia oraz rozmrażania w formie graficznej wraz z prezentacją parametrów procesu, w szczególności temperatury i czasu.

System musi umożliwiać rejestrację i wizualizację danych pomiarowych pochodzących z:

– czujnika temperatury komory,

– czujnika temperatury próbki,

– opcjonalnie dwóch dodatkowych termopar monitorujących temperaturę w komorze,

– czujników ciśnienia zasilania ciekłym azotem (LN₂).

System musi umożliwiać automatyczną rejestrację oraz archiwizację danych pomiarowych w pamięci urządzenia oraz ich zapis na zewnętrznym serwerze lub w systemie informatycznym Zamawiającego.

Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać integrację z systemem monitorowania i archiwizacji danych dedykowanym dla  biobanku. Zamawiającego lub oferować rozwiązanie równoważne umożliwiające rejestrację, analizę i generowanie raportów z przebiegu procesów.

Wyposażenie systemu:

- zbiornik zasilający LN₂ min. 70 l z automatyczną generacją ciśnienia,

- trójnik do zbiornika zasilającego z zaworami,

- 20 sterylnych worków EVA do homograftów,

- zestaw sterylnych worków mrożeniowych (20 szt.) do homograftów o następujących parametrach:

  - zestaw wykonany z tworzywa typu: EVA;

  - pojemnik musi posiadać wolny, niezamknięty brzeg dolny, umożliwiający umieszczenie w nim tkanek lub narządów.

  - każdy pojemnik musi znajdować się w indywidualnym opakowaniu ochronnym,

  - stojak do mrożenia probówek o pojemności każdej  1.2ml. na  minimum 100 próbek

  - wymiary worków:  140 x 320 mm (+/- 2 mm),

- stelaże na min. 8 worków,

Oferowany system musi być kompatybilny sprzętowo i programowo z istniejącym systemem bankowania tkanek Zamawiającego oraz instalacją zasilania ciekłym azotem. System musi umożliwiać integrację z funkcjonującym systemem monitorowania parametrów infrastruktury laboratoryjnej oraz z systemem powiadamiania szpitalnego realizowanym poprzez lokalny system zarządzania budynkiem (BMS).

System powinien zapewniać kontrolę dostępu do przechowywanego materiału biologicznego, w tym możliwość identyfikacji użytkownika oraz rejestracji operacji dostępu (np. poprzez hasło, kartę).

Zbiorniki powinny być wyposażone w rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające dostęp do przechowywanych próbek oraz ich identyfikację, zapewniające ergonomiczną i bezpieczną obsługę, w tym możliwość łatwego przemieszczania elementów wewnętrznych oraz odpowiednie oświetlenie wnętrza.

- Warunki dostawy, uruchomienia i odbioru systemu

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, instalacji, uruchomienia oraz przekazania do użytkowania kompletnego systemu mrożenia i przechowywania materiału biologicznego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ.

Dostawa urządzeń

Dostawa obejmuje:

- transport urządzeń do siedziby Zamawiającego,

- wniesienie urządzeń do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,

- montaż oraz ustawienie urządzeń w miejscu instalacji,

- dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej i użytkowej w języku polskim lub angielskim.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne oraz gotowe do uruchomienia.

Instalacja i uruchomienie

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

wykonania instalacji urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

Podłączenia urządzeń do istniejącej instalacji elektrycznej,

podłączenia urządzeń do instalacji ciekłego azotu Zamawiającego,

konfiguracji systemów sterowania i monitorowania,

uruchomienia systemu automatycznego napełniania ciekłym azotem,

sprawdzenia poprawności działania wszystkich funkcji urządzeń.

Integracja systemów

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia integracji dostarczonych urządzeń z systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, w szczególności:

- systemem monitorowania biobanku,

- systemem zarządzania budynkiem (BMS),

- systemem monitorowania parametrów temperatury i poziomu LN₂,

- systemem powiadamiania o alarmach.

Po wykonaniu integracji Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne potwierdzające poprawność działania integracji.

Mapowanie temperaturowe

Po instalacji urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapowania temperaturowego zbiorników kriogenicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, w części II punkty 1, 2, 3.

Mapowanie powinno zostać przeprowadzone w miejscu instalacji urządzeń z wykorzystaniem kalibrowanych rejestratorów temperatury.

Wyniki mapowania muszą zostać udokumentowane w formie raportu przekazanego Zamawiającemu.

Kwalifikacja urządzeń

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kwalifikacji urządzeń obejmującej:

- kwalifikację instalacyjną (IQ),

- kwalifikację operacyjną (OQ),

- kwalifikację procesową / użytkową (PQ).

Z przeprowadzonych kwalifikacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację obejmującą protokoły testów oraz raport końcowy.

Szkolenie personelu

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla personelu Zamawiającego obejmującego:

- obsługę zbiorników kriogenicznych,

- obsługę systemu automatycznego mrożenia komórek,

- obsługę systemu monitorowania i alarmów,

- zasady bezpiecznej pracy z ciekłym azotem.

Szkolenie powinno zostać przeprowadzone dla minimum 3–6 pracowników Zamawiającego.

Dokumentacja

Wraz z dostawą urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację obejmującą co najmniej:

- instrukcje obsługi urządzeń,

- dokumentację techniczną,

- deklaracje zgodności CE,

- certyfikaty jakości producenta,

- raport z mapowania temperaturowego,

- dokumentację kwalifikacji IQ/OQ/PQ.

Protokół odbioru

Podstawą uznania zamówienia za zrealizowane będzie podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego.

Protokół odbioru zostanie podpisany po:

- dostawie wszystkich elementów systemu,

- prawidłowej instalacji urządzeń,

- wykonaniu integracji systemów,

- przeprowadzeniu mapowania temperaturowego,

- wykonaniu kwalifikacji IQ/OQ/PQ,

- przeprowadzeniu szkolenia personelu.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez potencjalnych wykonawców wizji lokalnej w miejscu planowanej realizacji zamówienia na etapie rozeznania rynku (szacowania wartości zamówienia), w celu zapoznania się z warunkami technicznymi, organizacyjnymi oraz infrastrukturą Zamawiającego.

Przeprowadzenie wizji lokalnej służy wyłącznie celom przygotowania szacunkowej wyceny i nie stanowi warunku udziału w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny dla oferowanego systemu na terenie Polski.

Serwis musi być realizowany przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie instalacji, uruchamiania i obsługi urządzeń kriogenicznych.

Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych przez okres co najmniej 10 lat od daty dostawy.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni:

– czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii,

– usunięcie awarii w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, o ile nie będzie to uzależnione od dostępności części zamiennych.

Zaoferowane urządzenia muszą być zgodne z dyrektywą MDR 2017/745 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej dla urządzeń i wyrobów medycznych. Urządzenia muszą posiadać oznaczenie CE i być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy oferowane urządzenia lub ich elementy stanowią wyroby medyczne, producent powinien posiadać system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485.

Zamawiający wymaga, aby producent oferowanych urządzeń posiadał wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001.

Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku.

Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw.

Oferowane urządzenie musi charakteryzować się możliwie niskim zużyciem energii elektrycznej, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów serwisowych co 12 miesięcy przez cały okres obowiązywania gwarancji, w tym obowiązkowo w ostatnim miesiącu gwarancji, w miejscu użytkowania urządzenia. Przeprowadzenie przeglądów serwisowych musi zostać potwierdzone wpisem do paszportu technicznego urządzenia.

Dostawa, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania oraz szkolenie użytkowników z obsługi (3-6 osób).

Gwarancja: minimum 24 miesiące.

…………………………………………………..

(Data i podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)