Załącznik nr 2 do sprawy DLG-A 6777502

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:  Dostawa i montaż autorefraktometru z zestawem biurkowym – dedykowanym stolikiem

Autorefraktometr z funkcją keratometrii Producent/Firma*.............................................................................................. Urządzenie model/typ*...................................................................................... kraj pochodzenia* ............................................................................................ rok produkcji min. 2025: ......................................... o następujących parametrach: (*proszę podać – wypełnia Wykonawca)

Przedmiotem zapytania jest dostawa autorefraktometru z funkcją keratometrii , umożliwiającego automatyczny pomiar refrakcji oka (sfera, cylinder, oś) oraz parametrów krzywizny rogówki (keratometria), przeznaczonego do zastosowań diagnostycznych w okulistyce. Atorefraktometr musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: - Musi umożliwiać pomiar refrakcji w zakresach: - Sfera: min. -25 do +22 D (krok 0,12 D / 0,25 D), - Cylinder: min. 0 do 10 D (krok 0,12 D / 0,25 D), - Oś: min. 0 do 180° (krok 1° / 5°). - Musi umożliwiać pomiar promienia krzywizny rogówki min. od 5 do 10 mm (z krokiem 0,01 mm). - Możliwość pomiaru mocy refrakcyjnej rogówki min. od 67,5 D do 33,75 D. - Możliwość pomiaru astygmatyzmu rogówkowego min. od 0 do 10 D. - Możliwość pomiaru odległości źrenic tzw. PD (Pupillary Distance) w zakresie co najmniej 20-80 mm. - Musi umożliwiać wykonanie pomiaru przy wąskiej źrenicy - minimalna średnica źrenicy max 2 mm. - Musi posiadać dotykowy, kolorowy wyświetlacz typu LCD min. 8” do obsługi interfejsu. - Musi posiadać wbudowaną drukarkę termiczną. - Musi posiadać elektryczną regulację wysokości podbródka badanego pacjenta w zakresie min. 30 mm (różnica pomiędzy położeniem maksymalnym a minimalnym). - Urządzenie umieszczone na blacie dedykowanego stolika/biurka z elektryczną regulacją wysokości o wymiarach blatu: 600 x 450 mm (+/- 50 mm) - Regulacja wysokości położenia blatu w zakresie co najmniej: 645-900 mm. - Waga samego urządzenia nie może przekraczać 15 kg. - Musi być przystosowane do zasilania: 100-240 V, 50/60Hz. - Musi posiadać co najmniej następujące złącza komunikacyjne: RS232C, LAN, USB. Oferowane urządzenie musi posiadać oznaczenie CE i być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Oferowane rozwiązanie musi być zgodne z dyrektywą MDR 2017/745 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na terenie Unii Europejskiej dla urządzeń i wyrobów medycznych. Zaoferowane urządzenia nie mogą zawierać substancji objętych ograniczeniem wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (309), z wyjątkiem sytuacji, w których wartości koncentracji wagowo w materiałach jednorodnych nie przekraczają maksymalnych wartości wymienionych w tym załączniku. Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania zgodnie z obowiązującymi normami niemożliwych do ponownego wykorzystania elementów opakowań dostarczanego sprzętu oraz wykorzystania opakowań wielokrotnego użytku (np. palet) w ramach kolejnych realizowanych przez Wykonawcę dostaw. Oferowane urządzenie musi charakteryzować się możliwie niskim zużyciem energii elektrycznej, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i wydajności.

Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Podpis:

(Data i podpis osoby uprawnionej )