| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców/....................................................................... Adres: ................................................................................................. EGON: …………………................… NIP: ……………………………… |  |
| --- | --- |
|  | ##### Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” ##### SP ZOZ ul. Koszykowa 78 00-911 Warszawa |

# FORMULARZ ASORTYMENTOWY

# do postępowania

Zakup, dostawa i instalacja aparatury medycznej:

Aparat do USG serca z zestawem 6 głowic.

Postępowanie nr: 07/CWPL/TP/D/2026

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

# OPZ

Do realizacji zamówienia oferujemy poniższe urządzenie:

| Aparat USG z kompletem głowic zgodnie z OPZ załącznik 2 do SWZ | Producent ………………… Model ……………………… Typ …………………………… |
| --- | --- |

Rok produkcji: 2026		Aparat fabrycznie nowy

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana/punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Jednostka główna | ## Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 1,0 – 20,0 MHz |  |
|  | Technologia cyfrowa | Tak – opisać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów | Min. 3 600 000 |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie | Min.5 |  |
|  | Możliwość współpracy z głowicami Dopplerowskimi nieobrazowymi | Tak |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 21 cali | 21” – 0 pkt. Powyżej 21” – 5 pkt |
|  | Rozdzielczość monitora | full HD 1080P |  |
|  | Monitor na ruchomym ramieniu regulowanym niezależnie od konsoli, góra – dół, prawo – lewo min. 180 stopni) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości pulpitu sterowniczego, w zakresie min +11 cm | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu konsoli operatora o +/- 90 stopni w prawo i w lewo | Tak |  |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości powyżej 13” o rozdzielczości min 1920 x 1080 | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji pochylenia ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Klawiatura qwerty wyświetlana na ekranie dotykowym | Tak |  |
|  | Dodatkowa klawiatura qwerty wysuwana spod konsoli | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD. | Tak |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy SSD | Min. 500 GB |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Min. 30 |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z opcjonalną możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi. | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Podać typ i producenta |  |
|  | Preinstalowany dedykowany system ochrony antywirusowej | Tak |  |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | Tak |  |
|  | Uchwyt na pojemnik żelu ultrasonograficznego o pojemności 1 litra | Tak/Nie | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
|  | Czas uruchamiania aparatu do pełnej gotowości do badania | Max. 90 sek. |  |
|  | Waga aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych | Max. 76 kg |  |
|  | Wewnętrzny, fabryczny akumulator pozwalający na działanie aparatu bez zewnętrznego zasilania | Min. 70 minut |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Od max. 1 do min. 35 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Min. 15 x |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. | Min. 15 x |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 325 dB |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B, Color oraz PW za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | Tak, opisać | 5 kierunków – 0 pkt., powyżej – 5 pkt. |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | Tak, opisać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu FRAME RATE dla obrazowania B-mode min 2000 fps | Tak, podać | 2000 fps – 0 pkt. Powyżej 2000 fps – 5 pkt |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Anatomiczny tryb M-mode | Tak/Nie | Nie – 0 pkt., Tak -5 pkt. |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji | Min. +/- 840 cm/s |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] | Od max 0,5 do min. 20 mm |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. +/- 89, skok o 1 |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji | Min. +/- 1100 cm/s |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
|  | Zakres skali prędkości | Min ± 0,5 - ± 330 cm/s |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu FRAME RATE dla obrazowania kolor doppler min. 300 fps | Tak, podać |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak |  |
|  | Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Mapowany kolorem | Tak |  |
|  | Spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 1 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| X | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |
| XI | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |
| XII | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
| 1 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe | - kardiologiczne - naczyniowe - TCD - ginekologiczne - położnicze - radiologiczne |  |
| 2 | Liczba par kursorów pomiarowych | Min. 20 |  |
| 3 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
| XIII | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica konweksowa, wykonana w technologii wielorzędowej lub innej zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach. | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 1,4 – 5,0 MHz |  |
| 2 | Liczba elementów | Min. 128 |  |
|  | Maksymalny kąt widzenie głowicy | Min. 70 stopni |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 5 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości dla trybu PW - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości dla trybu Color Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
| XIV | Głowica microconvex | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 3,5 – 11,0 MHz |  |
|  | Min. 4 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu PW Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Color Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Maksymalny kąt widzenie głowicy | Min. 110 stopni |  |
|  | Liczba elementów | Min. 128 |  |
| XV | Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. Głowica wykonana w technologii wielorzędowej/matrycowej lub innej zapewniającej jednocześnie ogniskowanie zarówno w płaszczyźnie obrazowania jak i w płaszczyźnie grubości warstwy skanowanej | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 4,0 – 12,7 MHz |  |
| 2 | Liczba elementów | Min. 256 |  |
| 3 | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
| 4 | Min. 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
| 5 | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu PW Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
| 6 | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Color Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
| 7 | Szerokość czoła głowicy | 60 mm +/-5% |  |
| 8 | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | Min. 16 cm |  |
| 9 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
| XVI | Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych dorosłych i transkranialnych. Głowica wykonana w technologii „single crystal” | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 1,1 – 4,8 MHz |  |
|  | Liczba elementów | Min 96 |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |
|  | Min. 4 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Color Doppler - wymienić [MHz] | Tak |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu PW Doppler - wymienić [MHz] | Tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | Tak |  |
| XVI | Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych pediatrycznych | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 2,7 – 8 MHz |  |
| 2 | Liczba elementów | Min 64 |  |
| 3 | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |
| 4 | Min. 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak | 3 częstotliwości – 0 pkt. Powyżej 5 pkt. |
| 5 | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Color Doppler - wymienić [MHz] | Tak |  |
| 6 | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu PW Doppler - wymienić [MHz] | Tak |  |
| 7 | Częstotliwość pracy dla trybu CW -podać [MHz] |  |  |
| 8 | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | Min. 14 cm |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | Tak |  |
| XVII | ## Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 4,0 – 12 MHz |  |
| 2 | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |
| 3 | Min. 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |
| 4 | Szerokość czoła głowicy | 50 mm +/-5% |  |
| 5 | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | Min. 16 cm |  |
| 6 | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
| 7 | Praca w trybie virtual convex | Tak |  |
| 8 | Liczba elementów | Min. 192 |  |
| XVIII | ## Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) | tak |  |
| 1 | Elastografia uciskowa | Tak |  |
| 2 | Elastografia Shear wave | Tak |  |
| 3 | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak, opisać |  |
| 4 | Zintegrowane oprogramowanie do Stress Echo | Tak |  |
| 5 | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznego pomiaru pęcherzyków ciążowych | Tak |  |
| 6 | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznych pomiarów położniczych | Tak, opisać |  |
| 7 | Obrazowanie panoramiczne o długości min. 50cm. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt., Tak – 2 pkt |
| 8 | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | Tak, opisać |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową | Tak |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie wolumetryczne 4D z głowic objętościowych typu cvonvex i microconvex. | Tak |  |

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM