ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

PARAMETRY BEZ PUNKTACJI SĄ PARAMETRAMI WYMAGANYMI.

NIESPEŁNIENIE PARAMETRU WYMAGANEGO SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

UWAGA!!! PRZED WYPEŁNIENIEM TABELI ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ:

| Wymagana cecha lub wartość parametru | Do uzupełnienia przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- |
|  | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Podać nazwę pliku oraz numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie wartości /cechy parametru |
| TAK | WYSTARCZY POTWIERDZIĆ SŁOWEM "TAK" SPEŁNIENIE PARAMETRU LUB ZAPRZECZYĆ, JEŚLI URZĄDZENIE GO NIE POSIADA. |  |
| TAK, podać | NALEŻY POTWIERDZIĆ ORAZ PODAĆ OFEROWANĄ WARTOŚĆ |  |
| TAK / NIE / PODAĆ | NALEŻY PODAĆ OFEROWANĄ WARTOŚĆ ORAZ POTWIERDZIĆ LUB ZAPRZECZYĆ, CZY WARUNEK JEST SPEŁNIONY |  |

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 1 – Bronchofiberoskop kompatybilny z posiadanym źródłem światła LH150 PC

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Do uzupełnienia przez Wykonawcę |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Podać nazwę pliku oraz numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie wartości /cechy parametru |  |
| A | Bronchofiberoskop kompatybilny z posiadanym źródłem światła LH150 PC W lokalizacji: ul. Grabiszyńska 105 |  |  |  |  |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model / typ ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do eksploatacji, nie powystawowe, niedemonstracyjne | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Rok produkcji 2026 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym max. 3,4 mm | TAK / PODAĆ |  |  |  |
|  | Szerokość wziernika max. 3 ,5mm | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Szerokość kanału instrumentalnego min. 1,30 mm | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Długość robocza max. 600 mm | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Długość całkowita max. 880 mm | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Kąt widzenia min. 90º | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Oznaczenie położenia dioptrii na okularze | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Głębia ostrości 3-50 mm | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Dioptrie: +3 ~ –8 dptr | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Wyposażony w min. 2 światłowody w elemencie dystalnym | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 130/130 stopni | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Dźwignia regulacji wyginania kątowego z oznaczeniem kierunku zagięcia na dźwigni (góra/dół) | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Zintegrowany z rękojeścią zawór testera szczelności | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Wielorazowy, gumowy zawór ssący – min. 1 szt. | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | W pełni zanurzalne bateryjne , odłączane źródło światła typu LED z możliwością sterylizacji ETO | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Bateryjne źródło światła LED wyposażone w 2 diody kontrolne (diodę pracy oraz diodę informująca o konieczności wymiany baterii) | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Gniazdo przyłączeniowe źródła światła LED w rękojeści endoskopu | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Zabezpieczenie bateryjnego źródła światła przed włączeniem gdy nie jest podłączone do endoskopu | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Wilgotność względna warunków pracy: 30 ~ 85% | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Zakres temperatury pracy: 10 ~ 40 °C | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Temperatura przechowywania endoskopu: -20 do +60 °C | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Bronchofibroskop nadający się do sterylizacji w ETO: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5h Napowietrzanie: 12h w temperaturze 55 °C (131 °F) | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Olejek silikonowy – 1 kpl (na każdy bronchofiberoskop) | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Komplet adapterów do mycia endoskopu: - adapter zabezpieczający gniazdo źródła światła (1 szt) - adapter do czyszczenia i dezynfekcji kanału odsysania (1szt) - adapter rozszczelniający do sterylizacji ETO (1 szt) tzw nasadka wentylacyjna - nasadka ochronna na okular endoskopu (1 szt) | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Ręczny tester szczelności- 1 szt. | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Zabezpieczenie elektryczne typu BF | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Możliwość podłączenia kamery endoskopowej | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Możliwość współpracy z posiadanym przez Zamawiającego źródłem światła LH150 PC | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Możliwość pobierania materiału do badania histopatologicznego, cytologicznego, bakteriologicznego | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| B | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK / PODAĆ |  |  | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 18 pkt |
|  | Termin dostawy max. 8 tyg. | TAK / PODAĆ |  |  | ≤ 2 tygodni – 20 pkt >2 tygodni <8 tygodni – 10 pkt 8 tygodni – 0 pkt |
| C | Kryterium zielone / Aspekty środowiskowe / Aspekty innowacyjne: |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 8 lat | TAK / PODAĆ |  |  | 8 lat – 0 PKT 10 lat – 1 pkt |
|  | Instrukcja obsługi lub instruktaż zawierający wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | TAK / NIE / PODAĆ |  |  | TAK – 0,5 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | TAK / NIE / PODAĆ |  |  | TAK – 0,5 PKT NIE – 0 PKT |

Oświadczam, że oferowane urządzenia (sprzęty) spełniają wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

PARAMETRY BEZ PUNKTACJI SĄ PARAMETRAMI WYMAGANYMI.

NIESPEŁNIENIE PARAMETRU WYMAGANEGO SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

…………………………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty przez osoby uprawnione

do podejmowania zobowiązań

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 2 – Videolaryngoskop

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Do uzupełnienia przez Wykonawcę |  | Punktacja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Podać nazwę pliku oraz numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie wartości /cechy parametru |  |  |  |  |
| A | Videolaryngoskop W lokalizacji: pl. Hirszfelda 12, ul. Grabiszyńska 105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model / typ ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do eksploatacji, nie powystawowe, niedemonstracyjne | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2026 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Obsługa jednym przyciskiem | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów dorosłych oraz pediatrycznych | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne z kamerą i torem wizyjnym do intubacji dzieci, dorosłych oraz wykonywania trudnych intubacji | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 3,5 do max. 3,75 (format obrazu 4:3) | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Monitor LCD | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Oświetlenie LED | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Funkcja obracania ( kąt obrotu min. 180° ) ze zmianą kąta nachylenia ekranu min. 110° | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Rozdzielczość (RGB) min. 640x480 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Kamera min. 2.0 megapikseli | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Pole widzenia ≥ 60° | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia > 800 lx | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Temperatura barwowa LED > 4300K | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Soczewka z funkcją nieparowania | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Uchwyt wygodny, ergonomiczny | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Na uchwycie funkcja rejestracji/ wykonywania wideo/zdjęć | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Format zapisu zdjęć/wideo .JPG / .MP4 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Z aparatem fotograficznym o wysokiej rozdzielczości i funkcją nagrywania filmu | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 7 GB | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Bateria litowa wielokrotnego ładowania 3,7 V o pojemność 3200 mAh. Czas pracy baterii min 120 min. Czas ładowania max. do 6 h w zależności od rozładowania. Stan naładowania baterii na ekranie Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Wyjście micro HDMI | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Wyposażona w złącze typu C | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Kabel i ładowarka USB z możliwością ładowania w gniazdku elektrycznym | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Szybkie uruchomienie urządzenia / błyskawiczna intubacja w trudnych warunkach poprzez szybkie nałożenie łyżki | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada twarde etui / tubę ochronną zabezpieczające urządzenie | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | Waga (rękojeść z wyświetlaczem) max. 290g | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
|  | # Do urządzenia dostępne są łyżki: - wykonane z poliwęglanu o jakości medycznej - nie zawierają lateksu ani DEHP - jednorazowego użytku - pakowane jałowo, pojedynczo, - co najmniej 5 rozmiarów łyżek w tym łyżki przeznaczone do bardzo trudnej intubacji - rozmiar umieszczony na łyżce do intubacji - opakowanie | TAK / PODAĆ NUMER KATALOGOWY, ROZMIAR ŁYŻEK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
| B | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK / PODAĆ |  |  | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 18 pkt |  |  |  |
|  | Termin dostawy max. 5 tygodni | TAK / PODAĆ |  |  | ≤ 1 tydzień – 20 pkt >2 tygodnie <5 tygodni – 10 pkt 5 tygodni – 0 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość naprawy po upływie okresu gwarancyjnego | TAK |  |  | Brak punktacji |  |  |  |
| C | Kryterium zielone / Aspekty środowiskowe / Aspekty innowacyjne: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 8 lat | TAK / PODAĆ |  |  | 8 lat – 0 PKT 10 lat – 1 pkt |  |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi lub instruktaż zawierający wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | TAK / NIE / PODAĆ |  |  | TAK – 0,5 PKT NIE – 0 PKT |  |  |  |
| 3 | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | TAK / NIE / PODAĆ |  |  | TAK – 0,5 PKT NIE – 0 PKT |  |  |  |

Oświadczam, że oferowane urządzenia (sprzęty) spełniają wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

PARAMETRY BEZ PUNKTACJI SĄ PARAMETRAMI WYMAGANYMI.

NIESPEŁNIENIE PARAMETRU WYMAGANEGO SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

…………………………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty przez osoby uprawnione

do podejmowania zobowiązań

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

PAKIET 3 – Materac szpitalny

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Do uzupełnienia przez Wykonawcę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Podać numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie wartości /cechy parametru | Punktacja |
| A | Materac szpitalny w lokalizacji ul. Grabiszyńska 105 |  |  |  |  |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model / typ ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do eksploatacji, nie powystawowe i niedemonstracyjne. | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 2 | Rok produkcji 2026 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 3 | Materac szpitalny w pokrowcu paroprzepruszczalnym, nieprzemakalny, zmywalnym | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 4 | Wymiary 200x90x15 cm | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 5 | Temperatura prania min. 95°C | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 6 | Możliwość suszenia bębnowego w min. 95 °C | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 7 | Tkanina posiada certyfikat Oeko-tex | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 8 | Materac atestowany z wysoko wytrzymałej pianki poliuretanowej, o gęstości min. 25 kg/m3, | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 9 | Nieprzemakalny i oddychający. Para nie jest kumulowana na powierzchni pokrowca (oraz materaca), ale bezpiecznie odprowadzana. Co zmniejsza ryzyko odparzeń i odleżyn | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 10 | Posiada zamek błyskawiczny zabezpieczony listwą - łatwe zdejmowanie do prania | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 11 | Pokrowiec można dezynfekować wszystkimi środkami dezynfekującymi stosowanymi w szpitalu, można czyścić szmatką, gąbką itp, w szybki i higieniczny sposób można usunąć zanieczyszczenia z powierzchni materaca | TAK |  |  | Brak punktacji |
| B | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK / PODAĆ |  |  | 24 m-cy – 0pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt |
| 2 | Termin dostawy max. 5 tygodni | TAK / PODAĆ |  |  | ≤ 2 tygodnie – 20 pkt >2 tygodnie <5 tygodni – 10 pkt 5 tygodni – 0 pkt |
| 3 | Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 8 lat | TAK, podać |  |  | Brak punktacji |

Oświadczam, że oferowane urządzenia (sprzęty) spełniają wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

PARAMETRY BEZ PUNKTACJI SĄ PARAMETRAMI WYMAGANYMI.

NIESPEŁNIENIE PARAMETRU WYMAGANEGO SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

…………………………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty przez osoby uprawnione

do podejmowania zobowiązań

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 4 – Materac piankowy przeciwodleżynowy

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Do uzupełnienia przez Wykonawcę |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Podać nazwę pliku oraz numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie wartości /cechy parametru |  |
| A | Materac piankowy przeciwodleżynowy W lokalizacji: Szpital Leśne, ul. Dunikowskiego 2-8, Oborniki Śląskie |  |  |  |  |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model / typ ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do eksploatacji, nie powystawowe i niedemonstracyjne. | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Rok produkcji 2026 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną 130 kg. | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 o grubości min. 14 cm i wymiarach: 197-200 cm x 76-78 cm | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Materac dostosowany dla pacjentów o wadze do 130 kg | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Wkład – wysokiej jakości pianka przeciwodleżynowa o gęstości co najmniej 40 [kg/m3] | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Pokrowiec materaca z umieszczonymi na stałe widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca. | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Ognioodporność pokrowca wg normy BS 7175 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Pokrowiec dwukierunkowo rozciągliwy | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Materac „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Materiał pokryty powłoką o właściwościach przeciwbakteryjnych, bakteriostatycznych i grzybostatycznych | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Materac posiadający nacięcia o różnej głębokości tworzące pięć stref ochronnych dla pacjenta — pod głową, ramionami, korpusem, łydkami i piętami, dla jeszcze lepszej redystrybucji sił nacisku | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka o wymiarach dł. x szer. x wys. 200cmx85cmx18cm ± 2 cm | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Materac rotowany czterokierunkowo zwiększający „żywotność” materaca | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Pokrowiec rozciągliwy/elastyczny w dwóch kierunkach pozwalający zmniejszyć siły tarcia i siły ścinające | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej do 95°C | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Stabilne ścianki boczne ułatwiają przenoszenie pacjenta. | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Materac umożliwiający użycie w pozycji z uniesionymi kolanami i stopami w dole lub w pozycji na wznak. | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Pokrowiec od wewnętrznej strony wykończony jasnym kolorem dla łatwiejszego lokalizowania zanieczyszczeń. | TAK |  |  | Brak punktacji |
| B | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK / PODAĆ |  |  | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt |
|  | Termin dostawy max. 12 tygodni | TAK / PODAĆ |  |  | ≤ 3 tygodni – 20 pkt >3 tygodni ≤8 tygodni – 10 pkt > 8 tygodni ≤12 tygodni – 0 pkt |
|  | Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 8 lat | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |

Oświadczam, że oferowane urządzenia (sprzęty) spełniają wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

PARAMETRY BEZ PUNKTACJI SĄ PARAMETRAMI WYMAGANYMI.

NIESPEŁNIENIE PARAMETRU WYMAGANEGO SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

…………………………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty przez osoby uprawnione

do podejmowania zobowiązań

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 5 – Spirometr ultradźwiękowy

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Podać numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie wartości /cechy parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Spirometr ultradźwiękowy Lokalizacja: ul. Grabiszyńska 105, Wrocław, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Dunikowskiego 2-8 Oborniki Śląskie |  |  |  |  |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 2 | Rok produkcji 2026 | TAK/ PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 3 | Urządzenie sterowane z oprogramowania spirometrycznego, zainstalowanego w komputerze, będącym w zestawie | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 4 | Łącze z komputerem poprzez port USB | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 5 | Precyzyjny, ultradźwiękowy system pomiarowy | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 6 | Zakres pomiaru przepływu min. 18 l/s | TAK/ PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 7 | Dokładność pomiaru przepływu +/- 1% | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 8 | Rozdzielczość pomiaru przepływu 1 ml/s | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 9 | Zakres pomiaru objętości min. 18 l | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 10 | Dokładność pomiaru objętości +/- 5 ml | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 11 | Rozdzielczość pomiaru objętości 1 ml | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 12 | Stabilny system pomiarowy, bez elementu oporowego, a co za tym nie wymagający częstych kalibracji | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 13 | Opór głowicy pomiarowej max. 0,002 kPa/L/s | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 14 | Pomiar temperatury on-line podczas badania | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 15 | Głowica spirometryczna wielokrotnego użytku wypełniona oplotem stalowym wewnątrz, łatwa w demontażu, dezynfekcji | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 16 | Możliwość zastosowania głowic jednorazowych lub filtrów spirometrycznych | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 17 | Wbudowany moduł odczytu warunków otoczenia | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 18 | Zielona dioda LED sygnalizująca gotowość do pracy | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 19 | Możliwość wykonania spirometrii spokojnej, natężonej, MVV | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 20 | Badania PRE-POST | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 21 | Możliwe opcje rozbudowy systemu m.in. system do badań prowokacyjnych, pomiar oporów dróg oddechowych i inne | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 22 | Waga max. 1 kg | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 23 | Zasilanie 5V (port USB) | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 24 | Możliwość zastosowania dodatkowego zasilacza 5V DC | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 25 | Pobór mocy max. 500 mA | TAK/ PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 26 | Wymiary max. 200 x 100 x 100 mm (SxWxG) | TAK / PDOAĆ |  |  | Brak punktacji |
| B | STACJA ROBOCZA |  |  |  |  |
| 1 | Stacja robocza typu laptop, spełniające wymagania: - Komputer: - Obudowa wykonana z metali lekkich lub kompozytów (np. aluminium, duraluminium, włókno węglowe, włókno szklane, PC-ABS) charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych. - Procesor wielordzeniowy Intel Core Ultra 5 225U lub szybszy wg http://www.cpubenchmark.net/ - Minimum 16GB RAM DDR5 5600MHz z możliwością rozbudowy do 64GB - Dysk bez elementów ruchomych (np. SSD), złącze M.2, pojemność 512 GB - Ekran matowy, matryca IPS 16” 16:10 z podświetleniem w technologii LED, rozdzielczość WUXGA 1920x1200. - Kąt otwarcia pokrywy ekranu min. 180 stopni. - Porty USB (minimum 4szt. w tym 1 szt. typ C), słuchawkowy, cyfrowy do podłączenia drugiego monitora oraz RJ-45 minimum 1Gbps - Kamera wbudowana minimum 1080p z mechaniczną zasłoną obiektywu, dwa mikrofony. - Wbudowane podświetlenie klawiatury, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute). - Zewnętrzna klawiatura i mysz USB przewodowe lub bezprzewodowe - Wbudowane głośniki, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze - Wbudowana karta sieciowa WiFi minimum AX oraz Bluetooth minimum 5.3 - Bios UEFI - Zasilacz zewnętrzny USB-C min. 65W - Oprogramowanie: - Fabrycznie nowy system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64 bit PL (lub równoważny zgodnie z opisem poniżej) - Licencja Microsoft Windows Server 2025 Device CAL (1szt.) - Certyfikaty i standardy: - Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera, zawierająca informację o zastosowanej karcie sieciowej i zasilaczu - Certyfikat EPEAT Gold lub Silver dla kraju Polska według danych widocznych na stronie https://epeat.net/search-computers-and-displays - Certyfikat MIL-STD 810H Opis równoważności dla systemu Windows 11 Pro: - System operacyjny musi być w pełni kompatybilny i zintegrowany z infrastrukturą posiadaną przez Zamawiającego opartą o Microsoft Active Directory (AD), umożliwiając: - uwierzytelnianie użytkowników domenowych, - stosowanie zasad grupowych (Group Policy Objects – GPO), - zdalne zarządzanie stacjami roboczymi przez usługi Microsoft (np. Microsoft Endpoint Manager). - System musi umożliwiać integrację i prawidłowe funkcjonowanie ze środowiskiem posiadanym przez Zamawiającego: - instalację oraz pełną funkcjonalność aplikacji Microsoft 365 dla komputerów stacjonarnych (w tym Outlook, Word, Excel, PowerPoint), - Microsoft Project oraz Microsoft Visio w wersjach desktopowych (lokalnych), - integrację z usługami Microsoft 365 (np. OneDrive, SharePoint, Teams) bez użycia dodatkowego oprogramowania pośredniczącego. - uruchamianie aplikacji i sterowników dedykowanych dla środowiska Windows 11, bez konieczności ich modyfikacji lub stosowania warstw emulacji - logowanie za pomocą kont Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD) oraz wspierać hybrydową konfigurację AD + Entra ID. - dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. - przywracanie systemu do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. - System musi obsługiwać mechanizmy: - szyfrowania dysków (np. BitLocker lub równoważny), - Windows Hello lub równoważnego mechanizmu logowania biometrycznego i PIN, - zarządzania z wykorzystaniem Microsoft Intune lub równoważnego MDM kompatybilnego z M365. - przystosowania dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - pomocy w języku polskim. - System operacyjny musi wspierać: - Windows Subsystem for Linux (WSL) lub równoważne środowisko umożliwiające uruchamianie narzędzi linuksowych bez potrzeby instalacji maszyny wirtualnej, - możliwość wirtualizacji (obsługa Hyper-V lub równoważnej technologii). System musi posiadać wsparcie producenta w zakresie poprawek bezpieczeństwa i aktualizacji co najmniej do roku 2031 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| C | OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |
| 1 | Oprogramowanie zainstalowane na komputerowej jednostce sterującej | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 2 | Wydruk raportu na drukarce komputerowej, format A4 | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 3 | Oprogramowanie do badań zgodne z najnowszymi wytycznymi ERS/ATS, wyposażone w najbardziej aktualne moduły wartości należnych dla dzieci i dorosłych | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 4 | Możliwość edycji i tworzenia własnych raportów użytkownika | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 5 | Możliwość eksportu danych do formatu arkusza kalkulacyjnego lub/i PDF | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 6 | Możliwość podłączenia w przyszłości do HIS zgodnie z protokołem DICOM, HL7 lub GDT | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 7 | Baza danych pacjentów i badań typu SQL | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 8 | Możliwość świadczenia szybkiej pomocy poprzez połączenia zdalne dostarczone przez Zamawiającego | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 9 | Komputer powinien być dodany do ACTIVE DIRECTORY SZPITALA | TAK |  |  | Brak punktacji |
| D | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja dot. spirometru ultradźwiękowego min 24 miesięcy | TAK / PODAĆ |  |  | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 10 pkt 48 m-cy – 18pkt |
| 2 | Gwarancja dot. stacji roboczej standardowa producenta minimum 5 lat z opcją pozostawiania dysku twardego u Zamawiającego | TAK |  |  | Brak punktacji |
| 3 | Termin dostawy max. 5 tygodni | TAK / PODAĆ |  |  | ≤ 2 tygodnie – 20 pkt >2 tygodnie <5 tygodni – 10 pkt 5 tygodni – 0 pkt |
| E | Kryterium zielone / Aspekty środowiskowe / Aspekty innowacyjne: |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 8 lat | TAK / PODAĆ |  |  | 8 lat – 0 PKT 10 lat – 1 pkt |
| 2 | Instrukcja obsługi lub instruktaż zawierający wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | TAK / NIE / PODAĆ |  |  | TAK – 0,5 PKT NIE – 0 PKT |
| 3 | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | TAK / NIE / PODAĆ |  |  | TAK – 0,5 PKT NIE – 0 PKT |

Oświadczam, że oferowane urządzenia (sprzęty) spełniają wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

PARAMETRY BEZ PUNKTACJI SĄ PARAMETRAMI WYMAGANYMI.

NIESPEŁNIENIE PARAMETRU WYMAGANEGO SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

…………………………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty przez osoby uprawnione

do podejmowania zobowiązań

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 6 – Zamrażarka laboratoryjna z chłodzeniem statycznym

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Do uzupełnienia przez Wykonawcę |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Podać numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie wartości /cechy parametru |  |
| A | Zamrażarka laboratoryjna z chłodzeniem statycznym W lokalizacji: pl. Hirszfelda 12 |  |  |  |  |
|  | Nazwa produktu/urządzenia ....................................................... Model ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, gotowe do eksploatacji, nie będące urządzeniem demonstracyjnym ani powystawowym | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Rok produkcji 2026 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Zamrażarka laboratoryjna do przechowywania wyrobów medycznych, odczynników lub farmaceutycznych | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Cyfrowy zakres regulacji temperatury od min. -9°C do min. -30 °C przy temperaturze otoczenia: od min. +10 do min.+32ºC. | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Pojemność netto min. 240L | TAK / PODAĆ |  |  | <250L – 0 pkt ≥250L – 7 pkt |
|  | Drzwi pełne z rączką/uchwytem lub uchwyt wbudowany w drzwi do łatwego otwierania wraz z możliwością zmiany kierunku otwierania oraz uszczelką magnetyczną. | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Zamrażarka wyposażona w zamek mechaniczny, który ogranicza dostęp do przechowywanych produktów osobom nieuprawnionym | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Min. 5 regulowanych półek drucianych ze stali nierdzewnej pokrytych tworzywem sztucznym | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie półek min. 40kg | TAK / PODAĆ |  |  | <45 kg – 0 pkt ≥45 kg – 10 pkt |
|  | System automatycznego lub ręcznego odszraniania | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | System chłodzenia statyczny | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz pokazujący np. temperaturę wewnętrzną | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Urządzenie powinno posiadać izolację termiczną zapewniającą stabilność temperatury zgodnie z parametrami producenta (±5°C) oraz energooszczędność klasy urządzenia | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Otwór walidacyjny o średnicy min. 10 mm (np. umożliwiający wprowadzenie zewnętrznego czujnika temperatury) | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Możliwość regulacji temperatury komory zamrażarki z pełnym zakresie roboczym z dokładnością do 1°C | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny, m.in.: za wysokiej/niskiej temperatury, awarii zasilania | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Wnętrze komory wykonane z trwałego, gładkiego tworzywa sztucznego, łatwego do czyszczenia i odpornego na zabrudzenia | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Obudowa wykonana ze stali malowanej, zabezpieczonej przed korozją, zapewniająca łatwość utrzymania higieny | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Chłodziarka z czterema kołami w tym min. dwa z blokadą lub czterema regulowanymi nóżkami. | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Zasilanie 220-240V ~ 50Hz | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Czynnik chłodniczy bezpieczny dla środowiska np. R290 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Wymiary zewnętrzne nie mniejsza niż (szer. x gł. x wys.) 595mm x 650mm x 1880mm | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| B | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |  | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt 48 m-cy – 10 pkt |
| 2 | Termin dostawy max. 5 tygodni | TAK / PODAĆ |  |  | ≤ 3 tygodnie – 10 pkt >3 tygodnie <5 tygodni – 5 pkt 5 tygodni – 0 pkt |
| C | Kryterium zielone / Aspekty środowiskowe / Aspekty innowacyjne: |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 8 lat | TAK / PODAĆ |  |  | 10 lat - 1 pkt 8 lat - 0 pkt |
| 2 | Pobór mocy nie większy niż 3 kWh/24h | TAK / PODAĆ |  |  | <2 kWh/24h – 1 pkt ≥2 kWh/24h - 0 pkt |
| 3 | Poziom hałasu nie większa niż 55 dB | TAK / PODAĆ |  |  | <50 dB – 1 pkt ≥50 dB – 0 pkt |

Oświadczam, że oferowane urządzenia (sprzęty) spełniają wymagania techniczne zawarte w SWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

PARAMETRY BEZ PUNKTACJI SĄ PARAMETRAMI WYMAGANYMI.

NIESPEŁNIENIE PARAMETRU WYMAGANEGO SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

…………………………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty przez osoby uprawnione

do podejmowania zobowiązań