## ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

## PARAMETRY BEZ PUNKTACJI SĄ PARAMETRAMI WYMAGANYMI.

NIESPEŁNIENIE PARAMETRU WYMAGANEGO SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

UWAGA!!! PRZED WYPEŁNIENIEM TABELI ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ:

| Wymagana cecha lub wartość parametru | Do uzupełnienia przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- |
|  | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Podać nazwę pliku oraz numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie wartości /cechy parametru |
| TAK | WYSTARCZY POTWIERDZIĆ SŁOWEM "TAK" SPEŁNIENIE PARAMETRU LUB ZAPRZECZYĆ, JEŚLI URZĄDZENIE GO NIE POSIADA. |  |
| TAK, podać | NALEŻY POTWIERDZIĆ ORAZ PODAĆ OFEROWANĄ WARTOŚĆ |  |
| TAK / NIE / PODAĆ | NALEŻY PODAĆ OFEROWANĄ WARTOŚĆ ORAZ POTWIERDZIĆ LUB ZAPRZECZYĆ, CZY WARUNEK JEST SPEŁNIONY |  |

PAKIET 1 - System do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych z oprzyrządowaniem

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Do uzupełnienia przez Wykonawcę |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Podać nazwę pliku oraz numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie wartości /cechy parametru |  |
| A | System do nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych z oprzyrządowaniem - 1 szt. Lokalizacja: pl. Hirszfelda 12 |  |  |  |  |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model / typ ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2026 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do eksploatacji, nie powystawowe, niedemonstracyjne | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | System umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych (znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej) | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | System nieizotopowy, działający w oparciu o znacznik będący superparamagnetykiem (podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej) i sondę generującą pole magnetyczne oraz odbierającą zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne pochodzące od znacznika | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | System pozwalający na ustawianie tła pola magnetycznego, funkcja uruchamiana przyciskiem na jednostce bazowej i przełącznikiem nożnym podłączonym do jednostki bazowej | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | System współpracujący z min. 2 średnicami głowic ( w tym średnica głowicy: ≤ 15mm oraz > 16mm ≤ 20mm) | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Głowica połączona i współpracująca z jednostką bazową giętkim przewodem o długości min. 2 metrów | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Jednostka główna z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym pozwalającym na odczyt wartości mierzonego sygnału | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Jednostka główna poza wskazaniem wartości liczbowych generująca modulowany dźwięk o różnej częstotliwości w zależności od natężenia pola (możliwość regulacji głośności) | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Możliwość pracy urządzenia na min. 2 trybach pracy: trybie zliczania sygnału oraz trybie pomiaru odległości | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | System przygotowany do pracy ze znacznikiem umożliwiającym ustalenie odległości od źródła sygnału. Współpraca aparatu ze znacznikiem: - umożliwiającym lokalizację zmian węzłów chłonnych oraz zmian w piersi; - w formie środka barwiącego dla pola magnetycznego umożliwiającym lokalizację węzłów chłonnych wartowniczych; | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Jednostka bazowa z uchwytem pozwalającym na wygodne przenoszenie urządzenia | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Fantom do kalibracji aparatu | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | System kontroli pracy urządzenia za pomocą dostarczanego wzorca o znanej wartości sygnału odczytu | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Detekcja węzłów chłonnych wartowniczych może zostać wykonana do min. 25 dni od daty podania znacznika magnetycznego | TAK / PODAĆ |  |  | do 25 dni – 0pkt >25 dni – 8pkt |
|  | Wyposażenie dodatkowe jednostki centralnej: - Sonda / głowica detekcyjna wielorazowego użytku - 2 szt. Rozmiar/rodzaj do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą; - uchwyt do odłożenia sondy zintegrowany z obudową detektora – 2 szt.; - fantom do sondy – 2 szt. pedał z możliwością wyciszania i kalibracji urządzenia | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Waga aparatu bez sondy max. 5 kg | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny oznaczone znakiem CE | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Zasilanie elektryczne sieciowe jednofazowe, 100-240V, (50 -60Hz) | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| B | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |  | 24 miesiące – 0pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy – 15 pkt |
| 2 | Wykonanie bezpłatnie przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji przeglądu technicznego/ konserwacji/ walidacji/ kalibracji co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej. Podać harmonogram ( częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów sprzętu, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez producenta urządzenia do wymiany podczas przeglądów okresowych. Ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Wszystkie naprawy gwarancyjne (części, dojazd, transport, wysyłka, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
| 3 | Bezpłatne szkolenie personelu, potwierdzone pisemnym protokołem / certyfikatem, w zakresie obsługi i prawidłowego użycia przedmiotu zamówienia po dostarczeniu i instalacji oraz wykonaniu z pozytywnym wynikiem testów odbiorczych (akceptacyjnych) aparatu. Szkolenia będą realizowane w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, w zatwierdzonych przez Zamawiającego godzinach, dla każdej z grup zawodowych: - Lekarze chirurdzy – 10 osób - Pracownicy bloku operacyjnego – 16 osób Szkolenia odbędą się w terminach ustalonych z Zamawiającym - harmonogram szkoleń zostanie ustalony pisemnie | TAK |  |  | Brak punktacji |
| C | Kryteria zielone |  |  |  |  |
| 1.1 | Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 8 lat | TAK / PODAĆ |  |  | >8<10 lat-0pkt ≤ 10 lat – 1 pkt |
| 1.2 | Instrukcja obsługi lub instruktaż zawierający wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | TAK / NIE / PODAĆ |  |  | TAK – 0,5 PKT NIE – 0 PKT |
| 1.3 | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | TAK / NIE / PODAĆ |  |  | TAK – 0,5 PKT NIE – 0 PKT |

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonymi do oferty odpowiednimi katalogami/ prospektami/ folderami/ broszurami/ ulotkami/ materiałami firmowymi producenta lub autoryzowanego przedstawiciela lub autoryzowanego dystrybutora. W przypadku braku katalogów - foldery, wyciągi z instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela / dystrybutora w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno – użytkowych opisanych przez Zamawiającego w SWZ.

UWAGA:

- materiały te winny być czytelne oraz zawierać co najmniej wskazanie producenta oraz nazwy wyrobu lub sprzętu wraz z numerem katalogowym, jeśli wyrób lub sprzęt go posiada;

- zamawiający dopuszcza, by materiały informacyjne, katalogi, prospekt, foldery, broszury, ulotki o których mowa powyżej były wystawione przez producenta oferowanego wyrobu lub sprzętu bądź jego autoryzowanego przedstawiciela, bądź przez dystrybutora. Oświadczenie o autoryzowanym przedstawicielu lub dystrybutorze zostanie dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego.

- jeśli w materiałach informacyjnych nie będzie wyszczególnionych powyżej informacji o wyrobie lub sprzęcie , zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia zawierającego wymagane informacje – poświadczenie winno być wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;

- Zamawiający dopuszcza wystawienia przez autoryzowanego dystrybutora oświadczenia, o którym mowa powyżej.

- w przypadku materiałów w języku obcym do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty.

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)

PAKIET 2 - Głowica do posiadanego systemu nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych model/typ: Sentimag o numerze katalogowym SMS02EU

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Do uzupełnienia przez Wykonawcę |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Podać nazwę pliku oraz numer strony w ofercie, na której znajduje się potwierdzenie wartości /cechy parametru |  |
| A | Głowica do posiadanego systemu nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych model/typ: Sentimag o numerze katalogowym SMS02EU- 1 szt. Lokalizacja: pl. Hirszfelda 12 |  |  |  |  |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model / typ ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2026 | TAK / PODAĆ |  |  | Brak punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do eksploatacji, nie powystawowe, niedemonstracyjne | TAK |  |  | Brak punktacji |
|  | Urządzenie kompatybilne z posiadanym systemem nieizotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych model/typ: Sentimag o numerze katalogowym SMS02EU | TAK |  |  | Brak punktacji |
| B | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |  | 24 miesiące – 0pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy – 15 pkt |
| 2 | Wykonanie bezpłatnie przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji przeglądu technicznego/ konserwacji/ walidacji/ kalibracji co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej. Podać harmonogram ( częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów sprzętu, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez producenta urządzenia do wymiany podczas przeglądów okresowych. Ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Wszystkie naprawy gwarancyjne (części, dojazd, transport, wysyłka, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty | TAK |  |  | Brak punktacji |
| C | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
| 1.1 | Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres minimum 8 lat | TAK / PODAĆ |  |  | >8<10 lat-0pkt ≤ 10 lat – 1 pkt |
| 1.2 | Instrukcja obsługi lub instruktaż zawierający wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | TAK / NIE / PODAĆ |  |  | TAK – 0,5 PKT NIE – 0 PKT |
| 1.3 | Możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | TAK / NIE / PODAĆ |  |  | TAK – 0,5 PKT NIE – 0 PKT |

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonymi do oferty odpowiednimi katalogami/ prospektami/ folderami/ broszurami/ ulotkami/ materiałami firmowymi producenta lub autoryzowanego przedstawiciela lub autoryzowanego dystrybutora. W przypadku braku katalogów - foldery, wyciągi z instrukcji lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela / dystrybutora w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno – użytkowych opisanych przez Zamawiającego w SWZ.

UWAGA:

- materiały te winny być czytelne oraz zawierać co najmniej wskazanie producenta oraz nazwy wyrobu lub sprzętu wraz z numerem katalogowym, jeśli wyrób lub sprzęt go posiada;

- zamawiający dopuszcza, by materiały informacyjne, katalogi, prospekt, foldery, broszury, ulotki o których mowa powyżej były wystawione przez producenta oferowanego wyrobu lub sprzętu bądź jego autoryzowanego przedstawiciela, bądź przez dystrybutora. Oświadczenie o autoryzowanym przedstawicielu lub dystrybutorze zostanie dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego.

- jeśli w materiałach informacyjnych nie będzie wyszczególnionych powyżej informacji o wyrobie lub sprzęcie, zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia zawierającego wymagane informacje – poświadczenie winno być wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;

- Zamawiający dopuszcza wystawienia przez autoryzowanego dystrybutora oświadczenia, o którym mowa powyżej.

- w przypadku materiałów w języku obcym do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty.

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)