SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, zwanej w dalszej treści PZP), o nazwie:

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów dla laboratoriów USK w Poznaniu wraz z dzierżawą sorterów, linii automatycznej transportującej próbki, analizatorów i innych urządzeń oraz systemów wspomagających.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP/56/2026

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- Główny przedmiot: 33696200

- Dodatkowe przedmioty: 33696500

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://e-propublico.pl, zwana w dalszej treści Platformą.

ZATWIERDZAM

# INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu z siedzibą przy ulicy Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, dalej jako „Szpital”. Inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu jest Agata Strzelewicz, tel. 61 869 12 09, e-mail: agata.strzelewicz@usk.poznan.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy PZP. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 PZP oraz art. 74 PZP. Odbiorcami Państwa danych mogą być również dostawcy usług zaopatrujących szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie Szpitalem (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe), a także dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, protokół postępowania wraz załącznikami przechowywany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 78 ust.4 PZP). Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Jako administratorzy Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo do:

- dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);

- sprostowania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO) ;

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (na podstawie art. 18 RODO);

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Państwu prawo do:

- usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powyżej jako „RODO”.

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznyc.

# TOM I – SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

## ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; REGON: 000288834, NIP: 779-20-33-466, KRS: 0000001852, BDO: 000051311, tel. 61 869 12 03; Adres poczty elektronicznej: dzp@usk.poznan.pl

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:

- Paweł Tumidalski, tel. 61 869 17 59, e-mail: pawel.tumidalski@usk.poznan.pl

- Magdalena Łuczkowska, tel. 61 869 16 95;

## TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w obwieszczeniu wydanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 3 ust. 2 PZP, postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy PZP.

- W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy PZP wraz z aktami wykonawczymi do ustawy. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. Wszelkie nieuregulowane w SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki wykonawców i Zamawiającego, których ustawa PZP nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania reguluje ustawa PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP.

- Zamawiający wskazuje, że działając na podstawie art. 139 ust. 1 PZP najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający działając na podstawie art. 138 ust. 4 PZP, wyznacza termin składania ofert o 5 dni krótszy niż termin określony w art. 138 ust. 1 PZP z uwagi na to, iż składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Finansowanie przedmiotu zamówienia – środki własne Zamawiającego.

- Do postępowania stosować się będzie przepisy PZP w zakresie nabywania dostaw.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów dla laboratoriów USK w Poznaniu wraz z dzierżawą sorterów, linii automatycznej transportującej próbki, analizatorów i innych urządzeń oraz systemów wspomagających.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w tomie III SWZ.

- Przedmiot zamówienia nie został podzielony na pakiety (części). Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy work-flow w zakresie możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w systemie CPR, w tym zasadności i możliwości podziału zamówienia na części. Przedmiot zamówienia obejmuje udostępnienie Zamawiającemu kompleksowego zintegrowanego systemu wykonywania badań laboratoryjnych i otrzymywania zwalidowanych wyników badań, które to stanowić będą podstawę rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą według metody CPR. Przedmiot zamówienia stanowi skomplikowane technicznie systemy analizatorów, sprzętu wspomagającego, a także rozwiązań informatycznych i dedykowanego oprogramowania. Po dokonaniu szczegółowej analizy celów postępowania oraz wartości poszczególnych elementów jego przedmiotu oraz uwzględniając elementy optymalizacji procesowo-kosztowej Zamawiający uznał, że aby otrzymać zwalidowane wyniki badań laboratoryjnych o wymaganej jakości oraz konkurencyjnie cenowo nie dokonuje podziału zamówienia na części. Mając na uwadze przedmiot zamówienia i cel postępowania oraz przyjętą metodą rozliczenia zawieranej umowy (CPR), Zamawiający uznał, że podział zamówienia na części mógłby zagrozić realizacji zamierzenia ustalonego przez Zamawiającego i przyczynić się do wzrostu kosztów jego realizacji.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jeden lub więcej albo na wszystkie pakiety (części).

- Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

- Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na zasadach określonych w tomie III SWZ, jednak poniżej wskazuje na podstawowe informacje o rozwiązaniach równoważnych:

- W przypadku gdy Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych. Kryterium równoważności stosowanym w celu oceny równoważności zaoferowanych rozwiązań przez wykonawcę będzie spełnienie przez zaoferowane rozwiązanie, co najmniej takich samych lub lepszych parametrów technicznych i funkcjonalnych, nieobniżających określonych standardów, niż te które wynikają z opisu przedmiotu zamówienia zaproponowanego przez Zamawiającego. Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne zobowiązany jest udowodnić na etapie składania oferty, że zaoferowane przez niego rozwiązanie/rozwiązania posiadają parametry, cechy, funkcjonalności, o których mowa w tomie III SWZ.

- Poprzez opis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania przedmiotu zamówienia, które są zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, w szczególności katalogach, kartach produktów, informacji zamieszczonych na stronach internetowych producentów/dystrybutorów. Wskazanie przykładowych nazw bądź rozwiązań technicznych oferowanych przez producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i spełniania parametrów koniecznych (granicznych) określonych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszczając produkty, które spełniać będą równoważność oczekiwać będzie spełniania parametrów jakościowych, technicznych, użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) określonym w tomie III SWZ, uznając tym samym każdy produkt za produkt równoważny, który spełniać będzie określone przez Zamawiającego wymagania konieczne (graniczne) lub parametry lepsze. W związku z powyższym Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, w tym katalogów, kart produktów, specyfikacji technicznych, informacji pochodzących od producentów, które potwierdzać będą wszystkie konieczne (graniczne) parametry opisane w OPZ lub parametry lepsze, wykazując, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do opisanego przez Zamawiającego. Zamawiający mając na uwadze art. 101 ust. 5 PZP informuje, że jeżeli wykonawca będzie powoływał się na rozwiązania równoważne w sytuacji, gdy OPZ odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że zaoferowany przez niego przedmiot spełnia wymagania określone w OPZ.

## INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców.

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje:

- zawarcia umowy ramowej;

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

- udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP;

- wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP;

- obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i 121 PZP;

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 261 PZP;

- rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.

- Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 PZP.

- Zamawiający, przed złożeniem oferty wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej u Zamawiającego - w dniu 20.03.2026 r., w miejscu – biuro nadzoru inwestorskiego, Ul. Marcelińska 42 w Poznaniu o godz. 10:00 dla lokalizacji ul. Grunwaldzka 55, oraz 20.03.2026 r. o godz. 12:30 w siedzibie szpitala (ul. Szamarzewskiego 84 w Poznaniu, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wizji lokalnej: Jolanta Kaczmarek – tel. 61/8691353..

- INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 2.

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

  - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

  - zdolności technicznej lub zawodowej: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie (2) dostawy odczynników laboratoryjnych, każda o wartości minimum PLN (brutto): 10 000 000,00 zł brutto albo zawarł (1) umowę rozliczaną według metody cena za wynik badania laboratoryjnego (ang. Cost Per Reportable) o wartości minimum PLN (brutto): 10 000 000,00 zł brutto.

    - Jeżeli Zamawiający wyznaczył warunki udziału w postępowaniu i wykonawca w celu ich spełnienia, wskazuje walutę inną niż waluta polska (PLN), Zamawiający w celu jej przeliczenia stosować będzie średni kurs NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu).

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

    - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, który spełniać będzie przesłanki i okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 i 2 PZP.

    - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 PZP.

    - W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507), działając na podstawie art. 7 ust. 1 powyższej ustawy oraz art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

    - W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 3, Zamawiający zastrzega sobie możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym CEiDG, KRS, CRBR, a także innych publicznie dostępnych rejestrów. Jeżeli Zamawiający uzna za wątpliwy stan faktyczny lub prawny, to w uzasadnionych przypadkach będzie żądał koniecznych dokumentów 
i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 Ksh) lub z rejestru akcji (art. 3281 Ksh). W przypadku Wykonawcy zagranicznego, w razie potrzeby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów z odpowiedniego rejestru, odpowiednika rejestru sądowego, a w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

## OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP

- Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, wobec tego wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.

- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego w dalszej treści JEDZ), za pośrednictwem Platformy w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia JEDZ.

- Zamieszczony na Platformie JEDZ w formacie XML należy wypełnić przy wykorzystaniu systemu dostępowego zamieszczonego na stronie internetowej: https://espd.uzp.gov.pl

- W celu wypełnienia JEDZ należy wykonać następujące czynności:

- Pobrać z platformy zakupowej plik w formacie XML o nazwie „JEDZ” – plik musi zostać zapisany na dysku Wykonawcy;

- Wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl;

- Wybrać odpowiedni język (pl – Polski);

- Wybrać opcję „Jestem wykonawcą”;

- Wybrać opcję „zaimportować ESPD”;

- Wykonawca musi „załadować dokument” – plik JEDZ.xml pobrany wcześniej z Platformy;

- Po dokonaniu powyższych czynności należy kliknąć „Dalej”;

- Wypełnić formularz i wygenerować dokument elektroniczny który należy zapisać na dysku;

- Podpisać ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1725) i złożyć za pośrednictwem Platformy.

- JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 PZP.

- JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

## INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP – dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 594),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

- wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

- Oświadczenie własne wykonawcy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 507), oraz brzmieniu art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1), że:

- nie jest Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- nie jest Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- nie jest Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów:

- w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych - Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

- w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w języku innym niż polski - Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo - w przypadku braku takiego rejestru - inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa powyżej,

  - odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub - jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą - złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego - zobowiązany będzie złożyć zobowiązanie i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu, w zakresie wskazanym w niniejszej SWZ dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

## INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca ma obowiązek załączyć przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą i zwraca uwagę na treść art. 107 ust. 3 PZP.

- Wymagane przez Zamawiającego Przedmiotowe Środki Dowodowe:

- Deklaracje zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów medycznych.

- Zamawiający wymaga przedstawienia rysunków (w skali) rozmieszczenia oferowanego rozwiązania w każdej lokalizacji (zgodnie z planami pomieszczeń udostępnionymi przez Zamawiającego).

- Opis zawierający szczegółowe dane/parametry przedmiotu zamówienia, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny jakościowe/technicznej (o ile dotyczy), w postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i zaznaczenie danych potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowo środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że zaoferowany przedmiot dostawy spełnia określone przez Zamawiającego wymagania określone w OPZ.

- Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2026 r. do godziny 11:00 (czas serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar).

- Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, a Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.08.2026 r.

- Wykonawca do upływu terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z Platformy.

- Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert i nastąpi niezwłocznie po terminie składnia ofert.

- W przypadku awarii Platformy (systemu), która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii i przywróceniu funkcjonalności Platformy.

## OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami oceny ofert.

| Kryterium | Waga | Opis metody przyznawania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena | 60% | Przy ocenie oferty najwyżej będzie punktowana ta, która proponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (otrzyma maksymalną liczbę punktów), pozostałe oferty – liczbę punktów wyliczoną wzoru: Cena = cena najniższa/cena badanej oferty x 100 x 60% |
| Ocena jakościowa | 40% | Ocena oferty w tym kryterium zostanie dokonana na podstawie oceny punktowej zgodnie z tomem III SWZ, według wzoru: Ocena jakościowa = Ilość małych pkt / maksymalna ilość małych pkt x 100 x 40% |

- Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich powyżej ustalonych kryteriów oceny ofert. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

- Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku

## OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda cenę ofertową w Formularzu oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

- Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie. Cena będzie stała i nie może się zmienić, z wyjątkiem przypadków opisanych w projekcie umowy.

- Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego, pełnego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia.

- Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT i jego wysokości.

- Cena ofertowa musi być podana w polskich złotych cyfrowo i/lub słownie (do drugiego miejsca po przecinku).

- Jeżeli wybór oferty wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, składając ofertę wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

## INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

- Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

- Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;

## do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

- Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

## stały dostęp do sieci Internet;

## posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

## komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

## zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

## włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

- Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:

## pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx;

## w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;

## maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

- Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

## załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

## oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;

## o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

- W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

- Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## KOMUNIKACJA W SPOSÓB INNY NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- O ile w SWZ wskazano wymóg dostarczenia próbek, Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej wyłącznie w zakresie próbek, które powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego – Siedziba Główna, Kancelaria ogólna szpitala, wejście C - pocztą, kurierem lub za pomocą posłańca.

- W pozostałym zakresie Zamawiający nie odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej.

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

- Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Ważne i wiążące Zamawiającego wnioski 
o wyjaśnienie treści SWZ musza być przesłane/wczytane na Platformę. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również 
w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień przez Zamawiającego i usprawni prowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na Platformie.

- Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego i ostatnią publikację na Platformie.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje/treści wymagane we wzorze Formularza oferty. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Załączniki do oferty sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

- Oferta i inne dokumenty składane w toku postępowania muszą być podpisane przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego/jej reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.

- Do oferty należy dołączyć:

- Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje osoba której umocowanie do jego/jej reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), a w przypadku złożenia oferty wspólnej pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z żądaniem Zamawiającego określone w SWZ – o ile Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych w treści SWZ.

- Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-123 PZP.

- Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy, Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane w odrębny plik i stanowić oddzielną część oferty, a plik powinien być opisany co najmniej w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

- Wykonawca składa ofertę na Platformie zgodnie z instrukcją obsługi, która znajduje się na Platformie.

- Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 i 117 PZP.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Pełnomocnictwo o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z treści umowy zawartej przez podmioty wspólnie składające ofertę

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW

            - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Przepisy art. 118-123 PZP stosuje się.

            - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

            - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

            - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę/nazwę podwykonawcy – jeśli jest/są znani na etapie składania oferty. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio: Załącznik nr 1 – Formularz oferty W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzach „nie dotyczy” lub przekreślić. Jeżeli Wykonawca zostawi punkty w formularzu niewypełnione (puste pola), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi Wykonawcy bez udziału podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie je spełnia, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

## PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWY

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera projekt umowy, znajdujący się w tomie II SWZ.

- Umowa zostanie zawarta na okres wskazany w projekcie umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe), w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z przepisami PZP, po upływie terminów określonych w art. 264 PZP.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Wykonawców o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, opublikowanej na Platformie.

- Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w formie elektronicznej z użyciem podpisu kwalifikowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku braku możliwości zawarcia umowy do niniejszego postępowania w formie elektronicznej z użyciem podpisu kwalifikowanego, Wykonawca składa pisemny wniosek do Zamawiającego o wyznaczenie miejsca podpisania umowy.

## FORMALNOŚCI, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy oraz dane do komunikacji).

- Jeżeli Zamawiający w treści SWZ wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca składa je przed terminem zawarcia umowy, na zasadach określonych w projekcie umowy.

## POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX PZP – Środki ochrony prawnej (art. 505 - 590 PZP).

- Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1045), albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

### Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty

Dotyczy: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów dla laboratoriów USK w Poznaniu wraz z dzierżawą sorterów, linii automatycznej transportującej próbki, analizatorów i innych urządzeń oraz systemów wspomagających..

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP/56/2025

| WYKONAWCA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (nazwa Wykonawcy) (siedziba Wykonawcy) (województwo - wybierz element z listy rozwijalnej) (wielkość przedsiębiorstwa - wybierz element z listy rozwijalnej) REGON: (wprowadzić tekst) ¦ NIP: (wprowadzić tekst) ¦ Miejsce rejestracji: ☐ KRS (podać nr KRS*jeżeli dotyczy) ¦ ☐ CEIDG |  |  |  |  |  |
| Wielkość przedsiębiorstwa (oznaczyć znakiem x / kliknąć właściwy kwadrat) |  |  |  |  |  |
| ☐ Mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln €) | ☐ Małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln €) |  | ☐ Średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 250 osób, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln € lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln €) |  | ☐ Inny rodzaj |
| Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym |  |  |  |  |  |
| IMIĘ I NAZWISKO: ……………… |  | E-MAIL: ……………… |  | TELEFON: ……………… |  |

- Oferta zawiera / nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Jeżeli w SWZ znajdują się tabele „OCENA JAKOŚCIOWA” i/lub „PARAMETRY GRANICZNE”, Zamawiający wymaga ich wypełnienia i złożenia wraz z formularzem ofertowym (ofertą). W przypadku braku złożenia ww. tabeli, Zamawiający przyzna 0 pkt. w pozacenowym kryterium oceny ofert.

- Jeżeli z treści SWZ wynika, że Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa je wraz z ofertą.

- W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę.

- Oświadczam, że w niniejszym postępowaniu powołuję się na zasoby innych podmiotów, tj.

| Nazwa podmiotu |  | Adres | NIP/REGON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

| Nazwa podwykonawcy |  | Adres | NIP/REGON | Część/zakres zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

| Przedmiot zamówienia |  | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto [b] | Cena netto ogółem [a x b = c] | Podatek VAT |  |  | Cena Brutto Ogółem [c + d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kwota (zł) [d] | Stawka (%) |  |  |
| A | BADANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | DZIERŻAWY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lokalizacja ul. Grunwaldzka 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lokalizacja ul. Szamarzewskiego 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | INNE KOSZTY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Koszt jednostkowy podłączenia jednego urządzenia wraz z integracją, umożliwiającą przenoszenie probówek do systemu i/lub pobieranie próbki materiału bezpośrednio z systemu. Zamawiający planuje podłączenie 4 analizatorów /linii różnych producentów, których wskaże. Dotyczy tylko Laboratorium w lokalizacji Grunwaldzka 55. Opis patrz: PARAMETRY GRANICZNE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW IMMUNO-BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z AUTOMATYCZNĄ LINIĄ TRANSMISYJNĄ; CZĘŚĆ II, PUNKT 1.2. | 4 analizatory |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE* |  |  |  |  |  |

* Wyliczyć łączną cenę oferty, jeśli przedmiot zamówienia obejmuje więcej niż jedną pozycję.

Łączna cena oferty wynosi ............... zł netto, (słownie): ………........................; plus podatek VAT w kwocie ............... zł, czyli ............... zł brutto, (słownie): ……….....................

### Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przynależności do grupa kapitałowej.

Wykonawca:

………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

Dotyczy: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów dla laboratoriów USK w Poznaniu wraz z dzierżawą sorterów, linii automatycznej transportującej próbki, analizatorów i innych urządzeń oraz systemów wspomagających.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP/56/2025

OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA O KTÓREJ MOWA W ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP

Oświadczam/y, że ww. Wykonawca: (oznaczyć znakiem x / kliknąć właściwy kwadrat)

☐ nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 594), z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

☐ należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 594), z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

……………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………………

(Wraz z niniejszym oświadczeniem należy przedstawić dowody (dokumenty lub inne informacje) potwierdzające, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej).

Podpis(y)

### Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw

Wykonawca:

………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ DOSTAW

Dotyczy: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów dla laboratoriów USK w Poznaniu wraz z dzierżawą sorterów, linii automatycznej transportującej próbki, analizatorów i innych urządzeń oraz systemów wspomagających.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP/56/2025

Oświadczam(y), że wykonałem(wykonaliśmy), wykonuję następujące dostawy:

| Określenie przedmiotu |  | Wartość w PLN brutto | Data wykonania (dzień, miesiąc, rok) |  | Nazwa Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcia | zakończenia |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty (dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające należyte wykonanie wskazanych powyższej tabeli z zastrzeżeniem postanowień SWZ.

Podpis(y)

# TOM II WZÓR UMOWY

UMOWA Nr – …………

zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., zwanej w dalszej treści ustawy Pzp lub Pzp)

w dniu ……………. 2026 r. w Poznaniu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000001852, nr NIP 779-20-33-466, nr REGON 000288834, reprezentowanym przez:

1.	………………

2.	……………...

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

……………………………..

adres mailowy do doręczeń: ……………………..

reprezentowanym przez: …………………………

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

[Preambuła]

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania DZP/56/2026, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej: ustawa Pzp lub Pzp), zawiera z Zamawiającym umowę o następującej treści:

§1 [Przedmiot Umowy i zasada rozliczeń]

- Przedmiotem umowy jest: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów dla laboratoriów USK 
w Poznaniu wraz z dzierżawą sorterów, linii automatycznej transportującej próbki, analizatorów i innych urządzeń oraz systemów wspomagających, według Załącznika nr 1 do Umowy, stanowiącego jej integralną część. Realizacja Przedmiotu umowy w części dedykowana jest w celu uruchomienia laboratorium w nowej lokalizacji (CZSK Moduł 4).

- Podane ilości Przedmiotu umowy określone w ust. 1 ustalone zostały z należytą starannością jako wielkości szacunkowe przy założeniu obiektywnych potrzeb Zamawiającego wynikających z ilości zakwalifikowanych pacjentów do udzielania świadczeń zdrowotnych (stan kliniczny pacjenta), którym udzielane są świadczenia zdrowotne z zastosowaniem procedur medycznych, 
w których zastosowanie ma Przedmiot umowy. W związku z powyższym brak realizacji Przedmiotu umowy nie może być podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę roszczeń do Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą do odmowy ich realizacji, albo roszczeń związanych z ilością szacowanych i wykonanych badań laboratoryjnych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający zastrzega, że minimalny zakres (ilość) realizacji Przedmiotu umowy ustalony przez Zamawiającego wynosi: 70% wartości (zakresu/ilości badań), o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w Załączniku nr 1 do Umowy Przedmiot umowy spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w ustawie z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) oraz wydanych na podstawie powyższej ustawy aktach wykonawczych (dotyczy wyrobu medycznego).

- Strony przyjmują, że liczba opakowań odczynników, kalibratorów, kontroli i pozostałych płynów systemowych stanowiąca Przedmiot umowy ma być dostosowana do terminu stabilności po otwarciu (zgodnie z zapisami w ulotkach tych produktów) oraz dostosowana do ilości wykonywanych na bieżąco badań przez Zamawiającego, bez przestojów i wstrzymania działalności statutowej Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić do każdego parametru właściwą liczbę testów (uwzględnić liczbę analizatorów) do podanej w Załączniku nr 1 do Umowy liczby badań, w celu kalibracji i kontroli wewnętrznej każdego parametru zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta testu oraz podanym harmonogramem kontroli obowiązującym u Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga dostawy materiałów kontrolnych w liczbie zabezpieczającej wykonywanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego harmonogramem po zawarciu Umowy.

- Wykonawca powinien zapewnić zapas Przedmiotu umowy w Magazynie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego na okres co najmniej 15 dni roboczych.

- Strony przyjmują, że Przedmiot umowy obejmuje także zapewnienie odczynników i materiałów do wykonywania walidacji metod dla wszystkich parametrów na każdym z analizatorów, na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego, w szczególności np. wdrożenie nowej generacji odczynnika, nowego analizatora, po awarii.

- Zamawiający wymaga rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy metodą CPR (ang. Cost Per Reportable – cena za wynik), stąd jako element cenotwórczy Wykonawca zobowiązany jest przyjąć zarówno materiały zużywane do wygenerowania wyniku, jak i elementy stałe, przez co należy rozumieć użytkowanie sprzętu niezbędnego do otrzymania wyniku łącznie z kosztem dostosowania pomieszczeń Zamawiającego do instalacji zaoferowanego sprzętu, jeżeli taki będzie konieczny do realizacji Przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga integracji zaproponowanego przez Wykonawcę sposobu realizacji Przedmiotu umowy z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS/LIS, a szczegółowe warunki i zasady zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy.

§2 [Realizacja Przedmiotu Umowy – warunki dostawy]

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy w najwyższej dostępnej jakości.

- Dostawa Przedmiotu umowy przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień (na adres mailowy lub na warunkach ustalonych w Umowie albo odrębnie przez Strony, w tym w ramach zaoferowanego oprogramowania magazynowego) składanych przez Kierownika Centralnego Laboratorium Analityczno-Biochemicznego lub upoważnionego przez niego pracownika, którzy mają uprawnienie każdorazowo określić asortyment rodzajowo oraz ilościowo Przedmiotu umowy, z uwzględnieniem § 1 ust. 8 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot umowy transportem na własne ryzyko i koszt. Zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania kosztu transportu, kosztów załadunku/rozładunku oraz innych kosztów związanych lub pośrednich z wykonaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawcę na warunkach określonych w Umowie.

- Strony ustalają, że wyłącznie na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty Przedmiotu umowy do czasu potwierdzenia odbioru dostawy Przedmiotu umowy przez uprawniony personel/osoby upoważnione przez Zamawiającego.

- W celu wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia Magazynu dla Przedmiotu umowy, zwanego dalej: „Magazynem”, przy czym utworzenie i utrzymywanie Magazynu nie stanowi odrębnej pozycji cenowej i uwzględnione zostało przez Wykonawcę w wynagrodzeniu umownym Wykonawcy.

- Miejscem utworzenia Magazynu będzie: ………………………………………………………*

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stanu magazynowego w Magazynie, zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w oświadczeniu w § 1 ust. 8 Umowy.

- Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia umownego rozwiązanie techniczne i informatyczne zapewniające podgląd ilości odczynników znajdujących się w Magazynie oraz udostępni Zamawiającemu dostęp do tego rozwiązania technicznego, obsługiwanego w języku polskim. Zamawiający dopuszcza wersję anglojęzyczną systemu, pod warunkiem dostarczenia polskojęzycznej instrukcji użytkowania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość adaptacji pomieszczenia (lub jego części) na Magazyn według potrzeb Wykonawcy, 
a ewentualne prace (roboty budowlane) powinny być wykonane przed rozpoczęciem dostaw Przedmiotu umowy do Magazynu.

- Niezależnie od zobowiązania określonego w ust. 7, Zamawiający może w każdej chwili złożyć do Wykonawcy zamówienie na dostawę niezbędnej ilości Przedmiotu umowy.

- Zamówienia będą składane mailem lub w udostępnionym Zamawiającemu systemie zamówieniowym przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego po zawarciu Umowy.

- Dostawy na żądanie Zamawiającego określone w ust. 10 następować będą w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.

- Dostawy Przedmiotu umowy, zarówno własne Wykonawcy, jak i na żądanie Zmawiającego, będą realizowane zawsze do Magazynu.

- Wykonawca oświadcza, że gwarantuje zabezpieczenie Przedmiotu umowy na czas jego transportu. Transport powinien odbywać się odpowiednim środkiem transportu z zachowaniem warunków ściśle określonych przez producenta oraz zobowiązuje się do wyładunku Przedmiotu Umowy w Magazynie bez udziału personelu Zamawiającego. Dostawy Przedmiotu Umowy odbywać się będą na ryzyko i koszt Wykonawcy. Odpowiedzialność za dostarczenie Przedmiotu umowy w terminie określonym w Umowie do Magazynu ponosi wyłącznie Wykonawca.

- W okresie obowiązywania Umowy Zamawiający będzie zamawiał Przedmiot umowy o wartości nieprzekraczającej wielkości środków przeznaczonych na ich zakup określonych w planie finansowym Zamawiającego na dany rok kalendarzowy.

- Przekazanie Przedmiotu umowy do Magazynu odbędzie się na podstawie Noty dostawy wewnętrznej w formie papierowej oraz poprzez wprowadzenie informacji o dostawie do rozwiązania technicznego zaproponowanego przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Notę dostawy wewnętrznej także w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego po zawarciu Umowy. Nota dostawy wewnętrznej będzie zawierała co najmniej następujące dane: nazwa odczynnika i numer katalogowy. Odbiór Przedmiotu umowy w Magazynie dokonywać będą osoby upoważnione przez Zamawiającego wskazane przez Zamawiającego po zawarciu Umowy.

- Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji zamówionego na Magazyn Przedmiotu umowy i jego odbioru. Reklamacje co do ilości Przedmiotu umowy będą składane przez Zamawiającego w formie ustalonej przez Strony po podpisaniu umowy.

- Wykonawca jest właścicielem Przedmiotu umowy znajdującego się w Magazynie do dnia otrzymania przez Zamawiającego zwalidowanego wyniku badania.

- Zamawiający ubezpieczy Przedmiot umowy w Magazynie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania do Magazynu przez cały okres obowiązywania Umowy Przedmiotu umowy dopuszczonego do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) pod warunkiem, że są one wyrobem medycznym, a także posiadającego certyfikat CE IVD/CE IVDR.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą Przedmiotu umowy do Magazynu:

- aktualnych kart charakterystyki substancji (MSDS) w języku polskim lub,

- zapewnienia Zamawiającemu dostępu do kart charakterystyki w języku polskim na stronie internetowej Wykonawcy przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Udostępnienie kart na stronie internetowej Wykonawcy ma rozpocząć się z chwilą wysłania Przedmiotu Umowy do Magazynu. W przypadku aktualizacji kart, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane karty w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji, bezpośrednio do użytkownika w wersji papierowej lub też powiadomi użytkownika drogą e-mailową o nowej wersji karty zamieszczonej na stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji. Ponadto wykonawca zapewni użytkownikom możliwość pobrania kart ze strony internetowej w postaci pliku PDF. Przez aktualną kartę charakterystyki należy rozumieć Karty charakterystyki zgodne z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1816 ze zm.), spełniające wymogi aktualnie obowiązującego rozporządzenia REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu - jeżeli oferowane odczynniki zawierają substancje niebezpieczne,

- certyfikatów CE IVD dotyczących zaoferowanego Przedmiotu umowy, o ile są wymagane, stosować się będzie odpowiednio zasady udostępniania określone w lit. b).

- W przypadku stwierdzenia niezgodności między wskazywanymi przez rozwiązanie techniczne ilością odczynników dostarczonych do Magazynu i innego Przedmiotu umowy, bądź stwierdzenia wad jakościowych Przedmiot umowy, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy za pośrednictwem e-maila lub wpisu do udostępnionego systemu przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Certyfikatów CE IVD/CE IVDR Przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku utraty Certyfikatu CE IVD/CE IVDR w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca ma obowiązek przesłać w terminie 5 dni roboczych na adres mailowy informacji o zaistniałym fakcie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w zakresie Przedmiotu umowy, który utracił Certyfikat CE IVD/CE IVDR ze skutkiem natychmiastowym.

- W terminie do 10 dni roboczych, liczonych od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się odebrać z Magazynu na własny koszt, niewykorzystany do badań Przedmiot umowy. Nieodebranie Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym podlega karze umownej na warunkach określonych w Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu umowy o najwyższym dostępnym standardzie jakościowym.

- Przedmiot umowy – odczynniki, w dniu dostawy do Magazynu powinny mieć termin przydatności do użytku nie krótszy niż 120 dni.

- Zamawiający nie odpowiada za przeterminowanie Przedmiotu umowy w Magazynie, ale Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania Przedmiotu umowy będącego w Magazynie w kolejności od najkrótszego terminu ważności, tak by posiadany Przedmiot umowy nie uległ przeterminowaniu.

- Na każdej partii Przedmiotu umowy muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie Przedmiotu umowy co do tożsamości. Strony Umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się co najmniej następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy, termin przydatności do użycia.

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych Przedmiotu umowy, a także w przypadku dostarczenia Przedmiotu umowy z krótszym niż wymagany przez Zamawiającego terminem przydatności do użycia.

- Reklamacja do Wykonawcy będzie składana mailem lub wprowadzona do udostępnionego systemu reklamacyjnego przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot umowy bez wad w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o uznaniu reklamacji Zamawiającego przez Wykonawcę. Strony ustalają, że Wykonawca ma 2 dni robocze na rozpatrzenie reklamacji Zamawiającego.

- W przypadku dostarczenia Przedmiotu umowy niezamówionego, Zamawiający dokona jego zwrotu Wykonawcy na jego koszt. W Magazynie mają być przechowywane jedynie rodzajowo określone Przedmioty umowy stanowiące Przedmiot umowy wyłącznie na potrzeby Zamawiającego i realizacji zawartej Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy informacje o liczbie zużytych odczynników, kontroli, kalibratorów 
i materiałów zużywalnych oraz aktualne informacje (Raport) o stanie ilości w Magazynie do 10 dnia roboczego następnego miesiąca.

*dostosować

§3 [Zasada współdziałania]

- Strony zobowiązują się do współdziałania w wypełnianiu swoich zobowiązań określonych w Umowie.

- Jeżeli Wykonawca, który nie może wykonać swoich obowiązków, o których mowa w Umowie, z powodu zawinionego braku działania Zamawiającego, może wyznaczyć Zamawiającemu termin na wykonanie działań w zakresie niezbędnym do wykonania swoich zobowiązań, a po bezskutecznym jego upływie, może samodzielnie przystąpić do wykonania Przedmiotu umowy, chyba że bez działania Zamawiającego świadczenie okaże się niemożliwe do wykonania. W takim przypadku Strony ustalą nowy termin wykonania Przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego i wzajemnego informowania o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na należyte wykonanie Przedmiotu umowy.

- Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizacje Przedmiotu umowy po jej zawarciu. Zmiana takiej osoby nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§4 [Okres obowiązywania i termin realizacji Przedmiotu umowy - ETAPY]

- Umowa zostaje zawarta na okres 72 miesięcy z tym, że Strony wskazują poniższe zasady obowiązywania umowy:

- ETAP I - Lokalizacja 1) - dla Centralnego Laboratorium Analityczno-Biochemicznego w Moduł 4.04 Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego (CZSK), ul. Grunwaldzka 55 w Poznaniu – realizowany będzie przez 4 miesiące od dnia zawarcia umowy licząc od dnia 15.06.2026 r. do dnia 15.10.2026 r.*

- ETAP I - Lokalizacja 2) – dla Laboratorium Nr 2 Działu Diagnostyki, ul. Szamarzewskiego 84 w Poznaniu – realizowany będzie przez 2 miesiące licząc od dnia zakończenia realizacji ETAP 1 – Lokalizacja 1) powyżej;

- ETAP II - Lokalizacja 1) - dla Centralnego Laboratorium Analityczno-Biochemicznego w Moduł 4.04 Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego (CZSK), ul. Grunwaldzka 55 w Poznaniu – realizowany będzie od dnia 16.10.2026 r. do dnia 15.06.2032 r.*

- ETAP II - Lokalizacja 2) - dla Laboratorium Nr 2 Działu Diagnostyki, ul. Szamarzewskiego 84 w Poznaniu – realizowany będzie od dnia 16.12.2026 r. do dnia 15.06.2032 r.*

- W okresie obowiązywania Umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy do Magazynu w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień Umowy.

- W przypadkach określonych w § 5 ust. 2 lit. b) Umowy, która to stanowi przewidzianą przez Zamawiającego zmianę okresu obowiązywania Umowy, Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o dalszy czas określony do wykorzystania wartości Umowy określonej w § 8 ust. 1 Umowy. Wzór aneksu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

*dostosować po wyborze oferty najkorzystniejszej

§5 [Zmiany Umowy]

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) lit. a)-c) ustawy Pzp - Strony dopuszczają i przewidują możliwość zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1.    Zmiana terminu dostawy:

  - zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi, stanem epidemii, stanem zagrożenia epidemicznego i innymi niezależnymi od stron okolicznościami uniemożliwiającymi zrealizowanie przedmiotu Umowy w terminie umownym,

  - zmiany są następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,

  - zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków Przedmiotu umowy,

  - zmiany są następstwem działania władz publicznych i/lub organów administracyjnych,

  - zmiany są następstwem działania płatnika (NFZ),

  - dopuszczalna jest przez Zamawiającego zmiana/skrócenie terminu/wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

  - dopuszczalna jest zmiana terminu/skrócenie terminu/wydłużenie terminu w zakresie instalacji i uruchomienia przedmiotu dzierżawy objętego Przedmiotem umowy,

  - zmiana terminu dostawy Przedmiotu umowy z uwagi na zapewnienie ilości odczynników w Magazynie.

  - W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust. 1 lit a) – f) strona, której to dotyczy, poinformuje niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyższych przyczyn), proponując nowy termin realizacji Przedmiotu umowy lub uzgodnienia dalszego sposobu realizacji Przedmiotu umowy;

  - Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust. 1 lit a), c), d) i e) zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające okoliczności, o których mowa ww. zapisach umownych.

  - W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit a) – e), termin realizacji Przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres występowania okoliczności uzasadniających powyższą zmianę.

- Zmiana sposobu świadczenia:

- zmiana spowodowana jest koniecznością zakupu Przedmiotu umowy w większej ilości niż wymieniona w Umowie 
z uwagi na nieprzewidziane przez Zamawiającego ilości realizowanych świadczeń medycznych związanych ze wzrostem zachorowań, wystąpieniem innych czynników niezależnych od Zamawiającego. Zmiany powyższe możliwe są 
z równoczesnym zmniejszeniem ilościowym dostaw pozostałych asortymentów Przedmiotu umowy, a zwiększeniem ilościowym dostawy innego Przedmiotu umowy tzw. „przesunięcie asortymentowe” w obrębie Przedmiotu umowy po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu realizującego Przedmiot umowy i wyrażeniu przez niego zgody, aby uzyskać zdolności operacyjne w zakresie pozyskania zwalidowanych badań przez Zamawiającego;

- zmiany spowodowane brakiem realizacji pełnej ilości/asortymentu/rodzaju Przedmiotu umowy z uwagi na nieprzewidziane przez Zamawiającego ilości realizowanych świadczeń medycznych związanych ze zmniejszeniem zachorowań, zmniejszeniem realizacji procedur medycznych, wystąpieniem innych czynników niezależnych od Zamawiającego. W powyższym przypadku, Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na dalszy czas określony do wykorzystania wartości Umowy, ale nie dłuższy niż 3 miesiące;

- zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana umowy z NFZ dotyczy realizacji świadczenia przez NFZ lub następcą prawnym płatnika świadczeń) lub wyrażeniem indywidualnej zgody przez NFZ;

- zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

- o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, konieczna jest zmiana elementów składowych Przedmiotu umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, w tym wprowadzenie dodatkowych urządzeń (np. analizatorów, dodatkowego sprzętu itd.);

- o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, konieczna jest zmiana sposobu pakowania, sposobu konfekcjonowania również w zakresie przeliczenia na ilości, sztuki, mililitry, litry lub inne jednostki miary Przedmiotu umowy;

- dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości Przedmiotu umowy po uzyskaniu zgody Kierownikiem Działu realizującego Przedmiot umowy, dopuszczalna jest zmiana nazwy, w tym nazwy handlowej, nazwy międzynarodowej, określenia Przedmiotu umowy, kodu, numeru katalogowego, oznaczenia Przedmiotu umowy, weryfikatora, sygnatury, znacznika, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości przez Wykonawcę po wyrażeniu zgody przez Kierownika Działu realizującego Przedmiot umowy;

- zmiana Przedmiotu umowy z chwilą wstrzymania lub zakończenia produkcji, wycofania z obrotu, braku dostępności, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy na tzw. zamiennik, tj. Przedmiot umowy równoważny pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, w tym także cenę jednostkową netto po uzyskaniu zgody kierownika Działu realizującego Przedmiot umowy;

- zmiana lokalizacji Magazynu, wprowadzenie kolejnego Magazynu w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,

- zmiana sposobu zabezpieczenia ilości Przedmiotu Umowy w Magazynie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Zmiana sposobu świadczenia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Działu realizującego Przedmiot umowy na proponowane rozwiązanie i po zawarciu aneksu do Umowy.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

Zmiany spowodowane ustawowym wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.

- w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzrośnie, wówczas Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze wzrost stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego;

- w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy się, wówczas Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze zmniejszenie się stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.

- Mając na uwadze treść art. 436 pkt 4 b) Pzp Strony wprowadzają zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadkach, jak niżej:

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią cześć (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, a wzrostem kosztów realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad, a wzrostem kosztów realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmianie wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zamiany zasad wprowadzonych na gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych poczynionych na szczeblu Wykonawca (pracodawca) -pracownik. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na zwiększenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a wzrostem kosztów realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Przedmiotu Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych realnie zwiększyła koszty Wykonawcy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych mających zastosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1)-3):

- w pkt 1 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących uzasadniających dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (wzrost stawki), po złożeniu wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego i po zawarciu aneksu do Umowy;

- w pkt 2 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących uzasadniających dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie stawki), po złożeniu wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego i po zawarciu aneksu do Umowy;

- w pkt 3 wchodzą w życie, o ile zmiany wskazane w pkt 3 lit. a) – c) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

- Zmiany podmiotowe:

Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.

- Do pozostałych zmian Umowy, które nie zostały przewidziane przez strony jak wyżej, stosuję się odpowiednio art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) i ust. 2 ustawy Pzp.

- Strony ustalają, że postanowienia określone w ust. 1 – 5 w zakresie zmiany Umowy mogą być odpowiednio dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby prawidłowego sporządzenia aneksu do Umowy, z zachowaniem celu, dla którego zmiana Umowy jest wprowadzana.

- Zmiany postanowień zawartej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5A [Klauzula waloryzacyjna do Umowy]

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy (podwyższenie lub obniżenie) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy (waloryzacja), jednak przy zachowaniu poniższych zasad:

  - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów określonych wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, które ogłaszany jest w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku w stosunku do poprzedniego roku,

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy będzie podlegało waloryzacji raz w roku, pierwszy raz po roku obowiązywania Umowy, gdy poziom cen towarów i usług, o którym mowa w pkt a) ulegnie zmianie o 5 pkt procentowych w stosunku do wskaźnika, jaki był ogłoszony dla początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzień zawarcia Umowy,

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy będzie podlegało waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, o jakim mowa w pkt a) maksymalnie do 15 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy,

  - Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że wzrost cen towarów i usług ma wpływ na wzrost kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a w szczególności wykazania, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, cena wskazana w ofercie Wykonawcy jest niższa aniżeli cena, która zostałaby ustalona przy uwzględnieniu aktualnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, o którym mowa w pkt a),

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy opisana w niniejszym paragrafie następuje w przypadku ziszczenia się warunków określonych w pkt a)-d),

  - Postanowień umownych wskazanych w § 5A umowy (waloryzacja) nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu wysokości waloryzacji, o którym mowa w pkt c).

- W sytuacji wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy powyżej poziomu, o jakim mowa w ust. 1 pkt b), Wykonawca uprawniony jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie dokonania umownej waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne co do możliwości dokonania zmiany umowy w przedmiocie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy oraz powinien zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, o jakim mowa w ust. 1 pkt a).

- Strony przyjmują, że w przypadku spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy poniżej poziomu, o jakim mowa w ust. 1 pkt b), Zamawiający jest uprawniony złożyć pisemny wniosek do Wykonawcy, aby ten przygotował swoje stanowisko w kwestii spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 
w którym wykaże spadek cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, stosowne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług, o jakim mowa w ust. 1 pkt b).

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę (jeżeli dotyczy).

§ 6 [Dokumenty – dopuszczenie do obrotu]

      - Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu i posiada dokumenty wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

      - Wszystkie dokumenty dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę powinny być w języku polskim i sygnowane/oznaczone numerem Umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów Producenta zagranicznego muszą one posiadać tłumaczenie na język polski.

      - Wykonawca oświadcza, że pokryje wszelkie szkody spowodowane niedostarczeniem dokumentów lub ich brakiem, o których mowa w ust. 1.

§ 7 [Termin gwarancji i ważności]

    - Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony Przedmiot umowy do Zamawiającego. Strony przyjmują, że termin obowiązywania gwarancji będzie zgodny z datą ważności umieszczoną na opakowaniu Przedmiotu umowy.

    - Termin ważności Przedmiotu umowy nie może upływać wcześniej niż w terminie 180 dni od dnia jego wydania Zamawiającemu, a dostawy Przedmiotu umowy z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo pisemną zgodę na taką dostawę musi wyrazić Kierownik Działu realizującego Przedmiot umowy.

§7A [realizacja przedmiotu dzierżawy]

- Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy na koszt i ryzyko własne do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz dokona jego instalacji oraz uruchomienia do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że pełną automatyzację procesów wymaganych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest osiągnąć w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy, projekt Harmonogramu realizacji Przedmiotu umowy, który zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada tytuł prawny do przedmiotu dzierżawy oraz że przedmiot dzierżawy został przez niego ubezpieczony, a także że jest fabrycznie nowy (nie powystawowy, rok produkcji minimum 2025).

- Strony ustalają, że do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Harmonogramu instalacji oraz uruchomienia przedmiotu dzierżawy wraz z harmonogramem przeprowadzenia szkolenia u Zamawiającego. Brak odpowiedzi Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych jest jednoznaczny z akceptacją Harmonogramu.

- W zakresie dzierżawy przedmiotu umowy odpowiedzialnym za jej zamówienie, odbiór, instalację oraz uruchomienie jest Kierownik Centralnego Laboratorium Analityczno-Biochemicznego lub upoważniony przez Kierownika pracownik.

- Strony ustalają, że odbiór zainstalowanego przedmiotu dzierżawy dokonany zostanie na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu odbioru w 4 egzemplarzach przez Kierownika Laboratorium w danej Lokalizacji lub upoważnionego przez Kierownika pracownika. Trzy egzemplarze protokołu otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca. Wzór Protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

- W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu dzierżawy z tym zaoferowanym w ofercie uniemożliwiającej prawidłową pracę urządzenia, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu dzierżawy oraz przerwać jego instalację/szkolenie, a także wezwać Wykonawcę do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy w zakresie dostawy przedmiotu dzierżawy.

- Wykonawca zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych dokonać prawidłowej realizacji przedmiotu dzierżawy po wezwaniu go przez Zamawiającego zgodnie z ust. 6.

- Wykonawca najpóźniej z dniem podpisania Protokołu odbioru przekazuje Zamawiającemu pełną instrukcję obsługi przedmiotu dzierżawy w języku polskim i w języku angielskim w wersji elektronicznej, na nośniku CD/DVD/HDD/SSD (2 kopie na 2 nośnikach – wybranym przez Wykonawcę) format *pdf oraz w wersji drukowanej (1 kopia) do wszystkich zaoferowanych urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy z wyłączeniem sprzętu komputerowego (o ile dotyczy). Wykonawca z dniem podpisania Protokołu odbioru przekazuje paszport techniczny, licencje, certyfikaty, deklarację zgodności w języku polskim do wszystkich zaoferowanych urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy dla których są wystawiane ww. dokumenty. Zamawiający zastrzega na żądanie dostarczenie przez Wykonawcę instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim w wersji drukowanej (papierowej) dla użytkownika, a w wersji elektronicznej na nośniku określonym powyżej dla Działu Aparatury Medycznej.

- Na wniosek Zamawiającego mogą zostać wykonane testy akceptacyjne przeprowadzone przez pracowników Zamawiającego po ich przeszkoleniu przez Wykonawcę. Niezbędne materiały zużywalne na czas testu i szkolenia zapewnia na swój koszt Wykonawca.

- Wykonawca dokona instalacji przedmiotu umowy i przeprowadzi minimum 3 szkolenia szkoleń personelu laboratoriów w każdej lokalizacji Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu dzierżawy i dodatkowych narzędzi informatycznych 
w terminie zgodnie z przyjętym Harmonogramem szkoleń przez Zamawiającego po zawarciu Umowy. Każde szkolenie musi zostać zrealizowane w min. 6 godzin lekcyjnych. Wykonawca ma obowiązek wykonać raz w roku obowiązywania Umowy szkolenie przypominające z zakresu obsługi przedmiotu dzierżawy. Instalacja i szkolenie zostaną potwierdzone protokołem szkolenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy. Wszystkie przeprowadzone szkolenia pracowników Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim zaświadczeniem przekazanym do Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego.

- Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do deinstalacji przedmiotu dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od dnia wygaśnięcia/rozwiązania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego 
w szczególności z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia Umowy na cały okres jej obowiązywania.

- Nieubezpieczenie przez Wykonawcę przedmiotu dzierżawy nie powoduje obowiązku wypłacenia odszkodowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w przypadku zaistnienia zdarzenia związanego z przewidywanym ryzykiem, o którym mowa w ust.10.

- Wykonawca przekazuje w dzierżawę Zamawiającemu w celu realizacji Przedmiotu umowy:*

- Przedmiot dzierżawy: ………………, producent:  ……………, rok produkcji: …………., model: …………., wartość dzierżawionego sprzętu brutto:  …………… zł

- Przedmiot dzierżawy: ………………, producent:  ……………, rok produkcji: …………., model: …………., wartość dzierżawionego sprzętu brutto:  …………… zł

- Przedmiot dzierżawy: ………………, producent:  ……………, rok produkcji: …………., model: …………., wartość dzierżawionego sprzętu brutto:  …………… zł*

*dostosować lub sporządzić odrębny załącznik do umowy

§7B [serwis/gwarancja]

- Wykonawca oświadcza, że udziela opieki serwisowej dla dzierżawionego Przedmiotu umowy i będzie ona realizowana przez autoryzowany serwis producenta w okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wykazu autoryzowanych przedstawicieli serwisowych oraz zasady kontaktu z nimi w zakresie realizacji Przedmiotu umowy.

- W ramach udzielonej opieki serwisowej przez Wykonawcę Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów i nie będzie ponosił żadnych wydatków tytułem usuwania przez Wykonawcę usterek i wad Przedmiotu dzierżawy, w szczególności kosztów dojazdu serwisu (pracowników) Wykonawcy. Wykonawca w ramach czynszu dzierżawnego usuwa usterki i awarie powstałe na skutek zgodnego z instrukcją użytkowania aparatu przez pracowników Zamawiającego. Za wszystkie szkody powstałe na skutek nieprawidłowej i niezgodnej z instrukcją obsługi aparatu odpowiada Zamawiający.

- Strony ustalają Czas reakcji serwisu Wykonawcy na 48 h w dni robocze. Wszystkie zgłoszenia wad/usterek /nieprawidłowości będą dokonywane na adres mailowy Wykonawcy ………… lub/oraz na numer kontaktowy: …………….. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad/usterek/nieprawidłowości w terminie do 24 godzin w dni robocze od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy w terminie 48 godzin liczonych od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy. Strony przyjmują, że czas skutecznej naprawy może zostać wydłużony do kolejnych 48 godzin w przypadku konieczności wymiany niestandardowego podzespołu i jego importu z zagranicy. W przypadku awarii, których usuwanie będzie trwało dłużej niż 48 godzin licząc od godziny zgłoszenia lub konieczności importu podzespołu z zagranicy, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić lub zapewnić nieodpłatnie Zamawiającemu urządzenia zastępcze na czas trwania naprawy, co stanowi realizację czynności w ramach opieki serwisowej. Strony przyjmują, że w przypadku awarii tego samego podzespołu w liczbie 3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w użytkowanie nowe urządzenie/aparat w użytkowanie o tych samych parametrach.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy jest sprawny technicznie i posiada wszystkie wymagane certyfikaty 
i deklaracje zgodności UE oraz że jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i spełnia wymagania określone ustawą z dnia 
07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.).

- W okresie dzierżawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy Przedmiotu dzierżawy w ilości i w zakresie zgodnymi 
z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancji (kartę/karty gwarancyjne) oraz oświadczenia dotyczące autoryzacji dla wskazanych przedstawicieli serwisowych oraz dokument określający zasady dokonywania przeglądów serwisowych, częstotliwości oraz zaleceń wskazanych przez producentów poszczególnych wyrobów medycznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzację producenta urządzeń w zakresie ich dystrybucji, instalacji, serwisu oferowanego Przedmiotu umowy.*

- Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji oprogramowania do aktualnej wersji obowiązującej zgodnie z informacjami pochodzącymi od producenta oprogramowania/urządzenia.

- Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania umowy zapewni wszystkie części zamienne niezbędne do realizacji napraw, przeglądów, kalibracji itp. Wszystkie czynności serwisowe (naprawy, przeglądy) powinny zostać udokumentowane wpisem do paszportu technicznego (przechowywanym przez użytkownika) oraz kartą pracy/raportem serwisowym dostarczonym do Działu Aparatury Medycznej. Sposób wydania tych dokumentów zostanie uzgodniony po zawarciu umowy z Kierownikiem Działu Aparatury Medycznej.

*dostosować

§ 8 [Cena i warunki płatności]

    - Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu umowy tj. za faktycznie uzyskane przez Zamawiającego zwalidowane wyniki badań wynosi: …………. zł netto (słownie:……………… ) po dodaniu podatku VAT cenę …………… zł brutto (słownie……………….. ). Szczegółowe wartości określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy.

    - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rozwiązanie informatyczne zapewniające co najmniej następującą funkcjonalność: wykonanie Raportu (dalej: Raport) określającego liczbę otrzymanych przez Zamawiającego zwalidowanych wyników badań (w formacie .pdf i .csv lub uzgodnionym przez Strony). Jako zwalidowany wynik badania należy rozumieć ostateczny wynik badania (bez uwzględnienia badań sprawdzających i przed rozcieńczeniem) autoryzowany przez diagnostę w systemie laboratoryjnym.

    - Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej Raport w uzgodnionej formie, o którym mowa w ust. 2, określający liczbę otrzymanych przez Zamawiającego zwalidowanych wyników badań, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczył Raport.

    - Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury, po otrzymaniu Raportu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

    - W przypadku istotnych wątpliwości co do ilości uzyskanych zwalidowanych wyników badań czy wydajności odczynników 
i wykonanej ilości badań przez Zamawiającego, Strony zobowiązane są prowadzić w dobrej wierze rozmowy i negocjacje oraz zobowiązują się przyjąć rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu Stron. W żadnym jednak wypadku przyjęcie ostatecznego rozwiązania przez Strony nie może prowadzić do pogorszenia jakości, standardu i ilości wykonywanych badań przez Zamawiającego.

    - Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty należytego wykonania Przedmiotu umowy skalkulowane przez Wykonawcę w zakresie otrzymania zwalidowanych badań laboratoryjnych stanowiących Przedmiot umowy.

    - Należność za wykonanie Przedmiotu umowy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy określony w treści faktury, w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury przez Zamawiającego.

    - Strony przyjmują, że termin zapłaty określony w ust. 4 uznają za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć fakturę w formie pisemnej Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami prawa wskazując numer umowy.

    - Faktury z tytułu realizacji Przedmiotu umowy powinny być wystawiane na rzecz: Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, NIP: 779-20-33-466

    - Wykonawca może skorzystać z możliwości przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania – www.efaktura.gov.pl, gdzie identyfikatorem jest nr NIP Zamawiającego – NIP 779-20-33-466.

    - Strony zgodnie postanawiają, że od dnia wejścia w życie obowiązku stosowania KSeF, zgodnie z terminami obowiązywania wejścia do KSeF dla danego podmiotu wszelkie faktury wystawiane przez Strony w związku z realizacją Umowy będą wystawiane, przesyłane i odbierane wyłącznie za pośrednictwem KSeF, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 ze zm., dalej ustawy o VAT) zgodnie z poniższym:

  - wszelkie faktury dokumentujące transakcje handlowe będą wystawiane i udostępniane wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - za datę doręczenia faktury uznaje się datę nadania numeru identyfikującego fakturę w KSeF, zgodnie z art. 106 na ust. 1 ustawy o VAT,

  - w przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w KSeF wystąpi:

- niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy o VAT,

- awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy o VAT,

- awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy o VAT,

wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR i numerem identyfikacyjnym KSeF należy przesłać na adres mailowy Zmawiającego: faktury@usk.poznan.pl niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu niedostępności lub usunięciu awarii KseF. Termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF. Okres ten zaokrągla się wzwyż do pełnego dnia kalendarzowego.

  - w przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w lit. c) (niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF), Wykonawca nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi skutki wystąpienia takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres poczty elektronicznej (e-mail) na adres: faktury@usk.poznan.pl. Termin płatności w odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, że faktura zawiera załączniki wymagane umową,

  - Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KSeF,

  - załączniki do faktury wymagane zgodnie z Umową w postaci osobnych od faktury plików, w tym załączniki w postaci plików np. pliki w formacie pdf, formacie jpg należy przesłać w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres e-mail: ………………..  wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR,

  - Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą mailową lub innym komunikatorem, z wyjątkiem niedostępności lub awarii KSeF, zgodnie z art. 106 ne ust. 1 i 4 ustawy o VAT w przypadku wskazanym w lit. c) i lit. d).

    - Zamawiający dopuszcza dla podmiotów zagranicznych oraz w okresie przejściowym dla innych Wykonawców, którzy nie zostali objęci obowiązkiem KSeF możliwość przekazywania faktury drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1598), które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. Fakturę taką należy wysłać na adres mailowy w formacie *pdf. na adres mailowy: faktury@usk.poznan.pl.

    - W przypadku gdy Wykonawcy tworzą konsorcjum, należność za wykonanie przedmiotu Umowy będzie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy należący do uczestnika Konsorcjum, który bezpośrednio (faktycznie) realizuje dostawę/usługę Przedmiotu Umowy, będąc jednocześnie wystawcą faktury. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wystawca faktury, na każde wezwanie Zamawiającego oświadczy, że podany przez niego rachunek bankowy w treści faktury należy do niego, a zapłata przez Zamawiającego nie ma na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum.

    - W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia należności z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny dostawca Przedmiotu Umowy lub wykonawca usług objętych Przedmiotem Umowy.

    - Strony przyjmują, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę niezgodności oraz usunięcia tej niezgodności bez obowiązku zapłaty odsetek za powyższy okres. Termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowej faktury.

    - Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy określony w treści faktury. Wykonawca oświadcza, że wskazany w treści faktury rachunek rozliczeniowy jest umieszczony na białej liście podatników podatku VAT i umożliwia dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę w treści faktury rachunek bankowy nie będzie rachunkiem rozliczeniowym i nie został umieszczony na białej liście podatników podatku VAT, Zamawiający dokona zapłaty na którykolwiek z rachunków bankowych wskazanych dla Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), a gdy w wymienionym wykazie brak wskazania dla Wykonawcy jakiegokolwiek rachunku bankowego, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy podany w treści faktury, z zastosowaniem art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 111 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że Właściwy dla Wykonawcy Urząd Skarbowy to: ……………………………………………………

    - Odsetki za opóźnienie w zapłacie należności pieniężnej naliczane będą przez Wykonawcę w wysokości określonej w art. 4 pkt 3 a) ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.).

    - W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie, dokonywane przez Zamawiającego spłaty będą zaliczane przez Wykonawcę w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a dopiero w dalszej kolejności na poczet należności ubocznych, a zwłaszcza odsetek.

    - Wykonawca wystawiać będzie odrębne noty odsetkowe i doręczał je będzie do Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 ze zm.).

§9 [Zasada walutowości]

Zapłata wymagalnych wierzytelności umownych realizowana będzie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w złotych polskich (PLN).

§10 [Kary umowne]

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku braku w Magazynie Przedmiotu umowy niezbędnego do wykonania badań wymaganych przez Zamawiającego w wysokości 500,00 zł za dzień, w którym miała miejsce niemożność wykonania badań przez Zamawiającego. Strony przyjmują, że w przypadku niemożności wykonania wielu rodzaju badań kara będzie naliczana za każde badanie osobno.

    - W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

    - W przypadku naruszenia obowiązku Wykonawcy określonego w § 1 ust. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie.

    - W przypadku zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu dzierżawy, o którym mowa w § 7A ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu dzierżawy w wysokości 5.000,00 zł za każdy tydzień zwłoki.

    - W przypadku zwłoki w terminowym usunięciu wad/usterek/nieprawidłowości o którym mowa w § 7B ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w wysokości 500,00 zł za każdą godzinę zwłoki w realizacji obowiązku umownego.

    - Strony ustalają, że łączna wysokość wszystkich kar umownych z wszystkich tytułów określonych w Umowie nie może wynieść więcej niż 10 % wartości netto całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

    - Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa z wyłączeniem utraconych korzyści.

    - Strony przyjmują, że w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny o nieważności lub nieskuteczności postanowień dotyczących kar pieniężnych wolą stron jest, aby do ww. postanowień stosować odpowiednio przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu cywilnego mając na uwadze art. 8 ust. 1 ustawy Pzp.

    - Strony przyjmują, że kary pieniężne przewidziane postanowieniami Umowy podlegać mogą sumowaniu i potrącane będą 
z jakiejkolwiek wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kar pieniężnych. Zamawiający doręczy notę obciążeniową lub wezwanie do zapłaty kar umownych na adres mailowy Wykonawcy wskazany do doręczeń w komparycji Umowy.

§11 [Odstąpienie od Umowy]

    - Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 456 ustawy Pzp.

    - Zamawiający może rozwiązać Umowę przed upływem okresu jej obowiązywania, w trybie natychmiastowym, 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

- co najmniej dwukrotnej zwłoki w dostarczeniu Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w §4 ust. 2 Umowy,

- co najmniej dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu umowy z wadami,

po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Przedmiotu umowy i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7 dniowego (5 dni roboczych) terminu na należyte wykonanie Przedmiotu umowy.

    - W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej części Przedmiotu umowy.

    - Przed rozwiązaniem Umowy na warunkach określonych w ust. 2, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania Przedmiotu umowy i zakreśli termin, w którym oczekiwać będzie pisemnej odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie do należytego wykonania Przedmiotu umowy.

§ 12 [Poufność]

      - Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 85 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), w tym obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1209 ze zm.), w przypadku, gdyby uzyskał do nich dostęp, w tym w szczególności do:

  - ochrony i zabezpieczenia danych, do których dostęp jedna ze stron uzyskała podczas wykonywania przedmiotu Umowy,

  - przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie,

  - zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy

  - niezwłocznego poinformowania o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

      - Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje strony także po rozwiązaniu Umowy.

      - Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego oraz stanowi podstawę do rozwiązania Umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

      - Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku udostępnienia przez którąkolwiek ze Stron informacji publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.).

§13 [Zakaz cesji]

    - Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby i podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie (zakaz cesji).

    - Niezależnie od zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 powyżej, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

    - Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

§14 [Klauzula RODO do Umowy]

    - Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujące przedmiot Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

    - Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.

    - Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.

    - Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu.

    - W przypadku, gdy w związku z realizacją Przedmiotu umowy wystąpi konieczność powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, określającą zakres i cel przetwarzania danych, zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.

§15 [Klauzula w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę]

- Wykonawca oświadcza, że w dniu zawarcia Umowy nie jest oraz gwarantuje, że w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy nie będzie podmiotem, o którym mowa w:

- art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/229/1 z 31.07.2014 r. ze zm.):

- obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) powyżej, lub

- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) i b) powyżej, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia;

- w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.) tj.:

- wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i z udziałem Białorusi w agresji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006r. str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniem Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014 r., str. 6 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.);

- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. 2023 poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.);

- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 514 ze zm.);

- innym, który na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa jest wyłączony lub ograniczony w możliwości realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że w całym okresie obowiązywania Umowy powierzy wykonywanie prac/usług w zakresie ponad 10% wartości przedmiotu Umowy tylko podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, iż nie jest podmiotem, o którym mowa w ust. 1, jak również złożyć oświadczenie podmiotów, na zasobach których polega na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2, iż nie jest podmiotem, o którym mowa w ust. 1 na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 16 [Konsorcjum firm]

- Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum firm, wówczas Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni przed Zamawiającym za wykonanie Umowy.

- Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Konsorcjum zobowiązuje się do każdorazowego przekazania Zamawiającemu kopii zmian umowy regulującej współpracę Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w umowie.

- Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w umowie regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie lub w pełnomocnictwach przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienia mogą zostać zmienione za uprzednią zgodą Zamawiającego.

§ 17 [Ochrona Zamawiającego]

    - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wobec Zamawiającego z roszczeniami pozostającymi w związku z realizacją przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę.

    - Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób trzecich, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. W przypadku postępowania sądowego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do toczącego się postępowania sądowego i w miarę możliwości zwolnić Zamawiającego z konieczności występowania w sprawie.

    - W razie zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych przez niego kosztów i wydatków związanych z wystąpieniem, z roszczeniami wobec Zamawiającego. Przez zwrot wszystkich kosztów i wydatków rozumie się w szczególności zwrot kosztów pomocy prawnej oraz zwrot kwot zapłaconych na podstawie orzeczeń sądów czy organów administracji (po wyczerpaniu wszystkich instancji) osobie trzeciej lub innej osobie albo podmiotowi, która wystąpiła z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

§ 18 [Poleganie na potencjale innych podmiotów]

- W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polega, w odniesieniu do niniejszego Przedmiotu Umowy lub jego części, odpowiednio na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zgodnie z art. 118 Pzp, zmiana albo rezygnacja z tych podmiotów będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wejdzie w życie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z ust. 1, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Przedmiot Umowy będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy wyraźnie wskazując zakres wykonania Przedmiotu Umowy.

- W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz w celu oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu ich wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu Przedmiotu Umowy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.

- Zamawiający ocenia, czy odpowiednio udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w obowiązującej w postępowaniu SWZ.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie będą potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego będzie zobowiązany: zastąpić ten podmiot innym podmiotem/podmiotami lub wykonać osobiście odpowiednią część Przedmiotu Umowy, jeżeli wykaże odpowiednio zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w ust. 1. Brak wypełnienia obowiązku określonego powyżej przez Wykonawcę stanowi rażące naruszenie istotnych postanowień Umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§ 19 [Podwykonawcy]

- Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu Umowy (dostaw lub usług) podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne oraz jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji dostaw i usług realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Strony zgodnie oświadczają, że następujące zakresy dostaw i usług zostaną powierzone przez Wykonawcę następującym podwykonawcom: ………………………….*

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy z podwykonawcą, który powinien określać co najmniej:

  - jej szczegółowy przedmiot – zdefiniowany w oparciu o ofertę wykonawcy i dokumenty określone w SWZ, oraz

  - wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:

  - przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie realizacja dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą;

  - wynagrodzenie w umowach o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany element/zakres Przedmiotu Umowy;

  - termin realizacji Przedmiotu Umowy nie może być sprzeczny z terminami ustalonymi dla realizacji Przedmiotu Umowy przyjętymi w Umowie;

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi na podstawie poprawnie wystawionej faktury, z tym, że dzień wystawienia faktury powinien być po dniu wykonania zlecenia dostawy lub usługi;

  - wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji zamówienia;

  - umowa powinna zawierać bezwarunkową i nieodwołalną zgodę stron na zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

  - podwykonawca i dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo w każdym czasie;

  - nie może zawierać postanowień uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za zrealizowane dostawy lub usługi wykonane przez Wykonawcę;

  - nie może przewidywać dokonywania zatrzymywania wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę lub jego zmniejszania;

  - powinna zawierać postanowienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących realizację Przedmiotu Umowy w czynnościach wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia (o ile dotyczy);

  - musi posiadać wartość wynagrodzenia i maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji dostaw i usług zgodnie z jej przedmiotem;

  - nie może zawierać postanowień w części w jakiej wynagrodzenie za wykonanie dostaw i usług, które Wykonawca powierza podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych dostaw i usług wskazanych w ofercie Wykonawcy;

  - nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązku podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy;

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy.

- Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemny sprzeciw co do powierzenia wykonywania dostaw i usług przez podwykonawcę.

- W przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – na co Wykonawca nieodwołalnie oświadcza, że wyraża zgodę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu lub braku zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność główną) bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub w razie powzięcia wątpliwości, co do zasadności zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku konieczności złożenia kwoty do depozytu sądowego, kosztami sądowymi w tej mierze zostanie obciążony Wykonawca, 
a Zamawiający może je potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonywania bezpośredniej zapłaty lub zapłat na łączną sumę większą niż 5% netto wartości wynagrodzenia Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach 
i następującej wysokości:

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto ustalonego w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo – 1000 zł;

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1000 zł.

- z tytułu braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1000 zł;

- Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo oraz do zawierania umów 
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie na żądanie Zamawiającego (bez względu na formę) udzielić wszelkich informacji na temat umów zawartych z podwykonawcami oraz zawieranych umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- W przypadku braku zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się uniemożliwić podwykonawcy realizację dostaw i usług.

- Strony stanowią, że jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy brać będą podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, to Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wykazu podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących dostawy i usługi wykonywane przez te podmioty, a także pełną informację o dostawach i usługach, a także wskazać te podmioty w Harmonogramie realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu oraz aktualizować listę osób do kontaktu ze strony podwykonawców i dalszych podwykonawców.

§20 [Postanowienia końcowe]

    - W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

    - Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z Umowy w postępowaniu procesowym, które poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, włącznie z zawezwaniem do próby ugodowej zgodnie z przepisami art. 184 – 186 Kpc.

    - W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Poznaniu właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

    - Strony ustalają, że adresy podane w komparycji Umowy są również adresami dla doręczeń korespondencji związanej z realizacją Umowy. Korespondencja wysłana na wskazane adresy, nieodebrana przez adresata i zwrócona drugiej stronie, będzie uznawana za skutecznie doręczoną ze skutkami z tego wynikającymi.

§21 [Ilość egzemplarzy]

    - Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego.

    - Strony dopuszczają również zawarcie umowy na odległość przy pomocy środków komunikacji elektronicznej poprzez opatrzenie niniejszego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdą ze Stron.

    - W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej i opatrzenie kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi zapis ust. 1 nie obowiązuje.

WYKONAWCA		                 		         		ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 2 do Umowy

ANEKS NR …

DO UMOWY NR………………………….

zawarty w dniu ........... roku w Poznaniu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000001852, nr NIP 779-20-33-466, nr REGON 000288834, reprezentowanym przez:

1.	…………………………………………………..

zwanym w dalszej treści Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres:

………………………………………..

reprezentowanym/waną przez:

………………………………………………………….

zwanym/zwaną w dalszej treści Wykonawcą

§1

Działając na podstawie §…….. ust……... umowy nr ….. z dnia ……... (zwanej dalej „Umową”), wobec ujawnionych okoliczności określonych w Umowie oraz niewykonania Przedmiotu umowy w pełnej ilości wskazanej w Umowie, Strony zgodnie stanowią, 
że przedłużają okres obowiązywania Umowy do dnia …..….

§2

Niniejszy aneks do Umowy został sporządzony w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

§3

Niniejszy Aneks do Umowy wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Wykonawca:					                          		Zamawiający:

Załącznik nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ DOSTAWY/ODBIORU

W dniu ...................................................... Wykonawca ………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z Umową nr ……………………………………………………………………………………..

dostarczył do Zamawiającego tj. (nazwa jednostki lub pieczątka)

……………………………………………………………………………………………………………

lub w miejsce – lokalizacja ……………………………………………………………………………………………*

*dostosować

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość | Producent | Rok produkcji | Model | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji na urządzenie: ………………………………………………………………………….

| Lp. | Przekazana dokumentacja* | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej (na nośniku CD/DVD/pamięci flash) |  |  |
| 3. | Karta gwarancyjna |  |  |
| 4. | Paszport techniczny |  |  |
| 5. | Certyfikat CE |  |  |
| 6. | Kod UDI (podać numer) |  |  |
| 7. | Wykaz autoryzowanych serwisów i dostawców części i materiałów eksploatacyjnych |  |  |
| 8. | Inne – wymienić: |  |  |
| * | Dostosować |  |  |

UWAGI:

Wykonawca oświadcza i potwierdza, że przedmiot umowy posiada wymagane atesty i certyfikaty.

Przedstawiciel Wykonawcy dokona instalacji Przedmiotu umowy i szkolenia pracowników Zamawiającego z jego obsługi w ustalonym przez Strony terminie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Podpisy przedstawicieli Stron:

| Wykonawca | Zamawiający |
| --- | --- |

Załącznik nr 4 do Umowy

PROTOKÓŁ INSTALACJI I SZKOLENIA

W dniu ...................................................... Wykonawca ………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z Umową nr ……………………………………………………………………………………..

dokonał instalacji Przedmiotu umowy:

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość | Producent | Rok produkcji | Model | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

oraz przeszkolił personelu Zamawiającego w zakresie obsługi Przedmiotu umowy.

Lista obecności

Podpisy przedstawicieli Stron:

| …………………………………. | …………………………………. |
| --- | --- |
| Wykonawca | Zamawiający |

Załącznik nr 5 do Umowy

Porozumienie

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

(dalej jako: „Porozumienie”)

zawarte w dniu .......................... r. w Poznaniu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000001852, nr NIP 779-20-33-466, nr REGON 000288834, reprezentowanym przez:

1.	…………………………………………………..

zwanym dalej „Podmiotem powierzającym”

a

.................................................................................................................................................... .

reprezentowanym przez:

...........................................................

zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”

o następującej treści:

§ 1 [Powierzenie przetwarzania danych osobowych]

- Niniejsze porozumienie ma zastosowanie do wszystkich umów i zleceń dotyczących naprawy, instalacji, przeglądu lub innych czynności serwisowych zmierzających do poprawy działania aparatury medycznej, zawartych z Podmiotem przetwarzającym w okresie od ………..20…r. do ………….. 20….r. Na mocy niniejszego Porozumienia, Podmiot powierzający powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe w zakresie określonym w § 2.

- Podmiot powierzający oświadcza, iż jest administratorem danych, które powierza lub został upoważniony do powierzenia danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, na podstawie umowy powierzenia danych zawartej z administratorem ww. danych.

§ 2 [Zakres i cel przetwarzania danych]

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Porozumienia następujące kategorie danych osobowych /zbiory danych osobowych/:

- Dane pacjentów, u których wykonywane są badania przy użyciu aparatury medycznej,  w tym takie dane jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, oznaczenie płci,  adres zamieszkania, PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL  matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer telefonu, numer identyfikacyjny pacjenta podawany przy braku innych danych, rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą, wyniki badań diagnostycznych, inne informacje lub dane, przetwarzane w aparaturze medycznej podlegającej naprawie, instalacji, przeglądowi bądź innym usługom serwisowym.

- Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu.

- Dane pracowników: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, specjalizacja, numer prawa wykonywania zawodu.

- Zakres danych osobowych wyszczególnionych w ust. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, które mogą być przetwarzane w związku z realizacją umowy lub zlecenia dotyczącego dokonania naprawy, usunięcia usterki, kontroli działania urządzenia lub innych czynności serwisowych. Rzeczywisty zakres danych będzie ograniczony do danych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania aparatury medycznej oraz jej współpracy z systemem informatycznym Podmiotu powierzającego. Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

- Powierzone przez Podmiot powierzający dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu wykonywania przez Podmiot przetwarzający na rzecz Podmiotu powierzającego usług naprawy, instalacji, przeglądu lub innych usług związanych z serwisem aparatury medycznej, szczegółowo opisanych w umowie lub zleceniu i w sposób zgodny z Porozumieniem.

§ 3 [Sposób wykonania Porozumienia w zakresie przetwarzania danych osobowych]

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z poszanowaniem obowiązujących przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:

- przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych na podstawie Porozumienia Podmiot przetwarzający zabezpieczy je poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wskazanych w § 1 ust. 1 powyżej, wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy bądź zlecenia,

- prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

- zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanie danych oraz sposobów ich zabezpieczenia przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usługi, zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy z Podmiotem powierzającym, jak i po ustaniu zatrudnienia lub współpracy,

- w miarę swoich możliwości, w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich środków  technicznych i organizacyjnych, pomagać Podmiotowi powierzającemu wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (Prawa osoby, której dane dotyczą) oraz z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na podstawie Porozumienia,

- w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony i przetwarzania powierzonych danych osobowych na podstawie Porozumienia Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zgłosić powyższe Podmiotowi powierzającemu w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia.

- Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Podmiotu powierzającego, także jeśli chodzi o przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli obowiązek przekazania powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wynika z przepisów prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, przed rozpoczęciem przetwarzania ww. danych Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do poinformowania o powyższym Podmiotu Powierzającego, chyba że prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Po zakończeniu świadczenia usług wynikających z umowy lub zlecenia, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do  zwrotu Podmiotowi powierzającemu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba że co innego wynika z przepisów prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. Zwrot powierzonych danych osobowych oraz usunięcie wszelkich istniejących kopii będą potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

§4 [Kontrola przetwarzania danych osobowych]

- Podmiot powierzający ma prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w Rozporządzeniu, po uprzednim uzgodnieniu z Podmiotem przetwarzającym terminu tej kontroli.

- W przypadku kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych przez uprawnione do powyższego organy państwowe, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Podmiot powierzający i umożliwić przedstawicielowi Podmiotu powierzającego udział w czynnościach kontrolnych, o ile organy kontrolne wyrażą na powyższe zgodę.

- W takim wypadku każda ze stron powierza drugiej stronie dane osobowe takie jak: imię i nazwisko oraz stanowisko. Dane osobowe wymienione w zdaniu poprzedzającym mogą być przetwarzane jedynie w celu i zakresie weryfikacji tożsamości osób wyznaczonych do realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy. W zakresie przetwarzania powierzonych danych stosuje się odpowiednio ust. 2-4 powyżej.

- Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Podmiotu powierzającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących powierzonych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych oraz planowanych kontrolach w zakresie ochrony danych osobowych.

§5 [Podpowierzenie]

- Podmiot powierzający upoważnia Podmiot przetwarzający do dalszego powierzenia wskazanych w § 1 ust. 1 Porozumienia danych osobowych w celu niezbędnym do wykonania Umowy lub postanowień Porozumienia, podmiotom będącym podwykonawcami Podmiotu przetwarzającego.

- Na każdorazowe życzenie Podmiotu powierzającego Podmiot przetwarzający w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zapytania, przekaże Podmiotowi powierzającemu listę podwykonawców, którym dane osobowe mogą być przez Podmiot przetwarzający powierzone do przetwarzania/Lista podwykonawców, którym dane osobowe mogą być przez Podmiot przetwarzający powierzone do przetwarzania stanowi załącznik nr … do Porozumienia.

- Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia, że podmioty wskazane w ust. 1 spełniają takie same wymagania i obowiązki ochrony danych osobowych, jak Podmiot przetwarzający, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych.

- Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wobec Podmiotu powierzającego za naruszenie postanowień niniejszego Porozumienia przez podmioty wskazane w ust. 1.

§6 [Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego]

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszego Porozumienia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub Porozumienia z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Podmiot powierzający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Podmiotowi powierzającemu poniesione z tego tytułu straty i koszty.

§7 [Czas obowiązywania Porozumienia]

Porozumienie zostaje zawarte na okres od …………… do ……………………..

§ 8 [Warunki wypowiedzenia Porozumienia]

1. Podmiot powierzający ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Podmiot przetwarzający:

- wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Porozumieniem,

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom bez zgody Podmiotu powierzającego,

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień w toku kontroli, nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

- zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Porozumienia, a w szczególności niespełniania wymagań określonych w §3.

2. Rozwiązanie Porozumienia przez Podmiot powierzający jest równoznaczne z wygaśnięciem stosunku zobowiązaniowego łączącego strony w związku z zawartą umową lub zleceniem naprawy, instalacji, przeglądu lub wykonania innych czynności serwisowych zmierzających do poprawy działania aparatury medycznej.

§ 9 [Wygaśnięcie Porozumienia]

Podmiot przetwarzający, w przypadku wygaśnięcia Porozumienia lub jego rozwiązania, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji, o ile przepis prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi inaczej.

§10 [Poufność]

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Podmiotu powierzającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („informacje poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy informacji poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Podmiotu powierzającego w innym celu niż wykonanie Porozumienia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Porozumienia.

- Obowiązek zachowania poufności trwa także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszego Porozumienia.

§11 [Postanowienia końcowe]

- Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia, Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

- Spory wynikłe z tytułu Porozumienia będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Podmiotu powierzającego.

- Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................................... 						.........................................

za Podmiot powierzający 						za Podmiot przetwarzający

# TOM III - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WARUNKI RÓWNOWAŻNE/ WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/producenta, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwania Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, dawkę itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienia do norm europejskich, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania norm równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w OPZ. W związku z powyższym Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje wyroby dostarczane przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane jak niżej, a wskazaniu temu towarzyszy wyraźne oznaczenie „lub równoważny”.

- W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 PZP oraz art. 101 ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- W przypadku posługiwania się na warunkach określonych w pkt 1 i 2 pojęciem „lub równoważne”, Zamawiający informuje, że wyżej wskazane założenia w opisie przedmiotu zamówienia zostały podane wyłącznie w celu określenia wymaganych parametrów jakościowych jakimi co najmniej powinny odpowiadać przedmiot zamówienia. Takie parametry, które są gwarantowane przez określonych producentów, pozwolą Zamawiającemu na utrzymanie standardów koniecznych do realizacji należycie usług o oczekiwanej jakości przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez przywołanie nazw handlowych dopuszcza wszelkie ich odpowiedniki rynkowe jednak o nie gorszych parametrach niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Użyty przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wyraz „równoważny” oznaczać będzie każdy produkt zbliżony (podobny) pod względem parametrów technicznych, parametrów jakościowych, parametrów ilościowych, parametrów funkcjonalnych do produktu występującego na rynku indywidualnego producenta, co nie oznacza identyczności z produktem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale posiadanie przez ten produkt zbliżonych cech i parametrów wskazanych powyżej. Zamawiający przyjmuje założenie, że zastosowanie przez niego produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych przez niego wyników terapeutycznych, organizacyjnych, użytkowych, funkcjonalnych ani negatywnie wpływać na realizację przez personel Zamawiającego świadczenia medycznego, gdzie wykorzystany będzie produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

- W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktu równoważnego jakościowo, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany produkt i zaproponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania (eksploatacji) przez Zamawiającego produktów, które zostaną zaoferowane przez Wykonawcę jako spełniające parametry równoważności.

- Zamawiający ustala, że kryterium równoważności stosowane w celu oceny równoważności zaoferowanych rozwiązań postrzegać będzie jako spełnienie przez zaoferowany produkt co najmniej takich samych lub lepszych parametrów technicznych, parametrów funkcjonalnych, które nie obniżają określonych standardów, niż te które wynikają z opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który w ofercie złoży oświadczenie o zaoferowaniu rozwiązań równoważnych zobowiązany jest do udowodnienia na etapie składania oferty (!), że oferowane rozwiązania równoważne posiadają parametry, cechy, o którym mowa wyżej. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wskazuje, że rozwiązania równoważne muszą być zgodne w poniższych obszarach:

- gabaryt/konstrukcja (co oznacza takie parametry, jak: wielkość, rodzaj, ciężar, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, samodzielna konstrukcja, konstrukcja złożona)

- charakter użytkowy (tożsamość funkcji i przeznaczenie)

- charakter materiałowy (rodzaj i jakość materiałów)

- parametry techniczne (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane konstrukcyjne)

- parametry bezpieczeństwa użytkowania (bezpieczeństwo dla użytkownika, bezpieczeństwo dla pacjenta, bezpieczeństwo środowiskowe m.in. utylizacja)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dla dwóch  laboratoriów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu:

- Centralnego Laboratorium Analityczno-Biochemicznego

Lokalizacja w Module 4.04. Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego (CZSK),

ul. Grunwaldzka 55, Poznań (rzut poziomu pomieszczenia znajduje się w załącznik nr 1 do OPZ „Lokalizacja ul. Grunwaldzka 55” – instalacja w pomieszczeniu M4.04.633). (dalej: lokalizacja Grunwaldzka).

- Laboratorium Nr 2 Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

Lokalizacja:  ul. Szamarzewskiego 84. (pracownia biochemii, rzut poziomu pomieszczenia znajduje się w załącznik nr 1 do OPZ - lokalizacja ul. Szamarzewskiego 84). (dalej: Szamarzewskiego).

Zamawiający wymaga zastosowania rozliczania metodą CPR (cena za wynik; ang. Cost Per Reportable). Jako element cenotwórczy należy przyjąć materiały zużywane do wygenerowania wyniku.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.  RODZAJ I LICZBA BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM LOKALIZACJI LABORATORIUM (rozliczenie CPR).

| Lp. | Nazwa badania | Liczba badań w lokalizacji Grunwaldzka | Liczna badań w lokalizacji Szamarzewskiego | Łączna liczna badań dla obu lokalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Albumina | 260 500 | 198 700 | 459 200 |
| 2 | Albumina w DZM/moczu | 48 700 | 18 500 | 67 200 |
| 3 | Albumina w PMR | 4 200 | - | 4 200 |
| 4 | Aldosteron | 13 100 | - | 13 100 |
| 5 | Alfa-fetoproteina (AFP) | 73 300 | 20 800 | 94 100 |
| 6 | Alkohol etylowy | 9 600 | - | 9 600 |
| 7 | ALT | 752 500 | 743 000 | 1 495 500 |
| 8 | Amoniak w osoczu | 3 700 | - | 3 700 |
| 9 | Amylaza | 182 900 | 36 200 | 219 100 |
| 10 | Amylaza w moczu | 37 800 | 500 | 38 300 |
| 11 | Antygen CA 125 | 47 700 | 66 400 | 114 100 |
| 12 | Antygen CA 15.3 | 17 500 | 23 400 | 40 900 |
| 13 | Antygen CA 19.9 | 70 500 | 37 600 | 108 100 |
| 14 | Antygen HBs (HBs Ag) | 57 000 | 37 000 | 94 000 |
| 15 | Antygen karcinoembrionalny (CEA) | 78 400 | 41 400 | 119 800 |
| 16 | Anty-TG | 57 200 | 5 500 | 62 700 |
| 17 | Anty-TPO | 42 100 | 6 700 | 48 800 |
| 18 | ASO | 13 500 | - | 13 500 |
| 19 | AST | 673 500 | 724 400 | 1 397 900 |
| 20 | Beta 2-mikroglobulina | - | 54 200 | 54 200 |
| 21 | Białko całkowite | 231 100 | 219 600 | 450 700 |
| 22 | Białko w DZM / moczu | 36 900 | 3 400 | 40 300 |
| 23 | Białko w PMR | 6 300 | 1 400 | 7 700 |
| 24 | Bilirubina bezpośrednia | 52 100 | 51 200 | 103 300 |
| 25 | Bilirubina całkowita | 521 800 | 667 400 | 1 189 200 |
| 26 | BUN | 7 900 | - | 7 900 |
| 27 | Ceruloplazmina | 6 000 | - | 6 000 |
| 28 | Chlorki | 213 800 | 356 600 | 570 400 |
| 29 | Chlorki w DZM / moczu | 7 200 | 500 | 7 700 |
| 30 | Cholesterol całkowity | 404 700 | 58 300 | 463 000 |
| 31 | CK-MB aktywność | 6 000 | - | 6 000 |
| 32 | CK-MB mass | 123 600 | - | 123 600 |
| 33 | C-peptyd | 5 000 | - | 5 000 |
| 34 | CRP | 1 144 700 | 445 900 | 1 590 600 |
| 35 | CRP hs | 37 100 | - | 37 100 |
| 36 | Cyklosporyna | 6 200 | 17 600 | 23 800 |
| 37 | Cytomegalia CMV - IgG | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| 38 | Cytomegalia CMV - IgM | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| 39 | Czynnik natriuretyczny NT -proBNP | 180 000 | 30 100 | 210 100 |
| 40 | Czynnik reumatoidatny calkowity (RF total) | 9 300 | - | 9 300 |
| 41 | DHEA-S | 32 500 | - | 32 500 |
| 42 | Digoksyna | 3 000 | - | 3 000 |
| 43 | EBV: EBNA-1 IgG | 400 | - | 400 |
| 44 | EBV: Przeciwciała anty-VCA IgG | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| 45 | EBV: Przeciwciała anty-VCA IgM | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| 46 | Estradiol | 18 100 | 3 300 | 21 400 |
| 47 | Ferrytyna | 186 500 | 123 900 | 310 400 |
| 48 | Fosfataza alkaliczna | 250 100 | 204 500 | 454 600 |
| 49 | Fosfor nieorganiczny | 273 800 | 141 500 | 415 300 |
| 50 | Fosfor nieorganiczny w DZM / moczu | 9 200 | 400 | 9 600 |
| 51 | Gamma-glutamylotranspeptaza | 275 800 | 152 200 | 428 000 |
| 52 | Globulina wiążąca hormony płciowe (SHGB) | 15 500 | - | 15 500 |
| 53 | Glukoza | 1 041 100 | 619 900 | 1 661 000 |
| 54 | Glukoza w PJC | 3 000 | 400 | 3 400 |
| 55 | Glukoza w PMR | 6 300 | 1 400 | 7 700 |
| 56 | Gonadotropina kosmówkowa podjednostka Beta (Beta HCG) | 43 100 | 16 600 | 59 700 |
| 57 | HDL-cholesterol | 384 500 | 44 400 | 428 900 |
| 58 | Helicobacter pylori - antygen w kale | 7 600 | - | 7 600 |
| 59 | HIV (antygen p24/przeciwciała HIV-1/HIV-2) | 76 000 | 25 000 | 101 000 |
| 60 | Homocysteina | 5 000 | 18 000 | 23 000 |
| 61 | Hormon folikulotropowy (FSH) | 22 100 | 3 400 | 25 500 |
| 62 | Hormon luteinizujący (LH) | 23 000 | - | 23 000 |
| 63 | Immunoglobulina A | 17 300 | - | 17 300 |
| 64 | Immunoglobulina G | 16 100 | - | 16 100 |
| 65 | Immunoglobulina G w PMR | 5 400 | - | 5 400 |
| 66 | Immunoglobulina M | 9 700 | - | 9 700 |
| 67 | Insulina | 38 800 | - | 38 800 |
| 68 | Interleukina 6 (IL 6) | - | 15 100 | 15 100 |
| 69 | Kalprotektyna w kale | 25 000 | - | 25 000 |
| 70 | Karbamazepina | 1 000 | - | 1 000 |
| 71 | Kinaza kreatynowa | 90 600 | - | 90 600 |
| 72 | Kortyzol | 93 100 | - | 93 100 |
| 73 | Kortyzol w DZM / moczu | 10 800 | - | 10 800 |
| 74 | Kreatynina | 1 463 900 | 835 000 | 2 298 900 |
| 75 | Kreatynina w DZM / moczu | 75 000 | 6 600 | 81 600 |
| 76 | Krew utajona w kale met. Ilościowa (FIT-OC) | 6 000 | 3 000 | 9 000 |
| 77 | Kwas foliowy | 20 000 | 60 000 | 80 000 |
| 78 | Kwas moczowy | 286 700 | 307 100 | 593 800 |
| 79 | Kwas moczowy w DZM/moczu | 6 000 | 300 | 6 300 |
| 80 | Kwas mykofenolowy | 10 000 | - | 10 000 |
| 81 | Kwas walproinowy | 6 100 | - | 6 100 |
| 82 | LDH | 66 200 | 360 000 | 426 200 |
| 83 | LDL-bezpośredni | 401 900 | 42 300 | 444 200 |
| 84 | Lipaza | 27 400 | - | 27 400 |
| 85 | Lipoproteina (a ) (Lp(a)) | 6 000 | - | 6 000 |
| 86 | Magnez | 265 700 | 377 800 | 643 500 |
| 87 | Magnez w DZM / moczu | 9 000 | 500 | 9 500 |
| 88 | Metotreksat | - | 1 200 | 1 200 |
| 89 | Miedź w surowicy | 4 000 | - | 4 000 |
| 90 | Mleczany w osoczu | 41 300 | - | 41 300 |
| 91 | Mleczany w PMR | 6 100 | - | 6 100 |
| 92 | Mocznik | 869 700 | 385 000 | 1 254 700 |
| 93 | Mocznik w DZM / mocz | 8 500 | 500 | 9 000 |
| 94 | Osmolalność moczu | 5 700 | - | 5 700 |
| 95 | Osmolalność surowicy | 38 800 | - | 38 800 |
| 96 | P/c anty-HBc - total | 45 000 | 20 000 | 65 000 |
| 97 | P/c anty-HBs | 31 500 | 13 000 | 44 500 |
| 98 | P/c anty-HCV | 73 400 | 40 000 | 113 400 |
| 99 | P/C anty-HTLV | - | 3 000 | 3 000 |
| 100 | P/c przeciw receptorowi tyreotropiny (TRAB) | 23 200 | - | 23 200 |
| 101 | P/c przeciw Treponema pallidum | 12 000 | 21 000 | 33 000 |
| 102 | Parathormon intact | 121 700 | - | 121 700 |
| 103 | Potas | 1 461 200 | 772 000 | 2 233 200 |
| 104 | Potas w DZM / moczu | 19 000 | 500 | 19 500 |
| 105 | Prokalcytonina | 400 000 | 90 000 | 490 000 |
| 106 | Prolaktyna | 36 000 | - | 36 000 |
| 107 | PSA-free | 11 400 | 1 800 | 13 200 |
| 108 | PSA-total | 29 200 | 40 900 | 70 100 |
| 109 | Renina | 13 300 | - | 13 300 |
| 110 | Sód | 1 448 400 | 768 300 | 2 216 700 |
| 111 | Sód w DZM / moczu | 20 400 | 500 | 20 900 |
| 112 | Takrolimus | 26 400 | - | 26 400 |
| 113 | Test IGRA (Quantiferon) | 6 000 | - | 6 000 |
| 114 | Testosteron | 33 900 | - | 33 900 |
| 115 | TIBC/UIBC | 30 000 | 72 000 | 102 000 |
| 116 | Toxoplazma awidność IgG | 1 900 | - | 1 900 |
| 117 | Toxoplazmoza IgG | 7 000 | 20 000 | 27 000 |
| 118 | Toxoplazmoza IgM | 7 000 | 20 000 | 27 000 |
| 119 | Transferyna | - | 16 400 | 16 400 |
| 120 | Triglicerydy | 411 400 | 56 700 | 468 100 |
| 121 | Trijodotyronina wolna (FT3) | 183 800 | 69 400 | 253 200 |
| 122 | Troponina hs | 310 700 | 28 500 | 339 200 |
| 123 | TSH | 429 900 | 153 700 | 583 600 |
| 124 | Tyreoglobulina | 42 100 | - | 42 100 |
| 125 | Tyroksyna wolna (FT4) | 194 700 | 94 200 | 288 900 |
| 126 | Wankomycyna | 21 700 | - | 21 700 |
| 127 | Wapń | 409 700 | 514 100 | 923 800 |
| 128 | Wapń w DZM / moczu | 11 200 | 500 | 11 700 |
| 129 | Wapń zjonizowany | 184 000 | - | 184 000 |
| 130 | Witamina D 25(OH) | 191 800 | 54 300 | 246 100 |
| 131 | Witamina B12 | 128 500 | 68 400 | 196 900 |
| 132 | Żelazo | 153 500 | 101 600 | 255 100 |
| Łącznie |  | 18 622 700 | 10 736 400 | 29 359 100 |

Przez podaną „liczbę badań” należy rozumieć liczbę raportowanych wyników pacjentów; liczba ta nie uwzględnia liczby testów wymaganych na kalibracje i kontrole, powtórki wynikające z konieczności rozcieńczenia w przypadku przekroczenia górnego limitu w pierwszym pomiarze.

Badania będą przeprowadzane, jeżeli nie wskazano inaczej w kolumnie „Nazwa badania”, w surowicy i osoczu (niektóre objaśnienia zastosowanych skrótów: DZM – dobowa zbiórka moczu, PMR – płyn mózgowo-rdzeniowy, PJC – płyn z jamy ciała inny niż płyn mózgowo-rdzeniowy).

Oznaczanie leków wymagane w zakresie terapeutycznego monitorowania leków (TML).

- KONTROLA WEWNĄTRZLABORATORYJNA - HARMONOGRAM WYKONYWANIA

| Lp. | Nazwa badania | Centralne Laboratorium Analityczno-Biochemiczne. Lok. Grunwaldzka | Laboratorium nr 2, lok. Szamarzewskiego |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Objaśnienia dotyczące częstości wykonywania: A - 7 x tydzień, B - 5 x tydzień, C - 3 x tydzień, D - 1 x tydzień Dwa poziomy kontroli, norma i patologia; patrz Uwagi. |  |
| 1 | Albumina | A | A |
| 2 | Albuminy w DZM | B | B |
| 3 | Albuminy w PMR | B | - |
| 4 | Aldosteron | D | - |
| 5 | Alfa-fetoproteina (AFP) | A | A |
| 6 | Alkohol etylowy | A | - |
| 7 | ALT | A | A |
| 8 | Amoniak w osoczu | A |  |
| 9 | Amylaza | A | A |
| 10 | Amylaza w moczu | A | A |
| 11 | Antygen CA 125 | A | A |
| 12 | Antygen CA 15.3 | A | A |
| 13 | Antygen CA 19-9 | A | A |
| 14 | Antygen HBs (HBs Ag) | A | B |
| 15 | Antygen karcinoembrionalny (CEA) | A | A |
| 16 | Anty-TG | A | B |
| 17 | Anty-TPO | A | B |
| 18 | ASO | A | - |
| 19 | AST | A | A |
| 20 | Beta2-mikroglobulina | - | B |
| 21 | Białko całkowite | A | A |
| 22 | Białko w DZM | A | B |
| 23 | Białko w PMR | A | A |
| 24 | Bilirubina bezpośrednia | A | A |
| 25 | Bilirubina całkowita | A | A |
| 26 | BUN | B | B |
| 27 | Ceruloplazmina | D | - |
| 28 | Chlorki | A | A |
| 29 | Chlorki w DZM | A | B |
| 30 | Cholesterol całkowity | A | A |
| 31 | CK-MB aktywność | B | - |
| 32 | CK-MB mass | A | - |
| 33 | C-peptyd | B | - |
| 34 | CRP | A | A |
| 35 | CRP hs | A | - |
| 36 | Cyklosporyna | B | A |
| 37 | Cytomegalia CMV - IgG | B | B |
| 38 | Cytomegalia CMV - IgM | B | B |
| 39 | Czynnik natriuretyczny NT-proBNP | A | A |
| 40 | Czynnk reumatoidalny | A | - |
| 41 | DHEA-S | A | - |
| 42 | Digoksyna | C | - |
| 43 | EBV EBNA | D | - |
| 44 | EBV: Przeciwciała anty-VCA IgG | C | C |
| 45 | EBV: Przeciwciała anty-VCA IgM | C | C |
| 46 | Estradiol | A | A |
| 47 | Ferrytyna | A | A |
| 48 | Fosfataza alkaliczna | A | A |
| 49 | Fosfor nieorganiczny | A | A |
| 50 | Fosfor w DZM | A | B |
| 51 | GGT | A | A |
| 52 | Globulina wiążąca hormony płciowe (SHGB) | A | - |
| 53 | Glukoza | A | A |
| 54 | Glukoza w PMR | A | A |
| 55 | POMINIĘTE |  |  |
| 56 | Gonadotropina kosmówkowa podjednostka Beta (Beta HCG) | A | A |
| 57 | HDL- cholesterol | A | A |
| 58 | Helicobacter pylori - antygen w kale | D | - |
| 59 | HIV (antygen p24/przeciwciała HIV-1/HIV-2) | B | B |
| 60 | Homocysteina | B | B |
| 61 | Hormon folikulotropowy (FSH) | A | A |
| 62 | Hormon luteinizujący (LH) | A | - |
| 63 | Immunoglobulina A | B | - |
| 64 | Immunoglobulina G | B | - |
| 65 | Immunoglobulina G w PMR | B | - |
| 66 | Immunoglobulina M | B | - |
| 67 | Insulina | A | - |
| 68 | Interleukina 6 | - | B |
| 69 | Kalprotektyna w kale | C | - |
| 70 | Karbamazepina | B | - |
| 71 | Kinaza kreatynowa | A | - |
| 72 | Kortyzol | A | - |
| 73 | Kortyzol w DZM | C | - |
| 74 | Kreatynina | A | A |
| 75 | Kreatynina w DZM | A | A |
| 76 | Krew utajona w kale - met. ilościowa (FIT-OC) | D | D |
| 77 | Kwas foliowy | B | A |
| 78 | Kwas moczowy | A | A |
| 79 | Kwas moczowy w DZM | A | B |
| 80 | Kwas mykofenolowy | C | - |
| 81 | Kwas walproinowy | B | - |
| 82 | LDH | A | A |
| 83 | LDL - cholesterol | A | A |
| 84 | Lipaza | A | - |
| 85 | Lipoproteina (a) (Lp(a)) | B | - |
| 86 | Magnez | A | A |
| 87 | Magnez w DZM | A | B |
| 88 | Metotreksat | - | B |
| 89 | Miedź w surowicy | C | - |
| 90 | Mleczany | A | - |
| 91 | Mleczany w PMR | A | - |
| 92 | Mocznik | A | A |
| 93 | Mocznik w DZM | A | A |
| 94 | Osmolalność moczu | A | - |
| 95 | Osmolalność surowicy |  |  |
| 96 | P/c anty-HBc - total | B | B |
| 97 | P/c anty-HBs | B | B |
| 98 | P/c anty-HCV | B | B |
| 99 | P/C anty-HTLV | - | D |
| 100 | P/c przeciw receptorowi tyreotropiny (TRAB) | B | - |
| 101 | P/c przeciw Treponema pallidum | B | B |
| 102 | Parathormon (PTH) | A | - |
| 103 | Potas | A | A |
| 104 | Potas w DZM | A | A |
| 105 | Prokalcytonina | A | A |
| 106 | Prolaktyna (PRL) | A | - |
| 107 | PSA wolny | B | B |
| 108 | PSA całkotwity | B | B |
| 109 | Renina | D | - |
| 110 | Sód | A | A |
| 111 | Sód w DZM | A | A |
| 112 | Takrolimus | B | - |
| 113 | Test IRGA (Quantiferon) | B | - |
| 114 | Testosteron | B | B |
| 115 | TIBC lub UIBC | A | A |
| 116 | Toxoplazmoza awidność IgG | D | - |
| 117 | Toxoplazmoza IgG | B | B |
| 118 | Toxoplazmoza IgM | B | B |
| 119 | Transferyna | - | B |
| 120 | Triglicerydy | A | A |
| 121 | Trijodotyronina wolna (FT3) | A | A |
| 122 | Troponina hs | A | A |
| 123 | TSH | A | A |
| 124 | Tyreoglobulina | B | - |
| 125 | Tyroksyna wolna (FT4) | A | A |
| 126 | Wankomycyna | A | - |
| 127 | Wapń | A | A |
| 128 | Wapń w DZM | A | A |
| 129 | Wapń zjonizowany | A | - |
| 130 | Witamina D 25(OH) | B | B |
| 131 | Witamina B12 | B | B |
| 132 | Żelazo | A | A |

Uwagi:

- Dla parametrów: karbamazepina, wapń zjonizowany, cyklosporyna, digoksyna, antygen HBsAg, kwas walproinowy, takrolimus, wankomycyna, metotreksat, Zamawiający deklaruje wykonywanie kontroli na trzech poziomach, zgodnie z HARMONOGRAMEM WYKONYWANIA przedstawionym w punkcie II. a dla badania  HIV (antygen p24/przeciwciała HIV-1/HIV-2) – na czterech poziomach – zgodnie z tym Harmonogramem.

- Dodatkowo dla lokalizacji Laboratorium Nr 2 (ul. Szamarzewskiego 84) Zamawiający wymaga: materiałów kontrolnych na trzech poziomach do codziennej, wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla: homocysteiny, transferryny;  Zamawiający deklaruje w tym przypadku wykonywanie badań kontrolnych co najmniej raz dziennie i co najmniej na dwóch poziomach, zawsze w materiale kontrolnym normalnym i patologicznym. Dla pozostałych parametrów wymaga się materiałów kontrolnych na dwóch poziomach, zgodnie ze wskazanym HARMONOGRAMEM.

Jeżeli nie wskazano inaczej w punkcie 1 i 2, Zamawiający planuje wykonywanie kontroli 1 x 24 godziny na dwóch poziomach tj. normalnym i patologicznym.

CZĘŚĆ I_PARAMETRY WYMAGANE I JAKOŚCIOWE, WSPÓLNE DLA LOKALIZACJI GRUNWALDZKA I SZAMARZEWSKIEGO.

| PARAMETR WYMAGANY |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach, jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZARZĄDZANIE SYSTEMEM ZINTEGROWANYM – program middlewere |  |  |  |
| 1.1. | Możliwość dynamicznej zmiany dystrybucji próbki na podstawie informacji dotyczącej jakości próbki tj.: | TAK |  |  |
| 1.1.1. | - hemoliza, lipemia, ikteria | TAK |  |  |
| 1.1.2. | - Ilość materiału | TAK |  |  |
| 1.1.3. | - zarejestrowanego badania w LIS | TAK |  |  |
| 1.2. | Możliwość dynamicznej zmiany dystrybucji próbki na podstawie otrzymywanych statusów analizatora; | TAK |  |  |
| 1.3. | Możliwość dynamicznej zmiany dystrybucji na podstawie informacji i statusie testu na analizatorze (brak odczynnika, nieprawidłowa QC) | TAK |  |  |
| 1.4. | Możliwość podziału dystrybucji z uwagi na tryb zlecenia. | TAK |  |  |
| 1.5. | Możliwość śledzenia pełnego obiegu próbki wraz z informacją o lokalizacji próbki, daty i godzinie widzianej próbki na analizatorze. | TAK |  |  |
| 1.6. | Możliwość wprowadzania dowolnej liczby reguł automatycznych w wybranych kryteriach. | TAK |  |  |
| 1.6.1. | - automatyczne powtórzenia badania na podstawie flag z analizatora, wartości referencyjnych, delta check, QC, danych dotyczących pacjenta lub zlecenia. | TAK |  |  |
| 1.6.2. | - możliwości dodawania reguł przez użytkowników systemu. | TAK |  |  |
| 1.6.3. | - możliwość wprowadzania reguł na różnych etapach zlecenia (w momencie utworzenia zlecenia, podczas dystrybucji, w procesie walidacji, w procesie przekazywania wyników do LSI). | TAK |  |  |
| 1.7. | Możliwość monitorowania czasu realizacji próbki (TAT): z podziałem na badania, z podziałem na kontrahenta (dla wybranych badań lub grupy badań), z podziałem na pracownie (dla wybranych badań lub grupy badań), z podziałem na tryb zlecenia, z podziałem na wybrane analizatory lub grupę analizatorów. | TAK |  |  |
| 1.7.1. | Możliwość oceny przydatności próbki do oznaczeń na podstawie czasu jaki upłynął od pobrania do przyjęcia materiału, zdefiniowanego przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 1.8. | Ekran walidacji. | TAK |  |  |
| 1.8.1. | Możliwość wyświetlania historii pacjenta. | TAK |  |  |
| 1.8.2. | Możliwość wyświetlania QC dla wybranych badań. | TAK |  |  |
| 1.8.3. | Możliwość wyświetlania historii badania na podstawie poprzednich wyników. | TAK |  |  |
| 1.8.4. | Możliwość wyboru wyświetlania danych pacjenta i zlecenia. | TAK |  |  |
| 1.8.5. | Możliwość wyboru wyświetlania informacji o badaniach na ekranie walidacji w zależności od pracowni. | TAK |  |  |
| 1.9. | Maskowanie w aplikacji | TAK |  |  |
| 1.9.1. | Możliwość maskowania (wyłączenia przez użytkownika) poszczególnego badania na analizatorze. | TAK |  |  |
| 1.9.2. | Możliwość maskowania wybranego analizatora. | TAK |  |  |
| 1.10. | Możliwość tworzenia dowolnej ilości obszarów pracy wraz z konfiguracją ich zawartości. | TAK |  |  |
| 1.11. | System w pełni obsługiwany przez przeglądarkę www. lub klienta zainstalowanego na stacjach roboczych. | TAK |  |  |
| 1.12. | Możliwość logowania przy użyciu funkcji LDAP. | TAK |  |  |
| 1.13. | Aktualizacja każdego, występującego w SYSTEMIE ZINTEGROWANYM, oprogramowania w trakcie trwania umowy najmu. | TAK |  |  |
| 1.14. | Podłączenie SYSTEMU ZINTEGROWANEGO wraz z jego wszystkimi elementami, w tym wszystkimi analizatorami, do istniejącego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS) Zamawiającego na koszt wykonawcy. Koszty podłączenia analizatorów po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |
| 1.14.1 | Zainstalować w każdym laboratorium, podaną niżej liczbę nowych zestawów komputerowych (komputer, monitor - min. 22 cale, klawiatura, mysz, czytnik kodów kreskowych) oraz minimum 2 drukarki sieciowe, zapewniające zarządzanie funkcjonowaniem całego SYSTEMU ZINTEGROWANEGO wraz z wszystkimi jego elementami oraz dwustronną komunikację z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) Zamawiającego. Liczba zestawów odpowiednio: W lokalizacji Grunwaldzka: 4 zestawy komputerowe, 3 drukarki. W lokalizacji Szamarzewskiego: 4 zestawy komputerowe, 2 drukarki. Sprzęt spełnia wymogi określone w części IA. | TAK |  |  |
| 1.15. | Możliwość samodzielnej komunikacji poszczególnych analizatorów bezpośrednio z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym w przypadku awarii systemu zarządzania SYSTEMEM ZINTEGROWANYM. | TAK |  |  |
| 1.16. | Zamawiający wymaga oprogramowania umożliwiającego podgląd informacji dotyczących: Statusu analizatora, Statusu odczynników, Statusu kalibracji Statusu kontroli jakości Statusu konserwacji z analizatorów | TAK |  |  |
| 1.17. | SYSTEM/PROGRAM MAGAZYNOWY | TAK |  |  |
| 1.17.1 | Możliwość kontrolowania ilości zapasów odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych. | TAK |  |  |
| 1.17.2 | Możliwość kontrolowania numerów serii odczynników, kalibratorów i kontroli oraz ich dat ważności. | TAK |  |  |
| 1.17.3 | Możliwość włączenia do systemu magazynowego produktów innych dostawców odczynników do USK. | TAK |  |  |
| 1.17.4 | Możliwość generowania raportów inwentaryzacyjnych. |  |  |  |
| 1.17.5 | Zastosowanie oprogramowania z wykorzystaniem technologii RFID z możliwością drukowania i oklejania etykietami RFID asortymentu innych dostawców. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 2 | WYMAGANIA ODCZYNNIKOWE |  |  |  |
| 2.1 | Minimum dwupunktowa kalibracja wykonywana z wykorzystaniem kalibratorów dla ilościowych testów biochemicznych i immunochemicznych. | TAK |  |  |
| 2.2 | Odczynnik do oznaczania Prokalcytoniny certyfikowany i licencjonowany w oparciu o licencję BRAHMS. | TAK |  |  |
| 2.3 | Zakres pomiarowy dla oznaczeń PCT nie mniejszy niż 100 μg/l w pierwszym oznaczeniu, bez rozcieńczenia. | TAK |  |  |
| 2.4 | Test do oznaczania Tyreoglobuliny – metoda standaryzowana wzorcem CRM 457. | TAK |  |  |
| 2.5 | Odczynnik do oznaczania CRP metodą wysokoczułą (hsCRP) o LoQ ≤ 0,6 mg/l i liniowości min. do 150 mg/l z możliwością automatycznego rozcieńczenia, pozwalającego na raportowanie wyniku min. 400 mg/l. W przypadku braku możliwości wydania wyniku min. 400 mg/l Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dwóch odczynników, których wspólne zastosowanie pozwoli uzyskać wymagane wartości wyników. | TAK |  |  |
| 2.6 | Test do oznaczania Troponiny metodą wysokoczułą, charakteryzujący się URL na poziomie 99. centyla przy współczynniku zmienności wynoszącym ≤ 10% zgodnie z wytycznymi IFCC, ESC oraz Czwartej Uniwersalnej Definicji Zawału Serca (2018). | TAK |  |  |
| 2.7 | Czas uzyskania wyniku troponiny wysokoczułej poniżej lub równe 15 min., liczony od momentu aspiracji próbki przez aparat do momentu uzyskania wyniku. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 2.8 | Oznaczenia HBsAg, P/c anty-HCV, HIV (antygen p24/przeciwciała HIV-1/HIV-2) oraz P/c przeciw Treponema pallidum bez wyników granicznych (niejednoznacznych) w pierwszym oznaczeniu; posiadające jednoznaczną interpretacje wyniku w pierwszym oznaczeniu: reaktywny lub niereaktywny. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
| 2.9 | Oznaczenie przeciwciał anty-HBs ilościowo, testem o limicie wykrywalności < 1 IU/l. | TAK |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 2.10 | Oznaczanie Metotreksatu metodą chemiluminescencyjną. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 2.11 | Zamawiający przeprowadzi weryfikację zaoferowanych testów, poprzez ocenę ich odtwarzalności przez kolejnych 10 dni na każdym z zaoferowanych analizatorów. Weryfikacja odbędzie się z użyciem zaoferowanych, niezależnych materiałów do kontroli wewnętrznej na koszt Wykonawcy. Wymagany jest raport podsumowujący od Wykonawcy i przedstawienie raportu do jednego miesiąca od zakończenia weryfikacji testów. | TAK |  |  |
| 2.12 | Zamawiający przeprowadzi z częstotliwością 1 raz na 12 miesięcy, harmonizację wybranych badań pomiędzy różnymi analizatorami i lokalizacjami (do 10 testów na 1 rok). Zamawiający oczekuje przygotowania przez Wykonawcę raportu podsumowującego, w czasie do jednego miesiąca od zakończenia weryfikacji testów. | TAK |  |  |
| 3. | KONTROLA WEWNĄTRZLABORATORYJNA |  |  |  |
| 3.1 | Zamawiający wymaga zapewnienia materiałów kontrolnych co najmniej na dwóch poziomach, prawidłowym i patologicznym (w zakresach wartości klinicznie istotnych). Harmonogram w Załączniku 2_Kontrola wewnętrzna - Harmonogram wykonywania. | TAK |  |  |
| 3.2 | Materiał do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej od niezależnego producenta, innego niż producent odczynników. Zapewnienie dostawy materiału kontrolnego z tym samym LOT-em na okres minimum 12 miesięcy, co najmniej dla materiałów kontrolnych typu „ładuj i używaj”. Dla pozostałych – minimum 6 miesięcy. | TAK |  |  |
| 3.3 | Rozbudowanie modułu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, poprzez zintegrowanie z oprogramowaniem pochodzącym od producenta zaoferowanych niezależnych materiałów kontrolnych. | TAK |  |  |
| 3.4 | Oprogramowanie musi posiadać możliwości: prowadzenia kart OPS, automatycznego doboru reguł Westgarda, automatycznego wyliczania TE%, wyliczania Six Sigma. | TAK |  |  |
| 3.5 | Oprogramowanie musi zapewnić automatyczny przesył danych dziennych kontroli jakości, w czasie rzeczywistym, do program. | TAK |  |  |
| 3.6 | Oprogramowanie musi posiadać możliwość porównań w peer grupach. | TAK |  |  |
| 3.7 | Oprogramowanie musi umożliwiać analizy wyników kontroli jakości także w materiale kontrolnym innych producentów niż zaoferowane. | TAK |  |  |
| 3.8 | Materiały kontrolne konfekcjonowane w probówkach z kodem kreskowym typu „ładuj i używaj” dla kontroli parametrów wykonywanych codziennie – minimum dla 80% tych parametrów. | TAK |  |  |
| 3.9 | Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania dodatkowych kalibracji i badań kontrolnych wymaganych w przypadku złamania reguł Westgarda oraz Six Sigma, przy aktywnej krzywej kalibracyjnej. | TAK |  |  |
| 3.10 | Przeprowadzenie szkolenia w zakresie oprogramowania modułu kontroli jakości (min. 2 cykle po 4 godz.) oraz dodatkowo w każdym roku po 1 cyklu w każdej lokalizacji. | TAK |  |  |
| 3.11 | W przypadku braku możliwości wykonania badania na dodatkowym analizatorze immunochemicznym (jeżeli dotyczy) w ciągu 48 godzin, Wykonawca zobowiązuje się do czasu wznowienia oznaczeń, wykonać testy na własny koszt (w tym transport) w innej jednostce. | TAK |  |  |
| 4. | KONTROLA ZEWNĄTRZLABORATORYJNA |  |  |  |
| 4.1. | Zapewnienie uczestnictwa laboratorium Zamawiającego w międzynarodowym, zewnętrznym systemie kontroli jakości, w odniesieniu do wszystkich analiz wykonywanych przez analizatory, zgodnie z harmonogramem organizatora kontroli (np. RIQAS, LabQuality, Equas lub równoważne). | TAK |  |  |
| 5. | WYMAGANIA INNE |  |  |  |
| 5.1. | Materiały informacyjne do wszystkich testów, realizowanych przez analizatory, w języku polskim: w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/pendrive). Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu. | TAK |  |  |
| 5.2. | Nazwy, typy i producenci urządzeń składowych, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. | TAK | Proszę wymienić: |  |
| 5.3. | Oferowane odczynniki, materiały kontrolne, materiały zużywalne i sprzęt, zaoferowane do wykonania planowanych testów, posiadające certyfikaty CE IVD/CEIVDR (jeśli dotyczy). Aktualne certyfikaty dostarczyć wraz z ofertą. | TAK |  |  |
| 5.4. | Oferowane odczynniki, materiały kontrolne, materiały zużywalne i moduły analityczne dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych (jeżeli są wyrobem medycznym).Dostarczyć wraz z przedmiotem najmu dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. | TAK |  |  |
| 5.5. | Wsparcie techniczne, szkolenia, rozwiązywanie problemów aplikacyjnych po stronie Wynajmującego przez cały okres trwania umowy, dotyczy wszystkich elementów SYSTEMU ZINTEGROWANEGO w tym systemu zarządzania. | TAK |  |  |
| 5.6. | Obsługa serwisowa SYSTEMU ZINTEGROWANEGO (wszystkich modułów, elementów składowych systemu w tym systemu informatycznego), w tym: przeglądy, konserwacja, naprawy (potwierdzone w paszportach urządzeń), dostawa części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, aktualizacja oprogramowania. Przeglądy techniczne wykonywane bez wezwania Zamawiającego, w terminach nieprzekraczających terminów wymaganych przez producentów poszczególnych składowych SYSTEMU ZINTEGROWANEGO oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Podać zalecaną przez producenta częstotliwość wykonywania przeglądów dla wszystkich elementów systemu zintegrowanego. Paszporty techniczne do urządzeń dostarczonych w ramach umowy - dostarczyć wraz ze sprzętem. | TAK |  |  |
| 5.7. | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w okresie całego roku - dotyczy wszystkich elementów SYSTEMU ZINTEGROWANEGO w tym systemu zarządzania. Załączenie do oferty wykazu serwisu/-ów autoryzowanych wraz z podaniem danym kontaktowych niezbędnych do zgłaszania uwag, usterek, awarii (mail, telefon). | TAK |  |  |
| 5.8. | POMINIĘTE |  |  |  |
| 5.9. | W razie awarii Zamawiający zamierza bezzwłocznie kalibrować i kontrolować odczynnik na działającym analizatorze, jeżeli taka opcja jest możliwa w lokalizacji. Wykonawca powinien uwzględnić ten fakt w kalkulacji. | TAK |  |  |
| 5.10. | Zamawiający będzie wykonywał badania laboratoryjne do uzyskania wartości liczbowej wyniku, z uwzględnienie automatycznego i/lub manualnego rozcieńczenia materiału badanego w przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego testu. | TAK |  |  |
| 5.11. | W przypadku niezgodności wyniku z danymi klinicznymi pacjenta, niespójności wyników budzącymi wątpliwość diagnosty laboratoryjnego, Zamawiający zamierza powtarzać oznaczenia. | TAK |  |  |
| 5.12. | Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji rozkładu testów pomiędzy laboratoriami. | TAK |  |  |
| 5.13. | Zaoferowanie stacji uzdatniania wody zapewniającej ciągłość pracy laboratorium, o parametrach wymaganych przez producenta analizatorów do prawidłowej pracy analizatorów w systemie, jeżeli nie jest na wyposażeniu analizatora. Koszt serwisu i wszystkich materiałów zużywalnych po stronie Oferenta. Minimum jeden komplet materiałów zużywalnych w zapasie zawsze na miejscu. Szkolenie personelu z awaryjnej wymiany filtrów. | TAK |  |  |
| 6. | SYSTEM MONITORUJĄCY OBIEG PRÓBKI W LABORATORIUM | TAK |  |  |
| 6.1. | Zapewnienie całodobowej centralnej kontroli procesów w laboratorium z dowolnego miejsca na intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym umożliwiającym obsługę wielu stanowisk. | TAK |  |  |
| 6.2. | Zapewnienie monitoringu bieżącej lokalizacji próbek i kontroli pozostałych etapów pracy do zakończenia zlecenia dla danej próbki. | TAK |  |  |
| 6.3. | Rozwiązanie zapewniające wgląd w czasie rzeczywistym i ocenę wydajności laboratorium. | TAK |  |  |
| 6.4. | Zapewnienie konfiguracji alarmów i powiadomień uruchamianych automatycznie, gdy zadane parametry czasowe są nieosiągane. | TAK |  |  |
| 7 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ERGONOMII I BHP |  |  |  |
| 7.1. | Zgodnie z zasadami Good Laboratory Practices (GLP), wymaga się zachowania zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy BHP, w tym zapewnienia odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych. Wykonawca zaplanuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu takie ustawienie sortera w oddzielnym pomieszczeniu, które spełnieni wymogi BHP w tej pracowni, rozumiane m.in. jako swobodny dostęp do oferowanego urządzenia i istniejących stanowisk pracy, swobodne przemieszczanie się w pracowni oraz zapewnienie dwukierunkowych ciągów komunikacyjnych zgodnie z par. 47 Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Ustaw 2003 nr 169, poz.1650). |  |  |  |

CZĘŚĆ IA_PARAMETRY WYMAGANE WSPÓLNE DLA LOKALIZACJI GRUNWALDZKA I SZAMARZEWSKIEGO (Wymagania informatyczne)

| Parametry wymagane aparatu |  | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Wymagania dotyczące oprogramowania: |  |  |  |
| 1.1. | Oprogramowanie oraz jego elementy służące do komunikacji z innymi systemami posiadanymi przez Zamawiającego, powinno posiadać pełną funkcjonalność na standardowym koncie użytkownika systemu operacyjnego (bez uprawnień Administratora, bez możliwości zapisu plików bezpośrednio na dysku C, bez dostępu do wprowadzania zapisów na urządzenie przenośne współpracujące z komputerem poprzez port USB - pendrive), lub pracować jako autoryzowana usługa serwisowa w systemie operacyjnym. | TAK |  |
| 1.2. | Oprogramowanie posiadające interfejs graficzny w języku polskim lub angielskim oraz dostępny instruktaż w języku polskim | TAK |  |
| 1.3. | Wykonawca w okresie trwania umowy, zapewnia oprogramowanie w wersji jak najbardziej aktualnej. | TAK |  |
| 1.4. | Dostarczone systemy/oprogramowanie (jeżeli dostarczenia systemu wymaga specyfikacja i/lub obsługa dostarczanego sprzętu) musi spełniać wymogi pracy w szpitalnym środowisku Active Directory, w środowisku szpitalnej infrastruktury LAN, w tym wykorzystywać możliwości identyfikacji i logowania poprzez LDAP do dostarczonego oprogramowania/systemu w tym możliwość wykorzystania grup LDAP do określania schematu uprawnień. | TAK |  |
| 1.5. | Licencja oprogramowania musi umożliwiać pracę wszystkim pracownikom szpitala wykorzystującym oprogramowanie, niezależnie od lokalizacji, grupy zawodowej (lekarz, diagnosta laboratoryjny, technik analityki medycznej, inny) jednocześnie. | TAK |  |
| 1.6. | Aplikacja musi wywoływana bezpośrednio na stacji użytkownika. | TAK |  |
| 1.7. | W przypadku konieczności instalacji systemu – Wykonawca, już na etapie przedstawiania oferty wskaże minimalne wymagania sprzętowe zarówno w zakresie oprogramowania na stacjach/komputerach użytkowników jak i części serwerowej (Zamawiający preferuje serwery wirtualne). | TAK |  |
| 1.8. | Zamawiający dopuszcza jedynie urządzenia z fabrycznie nowymi, wspieranymi przez producenta w dniu podpisania umowy przez Wykonawcę, systemami operacyjnymi. Zamawiający na systemach operacyjnych wymaga Wsparcia na poziomie podstawowym (o ile wymogi specyfikacji nie określają inaczej). Jeśli w chwili podpisania umowy, Wykonawca nie posiada w swoim portfolio urządzeń ze wspieraną wersję systemów operacyjnych (przez producenta systemu operacyjnego), jest zobowiązany do wskazania terminu dostarczenia oraz podniesienia systemów do wersji wspieranych (przez producenta systemu operacyjnego). | TAK |  |
| 1.9 | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości eksportu i importu danych, w szczególności poprzez udostępnienie otwartych interfejsów oraz dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie procesu eksportu i importu danych, w tym specyfikację danych, które są przedmiotem wymiany, zgodnie z zapotrzebowaniem danego szpitala. | TAK |  |
| 2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieciowego: |  |  |  |
| 2.1. | Działania wymagające uprawnień administracyjnych musi być realizowane z poziomu udostępnionego konta. Każda zmiana wykonana na stacji roboczej powinna być informowana przez serwis wiadomością email wysłaną na adres wskazany podczas wdrożenia. Zakres i sposób wykorzystania podanych przez Dział Informatyki adresów IP powinien być zgodny z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w szpitalu. | TAK |  |
| 2.2. | Wykonawca powinien przekazać informacje o liczbie potrzebnych adresów sieciowych co najmniej na 3 dni przed pojawieniem się osób wdrażających wymagających tych danych. Wykonawca zobowiązany jest ustalić terminy instalacji i czas wymagający zaangażowania informatyka szpitalnego w godzinach pracy zespołu informatycznego. | TAK |  |
| 2.3. | W przypadku realizacji prac wdrożeniowych i/lub serwisowych zdalnie, prace te muszą być realizowane przy wykorzystaniu tunelu VPN opartego na zbiorze protokołów IPsec . Szpital udostępni dwa typy połączeń: - tunel Site-to-Site (preferowany typ), - tunel Client-to-Site | TAK |  |
| 2.4. | W przypadku braku możliwości technicznych w celu zrealizowania połączenie typu: Site-to-Site, skonfigurowany może zostać tunel typu Client-to-Site. Wymagać to będzie zainstalowania na komputerach serwisu oprogramowania VPN Client. Realizacja dostępu zdalnego będzie możliwa tylko przy wykorzystaniu zainstalowanych w szpitalu urządzeń UTM. | TAK |  |
| 2.5. | Serwis, chcąc realizować zadania na konkretnej stacji użytkownika, musi się połączyć poprzez VPN używając połączenia zdalnego (wymagania w punkcie 2.2 oraz 2.4) z serwera inicjując połączenie do komputera Użytkownika poprzez oprogramowanie VNC po porcie ustalonym w czasie wdrożenia. Zamawiający zastrzega również wykorzystanie oprogramowania TightVnc (może zasugerować np. UltraVNC) | TAK |  |
| 2.6. | W przypadku konieczności, w ramach wdrożenia, wstawienia i konfiguracji urządzeń/aparatów – Wykonawca jest zobowiązany (o ile wymogi specyfikacji nie określają inaczej) dostarczyć dodatkowy, wymagany sprzęt, konieczne okablowanie, adaptery itp. niezbędne do podłączenia urządzeń | TAK |  |
| 2.7. | Wykonawca już na etapie przedstawienia oferty jest zobowiązany do wskazania koniecznej do działania liczby gniazd sieciowych. | TAK | Podać liczbę |
| 2.8. | Jeżeli dostarczane urządzenie posiada możliwość połączenia do sieci Wi-Fi, wymagana jest obsługa WPA2-Enterprise. | TAK |  |
| 2.9 | Wymagania dotyczące środowiska serwerowego Środowisko uruchomieniowe: - Serwer zostanie udostępniony przez Zamawiającego w postaci maszyn wirtualnych działających w środowisku wirtualizacyjnym Vmware - Wirtualizacja obejmuje jedynie udostępnienie środowiska serwerowego - W przypadku konieczności wdrożenia nowych serwerów wirtualnych, których parametry łączne przekroczą 40szt. vCPU lub 128GB RAM należy przewidzieć w ramach projektu zakup serwera rack na potrzeby rozbudowy środowiska wirtualnego Zamawiającego. Serwer musi być wyposażony w minimum 2 CPU o licznej ilości 52 core, minimum 512 GB pamięci RAM wraz z licencjami MS Windows 2025 Datacenter z opcja downgrade do MS Windows 2022 Datacenter , licencją Vmware oraz usługa montażu, konfiguracji i integracji ze środowiskiem Zamawiającego Odpowiedzialność Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, zainstalowania i skonfigurowania całego niezbędnego oprogramowania, w tym: - System operacyjny maszyny wirtualnej: Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego klasy serwerowej o funkcjonalności równoważnej systemowi Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, spełniającego co najmniej następujące wymagania: - System operacyjny serwerowy w wersji 64-bitowej - Możliwość instalacji w środowisku fizycznym oraz wirtualnym - Graficzny oraz tekstowy interfejs administracyjny. - Obsługa wirtualizacji: - nieograniczona liczba maszyn wirtualnych - wbudowany hypervisor (np. Hyper-V lub równoważny) - Możliwość integracji z usługą katalogową (Active Directory lub równoważną) - Obsługa polityk bezpieczeństwa, w tym: - szyfrowanie danych - kontrola dostępu oparta o role - Secure Boot - Shielded Virtual Machines - Zgodność z aktualnymi standardami bezpieczeństwa oraz regularne aktualizacje zabezpieczeń - System musi być objęty legalną, bezterminową licencją komercyjną. - Licencja musi umożliwiać: - uruchamianie nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych na licencjonowanym serwerze fizycznym - Licencje muszą być: - nowe (nieużywane) - przypisane do Zamawiającego - możliwe do weryfikacji u producenta - Zamawiający dopuszcza licencjonowanie per core, zgodnie z zasadami producenta. - System musi być objęty wsparciem producenta przez minimum 5 lat od daty dostawy. - W ramach wsparcia Zamawiający musi mieć dostęp do: - aktualizacji bezpieczeństwa - poprawek systemowych - dokumentacji technicznej producenta - Wsparcie producenta (aktualizacje i poprawki bezpieczeństwa) przez minimum 60 miesięcy. - Dopuszcza się dostarczenie rozwiązania równoważnego, zapewniającego co najmniej funkcjonalność i wymagania opisane powyżej - wszystkich licencji aplikacyjnych, bazodanowych, środowiskowych oraz dodatkowych komponentów wymaganych do prawidłowego działania systemu. - wszelkich bibliotek, modułów, sterowników i narzędzi pomocniczych. - oprogramowania serwerowego niezbędnego do funkcjonowania systemu. - Wykonawca zapewnia, że wszystkie dostarczone licencje będą legalne, ważne oraz umożliwią eksploatację systemu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymagania dodatkowe: - Wykonawca jest odpowiedzialny za konfigurację środowiska aplikacyjnego (np. IIS, usługi baz danych, środowiska uruchomieniowe). - Wszelkie konta administracyjne lub serwisowe potrzebne do instalacji i konfiguracji systemu zostaną utworzone przez Zamawiającego wraz z instalacją systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej. - Po zakończeniu wdrożenia Wykonawca przekazuje dokumentację instalacji oraz konfiguracji. |  |  |
| 3. Wymagania dotyczące integracji: |  |  |  |
| 3.1 | Wykonawca zrealizuje integrację zgodnie z wymogami specyfikacji w zakresie wymiany (integracja jedno lub dwukierunkowa) i formatu danych. Terminy szkolenia użytkowników/administratorów zostaną określone na spotkaniu (analizie przedwdrożeniowej), którego termin należy podać w harmonogramie wdrożenia nowej aparatury lub oprogramowania | TAK |  |
| 3.2 | Zamawiający wymaga integracji z posiadanym systemem LIS, Centrum MARCEL, w zakresie odbioru zleceń i przesyłu wyników, które będą dostępne w systemie HIS Eskulap, w szczególności: | TAK |  |
| 3.2.1 | Odbioru wysłanych danych osobowych pacjenta oraz jego danych medycznych, | TAK |  |
| 3.2.2 | Odbioru wysyłanego z systemu HIS/LIS zlecenia na wykonanie oznaczeń, | TAK |  |
| 3.2.3 | Przekazania do systemu HIS/LIS wyniku badania/analizy łącznie z ew. wykresami punktowymi i liniowymi itp., | TAK |  |
| 3.2.4 | Jeżeli urządzenie posiada taką funkcjonalność, przesłania danych wyprowadzanych z dostarczonych analizatorów, do systemu HIS/LIS, tak aby na ich podstawie system HIS/LIS mógł wygenerować raporty, księgi, zestawienia wymagane prawnie lub na podstawie wewnętrznych regulaminów i procedur Zamawiającego. | TAK |  |
| 3.3 | Wykonawca we własnym zakresie udostępni producentowi integrowanego systemu/oprogramowania, dokumentację użytkową oraz specyfikację protokołu komunikacji w wersji elektronicznej. Zamawiający nie będzie pośrednikiem w ustaleniach między Wykonawcą a producentem systemu/oprogramowania integrującego | TAK |  |
| 3.4 | Wykonawca dostarczy opis techniczny zrealizowanej integracji. | TAK |  |
| 3.5 | Wymagania dotyczące formy Integracji: | TAK |  |
| 3.5.1 | Akceptowane formy Integracji: -HL7 -HL7 CDA -HL7 FHIR -IHE XDS -ASTM -DICOM -REST API Nieakceptowane formy integracji: -Przesyłanie plików tekstowych -Przenoszenie plików przy pomocy nośników zewnętrznych (USB) Dla formy integracji niewymienionych powyżej należy uzyskać akceptację Zamawiającego na etapie Analizy Przedwdrożeniowej . | TAK |  |
| 4. Pozostałe wymagania: |  |  |  |
| 4.1 | Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania użytkownikowi procedur / instrukcji wprowadzania danych, które wymagane są do prawidłowych działania integracji/systemów/aparatów w tym instrukcji realizowanych na wypadek sytuacji awaryjnych: np. awaria infrastruktury sieciowej. | TAK |  |
| 4.2 | Wykonawca opracuje z Zamawiającym dokumenty - procedurę tworzenia kopii zapasowej ze szczegółową instrukcją odzyskiwania systemu i danych z kopii. Opracowana procedura będzie musiała zawierać specyfikacje baz danych, plików konfiguracyjnych, które muszą być objęte systemem kopii zapasowej. Specyfikacja będzie musiała w sposób jasny i przejrzysty wskazywać wszystkie pliki jakie należy archiwizować, aby wykonać prawidłową i pełną kopię bezpieczeństwa systemu. Wykonawca, w ramach wdrożenia, przeprowadzi wraz z Zamawiającym, próbne utworzenie i prawidłowe odtworzenie kopii bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 4.3 | Wykonawca oświadcza, że wszystkie domyślne hasła (w tym hasła do kont serwisowych oraz ustawień administracyjnych) zostaną zmienione. | TAK |  |

CZĘŚĆ II. PARAMETRY WYMAGANE I JAKOŚCIOWE DLA LOKALIZACJI GRUNWALDZKA.

| Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | DZIERŻAWA NA OKRES 72 MIESIĘCY SYSTEMU ZINTEGROWANEGO DO OZNACZEŃ Z ZAKRESU CHEMII KLINICZNEJ |  |  |  |
| 1 | Zintegrowany system automatyczny składający się z modułów: preanalitycznych (przyjęcie próbki), analitycznych (biochemiczne wraz z ISE oraz immunochemiczne) wraz z archiwizacją. Moduły połączone automatyczną linią transportującą próbki. | TAK |  |  |
| 1.1 | Rok produkcji urządzeń, wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy 2025 lub 2026; urządzenia fabrycznie nowe. | TAK |  |  |
| 1.2 | Wykonawca zobowiązany będzie po zawarciu umowy do podłączenia do Systemu zintegrowanego w głównej pracowni, lok. Grunwaldzka: - linii hematologicznej; Uwzględnić miejsce o powierzchni: 7 m x 3 m, które pozwoli na przyłączenie linii hematologicznej z zapewnieniem dostępów serwisowych i użytkowych; - dwóch analizatorów koagulologicznych; Uwzględnić miejsce o powierzchnie: 2 m x 1 m, na 1 aparat, na przyłączenie 2 jednakowych analizatorów koagulologicznych. Wykonawca musi zaoferować system, z zaplanowanymi wolnymi slotami na ww. urządzenia. W projekcie rzutu poziomego, Wykonawca musi ująć te sloty. Wykonawca musi zaplanować podłączenie w taki sposób, ażeby mogło odbywać się automatyczne dostarczanie próbki do wymienionych analizatorów bezpośrednio z linii transportującej oraz przekazanie próbek do archiwum wspólnego po zakończeniu badania. | TAK |  |  |
| 1.3 | Zamawiający po zawarciu umowy planuje zakup/dzierżawę dodatkowego analizatora (opcjonalnie). W związku z powyższym Zamawiający wymaga takiego zaplanowania SYSTEMU ZINTEGROWANEGO, ażeby spełnione były poniższe warunki: - Uwzględnić miejsce o powierzchni 3 x 2 m , które pozwoli na przyłączenie dodatkowego analizatora. | TAK |  |  |
| 1.5 | Awaria systemu transportu nie powoduje zatrzymania pracy żadnego z podpiętych do linii analizatorów. |  |  |  |
| 2 | CZĘŚĆ PREANALITYCZNA |  |  |  |
| 2.1 | Zadania części preanalitycznej: - przyjęcie probówek; - rozpoznanie probówek dostarczonych do systemu, w tym kodów kreskowych i kolorów korków; - przepisanie zleceń do rozpoznanych probówek; - automatyczne odkorkowywanie probówek, które tego wymagają; - automatyczne tworzenie próbek wtórnych, - sortowanie probówek, - przenoszenie probówek do linii diagnostycznej w pełni automatycznie, - dodatkowa możliwość dostarczana probówek do analizatorów przez Operatora | TAK |  |  |
| 2.2 | Skład części preanalitycznej: - moduł sortujący – min 2 sztuki - moduł bulk – min 2 sztuki - moduł wirówki – min 3 sztuki - moduł odkorkowujący probówki – min 2 sztuki - moduł tworzący probówki wtórne – min 1 sztuka | TAK |  |  |
| 2.3 | Moduł bulk: - wydajność procesowania minimum 1000 próbek/h łącznie w dwóch modułach bulk |  |  |  |
| 2.4 | Moduł sortujący: - wydajność sortowania i procesowania minimum 700 próbek/h - możliwość tworzenia wielu reguł sortowania w zależności od potrzeb użytkownika - możliwość archiwizacji próbek w dedykowanych statywach archiwizacyjnych - możliwość procesowania próbek do różnych pracowni. |  | wyspecyfikować |  |
| 2.5 | Moduły wirówki: Wydajność wirowania minimum 1000 probówek na godzinę przy protokole wirowania 10 minut – łącznie w minimum trzech wirówkach. Ze względu na wirowanie różnych próbek Zamawiający wymaga funkcji autobalansowania wirowanych próbek. W przypadku zaoferowania dwóch modułów zintegrowanych preanalitycznych (bulk połączony z modułem wirówki), zamawiający wymaga aby każdy z nich umożliwiał wirowanie minimum 500 próbek na godzinę przy protokole wirowania 10 minut. |  |  |  |
| 2.6 | Moduł odkorkowujący: Wydajność odkorkowywania: minimum 900 probówek na godzinę łącznie w dwóch modułach. | TAK |  |  |
| 2.7 | Odkorkowywanie korków wciskanych i zakręcanych. | TAK |  |  |
| 2.8 | Ocena próbki w zakresie HIL (hemoliza, ikteria, lipemia). Ocena HIL może się odbywać w części przedanalitycznej lub w części analitycznej. | TAK | Przy opisie podać możliwy sposób. |  |
| 2.9 | Zdefiniowanie miejsca /pozycji buforowych w SYSTEMIE ZINTEGROWANYM, w których zostaną umieszone probówki lub statywy z probówkami przed zakończeniem wszystkich analiz wykonywanych na analizatorach biochemicznych i immunochemicznych z uwzględnieniem Reflex testów oraz rozcieńczeń. W przypadku braku zleceń Reflex testów, rozcieńczeń lub dodatkowych reguł sortowania, probówka powinna niezwłocznie zostać skierowana do modułu postanalitycznego. Wymagane rozwiązanie dla minimum 700 probówek. | TAK |  |  |
| 2.10 | Jeden moduł tworzący próbki wtórne. Zapewnienie niezbędnych akcesoriów (probówki, korki, końcówki do pipetora, naklejki do kodów kreskowych) do wykonywania porcjowania na probówki wtórne w wymaganej ilości tj.: Porcjowanie 100 probówek pierwotnych na łącznie 300 probówek wtórnych / dobę | TAK |  |  |
| 2.11 | Zapewnienie probówek wtórnych do aliquotingu spełniających następujące wymagania: możliwość mrożenia w temperaturze: poniżej -20 C. Koszt materiałów zużywalnych po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |
| 2.12 | Brak potrzeby manualnego załadunku pustych nośników transportujących probówki w SYSTEMIE ZINTEGROWANYM, podczas pracy rutynowej. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 3 | CZĘŚĆ ANALITYCZNA |  |  |  |
| 3.1 | Skład części analitycznej: - min. jeden moduł biochemiczny, - min. jeden moduł ISE (osobny /lub w module biochemicznym), - min. jeden moduł immunochemiczny. | TAK | Wyspecyfikować. |  |
| 3.2 | Dwie platformy analityczne włączona do SYSTEMU ZINTEGROWANEGO, składające się z modułów: biochemicznego, modułu ISE ( równorzędnie potraktowany będzie moduł biochemiczny występujący łącznie z modułem ISE) oraz modułu immunochemicznego (jedna platforma = minimum jeden moduł biochemiczne wraz z modułem ISE + minimum jeden moduł immunochemiczny). | TAK |  |  |
| 3.3 | Platformy analityczne posiadające możliwość bezpośredniego załadunku probówek, poza SYSTEMEM ZINTEGROWANYM, minimum 300 probówek. Brak konieczności przenoszenia probówek tak załadowanych pomiędzy modułami platformy | TAK | Podać. |  |
| 3.4 | Zaoferowane analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki, materiały zużywalne oraz oprogramowanie. | TAK |  |  |
| 3.5 | Maksymalna wydajność, teoretyczna, modułów biochemicznych: minimum 1600 testów + 800 elektrolity (Na, K, Cl) na godzinę łącznie w dwóch modułach biochemicznych. | TAK | Podać. |  |
| 3.5.1 | Zaoferowanie dodatkowego modułu biochemicznego o wydajności minimum 800 testów + 400 elektrolity (Na, K, Cl) na godzinę. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 3.6 | Czas wykonania każdego badania biochemicznego, mniejszy lub równy 10 minut, mierzony od momentu aspiracji próbki do uzyskania pierwszego wyniku. | TAK | Podać czas: |  |
| 3.7 | Liczba miejsc odczynnikowych modułów biochemicznych: minimum 60 każdy | TAK | Podać: |  |
| 3.8 | Możliwość aplikacji minimum 10 testów producenta innego niż producent analizatora w analizatorze biochemicznym przez Operatora w tzw. kanałach otwartych. Zamawiający wymaga od Oferenta gotowości do przeprowadzenia szkolenia użytkownika z aplikacji odczynników zewnętrznych. Zamawiający wymaga dostarczenia naczynek/kartridży pozwalających na użycie odczynników zewnętrznych | TAK |  |  |
| 3.9 | Moduł immunochemiczny, pracujący w technologii chemilminescencji. Maksymalna wydajność teoretycznej modułów immunochemicznych: co najmniej 600 testów na godzinę – łącznie dla minimum dwóch modułów. | TAK | Podać: |  |
| 3.9.1 | Zaoferowanie dodatkowego modułu immunochemicznego o wydajności minimum 200 testów | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 3.10 | Liczba miejsc odczynnikowych modułów immunochemicznych: minimum 80 – licząc łącznie dla minimum dwóch modułów. | TAK | Podać. |  |
| 3.11 | Możliwość załadunku odczynników oraz płynów systemowych bez przerywania wykonywania badań w modułach biochemicznych i immunochemicznych. Nie dotyczy modułu ISE. | TAK | Podać. |  |
| 3.12 | Moduły wyposażone w systemy detekcji skrzepów i czujniki detekcji poziomu materiału (płynu). | TAK |  |  |
| 3.13 | Możliwość wykonania wszystkich badań wyszczególnionych w tabeli RODZAJ I LICZBA BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM LOKALIZACJI LABORATORIUM (rozliczenie CPR) na zaoferowanych analizatorach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, opcjonalnie, analizatora do wykonania badań spośród wymienionych niżej, poza systemem zintegrowanym, opcjonalnie na dodatkowym analizatorze z poniższymi warunkami. ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY DODATKOWY (OPCJONALNIE) - nowy, nie starszy niż wyprodukowany w 2025 r, - nastołowy - Identyfikacja odczynników poprzez system zapisujący zużycie odczynników i materiałów zużywalnych, - odczynniki gotowe do użycia w zestawach zawierających wszystkie komponenty potrzebne do wykonania analizy, - odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora w temp. 7-15oC, - metoda pomiaru: chemiluminescencja, - czas oczekiwania na pierwszy wynik do 30 minut, - możliwość wykonania badania próbki cito, - dostawianie odczynników w trakcie pracy, bez konieczności przerywania analizy, - detekcja skrzepów, - czytnik kodów kreskowych dla prób pacjentów, - jednorazowe kuwety reakcyjne, - dane kalibratorów wczytywane automatycznie, - jeżeli system nie jest podłączony do instalacji kanalizacyjnej, wymagane dwa niezależne zbiorniki na odpady płynne. Zamawiający dopuszcza realizowanie poniższych badań na opcjonalnym analizatorze: Aldosteron, Antygen Helicobacter pylori w kale, Kalprotektyna w kale, Renina, Quanitferon. W przypadku zaoferowania dodatkowego analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny go w formularzu ofertowym. | TAK |  |  |
| 4 | CZĘŚĆ POST-ANALITYCZNA |  |  |  |
| 4.1 | Moduł archiwizacyjny: Archiwizacja probówek po zakończeniu badań, zarówno wykonanych w SYSTEMIE ZINTEGROWANYM z zastosowaniem analizatorów dedykowanych wykonaniu badań, jak i badań wykonanych w aparatach poza nim. Wydajność modułu min 600 probówek/h. | TAK |  |  |
| 4.2 | Zamawiający wymaga automatycznego, indywidualnego zamykania probówek przed archiwizacją. | TAK |  |  |
| 4.3 | Pojemność modułu archiwizacyjnego: minimum 10 000 probówek. | TAK | Podać. |  |
| 5 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 5.1 | WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM – 1 SZTUKA | TAK |  |  |
| 5.1.1. | Wirówka wolnostojąca, nastołowa. Zamawiający dopuszcza urządzenia nie starsze niż wyprodukowane w roku 2024. | TAK |  |  |
| 5.1.2. | Wirnik horyzontalny, Kosze o pojemność 4 x 600 ml, Regulowana prędkość wirowania - przeciążenie co najmniej w granicach 1500 - 4000 g, Komplet pojemników z adapterami na probówki 4 - 10 ml, na minimum 60 próbek (10 ml), z funkcją bezpiecznego hamowania, z funkcją wykrywania niewyważenia, automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania. | TAK |  |  |
| 5.1.3. | Wymagana walidacja potwierdzona certyfikatem 1 raz na 12 miesięcy. | TAK |  |  |
| 5.1.4. | Zakres regulacji temperatury: minimum -9°C ÷ 30°C. | TAK | Podać:………………. |  |
| 5.1.5. | Funkcja stałego chłodzenia po zakończeniu pracy. | TAK |  |  |
| 5.1.6. | Zakres regulacji prędkości obrotowej: minimum 200 ÷14 000 rpm. | TAK | Podać: ……………… |  |
| 5.1.7. | Zakres nastawienia czasu wirowania: minimum 1 ÷ 99 min. | TAK | Podać: ……………… |  |
| 5.1.8. | Funkcja pracy ciągłej. | TAK |  |  |
| 5.1.9. | Pamięć minimum 30 programów. | TAK |  |  |
| 5.1.10. | Automatyczne rozpoznawanie rotora. | TAK |  |  |
| 5.1.11. | Wykrywanie i sygnalizowanie źle lub niewyważenia rotora. | TAK |  |  |
| 5.1.12. | Wyświetlacz LCD. | TAK |  |  |
| 5.1.13. | Waga wirówki: nie więcej niż 100 kg. | TAK | Podać: ……………. |  |
| 5.1.14. | Producent, kraj pochodzenia – podać. | TAK |  |  |
| 5.1.15. | Model/typ wirówki – podać. | TAK |  |  |
| 5.2. | OSMOMETR - 1 szt. | TAK |  |  |
| 5.2.1. | Krioskopowa metoda pomiaru, Możliwość pomiaru osmolalności w płynach biologicznych (surowica, mocz), Pomiar automatyczny, Objętość próbki 50 – 90 mikrolitrów, Zakres pomiarowy: 0 -2000 mOsmol/kg H2O, Kalibracja co najmniej dwupunktowa, | TAK |  |  |
| 5.2.2. | Wymagane zaoferowanie wszystkich akcesoriów i materiałów zużywalnych do wykonania zaplanowanej liczby badań w okresie 72 miesięcy. |  |  |  |
| 5.3. | ANALIZATOR DODATKOWY ISE DO OZNACZANIA WAPNIA ZJONIZOWANEGO, SODU I POTASU - 2 SZTUKI. | TAK |  |  |
| 5.3.1. | Kompaktowy, metoda ISE bezpośrednia, wymagane oznaczanie wapnia zjonizowanego oraz sodu i potasu. W surowicy/osoczu. Próbki podawane pojedynczo. | TAK |  |  |
| 5.3.2. | Wymagana kontrola codzienna na trzech poziomach. | TAK |  |  |
| 5.3.3. | Wymagane zaoferowanie wszystkich akcesoriów i materiałów do wykonania zaplanowanej liczby badań w okresie umowy. | TAK |  |  |
| 5.4. | SYSTEM MONITORUJĄCY OBIEG PRÓBKI W LABORATORIUM | TAK |  |  |
| 5.4.1. | Zapewnienie całodobowej centralnej kontroli procesów w laboratorium z dowolnego miejsca na intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym umożliwiającym obsługę wielu stanowisk | TAK |  |  |
| 5.4.2. | Zapewnienie monitoringu bieżącej lokalizacji próbek i kontroli pozostałych etapów pracy do zakończenia zlecenia dla danej próbki | TAK |  |  |
| 5.4.3. | Rozwiązanie zapewniające wgląd w czasie rzeczywistym i ocenę wydajności laboratorium | TAK |  |  |
| 5.4.4. | Zapewnienie konfiguracji alarmów i powiadomień uruchamianych automatycznie, gdy zadane parametry czasowe są nieosiągane | TAK |  |  |
| 5.5. | Stacja/stacje uzdatniania wody o parametrach i wydajności wymaganych przez zaoferowane analizatory. Podawanie uzdatnionej wody bezpośrednio do analizatorów i odprowadzeni ścieków do kanalizacji. Jeden zapasowy komplet filtrów do dyspozycji na miejscu w laboratorium. Koszt materiałów zużywalnych i serwisu po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga dostarczenia i podłączenia do instalacji dodatkowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnianej, o pojemności min. 300 l. | TAK |  |  |
| 5.6. | Akcesoria, sprzęt, urządzenia i inne niezbędne do wykonania całej procedury analitycznej danego testu, zaoferowanej przez oferenta w tym z uwzględnieniem wstępnej obróbki materiału, jeżeli dotyczy. | TAK | Wymienić jakie: |  |
| 6 | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 6.1. | Zamawiający wymaga aby wszystkie analizatory stanowiące element linii automatycznej transportu i preanalityki zapewniały swobodny, bezpieczny i ergonomiczny dostęp do kluczowych elementów eksploatacyjnych i serwisowych, |  |  |  |

Zamawiający udostępni pomieszczenie o powierzchni 11 m2 (ok. 5,3x2 m) w celu zainstalowania stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem.

Wytyczne instalacyjne

Instalacja wodociągowa:

W zakresie Dostawcy/Wykonawcy linii laboratoryjnej jest dostarczenie i wykonanie stacji uzdatniania wody wraz wykonaniem instalacji wody zmiękczonej i wody demi do urządzeń linii laboratoryjnej. Stacja uzdatniania i średnice rurociągów mają być dobrane w taki sposób, żeby możliwa była jednoczesna praca wszystkich urządzeń linii. W zakresie Wykonawcy jest też wykonanie przepustu dla instalacji wodnej między pomieszczeniem stacji uzdatniania, a pomieszczeniem linii laboratoryjnej. Wykonanie przepustu należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą, ponieważ ściana jest na gwarancji.  Zamawiający zapewnia króciec wody zimnej surowej w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody wykonany z rury PP40, ciśnienie wody w punkcie 2bary. Projekt stacji uzdatniania wody i instalacji wody do urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym, należy uzyskać pozytywną opinię Inspektora Nadzoru.

Instalacja kanalizacji:

Zamawiający wykonał szereg podejść kanalizacji sanitarnej pod linie laboratoryjną zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik nr 1 do OZP), Wykonawca ma się dostosować do wykonanych króćców kanalizacji. Wykonawca podłączy się do kanalizacji poprzez syfony.

Instalacja klimatyzacji:

Pracownia centralna wyposażona jest w klimatyzację freonową o mocy 40 kW przy 20°C w pomieszczeniu i 30°C na zewnątrz. Ilość nawiewanego i wywiewanego powietrza do pomieszczenia wynosi 5270m3/h. Wykonawca ma się dostosować do istniejących układów wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja gazów medycznych:

Zamawiający zapewnia sprężone powietrze AIR8, króćce przyłączeniowe znajdują się w strefie sufitu podwieszanego zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik nr 1 do OZP).

Wytyczne branża elektryczna

W załączeniu projekt branży elektrycznej z przygotowanymi wypustami nad sufitami.

W zakresie dostawcy/wykonawcy linii technologicznej jest przedłużenie obwodów elektrycznych i doprowadzenie w miejsca docelowo z sufitu za pomocą systemowych słupków instalacyjnych.

W trakcie realizacji zadania należy wydać wytyczne mocowe oraz ilości obwodów niezbędnych do podłączenia.  Należy uzgodnić z Inspektorem branży elektrycznej szpitala podpięcia pod konkretne numery  obwodów: - w zakresie jest wykonanie połączeń wyrównawczych elektrycznych

-  w zakresie wykonawcy należy wykonać pomiary po montażowe przedłużanego kablowania ( ochrona przed porażeniem, izolacja okablowania) - należy układać bez halogenowe.

CZĘŚĆ III. PARAMETRY WYMAGANE DLA LABORATORIUM NR 2, ul. Szamarzewskiego 84.

| Parametry wymagane |  | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYSTEM AUTOMATYCZNY |  |  |  |  |
| 1.1 | System automatyczny, składający się z urządzeń fabrycznie nowych, rok produkcji 2025 lub 2026 obejmujący: - część preanalityczna (wolnostojąca lub zintegrowana z częścią analityczną), - część analityczną. | TAK |  |  |
| 1.1.1. | Część preanalityczna zintegrowana z częścią analityczną. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |
| 1.2 | Moduły: - analityczny (biochemiczny z ISE oraz immunochemiczny), - wejścia/wyjścia/archiwizacji próbki, - „decapper” o wydajności nie mniejszej niż 500 probówek/godz., - transportujący próbkę bez konieczności ręcznego przenoszenia próbek między analizatorami pracującymi w części analitycznej, - kontrolujący materiał badany w kierunku hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii. | TAK |  |  |
| 2 | CZĘŚĆ PREANALITYCZNA |  |  |  |  |
| 2.1 | Sorter wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowej pracy: - przyjęcie i zarejestrowanie probówek (rozpoznanie probówek na podstawie kodów kreskowych i kolorów korków), przypisanie zleceń do rozpoznanych probówek; - wydajność sortowania i procesowania nie mniejsza niż 700 próbek/h; - tworzenie wielu reguł sortowania w zależności od potrzeb użytkownika; - sortowanie próbek przeznaczonych do różnych pracowni. | TAK |  |  |
| 3 | CZĘŚĆ ANALITYCZNA |  |  |  |  |
| 3.1 | Moduł biochemiczny o wydajności: oznaczeń metodą fotometryczną, bez ISE minimum 1700 testów/godz. oraz samo ISE - minimum 1200 testów/godz., moduł realizowany przez 2 analizatory biochemiczne. | TAK |  |  |
| 3.2 | Moduł immunochemiczny, pracujący w technologii chemiluminescencji, o wydajności minimum 300 testów/godz. | TAK | Podać wydajność |  |
| 3.2.1 | Moduł immunochemiczny, pracujący w technologii chemiluminescencji, o wydajności minimum 400 testów/godz. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt. |
| 3.3 | Integracja w systemie automatycznym obejmuje: - moduł biochemiczny o wydajności: bez ISE minimum 1700 testów/godz. oraz samo ISE minimum 1200 testów/godz.; - moduł immunochemiczny o wydajności minimum 300 testów/godz. | TAK |  |  |
| 3.4 | Zaoferowane analizatory w części biochemicznej, pracujące w oparciu o te same odczynniki, materiały zużywalne oraz oprogramowanie. | TAK |  |  |
| 3.5 | Analizator immunochemiczny: automatyczne zlecanie i wykonywanie rozcieńczeń dla próbek o wynikach powyżej zakresu pomiarowego. | TAK |  |  |
| 3.6 | Czas trwania każdej analizy biochemicznej maksymalnie 10 minut, mierzony od momentu aspiracji próbki do uzyskania pierwszego wyniku. | TAK |  |  |
| 3.7 | Liczba miejsc odczynnikowych w każdym analizatorze biochemicznym minimum 60. | TAK |  |  |
| 3.8 | Możliwość aplikacji minimum 10 odczynników zewnętrznych w analizatorze biochemicznym przez Operatora. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia użytkownika z aplikacji odczynników zewnętrznych. Zamawiający wymaga dostarczenia naczynek/kardridży pozwalających na użycie odczynników zewnętrznych. | TAK |  |  |
| 3.9 | Liczba miejsc odczynnikowych w analizatorze immunochemicznym: minimum 40. | TAK | Podać liczbę: ….. |  |
| 3.10 | Możliwość załadunku odczynników oraz płynów systemowych bez przerywania wykonywania badań w modułach biochemicznych i immunochemicznych. Nie dotyczy modułu ISE. | TAK |  |  |
| 3.11 | Moduły wyposażone w systemy detekcji skrzepów i pęcherzyków powietrza oraz czujniki detekcji poziomu materiału (płynu). | TAK |  |  |
| 3.12 | W przypadku braku możliwości wykonania wszystkich wnioskowanych badań na analizatorach wymaganych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jeden dodatkowy fabrycznie nowy, automatyczny analizator nastołowy o wymiarach nieprzekraczających: szer. 110cm x głęb. 72cm x wys.60cm, do wykonywania badania z próbki pierwotnej. Zamawiający dopuszcza wykonywanie na tym analizatorze maksymalnie 2 parametrów spośród następujących: interleukina 6 (IL-6), metotreksat, przeciwciała przeciw ludzkiemu wirusowi T-limfotropowemu (HTLV). | TAK/NIE |  |  |
| 3.13 | Przechowywanie kalibratorów i materiałów kontrolnych na pokładzie analizatora, w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta, zabezpieczonych przed parowaniem, pozwalające na automatyczne wykonanie kalibracji i kontroli bez udziału użytkownika, na podstawie harmonogramów kontroli jakości. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |
| 3.14 | Stacja uzdatniania wody o parametrach i wydajności wymaganych przez zaoferowane analizatory. Podawanie uzdatnionej wody bezpośrednio do analizatorów i odprowadzeni ścieków do kanalizacji. Jeden zapasowy komplet filtrów do dyspozycji na miejscu w laboratorium. Koszt materiałów zużywalnych i serwisu po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |
| 3.15 | Łączne zużycie wody oczyszczonej przez oferowane systemy podczas rutynowej pracy nie większe niż 80 litrów/godz. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |
| 3.16 | Stacja uzdatniania wody zapewnia nieprzerwaną pracę zaoferowanych analizatorów z ich maksymalną wydajnością, przez minimum 6 godzin dziennie. | TAK |  |  |
| 3.17 | Automatyczna konserwacja analizatorów zgodnie z harmonogramem zaplanowanym przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 4 | CZĘŚĆ POSTANALITYCZNA |  |  |  |  |
| 4.1 | Archiwizacja probówek po wykonaniu badań w automatycznym systemie zintegrowanym oraz poza nim z zamykaniem probówek przed archiwizacją (zabezpieczenie przed odparowaniem próbki). Po wykonaniu badań, zamykanie probówek przeznaczonych do archiwizacji (zabezpieczenie przed odparowaniem próbki). | TAK |  |  |

W przypadku korzystania przez osobę, której dane są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 PZP).

Skorzystanie przez osobę, której dane są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP (zgodnie z art. 19 ust. 2 PZP). Skorzystanie z tego uprawnienia nie może również naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 PZP).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (zgodnie z art. 19 ust. 3 PZP). Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego (zgodnie z art. 18 ust.2 RODO)

Wskazać rodzaj powierzonych danych i kategorie osób, których dane dotyczą

Niepotrzebne skreślić