Szczegółowe wymagania dla poszczególnych pakietów

Pakiet 1

Wszystkie środki znak CE, minimum rok ważności w momencie dostawy.

Preparaty muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa w ciągu technologicznym maszynowego mycia i dezynfekcji.

Zamawiający w związku z posiadaniem myjni-dezynfektorów firmy Matachana, które są na gwarancji, wymaga dopuszczenia produktów przez autoryzowanego sprzedawcę urządzeń w Polsce oraz poniesienia kosztów związanych z kalibracją i adaptacją produktów do myjni-dezynfektorów.

Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego serwisowania na czas trwania umowy, będącego na gwarancji i należącego do zamawiającego, centralnego systemu dozowania firmy Dr.Weigert. System umożliwia dozowanie z jednego opakowania zbiorczego do kilku myjni poprzez zewnętrzne pompy i zbiorniki pośrednie umieszczone wewnątrz myjni. System dozowania wyposażony w alarm świetlny informujący o braku płynów w kanistrach i w zbiornikach pośrednich.

Zamawiający wymaga wykonania raz w roku raportu poprawności przebiegu procesu w myjniach narzędziowych za pomocą skalibrowanych zewnętrznych czujników do pomiaru temperatury i przewodności cieczy. Raport obejmujący rozkład temperatur w komorze myjni, raport wartości A0, raport wypłukiwania środków chemii procesowej (badanie przewodności wody), pobór środków chemicznych.

Pakiet 2

Wszystkie środki znak CE, minimum rok ważności w momencie dostawy.

Wymagane dokumenty: Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski i wymagane przez Zamawiającego.

Produkt Biobójczy:

• Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym – wydane przez Ministra Zdrowia

• Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji /od 1 maja 2011 r./ ustawa z dnia 18 marca 2011r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Wyrób Medyczny:

• Potwierdzenie dokonania powiadomienia

• Potwierdzenie dokonania zgłoszenia

• Potwierdzenie o przeniesieniu do bazy danych

Produkt Leczniczy:

• Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym – wydane przez Ministra Zdrowia

• Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji / od 1 maja 2011 r./ ustawa z dnia 18 marca 2011r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Uwaga!

• Zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum i czas) działania, proponowanych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni, oprócz ulotek informacyjnych, prospektów i instrukcji użycia były potwierdzone dokumentami z wykonanych badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub badaniami PZH.

• Zamawiający wymaga, aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej działanie preparatu.

- Wymagane jest niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.

• Zamawiający wymaga, aby dokumenty z wykonanych badań dotyczących skuteczności mikrobiologicznej były potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wytwórcę lub zaakceptowanego przez wytwórcę dystrybutora oferowanego produktu.

• Opakowanie winno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane, przeklejanie etykiety na obcojęzyczne opakowanie nie będą akceptowane.

• Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 06 września 2001 roku ( Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.) Art. 72 pkt. 1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję hurtowni farmaceutycznej na obrót produktami leczniczymi (preparaty do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych).

Do oferty należy dołączyć również:

• Aktualne ulotki informacyjne w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia zawierające potwierdzenie wymaganych cech (powinny to być kopie ulotek składanych do organu rejestrującego).

• Aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wydane przez producenta oferowanych preparatów

Pakiet 3 – przód koperty

DOKUMENTACJA PROCESU STERYLIZACJI

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Centralna Sterylizatornia

Data…………………..

| WYNIK TESTU BOWIE- DICK Miejsce na wklejenie etykiety | Prawidłowy | Nieprawidłowy | Wykonawca ………………….. |
| --- | --- | --- | --- |
| WYNIK TESTU BIOLOGICZNEGO Miejsce na wklejeniep etykiety Górna półka | Prawidłowy | Nieprawidłowy | Wykonawca ………………….. |
| Miejsce na wklejenie etykiety Dolna półka | Prawidłowy | Nieprawidłowy | Wykonawca ………………….. |

1.

| Miejsce na wklejenie etykiety |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO ; | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |
| Operator ………………. |  |  |  |  |

2.

| Miejsce na wklejenie etykiety |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO ; | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |
| Operator ………………. |  |  |  |  |

3.

| Miejsce na wklejenie etykiety |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO ; | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |
| Operator ………………. |  |  |  |  |

4.

| Miejsce na wklejenie etykiety |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO ; | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |
| Operator ………………. |  |  |  |  |

Pakiet 3 – tył koperty

5.

| Miejsce na wklejenie etykiety |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO : | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |
| Operator: .............. |  |  |  |  |

6.

| Miejsce na wklejenie |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO : | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |
| Operator |  |  |  |  |

7.

| Miejsce na wklejenie etykiety |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO : | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |
| Operator: .............. |  |  |  |  |

8.

| Miejsce na wklejenie etykiety |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO : | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |

9.

| Miejsce na wklejenie etykiety |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO : | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |

10.

| Miejsce na wklejenie etykiety |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO : | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |

11.

| Miejsce na wklejenie etykiety |  |  |  | Miejsce na wklejenie testu kontroli wsadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYNIK TESTU CHEMICZNEGO : | PRAWIDŁOWY | NIEPRAWIDŁOWY |  |
|  | WYDRUK REJESTRATORA: |  |  |  |

Pakiet 6

Rękaw papierowo- foliowy bez fałdy:

• gramatura papieru 70g/m2

• 6 warstw foli, nie licząc warstwy kleju, grubość 54μm

• termo- zgrzew wielokanałowy 3-rowkowy

• zgrzewalność folii w temp. 180 – 220 º C

• wszystkie napisy i wskaźniki sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd) umieszczone poza obszarem wypełnienia, na linii zgrzewu, na papierze od strony folii,

• na rękawie muszą się znajdować informacje o kierunku otwierania rękawa, nr LOT, nazwa producenta, rozmiar rękawa, norma PN EN 868- 5 oraz ISO 11607-1 i 2

• zgodność z normą PN EN 868-2,3 i 5 oraz ISO 11607- 1 i 2.

• Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz rolki zgodnie z obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych

• wymagana karta charakterystyki produktu, potwierdzona opinią jednostki notyfikowanej.

W celu potwierdzenia zgodności z normami PN EN 868-3i5 oraz PN EN ISO 11607-1i2, załączyć do oferty oświadczenie niezależnej jednostki notyfikowanej wraz z raportem z badań.

Pakiet 7

Opakowanie ze specjalnej krepy (97% włókien celulozowych + środki zaklejające)zgodne z poniższymi parametrami:

• gramatura 60m2 +/- 5%, potwierdzenie gramatury wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną

• przeznaczone do sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej

• potwierdzony przez producenta okres sterylności przez co najmniej 180 dni, potwierdzenie producenta sterylności przez 365 dni przy 2 warstwach krepy i sterylizacji parą;

• zawartość chlorków nie większa niż 0,025% i siarczanów 0,084%

• wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wytwarzania na sucho min. 2,06 kN/m,

• wytrzymałość na rozciągnie w kierunku wytwarzania na mokro min. 0,53 kN/m, wydłużenie przy zerwaniu w kierunku wytwarzania 11%

• papier nie posiada lateksu (potwierdzenie producenta); certyfikacja ISEGA (niezależna jednostka notyfikowana)

• potwierdzająca zgodność z normami ISO 11607-1:2017 oraz EN 868-2:2017;

• producent potwierdza 99,99% szczelności (retencji) ; potwierdzenie producenta o posiadanych raportach ISEGA (niezależna jednostka notyfikowana) o przydatności produktu 5 lat

• potwierdzenie szczelności dla papieru mikrobiologicznej w stanie wilgotnym potwierdzone przez notyfikowaną jednostkę (wraz z pierwszą

  - •gramatura 52-67g/m2,

  - • wytrzymałość pękania 220 kPa,

  - • wytrzymałość pękania na mokro 190 kPa,

  - • wytrzymałość na rozdarcie MD-1100mN,

  - • wytrzymałość na rozdarcie CD-1600mN.

  - • Produkt zgodny z normą PN -EN ISO 11607 – 1 :2017 oraz PN - EN 868 – 2 :2017

Pakiet 16

- Etykiety i taśmy barwiące do drukarek Zebra GK420T (własność użytkownika) odporne na czynniki sterylizacyjne: wysoka temperatura 134°C, para wodna, tlenek etylenu.