Załącznik nr 9A do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr …………

Grupa 1

Zakres Usług

Działalność serwisowa

Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej Aparatury i sprzętu medycznego oraz związanej
z nią bezpośrednio infrastruktury technicznej i informatycznej:

- Odbieranie zgłoszeń od Użytkowników Aparatury i sprzętu medycznego
wraz z przeprowadzeniem analizy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aparatury i sprzętu medycznego; czas reakcji na odebrane zgłoszenie wynosi maksymalnie 20 minut
lub do 40 minut dla zgłoszeń zarejestrowanych w formie nagrań 
w automatycznym, telefonicznym systemie zgłoszeniowym Wykonawcy

- Nadzór nad wykonywaniem działań przeglądowych i konserwacyjnych, zgodnie
z określoną przez serwis producenta Aparatury i sprzętu medycznego częstotliwością wymaganych przeglądów oraz przepisami  prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1620);

- Prowadzenie bieżących, wewnętrznych przeglądów technicznych Aparatury i sprzętu medycznego, mających na celu jej właściwe i bezawaryjne funkcjonowanie; przeglądy wewnętrzne powinny być zrealizowane co do dnia, w którym przypada termin wynikający
z częstotliwości określonej przez producenta.

- Wykonywanie wstępnej diagnostyki awarii/usterki niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nieprawidłowym działaniu aparatury, będącą podstawą do rozpoczęcia procesu naprawczego w celu minimalizacji czasów przestoju Aparatury i sprzętu medycznego dla zapewnienia ciągłości procesów leczenia i diagnostyki pacjenta; czas wykonania diagnostyki wynosi maksymalnie 4 godziny.

- Wykonywanie działań naprawczych po wykonanej diagnostyce, podjęcie działań najbardziej korzystnych dla Centrum biorąc pod uwagę, czas, jakość i koszt: w każdym przypadku ocena możliwości wykonania naprawy we własnym zakresie, podjęcie działań naprawczych, bądź zastosowanie zastępczej Aparatury i sprzętu medycznego (w przypadku jej dostępności);

- Dokonywanie napraw Aparatury i sprzętu medycznego w zakresie dopuszczalnym przez producenta Aparatury i sprzętu medycznego; czas wykonania naprawy we własnym zakresie wynosi maksymalnie 2 dni robocze.

- Dokonywanie przeglądów wewnętrznych Aparatury i sprzętu medycznego mające na celu jej właściwe i bezawaryjne funkcjonowanie; czas wykonania przeglądu wewnętrznego nie może przekroczyć dnia, w którym mija termin zalecany przez producenta i określony 
w programie Appmedica.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadamiania Działu Technologii Medycznych oraz Użytkownika o zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach związanych z użytkowaniem sprzętu przez personel Zamawiającego.

- Dokonywanie potwierdzenia wykonanych czynności serwisowych we własnym zakresie
w formie raportu z przeglądu wewnętrznego/z naprawy wewnętrznej zawierającego co najmniej: datę wykonania, nazwę i numer seryjny urządzenia, zakres wykonanych czynności, sprawność aparatu, podpis osoby wykonującej działania serwisowe. Termin wprowadzenia raportu serwisowego do programu Appmedica wynosi maksymalnie 2 dni robocze od dnia  sporządzenia raportu

- Dostarczanie Zamawiającemu miesięcznych planów przeglądów wewnętrznych Aparatury
i sprzętu medycznego użytkowanego przez Zamawiającego do 5-go dnia każdego miesiąca, ze wskazanymi planowanymi datami (miesiąc-rok) przeprowadzenia wymienionych wyżej czynności, w formacie xls.

- W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii, Usterek, problemu z działaniem Aparatury i sprzętu medycznego we własnym zakresie (dotyczy również zgłoszeń telefonicznych) występowania w imieniu Zamawiającego do Serwisów Zewnętrznych
z zaznaczeniem, iż informacja o każdym takim przypadku musi zostać przekazana
do wiadomości Przedstawiciela Zamawiającego korespondencją e-mail na adres: ltm@co.bydgoszcz.pl;

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tego samego dnia  do każdorazowego przekazywania treści korespondencji dotyczącej zgłaszanych awarii, usterek, nieprawidłowości oraz modyfikacji oprogramowania drogą elektroniczną do wiadomości Przedstawiciela Zamawiającego korespondencją e-mail na adres: ltm@co.bydgoszcz.pl;

- Sprawowanie nadzoru technicznego nad działaniem serwisów zewnętrznych na terenie siedziby Zamawiającego oraz przekazywanie informacji do Zamawiającego, dotyczących
w szczególności: kontroli terminowości wykonanych czynności, czasu realizacji zlecenia, danych w raportach serwisowych, planowanych oraz odbytych wizytach serwisowych wraz ze szczegółowym opisem przebiegu tych wizyt, w celu zapewnienia nadzoru oraz bezpieczeństwa w trakcie prac niebezpiecznych, oraz weryfikacji wyników tych prac;

- Każdorazowo w dniu poprzedzającym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan wizyt serwisowych Serwisów Zewnętrznych na dany dzień, zawierających co najmniej: nazwę firmy, godzinę przyjazdu, cel wizyty;

- Nadzór nad naprawami i przeglądami zewnętrznymi dokonywanymi przez Serwisy Zewnętrzne, w szczególności:

- organizację oraz działania usprawniające pracę Serwisów Zewnętrznych, mające na celu zapewnienie dostępności Aparatury i sprzętu medycznego dla prac serwisowych poprzez wyprzedzające konsultacje z bezpośrednim użytkownikiem oraz zagwarantowanie wymaganego dostępu do Aparatury i sprzętu medycznego dla przeprowadzenia prac;

- analizę za pomocą dostępnych środków, narzędzi zakresu, przyczyn oraz skutków Awarii i Usterek; przekazywanie informacji i logów systemowych do Serwisów Zewnętrznych celem uniknięcia wizyt diagnostycznych dla wynikowego zmniejszania kosztów napraw i czasookresów wyłączania aparatów z eksploatacji medycznej, wraz 
z możliwością wykorzystania kanałów dostępowych VPN w oparciu o funkcjonującą 
u Zamawiającego Politykę Bezpieczeństwa Informacji;

- wsparcie Serwisów Zewnętrznych poprzez zapewnienie pomocy w trakcie ich prac na rzecz Zamawiającego;

- kontrolę wyników pracy Serwisów Zewnętrznych, ich jakości,  oraz organizacji działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości prac serwisowych dla personelu i pacjentów Zamawiającego;

- autoryzację własnoręcznym podpisem/podpisem elektronicznym oraz egzekwowanie kart pracy, a także raportów serwisowych Serwisów Zewnętrznych. Archiwizacja czynności serwisowych w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania raportu serwisowego związanego z dokonanymi naprawami Aparatury
i sprzętu medycznego w dedykowanej aplikacji do zarządzania Aparaturą i sprzętem medycznym Zamawiającego (Appmedica);

- Dostarczenie Zamawiającemu rocznych planów przeglądów zewnętrznych Aparatury 
i sprzętu medycznego w ramach Umów Serwisowych, dla których niezbędne jest uzgodnienie dogodnego terminu dostępności z góry w danym roku kalendarzowym, do 15-go dnia stycznia, ze wskazanymi planowanymi datami (miesiąc-rok) przeprowadzenia wymienionych wyżej czynności;

- Aktualizacja zapisów w programie do zarządzania aparaturą i sprzętem medycznym Zamawiającego (Appmedica). Weryfikacja przez Zamawiającego co do terminowości wykonania przez Wykonawcę planowanych działań w aplikacji Appmedica nastąpi każdego 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu poprzedzającym za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W tym przypadku dniem wyznaczonym do weryfikacji będzie kolejny dzień roboczy przypadający po 25 dniu miesiąca, przy czym:

- umieszczanie w zasobach programu do zarządzania Aparaturą i sprzętem medycznym (Appmedica) potwierdzenia wykonanych przeglądów wewnętrznych oraz zewnętrznych Aparatury i sprzętu medycznego użytkowanego przez Zamawiającego do 2 dni kalendarzowych od daty wykonania czynności serwisowej, w postaci dokumentu
w formacie *.pdf lub *.jpg,

- przeglądy autoryzowane, przeglądy wewnętrzne i prace konserwacyjne odbywać się będą z częstotliwością zgodną z wymogami producentów Aparatury i sprzętu medycznego oraz z wymogami prawa z datą nieprzekraczającą dnia określonego 
w harmonogramie programu Appmedica;

- Wykonawca dokonywać będzie zapisów zmiany statusów i działań opisanych
w Instrukcji Appmedica J-405-020;

- Modyfikację parametrów aparatury i sprzętu medycznego wymaganych przez producenta
(w przypadku konieczności i w zakresie możliwości wyznaczonych przez zalecenia producenta lub serwisu autoryzowanego aparatury i sprzętu medycznego);

- Prowadzenia dokumentacji Aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z wymaganiami systemowymi Zamawiającego (w tym w szczególności wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania) i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1620);

- Diagnostykę techniczną Awarii oraz Usterek Aparatury i sprzętu medycznego w celu opracowania wniosków, uzasadnień (orzeczeń) na prośbę Zamawiającego dotyczących niesprawności i konieczności wyłączenia jej z użytkowania; termin wystawienia orzeczeń technicznych wynosi maksymalnie 10 dni od daty zgłoszenia Awarii lub Usterki przez użytkownika.

- Monitorowanie sytuacji awaryjnych, ocena ich statusu oraz identyfikacja i zgłaszanie Zamawiającemu zdarzeń o charakterze incydentów medycznych i wypadków radiacyjnych oraz podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu we współpracy z użytkownikiem, 
w szczególności:

- monitorowanie sytuacji awaryjnych, ocena skali zdarzeń i stopnia oddziaływania na pacjenta, personel i infrastrukturę Zamawiającego;

- podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu we współpracy z użytkownikiem;

- zgłaszanie Kierownikowi Działu Technologii Medycznych wszelkich zdarzeń 
o charakterze incydentów medycznych i wypadków radiacyjnych bez zwłoki, w terminie do 2 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia;

- Wykonywanie testów funkcjonalnych oraz testów bezpieczeństwa Aparatury i sprzętu medycznego, która tego wymaga, zgodnie z normą ISO 62353 za pomocą certyfikowanych, dedykowanych urządzeń pomiarowych oraz testerów, sprawdzenia metrologiczne wag, termometrów i aparatów do mierzenia ciśnienia, a w szczególności:

- wykonywanie testów funkcjonalnych oraz testów bezpieczeństwa Aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z normą ISO 62353, za pomocą certyfikowanych, dedykowanych  mierników oraz testerów;

- terminowe sprawdzanie metrologiczne wag medycznych, termometrów lekarskich
i aparatów do mierzenia ciśnienia, zabezpieczenie logistyczne procesu legalizacji wag medycznych, wraz z zapewnieniem użytkownikom urządzeń zastępczych na czas legalizacji, jeżeli są dostępne w zasobach Zamawiającego; sprawdzenia metrologiczne powinny być zrealizowane co do dnia, w którym przypada termin wynikający
z częstotliwości określonej przez producenta lub użytkownika;

- Wsparcie eksploatacyjne, merytoryczne użytkowników aparatury i sprzętu medycznego oraz rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie ich użytkowania poprzez instruowanie o zasadach prawidłowej eksploatacji urządzeń, obowiązujących wymogach bezpieczeństwa, zasadach postępowania awaryjnego;

- Zapewnienie użytkownikom konsultacji bezpośrednich lub telefonicznych w godzinach pracy Centrum;

- Obsługę serwisową systemów duplikatorów płyt CD/DVD do przygotowania płyt
z badaniami obrazowymi dla pacjentów, a w szczególności:

- wykonywanie bieżących napraw i konserwacji bazy danych systemów lokalnych komputerów sterujących duplikatorami;

- ich obsługę logistyczną związaną z okresowymi konserwacjami i/lub naprawami
w serwisie zewnętrznym;

- kreowanie grafik nanoszonych na płyty CD/DVD zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego;

Testy specjalistyczne

- Przygotowanie logistyczne nad kontrolą przebiegu testów specjalistycznych dla aparatury wymagającej takich testów:

- zgłoszenie zapotrzebowania ich realizacji Serwisów Zewnętrznych z powiadomieniem Zamawiającego na adres e-mail: ltm@co.bydgoszcz.pl,

- zapewnienie dostępności Aparatury i sprzętu medycznego dla wykonania testów specjalistycznych poprzez wyprzedzające konsultacje z bezpośrednim użytkownikiem
oraz zagwarantowanie wymaganego dostępu do Aparatury i sprzętu medycznego dla przeprowadzenia prac;

- kontrolę pracy Serwisów Zewnętrznych, organizacja działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości wykonywanych testów specjalistycznych dla personelu 
i pacjentów Zamawiającego;

- dbałość o dostarczenie protokołów wykonanych testów specjalistycznych
do Zamawiającego, w oryginale przekazanie ich Użytkownikom lub Inspektorom Ochrony Radiologicznej stosownie do obowiązujących instrukcji Zamawiającego, natomiast kopie w wersji elektronicznej do Działu Technologii Medycznych;

- realizacja wynikających z testów specjalistycznych zaleceń poprzez działania własne lub występowanie do Serwisów Zewnętrznych;

Mammobus

- Bieżącą obsługę mammobusu w zakresie:

- obsługi mammobusu w zakresie dojazdów transportem własnym do zmiennych lokalizacji zgodnie z opublikowanym miesięcznym harmonogramem jego funkcjonowania;

- uruchamianie aparatu mammograficznego i systemu PACS-Alteris w każdej 
z bieżących lokalizacji roboczych;

- prowadzenie kontroli systemu, wykonywanie ekspozycji testowych, cykliczne pobieranie bazy danych nowych badań z systemu PACS-Alteris, przewóz badań do siedziby Zamawiającego na dysku szyfrowanym w razie takiej konieczności;

- przewóz wyników badań do Zamawiającego na dysku szyfrowanym, dokonywanie transferu badań do systemu PACS i stacji opisowych, wraz z  kontrolą ich ilości
i poprawności zapisu, w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości pracy Centrum;

Działalność informatyczna

W obszarze działalności informatycznej Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do świadczenia usług w zakresie administrowania aplikacyjnego specjalistycznymi medycznymi systemami informatycznymi stosowanymi u Zamawiającego.

Wykonawca ponadto jest zobowiązany się do  współpracy z Informatycznym Serwisem Technicznym Zamawiającego w zakresie wszelkich prac, usług oraz działań realizowanych w ramach niniejszej Umowy, dotyczących infrastruktury sieciowej, serwerowej, systemów wirtualizacji i ich zasobów dyskowych.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Przeprowadzenia w terminie do 31.08.2026 r. we współpracy z Informatycznym Serwisem Technicznym oraz z Serwisami Producentów (jeśli dotyczy) inwentaryzacji wszystkich informatycznych systemów medycznych zintegrowanych i współpracujących z Aparaturą i sprzętem medycznym objętych nadzorem w ramach niniejszej umowy. Inwentaryzacja zasobów przeprowadzona zostanie w oparciu o Harmonogram opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę. Harmonogram zostanie opracowany we współpracy z Informatycznym Serwisem Technicznym i będzie obejmował obszary podlegające inwentaryzacji, terminy jej realizacji oraz skład zespołu przeprowadzającego inwentaryzację (minimalny skład: przedstawiciel wykonawcy, przedstawiciel LTM, przedstawiciel DZI, przedstawiciel Informatycznego Serwisu Technicznego). Podstawą przeprowadzenia inwentaryzacji jest załącznik nr 9 do umowy. Raport z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z wypełnionym załącznikiem nr 9 do umowy Wykonawca przekaże Kierownikowi Działu Technologii Medycznych na adres e-mail ltm@co.bydgoszcz.pl Raport z inwentaryzacji uwzględniać będzie działania  niezbędne do podjęcia w zakresie obszaru IT.

- Wdrażania działań doskonalących, rozwojowych i usprawniających  w oparciu o raport 
z przeprowadzonej inwentaryzacji we współpracy z Informatycznym Serwisem Technicznym Zamawiającego oraz Serwisami Producentów (jeśli dotyczy), celem zapewnienia zgodności realizowanych usług i procesów z założeniami Polityki Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego, w tym w szczególności poprzez wdrażanie rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa infrastruktury i systemów informatycznych;

- Prowadzenia bieżącej ewidencji informatycznych systemów medycznych zintegrowanych i współpracujących z Aparaturą i sprzętem medycznym objętych nadzorem w ramach niniejszej umowy w oparciu o załącznik nr 9 do umowy;

- Administrowanie w ramach uprawnień administratora lokalnego systemami ARIA, SyngoVia, Ra Oncentra MP Brachy Planning, PACS-Alteris, Mosaiq, Monaco, Elements, i innymi stosowanymi przy aparaturze terapeutycznej diagnostycznej;, które zostaną objęte arkuszem inwentaryzacyjnym stanowiącym załącznik nr 9 do umowy;

- Nadawanie/modyfikacja/odbieranie na podstawie oryginałów zleceń, a także aktualnych informacji o statusie osób zatrudnionych lub współpracujących pozyskanych od Zamawiającego  uprawnień do specjalistycznych, medycznych systemów informatycznych współpracujących z aparaturą medyczną diagnostyczną i terapeutyczną i innych opisanych w pkt 4 oraz systemów kontroli dostępu w Zakładzie Radioterapii oraz Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, zgodnie z procedurami wewnętrznymi stosowanymi u Zamawiającego oraz potwierdzenie podpisem na oryginale formularza systemowego faktu nadawania/modyfikacji/odebrania uprawnień przez osobę, która dokonała z pozycji Administratora lokalnego odpowiedniego działania, przy czym każdorazowo informowanie o tym fakcie niezwłocznie Dział Technologii Medycznych oraz Dział Zarządzania i Informatyzacji przekazując skany dokumentów 
z nadania/modyfikacji/odbierania uprawnień na adresy e-mail: ltm@co.bydgoszcz.pl oraz dzi@co.bydgoszcz.pl

- Analizy, diagnostyki nieprawidłowości w działaniu specjalistycznych medycznych systemów informatycznych oraz ich zgłaszanie do Dostawców aplikacji i specjalistycznych systemów medycznych zgodnie z warunkami umów serwisowych zawartych przez Zamawiającego lub w oparciu o ustalone procedury z Działem Technologii Medycznych.

- Analizy, diagnostyki, usuwania awarii i usterek Aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z posiadami kwalifikacjami oraz we współpracy z Informatycznym Serwisem Technicznym Zamawiającego. Analizy, diagnostyki błędów i awarii infrastruktury sieciowej, serwerowej, systemów wirtualizacji, macierzowych zasobów dyskowych oraz ich zgłaszanie do Dostawców zgodnie z warunkami zawartych przez Zamawiającego  umów serwisowych lub w oparciu o ustalone procedury z Działem Technologii Medycznych i Działem Zarządzania i Informatyzacji.

- Utrzymywania w pełnej sprawności infrastruktury specjalistycznych informatycznych systemów medycznych we współpracy z Informatycznym Serwisem Technicznym Zamawiającego oraz  oprogramowania systemowego Aparatury i sprzętu medycznego oraz zintegrowanych z nią (wbudowanych lub bezpośrednio z nią współpracujących) specjalistycznych, medycznych systemów komputerowych, w szczególności poprzez:

- działania własne lub działania podejmowane z Informatycznym Serwisem Technicznym Zamawiającego (w zakresie infrastruktury sieciowej i serwerowej)  lub poprzez zgłoszenia do Serwisów Zewnętrznych;

- wstępną analizę i diagnostykę usterek sprzętu komputerowego zintegrowanego
lub współpracującego z Aparaturą i sprzętem medycznym, zgłaszanych przez Użytkowników,

- usuwanie awarii we własnym zakresie lub przekazywanie na zlecenie Zamawiającego Aparatury i sprzętu medycznego do naprawy zewnętrznej firmie serwisowej 
z zachowaniem wszelkich obowiązujących u Zamawiającego wymagań Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityki Przetwarzania Danych Osobowych;

- wykonywanie oraz nadzór nad wykonaniem aktualizacji oprogramowania, w tym systemów operacyjnych i serwerów, programów antywirusowych we współpracy 
z Informatycznym Serwisem Technicznym Zamawiającego oraz w porozumieniu 
z Serwisami Producentów (jeśli dotyczy);

- wymianę uszkodzonych dysków komputerowych, wymiana pamięci RAM, wymiana baterii UPS, z użyciem materiałów zakupionych przez Zamawiającego. Wszystkie realizowane czynności będą wykonywane w zgodności z wymaganiami obowiązującej u Zamawiającego Polityki Bezpieczeństwa Informacji;

- podłączanie/rozłączanie oraz instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych;

- przygotowywanie i podłączanie sprzętu komputerowego do szkoleń;

- zmianę lokalizacji sprzętu pomiędzy użytkownikami na zlecenie Zamawiającego wraz z  dokumentowaniem osoby zdającej i odbierającej zgodnie z procedurami wewnętrznymi Zamawiającego;

- Zabezpieczenie poprawności funkcjonowania dedykowanych w/w oprogramowaniu serwerów aplikacyjnych przez administratora lokalnego aplikacji;

- Nadzorowanie użycia wszelkich zewnętrznych nośników danych typu USB, celem uniknięcia instalacji szkodliwego oprogramowania oraz niekontrolowanego wycieku danych w wyniku działalności firm zewnętrznych. Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawicielowi Zamawiającego – Kierownikowi Działu Technologii Medycznych dokument opisujący zasady nadzoru nad powyższymi czynnościami. Dokument ten powinien pozostawać w zgodności z obowiązującymi procedurami Zamawiająco z obszaru bezpieczeństwa informacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy merytorycznej z Zamawiającym 
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego aparatury i systemów medycznych objętych umową, w szczególności w celu zapobiegania instalacji złośliwego oprogramowania oraz niekontrolowanemu wyciekowi danych.

- Wykonawca zobowiązany jest do identyfikowania i zgłaszania Zamawiającemu, a w razie potrzeby także właściwym Serwisom Zewnętrznym, konieczności podjęcia działań we współpracy z Informatycznym Serwisem Technicznym Zamawiającego podnoszących poziom bezpieczeństwa, w szczególności:

  - aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,

  - instalacji poprawek bezpieczeństwa,

  - zmian konfiguracji zwiększających poziom ochrony,

  - wycofania z eksploatacji komponentów niewspieranych lub podatnych.

Zgłoszenia powinny mieć udokumentowaną formę np. w postaci komunikacji mailowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do weryfikowania u producentów aparatury 
i specjalistycznych systemów medycznych w zakresie:

  - dostępnych mechanizmów zabezpieczeń możliwych do wdrożenia,

  - dopuszczalnych metod konfiguracji zabezpieczeń,

  - wpływu proponowanych zabezpieczeń na prawidłowe działanie urządzeń,

  - przekazania za każdym razem uzyskanych informacji Zamawiającemu.

- W przypadku stwierdzenia braku możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ze względu na ograniczenia techniczne lub brak wsparcia producenta, Wykonawca zobowiązany jest do:

- poinformowania Zamawiającego o ryzyku,

- przedstawienia Zamawiającemu do decyzji możliwych działań kompensacyjnych,

- wskazania zasadności modernizacji, aktualizacji lub wymiany aparatury bądź jej komponentów informatycznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich incydentów oraz podejrzeń incydentów bezpieczeństwa informacji lub ciągłości działania związanych z aparaturą i specjalistycznymi systemami medycznymi objętymi umową zgodnie z obowiązującymi procedurami u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy wyjaśnianiu incydentu oraz realizacji uzgodnionych działań technicznych.

Współpraca obejmuje konsultowanie planowanych zmian, konfiguracji oraz sposobów eksploatacji systemów mających wpływ na bezpieczeństwo informacji.

- Wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemów oraz baz danych we współpracy Informatycznym Serwisem Technicznym Zamawiającego. Nadzorowanie integralności oraz bezpieczeństwa tworzonych kopii zapasowych specjalistycznych systemów medycznych poprzez zapewnione  przez producentów tych systemów narzędzia. Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawicielowi Zamawiającego – Kierownikowi Działu Technologii Medycznych dokument opisujący szczegółowe zasady realizacji procesu wykonywania i utrzymania kopii zapasowych obejmujący co najmniej:

a) zakres danych objęty kopiami zapasowymi,

b) sposób wykonywania kopii zapasowych,

c) miejsce przechowywania, politykę retencji, d) raportowanie wykonanych kopii. Dokument ten powinien pozostawać w zgodności z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami z obszaru bezpieczeństwa informacji.

- Wymianę materiałów eksploatacyjnych w drukarkach zintegrowanych z jednostkami komputerowymi i systemami informatycznymi;

- Monitorowanie poprawności funkcjonowania interfejsów wymiany danych pomiędzy specjalistycznymi medycznymi systemami ARIA i aplikacjami raportującymi i bazującymi na danych systemu ARIA, HIS (worklist) a systemem PACS-Alteris i systemem PACS funkcjonującymi u Zamawiającego;

- Działania aplikacyjne i/lub sprzętowe na skutek zgłoszeń od użytkowników dotyczących błędów i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu interfejsów;

- Wsparcie eksploatacyjne użytkowników specjalistycznych medycznych systemów informatycznych związanych z Aparaturą i sprzętem medycznym  w rozwiązywaniu problemów występujących w trakcie ich użytkowania, zapobieganie utracie danych tych systemów;

- Zapewnienie użytkownikom konsultacji bezpośrednich lub telefonicznych w godzinach pracy Centrum;

- Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia (przekazania) Zamawiającemu w terminie do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy  haseł dostępowych, kluczy itp., które umożliwiłyby Zamawiającemu administrowanie użytkowanie specjalistycznych medycznych systemów informatycznych stosowanych u Zamawiającego po jej rozwiązaniu, bądź po jej wygaśnięciu (dotyczy również odstąpienia od Umowy). Hasał winny być przekazane w kopercie bezpiecznej z prawem do weryfikacji.

Zakupy Aparatury i sprzętu medycznego oraz specjalistycznych medycznych systemów informatycznych

- Udział w prowadzeniu analiz potrzeb zakupowych we współpracy z Przedstawicielami Zamawiającego;

- Identyfikacja i weryfikacja założeń do zakupów nowej Aparatury i sprzętu medycznego oraz specjalistycznych medycznych systemów informatycznych, zgodnie z potrzebami definiowanymi przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego we współpracy
z Przedstawicielami Zamawiającego;

- Przygotowywanie wymagań technicznych Aparatury i sprzętu medycznego oraz specjalistycznych medycznych systemów informatycznych do specyfikacji warunków zamówienia, procedur zakupu Aparatury i sprzętu medycznego, w terminie
do 14 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego;

- Przygotowywanie założeń, wymagań technicznych i instalacyjnych oraz warunków technicznych z zakresu infrastruktury do specyfikacji dla procedur zakupowych nowej Aparatury i sprzętu medycznego, w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia
od Zamawiającego;

- Nadzór nad dostawą, instalacją i uruchomieniem nowo zakupionej Aparatury i sprzętu medycznego u Zamawiającego, wraz z potwierdzeniem Zamawiającemu przeprowadzonych działań w korespondencji mailowej w terminie 2 dni roboczych od zakończonego działania.

- Czynne uczestnictwo w pracach instalacyjnych, minimalizacja ich wpływu na obecnie działającą Aparaturę i sprzęt medyczny, systemy oraz infrastrukturę Zamawiającego, we współpracy z Przedstawicielem Zamawiającego, wraz z potwierdzeniem Zamawiającemu przeprowadzonych działań w korespondencji mailowej w terminie 2 dni roboczych od daty wykonania tych prac.

- Kontrola wymagań wynikających z gwarancji dostawców w celu utrzymania Aparatury 
i sprzętu medycznego oraz systemów informatycznych w pełnej sprawności technicznej we współpracy z Przedstawicielem Zamawiającego oraz niezwłocznym informowaniem Zamawiającego o wszelkich zmianach i planowanych działaniach.

Zintegrowany System Zarządzania

- Okresowe i zgodne z wymaganiami producentów przeprowadzanie kontroli parametrycznych Aparatury i sprzętu medycznego, regulacja parametrów mechanicznych i geometrycznych oraz kalibracja systemów obrazowych zgodnie z procedurą P-405 Nadzór nad aparaturą medyczną, a w szczególności:

- przeprowadzanie kontroli parametrycznych aparatury terapeutycznej i diagnostycznej szczególnie poza godzinami jej pracy (weekend);

- regulację i kalibrację parametrów mechanicznych i geometrycznych aparatury oraz  laserowych systemów pozycjonowania w przypadku stwierdzenia rozbieżności,

- kalibrację systemów obrazowych - ich detektorów, weryfikację poprawności ich kalibracji,

- kontrolę działania i bezpieczeństwa oraz bieżącą konserwację drzwi osłonowych ciężkich w Zakładach Radioterapii i Brachyterapii Zamawiającego,

- Udział w tworzeniu lub konsultowaniu i opiniowaniu dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zamawiającego, w szczególności w zakresie procedury P-405 Nadzór nad aparaturą medyczną lub innej, której zakres będzie dotyczył przedmiotu niniejszej umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnego z obowiązującą na terenie Zamawiającego dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze jakości, BHP i P.poż., środowiska oraz bezpieczeństwa informacji.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznawać się z wprowadzanymi aktualizacjami dokumentacji zgodnie z procedurami Zamawiającego.

Współpraca z innymi komórkami Centrum

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Działem Zamówień Publicznych, Działem Zarządzania i Informatyzacji, Działem Kontraktowania Usług oraz Działem Technologii Medycznych w zakresie obejmującym m.in.:

- aktualizację danych dot. sprzętu i Aparatury medycznej dla celów Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji, zwanego dalej SZOI zgodnie z obowiązującymi w dniu podpisania niniejszej Umowy wymogami zawartymi w odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie;

- udostępnianie niezbędnych informacji oraz danych wymaganych dla realizacji modernizacji, napraw oraz zakupów Aparatury i sprzętu medycznego;

- działania uwzględniające aktualne założenia polityki bezpieczeństwa informatycznego Centrum, których celem jest zapobieganie instalacji szkodliwego oprogramowania oraz niekontrolowanego wycieku danych w obszarze Aparatury i sprzętu medycznego poprzez współpracę merytoryczną z Zamawiającym w zakresie realizacji  nadzoru
oraz zabezpieczenia, uwzględniającą np. wymianę Aparatury i sprzętu medycznego wraz z jej integralnymi zasobami w postaci sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania, weryfikowanie z producentami Aparatury i sprzętu medycznego metod zabezpieczeń możliwych do instalacji w zakresie dopuszczonym przez producenta sprzętu;

Miejscem świadczenia usług Wykonawcy będą obiekty:

1)	Centrum Onkologii w Bydgoszczy;

2)	Centrum Diagnostyczno-Lecznicze we Włocławku;

3)	Zakład Radioterapii we Włocławku;

4)	zmienne lokalizacje mammobusu.

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zabezpieczenia Aparatury i sprzętu medycznego, w zakresie procedur serwisu, kontroli, nadzoru i logistyki będzie realizowane:

- w dni robocze w godz. 6.30 - 21.00 w Centrum Onkologii w Bydgoszczy dla zasobów aparaturowych związanych z systemami radioterapii, brachyterapii i diagnostyki obrazowej oraz specjalistycznego medycznego systemu ARIA;

- w soboty i niedziele przeprowadzanie kontroli parametrycznych aparatury terapeutycznej
i diagnostycznej;

- w dni robocze w godzinach 7.00 do 15.00 w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym i Zakładzie Radioterapii we Włocławku.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia realizacji zadań również poza wskazanymi godzinami realizacji Umowy, w dni ustawowo wolne od pracy, soboty i święta w zakresie nagłych awarii, które mogą spowodować krytyczne przerwanie ciągłości pracy Centrum, oraz prac, które ze względu
na prowadzenie działalności nie mogą zostać wykonane w dni robocze bez przerwania udzielania świadczeń;