Opis Przedmiotu Zamówienia

Część nr 1 – Dostawa ultrasonografu-echokardiografu

Echokardiograf z oprogramowaniem klinicznym

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany Wykonawca zaznacza odpowiednio potwierdzając spełnianie parametru w sposób: „Tak” lub „Tak, wraz z opisem parametru” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent/Kraj | Podać | - |  |
|  | Model/typ | Podać | - |  |
|  | Rok produkcji: 2026 urządzenie i głowice fabrycznie nowe | Tak | - |  |
| II | KONSTRUKCJA |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych przezklatkowych i przezprzełykowych oraz naczyniowych o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii i ergonomii | Tak |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 50 000 000 | Tak, podać | 50 000 000: 0 pkt Więcej od 50 000 000 do 59 999 999: 5 pkt 60 000 000 i więcej: 10 pkt |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3 | Tak, podać | Min. 3: 0 pkt Więcej niż 3: 10 pkt |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości, o przekątnej min. 23” oraz minimalnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Możliwość obrotu monitora względem klawiatury, możliwość pochylenia monitora, możliwość zmiany położenia monitora w poziomie, regulacja w zakresie podnoszenia i obniżania panelu wraz z monitorem. | Tak, podać |  |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo z blokadą ustawionego położenia konsoli | TAK |  |  |
|  | Konsola z panelem dotykowym, min. 12 cali. Możliwość wyświetlenia na panelu wirtualnej klawiatury | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 2 MHz do 17 MHz | Tak |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 2 - 40 cm | Tak, podać | Zakres 2 – 40: 0 pkt Szerszy zakres: 10 pkt |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej 2D (tzw. Cineloop) min. 200 000 obrazów | Tak, podać | 200 000 obrazów: 0 pkt Więcej niż 200 000 obrazów: 10 pkt |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów | Tak |  |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | Tak |  |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 8 razy w stosunku do jego rzeczywistej wielkości | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli dla dorosłych | Tak |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG | Tak |  |  |
|  | Waga aparatu maks. 115 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220 – 240 V | Tak |  |  |
|  | Maksymalny pobór mocy | Podać |  |  |
| III | TRYBY OBRAZOWNIA I PREZENTACJI |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B - mode) | Tak |  |  |
|  | Podział ekranu na dwa lub cztery niezależne obrazy | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w technice drugiej harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Zakres dynamiki systemu min. 400 dB | Tak, podać | 400 dB: 0 pkt Więcej niż 400 dB: 10 pkt |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D (frame rate) min. 3000 obrazów/s | Tak, podać | 3000 obrazów/s: 0 pkt Więcej niż 3000 obrazów/s: 10 pkt |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 2D | Tak |  |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode | Tak |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu | Tak |  |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego | Tak |  |  |
|  | Kolor M-mode | Tak |  |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem | Tak |  |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum | Tak |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1 do 15 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | Tak |  |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 12 [m/s] | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja korekcji kąta min. +/- 80 stopni | Tak |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie przepływów w niedopplerowskiej technice cyfrowej, która zapewnia wizualizację hemodynamiki naczyń w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie przepływów w technice będącej kombinacją dopplera kolorowegio z techniką cyfrową, która zapewnia lepszą wizualizację granicy naczyń w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak |  |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu. Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | Tak |  |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych | Tak |  |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowicy sektorowej objętościowej, 3 płaszczyzny uzyskane jednoczasowo z obrazu wolumetrycznego z możliwością ich dowolnego przesuwania i rotacji w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Jednoczasowe obrazowanie 3 projekcji koniuszkowych 2D, 2D + kolor Doppler w czasie rzeczywistym z jednego cyklu serca | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne serca min. 10 warstw jednocześnie | Tak |  |  |
|  | Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | Tak |  |  |
|  | Elektroniczna rotacja obrazowania bez konieczności obrotu głowicą – dostępne z konsoli aparatu na głowicach kardiologicznych 3D/4D przezklatkowej i 3D/4D przezprzełykowej | Tak |  |  |
| IV | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE WRAZ Z PAKIETEM OBLICZENIOWYM I RAPORTAMI |  |  |  |
|  | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | Tak |  |  |
|  | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D min.: LVEDV, LVESV, EF, CO w prezentacji M min.: EF, CO | Tak |  |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne min.: MVA, VTI, Qp/Qs Naczyniowe min.: PS, ED, PI, RI | Tak |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED | Tak |  |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | Tak |  |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego | Tak |  |  |
|  | Raport z badania naczyniowego | Tak |  |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań kardiologicznych dorosłych oraz badań naczyniowych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej, procedura programowalnych badań wysiłkowych min. 6 projekcji i min. 10 poziomów obciążenia, wynik wraz z raportem oko byka „Bull-Eye” | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej z głowicy sektorowej 3D/4D z możliwością jednoczesnej akwizycji minimum 2 projekcji jednoczasowo | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wizualizację przepływu kolorowego Dopplera 2D przypominający kolorowego Dopplera 3D, uzyskany dzięki zastosowaniu cieniowania opartego na mocy sygnału przepływu kolorów, które poprawia czytelność obrazów przepływu dla lepszego uwidocznienia intensywności oraz oceny hemodynamiki | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do odwzorowania przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (4D kolor) z możliwość zobaczenia turbulentnych składowych prędkości wewnątrz objętości za pomocą kontroli przezroczystości, dedykowany do badań kardiologicznych na głowicach przezprzełykowych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wizualizację złożonych struktur np. zastawek z obu stron jednocześnie, celem lepszej oceny struktur serca na obrazach 3D/4D | Tak |  |  |
|  | oprogramowanie do automatycznej kwantyfikacji najczęstszych pomiarów odległości wykonywanych na przymostkowych obrazach PLAX 2D | Tak |  |  |
|  | automatyczne lub półautomatyczne narzędzie do jednoczesnej kwantyfikacji objętości lewej komory i lewego przedsionka oraz frakcji wyrzutowej. W tym pomiaru masy lewej komory i wskaźnika sferyczności. | Tak |  |  |
|  | oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości lewego przedsionka serca w oparciu o projekcje 2D 4CH (4 jamy w osi długiej) oraz 2D 2CH (2 jamy w osi długiej) oraz obliczania parametrów Reservoir Strain, Conduit Strain, Contraction Strain. oraz Emptying Fraction | Tak |  |  |
|  | automatyczne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji (bez konieczności ręcznej interakcji poza uruchomieniem narzędzia) do analizy kurczliwości lewej komory serca i obliczania parametru Longitudinal Global Strain Prezentacja wyników w postaci wykresu „Bull eye,” bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” | Tak |  |  |
|  | Automatyczne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji (bez konieczności ręcznej interakcji poza uruchomieniem narzędzia) do pomiaru frakcji wyrzutowej lewej komory serca, Bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej prawej komory serca oraz obliczania parametru Global Strain., Free Wall Strain oraz TAPSE | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczenia parametrów 4D strain lewej komory serca zawierające następujące parametry strain: - powierzchniowy (area strain), podłużny (longitudinal strain), obwodowe (area circumferential), radialne (area radial), obrotowe (area twist), torsion strain. Wszystkie wyniki przedstawione jako odkształcenia globalne i regionalne w oparciu o metodę śledzenia markerów akustycznych „speckle tracking” z obrazów wolumetrycznych | Tak |  |  |
|  | o oprogramowanie pozwalające na umieszczenie wirtualnego źródła światła min. 2 źródła światła, celem podświetlenia struktur serca na obrazach 4D | Tak |  |  |
|  | o oprogramowanie w trybie 4D pozwalające na zmianę przezierności tkanek pomiędzy jamami, strukturami aby lepiej zobrazować struktury wewnętrzne lub zapobiec zasłanianiu przepływu kolorowego przez tkanki | Tak |  |  |
| V | ARCHIWIZACJA |  |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 2 gniazda USB | Tak |  |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na zewnętrznych nośnikach pamięci typu pendrive w formatach min.: DICOM, MPEG, JPEG, RawDATA | Tak |  |  |
|  | Zapis obrazów w postaci surowych danych echograficznych celem m. in. analizy regionalnej na stacji roboczej | Tak |  |  |
|  | Lokalne Archiwum Pacjentów. Funkcje zmian (postprocessingu) na obrazach z archiwum systemu, minimum: 2D (B-Mode) – (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Dynamika - Mapy szarości Doppler kolorowy CFM (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Symultaniczna prezentacja B+B/CFM - Odwracanie kierunku przepływu PW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Szybkość obrazowania (skala czasu) CW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Korekcja kąta - Inwersja spektrum | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość podpięcia zewnętrznego monitora przez gniazdo HDMI lub display port | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 - QUERY/RETRIEVE - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Modality WORKLIST | Tak |  |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps | Tak |  |  |
| VI | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Sektorowa matrycowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica wolumetryczna 3D/ 4D do badań kardiologicznych dorosłych, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 1,5 – 5,0 MHz | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt pola obrazowania nie mniej niż 90º | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min. 5000 | Tak, podać |  |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym 3 płaszczyzny jednocześnie | Tak |  |  |
|  | Elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica przezprzełykowa matrycowa 3D/ 4D do badań kardiologicznych dorosłych, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 3 -7 MHz | Tak |  |  |
|  | Liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500 | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 90° | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania w zakresie kąta min.: od 0° do 180° co 1° | Tak, podać |  |  |
|  | Elektroniczna głowica liniowa pasmo min. 3.0 – 10,0 MHz, | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość kryształów min. 190 | Tak |  |  |
|  | Szerokość pola widzenia min. 44 mm | Tak |  |  |
|  | Elektroniczna głowica convex do badań brzucha pasmo min. 1.5 – 5,0 MHz, | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość kryształów min. 190 | Tak |  |  |
|  | zasięg min. 45 cm, kąt widzenia min. 65° | Tak |  |  |
| VII | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY ECHKARDIGRAFU (dostępne na dzień składania oferty) |  |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy o Oprogramowanie bazujące na obrazowaniu 4D do obliczania parametrów objętości prawej komory serca oraz parametrów RV FAC i TAPSE | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy o oprogramowanie do obliczenia parametrów indeks pracy oraz wydajności pracy lewej komory mięśnia sercowego z możliwością oceny krzywej ciśnienie / odkształcenie | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie pozwalające na fuzję obrazów echokardiografu z obrazami z CT celem lepszej identyfikacji struktur serca na obrazach 4D | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie pozwalające na umieszczenie markerów (znaczników) min 2 markery, celem identyfikacji zaznaczonych struktur serca na obrazach 4D | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie pozwalające na ciągłe obrazowanie z wykorzystaniem kontrastu o niskim MI w czasie rzeczywistym, aby generować sygnały zwrotne z obrazowania pęcherzyków bez ich niszczenia | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o sondę sektorową matrycową , 3D/ 4D , o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 3 -8 MHz, liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500, kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 115°, Tryb Triplex (B+CD +PWD) (B+CD +CWD) | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów objętości i parametrów kurczliwości strain lewego przedsionka serca z obrazów 4D | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów zastawki mitralnej z obrazów 4D | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów zastawki aortalnej z obrazów 4D | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów pierścienia zastawki trójdzielnej z obrazów 4D | Tak |  |  |
| VIII | POZOSTAŁE: Możliwość rozbudowy o stację roboczą do postprocessingu współpracującą z zaoferowanym echokardiografem |  |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy - współpraca Echokardiografu z stacją roboczą do postprocessingu posiadającą automatyczne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji ( bez konieczności ręcznej interakcji poza uruchomieniem narzędzia) do analizy kurczliwości lewej komory serca i obliczania parametru Longitudinal Global Strain Prezentacja wyników w postaci wykresu „Bull eye,” Bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy - współpraca Echokardiografu z stacją roboczą do postprocessingu posiadającą oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości lewego przedsionka serca w projekcjach 2D 4CH (4 jamy w osi długiej) oraz 2D 2CH (2 jamy w osi długiej) oraz obliczania parametrów Reservoir Strain, Conduit Strain, Contraction Strain. oraz Emptying Fraction | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy - współpraca Echokardiografu z stacją roboczą do postprocessingu posiadającą oprogramowanie do obliczenia parametrów 4D strain zawierające następujące parametry strain: - powierzchniowy (area strain), -podłużny (longitudinal strain), -obwodowy (area circumferential), radialny (area radial), obrotowy (area twist), torsion strain. Wszystkie wyniki przedstawione jako odkształcenia globalne i regionalne metodą śledzenia markerów akustycznych „speckle tracking” z obrazów wolumetrycznych | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy - współpraca Echokardiografu z stacją roboczą do postprocessingu posiadającą oprogramowanie bazujące na obrazowaniu 4D do obliczania parametrów objętości prawej komory serca oraz parametrów RV FAC i TAPSE | Tak |  |  |
|  | Współpraca Echokardiografu z stacją roboczą do postprocessingu posiadającą oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów objętości i parametrów kurczliwości strain lewego przedsionka serca z obrazów 4D | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy - współpraca Echokardiografu z stacją roboczą do postprocessingu posiadającą oprogramowanie pozwalające na analizy Strain, Strain Rate z analizą ilościową (minimum 6 krzywych) funkcja bazujące na Dopplerze Kolorowym Tkankowym | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy - współpraca Echokardiografu z stacją roboczą do postprocessingu posiadającą oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów zastawki mitralnej z obrazów 4D | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy - współpraca Echokardiografu z stacją roboczą do postprocessingu posiadającą oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów zastawki aortalnej z obrazów 4D | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy - współpraca a Echokardiografu z stacją roboczą do postprocessingu posiadającą oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów pierścienia zastawki trójdzielnej z obrazów 4D | Tak |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy - współpraca Echokardiografu z stacją roboczą do postprocessingu posiadającą oprogramowanie pozwalające na fuzję obrazów z archiwum stacji z obrazami z CT celem lepszej identyfikacji struktur serca na obrazach 4D | Tak |  |  |

Urządzenie musi obsługiwać komunikację z systemem PACS zamawiającego w standardzie DICOM oraz posiadać kartę sieciową rj45 oraz wifi.

W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie koszty integracji z systemem PACS po stronie dostawcy aparatu (z wyłączeniem kosztów po stronie systemu PACS Zamawiającego).

Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenia

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu dla lasera naczyniowego | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja sprzętu min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat od daty dostawy | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem), wraz z wpisem o instalacji, sprawności i datą kolejnego przeglądu technicznego | TAK |  |
|  | Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi | TAK, podać |  |

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Tzn. wpisanie w którejkolwiek z pozycji „nie spełnia lub NIE” (z zastrzeżeniem pozycji, gdzie jest to dopuszczalne), skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.