Opis Przedmiotu Zamówienia

Część nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego

1. Aparat EKG

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametr oferowany Wykonawca zaznacza odpowiednio potwierdzając spełnianie parametru w sposób: „Tak” lub „Tak, wraz z opisem parametru” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dotykowy ekran min. 12,0 cali True Color (24 bpp 16.7 M kolorów) o rozdzielczości 1280 x 800 px. | Tak Dotykowy ekran min. 12,0 cali – 10 pkt Mniejszy – 0 pkt |  |
| 2. | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. - Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa) | Tak |  |
| 3. | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami | Tak |  |
| 4. | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | Tak |  |
| 5. | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod | Tak |  |
| 6. | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | Tak |  |
| 7. | Możliwość wyposażenia w czytnik kodów kreskowych i QR | Tak/Nie Możliwość wyposażenia w czytnik kodów kreskowych i QR – 10 pkt Brak – 0 pkt |  |
| 8. | Co najmniej trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora, w tym co najmniej za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, - diody LED | Tak |  |
| 9. | Taca na papier mieszcząca co najmniej 42 metry bieżące papieru w jednym arkuszu | Tak |  |
| 10. | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | Tak |  |
| 11. | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach: Długość 280 mm ± 0.2 mm; Szerokość 210 mm ± 0.5 mm; Oraz Długość 280 mm ± 0.2 m m; Szerokość 214,5 mm ± 0.5 mm. Wykrywanie znacznika perforacji | Tak |  |
| 12. | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania - Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | Tak |  |
| 13. | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - imię i nazwisko pacjenta, - identyfikator pacjenta, - godzina, - wskaźnik naładowania baterii, - powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - zapis krzywych EKG, - ciśnienie krwi, - waga i wzrost pacjenta, - oznaczenia elektrod, - ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - asystent podłączenia elektrod, - wskazanie odłączenia elektrod, - login wykonującego badanie, - Wizualna prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych | Tak |  |
| 14. | Automatyczne pobieranie daty urodzenia i płci pacjenta z numeru ID | Tak |  |
| 15. | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | Tak |  |
| 16. | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | Tak |  |
| 17. | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | Tak |  |
| 18. | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | Tak |  |
| 19. | Rejestracja i ocena późnych potencjałów komorowych w profilu SAECG | Tak/Nie Rejestracja i ocena późnych potencjałów komorowych w profilu SAECG – 10 pkt Brak – 0 pkt |  |
| 20. | „Profil Niestandardowy” dla spoczynkowego EKG. - Rejestracja od 1 do 12 kanałów EKG - Długość zapisu od 10 sekund do 2 minut - Wyświetlanie, drukowanie, przechowywanie i eksport do oprogramowania | Tak |  |
| 21. | Przycisk „Szybkie EKG” na ekranie logowania. - Umożliwia zarejestrowanie i wydrukowanie badania EKG bez logowania (dla sytuacji awaryjnych), - Zapobieganie dostępu do przechowywanych danych pacjentów i ustawień urządzenia | Tak |  |
| 22. | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | Tak |  |
| 23. | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | Tak |  |
| 24. | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | Tak |  |
| 25. | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | Tak |  |
| 26. | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | Tak |  |
| 27. | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | Tak |  |
| 28. | 10 fizycznych odprowadzeń | Tak |  |
| 29. | 12 kanałów EKG | Tak |  |
| 30. | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | Tak |  |
| 31. | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | Tak |  |
| 32. | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | Tak |  |
| 33. | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | Tak, podać |  |
| 34. | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | Tak, podać |  |
| 35. | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | Tak, podać |  |
| 36. | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego EKG | Tak, podać |  |
| 37. | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. | Tak, podać |  |
| 38. | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | Tak |  |
| 39. | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer | Tak |  |
| 40. | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów | Tak |  |
| 41. | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz | Tak |  |
| 42. | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny | Tak |  |
| 43. | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | Tak |  |
| 44. | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | Tak |  |
| 45. | System zdalnego sterowania umożliwiający przeprowadzenie zapisu EKG ze znacznej odległości oraz ocenę jakości kontaktu elektrod | Tak |  |
| 46. | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz | Tak |  |
| 47. | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity | Tak |  |
| 48. | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | Tak |  |
| 49. | Możliwość regulacji punktu +J co najmniej od +40 do +100 ms | Tak, podać |  |
| 50. | Zakres pomiaru tętna: co najmniej 30-300 BPM | Tak, podać |  |
| 51. | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | Tak |  |
| 52. | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 400 raportów | Tak, podać |  |
| 53. | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 1,5 godziny | Tak, podać |  |
| 54. | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 3,5 godziny | Tak, podać |  |
| 55. | Czas ładowania max. 4 godziny | Tak, podać |  |
| 56. | Wbudowane fabrycznie minimum 4 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 57. | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI | Tak |  |
| 58. | Tryb Hotspot WiFi i LAN | Tak |  |
| 59. | Możliwość zewnętrznego drukowania sieciowego - WiFi i LAN | Tak |  |
| 60. | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | Tak |  |
| 61. | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. | Tak |  |
| 62. | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | Tak |  |
| 63. | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | Tak |  |
| 64. | Urządzenie spełniające normy/posiadające certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) | Tak |  |
| 65. | W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia wyposażony w: - Blat poziomy z rączką i fabrycznie wywierconymi otworami do przymocowania urządzenia - Cztery podwójne kółka, każde wyposażone w hamulec nożny - Kuwetę na akcesoria - Uchwyt na kabel pacjenta | Tak |  |
| 66. | Wyposażenie w stolik jezdny, dodatkowa kuweta na akcesoria | Tak |  |

2. System holtera EKG

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametr oferowany Wykonawca zaznacza odpowiednio potwierdzając spełnianie parametru w sposób: „Tak” lub „Tak, wraz z opisem parametru” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Współpraca z platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | Tak |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | Tak |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | Tak |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | Tak Współpraca 12, 7, 3 kanałowymi – 10 pkt Współpraca z jednym typem – 0 pkt |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | Tak |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia | Tak |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV w formie tabelarycznej HRV trendy - Analiza ST w formie tabelarycznej ST trendy -QT, QTc w formie analizy tabelarycznej QT, QTc trendy Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a Wykresy QT/RR oraz QT/HR - PQ w formie analizy tabelarycznej PQ trendy Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR | Tak |  |
|  | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski - pacjent w stanie spoczynku | Tak |  |
|  | Obrazowanie Waterfall | Tak |  |
|  | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | Tak |  |
|  | Obrazowanie Poincaré | Tak |  |
|  | Histogramy RR | Tak |  |
|  | Wykres PSD | Tak |  |
|  | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | Tak |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | Tak |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | Tak |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | Tak |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem programowym i hasłem | Tak Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem programowym i hasłem – 10 pkt Zabezpieczenie pojedyncze – 0 pkt |  |
|  | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | Tak |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | Tak |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | Tak |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | Tak |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | Tak |  |
|  | Możliwość scalania szablonów | Tak |  |
|  | Możliwość usunięcia szumów | Tak |  |
|  | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | Tak |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | Tak/Nie Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie – 10 pkt Brak – 0 pkt |  |
|  | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | Tak |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów | Tak |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami | Tak |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | Tak |  |
|  | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | Tak |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | Tak |  |
|  | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | Tak |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | Tak |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | Tak |  |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia | Tak |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | Tak |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie winno stanowić jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | Tak |  |

Rejestrator holtera EKG

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametr oferowany Wykonawca zaznacza odpowiednio potwierdzając spełnianie parametru w sposób: „Tak” lub „Tak, wraz z opisem parametru” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator 3-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | Tak |  |
| 2. | Zapis danych w trybie 3 kanałowym z 5 elektrod | Tak Zapis danych w trybie 3 kanałowym z 5 elektrod – 10 pkt Zapis danych w trybie 3 kanałowym z większej ilości elektrod – 0 pkt |  |
| 3. | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 | Tak |  |
| 4. | Klawiatura: Mikroprzełączniki | Tak |  |
| 5. | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | Tak |  |
| 6. | Czas zapisu: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin | Tak |  |
| 7. | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | Tak |  |
| 8. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Tak |  |
| 9. | Wyświetlacz LCD, co najmniej 2” o rozdzielczości 128x64 | Tak, podać |  |
| 10. | Waga rejestratora | Tak Waga rejestratora – do 110g – 10 pkt Waga rejestratora 111-120g – 5 pkt Waga większa niż 120g – 0 pkt |  |
| 11. | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 25 mm | Tak, podać |  |
| 12. | Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD | Tak |  |
| 13. | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | Tak |  |
| 14. | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | Tak |  |
| 15. | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | Tak |  |
| 16. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | Tak |  |
| 17. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do co najmniej 2 GB | Tak |  |
| 18. | Detekcja pracy stymulatora | Tak/Nie Detekcja pracy stymulatora – 10 pkt Bez – 0 pkt |  |
| 19. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | Tak |  |
| 20. | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | Tak |  |
| 21. | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | Tak |  |
| 22. | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | Tak |  |
| 23. | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | Tak |  |
| 24. | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | Tak |  |
| 25. | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | Tak |  |
| 26. | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | Tak |  |
| 27. | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | Tak |  |
| 28. | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm | Tak |  |
| 29. | Obudowa z PC-ABS | Tak |  |
| 30. | Zakres dynamiczny: 66 mVPP | Tak |  |
| 31. | Napięcie: 152 μV | Tak |  |
| 32. | Maksymalny zasięg napięcia wejściowego: ±393 mV DC | Tak |  |

Rejestrator holtera ciśnienia

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametr oferowany Wykonawca zaznacza odpowiednio potwierdzając spełnianie parametru w sposób: „Tak” lub „Tak, wraz z opisem parametru” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania badania trwającego powyżej 50 godz. | Tak Możliwość wykonania badania trwającego powyżej 50 godz. – 10 pkt Poniżej – 0 pkt |  |
| 2. | Pojemność pamięci: minimum 600 pomiarów | Tak, podać |  |
| 3. | Zakres pomiaru ciśnienia krwi: do najmniej 25 - 260 mmHg | Tak, podać |  |
| 4. | Zakres pomiaru Pulsu: co najmniej 40 - 200 uderzeń na minutę | Tak, podać |  |
| 5. | Dokładność pomiaru ± 3mmHg lub ± 2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | Tak, podać |  |
| 6. | Metoda pomiaru oscylometryczna, szybkie wypuszczanie, pomiar podczas pompowania | Tak |  |
| 7. | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | Tak |  |
| 8. | Pompa kontrolowana automatycznie | Tak |  |
| 9. | Sensor ciśnienia: piezorezystancyjny | Tak |  |
| 10. | Bezgłośna praca pompy | Tak |  |
| 11. | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | Tak/Nie Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku – 10 pkt Bez – 0 pkt |  |
| 12. | Komunikacja z komputerem poprzez port USB-C | Tak |  |
| 13. | Tryb nocny: Sygnały dźwiękowe są automatycznie wyłączane w godzinach 22:00-6:00 celem zapewnienia pacjentowi komfortowego snu. Alerty krytyczne (w tym wykrycie niskiego poziomu baterii lub odłączenia mankietu) pozostają aktywne i słyszalne, aby zapewnić natychmiastową reakcję na wszelkie problemy, zapobiegając utracie danych w okresie nocnym | Tak |  |
| 14. | Przycisk informacji o zażyciu leku | Tak |  |
| 15. | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi spełniające wspólną normę opracowaną przez AAMI, ESH oraz ISO tj. 81060-2 (aktualizacja - Amd 2:2024), spełnianie wymagań BISH (dawne: BSH) | Tak |  |
| 16. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | Tak |  |
| 17. | System sprawdzający naładowanie akumulatora w momencie jego włożenia: Wyświetlenie stanu akumulatora w trakcie uruchamiania rejestratora | Tak |  |
| 18. | System weryfikacji poprawności włożenia akumulatora i wystartowania badania | Tak |  |
| 19. | Wyświetlanie obecnego czasu (godziny i minuty) na urządzeniu | Tak |  |
| 20. | Zasilanie z dedykowanego akumulatora | Tak |  |
| 21. | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika i pacjenta | Tak |  |
| 22. | Waga z włożonym akumulatorem | Tak Waga z włożonym akumulatorem do 140g – 10 pkt Waga z włożonym akumulatorem 141 - 160g – 5 pkt Większa waga niż 160g – 0 pkt |  |
| 23. | Waga z włożonym akumulatorem i średnim mankietem do 270g | Tak, podać |  |
| 24. | Rozmiary rejestratora: nie więcej niż 90 x 90 x 30 mm | Tak, podać |  |
| 25. | W zestawie z rejestratorem: - etui na urządzenie z paskiem, - mankiet średni, - dwa akumulatory, ładowarka z przewodem i zasilaczem - dwie klapki na baterię w tym jedna zapasowa - zapinka do rękawa ubrania pacjenta - przewód USB do transmisji danych | Tak |  |
| 26. | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 24-32 cm - średni (ma być częścią zestawu) 32-38 cm - duży (nie jest częścią zestawu) 20-24 cm - mały (nie jest częścią zestawu) | Tak |  |
| 27. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 28. | Mankiet i urządzenie łączą się ze sobą poprzez trwałe metalowe złącza | Tak |  |
| 29. | Automatyczne powtarzanie nieudanego zaplanowanego pomiaru po 1 minucie | Tak |  |
| 30. | System eliminacji artefaktów (w tym ruchowych): Mankiet automatycznie pompuje się ponownie, jeśli wystąpią zakłócenia np. spowodowane ruchem. Łącznie do trzech pompowań | Tak |  |
| 31. | Wbudowane zabezpieczenie uniemożliwia wykonanie dwóch pomiarów jeden po drugim - minimalna przerwa miedzy pomiarami 30 sekund | Tak |  |
| 32. | Wbudowane zabezpieczenie. Wciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniu powoduje natychmiastowe zaprzestanie procedury pomiaru i spuszczenie powietrza | Tak |  |
| 33. | Urządzenie sygnalizuje zbliżanie się pomiaru oraz rozpoczęcie pomiaru w sposób umożliwiający jednoznaczne odróżnienie obu tych zdarzeń | Tak |  |
| 34. | Hybrydowe powiadomienie o zbliżającym się pomiarze, dźwiękowe i wizualne przy pomocy dwóch diod LED. Sygnalizacja następuje 20 sekund przed rozpoczęciem pomiaru | Tak |  |
| 35. | Hybrydowe powiadomienie o rozpoczęciu pomiaru: dźwiękowe i wizualne przy pomocy dwóch diod LED | Tak |  |

Stacja robocza do próby wysiłkowej

- Procesor min. i5

- Pamięć min. 8 GB

- Dysk 1TB lub więcej

- Monitor min. 24 cale fullhd

- Drukarka laserowa

- 6x złącze usb

- Czytnik kart SD

3. Próba wysiłkowa

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametr oferowany Wykonawca zaznacza odpowiednio potwierdzając spełnianie parametru w sposób: „Tak” lub „Tak, wraz z opisem parametru” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | Tak |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | Tak |  |
|  | Modyfikacje pozycji punktu J | Tak |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | Tak/Nie Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz – 10 pkt Bez któregokolwiek z powyższych – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP | Tak |  |
|  | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie | Tak |  |
|  | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia | Tak Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia – 10 pkt Automatyczna lub ręczna zmiana obciążenia – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia | Tak |  |
|  | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym | Tak |  |
|  | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby | Tak |  |
|  | W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) | Tak |  |
|  | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu | Tak |  |
|  | Trendy ST dla wszystkich kanałów | Tak |  |
|  | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia | Tak |  |
|  | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | Tak |  |
|  | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania | Tak |  |
|  | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych | Tak |  |
|  | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia | Tak |  |
|  | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) | Tak |  |
|  | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG | Tak |  |
|  | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania | Tak |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | Tak |  |
|  | Cyrkiel do pomiarów manualnych | Tak/Nie Cyrkiel do pomiarów manualnych – 10 pkt Bez – 0 pkt |  |
|  | Konfigurowanie raportu końcowego | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni | Tak |  |
|  | Archiwizacja danych medycznych | Tak |  |
|  | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów | Tak |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | Tak |  |
|  | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 | Tak |  |
|  | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International | Tak |  |
|  | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody | Tak |  |
|  | Jezdne stanowisko stojące z miejscem na komputer i drukarkę | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł automatycznego pomiaru NIBP i SpO2 w trakcie próby wysiłkowej zintegrowany z oprogramowaniem do próby wysiłkowej (pomiary automatycznie i bez dodatkowej ingerencji użytkownika są podawane i zapisują się w badaniu) | Tak |  |
|  | Podciśnieniowy system aplikacji elektrod zintegrowany z oprogramowaniem i stolikiem | Tak |  |

BIEŻNIA

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametr oferowany Wykonawca zaznacza odpowiednio potwierdzając spełnianie parametru w sposób: „Tak” lub „Tak, wraz z opisem parametru” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary: Długość: max. 205cm Szerokość max. 80 cm Wysokość: max. 115 cm | Tak, podać |  |
| 2. | Powierzchnia do biegania: 50 x 150 cm tolerancja +/- 2% | Tak, podać |  |
| 3. | Wysokość pasa od podłogi | Tak Wysokość pasa od podłogi: 17 cm – 10 pkt Wysokość pasa od podłogi: 18-20 cm – 5 pkt Więcej niż 20cm – 0 pkt |  |
| 4. | Wysokość poręczy od podłogi: 93 cm tolerancja +/- 2% | Tak, podać |  |
| 5. | Waga: 165 kg tolerancja +/- 2% | Tak, podać |  |
| 6. | Maksymalna waga pacjenta | Tak Maksymalna waga pacjenta: nie mniej niż 200 kg lub więcej – 10 pkt Mniejsza waga pacjenta – 0 pkt |  |
| 7. | Zakres prędkości: 0 - 20 km/h | Tak |  |
| 8. | Przyrost prędkości: 0,1 km/h | Tak |  |
| 9. | Zakres nachylenia: 0 - 25 % | Tak |  |
| 10. | Przyrost nachylenia: 0.5 % | Tak |  |
| 11. | Silnik pasa bieżni: Asynchroniczny 2 KM | Tak |  |
| 12. | Silnik podnoszenia: 90 watów DC | Tak |  |
| 13. | Przyciski zatrzymania awaryjnego | Tak Dwa lub więcej przycisków zatrzymania awaryjnego – 5 pkt Jeden przycisk – 0 pkt |  |
| Zasilanie |  |  |  |
| 14. | Maksymalna moc wejściowa: 2.1 kVA | Tak |  |
| 15. | Pas bieżni: Absorbujący uderzenia, samosmarujący system, grubość 2.7 mm | Tak |  |
| 16. | Działanie: Zdalne sterowanie | Tak |  |
| 17. | Port szeregowy: Asynchroniczny RS 232 | Tak |  |
| 18. | Złącze: DB9 F | Tak |  |
| 19. | Szybkość transmisji: 4800 bps | Tak |  |
| 20. | Bieżnia wyposażona w ekran sterujący | Tak |  |
| 21. | Warunki pracy Temperatura: co najmniej od 10 do 40 C° Wilgotność: Mniejsza niż 85% | Tak |  |
| 22. | Warunki przechowywania i transportu Temperatura: Od -10 do 60 C° Wilgotność: Mniejsza niż 90% Pakowanie: Kartonowe pudło z drewnianą paletą | Tak |  |
| Zasilanie |  |  |  |
| 23. | Napięcie sieciowe 230 V AC, 50-60 Hz, ±10% | Tak |  |
| 24. | Włącznik zasilania sieciowego z tyłu bieżni, pozycja 0 (off) i I (on) | Tak |  |
| 25. | Główny przewód zasilający: Nierozłączny, 2P+T, przekrój co najmniej 3 x 2.5 mm2, długość: 3.5 m | Tak, podać |  |

Cykloergometr

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametr oferowany Wykonawca zaznacza odpowiednio potwierdzając spełnianie parametru w sposób: „Tak” lub „Tak, wraz z opisem parametru” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytelny dotykowy wyświetlacz 10,0” LCD/LED | Tak, co najmniej 10,0” LCD/LED |  |
|  | Zakres prędkości | Tak Zakres prędkości: 3-130 obr./min – 5 pkt Mniejszy zakres – 0 pkt |  |
|  | Wielofunkcyjna konsola cyfrowa | Tak |  |
|  | Możliwy pomiar czasu, dystansu (km), czasu do (km), kalorii (Kcal), Watt (Watt), RPM (Obroty na minutę) oraz Prędkości (km/h) | Tak |  |
|  | Obciążenie niezależne od prędkości | Tak Obciążenie 0-700W niezależne od prędkości – 10 pkt Mniejszy zakres – 0 pkt |  |
|  | Wysiłek zwiększany krokowo o 1 wat | Tak |  |
|  | Wizualizacja prędkości za pomocą kolorowej skali pedałowania | Tak |  |
|  | Mechanizm hamowania: Sterowany komputerowo hamulec wiroprądowy z pomiarem momentu obrotowego; prędkość niezależna lub zależna od obrotów. | Tak |  |
|  | Hamulec elektrodynamiczny niezależny od liczby obrotów | Tak |  |
|  | 7 programów treningowych (25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, Ramp) | Tak |  |
|  | Możliwość stworzenia dodatkowych co najmniej 100 programów treningowych | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wykresu treningu na wyświetlaczu konsoli | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania | Tak |  |
|  | Dopuszczalna waga użytkownika co najmniej 180 kg | Tak |  |
|  | Regulacja kierownicy: obrót kierownicy o 360° | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska | Tak Regulacja wysokości siedziska: według postury co najmniej od 120 cm do 210 cm – 10 pkt Mniejszy zakres – 0 pkt |  |
|  | Regulacja siedziska w poziomie | Tak |  |
|  | Regulowane pedały | Tak |  |
|  | Wbudowane koła do przemieszczania | Tak |  |
|  | Waga i wymiary (+/- 3%): Szerokość 53 cm długość 110 cm wysokość 130 cm Waga 60 kg | Tak |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: zdalne sterowanie poprzez RS232 | Tak |  |
|  | Zasilanie 100-240V~, 50-60 Hz 1.6-0.7A | Tak |  |
|  | Zgodność z EWG 93/42 | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru języka | Tak |  |

Stacja robocza do próby wysiłkowej

- Procesor min. i5

- Pamięć min. 8 GB

- Dysk 1TB lub więcej

- Monitor min. 24 cale fullhd

- Drukarka laserowa

- 6x złącze usb

- Czytnik kart SD

- Kompatybilna ze stolikiem jezdnym do próby wysiłkowej

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza ewentualnymi materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego.

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Tzn. wpisanie w którejkolwiek z pozycji „nie spełnia lub NIE” (z zastrzeżeniem pozycji, gdzie jest to dopuszczalne), skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.