| lp. | Przedmiot zamówienia | Opis Przedmiotu Zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulania w zestawie z komputerem | Szczegółowe parametry techniczne zostały określone w tabeli „Parametry graniczne.” | 1 kpl. |

Parametry graniczne

| Lp. | Parametry wymagane aparatu |  | Parametr wymagany | Wartość oferowana - podać proponowane rozwiązanie i wskazać dokument przedmiotowy wraz z numer strony na potwierdzenie spełniania parametru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe- wymagany rok produkcji: min. 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Aparat w wersji do zawieszenia na kolumnie posiadanej przez Zamawiającego |  | TAK |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w koła transportowe do przesuwania i ustawiania urządzenia |  | TAK |  |  |  |
|  | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa x 100 |  | TAK |  |  |  |
|  | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w czasie znieczulania |  | TAK |  |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 45 minut |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane, regulowane - co najmniej trzystopniowe, oświetlenie powierzchni roboczej |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Jedna duża szuflada na akcesoria, blokowana |  | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora lub na ekranie LCD monitora stanu aparatu do znieczulania |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O |  | TAK |  |  |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta |  | TAK |  |  |  |
|  | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki wykorzystujące do pomiaru zasadę termoanemometrii elektrycznej. Czujniki mogą być sterylizowane parowo |  | TAK |  |  |  |
|  | Wirtualne przepływomierze, stężenie O2 w mieszaninie podawanej do pacjenta i przepływ świeżych gazów prezentowane na ekranie głównym aparatu |  | TAK |  |  |  |
|  | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 15 l/min |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Złącza do podłączenia dwóch parowników |  | TAK |  |  |  |
| Respirator, tryby wentylacji |  |  |  |  |  |  |
|  | Respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator z napędem pneumatycznym nie zużywający tlenu do napędu |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo |  | TAK |  |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo |  | TAK |  |  |  |
|  | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) |  | TAK |  |  |  |
|  | CPAP/PSV |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja Pauzy (wstrzymanie pracy respiratora na czas odłączenia pacjenta - odessanie śluzu lub zmiana pozycji pacjenta na stole), czas trwania pauzy regulowany w zakresie do min. 2 minut |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie (np. przy znieczuleniu miejscowym, po ekstubacji). Aktywny pomiar gazów, aktywne monitorowanie bezdechu. |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Tryb typu: HLM, CBM, do stosowania gdy pacjent podłączony jest do maszyny płucoserce |  | TAK |  |  |  |
|  | Ze względów bezpieczeństwa automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: - po zaniku O2 na 100 % powietrze - po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje: rekrutacji jednoetapowej i rekrutacji wieloetapowej |  | TAK |  |  |  |
|  | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze |  | TAK |  |  |  |
| Regulacje |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechowej min. od 3 do 100 odd/min |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres regulacji plateau min. od 5% do 60% |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres regulacji I:E min. od 4:1 do 1:8 |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo min. od 10 do 1500 ml |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zakres regulacji czułości wyzwalacza min. od 0,3 l/min do 15 l/min |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie min. od 10 do 80 hPa (cmH2O) |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Regulacja czasu narastania ciśnienia – nachylenie (nie dotyczy czasu wdechu) |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Regulacja PEEP w zakresie min. od 2 do 35 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Zmiana PEEP automatycznie zmienia ciśnienie Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika |  | TAK |  |  |  |
| Prezentacje |  |  |  |  |  |  |
|  | Prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) |  | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja pętli oddechowych: p-V, V-przepływ |  | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja minitrendów przy krzywych oddechowych |  | TAK |  |  |  |
|  | Ekonometr (funkcja pozwalająca na optymalny dobór przepływu świeżych gazów) wraz z prezentacją trendu ekonometru |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora |  | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja MV spont, RR spont (objętości minutowej i częstości oddechowej spontanicznej pacjenta) |  | TAK |  |  |  |
|  | Prezentacja trendów graficznych, tabelarycznych, funkcja "Zoom +/ Zoom -" ułatwiająca wybór interesującego okresu czasu, funkcja kursora - prezentacja wartości dla konkretnego punktu w czasie |  | TAK |  |  |  |
| Funkcjonalność |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej min. 15”, ustawianie parametrów za pomocą ekranu dotykowego i pokrętła funkcyjnego |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, dostępna paleta min. 5 kolorów, w celu łatwiejszego odczytu |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych w polach parametrów |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii za pośrednictwem pamięci USB |  | TAK |  |  |  |
|  | Moduł pomiarów gazowych w aparacie. Pomiary i prezentacja: wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyków (sewofluran, izofluran, desfluran). Automatyczna identyfikacja anestetyków wziewnych. Pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki gazowej do systemu oddechowego. |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykrywanie i wskazywanie mieszanin gazów znieczulających, wyświetlanie wartości xMAC |  | TAK |  |  |  |
|  | Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (np. widoku ekranu z wynikami testu gdy zachodzi potrzeba archiwizacji), trendów |  | TAK |  |  |  |
| Alarmy |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja Autoustawienia alarmów |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarm objętości minutowej |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarm stężenia anestetyku wziewnego |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarm wykrycia drugiego anestetyku |  | TAK |  |  |  |
|  | Alarm Niski xMAC. |  | TAK |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. |  | TAK |  |  |  |
| 67. | Prezentowana na ekranie data następnego przeglądu serwisowego |  | TAK |  |  |  |
| 68. | Ssak do odsysania, inżektorowy. Wielorazowy zbiornik na wydzieliny o objętości minimum 700 ml, sterylizacja w autoklawie w temp. do 134°C |  | TAK |  |  |  |
| 69. | Przewody zasilania gazami: O2, N2O i Powietrze, kodowane kolorami, długość 1,5m każdy; wtyki zgodne z normą szwedzką (tzw. AGA) |  | TAK, podać |  |  |  |
| 71. | W pełni automatyczny (czyli bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury) test główny systemu |  | TAK |  |  |  |
| 72. | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności |  | TAK |  |  |  |
| 73. | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalającą na ustawienie oczekiwanego czasu gotowości aparatu do użycia w tym automatycznego przeprowadzenia testu funkcjonalnego |  | TAK |  |  |  |
| 74. | Aktywne odprowadzanie gazów ze wskaźnikiem przepływu, do podłączenia do szpitalnego gniazda odciągu. Rura ewakuacji gazów o długości min. 5 m. Wtyk do gniazda odciągu typu DIN. |  | TAK |  |  |  |
| Wymagane akcesoria dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Zbiornik pochłaniacza CO2 wielorazowy, objętość min. 1400 ml – min. 1 szt. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 76. | Filtry przeciwpyłowe do wielorazowych zbiorników na wapno – min. 5 szt. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 77. | Aparat przygotowany do pracy z wielorazowym i jednorazowymi pochłaniaczami CO2. W dostawie min. 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 78. | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – min. 25 szt. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 79. | Jednorazowe dreny do odsysania – min. 25 szt. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 80. | Jednorazowe, bezlateksowe układy oddechowe, długość rur: wdechowej \ wydechowej co najmniej 170 cm, worek oddechowy 2 L – min. 25 szt. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 81. | Pułapki wodne do zabezpieczające moduł gazowy – min. 12 szt. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 82. | Linie próbkujące – min. 10 szt. |  | TAK, podać |  |  |  |
| Monitor do aparatu, wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe- wymagany rok produkcji: min. 2025 |  | TAK, podać |  |  |  |
| 84. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ/model: |  | TAK, podać |  |  |  |
| 85. | Monitor przeznaczony do monitorowania pacjentów wszystkich kategorii wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków, z łatwym przełączaniem kategorii, powiązanej z algorytmami pomiarowymi i ustawieniami monitora |  | TAK |  |  |  |
| 86. | Monitor pacjenta składający się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, znajdującymi się w dalszej części specyfikacji |  | TAK |  |  |  |
| 87. | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania układu ekranu do aktualnie monitorowanych parametrów, włączającą i usuwającą odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów, bez zakłócania pracy monitora i bez konieczności ręcznego włączania i usuwania tych pól. Wymagane jest działanie "Plug and Play". Pola wyświetlające monitorowane parametry powinny automatycznie zwiększać swoje wymiary wraz ze zmniejszaniem liczby jednocześnie monitorowanych parametrów, wykorzystując do wyświetlania cały ekran monitora. |  | TAK, podać |  |  |  |
| 89. | Monitor wyposażony w kolorowy ekran, z możliwością wyświetlania przynajmniej 10 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu, od jego krawędzi do pola parametrów powiązanych z odpowiadającymi im krzywymi. Przekątna ekranu min. 17” w formacie panoramicznym |  | TAK, podać |  |  |  |
| 90. | Możliwość rozbudowy o jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 16 krzywych dynamicznych w dowolnym momencie, bez wysyłania zestawu do serwisu |  | TAK, podać |  |  |  |
| 91. | Możliwość wyposażenia części stacjonarnej monitora w ekran o przekątnej min. 21" |  | TAK, podać |  |  |  |
| 92. | Możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran kopiujący oraz możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran z niezależną konfiguracją sposobu wyświetlania |  | TAK |  |  |  |
| 93. | Ekran ze sterowaniem dotykowym, z możliwością obsługi w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta i interaktywne sterowanie pomiarami |  | TAK |  |  |  |
| 94. | Sterowanie monitorem za pomocą menu ekranowego w języku polskim: dostęp do często używanych funkcji za pomocą dedykowanych przycisków ekranowych, wybór parametru i funkcji przez dotyk na ekranie, zmiana wartości oraz wybór pozycji z listy przy pomocy pokrętła, zatwierdzanie wyboru przez naciśnięcie pokrętła. |  | TAK |  |  |  |
| 95. | Wyklucza się rozwiązania wykorzystujące do sterowania funkcjami monitora tzw. "gesty dotykowe", które nie zapewniają jednoznaczności wyniku działania |  | TAK |  |  |  |
| 96. | Możliwość rozbudowy monitora o interaktywny dostęp na jego ekranie do zasobów informatycznych sieci komputerowej szpitala, takich jak diagnostyka obrazowa, dane laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, dedykowane strony www, z wyświetlaniem danych na pełnym ekranie oferowanego monitora, z zachowaniem ciągłego podglądu podstawowych monitorowanych parametrów pacjenta na ekranie modułu transportowego. Obsługa dostępu do zasobów sieciowych za pomocą ekranu dotykowego oraz za pomocą klawiatury i myszy |  | TAK |  |  |  |
| 97. | Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania, razem z danymi hemodynamicznymi, danych z podłączonego aparatu do znieczulania i innych urządzeń, w zależności od udostępniania tych danych przez urządzenie źródłowe: w postaci przebiegów dynamicznych, wartości liczbowych parametrów i pętli oddechowych oraz stężeń wszystkich gazów monitorowanych przez aparat. Dane z dodatkowych urządzeń są zapisywane w trendach monitora i udostępniane w sieci do wyświetlania w centrali i innych urządzeniach podłączonych do sieci. Możliwość jednoczesnego podłączenia przynajmniej 3 dodatkowych urządzeń |  | TAK, podać |  |  |  |
| 98. | Monitor wyposażony w narzędzie do precyzyjnej analizy ilościowej i jakościowej zmian jednocześnie przynajmniej 9 wybranych parametrów, wyświetlanych w postaci trendów z ruchomymi kursorami służącymi do wybrania miejsca pomiaru przed zmianą i po zmianie, jednocześnie dla wszystkich obserwowanych parametrów. Wybór parametrów do analizy spośród wszystkich parametrów pochodzących z monitora i z aparatu do znieczulania oraz innych podłączonych urządzeń. Czas wyświetlanych danych w oknach trendów ustawiany przynajmniej od 1 minuty wzwyż. Drukowanie raportu podsumowania analizy. W szczególności narzędzie powinno umożliwić ocenę skutków i udokumentowanie przeprowadzenia manewru rekrutacji płuc |  | TAK, podać |  |  |  |
| 99. | Interfejs ekranowy monitora zharmonizowany z interfejsem oferowanego aparatu do znieczulania, przynajmniej pod względem kolorystyki, wyglądu i położenia na ekranie podstawowych elementów, takich jak przyciski i inne elementy sterujące, pola komunikatów alarmowych |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 100. | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywacja alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), ustawione granice alarmowe poszczególnych parametrów. |  | TAK |  |  |  |
| 101. | Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki) |  | TAK, podać |  |  |  |
| 102. | Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o zdalny dostęp do parametrów mierzonych przez monitor, za pośrednictwem przewodowej i bezprzewodowej sieci szpitala, w oknie przeglądarki internetowej na mobilnych i stacjonarnych urządzeniach komputerowych. Dostęp do podglądu danych z monitorów pacjenta możliwy tylko i wyłącznie przez upoważniony personel, po zalogowaniu się do systemu, za pomocą nazwy i hasła lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych |  | TAK |  |  |  |
| 103. | W przypadku odłączenia zasilania z sieci elektrycznej, monitor ma potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (w 8 torach), temperatury (w 4 torach) i CO2 co najmniej przez 3 godziny oraz zachowuje ciągłość monitorowania przynajmniej w zakresie trendów powyższych parametrów i zdarzeń alarmowych przed odłączeniem zasilania, w trakcie i po przywróceniu zasilania |  | TAK, podać |  |  |  |
| 104. | Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania. Dostępna deklaracja zgodności aparatu z monitorem wydana przez producenta |  | TAK |  |  |  |
| 105. | Możliwość szyfrowania dysków wewnętrznych za pomocą funkcji BitLocker |  | TAK |  |  |  |
| Alarmy |  |  |  |  |  |  |
|  | Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość trwałego i czasowego zablokowania alarmów tylko ciśnienia inwazyjnego, niezależnie od pozostałych alarmów, z odpowiednią sygnalizacją takiego stanu lub inna metoda umożliwiająca przygotowanie linii pomiarowych ciśnienia przed przybyciem pacjenta oraz obsługę linii pomiarowych, bez zakłócania alarmami i bez ograniczania normalnego monitorowania innych parametrów |  | TAK |  |  |  |
|  | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu |  | TAK |  |  |  |
|  | Świetlna sygnalizacja alarmów w trzech kolorach, odpowiadających poziomom alarmów (czerwony, żółty, niebieski), widoczna z każdej strony monitora (360 stopni) |  | TAK |  |  |  |
|  | Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik informujący o wyciszeniu i o zawieszeniu alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia |  | TAK |  |  |  |
|  | Informacja o ustawionej głośności alarmów, stale wyświetlana na ekranie monitora. Wyjątkiem jest wystąpienie zdarzenia alarmowego lub wyciszenie |  | TAK |  |  |  |
| Transport pacjenta |  |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego przenoszenia danych demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego stanowiska na drugie, podłączone do tej samej sieci. Brak konieczności wpisywania jego danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do którego został przeniesiony oraz brak konieczności ręcznego usuwania pacjenta z monitora będącego na stanowisku, które opuścił przenoszony pacjent |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy z możliwością ciągłego monitorowania przynajmniej: EKG w pełnym wymaganym zakresie, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x8), temperatury (x4) oraz CO2 w strumieniu głównym lub bocznym, w szczególności bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu oraz bez konieczności wymiany modułów pomiarowych i układów pacjenta na czas transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów modułu transportowego, urządzeń podłączonych na poprzednim stanowisku, wyników obliczeń oraz zdarzeń alarmowych |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Rozpoczęcie i zakończenie transportu monitora nie wymaga podłączania ani odłączania jakichkolwiek przewodów. Odłączenie i podłączenie modułu transportowego do części stacjonarnej monitora możliwe przy użyciu jednej ręki, bez konieczności demontowania uchwytu transportowego |  | TAK |  |  |  |
|  | Masa modułu transportowego z wbudowanymi modułami do EKG, TEMP, NIBP, CO2 max. 1 kg |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora modułu transportowego minimum przez 3 godziny ciągłego monitorowania |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia sterowanie pracą pompy do kontrpulsacji podczas transportu |  | TAK |  |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 6” |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy modułu transportowego przystosowany do warunków transportowych: zabezpieczony przed nieoczekiwaną zmianą wyświetlanych informacji, a w szczególności przed reagowaniem na krótkie, przypadkowe dotknięcia i przesunięcia palcem, czy palcami po ekranie |  | TAK |  |  |  |
|  | Moduł transportowy, przystosowany do zagrożeń związanych z transportem, odporny na zachlapania (min. IPX4) i upadek z wysokości przynajmniej 1 metra, potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Moduł przystosowany do warunków transportowych z odpowiednim kształtem obudowy ułatwiającym przenoszenie lub zewnętrzny uchwyt, którego nie trzeba demontować na czas dokowania |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o połączenie bezprzewodowe (WiFi) w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz z siecią centralnego monitorowania, uruchamiane samoczynnie bezpośrednio po zdjęciu modułu ze stanowiska pacjenta. |  | TAK |  |  |  |
|  | Transmisja bezprzewodowa WiFi zabezpieczona na poziomie przynajmniej WPA2-PSK lub równoważnym. Rozwiązania inne, niż oparte na standardach przemysłowych, nie będą akceptowane. |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Rozbudowa o WiFi możliwa bez konieczności wysyłania monitora do serwisu. Funkcjonalność WiFi nie może zmienić wymiarów, masy, ani odporności modułu na warunki zewnętrzne. |  | TAK |  |  |  |
|  | Moduł transportowy, zamocowany na stanowisku, przesyła dane do systemu monitorowania przez łącze optyczne, którego nie da się uszkodzić mechanicznie przy dowolnie częstym podłączaniu i odłączaniu modułu z zachowaniem odpowiedniej widoczności ekranu. Automatyczny obrót zawartości ekranu o 180 stopni |  | TAK |  |  |  |
|  | Moduł transportowy zamocowany na stanowisku umożliwia jednoczesną, ciągłą obserwację danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modułu transportowego |  | TAK |  |  |  |
| Możliwości monitorowania parametrów |  |  |  |  |  |  |
| Pomiar EKG |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania oraz jednoczesnego wyświetlania odprowadzeń EKG: 1 (wybieranego przez użytkownika) z 3 elektrod, 7 z 5 elektrod, 8 z 6 elektrod oraz 12 z 10 elektrod, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Włączany na żądanie filtr ograniczający zakłócenia wysokiej częstotliwości, pochodzące z urządzeń do elektrochirurgii |  | TAK |  |  |  |
|  | Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 12 różnych definicji, z możliwością wprowadzenia zmian w poszczególnych definicjach, dotyczących liczby i częstości skurczów komorowych oraz z możliwością zmiany poziomu poszczególnych alarmów arytmii, w zakresie: wysoki, średni, niski |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość ciągłego monitorowania migotania przedsionków (A-Fib) |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ciągłego monitorowania QT/QTc dla pacjentów dorosłych oraz dzieci. Możliwość obliczania wartości QTc za pomocą jednego z poniższych wzorów: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges |  | TAK, podać |  |  |  |
| Pomiar oddechu |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie oddechu metodą impedancyjną z elektrod EKG (wartości liczbowe i krzywa dynamiczna), z możliwością zmiany odprowadzenia wybranego do monitorowania (I albo II), bez konieczności przepinania przewodu EKG ani zmiany położenia elektrod na pacjencie |  | TAK |  |  |  |
| Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem publikowanych własności pomiarowych i funkcji, pozwalającym na wykorzystanie wszystkich czujników z katalogu Nellcor |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Monitor umożliwia podłączenie modułów pomiarowych saturacji opartych na różnych technologiach, przynajmniej: Masimo SET, Masimo rainbow SET i Nellcor, również podczas transportu. Wymiana technologii pomiaru może być dokonana przez użytkownika, bez udziału serwisu |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Monitor umożliwia podłączenie drugiego toru pomiarowego saturacji, z wyświetlaniem różnicy saturacji mierzonej w dwóch torach. Możliwość zamiennego stosowania technologii Masimo SET i Nellcor w drugim torze, niezależnie od technologii wykorzystywanej w podstawowym torze. Możliwość opisania miejsca pomiaru w drugim torze za pomocą standardowych oznaczeń, przynajmniej 6 różnych oznaczeń do wyboru |  | TAK, podać |  |  |  |
| Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami przynajmniej do 4 godzin |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Tryb stazy żylnej i ciągłych pomiarów przez przynajmniej 5 minut |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie |  | TAK |  |  |  |
| Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość przypisania nazw do poszczególnych torów pomiarowych, powiązanych z miejscem pomiaru, łącznie przynajmniej 28 nazw |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 8 ciśnień, również w transporcie, bez konieczności przełączania linii pomiarowych do transportu |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania wszystkich mierzonych ciśnień w oddzielnych oknach oraz w jednym oknie ze wspólną skalą i z indywidualnymi skalami, na siatce i bez siatki, do wyboru przez użytkownika |  | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar PPV i SPV w wybranym torze pomiarowym, z możliwością wyboru miejsca pomiaru na krzywej dynamicznej ciśnienia, w oparciu o krzywą referencyjną oddechu |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyzerowania wszystkich ciśnień jednym poleceniem (np. przyciskiem) |  | TAK |  |  |  |
| Pomiar temperatury |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 4 temperatur |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przydzielania dodatkowych etykiet (oprócz oznaczeń typu 1, 2… lub a, b…) do poszczególnych torów pomiarowych temperatury, precyzujących miejsce dokonywania pomiaru, za pomocą standardowych etykiet, przynajmniej 11 różnych nazw |  | TAK, podać |  |  |  |
| Pomiar CO2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor posiada możliwość pomiaru CO2 w drogach oddechowych w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz możliwość pomiaru w strumieniu głównym, po podłączeniu odpowiedniego modułu, stacjonarnie i w transporcie, bez konieczności przełączania układu pomiarowego do transportu |  | TAK |  |  |  |
| Pomiar rzutu minutowego serca (C.O.) za pomocą termodylucji |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca (C.O.) metodą termodylucji u dorosłych i dzieci za pomocą modułu MPod - QuadHemo |  | TAK |  |  |  |
| Pomiar rzutu minutowego serca wyznaczany za pomocą analizy konturu fali tętna (PiCCO) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciągłego rzutu minutowego serca wyznaczanego za pomocą analizy konturu fali tętna - PiCCO u dorosłych i dzieci za pomocą modułu PiCCO SmartPod |  | TAK |  |  |  |
| Pomiar zwiotczenia |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pomiar za pomocą zewnętrznego urządzenia przekazującego wyniki pomiarów do oferowanego kardiomonitora. Wyniki pomiarów NMT wyświetlane na ekranie urządzenia oraz na ekranie oferowanego monitora pacjenta |  | TAK/NIE |  |  |  |
|  | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania czujników jednorazowych |  | TAK |  |  |  |
| Pomiar głębokości znieczulenia BIS |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar indeksu bispektralnego obejmujący krzywą EEG, trend BIS oraz wartości pomiarów min. BIS, SQI, SR, SEF, TP i BC, po zastosowaniu odpowiedniego modułu |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania co najmniej 4 krzywych EEG jednocześnie, po zastosowaniu odpowiedniego modułu |  | TAK |  |  |  |
| Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod, długość przynajmniej 2 m |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec, z przewodem min. 3 m |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Mankiety do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, umożliwiające pomiary u pacjentów o przeciętnym wzroście, szczupłych i otyłych, przy zakresie obwodów ramienia przynajmniej od 17 do 55 cm. Przewód łączący mankiet z monitorem o długości przynajmniej 3 m |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury skóry, z przewodem min. 3 m |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 2 torach |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych |  | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoria do pomiaru BIS dla dorosłych |  | TAK |  |  |  |
| Komputer medyczny |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia wyposażony w komputer PC klasy medycznej typu All-in-One wraz z uchwytem i instalacją, spełniające minimalne parametry: - Pamięć RAM min. 8GB RAM - Dysk SSD min. 128GB - Przekątna ekranu min. 21" - Format ekranu min. 16:9 - Panel dotykowy LCD, min. 1920x1080 - Obsługa sieci min. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + Bluetooth 5.0 - Panel frontowy wodoodporny min. IP65 - Klawiatura i mysz odporne na zachlapanie - Komputer posiada normę PE-EN 60601-1 lub równoważną - System operacyjny: Windows 10 Enterprise (64-bit.) lub odpowiedni dla systemów wbudowanych umożliwiający uruchamianie aplikacji dla Windows lub równoważny - System operacyjny kompatybilny i gotowy do podłączenia do domeny Active Directory stosowanej przez Zamawiającego |  | TAK, podać |  |  |  |
| Wymagania informatyczne |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wymagania dotyczące oprogramowania: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Oprogramowanie oraz jego elementy służące do komunikacji z innymi systemami posiadanymi przez Zamawiającego, powinno posiadać pełną funkcjonalność na standardowym koncie użytkownika systemu operacyjnego (bez uprawnień Administratora, bez możliwości zapisu plików bezpośrednio na dysku C, bez dostępu do wprowadzania zapisów na urządzenie przenośne współpracujące z komputerem poprzez port USB - pendrive), lub pracować jako autoryzowana usługa serwisowa w systemie operacyjnym. | TAK |  |  |  |  |
| 1.2. | Oprogramowanie w języku polskim posiadające interfejs graficzny oraz dostępny instruktaż w 100 % w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| 1.3. | Wykonawca powinien zapewnić oprogramowanie w najwyższej stabilnej wersji | TAK |  |  |  |  |
| 1.4. | Dostarczone systemy/oprogramowanie (jeżeli dostarczenia systemu wymaga specyfikacja i/lub obsługa dostarczanego sprzętu) powinno spełniać wymogi pracy w szpitalnym środowisku Active Directory, w środowisku szpitalnej infrastruktury LAN, w tym wykorzystywać możliwości identyfikacji i logowania poprzez LDAP do dostarczonego oprogramowania/systemu w tym możliwość wykorzystania grup LDAP do określania schematu uprawnień. | TAK |  |  |  |  |
| 1.5. | Licencja oprogramowania powinna umożliwiać pracę wszystkim pracownikom szpitala wykorzystującym oprogramowanie, niezależnie od lokalizacji, grupy zawodowej (lekarz, farmaceuta) jednocześnie | TAK |  |  |  |  |
| 1.6. | Aplikacja powinna być wywoływana bezpośrednio na stacji użytkownika | TAK |  |  |  |  |
| 1.7. | W przypadku konieczności instalacji systemu – Wykonawca, już na etapie przedstawiania oferty wskaże minimalne wymagania sprzętowe zarówno w zakresie oprogramowania na stacjach/komputerach użytkowników jak i części serwerowej (Zamawiający preferuje serwery wirtualne) | TAK |  |  |  |  |
| 1.8. | Zamawiający dopuszcza jedynie urządzenia z fabrycznie nowymi, wspieranymi przez producenta w dniu podpisania umowy przez Wykonawcę, systemami operacyjnymi. Zamawiający na systemach operacyjnych wymaga Wsparcia na poziomie podstawowym (o ile wymogi specyfikacji nie określają inaczej). Jeśli w chwili podpisania umowy, Wykonawca nie posiada w swoim portfolio urządzeń ze wspieraną wersję systemów operacyjnych (przez producenta systemu operacyjnego), jest zobowiązany do wskazania terminu dostarczenia oraz podniesienia systemów do wersji wspieranych (przez producenta systemu operacyjnego) | TAK |  |  |  |  |
| 1.9 | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości eksportu i importu danych, w szczególności poprzez udostępnienie otwartych interfejsów oraz dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie procesu eksportu i importu danych, w tym specyfikację danych, które są przedmiotem wymiany, zgodnie z zapotrzebowaniem danego szpitala. | TAK |  |  |  |  |
| 2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieciowego: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Działania wymagające uprawnień administracyjnych powinny być realizowane z poziomu udostępnionego konta. Każda zmiana wykonana na stacji roboczej powinna być informowana przez serwis wiadomością email wysłaną na adres wskazany podczas wdrożenia. Zakres i sposób wykorzystania podanych przez Dział Informatyki adresów IP powinien być zgodny z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w szpitalu. | TAK |  |  |  |  |
| 2.2. | Wykonawca powinien przekazać informacje o liczbie potrzebnych adresów sieciowych co najmniej na 3 dni przed pojawieniem się osób wdrażających wymagających tych danych. Wykonawca zobowiązany jest ustalić terminy instalacji i czas wymagający zaangażowania informatyka szpitalnego w godzinach pracy zespołu informatycznego. | TAK |  |  |  |  |
| 2.3. | W przypadku realizacji prac wdrożeniowych i/lub serwisowych zdalnie, prace te powinny być realizowane przy wykorzystaniu tunelu VPN opartego na zbiorze protokołów IPsec . Szpital udostępni dwa typy połączeń: - tunel Site-to-Site (preferowany typ), - tunel Client-to-Site | TAK |  |  |  |  |
| 2.4. | W przypadku braku możliwości technicznych w celu zrealizowania połączenie typu: Site-to-Site, skonfigurowany może zostać tunel typu Client-to-Site. Wymagać to będzie zainstalowania na komputerach serwisu oprogramowania VPN Client. Realizacja dostępu zdalnego będzie możliwa tylko przy wykorzystaniu zainstalowanych w szpitalu urządzeń UTM | TAK |  |  |  |  |
| 2.5. | Serwis, chcąc realizować zadania na konkretnej stacji użytkownika, powinien się połączyć poprzez VPN używając połączenia zdalnego (wymagania w punkcie 2.2 oraz 2.4) z serwera inicjując połączenie do komputera Użytkownika poprzez oprogramowanie VNC po porcie ustalonym w czasie wdrożenia. Zamawiający zastrzega również wykorzystanie oprogramowania TightVnc (może zasugerować np. UltraVNC) | TAK |  |  |  |  |
| 2.6. | W przypadku konieczności, w ramach wdrożenia, wstawienia i konfiguracji urządzeń/aparatów – Wykonawca jest zobowiązany (o ile wymogi specyfikacji nie określają inaczej) dostarczyć dodatkowy, wymagany sprzęt, konieczne okablowanie, adaptery itp. niezbędne do podłączenia urządzeń | TAK |  |  |  |  |
| 2.7. | Wykonawca już na etapie przedstawienia oferty jest zobowiązany do wskazania koniecznej do działania liczby gniazd sieciowych | TAK |  |  |  |  |
| 2.8. | Jeżeli dostarczane urządzenie posiada możliwość połączenia do sieci Wi-Fi, wymagana jest obsługa WPA2-Enterprise | TAK |  |  |  |  |
| 3. Wymagania dotyczące integracji: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Wykonawca dostarczy urządzenie przygotowane do integracji z systemem klasy CIS. | TAK |  |  |  |  |
| 4. Pozostałe wymagania: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania użytkownikowi procedur / instrukcji wprowadzania danych, które wymagane są do prawidłowych działania integracji/systemów/aparatów w tym instrukcji realizowanych na wypadek sytuacji awaryjnych: np. awaria infrastruktury sieciowej | TAK |  |  |  |  |
| 4.2 | Wykonawca opracuje z Zamawiającym dokumenty - procedurę tworzenia kopii zapasowej ze szczegółową instrukcją odzyskiwania systemu i danych z kopii. Opracowana procedura będzie musiała zawierać specyfikacje baz danych, plików konfiguracyjnych, które muszą być objęte systemem kopii zapasowej. Specyfikacja będzie musiała w sposób jasny i przejrzysty wskazywać wszystkie pliki jakie należy archiwizować, aby wykonać prawidłową i pełną kopię bezpieczeństwa systemu. Wykonawca, w ramach wdrożenia, przeprowadzi wraz z Zamawiającym, próbne utworzenie i prawidłowe odtworzenie kopii bezpieczeństwa | TAK |  |  |  |  |
| 4.3 | Wykonawca oświadcza, że wszystkie domyślne hasła (w tym hasła do kont serwisowych oraz ustawień administracyjnych) zostaną zmienione, i w dokumencie oświadczenia wskaże pracownika szpitala, któremu przekazał zmienione hasła. | TAK |  |  |  |  |

Ocena jakościowa

| lp. | PARAMETR OCENIANY | PUNKTACJA | LICZBA PKT (WPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu min. od 0 do 15 l/min | Przepływ ≥ 15 l/min = 3 pkt. < 15 l/min = 0 pkt. |  |
| 2 | Respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator z napędem pneumatycznym nie zużywający tlenu do napędu | Napęd elektryczny = 3 pkt. Napęd pneumatyczny = 0 pkt. |  |
| 3 | Funkcja Pauzy (wstrzymanie pracy respiratora na czas odłączenia pacjenta - odessanie śluzu lub zmiana pozycji pacjenta na stole), czas trwania pauzy regulowany w zakresie do min. 2 minut | ≥ 1 min = 3 pkt. < 1 min = 0 pkt. |  |
| 4 | Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie (np. przy znieczuleniu miejscowym, po ekstubacji). Aktywny pomiar gazów, aktywne monitorowanie bezdechu. | TAK = 3 pkt. NIE = 0 pkt. |  |
| 5 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK = 3 pkt. NIE = 0 pkt. |  |
| 6 | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | TAK = 3 pkt. NIE = 0 pkt. |  |
| 7 | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) | TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt. |  |
| 8 | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, dostępna paleta co najmniej 5 kolorów, w celu łatwiejszego odczytu | TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt. |  |
| 9 | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) | TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt |  |
| 10 | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 8 ciśnień, również w transporcie, bez konieczności przełączania linii pomiarowych do transportu | TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt |  |
| 11 | Pomiar za pomocą zewnętrznego urządzenia przekazującego wyniki pomiarów do oferowanego kardiomonitora. Wyniki pomiarów NMT wyświetlane na ekranie urządzenia oraz na ekranie oferowanego monitora pacjenta | TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt |  |
| 12 | Interfejs ekranowy monitora zharmonizowany z interfejsem oferowanego aparatu do znieczulania, przynajmniej pod względem kolorystyki, wyglądu i położenia na ekranie podstawowych elementów, takich jak przyciski i inne elementy sterujące, pola komunikatów alarmowych | TAK = 2 pkt. NIE = 0 pkt |  |
| 13 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy na sprzęt od daty podpisania „Protokołu instalacji i szkolenie”. | = 12 miesiące = 0 pkt = 13-23 miesiące = 2 pkt > 23 miesięcy = 5 pkt. Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 12 miesięcy |  |
| 14 | Certyfikat ISO 14001 lub równoważny w zakresie stosowania przez producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z ww. normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży tego sprzętu | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |