Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Przeglądy okresowe i naprawy  –  Aparaty do znieczuleń GE Carestation 750 A1

- Kontrola wizualna

- Czyszczenie podzespołów urządzenia z kurzu i zabrudzeń

- Wymiana części eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem i wymaganiami producenta

- Testy funkcjonalne

- Konserwacja AGSS zgodnie z instrukcją serwisową

- Konserwacja układu okrężnego zgodnie z instrukcją serwisową

- Konserwacja zespołu miecha zgodnie z instrukcją serwisową

- Testy zespołu miecha zgodnie z instrukcją serwisową

- Kalibracja moduły czujników przepływu

- Testy serwisowe

- Kalibracje serwisowe

- Kontrola systemu

- Kalibracja modułu gazowego gazem kalibracyjnym GE PN: 755583-HEL

- Kontrola parametrów pracy z wykorzystaniem aparatury kontrolno-pomiarowej

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 2. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparat do termolezji LG2

- Sprawdzenie oprzyrządowania wielorazowego(przewód do elektrody neutralnej, elektrody wielorazowe)

- Inspekcja wizualna urządzenia (sprawdzanie uszkodzeń oraz pęknięć obudowy, sprawdzanie mocowań obudowy, sprawdzanie występowania tabliczki znamionowej oraz tabliczek ostrzegawczych)

- Test funkcyjny urządzenia (test mechaniczny i funkcyjny pokrętła głównego, sprawdzenie działania ekranu dotykowego)

- Test stymulatora z użyciem dedykowanej aparatury pomiarowej

- Test pomiaru impedancji z użyciem dedykowanego oprzyrządowania testowego

- Test działania lezji RF z użyciem dedykowanego oprzyrządowania testowego

- Update oprogramowania do najnowszej wersji

- Test funkcyjny urządzenia (test portów USB, test głośnika, test przycisku nożnego, test pilota zewnętrznego)

- Sprawdzenie ustawień programów

- Test bezpieczeństwa elektrycznego według normy IEC-62353 przy użyciu testera bezpieczeństwa Rigel 62353 (sprawdzanie ciągłości uziemienia, prądu upływu urządzenia, prądu upływu AP) przy wykorzystaniu dedykowanych przewodów

Zadanie nr 3. Przeglądy okresowe i naprawy –Lampa szczelinowa SL800 3

- Pełna opieka serwisowa:

-  2 okresowe przeglądy techniczne

- nielimitowane diagnostyki

- nielimitowane wsparcie techniczne

- nielimitowany dojazd

- naprawy bez użycia części zamiennych dla urządzenia CT Expres 4D R0013051-0914

Zadanie nr 4. Przeglądy okresowe i naprawy –AutorefraktokeratometrTonoref III

- sprawdzone działanie pod kątem sprawności

- sprawdzone działanie pod kątem poprawności wykonywania działań

- sprawdzenie wartości pomiarowych za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiarowych

- czyszczenie i konserwacja urządzeń

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą medyczną PN-EN62353

Zadanie nr 5. Przeglądy okresowe i naprawy –System mocowania głowy oraz rozwieraczy mózgowych Mayfield 15

- sprawdzenie stanu części

- sprawdzenie działania

Zadanie nr 6. Przeglądy okresowe i naprawy – Wieża artroskopowa 1688 Stryker 16

- Test funkcjonalny urządzeń

- Test jakościowy QIP

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja i czyszczenie (jeśli jest konieczne)

- Drobne naprawy, nie wymagające oddzielnej wyceny

Zadanie nr 7. Przeglądy okresowe i naprawy – Respiratory stacjonarne EVITA V600 8

- Kontrola wizualna

- Czyszczenie podzespołów urządzenia z kurzu i zabrudzeń

- Wymiana części eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem i wymaganiami producenta

- Testy funkcjonalne

- Kontrola i konserwacja Bloku Pneumatycznego Respiratora

- Kalibracje urządzenia

- Kalibracje serwisowe

- Wykonanie testu kontroli urządzenia,

- Test szczelności układu

- Kontrola parametrów pracy z wykorzystaniem aparatury kontrolno-pomiarowej

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Reset alertu dotyczącego wymaganego przeglądu i wprowadzenie daty przeprowadzenia przeglądy wmenu serwisowym

- Reset daty wymiany akumulatora oraz wprowadzenie numeru seryjnego nowego akumulatora w menu serwisowym

Zadanie nr 8. Przeglądy okresowe i naprawy –  Aparat do krążenia pozaustrojowego Essenz 14

- Przegląd techniczny

- Wymiana pakietu serwisowego

- Wymiana węży technicznych obiegów wody w urządzeniu grzewczo-chłodzącym

Zadanie nr 9. Przeglądy okresowe i naprawy - Mobilny aparat RTG

- Komunikacja z klientem

- Przeglądanie rekordów historycznych

- Sprawdzanie stanu systemu

- Sprawdzanie napięcia sieciowego

- Sprawdzanie wyglądu

- Sprawdzanie działania hamulca ręcznego

- Sprawdzanie szpuli zasilającego i szpuli sieciowego

- Sprawdzanie ramienia teleskopowego

- Sprawdzanie podparcia ramienia teleskopowego

- Sprawdzanie kolumny

- Sprawdzanie zespołu RVA

- Sprawdzenie liny stalowej górnego napędu

- Sprawdzanie przechyłu i siły RHA

- Sprawdzanie kolimatora

- Sprawdzanie uchwytu transportowego

- Sprawdzanie funkcji przełącznika

- Sprawdzanie funkcji antykolizyjnej

- Zerowanie ruchu wspomaganego silnikiem

- Sprawdzanie stanu przedniego i tylnego koła

- Sprawdzanie stanu akumulatora (bateria litowa)

- Sprawdzanie płytki PCB pilota

- Sprawdzanie funkcji zatrzymania awaryjnego

- Sprawdzanie funkcji ładowania listwy zasilającej PDU

- Sprawdzanie monitora wyświetlacza wideo

- Sprawdzanie generatora wysokiego napięcia

- Sprawdzanie funkcji ładowania ładowarki akumulatorów FPD

- Sprawdzanie

- Sprawdzanie poziomu naładowania baterii przycisku hosta

- Sprawdzanie miejsca na dysku

- Czyszczenie bazy danych

- Sprawdź bazę wirusów

- Kopia zapasowa danych

- Czyszczenie sprzętu

Zadanie nr 10. Przeglądy okresowe i naprawy - Wózek do fluoroskopii 1080

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja

- Wymiana zalecanych części

Zadanie nr 11. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparat do autotransfuzji AutologiQ

- czyszczenie elementów optyki,

- wymiana tłumika pompy próżniowej (w razie potrzeby),

- pobieranie danych serwisowych,

- test bezpieczeństwa elektrycznego,

- uruchomienie testów pod nadzorem komputera, a w tym m.in:

  - kalibracja zaworów,

  - kalibracja czujnika poziomu,

  - testy detektora powietrza,

  - testy okluzji zaworów,

  - testy wysokości wirówki,

  - testy układu podciśnienia,

  - testy pracy wirówki, pompy krwi, klawiatury.

Zadanie nr 12. Przeglądy okresowe i naprawy - Laser chirurgiczny CO2 Hestia z ewakuatorem dymu

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja