## część nr 1
| Załącznik nr 3a do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 |  | ZP/PN/19/2026
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Sposób punktacji wg SWZ
Brak potwierdzenia w dokumentach (wg SWZ) parametru lepszego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji
1 | Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika | TAK |  | –
2 | Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, "min." lub "max.") są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczbę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości. | TAK |  | –
3 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji, przeszkolenia personelu informatycznego. | TAK |  | –
4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, max. 5 godzin łącznie, ilość osób - max. 6; | TAK, podać |  | –
5 | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK, podać |  | –
6 | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) - jeżeli dotyczy | TAK, podać |  | –
7 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria oraz dokumentację wymienoną w umowie | TAK
8 | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | –
9 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych urządzeń ustali dokładną lokalizację, która będzie zapewniać bezkolizyjność oraz ergonomię użycia | TAK |  | ─
10 | Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłowe podłączenie oferowanych urządzeń do infrastruktury Zamawiającego | TAK |  | ─
11 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | ─
1 | Aparat do wentylacji wspomaganej | Liczba sztuk: | 2
Parametry techniczne
12 | nazwa produktu | podać |  | –
13 | model/typ | podać |  | –
14 | producent/kraj | podać |  | –
15 | Aparat do terapii HFNC (High-Flow Nasal Cannula) - generator wysokich przepływów ze zintegrowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe i tracheostomijne | TAK |  | –
16 | Urządzenie z wbudowanym mikserem gazów lub zewnętrznym przepływomierzem tlenu, pozwalającym na ustawienie FiO2 w zakresie min. 21-100% | TAK, podać |  | –
17 | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z min. 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu | TAK, podać |  | –
18 | Min. 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 °C lub zakres ustawienia temperatury w przedziale min. 31-37 °C | TAK, podać
19 | Czas wstępnego nagrzewania: max. 12 minut do temp. 31°C, max. 35 minut do temp. 37°C | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
20 | Zakres ustawień przepływów: min. 2-65 l/min | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany - 5 pkt.
21 | Stężenie tlenu w zakresie min. od 21 % do 100 % (możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu) | TAK, podać |  | –
22 | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK |  | –
23 | Wbudowany czujnik tlenu | TAK |  | –
24 | Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii (cyrkulacja gorącego powietrza zapobiegająca gromadzeniu się wilgotności w wyłączonym urządzeniu) | TAK/NIE, podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt.
25 | Przycisk wyciszania alarmu | TAK |  | –
26 | Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia ze zwalidowanym na poziomie wysokim systemem do dezynfekcji termicznej, akredytowany przez niezależne laboratorium, zgodnie z ISO-17025 lub równoważnym w zakresie ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, zawierający wielorazową rurę do dezynfekcji | TAK/NIE, podać |  | TAK – 7 pkt.; NIE – 0 pkt.
27 | Statyw medyczny do aparatu wyposażony w półkę, koszyk oraz podstawę jezdną z min. 4 kółkami - w tym min. 2 kółka z hamulcami na każde urządzenie | TAK, podać |  | –
28 | Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą - min. 10 szt. na każde urządzenie. Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości min. 185 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie min. 2 – 65 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów min. 2 – 65 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Zamawiający wymaga aby czas użytkowania zarówno układu oddechowego, kaniuli donosowej oraz łącznika tracheostomijnego wynosił 14 dni Uwzględnienie asortymentu jednorazowego w cenie oferty jest wymagane. | TAK, podać |  | –
29 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) min. 20 szt. na każde urządzenie. Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Przepływ gazów dla kaniul w min. 3 rozmiarach w zakresach min. 10-50 L/min do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy Zamawiający wymaga aby czas użytkowania zarówno układu oddechowego, kaniuli donosowej oraz łącznika tracheostomijnego wynosił 14 dni Uwzględnienie asortymentu jednorazowego w cenie oferty jest wymagane. | TAK, podać |  | –
30 | Łącznik tracheo do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowany do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi min. 10 szt. na każde urządzenie Zamawiający wymaga aby czas użytkowania zarówno układu oddechowego, kaniuli donosowej oraz łącznika tracheostomijnego wynosił 14 dni Uwzględnienie asortymentu jednorazowego w cenie oferty jest wymagane. | TAK, podać |  | –
31 | Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza - min. 2 szt. na każde urządzenie Zamawiający wymaga jednoznacznego (sygnalizowanego przez urządzenie) komunikatu o konieczności wymiany filtra | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji dla wszystkich urządzeń
32 | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] min. 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | TAK, podać |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego zaoferowanego okresu w ofercie niepodlegającej odrzuceniu Kryterium oceny ofert wg SWZ
| ……………….., dnia………………. | …………………………………………………
| (Miejsce i data) | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)