## część nr 2
| Załącznik nr 3b do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 2 |  | ZP/PN/19/2026
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Sposób punktacji wg SWZ
Brak potwierdzenia w dokumentach (wg SWZ) parametru lepszego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji
1 | Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika | TAK |  | –
2 | Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, "min." lub "max.") są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczbę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości. | TAK |  | –
3 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji, przeszkolenia personelu informatycznego. Zamawiający dopuszcza szkolenie pracowników Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie instrukcji serwisowej dla działów technicznych szpitalnych, zakres przekazanej wiedzy będzie pozwalał przeprowadzać diagnostykę/ poprawne działanie urządzenia, a także na wymianę podstawowych elementów takich jak akumulator oraz części, których wymiana nie ingeruje w urządzenie | TAK, podać |  | –
4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, max. 5 godzin łącznie, ilość osób - max. 6; | TAK, podać |  | –
5 | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) Zamawiający dopuszcza szkolenie pracowników Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie instrukcji serwisowej dla działów technicznych szpitalnych, zakres przekazanej wiedzy będzie pozwalał przeprowadzać diagnostykę/ poprawne działanie urządzenia, a także na wymianę podstawowych elementów takich jak akumulator oraz części, których wymiana nie ingeruje w urządzenie | TAK, podać |  | –
6 | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) - jeżeli dotyczy Zamawiający dopuszcza szkolenia pracowników Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie instrukcji serwisowej dla działów technicznych szpitalnych, zakres przekazanej wiedzy będzie pozwalał przeprowadzać diagnostykę/ poprawne działanie urządzenia, a także na wymianę podstawowych elementów takich jak akumulator oraz części, których wymiana nie ingeruje w urządzenie | TAK, podać |  | –
7 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria oraz dokumentację wymienoną w umowie | TAK |  | –
8 | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK/NIE, podać |  | –
9 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych urządzeń ustali dokładną lokalizację, która będzie zapewniać bezkolizyjność oraz ergonomię użycia | TAK |  | ─
10 | Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłowe podłączenie oferowanych urządzeń do infrastruktury Zamawiającego | TAK |  | ─
11 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | ─
1 | system pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz pomp objętościowych ze stacjami dokującymi | Liczba zestawów: | 1
Parametry techniczne
12 | System pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz pomp objętościowych ze stacjami dokującymi składającym się z zestawu w skład, którego wchodzi: 1) 4 pompy strzykawkowe, 3 pompy objętościowe, stacja dokująca, statyw 2) 3 pompy strzykawkowe, 4 pompy objętościowe, stacja dokująca, statyw | podać |  | –
13 | System pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz pomp objętościowych ze stacjami dokującymi opisanymi poniżej | podać |  | –
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | Liczba sztuk: | 7
Parametry techniczne
14 | nazwa produktu | podać |  | –
15 | model/typ | podać |  | –
16 | producent/kraj | podać |  | –
17 | Dawkowanie min. 0,01-2000 ml/h | TAK, podać |  | –
18 | Strzykawki o pojemności min. 2-60 ml najbardziej popularnych światowych producentów, automatyczna instalacja i wykrywanie strzykawki | TAK, podać |  | –
19 | Dokładność infuzji max. 2% zgodnie z normą PN-EN 60601-2-24 lub równoważną w zakresie dokładości | TAK, podać |  | –
20 | Jednostki min.: mL/min, mL/h, mL/24h, ng, μg, mg, g, mL, L, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ /--, kg, m2/ min, h, 24h Zamawiający dopuszcza pompę bez następujących jednostek: L/min, L/kg(m2)/min, L/kg(m2)/h, L/kg(m2)/24h, g/min, g/kg(m2)/min, g/kg(m2)/h, g/kg(m2)/24h | TAK, podać |  | –
21 | Typy infuzji min.: ciągła, okresowa, profi lowa, TPN, PCA/PCEA (tryb PCA dla min. 2 szt. pomp) | TAK, podać |  | –
22 | Pomiar ciśnienia okluzji min. 12 poziomów okluzji, w zakresie min. 75 mmHg - 900 mmHg, antybolus | TAK, podać |  | –
23 | Systemy wspomagania podaży bolusa i szybkiego wykrywania okluzji | TAK |  | –
23 | Zintegrowany z obudową pompy uchwyt i klema mocująca | TAK |  | –
24 | Wbudowany zasilacz | TAK |  | –
25 | Ramię pompy osłonięte przez obudowę pompy | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
26 | Kolorowy ekran dotykowy min. 3” o wysokiej rozdzielczości | TAK, podać |  | –
27 | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  | –
28 | Szybki start infuzji | TAK |  | –
29 | Bolus automatyczny i manualny | TAK |  | –
30 | Żywienie dojelitowe (dedykowany ekran i etykieta) | TAK |  | –
31 | Miękkie lub twarde limity miareczkowania | TAK |  | –
32 | Tryb dzienny i nocny | TAK |  | –
33 | Menu kontekstowe | TAK |  | –
34 | System alarmowy min. dźwiękowy, świetlny | TAK, podać |  | –
35 | Automatyczna i manualna blokada interfejsu pompy | TAK |  | –
36 | Tryb ochrony zabezpieczony hasłem | TAK |  | –
37 | Historia infuzji zawierająca min. 1000 zapisów pełnych infuzji | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana - 2 pkt.
37 | Zasilanie min. 100 - 240 VAC, min. 12,4 – 15,5 VDC. Wbudowany akumulator. | TAK, podać |  | –
38 | Czas pracy na akumulatorze min. 30h przy 5 ml/h. | TAK, podać |  | –
39 | Czas ładowania akumulatora max. 4 godz. ≤ 90% | TAK, podać |  | –
40 | Waga max. 2,5 kg | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana - 6 pkt.
40 | Odporność na defibrylację | TAK |  | –
41 | Klasa szczelności min. IP22 | TAK, podać |  | –
42 | Zgodność z normami PN-EN 60601-1, PN-EN 60601-1-2, PN-EN 60601–1-8, PN-EN 60601-2-24, PN-EN 1789, MDD 93/42/EEC – IIb lub równoważnymi w zakresie wyrobów medycznych | TAK, podać |  | –
43 | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. | TAK |  | –
44 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym. | TAK |  | –
45 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie programowanym. | TAK |  | –
46 | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. | TAK |  | –
47 | Automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
48 | Bolus o określonej objętości. | TAK |  | –
49 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. | TAK, podać |  | –
50 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  | –
| Pompa objętościowa | Liczba sztuk: | 7
Parametry techniczne
51 | nazwa produktu | podać |  | –
52 | model/typ | podać |  | –
53 | producent/kraj | podać |  | –
54 | Dawkowanie w zakresie min. 0,1 - 1200 ml/h | TAK, podać |  | –
55 | Dokładność infuzji max. 5% zgodnie z normą PN-EN 60601-2-24 lub równoważną w zakresie dokładności | TAK, podać |  | –
56 | Jednostki min.: mL/min, mL/h, mL/24h, ng, μg, mg, g, mL, L, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ /--, kg, m2/ min, h, 24h Zamawiający dopuszcza pompę bez następujących jednostek: L/min, L/kg(m2)/min, L/kg(m2)/h, L/kg(m2)/24h, g/min, g/kg(m2)/min, g/kg(m2)/h, g/kg(m2)/24h | TAK, podać |  | –
57 | Typy infuzji min.: ciągła, okresowa, profilowa, TPN | TAK |  | –
58 | Pomiar ciśnienia okluzji min. 12 poziomów okluzji, w zakresie min. 75 mmHg - 900 mmHg, antybolus | TAK, podać |  | –
59 | Systemy wspomagania podaży bolusa i szybkiego wykrywania okluzji | TAK |  | –
60 | Zintegrowany z obudową pompy uchwyt i klema mocująca | TAK |  | –
61 | Wbudowany zasilacz | TAK |  | –
62 | Kolorowy ekran dotykowy min. 3” o wysokiej rozdzielczości | TAK, podać |  | –
63 | Ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 9 poziomach Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy infuzyjnej z podświetlanym, dotykowym, kolorowym ekranem bez opcji podświetlania przycisków | TAK, podać |  | –
64 | Funkcja programowania objętości do podania | TAK |  | –
65 | Wypełnienie drenu ze stale widoczną na ekranie i możliwą do kontrolowania informacją o przetoczonej objętości | TAK |  | –
66 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych, żywienia dojelitowego, cytostatyków | TAK |  | –
67 | Możliwość łączenia 2 i 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej Zamawiający dopuszcza pompy, które mogą łączyć się w moduły z użyciem stacji dokującej | TAK, podać |  | –
68 | Biblioteka leków zawierająca min. 1200 leków | TAK, podać |  | –
69 | Biblioteka leków zawierająca po min. 10 stężeń dla każdego leku | TAK, podać |  | –
70 | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  | –
71 | Szybki start infuzji | TAK |  | –
72 | Bolus automatyczny i manualny | TAK |  | –
73 | Żywienie dojelitowe (dedykowany ekran i etykieta) | TAK |  | –
74 | Miękkie lub twarde limity miareczkowania | TAK |  | –
75 | Tryb dzienny i nocny | TAK |  | –
76 | Menu kontekstowe | TAK |  | –
77 | System alarmowy min. dźwiękowy, świetlny | TAK, podać |  | –
78 | Automatyczna i manualna blokada interfejsu pompy | TAK |  | –
79 | Tryb ochrony zabezpieczony hasłem | TAK |  | –
80 | Historia infuzji zawierająca min. 1000 zapisów pełnych infuzji | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana - 2 pkt.
81 | Zasilanie min. 100 - 240 VAC, min. 12,4 – 15,5 VDC. Wbudowany akumulator. | TAK, podać |  | –
82 | Czas pracy na akumulatorze min. 15h przy 25 ml/h. | TAK, podać |  | –
83 | Czas ładowania akumulatora max. 4 godz. ≤ 90% | TAK, podać |  | –
84 | Waga max. 2,5 kg | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana - 3 pkt.
85 | Odporność na defibrylację | TAK |  | –
86 | Klasa szczelności min. IP22 | TAK, podać |  | –
87 | Zgodność z normami PN-EN 60601-1, PN-EN 60601-1-2, PN-EN 60601–1-8, PN-EN 60601-2-24, PN-EN 1789, MDD 93/42/EEC – IIb lub równoważnymi w zakresie wyrobów medycznych | TAK, podać |  | –
88 | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. | TAK |  | –
89 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym. | TAK |  | –
90 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie programowanym. | TAK |  | –
91 | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. | TAK |  | –
92 | Automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
93 | Bolus o określonej objętości. | TAK |  | –
94 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. | TAK, podać |  | –
95 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  | –
96 | Wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza max. 0,1 ml (wartość wymagana). Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązanie-Wartość standardowa wykrywania pojedynczych pęcherzyków powietrza wynosi 0,25 ml (wartość wymagana), wartość maks. 0,1 ml można ustawić w konfiguracji pompy | TAK, podać |  | Wartość wymagana - 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana - 3 pkt.
| Stacja dokująca | Liczba sztuk: | 2
Parametry techniczne
97 | nazwa produktu | podać |  | –
98 | model/typ | podać |  | –
99 | producent/kraj | podać |  | –
100 | Stacja dokująca wraz ze statywem do pomp i stacji z udźwigiem do min. 35 kg | TAK, podać |  | –
101 | Stacja dokująca dla obu typów pomp w konfiguracji min. 8 pomp | TAK, podać |  | –
102 | Automatyczne zasilanie pomp | TAK |  | –
103 | Przewodowe połączenie z lokalną siecią komputerową | TAK |  | –
104 | Sygnalizacja świetlna statusu pomp | TAK |  | –
105 | Porty min.: Ethernet, USB Zamawiający dopuszcza stację dokującą bez portu USB | TAK, podać |  | –
106 | Funkcjonalność stacji: wbudowany moduł Wi-Fi lub LAN/Ethernet | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
Warunki gwarancji dla wszystkich urządzeń
107 | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] min. 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | TAK, podać |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego zaoferowanego okresu w ofercie niepodlegającej odrzuceniu 24 miesące - 0 pkt. Kryterium oceny ofert wg SWZ
| ……………….., dnia………………. | …………………………………………………
| (Miejsce i data) | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)