## część nr 3
Załącznik nr 3c do SWZ
| Załącznik nr 3c do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Część nr 3 |  | ZP/PN/19/2026
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Sposób punktacji wg SWZ
Brak potwierdzenia w dokumentach (wg SWZ) parametru lepszego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji
1 | Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika | TAK |  | –
2 | Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, "min." lub "max.") są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczbę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości. | TAK |  | –
3 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  | –
4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, max. 5 godzin łącznie, ilość osób - max. 12; | TAK, podać |  | –
5 | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK, podać |  | –
6 | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) - jeżeli dotyczy | TAK, podać |  | –
7 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria oraz dokumentację wymienioną w umowie | TAK |  | –
8 | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | –
9 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych urządzeń ustali dokładną lokalizację, która będzie zapewniać bezkolizyjność oraz ergonomię użycia | TAK |  | ─
10 | Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłowe podłączenie oferowanych urządzeń do warunków infrastruktury Zamawiającego | TAK |  | ─
11 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | ─
1 | Stojak do kroplówek | Liczba sztuk: | 13
Parametry techniczne
12 | nazwa produktu | podać |  | –
13 | model/typ | podać |  | –
14 | producent/kraj | podać |  | –
15 | Stojak do płynów infuzyjnych | TAK |  | –
16 | Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi | TAK |  | –
17 | Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie min. 1300-2000 mm | TAK, podać |  | –
18 | Maksymalne obciążenie jednego zaczepu min. 2,5kg | TAK, podać |  | Wartość wymagana 0 pkt. Wartość większa niż wymagana - 2 pkt.
19 | Podstawa min. pięcioramienna lub podstawa w kształcie litery A, wyposażona w min. 5 kółek fi min. 50 mm (w tym min. 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża | TAK, podać |  | –
20 | Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku min. S235, malowanej proszkowo wg palety RAL Zamawiający dopuszcza stojak z podstawą nierdzewną niemalowaną. | TAK, podać |  | –
21 | Dopuszczalne obciążenie min. 8 kg | TAK |  | Wartość wymagana 0 pkt. Wartość większa niż wymagana - 2 pkt.
22 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  | –
2 | Stolik MAYO - do intubacji | Liczba sztuk: | 1
Parametry techniczne
23 | nazwa produktu | podać |  | –
24 | model/typ | podać |  | –
25 | producent/kraj | podać |  | –
26 | Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304), przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. | TAK, podać |  | –
27 | Górny blat zagłębiony lub płaski podnoszony przy pomocy dźwigni nożnej. Podstawa w kształcie litery T z min.trzema pojedynczymi kółkami fi min. 75 mm. Min. dwa kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. | TAK, podać |  | –
28 | Górny blat obracany w poziomie o min. 360°. | TAK |  | –
29 | Wymiary blatu min.: 740x490 mm. Wysokość min. 960x1100 mm | TAK, podać |  | –
30 | Dopuszczalne obciążenie min. 15 kg | TAK |  | Wartość wymagana 0 pkt. Wartość większa niż wymagana - 2 pkt.
31 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  | –
3 | Stolik zabiegowy | Liczba sztuk: | 2
Parametry techniczne
32 | nazwa produktu | podać |  | –
33 | model/typ | podać |  | –
34 | producent/kraj | podać |  | –
35 | Stolik zabiegowym ze stali malowanej proszkowo | TAK |  | –
36 | Stolik z min. 2 półkami szklanymi i miską tworzywową | TAK, podać |  | –
37 | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | TAK |  | –
38 | Wyrób na kółkach (min. dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża | TAK |  | –
39 | Wymiary min.: 665x400x880 mm | TAK, podać |  | –
40 | Dopuszczalne obciążenie min. 15 kg | TAK, podać |  | Wartość wymagana 0 pkt. Wartość większa niż wymagana - 2 pkt.
4 | Wózek zabiegowy | Liczba sztuk: | 4
Parametry techniczne
41 | nazwa produktu | podać |  | –
42 | model/typ | podać |  | –
43 | producent/kraj | podać |  | –
44 | Wózek zabiegowy - wózek posiadający blat ze stali kwasoodpornej gat. min. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy, i min. 4 kuwety z tworzywa sztucznego oraz uchwyt do prowadzenia. Konstrukcja wykonana z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym | TAK, podać |  | –
45 | Wózek wyposażony w stelaż worka na odpady z pokrywą i koszyk na akcesoria | TAK |  | –
46 | Wyrób wyposażony w koła o średnicy min. 75 mm, w tym min. dwa z blokadą | TAK, podać |  | –
47 | Stelaż umożliwiający dowolną regulację wysokości uchwytów z kuwetami | TAK |  | –
48 | Wymiary: min. 765x40x880 mm | TAK, podać |  | –
5 | Wózek funkcyjny | Liczba sztuk: | 2
Parametry techniczne
49 | nazwa produktu | podać |  | –
50 | model/typ | podać |  | –
51 | producent/kraj | podać |  | –
52 | Wózek medyczny wielofunkcyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304) lub stali malowanej proszkowo, z akcesoriami dodatkowymi. | TAK |  | –
53 | Wózek wyposażony w min. cztery szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad: pierwsza i druga szuflada min. 80 mm, trzecia i czwarta szuflada min. 160 mm lub wszystkie szuflady o takiej samej wysokości min. 110 mm. Wózek wyposażony w centralny zamek na klucz | TAK, podać |  | –
54 | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. | TAK |  | –
55 | Wózek wyposażony w min.: deskę reanimacyjną, pojemnik na zużyte igły o pojemności min. 0,7l z tworzywa sztucznego i wiaderko ze stali nierdzewnej na odpadki o pojemności min.7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. | TAK, podać |  | –
56 | Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (min. dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK, podać |  | –
57 | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu lub boku wózka. | TAK |  | –
58 | Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron). | TAK |  | –
59 | Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria. | TAK |  | –
60 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  | –
61 | Wymiary blatu min.: 630x500 | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji dla wszystkich urządzeń
62 | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] min. 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | TAK, podać |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu 24 miesiące - 0 pkt. Kryterium oceny ofert wg SWZ
| ………........……….., dnia ……….......………. | …………............………………………………………
| (Miejsce i data) | (podpis i pieczęć osoby/ osóbupoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)