## część 5
| Załącznik nr 3e do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 5 |  | ZP/PN/19/2026
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Sposób punktacji wg SWZ
Brak potwierdzenia w dokumentach (wg SWZ) parametru lepszego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji
1 | Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika | TAK |  | –
2 | Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, "min." lub "max.") są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczbę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości. | TAK |  | –
3 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji, przeszkolenia personelu informatycznego. | TAK |  | –
4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, max. 5 godzin łącznie, ilość osób - max. 6; | TAK, podać |  | –
5 | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK, podać |  | –
6 | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) - jeżeli dotyczy | TAK, podać |  | –
7 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria oraz dokumentację wymienoną w umowie | TAK |  | –
8 | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | –
9 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych urządzeń ustali dokładną lokalizację, która będzie zapewniać bezkolizyjność oraz ergonomię użycia | TAK |  | ─
10 | Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłowe podłączenie oferowanych urządzeń do infrastruktury Zamawiającego | TAK |  | ─
11 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | ─
1 | Respirator | Liczba sztuk: | 1
Parametry techniczne
12 | nazwa produktu | podać |  | –
13 | model/typ | podać |  | –
14 | producent/kraj | podać |  | –
15 | respirator przeznaczony do wspomagania oddechu oraz terapii niewydolności oddechowych | TAK |  | –
16 | możliwość stosowania dla dorosłych oraz dzieci o wadze >= 10 [kg] lub respirator transportowo-stacjonarny umożliwiający wentylację pacjentów (dorosłych, dzieci) minimalną objętością oddechową VT od 50 ml bez kryterium wagowego pacjenta | TAK, podać |  | –
17 | aparat o funkcjach stacjonarno – transportowych wyposażony standardowo w podstawę jezdną | TAK, podać |  | –
18 | zasilanie w tlen o ciśnieniu min. od 2,8 do 6,0 bar | TAK, podać |  | –
19 | możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
20 | funkcja testowania sprawdzająca poprawność działania, podatność i szczelność układu oddechowego uruchamiająca się po włączeniu aparatu automatycznie lub włączana na żądanie | TAK |  | –
21 | rodzaje testów sprawdzających działanie respiratora - opisać | TAK, podać |  | –
22 | automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego | TAK |  | –
23 | sposób zabezpieczenia przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów Zamawiający uzna za sposób elektroniczny i przyzna 2 punkty respiratorowi transportowo-stacjonarnemu, w którym sposób zabezpieczenia przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów odbywa się poprzez dotknięcie dedykowanego przycisku dotykowego, blokując elektronicznie funkcjonowanie wszystkich przycisków sterujących | TAK, podać |  | elektroniczny – 2 pkt.; inne rozwiązania – 0 pkt.
24 | regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie min. 21-100 [% O2 ] | TAK, podać |  | –
TRYBY WENTYLACJI
25 | kontrolowana i wspomagana kontrolowana wentylacja mechaniczna | TAK |  | –
26 | SIMV | TAK |  | –
27 | wentylacja spontaniczna | TAK |  | –
28 | programowana zastępcza wentylacja przy bezdechu | TAK |  | –
29 | wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia | TAK |  | –
30 | wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia z gwarantowaną objętością lub z wentylacją na dwóch poziomach ciśnienia ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
31 | szybka sekwencja indukcji znieczulenia i intubacji - RSI (Rapid Sequence Intubation) VAPOX | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
32 | wentylacja nieinwazyjna NIV, CPAP lub równoważna w zakresie nieinwazyjności oddechu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
33 | wszystkie oferowane tryby wentylacji dostępne także dla wentylacji niewinwazyjnej NIV | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
34 | rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
35 | tryb IPPV, RKO zgodnie z ERC | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
TYPY ODDECHÓW
36 | wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniem | TAK |  | –
37 | wentylacja wymuszona kontrolowana objętością | TAK |  | –
38 | wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem lub przepływem | TAK, podać |  | –
39 | westchnienie (manualne lub automatyczne) | TAK, podać |  | –
40 | oddechy spontaniczne pacjenta możliwe we wszystkich trybach wentylacji | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
41 | wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością typu AutoFlow, PRVC, APV, VC+ lub równoważna | TAK, podać |  | –
PARAMETRY WENTYLACJI WYMUSZONEJ
42 | częstość oddechów [1/min] - zakres min. 5 do 50 | TAK, podać |  | 80 odd/min i więcej – 2 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt
43 | objętość oddechu [ml] - zakres min. 50 do 2000 | TAK, podać |  | 2000 i więcej – 2 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt.
44 | maksymalny przepływ [l/min] - zakres | TAK, podać |  | 180 i więcej – 2 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt
45 | stosunek wdechu do wydechu - podać | TAK, podać |  | –
46 | ciśnienie wdechowe [mbar] - zakres min. 10-60 | TAK, podać |  | –
47 | ciśnienie wspomagania [mbar] – podać zakres | TAK, podać |  | –
48 | plateau [s] – podać zakres (o ile dotyczy) lub respirator z przytrzymaniem na szczycie wdechu | TAK, podać |  | –
49 | możliwość programowania kształtu krzywej oddechowej | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
50 | możliwość rozpoznawania oddechu własnego pacjenta | TAK, podać |  | –
OBRAZOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI
51 | aktualny tryb wentylacji | TAK |  | –
52 | częstość oddychania | TAK, podać |  | –
53 | objętość oddechu | TAK, podać |  | –
54 | objętość wentylacji minutowej | TAK, podać |  | –
55 | ciśnienie szczytowo-wdechowe | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
56 | ciśnienie średnie | TAK, podać |  | –
57 | ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min. od 0 do 30 cm H2O | TAK, podać |  | –
58 | pomiar kapnometrii oraz kapnografii | TAK, podać |  | –
59 | stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu i czas wydechu lub stosunek czasu wdechu do czasu trwania całego cyklu oddechowego | TAK, podać |  | –
60 | podatność płuc pacjenta | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
MONITOR
61 | respirator wyposażony w monitor podać przekątną min. 8 [‘] | TAK, podać |  | 12 cali i więcej – 3 pkt., mniejsze wartości – 0 pkt.
62 | prezentacja krzywej zmiany ciśnienia | TAK, podać |  | –
63 | prezentacja krzywej zmiany przepływu | TAK, podać |  | –
64 | prezentacja krzywej objętości oddechowej lub pętli: ciśnienie/objętość oraz przepływ/objętość | TAK, podać |  | –
65 | prezentacja pętli oddechowych | TAK, podać |  | –
66 | pamięć nastawionych parametrów | TAK, podać |  | –
67 | ilość zdarzeń możliwych do rejestracji w pamięci - podać | TAK, podać |  | 200 i więcej – 2 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt.
68 | trendy parametrów wentylacji [godz.] | TAK, podać |  | 72 godz. i więcej – 3 pkt., mniejsze wartości – 1 pkt.
ALARMY
69 | brak zasilania w energię elektryczną | TAK |  | –
70 | niskie ciśnienie gazów zasilających | TAK |  | –
71 | minimalne i maksymalne stężenie tlenu | TAK |  | –
72 | nieszczelności układu | TAK |  | –
73 | minimalna całkowita objętość minutowa | TAK |  | –
74 | częstość oddechów | TAK |  | –
75 | ciśnienie szczytowe wdechu | TAK |  | –
76 | alarm rozładowanego akumulatora | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
77 | bezdech | TAK |  | –
78 | pamięć alarmów | TAK |  | –
79 | alarmy według hierarchii ważności | TAK |  | –
80 | zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | TAK |  | –
81 | sposób pomiaru parametrów wentylacji (krótki opis czujnika pomiarowego) | TAK |  | –
82 | możliwość dalszej rozbudowy funkcji podczas jego użytkowania. | TAK |  | –
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
83 | czas pracy zasilania awaryjnego oferowanego aparatu min. 4h | TAK, podać |  | –
84 | aparat wyposażony w kompresor lub turbinę | TAK |  | –
85 | możliwość wymiany baterii bez użycia narzędzi | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
86 | możliwość zawieszenia aparatu na ramie łóżka, noszy lub na wózku oraz uchwyt do przenoszenia, pasek na ramię i torba ochronna | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
87 | zasilanie w tlen ze źródła sprężonego gazu [bar] | TAK |  | –
88 | W zestawie płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem min. 12V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę min. PN EN 1789 lub równoważna | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
WYPOSAŻENIE dla 1 szt. urządzenia
89 | maska do wentylacji nieinwazyjnej dla pacjentów dorosłych na przykład o rozmiarze 5 | TAK, podać |  | –
90 | układ oddechowy wielokrotnego użytku (2 szt.) lub jednorazowe układy do wentylacji pacjenta – 50 szt. | TAK, podać |  | –
91 | płuco testowe (1szt.) | TAK |  | –
92 | ramię przegubowe ( 1 szt.) | TAK |  | –
93 | układ do nebulizacji pacjentów ( 1 szt.) | TAK |  | –
94 | nebulizator (do każdego respiratora w cenie oferty) | TAK |  | –
95 | uchwyt na rury układu oddechowego | TAK |  | –
96 | butla z tlenem min. 2 l z reduktorem o przepływie min. 0-15l/min oraz przewod ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem typu AGA lub DIN min. 2 m | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
WYPOSAŻENIE dla 1 szt. urządzenia
97 | maska do wentylacji nieinwazyjnej dla pacjentów dorosłych na przykład o rozmiarze 5 | TAK, podać |  | –
98 | układ oddechowy wielokrotnego użytku (2 szt.) lub jednorazowe układy do wentylacji pacjenta – 50 szt. | TAK, podać |  | –
99 | płuco testowe (1szt.) | TAK |  | –
100 | butla z tlenem min. 2 l z reduktorem o przepływie min. 0-15l/min oraz przewod ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem typu AGA lub DIN min. 2 m | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji dla wszystkich urządzeń
101 | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] min. 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | TAK, podać |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego zaoferowanego okresu w ofercie niepodlegającej odrzuceniu Kryterium oceny ofert wg SWZ
| ……………….., dnia………………. | …………………………………………………
| (Miejsce i data) | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)