## część 6
| Załącznik nr 3f do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części 6 |  | ZP/PN/19/2026
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja Sposób punktacji wg SWZ
Brak potwierdzenia w dokumentach (wg SWZ) parametru lepszego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia”, spowoduje nie przyznanie punktów za ten parametr
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji
1 | Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika | TAK |  | –
2 | Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, "min." lub "max.") są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczbę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości. | TAK |  | –
3 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i konserwacji, przeszkolenia personelu informatycznego. | TAK |  | –
4 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, max. 5 godzin łącznie, ilość osób - max. 6; | TAK, podać |  | –
5 | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK, podać |  | –
6 | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) - jeżeli dotyczy | TAK, podać |  | –
7 | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria oraz dokumentację wymienoną w umowie | TAK |  | –
8 | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | –
9 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych urządzeń ustali dokładną lokalizację, która będzie zapewniać bezkolizyjność oraz ergonomię użycia | TAK |  | ─
10 | Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłowe podłączenie oferowanych urządzeń do infrastruktury Zamawiającego | TAK |  | ─
11 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | ─
1 | Respirator transportowy | Liczba sztuk: | 1
Parametry techniczne
12 | nazwa produktu | podać |  | –
13 | model/typ | podać |  | –
14 | producent/kraj | podać |  | –
15 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  | –
16 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,8 do 6,0 bar | TAK, podać |  | –
17 |  | TAK, podać |  | –
18 | Zasilanie z baterii min. 8 h | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
19 | Wentylacja 100% tlenem i mieszanką powietrza | TAK |  | –
20 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu | TAK |  | –
21 | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
22 | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK, podać |  | –
23 | Autotest pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia | TAK |  | –
24 | Tryb wentylacji: IPPV | TAK |  | –
25 | szybka sekwencja indukcji znieczulenia i intubacji - RSI (Rapid Sequence Intubation)VAPOX | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
26 | Tryb wentylacji: Tryb RKO | TAK |  | –
27 | Tryb wentylacji: CPAP | TAK |  | –
28 | Tryb wentylacji: SIMV | TAK |  | –
29 | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5–50 oddechów/min | TAK, podać |  | –
30 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 50–2000 ml | TAK, podać |  | –
31 | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min. od 0 do 30 cm H2O | TAK, podać |  | –
32 | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10–60 mbar | TAK, podać |  | –
33 | Obrazowanie parametrów min.: ciśnienie PEEP, maksymalne ciśnienie wdechowe, objętość oddechowa, objętość minutowa, częstość oddechowa | TAK, podać |  | –
34 | Alarm: Bezdechu | TAK |  | –
35 | Alarm: Nieszczelności układu | TAK |  | –
36 | Alarm: Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  | –
37 | Alarm: Rozładowanego akumulatora | TAK |  | –
38 | Alarm: Braku zasilania | TAK |  | –
39 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie | TAK |  | –
40 | Możliwość zawieszenia na ramie łóżka, noszach lub na wózku medycznym | TAK, podać |  | –
41 | Uchwyt do przenoszenia w ręku i pasek umożliwiający zawieszenie na ramieniu | TAK |  | –
42 | Torba ochronna zapobiegająca dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich funkcji | TAK, podać |  | –
43 | Płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 lub równoważna | TAK, podać |  | –
44 | Możliwość wymiany baterii przez użytkownika bez użycia narzędzi | TAK/NIE, podać |  | TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.
WYPOSAŻENIE dla 1 szt. urządzenia
45 | maska do wentylacji nieinwazyjnej dla pacjentów dorosłych na przykład o rozmiarze 5 | TAK, podać |  | –
46 | układ oddechowy wielokrotnego użytku (2 szt.) lub jednorazowe układy do wentylacji pacjenta – 50 szt. | TAK, podać |  | –
47 | płuco testowe (1szt.) | TAK |  | –
48 | butla z tlenem min. 2 l z reduktorem o przepływie min. 0-15l/min oraz przewod ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem typu AGA lub DIN min. 2 m | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji dla wszystkich urządzeń
49 | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] min. 24 miesiące UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | TAK, podać |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego zaoferowanego okresu w ofercie niepodlegającej odrzuceniu Kryterium oceny ofert wg SWZ
| ……………….., dnia………………. | …………………………………………………
| (Miejsce i data) | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)