Załącznik nr 12 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Dla zadania nr 1:

Pozycja nr 1 – UGUL z drabiną z pełnym osprzętem

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń przeznaczona do stosowania w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie z drabinką |
|  | Szerokość min 200 cm |
|  | Wysokość 200 cm (na stopkach) |
|  | Głębokość min 190 cm |
|  | Waga maksymalna 180 kg +/- 10 |
|  | Wykonanie: powierzchnia lakierowania odporna na środki do dezynfekcji |
|  | Możliwość zastosowania wyciągu do pozycji Perschl'a. |
|  | W skład osprzętu wchodzą: ciężarek 0,5 kg-1szt, ciężarek 1 kg- 1 szt. , ciężarek 1,5 kg- 1 szt. ,ciężarek 2 kg- 1szt. , ciężarek 2,5 kg- 1 szt. , ciężarek 3kg- 1 szt. , ciężarek 4 kg- 1 szt., esik metalowy 30 szt., kamaszek skórzany do wyciągu 1 szt., Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 120 cm- 6 szt. , Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 160 cm- 4 szt. , Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm- 2 szt. , Linka do ćw. samo wspomaganych dł. 225 cm- 1 szt., Mankiet nadgarstkowo-kostkowy- 1 szt., Mankiet udowy- 1 szt. , Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa- 1 szt. , Pas do wyciągu za miednicę- 1 szt., Pętla Glissona z orczykiem- 1 szt. , Podwieszka dwustawowa ze skóry- 4 szt., Podwieszka klatki piersiowej- 1 szt. , Podwieszka pod miednicę- 1 szt. , Podwieszka pod głowę- 1 szt. , Podwieszka ramienna- 2 szt. , Podwieszka udowa- 2 szt. , Podwieszka kolanowa- 2 szt., Uchwyt metalowy na linkę- 2 szt. |
|  | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE |

Pozycja nr 2 - Bieżnia rehabilitacyjna medyczna

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Bieżnia rehabilitacyjna medyczna przeznaczona do treningu chodu i rehabilitacji neurologicznej oraz ortopedycznej |
|  | Konstrukcja wyposażona w długie poręcze boczne umożliwiające asekurację pacjenta |
|  | Prędkość początkowa od min. 0,2 km/h umożliwiająca terapię pacjentów z ograniczoną mobilnością |
|  | Zakres prędkości do min. 16 km/h |
|  | Regulacja nachylenia min. −10% do +10% lub szersza |
|  | Powierzchnia pasa bieżni min. ok. 160 × 53 cm |
|  | Maksymalne obciążenie użytkownika min. 200–250 kg |
|  | Silnik przystosowany do pracy ciągłej w zastosowaniach rehabilitacyjnych |
|  | Niska wysokość wejścia na bieżnię (step-up) maks. ok. 17 cm |
|  | Panel sterowania umożliwiający obsługę przez terapeutę |
|  | Przyciski bezpieczeństwa STOP oraz system awaryjnego zatrzymania |
|  | Programy treningowe i rehabilitacyjne z możliwością regulacji parametrów |
|  | Amortyzowany system pasa biegowego zwiększający komfort użytkownika |
|  | Konstrukcja stabilna, przeznaczona do zastosowań medycznych i rehabilitacyjnych |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V |
|  | Kółka transportowe umożliwiające przemieszczanie urządzenia |
|  | Wyświetlacz LED/LCD prezentujący podstawowe parametry treningu |
|  | Przeznaczenie do stosowania w placówkach rehabilitacyjnych, szpitalnych i opiekuńczych |

Pozycja nr 3 - Stół rehabilitacyjny

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Stół dwuczęściowy |
|  | 3-częściowy zagłówek z wycięciem na twarz. |
|  | Regulacja wysokości elektryczna z ramy wokół stołu. |
|  | Tapicerka odporna na ścieranie |
|  | Regulowany podgłówek - 40 ÷ 40° |
|  | Długość: min 2000 mm- |
|  | Szerokość: min 720 mm- |
|  | Wysokość regulowana w zakresie 470 ÷ 930 mm |
|  | Obudowa podstawy stołu z laminatu poliestrowo szklanego w kolorze szarym lub białym |
|  | System jezdny- 4 koła skrętne |
|  | Deklaracja Zgodności, Certyfikat CE |

Pozycja nr 4 - Pionizator statyczny

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Pionizator statyczny przeznaczony do rehabilitacji oraz pionizacji pacjentów z ograniczoną mobilnością |
|  | Konstrukcja mobilna na kołach umożliwiająca przemieszczanie urządzenia |
|  | Elektryczne wspomaganie pionizacji za pomocą siłownika sterowanego pilotem |
|  | Zintegrowane siedzisko pełniące funkcję peloty biodrowej stabilizującej pacjenta |
|  | Regulowane peloty kolanowe oraz pasy stabilizujące |
|  | Regulowany stolik terapeutyczny |
|  | Możliwość doposażenia w stabilizator górnej części tułowia |
|  | Maksymalne obciążenie użytkownika min. 120 kg |
|  | Orientacyjny wzrost użytkownika min. 120–200 cm |
|  | Regulacja wysokości stolika min. ok. 97–124 cm |
|  | Regulacja wysokości pelot kolanowych min. ok. 24–60 cm |
|  | Regulacja rozstawu pelot kolanowych min. ok. 21–41 cm |
|  | Wysokość siedziska od podłoża min. ok. 36 cm |
|  | Głębokość siedziska min. ok. 50–60 cm |
|  | Wymiary urządzenia maks. ok.: szerokość 66 cm, długość 105 cm, wysokość 110 cm |
|  | Masa własna urządzenia maks. ok. 43 kg |
|  | Stabilna konstrukcja przeznaczona do zastosowań medycznych i rehabilitacyjnych |

Pozycja nr 5 - Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem |
|  | Przeznaczona dla dorosłych i dzieci |
|  | Zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie z możliwością regulacji wysokości. |
|  | Do ćwiczeń czynnych wspomaganych z oporem |
|  | Obciążniki miękkie ze skóry 5 x 250 g. mocowane do linek za pomocą esików |
|  | Blat: 72x52 cm Wysokość regulowana w zakresie: 54-86cm. Waga 12 kg. |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności |

Pozycja nr 6 - Lustro korekcyjne

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Lustro korekcyjne metalowe |
|  | Kółka z hamulcem |
|  | Nacięta siatka posturograficzna |
|  | Wysokość: 195 cm |
|  | Szerokość: 80 cm |
|  | Siatka (szer. x wys.) 10x10 cm |
|  | Waga: 20 kg |

Pozycja nr 7 - Ergometr

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Rower treningowy pionowy przeznaczony do treningu rehabilitacyjnego, wydolnościowego i cardio |
|  | System oporu powietrzno-magnetyczny zapewniający płynną i cichą pracę |
|  | Regulacja oporu min. 32 poziomy (opór powietrzny 1-10 oraz powietrzno-magnetyczny 11-32) |
|  | Maksymalne obciążenie użytkownika min. 135 kg |
|  | Stabilna konstrukcja o masie własnej ok. 42 kg |
|  | Wymiary urządzenia maks. ok. 138 × 61 × 135 cm |
|  | Napęd pasowy zapewniający cichą pracę |
|  | Regulowane siedzisko (min. regulacja pionowa) |
|  | Kierownica regulowana w pionie i poziomie |
|  | Wyświetlacz LCD prezentujący min.: czas, dystans, prędkość, RPM, kalorie, WATT, puls |
|  | Programy treningowe min.: szybki start, czas, dystans, kalorie oraz programy interwałowe |
|  | Telemetryczny pomiar pulsu (pas piersiowy lub równoważny) |
|  | Kółka transportowe umożliwiające przemieszczanie sprzętu |
|  | Uchwyt na bidon oraz uchwyt na urządzenie mobilne |
|  | Przeznaczenie do zastosowania komercyjnego (np. klasa EN20957-1 / EN957-5 lub równoważna) |
|  | Zasilanie komputera treningowego bateryjne |

Pozycja nr 8 i 20 - Rotor kończyn dolnych i górnych elektryczny

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | rządzenie rehabilitacyjne do treningu kończyn dolnych oraz górnej części tułowia (ramion) w pozycji siedzącej |
|  | Możliwość treningu pasywnego, aktywnego i wspomaganego elektrycznie |
|  | Regulacja prędkości treningu min. 1–60 obr./min |
|  | Regulacja oporu aktywnego min. 20 poziomów lub równoważna |
|  | Programy terapeutyczne i motywacyjne oraz funkcje biofeedback |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 7″ umożliwiający obsługę terapii |
|  | Stabilna metalowa konstrukcja z zamkniętym korpusem z tworzywa łatwego do dezynfekcji |
|  | Bezpieczne podstawki pod stopy z systemem szybkiego mocowania oraz uchwyty na dłonie |
|  | Regulacja wysokości osi pedałów: trening nóg min. ok. 30–45 cm, trening ramion min. ok. 90–105 cm |
|  | Regulacja promienia zamachu pedałów |
|  | Funkcja ochrony ruchu i redukcji spastyczności |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa |
|  | Interfejs USB i/lub port szeregowy do eksportu danych treningowych |
|  | Kółka transportowe umożliwiające przemieszczanie urządzenia |
|  | Maksymalna masa użytkownika min. 135 kg |
|  | Wymiary urządzenia maks. ok. 70 × 60 × 107–122 cm |
|  | Masa urządzenia maks. ok. 39 kg |
|  | Klasyfikacja wyrobu medycznego min. klasa IIa lub równoważna |
|  | Przeznaczenie do zastosowania w rehabilitacji neurologicznej, geriatrycznej i pourazowej |

Pozycja nr 10 - Zespolony rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Umożliwia jednoczesne ćwiczenie kończyn dolnych i górnych, zarówno z oporem jak i bez oporu |
|  | Dane techniczne: Długość: 51-76 cm, Szerokość: 48 cm, Wysięgnik długość: 110 cm, Waga: 17 kg |
|  | Certyfikat CE |

Pozycja nr 13 i 18 - Stojak do kroplówki

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Stojak kroplówki bez regulacji wysokości, wysokość całkowita 1800 mm (+/- 10 mm) |
|  | Przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu |
|  | Stabilna podstawa jezdna, wieloramienna, wyposażona w koła z blokadą |
|  | kolumna wykonana z materiału odpornego na korozję |
|  | Głowica wyposażona w min. 4 haczyki |
|  | Maksymalne obciążenie stojaka ok 16 kg (+/- 0,5kg) maksymalne obciążenie głowicy ok 4 kg (+/- 0,5kg) |
|  | Wymagane dokumenty: Deklaracja Zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB, Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 dot. projektowania, produkcji, handlu, mebli medycznych oraz wyposażenia szpitalnego (lub równoważny), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 dot. projektowania, produkcji, handlu, mebli medycznych oraz wyposażenia szpitalnego (lub równoważny) |

Pozycja nr 14 - Wózek zabiegowy 3 blatowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów |
|  | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną |
|  | konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na mycie i dezynfekcję |
|  | blaty wykonane z materiałów trwałych i łatwych do dezynfekcji |
|  | Górny blat posiadający uchwyt do prowadzenia wózka |
|  | Możliwość wyboru koloru płyty HPL- co najmniej 4 kolory |
|  | Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem. |
|  | Długość całkowita wózka 800 mm (+/- 30 mm) |
|  | Szerokość całkowita wózka 550 mm (+/- 40 mm) |
|  | Wysokość górnego blatu 850 mm (+/- 40 mm) |
|  | Maksymalne obciążenie wózka min 20kg |
|  | Maksymalne obciążenie blatu min 8 kg |
|  | Cztery koła o średnicy 75 mm, koła antystatyczne, w tym min dwa z blokadą |
|  | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |
|  | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce |

Pozycja nr 16 i 17 - Podnośnik transportowo-kąpielowy

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Podnośnik kąpielowo-transportowy przeznaczony do podnoszenia i transferu pacjentów. |
|  | Podnośnik elektryczny sterowany pilotem ręcznym. |
|  | Konstrukcja mobilna z regulowanym rozstawem nóg podstawy. |
|  | Możliwość stosowania nosideł kąpielowych oraz transportowych. |
|  | System bezpieczeństwa obejmujący przycisk awaryjny STOP oraz zabezpieczenie przeciążeniowe. |
|  | Łatwe składanie urządzenia bez użycia narzędzi, umożliwiające transport i przechowywanie. |
|  | Maksymalne obciążenie robocze: min. 175 kg. |
|  | Zakres podnoszenia min. ok. 766–1840 mm, |
|  | Wysokość podnoszenia min. ok. 1070 mm. |
|  | Szerokość podstawy regulowana, maks. ok. 1225 mm. |
|  | Długość całkowita urządzenia maks. ok. 1290 mm |
|  | Masa własna urządzenia ≤ 45 kg. |
|  | Poziom hałasu podczas pracy ≤ 50 dB. |
|  | Kółka transportowe, w tym min. dwa z blokadą. |
|  | Stabilna rama umożliwiająca bezpieczny transfer pacjenta. |
|  | Nosidła wykonane z materiału szybkoschnącego i odpornego na wodę. |
|  | Możliwość pracy w warunkach wilgotnych (np. strefa kąpielowa). |
|  | Zasilanie akumulatorowe 24 V. |
|  | Wydajność akumulatora min. ok. 40 cykli podnoszenia na jednym ładowaniu. |
|  | Ładowarka sieciowa w zestawie. |
|  | Wyrób medyczny spełniający obowiązujące normy bezpieczeństwa. |
|  | Oznakowanie CE i dopuszczenie do stosowania jako wyrób medyczny, |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |

Pozycja nr 19 - Elektroniczny dynamometr ręczny

| L.p. | PARMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Elektroniczny dynamometr ręczny przeznaczony do pomiaru siły chwytu dłoni w rehabilitacji i diagnostyce |
|  | Zakres pomiarowy umożliwiający pomiar siły chwytu w szerokim zakresie, z możliwością dostosowania do różnych grup pacjentów |
|  | Maksymalna pojemność pomiarowa dostosowana do pomiaru siły chwytu osób dorosłych |
|  | Różne tryby pracy umożliwiające analizę wyników (np. maksymalna siła, średnia, liczba powtórzeń) |
|  | Dokładność pomiaru min. 100 g |
|  | Cyfrowy wyświetlacz LCD zapewniający czytelny odczyt wyników |
|  | regulowany uchwyt dostosowany do dłoni użytkownika |
|  | Zasilanie bateryjne (bateria litowa CR2450 lub równoważna) |
|  | Czas pracy na baterii min. ok. 50 h |
|  | kompaktowe wymiary umożliwiające łatwe użytkowanie i transport |
|  | Masa urządzenia ok. 0,3–0,35 kg |
|  | Obudowa odporna na intensywne użytkowanie w placówkach medycznych |
|  | Zestaw zawiera walizkę transportową oraz komplet sprężyn pomiarowych wraz akcesoriami |
|  | Wyrób przeznaczony do zastosowań medycznych i rehabilitacyjnych |

Pozycja nr 21 - Zestaw krążków przeciwodleżynowych

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Krążek przeciwodleżynowy przeznaczony do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn |
|  | Konstrukcja z centralnym otworem odciążającym miejsca narażone na ucisk |
|  | Wykonany z pianki poliuretanowej lub równoważnego materiału |
|  | Pokrowiec wykonany z tkaniny (np. bawełnianej frotte) |
|  | Pokrowiec zdejmowany i zapinany na rzep, z możliwością prania |
|  | Dostępność różnych rozmiarów krążków, np.: Ø 15×5 cm, Ø 20×6 cm, Ø 25×7 cm, Ø 40×5 cm, Ø 40×8 cm |
|  | Otwór centralny umożliwiający wentylację skóry i redukcję nacisku |
|  | Konstrukcja umożliwiająca równomierne rozłożenie nacisku ciała |
|  | Przeznaczenie do stosowania pod różne części ciała (np. pięty, łokcie, nadgarstki, głowę, okolice kości ogonowej) |
|  | Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych oraz w opiece domowej |
|  | Produkt łatwy do utrzymania w czystości i dezynfekcji |

2. Dla zadania nr 2:

Pozycja nr 1 - Lampa do naświetlań

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Lampa do naświetlań światłem podczerwonym. |
|  | Moc żarówki: 375 W |
|  | Regulowana jasność świecenia |
|  | Zegar zabiegowy: 1-30 min |
|  | Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 450 W |
|  | Wymiary podstawy (S x G x W): 0,5 x 0,6 m Wysokość regulowana w zakresie: 1,2- 1,9 m |
|  | Masa: 13,7 kg |
|  | Wyposażenie: komplet przewodów elektroniczny sterownik filtr czerwony filtr niebieski instrukcja użytkowania okulary pacjenta okulary terapeuty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Świadectwa, certyfikat CE |

Pozycja nr 2 - Aparat do laseroterapii

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Sterownik do laseroterapii z sondą punktową IR do laseroterapii |
|  | Możliwość podłączenia różnych sond i aplikatorów o zróżnicowanych parametrach |
|  | regulacja mocy sond i aplikatorów |
|  | tryb emisji: ciągły i impulsowy |
|  | Możliwość podłączenia prętów światłowodowych do sond punktowych |
|  | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów min 3 |
|  | Tryb manualny i programowy |
|  | Kontrola nad parametrami zabiegowymi |
|  | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie |
|  | Ilustrowana encyklopedia zabiegowa |
|  | Regulacja mocy |
|  | Wypełnienie przy pracy impulsowej |
|  | baza programów zabiegowych |
|  | Możliwość definiowania sekwencji zabiegowych |
|  | Edycja nazw programów użytkownika |
|  | Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu |
|  | Wyświetlacz min 5'' |
|  | Zegar zabiegowy 1 sekunda – 100 minut, krok zmienny |
|  | Wtyk blokady drzwi wymagane dla urzadzeń medycznych |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz, 40W |
|  | Okulary ochronne do laseroterapii 4 szt. Dla pacjenta i terapeuty |
|  | Możliwość pracy na baterii |
|  | Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem |
|  | Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia |
|  | Instrukcja w języku polskim |

Pozycja nr 3 - Aparat do terapii ultradźwiękowej

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Min 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym |
|  | Możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic SnG |
|  | Tryb manualny |
|  | jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie |
|  | baza wbudowanych programów zabiegowych min 50 |
|  | baza programów użytkownika min 50 (dla każdego aplikatora) |
|  | programy ulubione |
|  | możliwość edycji nazw programów użytkownika |
|  | encyklopedia z opisem metodyki zabiegu |
|  | możliwość wykonywania terapii LIPUS |
|  | statystyki przeprowadzanych zabiegów |
|  | emisja ciągła/ impulsowa |
|  | kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) |
|  | Możliwość podłączenia głowic: typ GU-1 - 1 cm2; 1/ 3 MHz typ GU-5 - 5 cm2; 1/ 3 MHz typ SnG - 17,3 cm2; 1/ 3 MHz |
|  | Maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3 W/cm2 |
|  | Częstotliwość w trybie impulsowym 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym dla GU-1, GU-5, SnG 1 kHz LIPUS |
|  | regulowane wypełnienie w trybie impulsowym |
|  | masa aparatu max. 3 kg |
|  | typ akumulatora Li-lon z możliwością wymiany |
|  | pojemność akumulatora min 1800 mAh |
|  | zasilanie, 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, |
|  | Głowica ultradźwiękowa o powierzchni 5 cm2 1/3 MHz |
|  | Głowica typ SnG; 1/ 3 MHz; 17,3 cm2 z uchwytem |

Pozycja nr 4 - Aparat do elektroterapii

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe |
|  | tryb pracy: programowy/ manualny |
|  | baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych |
|  | statystyki przeprowadzonych zabiegów |
|  | Baza programów z opisem metodyki zabiegu |
|  | podręczna lista programów i sekwencji ulubionych |
|  | możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika |
|  | jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie |
|  | 5’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym |
|  | generowanie różnych rodzajów prądów stosowanych w elektroterapii (np. TENS, prądy interferencyjne, diadynamiczne, impulsowe lub równoważne) |
|  | Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 140mA |
|  | Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA |
|  | Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA |
|  | Natężenie maks. Pr. Galwaniczny; impulsy IG - 80mA |
|  | Tryb przerywany dla prądów unipolarnych |
|  | elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t |
|  | Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji |
|  | Baza programów zabiegowych |
|  | możliwość definiowania programów użytkownika |
|  | Lista programów ulubionych |
|  | Opcja definiowania programów ulubionych |
|  | baza sekwencji zabiegowych |
|  | Możliwość definiowania sekwencji do ustawienia dla użytkowników |
|  | Możliwość przeprowadzenie testu elektrod |
|  | wyposażenie standardowe obejmujące elektrody oraz akcesoria do elektroterapii |
|  | Zasilanie 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
|  | Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych |
|  | Gwarancja producenta min 24 miesiące |
|  | Instrukcja w języku polskim |
|  | Szkolenie personelu 6 h |

Pozycja nr 5 - Inhalator ultradźwiękowy

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Inhalator ultradźwiękowy przeznaczony do aerozoloterapii w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych |
|  | Średnia średnica cząstek aerozolu (MMAD) < 4,0 µm |
|  | Zakres średnic cząstek ok. 0,5 – 6,0 µm |
|  | Wydajność nawiewu regulowana w zakresie ok. 0 – 30 l/min |
|  | Wydajność aerozolu regulowana (ok. 0 – 5 ml/min lub równoważna) |
|  | Maksymalny poziom hałasu < 35 dB |
|  | Pojemność naczynia na lek min. 30 ml |
|  | Podgrzewany aerozol (termoaerozol) do ok. 38 °C |
|  | Częstotliwość pracy przetwornika ok. 1,68 MHz |
|  | Programowany czas inhalacji i elektroniczny panel sterowania |
|  | Regulacja parametrów pracy – min. wielostopniowa regulacja przepływu i wydajności |
|  | Zabezpieczenie poziomu cieczy chroniące przetwornik |
|  | Praca ciągła urządzenia |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V, 50 Hz |
|  | Maksymalny pobór mocy ok. 40–70 VA |
|  | Klasa ochronności I (B) |
|  | Wymiary urządzenia ok. 260 × 300 × 100 mm |
|  | Masa urządzenia ok. 4 kg |
|  | Przeznaczenie do terapii układu oddechowego (np. astma, alergie, choroby płuc) |

3. Dla zadania nr 3:

Pozycja nr 1 – Kozetka rehabilitacyjna

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Kozetka lekarska wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo |
|  | Tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem |
|  | Uchwyt na papier |
|  | Długość:180cm |
|  | Wysokość: 51cm |
|  | Szerokość: 61cm |
|  | Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -60° +50° |
|  | Waga: 28kg |
|  | Maksymalne obciążenie: 150kg |

Pozycja nr 3 – Parawan

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Parawan mobilny jednoskrzydłowy |
|  | Stelaż wykonany z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały. |
|  | Parawan powinien zostać wyposażony w 4 koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym min. dwa z blokadą |
|  | Wypełnienie stanowi biała płyta z tworzywa PC poliwęglan. |
|  | Szerokość podstawy parawanu: 500 mm (+/- 10 mm) |
|  | Parawan powinien posiadać wymiary całkowite: - szerokość: 1200 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 1700 mm (+/- 10 mm) |
|  | -Deklaracja zgodności CE, -Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 -Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) |

Pozycja nr 8 – Waga platformowa medyczna

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Elektroniczna waga platformowa medyczna przeznaczona do ważenia osób dorosłych, w tym pacjentów bariatrycznych |
|  | Klasa dokładności medycznej min. III |
|  | Maksymalne obciążenie min. 300 kg |
|  | odpowiednia dokładność pomiaru zgodna z klasą urządzenia. |
|  | Duża, niska platforma antypoślizgowa umożliwiająca bezpieczne wejście pacjenta |
|  | kompaktowe wymiary urządzenia |
|  | platforma o wymiarach umożliwiających stabilne ważenie pacjenta. |
|  | Masa własna urządzenia ≤ 15 kg |
|  | wyświetlacz umożliwiający wygodny odczyt wyników. |
|  | funkcje pomiarowe wspierające użytkowanie (np. TARA, HOLD, BMI lub równoważne. |
|  | Automatyczne przełączanie zakresów ważenia |
|  | Możliwość ważenia pacjenta siedzącego (np. na krześle) z wykorzystaniem funkcji pre-TARA |
|  | Zasilanie bateryjne z opcjonalnym zasilaczem sieciowym |
|  | Stopień zgodności CE oraz przeznaczenie do zastosowań medycznych |
|  | Możliwość integracji z systemami EMR lub transmisji danych (opcjonalnie) |

Pozycja nr 9 – Wózek prysznicowy

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Wózek przeznaczony do mycia pacjentów na oddziałach szpitalnych |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie, wilgoć i dezynfekcję szpitalną. |
|  | Wózek zbudowany z podstawy jezdnej, pantografowego układu regulacji wysokość oraz leża z tworzywową wanną |
|  | długość dostosowana do transportu pacjenta |
|  | Szerokość całkowita wózka max 800 mm |
|  | regulacja wysokości realizowana w sposób ergonomiczny (np. hydraulicznie lub równoważnie) |
|  | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 550 do 850 mm |
|  | Jednosegmentowe leże wózka wypełnione płytą HPL |
|  | Na leżu umieszczona wanna z elastycznego nieprzemakalnego materiału Możliwość odjęcia wanienki od leża. |
|  | Wysokość ścianek wanny co najmniej 20 cm |
|  | Pozycja pozioma leża do mycia pacjenta oraz pozycja z przechyłem do usuwania wody z wanny |
|  | Przechył wzdłużny wózka do usuwania wody min 6° |
|  | Odpływ w wanience i leżu wózka wraz z odłączanym wężem spustowym |
|  | Leże zabezpieczone w rogach krążkami odbojowymi |
|  | Poręcze boczne zapewniające bezpieczeństwo pacjenta |
|  | Uchwyty do przetaczania wózka umieszczone z przodu i z tyłu wózka |
|  | Koła jezdne z hamulcem zapewniające stabilność i mobilność |
|  | Nośność maksymalna wózka min. 180 kg |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |

Pozycja nr 10 – Wózek na brudną bieliznę

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Stelaż podwójny na brudną bieliznę lub odpady |
|  | Konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 20 mm, całkowicie spawanej, bez śrub i połączeń, gdzie może gromadzić się brud |
|  | Stelaż wyposażony w 2 uchwyty- kołnierze gumowe zawijane na zakładkę do zamocowania worków foliowych lub materiałowych o pojemności 70-120 l, niedopuszczalne jest stosowanie klipsów przytrzymujących |
|  | Stelaż z pokrywami z tworzywa ABS w kolorze do wyboru przez Zamawiającego (min. 8 kolorów) |
|  | Pokrywy podnoszone pedałowo, z możliwością regulacji stopnia otwarcia pokryw |
|  | Mechanizm spowalniający opadanie pokryw |
|  | Mechanizm pedału skonstruowany tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż |
|  | 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm, z szarym, termoplastycznych ogumieniem, niebrudzące |
|  | Wymiar: 670 x 495 x 950 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm |

Pozycja nr 11 - Lodówka farmaceutyczna

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Chłodziarka do zastosowań profesjonalnych z wnętrzem z tworzywa sztucznego |
|  | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |
|  | Pojemność całkowita netto min. 297 l |
|  | Wymiary zewnętrzne (s/g/w): 597/654/1884 mm (+/- 50 mm) |
|  | Zakres temperatury w komorze chłodniczej min. od +3 °C do +16 °C |
|  | System chłodzenia: dynamiczne |
|  | Automatyczne odszranianie |
|  | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: optyczny i dźwiękowy |
|  | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
|  | Regulowane półki: min. 5 |
|  | Materiał półek: ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
|  | Oświetlenie wewnętrzne: oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie |
|  | Zamek mechaniczny |
|  | Obudowa stalowa, biała |
|  | Drzwi szklane |
|  | Materiał pojemnika wewnętrznego: Tworzywo sztuczne w kolorze białym |

Pozycja nr 12 – Waga krzesełkowa

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Elektroniczna waga krzesełkowa medyczna przeznaczona do ważenia pacjentów w pozycji siedzącej |
|  | Klasa dokładności medycznej min. III |
|  | Maksymalne obciążenie min. 300 kg |
|  | Siedzisko wykonane z tworzywa ABS odpornego na dezynfekcję |
|  | Składane podłokietniki ułatwiające transfer pacjenta |
|  | Wysuwane lub składane podnóżki |
|  | Minimum 4 koła transportowe, w tym min. 2 koła tylne z hamulcem |
|  | Stabilna konstrukcja z pozycjonerami lub elementami stabilizującymi |
|  | Duży wyświetlacz LCD umieszczony za siedziskiem |
|  | Funkcje pomiarowe min.: TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI |
|  | Automatyczne obliczanie wskaźnika BMI |
|  | Interfejs komunikacyjny RS232 umożliwiający transmisję danych do PC lub drukarki |
|  | Możliwość współpracy z systemami informatycznymi (EMR/HIS) |
|  | Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe |
|  | Konstrukcja mobilna umożliwiająca łatwe przemieszczanie |
|  | Certyfikat CE i przeznaczenie do zastosowań medycznych |

Pozycja nr 13 – Krzesło toaleta

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Krzesło prysznicowe / taboret łazienkowy przeznaczony do higieny osób o ograniczonej mobilności. |
|  | Konstrukcja lekka, aluminiowa lub równoważna odporna na korozję. |
|  | Siedzisko z powierzchnią antypoślizgową zwiększającą bezpieczeństwo użytkownika. |
|  | Regulowana wysokość nóg umożliwiająca dopasowanie do użytkownika |
|  | Ergonomiczne oparcie pleców zwiększające stabilność podczas kąpieli. |
|  | Maksymalne obciążenie użytkownika min. 113–150 kg. |
|  | Szerokość siedziska ok. 51 cm. |
|  | Głębokość siedziska ok. 42–51 cm. |
|  | Wysokość całkowita z oparciem ok. 72–87 cm. |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. ok. 15 cm. |
|  | Waga urządzenia ≤ 3 kg. |
|  | Antypoślizgowe zakończenia nóg zapewniające stabilność na mokrej powierzchni. |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję. |
|  | Przeznaczenie do użytku domowego, szpitalnego lub opiekuńczego. |

Pozycja nr 14 – Ciśnieniomierz

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Ciśnieniomierz mechaniczny (zegarowy) lekarski |
|  | Manometr otoczony potrójną hermetyczną powłoką przeciwwstrząsową |
|  | Średnica manometru ok. 57 mm |
|  | Zakres pomiarowy min. 0–300 mmHg |
|  | Technologia magnetycznych portów umożliwiająca szybką wymianę mankietu |
|  | Pojedynczy przewód z magnetycznymi złączami |
|  | Mankiet standardowy ok. 25–34 cm |
|  | Wysokość mankietu ok. 15 cm |
|  | Mankiet zintegrowany z portem magnetycznym |
|  | Materiał mankietu łatwy do czyszczenia i dezynfekcji |
|  | Metalowy zawór z precyzyjnym pokrętłem |
|  | Możliwość przełożenia zaworu dla osób leworęcznych |
|  | Lekka i trwała konstrukcja |

Pozycja nr 15 – Pulsoksymetr

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Pulsoksymetr napalcowy do pomiaru saturacji SpO₂ oraz tętna. |
|  | Dwukolorowy wyświetlacz OLED z możliwością zmiany orientacji. |
|  | Zakres pomiaru saturacji: min. 0–100% SpO₂.. |
|  | Dokładność pomiaru SpO₂: ok. ±2% |
|  | Zakres pomiaru pulsu: min. 25–250 bpm.. |
|  | Dokładność pomiaru pulsu: ok. ±3 bpm. |
|  | Rozdzielczość pomiaru: 1% SpO₂ / 1 bpm. |
|  | Częstotliwość odświeżania wyników ok. 1 sekunda. |
|  | Czas uśredniania pomiaru ok. 8 sekund. |
|  | Funkcja – stabilizacja pomiaru podczas ruchu.. |
|  | Możliwość pomiaru przy niskiej perfuzji. |
|  | Czas uzyskania wyniku do ok. 3 sekund. |
|  | Obsługa jednym min jednym przyciskiem |
|  | Automatyczne wyłączenie po bezczynności. |
|  | Wskaźnik poziomu baterii. |
|  | Zasilanie: 2 × bateria AAA 1,5 V. |
|  | Wydajność energetyczna ok. 600 pomiarów na komplecie baterii. |
|  | Wymiary urządzenia ok. 63x37x31 mm. |
|  | Masa urządzenia ok. 35 g (bez baterii).. |
|  | Kompaktowa, lekka konstrukcja do zastosowań mobilnych. |
|  | W zestawie komplet akumulatorów AAA 1,5 V wraz z ładowarką sieciową standardu Europejskiego |
|  | Wyrób medyczny przeznaczony do monitorowania parametrów życiowych. |

Pozycja nr 16 – Wózek do pielęgnacji pacjenta

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Wózek inwalidzki manualny specjalny przeznaczony dla osób z ograniczoną mobilnością |
|  | Lekka konstrukcja aluminiowa składana krzyżakowo |
|  | Oparcie regulowane z możliwością odchylenia do min. 30° |
|  | Maksymalne obciążenie użytkownika min. 130 kg |
|  | Dostępne szerokości siedziska min. 38–52 cm |
|  | Długość całkowita z podnóżkiem maks. ok. 1010 mm |
|  | Szerokość całkowita zależna od szerokości siedziska ok. 580–720 mm |
|  | Wysokość całkowita ok. 880–940 mm |
|  | Wysokość siedziska od podłoża ok. 470–530 mm |
|  | Głębokość siedziska ok. 430 mm |
|  | Wysokość oparcia ok. 420 mm |
|  | Regulowane podłokietniki (wysokość i głębokość) |
|  | Podnóżki uchylne i demontowane, regulowane |
|  | Koła tylne 22″ lub 24″ z ciągami napędowymi |
|  | Koła przednie min. ok. 200 mm |
|  | Szerokość po złożeniu maks. ok. 300 mm |
|  | Masa własna wózka ≤ 18 kg |
|  | Tapicerka siedziska i oparcia łatwa do czyszczenia |
|  | Możliwość doposażenia w akcesoria (zagłówek, podparcia ortopedyczne) |
|  | Przeznaczenie do użytkowania domowego, szpitalnego i rehabilitacyjnego |

Pozycja nr 17 – Pojemnik do dezynfekcji 3l

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Wanienka do dezynfekcji, wstępnej sterylizacji i przechowywania narzędzi medycznych |
|  | Pojemność robocza min. 3 L |
|  | Wykonana z wytrzymałego polimeru (np. polipropylen/PVC) odpornego na środki dezynfekcyjne |
|  | Konstrukcja odporna na odbarwienia i uszkodzenia mechaniczne |
|  | Wewnętrzne sito/kosz umożliwiające dezynfekcję drobnych narzędzi |
|  | Pokrywa zabezpieczająca ograniczająca parowanie roztworu |
|  | Wkład umożliwiający pełne zanurzenie narzędzi w roztworze |
|  | Uchwyty ułatwiające przenoszenie wanienki |
|  | Wymiary wewnętrzne ok. 250 × 150 × 120 mm |
|  | Wymiary zewnętrzne ok. 300 × 185 × 125 mm |
|  | Materiał kompatybilny ze wszystkimi środkami myjąco-dezynfekcyjnymi |
|  | Możliwość łatwego demontażu elementów i utrzymania czystości |
|  | Temperatura pracy do ok. 55 °C |
|  | Kolor biały lub równoważny |
|  | Przeznaczenie do stosowania w placówkach medycznych, stomatologicznych i opiekuńczych |

Pozycja nr 18 – Pojemnik do dezynfekcji 5l

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Wanienka do dezynfekcji, wstępnej sterylizacji i przechowywania narzędzi medycznych |
|  | Pojemność robocza min. 5 L |
|  | Wykonana z wytrzymałego polimeru (np. polipropylen) odpornego na środki dezynfekcyjne |
|  | Konstrukcja odporna na odbarwienia i uszkodzenia mechaniczne |
|  | W zestawie pokrywa oraz wewnętrzne sito/kosz umożliwiające dezynfekcję drobnych narzędzi |
|  | Możliwość pełnego zanurzenia narzędzi w roztworze dezynfekcyjnym |
|  | Uchwyty ułatwiające przenoszenie pojemnika |
|  | Wymiary wewnętrzne ok. 500 x 170 x 120 mm |
|  | Wymiary zewnętrzne ok. 555 x 205 x 135 mm |
|  | Konstrukcja umożliwiająca szybki demontaż elementów i łatwe utrzymanie czystości |
|  | Materiał kompatybilny z preparatami myjąco-dezynfekcyjnymi |
|  | Temperatura użytkowania do ok. 55 °C |
|  | Kolor biały lub równoważny |
|  | Przeznaczenie do stosowania w placówkach medycznych, stomatologicznych i opiekuńczych |

Pozycja nr 21 – Nawilżacz powietrza

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Nawilżacz powietrza ultradźwiękowy przeznaczony do pomieszczeń biurowych, rehabilitacyjnych lub opiekuńczych |
|  | Pojemność zbiornika na wodę min. 12 l |
|  | Wydajność nawilżania min. 1 l/h |
|  | Przeznaczenie do pomieszczeń o powierzchni min. 50–100 m² |
|  | Wbudowany higrostat z możliwością ustawienia poziomu wilgotności |
|  | Wbudowany czujnik wilgotności oraz temperatury z wyświetlaczem LCD/LED |
|  | Programator czasowy (timer) min. do 12 h |
|  | Min. 3 poziomy regulacji intensywności mgły |
|  | Panel dotykowy oraz pilot zdalnego sterowania w zestawie |
|  | Automatyczne wyłączenie urządzenia przy braku wody |
|  | Regulowany wylot mgły min. w zakresie 360° |
|  | Tryb cichej pracy / tryb uśpienia |
|  | Zasilanie sieciowe 100–240 V, moc urządzenia ok. 80 W |
|  | Konstrukcja łatwa w czyszczeniu, przeznaczona do pracy ciągłej |
|  | Wymiary maks. ok. 24 x 24 x 55 cm, masa maks. ok. 3,5 kg |

Pozycja nr 22 – Termometr

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Termometr elektroniczny bezdotykowy wykorzystujący technologię podczerwieni |
|  | Pomiar temperatury ciała z czoła bez kontaktu fizycznego |
|  | Dodatkowy tryb pomiaru temperatury powierzchni/obiektów |
|  | Zakres pomiaru min.: ciało 34,0–43,0°C, obiekt 0–100°C |
|  | Dokładność pomiaru min. ±0,2°C do ±0,3°C w zakresie temperatur ciała |
|  | Czas pomiaru maks. ok. 2 sekundy |
|  | Rozdzielczość pomiaru min. 0,1°C |
|  | Wyświetlacz LCD z kolorową interpretacją temperatury (zielony/pomarańczowy/czerwony) |
|  | Funkcja pamięci pomiarów min. 50 wyników |
|  | Sygnał dźwiękowy zakończenia pomiaru |
|  | Automatyczne wyłączenie urządzenia |
|  | Możliwość wyboru jednostki °C/°F |
|  | Zasilanie bateryjne min. 2 x AAA |
|  | Konstrukcja lekka i ergonomiczna (masa ok. 150–160 g bez baterii) |
|  | Przeznaczenie do stosowania w placówkach opiekuńczych, medycznych lub domowych |

Pozycja nr 23 - Wanna kąpielowa rozkładana

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Wanna kąpielowa składana / przenośna przeznaczona do użytku domowego lub opiekuńczego. |
|  | Konstrukcja składana umożliwiająca łatwy transport i przechowywanie. |
|  | Materiał wykonania: TPE oraz tworzywo PP. |
|  | Dołączona pokrywa termoizolacyjna utrzymująca temperaturę wody przez długi czas. |
|  | Dno wanny o właściwościach izolacyjnych poprawiających utrzymanie ciepła. |
|  | Konstrukcja umożliwiająca korzystanie przez osoby dorosłe. |
|  | Wysokość wanny ok. 50 cm (ok. 20 cm po złożeniu). |
|  | pojemność dostosowana do użytkowania przez osobę dorosłą |
|  | Dwa odpływy wody – boczny oraz w dnie wanny. |
|  | Korek odpływu z wskaźnikiem temperatury. |
|  | Wąż odpływowy w zestawie. |
|  | Dno wanny oparte bezpośrednio na podłożu zwiększające stabilność. |
|  | Rolki masujące zwiększające komfort użytkowania |
|  | Produkt przeznaczony do kąpieli relaksacyjnych i pielęgnacyjnych. |

Pozycja nr 24 - Lampa bakteriobójcza przepływowa

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Urządzenie do dezynfekcji powietrza i/lub powierzchni z wykorzystaniem promieniowania UV-C |
|  | Funkcja przepływowa umożliwiająca pracę w obecności ludzi |
|  | Funkcja dezynfekcji powierzchni w trybie bez obecności osób |
|  | Promieniowanie UV-C o właściwościach bakteriobójczych |
|  | Moc całkowita promienników UV-C: min. 60 W |
|  | Przepływowe + 1 × 30 W promiennik bezpośredni lub równoważne) |
|  | Skuteczność działania dostosowana do kubatury pomieszczenia |
|  | Przeznaczenie do pomieszczeń o kubaturze min. 25 m³ |
|  | Trwałość promienników UV-C min. 8000 h |
|  | Wydajność wentylatora min. ok. 132 m³/h |
|  | Obudowa wykonana z materiałów odpornych na dezynfekcję i korozję |
|  | Konstrukcja jezdna – wersja przejezdna na statywie |
|  | Licznik czasu pracy promienników |
|  | Zasilanie sieciowe zakończone przewodem z wtyczką |
|  | Przeznaczenie do stosowania w placówkach medycznych, opiekuńczych i użyteczności publicznej |

4. Dla zadania nr 4:

Pozycja nr 1 - Fotel geriatryczny

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Fotel geriatryczny elektryczny przeznaczony dla osób starszych oraz z ograniczoną mobilnością |
|  | Konstrukcja z funkcją pionizacji (wspomaganie wstawania) |
|  | Sterowanie elektryczne za pomocą pilota |
|  | Niezależne siłowniki umożliwiające oddzielną regulację oparcia i podnóżka |
|  | Możliwość ustawienia pozycji siedzącej, relaksacyjnej oraz leżącej |
|  | Maksymalna waga użytkownika min. 150 kg |
|  | Szerokość całkowita ok. 81 cm |
|  | Wysokość całkowita ok. 112 cm |
|  | Wysokość siedziska ok. 46 cm |
|  | Głębokość siedziska ok. 50 cm |
|  | Wysokość oparcia ok. 75 cm |
|  | Długość fotela z podnóżkiem ok. 92 cm |
|  | Stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkownika |
|  | Tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości |
|  | Funkcja pełnego odchylenia oparcia nawet do pozycji leżącej |
|  | Cicha praca mechanizmu regulacji |

Pozycja nr 2 i 10 - Łóżko szpitalne elektryczne o regulowanej wysokości z barierkami

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z materiałów zapewniających stabilność, trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne |
|  | Łóżko z ramą wewnętrzną, która ułatwia dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka (rama łóżka ukryta jest pod segmentami leża). |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty są ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia) |
|  | Segmenty leża wykonane z materiałów trwałych, łatwych do dezynfekcji, wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca |
|  | Długość łóżka ok. 2100–2200 mm |
|  | Szerokość całkowita łóżka od 980 do 1010 mm |
|  | Długość x szerokość leża/materaca min. 1950 x 850 mm |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej |
|  | Funkcje podstawowe łóżka dostępne na pilocie przewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda Funkcje specjalne dostępne na pilocie przewodowym: - funkcja autokontur, jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - ustawienie łóżka w pozycji krzesła kardiologicznego przy pomocy jednego przycisku - ustawienie łóżka w pozycji Fowlera (dopuszczamy poprzez kombinację kilku ruchów) - funkcja wspomagająca pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z łóżka, która dobiera parametry wysokości leża oraz nachylenia oparcia pleców, najbardziej dogodne dla pacjenta- realizowana przy pomocy jednego przycisku - funkcja oświetlenia nocnego- lampka podświetlająca podłogę łóżka |
|  | Możliwość blokady funkcji sterujących |
|  | Diody sygnalizujące umieszczone na pilocie pokazujące stan naładowania baterii |
|  | Funkcje podstawowe łóżka dostępne na panelu sterowniczym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda Funkcje specjalne dostępne na panelu sterowniczym: - funkcja autokontur, jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - funkcja krzesła kardiologicznego realizowana przy pomocy jednego przycisku - pozycja Fowlera realizowana przy pomocy jednego przycisku - ustawienie łóżka w pozycji do badań realizowana przy pomocy jednego przycisku - funkcja wspomagająca pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z łóżka, która dobiera parametry wysokości leża oraz nachylenia oparcia pleców, najbardziej dogodne dla pacjenta, realizowana przy pomocy jednego przycisku - pozycja „0” realizowana przy pomocy jednego przycisku - funkcja elektryczny CPR realizowana przy pomocy przycisku - funkcja oświetlenia nocnego- lampka podświetlająca podłogę łóżka - przyciski start i stop umożliwiające włączanie lub wyłączanie możliwości sterowania łóżkiem |
|  | Diody sygnalizujące na panelu sterowniczym pokazujące: - stan naładowania baterii - podłączenie do sieci |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 360 mm |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 800 mm |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70° |
|  | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 44° |
|  | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. 14° obustronnie |
|  | Szczyty łóżka łatwo demontowalne, umożliwiające szybki dostęp do pacjenta |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie ruchów łóżka w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm. Każde koło posiadające blokadę jazdy i obrotu. |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz |
|  | Poręcze boczne stalowe, lakierowane, jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca, nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy zsuwanych w dół. Poręcze boczne zapewniające bezpieczeństwo pacjenta, zgodne z normą EN 60601-2-52 |
|  | Wyposażenie: - wieszak kroplówki z 4 haczykami z możliwością regulacji wysokości |
|  | Wymiar dostosowany do wymiarów leża  Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 150–180 kg  Wkład wykonany z materiału zapewniającego odpowiednią redystrybucję nacisku (np. pianka lub równoważna)  Wykonany z materiałów bezpiecznych dla użytkownika, niepowodujących reakcji alergicznych  Pokrowiec materaca wodoszczelny, paroprzepuszczalny, odporny na zabrudzenia i działanie płynów ustrojowych  Pokrowiec umożliwiający przepływ powietrza oraz odprowadzanie wilgoci  Pokrowiec zdejmowany, przystosowany do prania i dezynfekcji  Materiał pokrowca odporny na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach medycznych  Materac przystosowany do dezynfekcji termicznej lub chemicznej  Materac spełniający wymagania w zakresie trudnopalności (np. EN 597 lub równoważne)  Deklaracja zgodności CE |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta łóżka |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |

Pozycja nr 3 i 8 - Łóżko szpitalne bariatryczne

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Łóżko rehabilitacyjne elektryczne o zwiększonym dopuszczalnym obciążeniu |
|  | Przeznaczone dla pacjentów o zwiększonej masie ciała |
|  | Szerokość leża min. 120 cm |
|  | Wymiary leża ok. 120 × 200 cm |
|  | Wymiary całkowite łóżka ok. 132 × 220 cm |
|  | Maksymalne obciążenie robocze min. 372 kg |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 320 kg |
|  | Czterosekcyjne metalowe leże ze wzmocnioną ramą wewnętrzną |
|  | Elektryczna regulacja sekcji pleców, ud oraz podudzi |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie ok. 40–80 cm |
|  | Pozycja Trendelenburga min. ok. 12° |
|  | Funkcja anty-Trendelenburga (pozycja antyszokowa) |
|  | Sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą ergonomicznego pilota z możliwością blokady |
|  | Obniżane poręcze boczne ułatwiające transfer pacjenta |
|  | Obniżane poręcze boczne ułatwiające transfer pacjenta |
|  | Uchwyty wspomagające siadanie i zmianę pozycji |
|  | System transportowy umożliwiający przemieszczanie łóżka |
|  | Koła jezdne z blokadą |
|  | Szczyty łóżka wykonane z płyty laminowanej i litego drewna bukowego |
|  | Konstrukcja wzmocniona – aluminiowo-stalowa |

Pozycja nr 4 - Materac bariatryczny przeciwodleżynowy

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy |
|  | materac wielokomorowy wykonany z materiałów medycznych |
|  | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn u dla pacjentów o zwiększonej masie ciała (bariatrycznych) |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na leżu łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka |
|  | Możliwość wyboru szerokości materaca, min. 2 szerokości do wyboru |
|  | Wysokość materaca max. 20 cm |
|  | Waga materaca: max. 15 kg |
|  | Pompa elektroniczna o kompaktowej budowie |
|  | materac wielostrefowy wspierający profilaktykę odleżyn |
|  | Materac powinien posiadać możliwość odłączenia złącza od pięciu ostatnich komór materaca (strefa pięt), w efekcie czego pięty pozostają zawieszone, a tym samym ucisk na nie zostaje całkowicie wyeliminowany |
|  | Brak konieczności podkładania pod materac powietrzy materaca piankowego |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznymi, grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w czterech kierunkach. |
|  | pokrowiec zdejmowany, umożliwiający czyszczenie i dezynfekcję |
|  | Moduł sterujący pompy wyposażony w przycisk membranowe ułatwiające jego dezynfekcję |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania – CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem |
|  | Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta |
|  | Regulowane parametry pracy czasu cyklu, ciśnienie |
|  | Manualna oraz automatyczna blokada funkcji, aktywowana po max. 5 min nieużywania panelu sterowania |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia, zbyt wysokiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 450 kg |
|  | Wydajna pompa zapewniająca cichą i odpowiednią prace systemu. Kompresory o łącznej wydajności |
|  | Każdy kompresor, w który wyposażona jest pompa, o wydajności |
|  | Czas napełnienia materaca od zera do pełnego napełnienia max. 20 min. |
|  | Podczas napełniana materaca aktywowane są ustawienia wstępne |
|  | Zakres regulacji wartości ciśnienia powietrza w materacu min. 15~40 mmHG |
|  | Automatyczne dostosowanie ciśnienia w materacu do wagi pacjenta (automatyczne wykrywanie wagi pacjenta) z możliwością manualnego dostosowania |
|  | Pompa posiada tryb pielęgnacyjny (maksymalnego napełnienia) służący do usztywnienia materaca na czas prowadzenia czynności pielęgnacyjnych. |
|  | Czas trwania trybu pielęgnacyjnego, po którym materac automatycznie wraca do poprzednich ustawień: min. 20 min. |
|  | Pompa posiada tryb maksymalnego wypełnienia bez limitu czasowego sygnalizowany przez światło diody. Tryb jest wyłączany manualnie. |
|  | Pompa pracuje w trybie zmiennociśnieniowym, w trybie zmiennego niskiego ciśnienia oraz trybie stałego niskiego ciśnienia |
|  | Tryb stałego niskiego ciśnienia z wypełnieniem komór w 2/3 objętości przy jednoczesnej pracy komór w trybie zmiennociśnieniowym |
|  | Możliwość ustawienia trybu pulsacyjnego, łączącego stałe niskie ciśnienie z trybem naprzemiennym – komory napełniają się i opróżniają tworząc efekt fali. |
|  | Pompa posiada pamięć ustawień – umożliwia automatyczny powrót pompy do pracy w ustawieniach poprzedzających wprowadzone zmiany. |
|  | Pompa posiada możliwość zablokowania panelu sterowania przed niepożądanym użyciem przez osoby trzecie. |
|  | Przewód zasilający dwustykowy, odłączany, o długości min. 400,00 cm |
|  | Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka - pompa posiada regulowane zaczepy w kształcie haka, wykonane z metalu, umiejscowione w tylnej części obudowy pompy, służące do zawieszania pompy na ramie łóżka. |
|  | Pompa posiada zewnętrzny filtr powietrza umiejscowiony w tylnej części jej obudowy |
|  | Pompa posiada alarm techniczny (serwisowy) |
|  | Stopień ochrony IP (stopień ochrony oprawy przed ciałami stałymi: pyłem, kurzem i częściami oraz stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody), minimum IP21. |
|  | Pompa o obniżonych wibracjach, o poziomie hałasu |
|  | Materac z normami trudnopalności: EN597 |
|  | Komory wykonane z o niskim współczynniku tarcia, obniża hałas podczas ruchu pacjenta i zwiększa komfort pacjenta. |
|  | Złączka w kształcie litery „L”, wygodna i nie zakłócająca pracy personelu medycznego, a także zabezpieczająca złącze przed zanieczyszczeniem. |
|  | Pas na odwrocie materaca umożliwiający złożenie i spięcie materaca w szybki i prosty sposób przygotowując materac do transportu. |
|  | Odłączana podstawa (antypoślizgowa baza) (Antypoślizgowa podstawa materaca, zapobiegająca zsuwaniu się materaca z łóżka) |
|  | Zarządzanie przewodem zasilającym (materac posiada przelotki na przewód zasilający biegnące wzdłuż boku materaca) |
|  | Materac jest wyposażony w funkcję transportową, z czasem napełnienia materaca do min. 12 godzin. |
|  | Czas napełnienia materaca po wystąpieniu alarmu technicznego (błędu działania pompy) - gdy pompa nie działa, komory w materacu bazowym pozostają napompowane przez czas min. 8 godzin. |
|  | Materac posiada specjalną zaślepkę znajdującą się przy złączce, zapobiegającą przedostawaniu się wody do wnętrza materaca podczas procesu czyszczenia. |
|  | Materac posiada min. jeden specjalny rękaw biegnący prostopadle do ułożenia komór, który przytrzymuje komory w odpowiedniej pozycji, zapobiegając ich rozsuwaniu się i wpływając na komfort i bezpieczeństwo pacjenta. |
|  | Materac posiada odłączaną bazę, co usprawnia proces czyszczenia i dezynfekcji. |
|  | Materac z systemem poprawiającym mikroklimat skóry pacjenta |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |
|  | Instrukcja w języku polskim |

Pozycja nr 5 i 11 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV |
|  | Szafka z blatem bocznym rozkładanym |
|  | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym, z możliwością wyboru kolorów z palety |
|  | Blat wykonany z materiałów trwałych i łatwych do dezynfekcji |
|  | Szerokość całkowita szafki: 410 mm (+/-30 mm), szerokość szafki wraz z mechanizmem blatu bocznego 550 mm (+/-30 mm), |
|  | Wysokość całkowita szafki: 840 mm (+/-30 mm) |
|  | Głębokość szafki: 410 mm (+/- 30 mm) |
|  | Wymiary blatu bocznego 550x360 (+/-20mm) |
|  | Blat boczny posiadający bezstopniową regulację wysokości w zakresie oraz z możliwością regulacji pochylenia kąta pochylenia blatu. |
|  | Blat boczny (HPL) wyposażony na wzdłużnych bokach w burty, galeryjki, pręty „C” lub listwy chroniące przed zsunięciem się przedmiotów w chwili przechylenia blatu. |
|  | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym, wysokość szuflady min. 110 mm |
|  | Pomiędzy szufladą a komorą zamykaną drzwiczkami wolna przestrzeń na podręczne rzeczy – wysokość półki min. 100 mm |
|  | Komora zamykana drzwiczkami o wysokości min. 330 mm |
|  | Szafka wyposażona w haczyki do zawieszania ręczników |
|  | szafka wyposażona w koła jezdne, w tym z blokadą |
|  | Półka dolna do przechowywania |
|  | Możliwość montażu blatu bocznego po obu stronach |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |

Pozycja nr 6, 12, 13 i 15 - Materac przeciwodleżynowy

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy |
|  | Materac składający się z min. 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z powietrznym materacem zabezpieczającym |
|  | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn u pacjentów o wadze do 250 kg |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na leżu łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka |
|  | Możliwość wyboru szerokości materaca, min. 3 wymiary do wyboru. |
|  | Wysokość materaca max. 20 cm |
|  | Waga materaca max. 15kg |
|  | Kompaktowa pompa zewnętrzna |
|  | Pompa elektroniczna |
|  | materac wielostrefowy wspierający profilaktykę odleżyn |
|  | Materac powinien posiadać możliwość odłączenia złącza od pięciu ostatnich komór materaca (strefa pięt), w efekcie czego pięty pozostają zawieszone, a tym samym ucisk na nie zostaje całkowicie wyeliminowany |
|  | Brak konieczności podkładania pod materac powietrzy materaca piankowego |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznymi, grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w czterech kierunkach. |
|  | Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek błyskawiczny pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem |
|  | Moduł sterujący pompy wyposażony w przycisk membranowe ułatwiające jego dezynfekcję |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania – CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem |
|  | Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta |
|  | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu zmiennego niskiego ciśnienia. Możliwość zaprogramowania cyklu o długości 10, 15, 20 lub 25 minut |
|  | Manualna oraz automatyczna blokada funkcji, aktywowana po max. 5 min nieużywania panelu sterowania |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia, zbyt wysokiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg |
|  | wydajna pompa zapewniająca prawidłową pracę systemu |
|  | Pompa o wydajności min. 8l.min |
|  | Czas napełnienia materaca od zera do pełnego napełnienia max. 20 min. |
|  | Podczas napełniana materaca aktywowane są ustawienia wstępne |
|  | Możliwość regulacji ciśnienia |
|  | Automatyczne dostosowanie ciśnienia w materacu do wagi pacjenta (automatyczne wykrywanie wagi pacjenta) z możliwością manualnego dostosowania |
|  | Pompa posiada tryb pielęgnacyjny (maksymalnego napełnienia) służący do usztywnienia materaca na czas prowadzenia czynności pielęgnacyjnych. |
|  | Czas trwania trybu pielęgnacyjnego, po którym materac automatycznie wraca do poprzednich ustawień: min. 20 min. |
|  | Pompa posiada tryb maksymalnego wypełnienia bez limitu czasowego sygnalizowany przez światło diody. Tryb jest wyłączany manualnie. |
|  | Pompa pracuje w trybie zmiennociśnieniowym, w trybie zmiennego niskiego ciśnienia oraz trybie stałego niskiego ciśnienia |
|  | Tryb stałego niskiego ciśnienia z wypełnieniem komór w 2/3 objętości przy jednoczesnej pracy komór w trybie zmiennociśnieniowym |
|  | Możliwość ustawienia trybu pulsacyjnego, łączącego stałe niskie ciśnienie z trybem naprzemiennym – komory napełniają się i opróżniają tworząc efekt fali. |
|  | Pompa posiada pamięć ustawień – umożliwia automatyczny powrót pompy do pracy w ustawieniach poprzedzających wprowadzone zmiany. |
|  | Pompa posiada możliwość zablokowania panelu sterowania przed niepożądanym użyciem przez osoby trzecie. |
|  | Przewód zasilający dwustykowy, odłączany, o długości min. 450,00 cm |
|  | możliwość zawieszenia pompy na łóżku |
|  | Pompa posiada zewnętrzny filtr powietrza umiejscowiony w tylnej części jej obudowy |
|  | Pompa posiada alarm techniczny (serwisowy) |
|  | Stopień ochrony IP (stopień ochrony oprawy przed ciałami stałymi: pyłem, kurzem i częściami oraz stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody), minimum IP21. |
|  | Pompa o obniżonych wibracjach, o poziomie hałasu (dźwięku wydawanego przez pompę) max. 20dBA +/-2dB(A) |
|  | Materac z normami trudnopalności: EN597-1, EN597-2 lub równoważnymi; |
|  | Materac z systemem komora na komorze, jednoczesna aktywność dwóch komór |
|  | Komory wykonane z materiału TPU o niskim współczynniku tarcia, obniża hałas podczas ruchu pacjenta i zwiększa komfort pacjenta. |
|  | W obszarze sacrum cztery komory o kształcie prostopadłościanu w celu wzmocnienia stabilności i podparcia pacjenta. |
|  | Złączka w kształcie litery „L”, wygodna i nie zakłócająca pracy personelu medycznego, a także zabezpieczająca złącze przed zanieczyszczeniem. |
|  | Pas na odwrocie materaca umożliwiający złożenie i spięcie materaca w szybki i prosty sposób przygotowując materac do transportu. |
|  | Odłączana podstawa (antypoślizgowa baza) (Antypoślizgowa podstawa materaca, zapobiegająca zsuwaniu się materaca z łóżka) |
|  | Zarządzanie przewodem zasilającym (materac posiada przelotki na przewód zasilający biegnące wzdłuż boku materaca) |
|  | Materac jest wyposażony w funkcję transportową, z czasem napełnienia materaca do min. 12 godzin. |
|  | Czas napełnienia materaca po wystąpieniu alarmu technicznego (błędu działania pompy) - gdy pompa nie działa, komory w materacu bazowym pozostają napompowane przez czas min. 8 godzin. |
|  | Materac posiada specjalną zaślepkę znajdującą się przy złączce, zapobiegającą przedostawaniu się wody do wnętrza materaca podczas procesu czyszczenia. |
|  | Materac posiada min. jeden specjalny rękaw biegnący prostopadle do ułożenia komór, który przytrzymuje komory w odpowiedniej pozycji, zapobiegając ich rozsuwaniu się i wpływając na komfort i bezpieczeństwo pacjenta. |
|  | Materac posiada odłączaną bazę, co usprawnia proces czyszczenia i dezynfekcji. |
|  | Materac posiada system niskich strat powietrza - wspierający zarządzanie mikroklimatem ciała pacjenta. |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |
|  | Instrukcja w języku polskim |

Pozycja nr 7 - Nosze płachtowe ślizgowe / Fleksinosze

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Nosze płachtowe ślizgowe przeznaczone do transferu i przenoszenia pacjentów |
|  | Konstrukcja typu 2w1 umożliwiająca wykorzystanie jako płachta transferowa lub nosze |
|  | Wymiary minimalne: długość min. 152 cm, szerokość min. 87 cm |
|  | konstrukcja zapewniająca stabilność podczas transportu |
|  | Warstwa ślizgowa o niskim współczynniku tarcia ułatwiająca przesuwanie pacjenta |
|  | Uchwyty transportowe rozmieszczone symetrycznie po obu stronach |
|  | Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne |
|  | Możliwość prania i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta |
|  | Konstrukcja umożliwiająca szybkie składanie i przechowywanie |
|  | Produkt przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych, opiekuńczych lub rehabilitacyjnych |
|  | Maksymalne obciążenie robocze dostosowane do transportu osób dorosłych |

Pozycja nr 14 - Łóżko szpitalne o regulowanej wysokości

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Konstrukcja stalowa zapewniająca stabilność i wytrzymałość, odporna na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne |
|  | Konstrukcja łóżka zapewniająca łatwy dostęp do pacjenta |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty są ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia) |
|  | Segmenty wykonane z materiałów odpornych na dezynfekcję i uszkodzenia mechaniczne |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem |
|  | Poręcze posiadające mechanizm zwalniający ruch przy ich opuszczaniu. |
|  | Długość łóżka max. 2200 mm |
|  | Szerokość całkowita łóżka mniej niż 1000 mm |
|  | Długość x szerokość leża/materaca min. 1950 x 850 mm |
|  | Możliwość montażu akcesoriów (np. wieszak kroplówki, rama wyciągowa) |
|  | Funkcje elektryczne: regulacja wysokości, segmentów oraz pozycje terapeutyczne (np. autokontur, Trendelenburg, pozycja krzesła) |
|  | Pilot wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiający blokowanie funkcji sterujących przez personel |
|  | Diody sygnalizujące umieszczone na pilocie pokazujące stan naładowania baterii |
|  | Panel sterowania umożliwiający regulację podstawowych funkcji oraz wybranych pozycji terapeutycznych |
|  | Diody sygnalizujące na panelu sterowniczym pokazujące: - stan naładowania baterii - podłączenie do sieci |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 400 mm |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 800 mm |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70° |
|  | Autoregresja oparcia pleców |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 44° |
|  | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. 14° obustronnie |
|  | Szczyty łatwo demontowalne, wykonane z materiałów odpornych na dezynfekcję |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie ruchów łóżka w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego |
|  | Koła jezdne z systemem blokady |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz |
|  | Wyposażenie: - wieszak kroplówki |
|  | Materac przeciwodleżynowy pasywny: - dostosowany do łóżka - piankowy lub równoważny - pokrowiec wodoodporny, paroprzepuszczalny - odporny na dezynfekcję - właściwości antybakteryjne - możliwość prania |
|  | Deklaracja zgodności CE |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta łóżka |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |

5. Dla zadania nr 6:

Pozycja nr 1, 7 i 13 – Ssak elektryczny

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Precyzyjna regulacja podciśnienia |
|  | zabezpieczenie przed przedostaniem się płynów do wnętrza pompy |
|  | przystosowany do pracy ciągłej |
|  | niski poziom hałasu |
|  | Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego zbiorniki na wydzieliny wielorazowego użytku z podziałką |
|  | Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach. |
|  | Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów. |
|  | Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |
|  | Przewód zasilający min. 3 m |
|  | Masa ssaka z wózkiem: nie większa niż 16 kg. |
|  | Wysokość ssaka z wózkiem max. 1 m |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania ssaka i termin następnego przeglądu. |
|  | Wyrób medyczny, klasy IIa, oznaczony znakiem CE. |

Pozycja nr 2, 14 i 15 – Koncentrator tlenu

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Przeznaczenie: Dla instytucji medycznych do dostarczania tlenu dla pacjentów z hipoksją oraz w warunkach domowych dla pacjentów potrzebujących dodatkowego tlenu. |
|  | Główne cechy urządzenia: |
|  | Cicha praca |
|  | Czytelny cyfrowy wyświetlacz |
|  | Łatwa konserwacja dzięki prostej i intuicyjnej wymianie filtrów |
|  | System filtracji powietrza |
|  | Cyfrowy przepływomierz ułatwiający odczyt i ustawianie parametrów |
|  | Specjalny system alarmów sygnalizujących spadek poziomu stężenia tlenu, brak zasilania, wysoką temperaturę, zbyt niskie ciśnienie |
|  | Wskaźnik czystości tlenu |
|  | Bezpiecznik przeciwpożarowy |
|  | Przepływ tlenu (ciągły): 0,5 – 5,0 l/min |
|  | Stężenie tlenu przy 5 l/min: 93 % ± 3 % |
|  | Waga: ok.14kg. |
|  | Poziom hałasu typowy: ≤ 45 dB(A) typowe |
|  | Zakres temperatury pracy: 10 °C do 40 °C |
|  | Zasilanie: 230V~, 50 Hz |
|  | Instrukcja w języku polskim |

Pozycja nr 3 – Zestaw do pomiaru poziomu glukozy / glukometr

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Glukometr do pomiaru poziomu glukozy we krwi |
|  | Możliwość bezprzewodowej transmisji danych |
|  | Zakres pomiarowy min. 20–600 mg/dL lub równoważny |
|  | Czas wykonania pojedynczego pomiaru ≤ 5 s |
|  | Wymagana objętość próbki krwi ≤ 0,5 µl |
|  | Pamięć urządzenia min. 1000 wyników pomiarów |
|  | Kolorowy lub podświetlany wyświetlacz umożliwiający odczyt w warunkach słabego oświetlenia |
|  | Funkcja oznaczania wyników (np. przed/po posiłku) lub wskaźnik interpretacji wyniku |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów z alternatywnych miejsc nakłucia |
|  | rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo higieniczne użytkowania |
|  | Zasilanie bateryjne |
|  | zestaw startowy zawierający niezbędne akcesoria do wykonywania pomiarów |
|  | Możliwość eksportu danych pomiarowych do systemu komputerowego lub EMR/EHR |
|  | Zgodność z normą dokładności ISO EN 15197:2015 |

Pozycja nr 4 – Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Ciśnieniomierz mechaniczny (zegarowy), aneroidowy, bezrtęciowy |
|  | Konstrukcja wstrząsoodporna |
|  | Maksymalny błąd pomiaru ±3 mmHg |
|  | Walidacja kliniczna BIHS/BHS |
|  | Skala manometru o średnicy ok. 52 mm |
|  | Obudowa odpornego na uszkodzenia |
|  | Metalowy zawór spustowy z precyzyjną regulacją |
|  | Jednoprzewodowy system pomiarowy |
|  | Gwintowane metalowe złącze przewodu umożliwiające szybką wymianę mankietu |
|  | Mankiet dla dorosłych |
|  | Możliwość stosowania szerokiej gamy mankietów (dziecięce, XL, udowe itd.) |
|  | Mankiet wielorazowy, możliwy do dezynfekcji i prania do ok. 60 °C |
|  | Czytelna tarcza w kolorze białym lub czarnym |
|  | Ergonomiczna pompka umożliwiająca szybkie pompowanie |
|  | Etui transportowe w zestawie |
|  | Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych (gabinet, ratownictwo) |

Pozycja nr 5 i 9 – Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca obsługę min 2 pomp |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa |
|  | Waga stacji do 4 kg |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn |
|  | Zasilanie 230 V AC 50Hz |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy |
|  | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy |
|  | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową |
|  | Przyłączanie stacji dokujących do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet. |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia |
|  | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi |
|  | Pompy strzykawkowe |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. |
|  | Strzykawki montowane od czoła. |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |
|  | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. |
|  | Zakres szybkości dozowania dostosowany do zastosowań klinicznych |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). |
|  | Dokładność infuzji ± 2% |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka czas lub szybkość podaży |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |
|  | Biblioteka leków z możliwością definiowania procedur dawkowania i limitów bezpieczeństwa |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |
|  | Ekran prezentujący kluczowe parametry infuzji i stan urządzenia |
|  | Kolorowy ekran pompy. |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |
|  | Możliwość współpracy pompy ze stacją dokującą zapewniającą zasilanie i komunikację Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |
|  | Czas pracy na baterii min. 8–12 godzin |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |
|  | Waga do 3,5 kg. |
|  | Instrukcja w języku polskim |

Pozycja nr 6 i 8 – Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. |
|  | Strzykawki montowane od czoła. |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |
|  | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy, |
|  | Wysokość pompy 11,5 cm |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie), |
|  | różne tryby dozowania (np. ciągły, bolusowy, programowany) |
|  | Dokładność infuzji ± 2% |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka czas lub szybkość podaży |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |
|  | czytelny ekran prezentujący kluczowe parametry infuzji |
|  | Kolorowy ekran pompy. |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. |
|  | Progi ciśnienia regulowane |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji, |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |
|  | Waga do 3 kg. |
|  | Instrukcja w języku polskim |

Pozycja nr 10 – Skaner naczyń krwionośnych

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Urządzenie do lokalizacji żył u pacjentów z różnorodnymi potrzebami, takimi jak osoby otyłe, poddawane chemioterapii, z ciemną skórą, owłosieniem, żylakami czy drobnymi naczyniami krwionośnymi |
|  | Umożliwienie dostosowanie wyświetlania obrazu w 12 różnych kolorach, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do wieku, kształtu ciała, koloru skóry oraz środowiska pracy |
|  | Źródło światła – światło podczerwone, fala w zakresie min. 760 – 940 nm |
|  | Wyświetlacz o przekątnej min. 2,4 cala z obrazem w pseudokolorze 3D |
|  | Poziom jasności regulowany w 6 poziomach |
|  | Odległość detekcji 15 – 25 cm |
|  | Głębokość detekcji 0 – 10 mm |
|  | Zasilanie akumulator litowo-jonowy z możliwością ładowania |
|  | Obsługa w języku polskim |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 5 kół z hamulcem |
|  | Podstawa wykonana ze stopów aluminium |
|  | Podstawa z możliwością obrotu i zmiany kąta nachylenia |

Pozycja nr 11 – Nebulizator

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Inhalator ultradźwiękowy przeznaczony do aerozoloterapii w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych |
|  | Średnia średnica cząstek aerozolu (MMAD) < 4,0 µm |
|  | Zakres średnic cząstek ok. 0,5 – 6,0 µm |
|  | Wydajność nawiewu regulowana w zakresie ok. 0 – 30 l/min |
|  | Wydajność aerozolu regulowana (ok. 0 – 5 ml/min lub równoważna) |
|  | Maksymalny poziom hałasu < 35 dB |
|  | Pojemność naczynia na lek min. 30 ml |
|  | Podgrzewany aerozol (termoaerozol) do ok. 38 °C |
|  | Częstotliwość pracy przetwornika ok. 1,68 MHz |
|  | Programowany czas inhalacji i elektroniczny panel sterowania |
|  | Regulacja parametrów pracy – min. wielostopniowa regulacja przepływu i wydajności |
|  | Zabezpieczenie poziomu cieczy chroniące przetwornik |
|  | Praca ciągła urządzenia |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V, 50 Hz |
|  | Maksymalny pobór mocy ok. 40–70 VA |
|  | Klasa ochronności I (B) |
|  | Wymiary urządzenia ok. 260 × 300 × 100 mm |
|  | Masa urządzenia ok. 4 kg |
|  | Przeznaczenie do terapii układu oddechowego (np. astma, alergie, choroby płuc) |

Pozycja nr 12 – Wózek do transportu

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Wózek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala |
|  | konstrukcja wykonana z materiałów zapewniających stabilność, trwałość oraz odporność na mycie i dezynfekcję |
|  | długość dostosowana do transportu pacjenta |
|  | Szerokość całkowita wózka wraz z poręczami bocznymi max 800 mm |
|  | Leże wózka posiada 2 segmenty: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyn gazowych |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców min od 0° do 70° |
|  | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG |
|  | Leże wyposażone w krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka |
|  | Uchwyty po obu stronach wózka służące do przetaczania |
|  | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka |
|  | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 500 do 900 mm |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy min 150 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym oraz blokadą |
|  | Nośność maksymalna wózka min. 180 kg |
|  | Wyposażenie wózka: |
|  | poręcze boczne zapewniające bezpieczeństwo pacjenta |
|  | Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, posiadający regulację wysokości oraz 4 tworzywowe haczyki |
|  | materac dostosowany do łóżka, wodoszczelny, łatwy do dezynfekcji, wytrzymały |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |

6. Dla zadania nr 7:

Pozycja nr 1 – Zestaw do reanimacji

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Zestaw reanimacyjny przeznaczony do resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych |
|  | Torba medyczna typu kufer wykonana z materiału materiał o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (np. typu cordura lub równoważny) |
|  | Nici rdzeniowe nici o wysokiej wytrzymałości zapewniające trwałość konstrukcji |
|  | Wnętrze torby z systemem kieszeni i organizerów oraz system organizacji wyposażenia (np. kieszenie, przegrody lub rozwiązanie równoważne |
|  | Zewnętrzne kieszenie boczne i kieszeń przednia |
|  | Spód torby zabezpieczony gumowymi stopkami |
|  | Uchwyty do przenoszenia + regulowany pas naramienny z antypoślizgiem |
|  | oznaczenia odblaskowe poprawiające widoczność |
|  | Resuscytator silikonowy wielorazowy z maską – min. 1 szt. |
|  | maski krtaniowe jednorazowe (np. typu I-GEL lub równoważne) – rozmiary 3, 4, 5 |
|  | Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela – min. 5 szt. |
|  | Zestaw rurek nosowo-gardłowych – rozmiary ok. 6–8 |
|  | Filtr przeciwbakteryjny do resuscytatora |
|  | Kleszczyki Magilla |
|  | Zestaw przystosowany do działań ratowniczych i pierwszej pomocy |
|  | Produkt przeznaczony do zastosowań medycznych i ratowniczych |
|  | Zestaw montażowy umożliwiający mocowanie na ścianę |
|  | Pokrowiec |

Pozycja nr 2  - Aparat EKG

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |
|  | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3) |
|  | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS. Pomiar poziomu obniżenia i uniesienia odcinka ST. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu |
|  | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, opcjonalnie możliwość współpracy ze spirometrią, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund |
|  | Tryb: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) |
|  | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL |
|  | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego |
|  | Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku |
|  | Prędkości zapisu: 5/6,25/10/ 12,5/25/50 mm/s |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV |
|  | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |
|  | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |
|  | Szerokość papieru: 112 mm |
|  | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie |
|  | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |
|  | Baza pacjentów i badań; pamięć większa niż 14 000 badań |
|  | Wykonanie min. 280 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 500 Hz (zalecane wyższe) Hz na kanał |
|  | Waga aparatu maks. 3 kg |
|  | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed(Comarch), CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS+ od wersji 5.3 (Asseco), NewNioMed (MedTrade Medical Systems), OpenCare (Antrez Software) |
|  | Eksport badań do pamięci USB, bezpośrednio do wybranego katalogu w komputerze, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL |
|  | Minimum Trzy porty USB |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |
|  | W zestawie: - elektrody kończynowe - 4 szt. - elektrody przedsercowe - 6 szt. - kabel EKG - 1 szt. - kabel zasilania sieciowego - 1 szt. - papier R-A4 szerokość 112 mm - 20 szt. - żel do EKG - 20 szt. - instrukcja użytkowania - 1 szt. |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz, |

Pozycja nr 3 – Kardiomonitor + stojak

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Urządzenie spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i norm, w szczególności Ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub posiada certyfikat WE potwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych (MDD) ważny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Dokumenty należy dołączyć do oferty |
|  | Aktualizacje oprogramowania przy przeglądach technicznych |
|  | Parametry ogólne |
|  | Monitor o konstrukcji umożliwiającej rozbudowę o dodatkowe funkcje lub moduły |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg. |
|  | konstrukcja zapewniająca cichą pracę urządzenia |
|  | Tryb „Stand by” |
|  | Ekran |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15" o rozdzielczości ekranu min: 1024x768 z możliwością kalibracji w dowolnym momencie przez użytkownika |
|  | Prezentacja wielu krzywych dynamicznych jednocześnie |
|  | Ekran „Duże Liczby” do prezentacji wybranych parametrów wraz z krzywą dynamiczną pod wartością liczbową, z możliwością zmiany położenia wyświetlanego parametru lub wyboru innego. |
|  | możliwość konfiguracji ekranów przez użytkownika |
|  | Możliwość zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika |
|  | Przyciski ekranowe szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien min: alarmy, menu, standby, start NIBP |
|  | Możliwość „wstrzymania” krzywych celem ich analizy. Podczas zatrzymania krzywych, wartości numeryczne pozostają aktywne |
|  | Możliwość indywidualnej konfiguracji, przez użytkownika, kolejności parametrów, kolorów wyświetlania, umiejscowienia krzywych i wartości numerycznych |
|  | Ekran samo-konfigurujący się z automatycznym dostosowaniem układu parametrów, w zależności od podłączonych parametrów |
|  | Obsługa |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. |
|  | obsługa poprzez ekran dotykowy i/lub inne elementy sterujące |
|  | Zasilanie |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 110/230 +/- 10% VAC 50/60 Hz |
|  | czas pracy akumulatorowej dostosowany do zastosowania klinicznego |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: do 6 godzin |
|  | Praca w sieci |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN i w sieci bezprzewodowej. |
|  | możliwość współpracy z centralą monitorującą |
|  | Wbudowane USB komunikacyjne umożliwiające eksport danych |
|  | Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora |
|  | Alarmy |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów dla wybranych parametrów. |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. |
|  | Jeden dedykowany ekran do ustawienia wszystkich alarmów |
|  | Historia alarmów min. 300 przypadków w tym pamięć zdarzeń arytmii |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów monitorowanego pacjenta. |
|  | Możliwość zaprogramowania przez Użytkownika typowych dla oddziału zestawów alarmów. |
|  | Zapamiętywanie danych |
|  | pamięć trendów min. 72 h |
|  | Jednoczasowa prezentacja wszystkich parametrów w trendzie graficznym. |
|  | Archiwum min. 5 różnych krzywych dynamicznych, wszystkich wartości liczbowych z ostatnich min. 96 godzin |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami |
|  | Moduł EKG w każdym kardiomonitorze |
|  | Jednoczesna obserwacja odprowadzeń min: (I, II, III) przy użyciu kabla 3 żyłowego |
|  | Możliwość wyboru 1 z 5 prędkości fal EKG (3.125; 6.25; 12.5; 25 i 50 mm/s) |
|  | - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min |
|  | Detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze stymulatora na ekranie nad przebiegiem EKG |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę HR - średnia z 24h - średnia, maksymalna i minimalna z dnia - średnia, maksymalna i minimalna z nocy |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę HRV - odchylenie SDNN w ms - odchylenie SDNN24 w ms |
|  | Analiza odcinka ST i Arytmii w każdym kardiomonitorze |
|  | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym |
|  | Min. zakres pomiarowy: -2,0 ÷ (+)2,0 mV. |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach: I, II, III, aVL, aVf, aVR i Vn |
|  | Rozpoznawanie min. 15 rodzajów zaburzeń arytmii |
|  | Pomiar Oddechu w każdym kardiomonitorze |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. |
|  | Wybór elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 1-150 odd./min. |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 60 sekund wraz z licznikiem bezdechu |
|  | Możliwość wyboru wartości wzmocnienia oddechu |
|  | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi w każdym kardiomonitorze |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. |
|  | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 8 godzin. - Możliwość wykonania pomiaru automatycznego w interwale co min: 1, 2, 3, 4, 5, 15,30, 90,180,240,480 minut |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości. |
|  | Zakres pomiarowy NIBP min: 15 – 250 mmHg |
|  | Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika |
|  | Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych i noworodków |
|  | Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora |
|  | Podręczne zestawienie ostatnio wykonanych min: 100 pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) w ekranowym menu modułu, bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia, z możliwością wydruku raportu na drukarce laserowej podłączonej do systemu |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę NIBP min: - średnia z 24h (skurczowe/rozkurczowe i średnia) - średnia, maksymalna i minimalna z dnia (skurczowe/rozkurczowe i średnia) - średnia, maksymalna i minimalna z nocy (skurczowe/rozkurczowe i średnia) |
|  | Moduł saturacji w każdym kardiomonitorze |
|  | moduł SpO2 odporny na zakłócenia ruchowe i niską perfuzję |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 25 – 290 ud./min. |
|  | Funkcja zapobiegania fałszywym alarmom poziomu saturacji. - Inteligentne opóźnienie alarmu SpO2 uzależnione od poziomu oraz czasu spadku wartości % SpO2, włączane przez użytkownika, |
|  | Funkcja umożliwiająca wykonywanie pomiaru NIBP na tej samej ręce, na której jest prowadzony pomiar saturacji, bez wywoływania alarmu. |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie graficznego wskaźnika jakości sygnału SpO2 |
|  | Funkcje dodatkowe |
|  | funkcja wczesnego ostrzegania |
|  | Tryb nocny z możliwością ustawienia min: - okresu aktywności z podaniem godziny początkowej i końcowej - poziomu jasności ekranu - poziomu głośności alarmów (medycznych i technicznych) i sygnalizacji QRS |
|  | Funkcja „stoper” z możliwością ustawienia odliczania w górę i w dół |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora |
|  | Możliwość rozbudowy: - moduł pomiaru temperatury co najmniej 2 kanały - moduł pomiaru ciśnienia krwawego co najmniej 2 kanały - moduł kapnografii - pomiar rzutu serca metodą termodylucji i metodą ICG - pomiar gazów anestetycznych |
|  | Wyposażenie |
|  | Każdy monitor wyposażony w: - Kabel EKG 3 żyłowy dla dorosłych - 2 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzeń - 3 kpl. - wężyk łączący mankiet z monitorem - 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych – 2 szt. - wielorazowy czujnik typu klips do pomiaru saturacji – 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji -2 szt. - stojak jezdny ze stali nierdzewnej, z koszem na akcesoria na 6-kołowej podstawie jezdnej wyposażonej w 2 hamulce |
|  | Instrukcja w języku polskim |
|  | Menu w języku polskim |

Pozycja nr 4 – Centrala do kardiomonitorów z pozycji nr 3

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Urządzenie spełnia wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i norm, w szczególności Ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG lub posiada certyfikat WE potwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych (MDD) ważny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Dokumenty należy dołączyć do oferty |
|  | Parametry ogólne |
|  | Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości, zintegrowany z jednostką centralną, umożliwiający obsługę dotykową |
|  | Urządzenie przeznaczone do centralnego nadzoru kardiomonitorów |
|  | Zasilanie sieciowe oraz awaryjne (akumulatorowe) |
|  | Obserwacja wielu stanowisk jednocześnie min. 10 |
|  | Centrala współpracująca z kardiomonitorami opisanymi powyżej |
|  | Podgląd dowolnej ilości stanowisk jednocześnie |
|  | Ekran podglądowy kardiomonitorów automatycznie konfigurujący się, wyświetlający ekrany monitorów aktywnych |
|  | Kopia dowolnego kardiomonitora z możliwością obsługi jego ustawień |
|  | Prezentacja min: 5 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska, przy jednoczesnym podglądzie wszystkich monitorowanych stanowisk |
|  | Archiwum ogólne – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 5 monitorowanych przebiegów falowych (min. 3 krzywe EKG+ inne) - nie tylko trendów oraz wartości liczbowych, z min. ostatnich 120 godzin |
|  | Zapis trendów graficznych i tabelarycznych dla wszystkich parametrów jednocześnie z min. 120 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 4 sek. w pełnym zakresie |
|  | Możliwość wydruku na drukarce laserowej w formacie A4 Inicjowanie wydruku z centrali i poszczególnych monitorów Wydruk: - dane demograficzne pacjenta, - krzywe dynamiczne, - trendy, - raporty Uruchamianie wydruku z poziomu centrali i monitorów przyłóżkowych, |
|  | Możliwość zdalnego zarządzania wybranymi parametrami monitorów oraz danymi pacjenta |
|  | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor |
|  | Praca w przewodowej sieci przesyłania danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) przez złącze RJ-45 |
|  | Wyposażenie do central: Drukarka laserowa - 1 szt. |
|  | Instrukcja w języku polskim |

Pozycja nr 5 – Aparat EKG

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Fabrycznie nowy. Rok produkcji 2025 lub nowszy |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |
|  | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3) |
|  | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS. Pomiar poziomu obniżenia i uniesienia odcinka ST. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu |
|  | Możliwe tryby pracy: ręczny, automatyczny oraz wydłużony zapis rytmu; dopuszcza się rozwiązania równoważne |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund |
|  | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) |
|  | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL |
|  | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego |
|  | Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku |
|  | Prędkości zapisu: 5/6,25/10/ 12,5/25/50 mm/s |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV |
|  | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |
|  | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |
|  | Szerokość papieru: 112 mm |
|  | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie |
|  | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |
|  | Posiada dwa dodatkowe filtry: dolnoprzepustowy i autoadaptacyjny. |
|  | Baza pacjentów i badań; pamięć min. 1000 badań |
|  | Wykonanie min. 280 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej |
|  | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał |
|  | Waga aparatu maks. 3 kg |
|  | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: dostępnym w szpitalu. |
|  | Eksport badań do pamięci USB, bezpośrednio do wybranego katalogu w komputerze, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat możliwość eksportu badań drogą elektroniczną (np. e-mail, sieć, USB) |
|  | Min 1 port USB |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta |
|  | W zestawie: - elektrody kończynowe - 4 szt. - elektrody przedsercowe - 6 szt. - kabel EKG - 1 szt. - kabel zasilania sieciowego - 1 szt. - papier R-A4 szerokość 112 mm - 1 szt. - żel do EKG - 1 szt. - instrukcja użytkowania - 1 szt. |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz, |

7. Dla zadania nr 8:

Pozycja nr 1 – USG stacjonarne

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Aparat fabrycznie nowy |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej |
|  | Zaawansowana architektura przetwarzania sygnału zapewniająca wysoką jakość obrazowania |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic umożliwiający wykonywanie badań ogólnodiagnostycznych, naczyniowych i specjalistycznych |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne Min.5 |
|  | Monitor medyczny o wysokiej rozdzielczości z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość) |
|  | Monitor LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 23,8 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). |
|  | Płynna regulacja wysokość i obrotu panelu sterowania względem korpusu aparatu |
|  | Cicha praca aparatu |
|  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist. |
|  | Możliwość połączenia z siecią szpitalną poprzez łączność bezprzewodową Wi-Fi |
|  | łączność Wi-Fi lub bluetooth |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows |
|  | Pojemność dysku twardego Min. 1 TB |
|  | Porty USB Min. 4 |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów standaryzujących przepływ pracy (prowadzących przez poszczególne kroki: tryby obrazowania, pomiary itp.) |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego |
|  | Pamięć CINE umożliwiająca analizę obrazów dynamicznych |
|  | Wbudowany cyfrowy rejestrator wideo do ciągłego zapisu wykonywanego badania na dysku twardym i następnie zgrania na nośniki przenośne. Czas pojedynczego nagrania min. 60 minut. |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna |
|  | Krótki czas uruchomienia aparatu |
|  | Szybkie wznowienie pracy ze stanu uśpienia |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |
|  | Regulowany zakres głębokości penetracji dostosowany do różnych badań |
|  | Bezstratne powiększanie obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran |
|  | Szeroki zakres dynamiki obrazu |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) dostępne na panelu dotykowym. Min. 8 stref. |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) dostępne na panelu dotykowym. Min.8 stref. |
|  | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) |
|  | Dynamiczne ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej |
|  | Funkcje wspomagające wizualizację struktur anatomicznych i zmian patologicznych |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D powyżej 800 obr./sek. |
|  | Tryb M |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min.5 minut |
|  | Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 linii prostych |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ Min. 7,0 m/s |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej Min. 0,5 - 30 mm |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej Min. 0 do +/-89 stopni |
|  | Szybka zmiana kąta korekcji -60/0/60 stopni |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ Min. 30,0 m/s |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo Min. 250 obr./sek |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego Min. +/-30 stopni |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach |
|  | Wizualizacja z efektem 3D przepływów uzyskiwanych w trybie 2D/Kolor lub Power Doppler |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. Automatyczna optymalizacja wzmocnienia Dopplera kolorowego. |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW |
|  | Technologia poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej |
|  | Obrazowanie panoramiczne |
|  | Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio dostępna na głowicach liniowych i endocavitarnych |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki („freehand”) |
|  | GŁOWICE |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 1,5 – 6,0 MHz |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min 3 |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min.3 |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min.5 |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min.128 |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min.70 stopni |
|  | Głębokość obrazowania min. 40cm |
|  | Głowica sektorowa |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 1,5 – 4,5 MHz |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min.3 |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min 4 |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min.5 |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 64 |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni |
|  | Głębokość obrazowania min. 38cm |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 3,0 – 13,0 MHz |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min.3 |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min.5 |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 5 |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min.192 |
|  | Długość pola obrazowego głowicy min.38 |
|  | Obrazowanie trapezowe |
|  | Głębokość obrazowania min. 30cm |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, IVF, położnictwo, pediatria, małe i powierzchowne narządy, naczynia, urologia, kardiologia i inne |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań z możliwością dołączania obrazów i eksportu w plikach min. PDF i RTF |
|  | OPCJE ROZBUDOWY |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat |
|  | Krzywoliniowy anatomiczny M-mode |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate z użyciem kolorowego Dopplera tkakowego |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF |
|  | Modalności DICOM: Quere/Retrieve, PPS. Raporty strukturalne DICOM min. kardiologia, jama brzuszna, naczynia, piersi, ginekologia/ położnictwo, małe i powierzchowne narządy |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na przełączenie aparatu w stan uśpienia, odłączenie od zasilania, przewiezienie i ponowne uruchomienie oraz pracę do min. 60 minut dla akumulatora w pełni naładowanego. |
|  | Drukarka medyczna wraz z 10 zapasowymi rolkami papieru do drukarek USG |

Pozycja nr 2 – USG przenośne z dwoma głowicami

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Aparat ultrasonograficzny przenośny w pełni cyfrowy |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy |
|  | Zastosowanie: •Jama brzuszna • Głowa (dorosły) • Kardiologia (dorosły) • Tętnica szyjna • Klatka piersiowa (płuca) • Badanie płodu • Zastosowanie ginekologiczne • Układ mięśniowo-szkieletowy (konwencjonalny) • Nerwy • Zastosowanie położnicze • Zastosowanie pediatryczne • Naczynia obwodowe • Nerka • Małe narządy (pierś, tarczyca) • Badania przezpochwowe • Urologia |
|  | Waga urządzenia: max. 8 kg |
|  | Wyświetlacz: min. 12”, rozdzielczość min. Full HD (1920×1080) |
|  | Urządzenie posiada: • graficzny, dotykowy interfejs użytkownika z obsługą gestów • System posiada funkcję TGC (kompensacja przyrostu czasu), gdzie przesunięcie dowolnego z min. 8 suwaków TGC umożliwia dostosowanie wzmocnienia dla żądanego fragmentu obrazu 2D; |
|  | Możliwość korzystania z intuicyjnego ekranu dotykowego w rękawiczkach diagnostycznych |
|  | Minimalne długości kabli do obsługi urządzenia: - Długość kabla zasilacza min: 1,5m - Długość kabla zasilającego min.: 1,5m - Długość kabla głowicy min: 1,5m |
|  | Wodoodporność: - Wodoodporność aparatu ultrasonograficznego: min. IP21 - Wodoodporność głowic (przy głowicy): min. IPX4 - Wodoodporność zasilacza: min. IP20 |
|  | Środowisko pracy w temperaturze min. 10°C do 40°C |
|  | Rozdzielczość obrazu ultrasonograficznego 830 x 640 pikseli (+/-z 5 pikseli) |
|  | System operacyjny: Windows |
|  | Pamięć wewnętrzna: min. 32 GB |
|  | Pamięć masowa: min. 256 GB SSD |
|  | System wyświetla procent wykorzystania pamięci systemowej, specjalny symbol ostrzegawczy informuje o w pełni wykorzystanej pamięci; |
|  | Czas uruchamiania: max. 120 s |
|  | Zasilanie zgodne z polską normą (230V; 50Hz) |
|  | Pobór mocy |
|  | Urządzenie z możliwością wyposażenia w wózek i / lub torbę na aparat, w tym z możliwością wyposażenia w wózek z modułem do podłączenia min. 3 głowic. |
|  | Urządzenie wyposażone w zasilanie sieciowe oraz w niewymienną, wbudowaną baterię z czasem pracy do min. 1,5 h |
|  | Urządzenie dostarczane jest w pełni lub częściowo naładowane. |
|  | Urządzenie posiada wskaźniki poziomu naładowania baterii, realizowany przez sygnał wizualny – świecącą diodę. |
|  | Port ładowarki urządzenia jest zabezpieczony specjalną zaślepką z tworzywa, uniemożliwiającą zanieczyszczenie portu, gdy urządzenie odłączone jest od ładowania. |
|  | Urządzenie posiada sygnał wizualny podpięcia urządzenia do zasilania – świecąca diodę. |
|  | Obsługa min. 3 rodzajów głowic (liniowa, convex, endokawitarna) |
|  | Urządzeniu odpowiadają głowice posiadające znacznik orientacyjny, znajdujący się na obudowie głowicy, dla wskazania operatorowi odpowiedniego ułożenia głowicy względem ciała pacjenta. |
|  | Głowice wyposażone w zatrzask zwalniający – dla bezpiecznego i intencjonalnego wpinania i wypinania głowicy z gniazda. |
|  | Urządzenie posiada min. 4 interfejsy komunikacyjne (np. USB, LAN, WiFi) |
|  | Możliwość zamówienia urządzeń peryferyjnych / akcesoriów systemowych takich jak: zestawy prowadników igły, wózek z modułem MTM z trzema gniazdami głowic, czarno-biała lub kolorowa drukarka. |
|  | Urządzenie może być wyposażone w opcjonalną, obudowę ochronną. |
|  | Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w uchwyt głowicy, wykonany z tworzywa, montowany z tyłu urządzenia i po jego zamontowaniu, stanowiący integralną część urządzenia. |
|  | Urządzenie posiada stojak z tyłu urządzenia, którego podniesienie umożliwia ustawienie urządzenia na płaskiej powierzchni, stojak może być także używany do przenoszenia urządzenia. |
|  | Urządzenie posiada otwory montażowe VESA, służące do instalacji urządzenia na dowolnym uchwycie ściennym VESA; (standard: 100 mm x 100 mm) |
|  | Urządzenie wyposażone jest w funkcje sieciowe: • Export danych pacjentów na nośniki wymienne • Łączność USB i Bluetooth z urządzeniami peryferyjnymi • Połączenia HDMI z dodatkowymi monitorami • Funkcja Miracast dla inteligentnego wyświetlacza przez Wi-Fi • Drukowanie na drukarkach lokalnych/sieciowych (tylko wskazane urządzenia) • Sieci bezprzewodowe i przewodowe (802.11 a/b/g/n; Gigabit Ethernet) • Eksport do archiwum DICOM • Dane pacjentów zaimportowane za pomocą zapytania MWL DICOM • Obrazy eksportowane do pamięci sieciowej |
|  | Urządzenie posiada menu szybkiej konfiguracji na pasku narzędzi systemowych. |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw portów umożliwiających komunikację i archiwizację danych (USB, LAN, HDMI lub równoważne) |
|  | Urządzenie posiada min. 1 zintegrowany głośnik, pozwalający na sterowanie dźwiękami za pomocą oprogramowania systemu; |
|  | Urządzenie z dostępnymi min. 11 trybami skanowania i funkcjami (jeśli są obsługiwane przez wybraną głowicę): • Tryb B • Tryb M • Doppler kolorowy • Doppler mocy • Tryb PW • Tryb CW • Obrazowanie harmoniczne tkanek (THI) • Przetwarzanie obrazu QScan • Obrazowanie złożone w czasie rzeczywistym SQBeam • Obrazowanie złożone w czasie rzeczywistym FQBeam • Ulepszona wizualizacja igły • Podwójny obraz z jednym obrazem aktywnym i drugim zamrożonym • Zoom • Automatyczna optymalizacja obrazu • obrazowanie trapezowe |
|  | Możliwość powiększenia obrazu do pełnego ekranu |
|  | Urządzenie pozwala na dostosowanie jego funkcji do zwyczajowych potrzeb operatora. Posiada programowalne klawisze wirtualne dla funkcji, które mogą być zdefiniowane przez użytkownika. |
|  | Urządzenie posiada możliwość dodawania adnotacji, w tym strzałek, tekstów i komentarzy (min. 25) oraz znaczników ciała na bieżącym obrazie za pomocą klawiatury wirtualnej; System posiada min. 60 znaczników ciała (bodymark), z możliwością dostosowania ich przez użytkownika (możliwość ich ukrycia lub korzystania z domyślnych ustawień). System umożliwia regulowanie rozmiaru tekstu oraz kierunku i rozmiaru strzałek. |
|  | Urządzenie posiada możliwość wykonywania pomiarów i obliczeń na bieżącym obrazie. |
|  | Urządzenie umożliwia użycie funkcji Zoom w celu powiększenia i panoramowania bieżącego obrazu; |
|  | Urządzenie posiada wirtualny przycisk dostrajania, poprzez który operator ma możliwość włączenia optymalizacji jakości obrazu podczas skanowania w czasie rzeczywistym. |
|  | Funkcje dostępne na panelu sterowania różnią się w zależności od wybranego trybu skanowania i podłączonej głowicy; Dostosowanie funkcji do wybranych głowic i możliwych procedur. |
|  | Głębokość obrazowania min. 1cm do 35 cm, zależna od wybranej głowicy. |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy min. 2 do 15 MHz |
|  | Dynamika aparatu min. 180 dB |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D min. 300 obrazów/sek. |
|  | Rozdzielczość (osiowa i boczna) min: 1mm |
|  | Marginesy błędu w pomiarach w trybie Dopplera widmowego: • Prędkość: mniejsza niż +/-12% |
|  | Marginesy błędów w pomiarach 2D: • Odległość (w tym obwód): mniejszy niż +/-5% lub 2mm (w zależności od tego, która wartość jest większa) • Pole powierzchni: mniejsze niż +/-10% |
|  | Urządzenie posiada przycisk „Stopklatka” służący do wykonywania operacji stopklatka względem bieżącego skanu. |
|  | Urządzenie posiada przycisk „Zapisz” umożliwiający zapisywanie domyślnego zestawu klatek jako pętli na dysku twardym systemu. |
|  | Urządzenie posiada obszar miniatur, gdzie wyświetla miniatury zapisanych zeskanowanych obrazów/ pętli filmowych. |
|  | Urządzenie umożliwia zapis i edycję danych pacjenta. |
|  | Urządzenie posiada możliwość zapisu historii badań, co służy do przeglądania listy pacjentów i wyników ich badań, a także umożliwia kontynuowanie pracy nad nieukończonymi badaniami. |
|  | Zakończenie badania pozwala na zapisanie ustawień i wartości przypisanych do danego badania – zostają one automatycznie zapisane. |
|  | Urządzenie posiada zasady dotyczące zabezpieczeń i trybów ograniczeń – umożliwia zabezpieczenie danych pacjentów poprzez logowanie się użytkownika z dodanymi dostępami. Dla innych użytkowników, dostępne jest jedynie skanowanie, bez dostępu do danych pacjenta. |
|  | Urządzenie posiada możliwość zarządzania użytkownikami i uprawnieniami w celu kontroli dostępu do danych pacjentów oraz funkcji systemu. Urządzenie pozwala na modyfikację danych uwierzytelniających i zmianę ról użytkowników, dla większego bezpieczeństwa danych pacjenta. |
|  | Urządzenie posiada tryb serwisowy (Service Mode), z możliwością przeprowadzenia serwisu urządzenia w trybie skróconego Auto testu lub szczegółowego Testu Manualnego. |
|  | Oczekiwana żywotność urządzenia, min. 5 lat. |
|  | Możliwość wyboru języka interfejsu użytkownika z min. 5 języków w tym, obowiązkowo, języka polskiego: |
|  | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w j.polskim |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |
|  | Instrukcja w języku polskim |

8. Dla zadania nr 9:

Pozycja nr 1 – Respirator

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025 |
|  | Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego. |
|  | Wyświetlacz dotykowy min. 10”, wysokiej rozdzielczości, z możliwością regulacji kąta |
|  | Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca użytkowanie przy łóżku pacjenta |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów min. 3,0 do 6,0 bar |
|  | Zasilanie w powietrze - wysoko wydajna turbina |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce |
|  | Respirator wyposażony w uchwyt do przenoszenia |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 140 minut |
|  | Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego do min. 280 min |
|  | Tryby wentylacji |
|  | Tryby wentylacji obejmujące: - wentylację objętościową i ciśnieniową - tryby wspomagane i kontrolowane - wentylację nieinwazyjną - tryby dwupoziomowe |
|  | Możliwość prowadzenia tlenoterapii lub funkcji równoważnej (jeśli dostępna) |
|  | Wdech manualny |
|  | Oddech spontaniczny |
|  | Wentylacja bezdechu |
|  | Westchnienia automatyczne |
|  | Parametry nastawialne |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres od 1-100 odd/min |
|  | Objętość wdechowa minimalny zakres od 20 do 2200 ml |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O |
|  | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% |
|  | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:10 do 4:1 |
|  | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 10 sek. |
|  | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.2 do 30 sek |
|  | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV; BILEVEL; BIPAP/ minimalny zakres od 0.1 do 30sek |
|  | Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od - 0,5 do -10 cm H2O |
|  | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 0,5 do 15 l/min |
|  | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 80 cmH2O |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV; BILEVEL; BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O |
|  | Niskie ciśnienie w trybach /APRV; BILEVEL; BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O |
|  | Regulacja czułości wyzwalania oddechu |
|  | Regulacja narastania ciśnienia |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor |
|  | Możliwość dostosowania kąta nachylenia ekranu |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych |
|  | Ciśnienie szczytowe |
|  | Ciśnienie średnie |
|  | Ciśnienie plateau |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP |
|  | Objętość pojedynczego wydechu |
|  | Wentylacja minutowa |
|  | Stosunek I:E |
|  | Całkowita częstość oddechów |
|  | Częstość oddechów spontanicznych |
|  | Czas wdechu |
|  | Czas wydechu |
|  | Stężenie O2 |
|  | Podatność statyczna |
|  | Opory wdechowe |
|  | Opory wydechowe |
|  | RSBI |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 3 |
|  | Graficzna prezentacja (jednoczesna) trzech krzywych i jednej pętli w czasie rzeczywistym |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów min. 72 godzinne |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |
|  | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym |
|  | Alarmy |
|  | Niskiej i wysokiej wentylacji minutowej |
|  | Niskiego i wysokiego ciśnienia |
|  | Niskiej i wysokiej objętości oddechowej |
|  | Niskiej i wysokiej częstości oddechów |
|  | Bezdechu |
|  | Stężenia O2 |
|  | Rozłączenia układu pacjenta |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta |
|  | Zaniku zasilania sieciowego |
|  | Zaniku zasilania O2 |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny |
|  | Hierarchia ważności alarmów |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |
|  | Możliwość nebulizacji (wbudowana lub zewnętrzna) |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów. Blokada ekranu. |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta |
|  | Pamięć alarmów |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) |
|  | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, trachestomijnej |
|  | Automatyczna kompensacja przecieku |
|  | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu |
|  | Pamięć zdarzeń min. 1000 wyświetlana na monitorze respiratora |
|  | Autoklawowalne zastawki wdechowa i wydechowa – 2 kpl. |
|  | Autotest aparatu |
|  | Proste układy oddechowe dwururowe bez dodatkowych czujników |
|  | Wyposażenie: |
|  | Układ pacjenta jednorazowy z filtrem – 10 szt. |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |
|  | Maski ustno-nosowe wielorazowe w rozmiarach S, M, L – 3 szt. |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim |

Pozycja nr 2 – Defibrylator

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. |
|  | Polska wersja językowa – menu, opis funkcji defibrylatora oraz komendy głosowe. |
|  | Defibrylacja energią dwufazową Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, Minimum 24 poziomy energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji. |
|  | Pełne sterowanie funkcjami aparatu (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej. Ładowanie energii oraz wyzwolenie energii dostępne z przycisków na łyżkach twardych. |
|  | W komplecie z urządzeniem łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i zintegrowane dla dzieci |
|  | Defibrylacji ręcznej oraz półautomatycznej przy użyciu elektrod jednopacjentowych |
|  | Defibrylacja synchroniczna - kardiowersja. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych bez konieczności użycia kabla EKG. |
|  | Funkcja stymulacji zewnętrznej. tryb stymulacji: „na żądanie” i asynchronicznym częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-170 imp./min natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 5-180 mA Dodatkowo, możliwość ustawienia szerokości impulsu, czasu refrakcji, histerezy oraz czasu tłumienia |
|  | Monitorowanie EKG: Zakres pomiaru HR: 15-300 bpm, Kabel 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie minimum 3 odprowadzeń EKG jednocześnie |
|  | Monitorowanie SpO2: Technologia odporna na niska perfuzję i artefakty ruchowe Nellcor lub Masimo. Zakres pomiaru saturacji co najmniej 2-100% oraz wartości pulsu co najmniej 20-300 bpm, z wyświetlaniem wartości saturacji, pulsu obwodowego oraz krzywej pletyzmograficznej. Funkcja zapobiegania fałszywym alarmom. |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia zakres pomiaru min: 15 – 255 mmHg, tryb pracy: ręczny, automatyczny, czas repetycji pomiaru min: 1 – 480 min wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia w menu ekranowym modułu |
|  | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora 3 fali EKG, SpO2 oraz wszystkich monitorowanych wartości cyfrowych z ostatnich co najmniej 6 godzin monitorowania. |
|  | Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD. |
|  | Rejestrator termiczny drukujący co najmniej: datę, godzinę, szybkość papieru, dostarczoną energię defibrylacji, dane personalna pacjenta, minimum 3 krzywe dynamiczne (nie tylko EKG) wybrane przez Użytkownika etc. Wydruk na papierze o szerokości minimum 55 mm |
|  | Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 5s sygnału z pamięci urządzenia. |
|  | Wydruk automatyczny, na żądanie oraz alarmowy. |
|  | Auto-test bez udziału użytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnętrznego 230 V. z możliwością ustawienia godziny (od 1 do 24) i częstotliwości wykonywania. Możliwość wydruku auto-testu na żądanie. |
|  | Wyposażenie: Kabel EKG 3-żyłowy – 1 szt. Wielofunkcyjne elektrody jednopacjentowe- 2 kpl. Czujnik SpO2 z przedłużaczem – 1 kpl., Mankiet NIBP – 1 szt. Papier termiczny – co najmniej 5 rolek |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na 6-kołowej podstawie jezdnej z co najmniej 2 hamulcami, wyposażony w kosz na akcesoria i półkę na defibrylator zabezpieczającą defibrylator przed upadkiem, umożliwiającą szybkie wpięcie/wypięcie bez używania dodatkowych narzędzi |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł monitorowania oddechu z pomiarem bezdechu w zakresie 5-60 s. oraz licznikiem bezdechu, 12-odporwadzeniowego EKG. |
|  | Zasilanie |
|  | Zasilanie jednofazowe 110/230VAC +/- 10% 50/60Hz. |
|  | Wymienny akumulator Li-Ion bez efektu pamięci wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora. Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemność max 4 godz. |
|  | Czas ładowania do energii 300J poniżej 10 sekund na zasilaniu akumulatorowym i zasilaniu sieciowym |
|  | Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 3 godz. Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 100 defibrylacji z max energią. |
|  | Inne |
|  | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem do 7,0 kg. |
|  | Ekran monitora kolorowy, typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5” do wyświetlania co najmniej 7 krzywych dynamicznych |
|  | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu. Ustawianie wszystkich granic na jednym wspólnym ekranie |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów |
|  | Funkcja czasowego wyciszenia alarmów |
|  | Polska wersja językowa – menu, opis funkcji defibrylatora oraz komendy głosowe. |
|  | Instrukcja w języku polskim |

9. Dla zadania nr 10:

Pozycja nr 1 – Schodołaz

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Schodołaz gąsienicowy przeznaczony do transportu osób na wózkach inwalidzkich po schodach i płaskim podłożu. |
|  | Możliwość transportu pacjenta bez konieczności przesadzania z wózka. |
|  | Wysuwane elektrycznie koło manewrowe ułatwiające poruszanie po płaskim podłożu. |
|  | Składane uchwyty mocujące oparcie i koła wózka. |
|  | Możliwość zapinania i odpinania wózka z poziomu sterowania. |
|  | Bezpieczny pas z klamrą samochodową. |
|  | Regulowany zagłówek. |
|  | Wskaźnik bezpiecznego nachylenia schodów. |
|  | Przycisk awaryjny STOP. |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 130 kg. |
|  | Napęd elektryczny zapewniający bezpieczny transport pacjenta |
|  | Maksymalne nachylenie schodów min. 35°. |
|  | Przystosowany do pracy w standardowych klatkach schodowych |
|  | Minimalny podest manewrowy (kształt L) ok. 98 x 98 cm |
|  | Minimalny podest manewrowy (kształt U) ok. 98 x 170 cm. |
|  | Maksymalna prędkość min. ok. 15 stopni/min. |
|  | Zasilanie akumulatorowe zapewniające ciągłość pracy |
|  | Czas ładowania akumulatora ≤ 8 h. |
|  | Wydajność akumulatora umożliwiająca wielokrotne użycie bez ładowania |
|  | Zasilanie ładowarki 100–240 V, 50–60 Hz. |
|  | Kompaktowe wymiary umożliwiające transport i przechowywanie |
|  | Masa dostosowana do bezpiecznego użytkowania przez personel |
|  | Poziom hałasu ≤ 70 dB |
|  | Zakres temperatury bezpiecznego użytkowania min. 0 °C do +40 °C |
|  | Wyrób medyczny przeznaczony do zastosowań transportowych |

Pozycja nr 2 – Ambona / podpórka

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Rolator czterokołowy (podpórka typu ambona) przeznaczony do wspomagania chodu osób z ograniczoną mobilnością |
|  | Konstrukcja stalowa, składana, umożliwiająca łatwy transport i przechowywanie |
|  | Podparcie przedramion z miękkim tapicerowanym stolikiem z wycięciem |
|  | Regulacja wysokości uchwytów w szerokim zakresie |
|  | Minimum cztery koła jezdne zapewniające stabilność |
|  | Tylne koła wyposażone w hamulce oraz blokadę postojową |
|  | Wbudowane siedzisko umożliwiające odpoczynek użytkownika |
|  | Maksymalne obciążenie użytkownika min. 100 kg |
|  | Szerokość całkowita maks. ok. 54 cm |
|  | Długość całkowita maks. ok. 73 cm |
|  | Regulowana wysokość min. ok. 122–167 cm |
|  | Wysokość siedziska ok. 56 cm |
|  | Masa własna urządzenia ≤ 13 kg |
|  | Dodatkowe wyposażenie: koszyk na zakupy oraz uchwyt na kule |
|  | Przeznaczenie do stosowania w warunkach domowych i placówkach opiekuńczych |