Załącznik Nr 8A

WARUNKI GRANICZNE

Grupa I: respirator turbinowy – 2 szt.

Wykonawca :

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : Wyposażenie musi być fabrycznie nowe (min. 2025 rok)

Parametry Techniczne i Eksploatacyjne

| L.p. | Wymagania | Parametr graniczny | Parametr oferowany (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | Tak |  |
|  | Respirator dla dorosłych, dzieci | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar | Tak |  |
|  | Zasilanie w powietrze - wysoko wydajna turbina | Tak |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 90 minut | Tak |  |
|  | ## Tryby wentylacji | Tak |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | Tak |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP | Tak |  |
|  | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia | Tak |  |
|  | SIMV | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna z obowiązkową ilością oddechów. | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | APVcmv | Tak |  |
|  | APVsimv | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji automatycznej adaptacyjnej w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead'a dla pacjentów od 3 kg IBW, aktywnych i nieaktywnych oddechowo | Tak |  |
|  | Automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora | Tak |  |
|  | Wdech manualny | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny | Tak |  |
|  | Wentylacja bezdechu | Tak |  |
|  | Westchnienia automatyczne | Tak |  |
|  | ## Parametry nastawialne | Tak |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres od 1-80odd/min | Tak |  |
|  | Objętość wdechowa minimalny zakres od 20 do 2000 ml | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% | Tak |  |
|  | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 | Tak |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 12 sek | Tak |  |
|  | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 1 do 150 l/min | Tak |  |
|  | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.2 do 30 sek | Tak |  |
|  | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0.1 do 30sek | Tak |  |
|  | Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od - 0,5 do -15 cm H2O | Tak |  |
|  | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 0,5 do 20 l/min | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 100cmH2O | Tak |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O | Tak |  |
|  | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 100 cm H2O | Tak |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego | Tak |  |
|  | Kształt krzywej przepływu: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%, sinusoidalna | Tak |  |
|  | Narastanie ciśnienia 0 –2000 ms | Tak |  |
|  | # Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 17” | Tak |  |
|  | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | Tak |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Ciśnienie minimalne | Tak |  |
|  | Ciśnienie plateau | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Ciśnienie ΔP wyliczane przez respirator | Tak |  |
|  | Ciśnienie przezpłucne | Tak |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy | Tak |  |
|  | Przepływ szczytowy wydechowy | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego wydechu | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa | Tak |  |
|  | Stosunek I:E | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Czas wdechu | Tak |  |
|  | Czas wydechu | Tak |  |
|  | Stężenie O2 | Tak |  |
|  | Podatność statyczna | Tak |  |
|  | AutoPEEP | Tak |  |
|  | Stała czasowa wydechu | Tak |  |
|  | Opory wdechowe | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja trybu adaptacyjnej wentylacji | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | Tak |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 4 | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja (jednoczesna) dwóch krzywych i dwóch pętli w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym przy użyciu czujnika proksymalnego | Tak |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów min. 72 godzinne | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | Tak |  |
|  | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | # Alarmy | Tak |  |
|  | Niskiej wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Wysokiej wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia | Tak |  |
|  | Wysokiego ciśnienia | Tak |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Niskiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Bezdechu | Tak |  |
|  | Stężenia O2 | Tak |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | Tak |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania O2 | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  |
|  | Poziom głośności alarmów - ustawialny | Tak |  |
|  | # Inne funkcje i wyposażenie | Tak |  |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny z regulowanym czasem nebulizacji | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia O2 za pomocą czujnika paramagnetycznego | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 strumieniu głównym | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 strumieniu głównym | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyzwalanie na wdechu i wydechu pacjenta. | Tak |  |
|  | Manewr odsysania z automatycznym natlenianiem | Tak |  |
|  | Funkcja rekrutacji pęcherzyków płucnych wraz z oceną stanu płuc | Tak |  |
|  | Automatyczna, zintegrowana (ustawienia na ekranie respiratora) regulacja ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatycznie regulowaną wentylację w zamkniętej pętli oddechowej opartą na odczytach z czujników CO2 i SpO2, IBW, aktywności pacjenta i mechanice płuc. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów. Blokada ekranu. | Tak |  |
|  | Nawilżacz z automatyczną nastawą temperatury. Wybór terapii między inwazyjną, nieinwazyjną oraz high flow. | Tak |  |
|  | Terapia wysokim przepływem tlenu - High Flow min. 2 – 80 l/min | Tak |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów | Tak |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | Tak |  |
|  | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, trachestomijnej | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieku | Tak |  |
|  | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu | Tak |  |
|  | Pamięć zdarzeń do 1000 wyświetlana na monitorze respiratora | Tak |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | Tak |  |
|  | Układ pacjenta jednorazowy wraz z czujnikiem przepływu – 20 szt. | Tak |  |
|  | Układ pacjenta jednorurowy do terapii wysokimi przepływami tlenu – 15 szt. Grzałka i czujniki temperatury wbudowane w układ pacjenta. | Tak |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak |  |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenia, gwarancja, serwis | Tak |  |
|  | Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, prowadzenia bieżącego serwisu technicznego aparatu i konserwacji potwierdzone certyfikatem szkolenia. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w ciągu 48h | Tak |  |
|  | Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. | Tak, podać nr tele-fonu, faksu, adres e-mail na które Zamawiający może zgłaszać awarie |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca wykona wymagane przeglądy techniczne (co najmniej 1 w roku) – koszt przeglądów technicznych oraz materiałów eksploatacyjnych w cenie aparatu | Tak |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.