Załącznik Nr 8B

WARUNKI GRANICZNE

Grupa II: respirator transportowy – 1 szt.

Wykonawca :

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : Wyposażenie musi być fabrycznie nowe (min. 2025 rok)

Parametry Techniczne i Eksploatacyjne

| L.p. | Wymagania | Parametr graniczny | Parametr oferowany (Tak/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | Tak |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg IBW | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | Tak |  |
|  | Respirator stacjonarno transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Waga respiratora bez podstawy max 5 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut | Tak |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | Tak |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min 8” | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji | Tak |  |
|  | S(CMV)+ | Tak |  |
|  | PCV+ | Tak |  |
|  | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP i APRV | Tak |  |
|  | SIMV+ | Tak |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo. | Tak |  |
|  | NIV/NIV-ST | Tak |  |
|  | Parametry nastawialne | Tak |  |
|  | Częstość oddechów 1-80 odd/min | Tak |  |
|  | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu 21-100% | Tak |  |
|  | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | Tak |  |
|  | Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek | Tak |  |
|  | Wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cmH2O powyżej PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms | Tak |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | Tak |  |
|  | Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min | Tak |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie | Tak |  |
|  | Średnie ciśnienie | Tak |  |
|  | Ciśnienie plateau | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | Tak |  |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy | Tak |  |
|  | Całkowita objętość wydechowa | Tak |  |
|  | Całkowita objętość wdechowa | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | % objętość przecieku | Tak |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Czas wdechu i wydechu | Tak |  |
|  | Podatność statyczna płuc | Tak |  |
|  | Index dyszenia RSB | Tak |  |
|  | PO.1 | Tak |  |
|  | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | Tak |  |
|  | Stała czasowa wydechu | Tak |  |
|  | Koncentracja O2 (FiO2) | Tak |  |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp | Tak |  |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | Tak |  |
|  | AutoPEEP | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | Tak |  |
|  | Pamięć do 1000 zdarzeń | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | Tak |  |
|  | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Alarmy | Tak |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Czasu bezdechu | Tak |  |
|  | Poziomu koncentracji tlenu | Tak |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | Tak |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | Tak |  |
|  | Sensora przepływu | Tak |  |
|  | Brak zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Niski poziom naładowania baterii | Tak |  |
|  | Brak zasilania w tlen | Tak |  |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny | Tak |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 ze strumienia głównego lub bocznego | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | Tak |  |
|  | Manewr odsysania z automatycznym zatrzymaniem wentylacji i natlenowaniem | Tak |  |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację w pełni automatyczną w zamkniętej pętli oddechowej opartą na pomiarach z czujników CO2 i SpO2, IBW, mechanice płuc pacjenta, jego aktywności oddechowej. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokimi przepływami tlenu High Flow | Tak |  |
|  | Zużycie tlenu l/min | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zastawki foniatrycznej | Tak |  |
|  | Złącze USB | Tak |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | Tak |  |
|  | Autotest aparatu | Tak |  |
|  | Kompletny układ oddechowy jednorazowy z czujnikiem przepływu 20 szt. | Tak |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak |  |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenia, gwarancja, serwis | Tak |  |
|  | Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, prowadzenia bieżącego serwisu technicznego aparatu i konserwacji potwierdzone certyfikatem szkolenia. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w ciągu 48h | Tak |  |
|  | Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych. | Tak, podać nr tele-fonu, faksu, adres e-mail na które Zamawiający może zgłaszać awarie |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca wykona wymagane przeglądy techniczne (co najmniej 1 w roku) – koszt przeglądów technicznych oraz materiałów eksploatacyjnych w cenie aparatu | Tak |  |

Oświadczam, że przekazany przedmiot zamówienia będzie posiadał  wymienione powyżej parametry oraz będzie gotowy do eksploatacji bez dodatkowych zakupów.