#### Załącznik nr 2 do umowy

Zadanie 3: Wdrożenie interfejsu PACS/RIS - PUI

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Zadaniu III jest dostawa i wdrożenie interfejsu pomiędzy posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS oraz Platformą Usług Inteligentnych.

Zamawiający oczekuje rozbudowy posiadanego systemu PACS/RIS o następujące moduły i funkcjonalności:

- rozbudowa systemu PACS/RIS do wymagań systemu PUI

- podłączenie systemów PACS/RIS do PUI (Platformy Usług Inteligentnych)

- instalację systemów na platformie sprzętowej Zamawiającego

- wdrożenie rozwiązania w siedzibie Zamawiającego z instruktażem stanowiskowym

- Wsparcie 36msc na integrację z systemem PUI

| Lp. | Wymagania ogólne |
| --- | --- |
| 1 | Zamawiający wymaga, aby system zapewniał mechanizmy autoryzacji oraz skuteczne zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem zarówno na poziomie aplikacji klienckiej, jak i serwera bazy danych. System powinien również zapewniać pełną rozliczalność działań użytkowników poprzez rejestrowanie i ewidencjonowanie wszelkich operacji – w tym prób dostępu – wykonywanych zarówno z poziomu aplikacji klienckiej, jak i z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych wraz z serwerem bazy danych (np. logi systemowe, dzienniki zdarzeń). |
| 2 | Całość komunikacji pomiędzy serwerami a stacjami roboczymi ma być w pełni szyfrowana co najmniej protokołem TLS |
| 3 | Upgrade posiadanego systemu z wdrożeniem dodatkowych funkcjonalności. |
| 4 | Oprogramowanie RIS/PACS/protokół integracyjny z PUI jednego producenta. |
| 5 | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić analizę przedwdrożeniową oraz analizę powdrożeniową. |
| 6 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie umożliwiającym korzystanie z wdrożonego rozwiązania w minimalnym zakresie 10 godzin. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia online. |
| Lp. | RIS |
| 1 | Całość zaoferowanego modułu musi zostać dostarczona jako wyrób medyczny zaklasyfikowany do klasy IIb, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR – Medical Device Regulation), oraz musi posiadać ważny certyfikat MDR potwierdzający zgodność z tą klasyfikacją. |
| 2 | Rozszerzenie istniejącego modułu opisowego RIS o funkcję PUI: - dynamiczną listę badań do opisu, na której umieszczana jest lista wyników AI, wraz z informacją czy na badaniu wykryto patologię |
| 3 | Rozszerzenie istniejącego modułu opisowego RIS o funkcję PUI by w trakcie opisu badania, możliwe było wyświetlenie informacji o wykrytych patologiach i by dane te znajdowały się na stronie bieżąco wykonywanego opisu |
| 4 | Rozszerzenie istniejącego modułu opisowego RIS o funkcję PUI umożliwiającą ocenę przez radiologa, czy dana analiza AI wykonana przez system PUI jest poprawna/niepoprawna/częściowo poprawna. |
| Lp. | System teleradiologii |
| 1 | Zaproponowane oprogramowanie umożliwia uruchomienie systemu teleradiologicznego w domu , użytkownik uzyskuje dostęp przez bezpieczne szyforwane serwery centralne dostęp do danych ze szpitala |
| 2 | Prezentowane dane są jedynie udostępniane na moment połączenia użytkownika z serwerem nie są nigdzie cachowane i po zakończeniu sesji, nie pozostają na komputerze użytkownika |
| 3 | Koordynator teleradiologii wybiera jakie badania mają być dostępne w teleradiologii i tylko ta lista dostępna jest dla użytkownika |
| 4 | Użytkownik ma możliwość uruchomienia oprogramowania pozwalającego na transfer danych z systemu szpitalnego na końcówkę lekarską poprzez system teleradiologii bez potrzeby zestawienia kanału VPN |
| 5 | Użytkownik może zamiast pobierać dane wykorzystać technologię streamingu danych medycznych korzystając z serwera aplikacyjnego gdzie dane przetwarzane są po stronie sewera i wysyłane do klienta, tak że po zakończeniu sesji na komputerze użytkownika nie ma żadnych plików medycznych a więc włamanie na komputer nie pozwala na przechwycenie newralgicznych danych |
| Lp. | PACS |
| 1 | Całość zaoferowanego modułu musi zostać dostarczona jako wyrób medyczny zaklasyfikowany do klasy IIb, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR – Medical Device Regulation), oraz musi posiadać ważny certyfikat MDR potwierdzający zgodność z tą klasyfikacją. |
| 2 | Rozszerzenie systemu PACS by przyjmował wyniki z analiz PUI i umieszczał je w połączonych z analizą serią |
| 3 | Rozszerzenie systemu PACS, tak by możliwe było wyświetlenie wszystkich analiz wykonanych przez system PUI. |
| 4 | Rozszerzenie systemu PACS tak by nagrywał badania na płytach CD/DVD uwzględniając lub nie uwzględniając zgodę lekarza na załączenie wyniku z systemu PUI do płyty pacjenta: - odczytywanie zgody lekarza z systemu RIS, - wyboru jednego lub wielu badań do nagrania na jednej płycie, - dołączenia opisu badania, w tym w formacie SR oraz adnotacji radiologa, - płyta powinna zawierać przeglądarkę DICOM umożliwiającą wyświetlanie danych badania i pacjenta oraz oferującą możliwość konfiguracji zakresu prezentowanych danych |
| Lp. | Monitoring systemu |
| 1 | System jest monitorowany przez otwarte rozwiązanie typu zabbix lub prometheus |
| 2 | System monitoruje stan systemu minimalnie w zakresie: - obciążenia poszczególnych systemów CPU, Pamięć, GPU - obciążenia IOPS systemów dyskowych - stanu RAID macierzy dyskowych - obciążenia połączenia sieciowego systemów - stanu wszystkich serwisów VNA / RIS / Dystrybucja Obrazów - stanu backupu danych |
| Lp. | Integracja z PUI |
| 1 | Podłączenie systemu do serwisu PUI nastąpi w czasie do 60 dni od ogłoszenia gotowości CEZ |
| 2 | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać automatyczne przesyłanie badań radiologicznych do platformy sztucznej inteligencji (PUI) wraz z kompletnymi metadanymi DICOM: grubość serii, protokoły badania, pixel spacing, informacje o zastosowaniu kontrastu oraz fazy jego podania. |
| 3 | Zaoferowane rozwiązanie wymaga automatycznej identyfikacji i transmisji wybranych serii badań na podstawie nazwy, grubości warstw oraz protokołu badania. Konieczne jest umożliwienie przeprowadzenia wskazanych analiz przez platformę AI. |
| 4 | Zaoferowane rozwiązanie umożliwia Zamawiającemu decydować i kontrolować, które dane przesyłane do platformy PUI |
| 5 | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać pełną integrację obejmującą wysyłanie obrazów DICOM do PUI oraz odbiór przetworzonych danych, wyników analiz i obrazów z naniesionymi oznaczeniami patologii wykrytych przez sztuczną inteligencję. |
| 6 | Zaoferowane rozwiązanie musi zawierać mechanizmy zabezpieczające przed błędnym przypisaniem obrazów podczas przełączania badań między pacjentami. Obowiązkowe jest zapewnienie pełnej integralności danych pacjenta w całym procesie diagnostycznym. |
| 7 | Zaoferowane rozwiązanie musi implementować system kontroli jakości umożliwiający udostępnianie wyników pacjentom (CD/DVD, portal pacjenta) po uzyskaniu akceptacji radiologa. Oznacza to że pacjent zobaczy tylko te wyniki AI przygotowane przez system PUI, które zaakceptuje radiolog. System musi zapewniać pełną kontrolę nad zawartością udostępnianych materiałów. |
| 8 | Zaoferowane rozwiązanie wymaga konfigurowalnej integracji z platformami teleradiologicznymi. Konieczna jest możliwość precyzyjnego określania elementów badań oraz wyników analiz AI udostępnianych w ramach konsultacji zdalnych. |
| 9 | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalność automatycznej ekstrakcji informacji z obrazów zawierających oznaczenia patologii naniesione przez PUI. System musi umożliwiać porównanie z opisami radiologów w celu zapewnienia spójności diagnostycznej. |
| 10 | Zaoferowane rozwiązanie musi zapewniać bezproblemową integrację informacji o patologiach wykrytych przez AI z oprogramowaniem RIS. Wymagane jest prezentowanie wyników w sposób spójny z interfejsem przeglądarki radiologicznej. |
| 11 | Zaoferowane rozwiązanie wymaga wydajnej komunikacji przy równoległym przeglądaniu dużej ilości wyników. Konieczna jest obsługa wielu węzłów DICOM. |
| 12 | Zaoferowane rozwiązanie musi zawierać przeglądarkę HTML5 do plików DICOM |
| 13 | Zaoferowane rozwiązanie musi obejmować kompletną dokumentację techniczną oraz instrukcje obsługi. Wymagane jest przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi systemu, procedur jakościowych i bezpieczeństwa danych. |
| Lp. | Serwis i gwarancja |
| 1 | Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji wraz ze świadczeniem serwisu i nadzoru autorskiego na system PUI i wykonane dla niego zmiany |
| 2 | Obsługa zgłoszeń serwisowych złożonych za pośrednictwem dedykowanego systemu zgłoszeń udostępnionego przez Wykonawcę |
| 3 | Czas naprawy błędów krytycznych 3 dni robocze |
| 4 | Czas naprawy błędów uciążliwych 30 dni roboczych |
| 5 | Wsparcie techniczne call center 8:00-16:00 |
| 6 | Możliwość zgłaszania usterek przez dedykowany system 24/7 |