Pakiet nr 1

| lp. | Przedmiot zamówienia | Opis Przedmiotu Zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do litotrypsji układu moczowego | Szczegółowe parametry techniczne zostały określone w tabeli „Parametry graniczne.” | 1 kpl. |

Parametry graniczne

| lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Wartość oferowana - podać proponowane rozwiązanie i wskazać dokument przedmiotowy wraz z numer strony na potwierdzenie spełniania parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nie powystawowe - wymagany rok produkcji: min. 2026 | TAK, Podać |  |
| CYFROWY URETERORENOSKOP GIĘTKI O OGRANICZONYM CZASIE PRACY – 5 sztuk |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | Podać |  |
|  | Czas pracy min. 21 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min. 100°. | TAK, podać |  |
|  | Odległość widzenia min. 2-50 mm. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny części roboczej max 2,8 mm. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej max 7,5 Fr. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar kanału roboczego min. 1,2 mm. | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza min. 670 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej: w górę min. 270°, - w dół min. 270°. | TAK, podać |  |
|  | W zestawie z endoskopem: adapter typu Y do irygacji i wprowadzenia narzędzi 3 sztuki. | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji endoskopu w sterylizacji plazmowej oraz EO. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument poświadczający autoryzację na sprzedaż i serwis na terenie polski oferowanego asortymentu, wystawiony nie wcześniej niż w 2026 roku. | TAK |  |
| CYFROWY CYSTOSKOP GIĘTKI O OGRANICZONYM CZASIE PRACY – 8 sztuk |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | Podać |  |
|  | Czas pracy min. 21 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia min. 100°. | TAK, podać |  |
|  | Odległość widzenia min. 5-50 mm. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny części roboczej max 4,4 mm. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej max 4,5 mm. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar kanału roboczego min. 2,0 mm. | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza min. 380 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej: w górę min. 210°, - w dół min. 210°. | TAK, podać |  |
|  | Cystoskop wyposażony w opcje odsysania za pomocą kanału i adaptera montowanego w rękojeści. | TAK |  |
|  | Wraz z cystoskopem w zestawie kleszczyki chwytające oraz kleszczyki biopsyjne; wielorazowe, resterylizowalne. | TAK |  |
|  | W zestawie z endoskopem: adapter typu Y do irygacji i wprowadzenia narzędzi 3 sztuki, adapter do odsysania 3 sztuki i szczoteczka do czyszczenia kanału endoskopu. | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji endoskopu w sterylizacji plazmowej oraz EO. | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument poświadczający autoryzację na sprzedaż i serwis na terenie polski oferowanego asortymentu, wystawiony nie wcześniej niż w 2026 roku. | TAK |  |
| KOSZ DO STERYLIZACJI ENDOSKOPÓW – 10 Sztuk |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | Podać |  |
|  | Stalowy, perforowany, wykonany z jednego arkusza stali o wymiarach wewnętrznych maksymalnych 538 x 251 x 62 (mm). | TAK |  |
|  | Uchwyty składane po bokach dla łatwiejszego przenoszenia. | TAK |  |
|  | Pokrywa zamykająca, z uchwytami na górze. | TAK |  |
|  | Perforacja dna kosza i pokrywy max. 4mm. | TAK, podać |  |
|  | Wyłożony matą sylikonową oraz wyposażony w pozycjonery sylikonowe z możliwością zmiany położenia, bez użycia narzędzi, umożliwiające bezpieczne zamontowanie endoskopu. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji pozycjonerów w zależności od potrzeb do zastosowania z oferowanym ureterorenoskopem lub cystoskopem | TAK |  |
| WIDEO-PROCESOR OBRAZU – 1 Sztuka |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | Podać |  |
|  | Urządzenie w zwartej obudowie zwierającej przetwornik obrazu, źródło światła i ekran. | TAK |  |
|  | Żywotność diody LED źródła światła min 10.000 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Ekran min. 20 cali | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w min. trzy różne wyjścia wideo. | TAK |  |
|  | Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów. Urządzenie musi umożliwiać Zamawiającemu pełną kontrolę nad procesem zapisu, odczytu i usuwania zarejestrowanych danych, w szczególności danych osobowych pacjentów, zgodnie z zasadą minimalizacji oraz integralności i poufności danych. Dostęp do zapisanych danych możliwy jest wyłącznie dla osób upoważnionych przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wbudowany port USB 3.0. Porty USB muszą umożliwiać logiczną blokadę lub ograniczenie dostępu, tak aby zapobiegać nieuprawnionemu kopiowaniu danych osobowych. | TAK |  |
|  | Specjalny tryb pracy kamery pozwalający na wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max 11 kg. | TAK, podać |  |
|  | W zestawie adapter do podłączenia cyfrowych endoskopów giętkich oraz tester szczelności. | TAK |  |
|  | Możliwość odczytu ciśnienia i temperatury z dedykowanych endoskopów, oraz wyświetlanie tych parametrów na ekranie | TAK |  |
|  | W komplecie konwerter obrazu umożliwiający przesłanie sygnału wideo na tor wizyjny będący w posiadaniu zamawiającego | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument poświadczający autoryzację na sprzedaż i serwis na terenie polski oferowanego asortymentu, wystawiony nie wcześniej niż w 2026 roku. | TAK |  |
| CYFROWY JEDNORAZOWY URETERORENOSKOP GIĘTKI – 2 Sztuki |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | Podać |  |
|  | Pakowany sterylnie. | TAK |  |
|  | Pole widzenia 120° ± 15% | TAK |  |
|  | Odległość widzenia min. 3-50 mm. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny części roboczej max 6,3 Fr | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar zewnętrzny końcówki dystalnej max 6,0 Fr. | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar kanału roboczego min. 1,2 mm. | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza min. 650 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej: w górę 285°, w dół 285°. | TAK, podać |  |
|  | Dwa programowalne przyciski na rękojeści. | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa światła LED 3000K | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji części wprowadzającej w lewo i prawo min. 110° w każdą stronę. | TAK, podać |  |
|  | Całkowita waga max. 280 g. | TAK, podać |  |
|  | W zestawie kompatybilny przetwornik obrazu do podłączenia do posiadanego toru wizyjnego | TAK |  |
| STOJAK/WÓZEK DO WIDEO-PROCESORA – 1 Sztuka |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | Podać |  |
|  | Kolumna stojaka wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 38 mm. | TAK |  |
|  | Wysokość od podłoża do uchwytu min. 1200 mm. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt monitora przystosowany do monitora w wymiarach od 17" do 27". | TAK |  |
|  | Średnica podstawy max. 650 mm. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w min. 5 kółek, minimum 2 z hamulcami. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w uchwyt do łatwego przestawiania. | TAK |  |
|  | Wyposażony w koszyk na akcesoria. | TAK |  |

Kryteria oceny jakościowej

| lp. | PARAMETR OCENIANY | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA LICZBA PKT (WPISAĆ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowy ureterorensoskop giętki o ograniczonym czasie pracy Pole widzenia min. 100° | <= 100° - 0 pkt. > 100° - 6 pkt. |  |  |
| 2 | Wideoprocesor obrazu Ekran min. 20 cali | <= 20 cali – 0 pkt. >20 cali – 6 pkt. |  |  |
| 3 | Cyfrowy jednorazowy ureterorensoskop giętki Możliwość rotacji części wprowadzającej w lewo i prawo min. 110° w każdą stronę | <= 110° - 0 pkt. > 110° - 6 pkt. |  |  |
| 4 | Termin dostawy max. 6 tygodni | 6 tygodni – 0 pkt. 2-4 tygodni – 5 pkt. <4 tygodnie – 11 pkt. |  |  |
| 5 | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania „Protokołu instalacji i szkolenia”. | = 24 miesiące – 0 pkt = 25-36 miesięcy – 5 pkt > 36 miesięcy – 11 pkt Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający |  |  |
| Łączna punktacja |  |