Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 1

Analizator parametrów krytycznych (2 szt.)

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | Opis/uwagi oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych (2 sztuki) pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl) | TAK |  |
| 2. | Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 3. | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory | TAK |  |
| 4. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: - maksymalnie 45 µl – z kapilary - maksymalnie 65 µl – ze strzykawki w czasie maksymalnie 60 sekund | TAK |  |
| 6. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
| 7. | Automatyczne mieszanie próbki | TAK |  |
| 8. | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna). | TAK |  |
| 9. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym | TAK |  |
| 10. | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni | TAK |  |
| 11. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną | TAK |  |
| 12. | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów | TAK |  |
| 13. | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 14. | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej. | TAK |  |
| 15. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu | TAK |  |
| 16. | Na okres trwania umowy wydzierżawiający udziela pełnej, bezpłatnej naprawy, części zamienne i konserwację aparatu w tym bezpłatne przeglądy. | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | TAK |  |
| 18. | Wykonawca zapewni w trakcie świadczenia usług serwisowych możliwość bezpiecznego zdalnego nadzoru nad dostarczonym urządzeniem. Zdalny dostęp serwisowy musi być realizowany: a) z wykorzystaniem wbudowanego w urządzenie mechanizmu bezpiecznego połączenia (np. VPN proxy SSL), lub b) poprzez własne rozwiązanie Wykonawcy zapewniające bezpieczne zestawienie połączenia, niezależne od infrastruktury Zamawiającego. | TAK |  |
| 19. | Oprogramowanie i komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 20. | Dobowy czas kalibracji 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu / wymianie nowej kasety) | TAK |  |
| 21. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych | TAK |  |
| 22. | Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych. | TAK |  |
| 23. | Analizatory fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2026 r | TAK |  |
| 24. | Szkolenie z obsługi analizatora | TAK |  |
| 25. | Wykonawca zobowiązany jest do zintegrowania 2 zaoferowanych urządzeń z systemem LIS firmy Marcel. | TAK |  |
| 26. | Wykonawca dostarczy i zainstaluje fabrycznie nowy zestaw komputerowy do współpracy dwukierunkowej z możliwością podłączenia dwóch analizatorów, czytnika kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, drukarki do wydruku zbiorczych wyników pacjenta o parametrach nie gorszych niż: Parametry komputera: · procesor minimum i5 · minimum 16 GB RAM · dysk SSD minimum 500 GB · Windows 11 PRO Parametry monitora: · przekątna ekranu 23,8 cala · matryca IPS · regulacja wysokości | TAK |  |
| 27. | Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez dodatkowych warunków wstępnych maksymalnie do 24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatację Wykonawca wymieni aparat na fabrycznie nowy. | TAK |  |

Niespełnienie choćby jednego parametru wymaganego spowoduje odrzucenie oferty.

Przewidywalna liczba oznaczeń:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywalna liczba oznaczeń / 1rok | Przewidywalna liczba oznaczeń / 3 lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gazometria, Oksymetria, Wapń zjonizowany, Elektrolity (Na+, K+, CL-) | 15 000 | 45 000 |

Przewidywalna liczba oznaczeń i wartość odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, części zużywalnych:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywalna liczba oznaczeń i wartość w zł brutto / 1 rok | Przewidywalna liczba oznaczeń i wartość w zł brutto / 3 lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gazometria, Oksymetria, Wapń zjonizowany, Elektrolity (Na+, K+, CL-) | 15 000 | 45 000 |

| ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRACYJNE I ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki do oznaczania | Ilość oznaczeń |  |  | Wielkość opakowania |  | Oferowana ilość op. | Cena 1 op. Netto w zł |  | Stawka % VAT |  | Cena 1 op. Brutto w zł |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| Gazometria, Oksymetria, Wapń zjonizowany, Elektrolity (Na+, K+, CL-) | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIESIĘCZNE RATY DZIERŻAWNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizatory |  |  | Dzierżawa miesięcznie netto zł |  | Ilość msc. |  |  | Wartość netto zł (36 m-cy) |  | Stawka VAT % |  | Wartość brutto zł (36 m-cy) |  |  |  |
| Analizator parametrów krytycznych |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizator parametrów krytycznych |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Łączna kwota oferty netto: ………………. zł

Łączna kwota oferty brutto: ……………… zł

PAKIET 2

Analizator do elektroforezy kapilarnej (1 szt.)

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | Opis/uwagi oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny, jednomodułowy analizator do elektroforezy kapilarnej posiadający maksymalnie dwie kapilary | Tak |  |
| 2. | Elektroforeza w fazie ciekłej, detekcja bezpośrednia bez etapu barwienia, analiza bezpośrednio z próbek pierwotnych | Tak |  |
| 3. | Analizator używany | Tak |  |
| 4. | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS, zestaw komputerowy z oprogramowaniem (monitor, drukarka) | Tak |  |
| 5. | Całkowicie automatyczny proces wykonywania rozdziału elektroforetycznego (od momentu pobrania materiału z probówki do wydania wyniku ). | Tak |  |
| 6. | Możliwość oznaczania białek w surowicy i moczu, oznaczanie białek monoklonalnych, CDT | Tak |  |
| 7. | Możliwość uzyskania rozdziału na 6 typowych frakcji białkowych: albumina, alfa-1-globuliny, alfa- 2- globuliny, beta 1-globuliny, beta-2-globuliny, gammaglobuliny | Tak |  |
| 8. | Identyfikacja próbek przy użyciu kodów kreskowych. | Tak |  |
| 9. | System ciągłego dostawiania próbek | Tak |  |
| 10. | Kontrola zużycia odczynników | Tak |  |
| 11. | Prezentacja wyników w postaci procentowej i w wartościach bezwzględnych dla każdej frakcji wraz z komentarzem | Tak |  |
| 12. | Graficzny zapis elektroforegramów | Tak |  |
| 13. | Dostępność kontroli wewnętrznej dla SPE | Tak |  |
| 14. | Program kontroli jakości: statystyka – kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów (prezentacja na wykresach Levey-Jenningsa) | Tak |  |
| 15. | Dostępne wartości referencyjne pediatryczne opracowane przez Producenta | Tak |  |
| 16. | Instrukcja obsługi i oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 17. | Szkolenie z obsługi analizatora | Tak |  |
| 18. | Poniesienie kosztów związanych z podłączeniem analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego | Tak |  |
| 19. | W okresie dzierżawy oferent zapewnia prawidłowe funkcjonowanie analizatora oraz części i materiały zapasowe | Tak |  |
| 20. | Bezpłatne serwisowanie aparatu w okresie trwania dzierżawy w tym naprawy i okresowe przeglądy zalecane przez producenta | Tak |  |
| 21. | Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez dodatkowych warunków wstępnych maksymalnie do 24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatację Wykonawca wymieni aparat. | Tak |  |

Przewidywalna liczba oznaczeń

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywalna liczba oznaczeń / 1rok | Przewidywalna liczba oznaczeń / 3 lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroforeza białek surowicy | 1 000 | 3 000 |

Przewidywalna liczba oznaczeń i wartość odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywalna liczba oznaczeń i wartość w zł brutto / 1 rok | Przewidywalna liczba oznaczeń i wartość w zł brutto / 3 lata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroforeza białek surowicy | 1 000 | 3 000 |

| ODCZYNNIKI, MATERIAŁY KONTROLNE, KALIBRACYJNE I ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki do oznaczania | Ilość oznaczeń |  |  | Wielkość opakowania |  | Oferowana ilość op. | Cena 1 op. Netto w zł |  | Stawka % VAT |  | Cena 1 op. Brutto w zł |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |  |
| Elektroforeza białek surowicy | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MIESIĘCZNE RATY DZIERŻAWNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizatory |  |  | Dzierżawa miesięcznie netto zł |  | Ilość msc. |  |  | Wartość netto zł (36 m-cy) |  | Stawka VAT % |  | Wartość brutto zł (36 m-cy) |  |  |
| Analizator do elektroforezy kapilarnej |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Łączna kwota oferty netto: ………………. zł

Łączna kwota oferty brutto: ……………… zł

PAKIET 3

Analizator testów do diagnostyki chorób infekcyjnych i autoimmunologicznych 
(1 szt.)

### Parametry wymagane

| Lp. | Parametr wymagany | Wymagana odpowiedź | Opis/uwagi oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2 | System w pełni zautomatyzowany od momentu załadowania próbki do zakończenia badania | Tak |  |
| 3 | Analizator nablatowy ze zintegrowanym komputerem, monitorem oraz czytnikiem kodów kreskowych | Tak |  |
| 4 | Analizator umożliwiający diagnostykę schorzeń o etiologii infekcyjnej i autoimmunologicznej | Tak |  |
| 5 | Metodyka badań-immunoenzymatyczna (ELISA)- Monotest | Tak |  |
| 6 | Możliwość wykonywania różnych oznaczeń (różne testy) w tym samym czasie | Tak |  |
| 7 | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów po kodach kreskowych | Tak |  |
| 8 | Praca analizatora w trybie ciągłym lub STAT, dostęp do aparatu i wstawianie kolejnych próbek w dowolnym momencie | Tak |  |
| 9 | Analizator powinien posiadać wbudowany pipetor umożliwiający dozowanie oraz rozcieńczanie płynów | Tak |  |
| 10 | Aparat ma wykorzystywać jednorazowe końcówki, co zapobiega kontaminacji między próbkami | Tak |  |
| 11 | Rodzaj próbki: surowica, osocze | Tak |  |
| 12 | Wydajność analizatora 240 testów w czasie krótszym niż 8 godzin | Tak |  |
| 13 | Paski testowe oparte na technologii Monotest | Tak |  |
| 14 | Możliwość nastawienia różnych parametrów w tej samej serii pomiarowej | Tak |  |
| 15 | Możliwość umieszczenia na pokład analizatora powyżej 100 próbek pacjenta | Tak |  |
| 16 | Automatyczna kalibracja analizatora | Tak |  |
| 17 | Wbudowana kalibracja i kontrola testu (brak konieczności wykonywania badań standardów z każdą serią próbek) | Tak |  |
| 18 | Możliwość wykonywania analiz z próbek pierwotnych | Tak |  |
| 19 | Wbudowany program dający możliwość archiwizacji pacjentów | Tak |  |
| 20 | Wbudowany inkubator z kontrolą temperatury | Tak |  |
| 21 | Detektor optyczny | Tak |  |
| 23 | Analizator z certyfikatem IVD CE | Tak |  |
| 24 | Zestawy odczynnikowe mają posiadać certyfikat IVD CE | Tak |  |
| 25 | Zestawy odczynnikowe i analizator od tego samego producenta | Tak |  |
| 26 | Podłączenie aparatu do sieci laboratoryjnej z dwukierunkową transmisją danych | Tak |  |
| 27 | Dostawa, instalacja i uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 28 | Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego po zainstalowaniu urządzenia | Tak |  |
| 29 | Gwarancja na cały czas dzierżawy aparatu | Tak |  |
| 30 | Serwis gwarancyjny na cały czas dzierżawy aparatu | Tak |  |
| 31 | Zestaw komputerowy (komputer, monitor, drukarka) dostosowany do pracy w sieci wewnętrznej szpitala | Tak |  |

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego oraz posiadać cechy użytkowe wymagane przez Zamawiającego. Oferta z urządzeniem nie spełniającym w/w wymogów  zostanie odrzucona.

Wymagane testy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań na 3 lata | Cena 1 op. Netto w zł | Stawka % VAT | Cena 1 op. Brutto w zł | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anty-Bordetella pertussis Toxin IgA | 792 |  |  |  |  |  |
| 2 | Anty-Bordetella pertussis Toxin IgG | 648 |  |  |  |  |  |
| 3 | Anty-Yersinia IgA | 4 536 |  |  |  |  |  |
| 4 | Anty-Yersinia IgG | 1 296 |  |  |  |  |  |
| 5 | Anti- DGP IgG | 504 |  |  |  |  |  |
| 6 | Anti- Tissue- Transglutaminase IgA | 16 776 |  |  |  |  |  |
| 7 | Anti- Tissue- Transglutaminase IgG | 1 008 |  |  |  |  |  |
| 8 | Anty- Mycoplasma pneumoniae IgM | 7 128 |  |  |  |  |  |
| 9 | Anty- Mycoplasma pneumoniae IgG | 5 040 |  |  |  |  |  |
| 10 | Anty- Chlamydia pneumoniae IgA | 4 392 |  |  |  |  |  |
| 11 | Anty- Chlamydia pneumoniae IgG | 2 952 |  |  |  |  |  |
| 12 | Anti-Insulin | 144 |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipetora | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kontrola zewnątrz laboratoryjna do wszystkich testów raz w roku | 3 |  |  |  |  |  |

|  | MIESIĘCZNE RATY DZIERŻAWNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizatory |  | Dzierżawa miesięcznie netto zł | Ilość msc. | Wartość netto zł (36 m-cy) | Stawka VAT % | Wartość brutto zł (36 m-cy) |
| Analizator testów |  |  | 36 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | RAZEM |  |

Łączna kwota oferty netto: ………………. zł

Łączna kwota oferty brutto: ……………… zł

PAKIET 4

Szybkie testy wykrywające narkotyki i dopalacze w moczu wraz 
z analizatorem (1 szt.)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panel I MOP300/MDMA500/EDDP300/PCP25/COC300/MET1000/KET1000/TCA1000/ALP100/UR-144 25/CAT150/MTD300 1 op. 25 szt | 72 |  |  |  |
| 2. | Panel II OXY100/FYL300/MDPV1000/ABP10/LSD20/K2-50/a-PVP1000/MCAT500/MEP100/6MAM10/CLO400/KRA300 1 op. 25 szt. | 72 |  |  |  |

Wymagania dotyczące obu paneli:

- Urządzenie kompatybilne z oferowanymi testami, pozwalające na zautomatyzowany odczyt wyników szybkich testów w obu panelach, z możliwością archiwizacji wyników wraz ze zdjęciami kasetek testowych.

- Instalacja i szkolenie z obsługi analizatora.

- Analizator na zasadzie użyczenia na okres trzech lat

|  | MIESIĘCZNE RATY DZIERŻAWNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizatory |  | Dzierżawa miesięcznie netto zł | Ilość msc. | Wartość netto zł (36 m-cy) | Stawka VAT % | Wartość brutto zł (36 m-cy) |
| Analizator testów |  |  | 36 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | RAZEM |  |

Łączna kwota oferty netto: ………………. zł

Łączna kwota oferty brutto: ……………… zł