Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

sprzedaż i dostawa wysokoprzepustowego systemu elektronowego dichroizmu kołowego wraz z przystawką temperaturową oraz przystawką FDCD (Fluorescence-Detected Circular Dichroism)

- Jednostka centralna – moduł spektrometru dichroizmu kołowego

Źródło światła: 150 W lampa ksenonowa chłodzona powietrzem,

Monochromator podwójny pryzmatyczny,

Przesłona sterowana z poziomu oprogramowania aparatury,

Piezoelektryczny modulator  termostatowany w sposób ciągły,

Detektor: fotopowielacz,

Zakres długości fali przynajmniej 165 - 940 nm,

Możliwość dalszego rozszerzenia zakresu długości fali do przynajmniej 1550 nm,

Zakres pomiarowy nie mniejszy niż +/- 7,5 deg,

Rozdzielczość sygnału dichroizmu kołowego nie gorsza niż 0,00001 mdeg,

Zakres dynamiczny dichrozimu kołowego nie mniejszy niż 3 AU,

Dokładność ustawiania długości fali nie gorsza niż: +/- 0,1 nm przy długości fali 200 nm; +/- 0,3 nm przy długości fali 450 nm; +/- 0,5 nm przy długości fali 650 nm; +/- 1,5 nm przy długości fali 900 nm;

Powtarzalność ustawiania długości fali nie gorsza niż +/- 0,06 nm w zakresie 165- 450 nm,

Światło rozproszone: maksymalnie 0.0003% przy 200 nm,

Szerokość spektralna wiązki regulowana w zakresie co najmniej 0,05 – 15 nm,

Regulowany zakres szybkości skanowania co najmniej do 9000 nm/min w trybie skanowania ciągłym i krokowym,

Stabilność linii podstawowej nie gorsza niż 0,03 mdeg/h,

Wartość szumu RMS nie gorsza niż: przy długości fali 185 nm: 0,005 mdeg dla szerokości spektralnej 1nm a przy długości fali 200 nm: 0,007 mdeg dla szerokości spektralnej 1nm,

Tryby akwizycji danych z jednym fotopowielaczem: równoczesne skanowanie CD, LD i HT zarówno w funkcji długości fali, w funkcji czasu jak i w funkcji temperatury,

Możliwość wykorzystania zarówno kuwet prostokątnych i cylindrycznych,

- Uchwyt do termostatowania kuwety z próbką w pomiarach CD

Uchwyt na kuwetę termostatowany elementem Peltier chłodzonym wodą,

Co najmniej dwa czujniki temperatury zarówno dla bloku termostatującego jak i dla próbki,

Zakres możliwości regulacji temperatury nie mniejszy niż w zakresie -30 do +120°C,

Dokładność ustawienia temperatury nie gorsza niż +/- 0,2°C,

Wbudowane mieszadło magnetyczne z regulacją szybkości obrotów,

Możliwość wykorzystania zarówno kuwet prostokątnych i cylindrycznych,

Wyjście toru optycznego do pomiarów transmisyjnych i fluorescencyjnych,

Sterowanie uchwytem z poziomu oprogramowania aparatury,

- Moduł do pomiarów sygnału FDCD :

Optyczny moduł emisji z soczewką i zestawem filtrów odcinających,

Fotopowielacz dedykowany do pomiarów FDCD z możliwością regulacji odległości od próbki i zakresem długości fal co najmniej 165-940 nm,

Możliwość równoczesnego pomiaru sygnałów ECD i FDCD,

- Integracja z wysokosprawnym system chromatografii kolumnowej HPLC:

Zestaw z kuwetą przepływową umożliwiająca pomiar sygnału CD w próbkach z systemu wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC,

Zawory przełączające umożliwiające skanowanie próbki spektrometrem CD bez zatrzymywania przepływu fazy ruchomej przez system HPLC,

Możliwość wyprowadzenia sygnału CD w formie analogowej (+/- 1V),

- Moduł wysokoprzepustowy do automatycznej analizy dużej liczby próbek:

System musi zawierać uchwyt na minimum dwie płytki 96-dołkowe do realizacji mikrotestów typu PCR (objętość pojedynczego dołka 250 µl ),

Dozowanie musi odbywać się automatycznie za pomocą wbudowanej pompy strzykawkowej. (minimalna objętość strzykawki: 2,5 ml),

Dedykowany do spektrometru dichroizmu kołowego uchwyt kuwety przepływowej z funkcją termostatowania modułem Peltiera regulowanym z poziomu oprogramowania w zakresie co najmniej 7-95°C,

Blok przepływowy umożliwiający jednoczesny pomiar sygnału dichroizmu kołowego oraz fluorescencji o drodze optycznej 1 mm i objętości nie większej niż 30 µl,

Możliwość zastosowania opcjonalnych kuwet przepływowych o drodze optycznej 2 i 0.2 mm,

Zautomatyzowany system przemywania układu automatycznego dozowania próbek minimalizujący błąd zanieczyszczenia krzyżowego (przeniesienie substancji między próbkami), posiadający możliwość wykorzystania co najmniej trzech różnych mediów płuczących,

Możliwość termostatowania próbek za pomocą zewnętrznego termostatu obiegowego podłączonego do uchwytu na próbki.

Możliwość zastosowania dedykowanych statywów na minimum 100 pozycji dedykowanych dla szklanych fiolek (ang. Vials),

- Zestaw komputerowy stacjonarny wraz z obudową, zasilaczem, myszą oraz klawiaturą umożliwiający obsługę oprogramowania spektrometrycznego do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych (Wymagania obsługi oprogramowania spektrometrycznego spełnia przykładowo zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż: 14 rdzeniowy procesor, pamięć operacyjna 8 GB RAM, dysk SSD 250 GB, dysk do przechowywania danych pojemność nie mniej niż 1 TB, oraz kompatybilny z oprogramowaniem system operacyjny Microsoft Windows),

- Monitor: (FullHD LCD 21.5”),

- Oprogramowanie spektrometryczne do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych:

Kontrola wszystkich składowych modułów zestawu w tym uchwytem termostatującym, FDCD, HTCD,

Pracujące pod systemem operacyjnym Microsoft Windows,

Oprogramowanie musi umożliwiać wykonanie autodiagnostyki oraz walidacji aparatury,

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie, zapisywanie oraz otwieranie wcześniej zapisanych, własnych metod pomiarowych,

Oprogramowanie  musi umożliwiać równoczesne zbieranie sygnałów z co najmniej czterech kanałów a także posiadać możliwość zbierania danych 3D,

Analiza danych w tym: a) korekcja linii podstawowej, b) znajdowanie pików oraz wyznaczanie podstawowych parametrów piku w tym co najmniej: wyznaczanie wysokości piku, pola powierzchni oraz szerokości piku w połowie jego wysokości, c) modyfikacja widm z wykorzystaniem prostych funkcji matematycznych (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, generowanie pochodnych), d) nakładanie widm oraz obróbka danych dla tak skonstruowanych serii widm,

Możliwość eksportu/konwersji danych w formie plików tekstowych,

Możliwość tworzenia oraz wydruku raportów końcowych,

- Startowy zestaw instalacyjny musi ponadto zawierać:

Zestaw wzorców do kalibracji sygnałów dichroizmu kołowego CD oraz LD,

Regulator przepływu azotu sterowany z poziomu oprogramowania o zakresie przepływu nie mniejszym niż: 2 – 100 ml/min,

Cyrkulator obiegowy sterowany z poziomu oprogramowania sterującego z możliwością ustawienia własnego programu temperaturowego, o parametrach technicznych: a) zakres temperatury nie gorszy niż -15 do + 140°C, b) stabilność temperatury nie gorsza niż +/-0,05°C, c) regulowany przepływ nie mniejszy niż max. 12 l/min, d) komplet dedykowanych przewodów oraz przyłączy wymaganych do podłączenia do przystawek termostatujących elementem Peltiera,

- Dodatkowe wymagania

Gwarancja co najmniej 12 miesiące,

Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego po dostawie, instalacji i uruchomieniu sprzętu,

Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa ,

Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika,

Serwis gwarancyjny oraz uruchomienie aparatury świadczony przez wykonawcę

- Kryterium pozacenowe – możliwość rozbudowy:

Dostarczone urządzenie musi posiadać możliwość uzupełnienia (rozbudowy) o następujące elementy: a) zestaw do pomiaru sygnału CD w ciele stałym umożliwiający pracę w trybie transmisyjnym i odbiciowym o zakresie spektralnym co najmniej 250 – 900 nm, z odpowiednimi uchwytami na ciała o zmiennej konsystencji od ciała stałego po konsystencje półpłynną, b) zestaw do pomiarów ORD o zakresie skręcalności nie mniejszym niż +/- 40°,

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu do wskazanego pomieszczenia, jego instalacji, uruchomienia, sprawdzenia poprawności działania oraz potwierdzenia kompatybilności przedmiotu zamówienia z posiadanym przez zamawiającego Systemem do Wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC - Vanquish Core firmy Thermo Fisher Scientific o następującej specyfikacji technicznej: Dwutłokowa pompa gradientowa VC-P20-A-01: pompa gradientowa czteroskładnikowa z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia, Autosampler VC-A12-A-02, Termostat do kolumn: VC-C10-A-03 + 6732.0170, Detektor UV-VIS z matrycą diodową VC-D11-A-01 + 6083.2000 + 6083.2000, Detektor refraktometryczny VC-D60-A-01, Spektrometr masowy ISQEM ze źródłem HESI ThermoScientific wraz z generatorem azotu CALYPSO 35/1 i pompą próżniową RV8 Edwards, Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych HPLC: Chromeleon 7.3.

Maksymalny termin realizacji: do 25 tygodni.