SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| lp. | Przedmiot zamówienia | Opis Przedmiotu Zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modułowy system monitorowania pacjenta z modułem transportowym, modułem do pomiaru zwiotczenia mięśni, głębokości uśpienia oraz kapnografii | Szczegółowe parametry techniczne zostały określone w tabeli „Parametry graniczne.” | 3 szt. |

Parametry graniczne

| lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Wartość oferowana - podać proponowane rozwiązanie i wskazać dokument przedmiotowy wraz z numer strony na potwierdzenie spełniania parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor wysokiej klasy |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe - wymagany rok produkcji: min. 2025 | TAK, podać |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | Podać |  |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym min.: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK, podać |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Monitor zapewnia jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów | TAK |  |
|  | Każde stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Monitor zapewnia kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania |  |  |
|  | Monitor gotowy do pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. Sieć teleinformatyczna zapewniona przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK |  |
|  | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | TAK |  |
|  | Sposób montażu |  |  |
|  | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do posiadanej przez Zamawiającego kolumny anestezjologicznej. Uchwyt certyfikowany jako wyrób medyczny. | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | TAK, podać |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru spośród min. 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK, podać |  |
| Moduł transportowy |  |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej min. 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo min. co 180° | TAK, podać |  |
|  | Przekątna ekranu modułu transportowego ≥ 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację min. 3 krzywych dynamicznych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość konfiguracji min. 2 widoków ekranu modułu transportowego | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na min. 4 godziny pracy | TAK, podać |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości min. 1 m | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych min. IP4X | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy mocowany w dedykowanej stacji dokującej niezależnej od obudowy monitora głównego | TAK |  |
|  | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem < 2 kg | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu min. następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar 2 dodatkowych kanałów IBP oraz CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | TAK, podać |  |
|  | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | TAK, podać |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | TAK, podać |  |
|  | Monitorowane parametry |  |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie min. 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK, podać |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | TAK, podać |  |
|  | Oferowane monitory zapewniają analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z pomiarami i interpretacją oraz możliwością wydruku raportu z analizy na drukarce sieciowej. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, uwzględnia kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz występowanie bólu w klatce piersiowej, wyposażona w narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI oraz ACS), umożliwia eksport pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością wyświetlania historycznych raportów z analizy na ekranie kardiomonitora oraz raportów z seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST. | TAK/NIE |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6-elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 4 m. Dodatkowo na całą instalację 1 komplet przewodów do diagnostycznego monitorowania 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii | TAK |  |
|  | Analiza arytmii w min. 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA, w celu zapewnienia wysokiego poziomu detekcji rzeczywistych zaburzeń i minimalizowania wystąpień fałszywych alarmów arytmii | TAK, podać |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii wg min. 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym SVTachy i AFib. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK, podać |  |
|  | Analiza ST | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | TAK |  |
|  | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 - (+)15,0 mm | TAK, podać |  |
|  | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. | TAK, podać |  |
|  | Oddech | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4 - 120 odd/min. | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod. Wybór min. pomiędzy odprowadzeniami I i II. | TAK, podać |  |
|  | Saturacja (SpO2) | TAK |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego na Nellcor Oximax bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego – dwa komplety. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, schodkową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez antycypowanie wyniku pomiaru i odpowiednie, automatyczne dostosowanie wstępnego ciśnienia pompowania mankietu do ostatnio zmierzonych wartości ciśnienia | TAK/NIE |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym min. 1 - 240 minut | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie min. od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | TAK |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK/NIE |  |
|  | Temperatura | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w min. 2 kanałach z możliwością rozbudowy przynajmniej o kolejne 2 kanały. | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: dwóch zmierzonych (T1, T2) oraz ich różnicy (delta T). | TAK, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | TAK, podać |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych/dzieci. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w min. 4 kanałach (również w transporcie) | TAK, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie min. -20 do 320 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  |
|  | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | TAK |  |
|  | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników Edwards (po jednym na każdy oferowany kanał) | TAK |  |
|  | Pomiar kapnografii (CO2) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dostępny stacjonarnie | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora komplet 10 akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych | TAK |  |
|  | Dodatkowa rozbudowa |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2). Monitorowanie parametrów min.: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ. Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego, wykorzystującego paramagnetyczny czujnika tlenu i niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, swobodnie przenoszonego pomiędzy stanowiskami przez Użytkownika, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Prezentacja danych na ekranie głównym kardiomonitora w formie graficznej, z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o min. 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Wymagana rozbudowa o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym z możliwością zmiany metody pomiarowej na inną w trakcie użytkowania. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość wykorzystania jednego czujnika u pacjentów dorosłych i dzieci, na dłoni i stopie. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. | TAK |  |
|  | Wymagana rozbudowa o monitorowanie głębokości uśpienia metodą BIS z prezentacją wskaźnika bispektralnego BIS oraz wskaźnika jakości sygnału SQI. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta – jedna sztuka. | TAK |  |
|  | Wymagana rozbudowa o monitorowanie poziomu analgezji poprzez analizę reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe. Pomiar realizowany bezpośrednio przez kardiomonitor, z wykorzystaniem czujnika saturacji - nie wymaga stosowania jednorazowych materiałów zużywalnych. Prezentacja wyników pomiaru na ekranie głównym, w formie graficznej, na jednym wykresie z pomiarem głębokości uśpienia, w sposób ułatwiający anestezjologowi ocenę prowadzonego znieczulenia. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar oksymetrii regionalnej (rSO2). Pomiar realizowany z metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Pomiar min. od 2 do 4 kanałów, w celu monitorowania oksymetrii mózgowej i somatycznej. Możliwość równoległego monitorowania oksymetrii mózgowej oraz głębokości uśpienia. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy min. 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min.: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć min. 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK, podać |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć min. 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK |  |
|  | Trendy |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin z rozdzielczością 1-minutową. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | TAK |  |
|  | Kalkulator dawek leków | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp. | TAK |  |
|  | Monitory kompatybilne w zakresie min. akcesoriów, modułów pomiarowych i systemu centralnego monitorowania z posiadanymi monitorami serii CARESCAPE | TAK |  |
|  | Wymagania informatyczne |  |  |
|  | Wymagania dotyczące oprogramowania |  |  |
|  | Oprogramowanie oraz jego elementy służące do komunikacji z innymi systemami posiadanymi przez Zamawiającego, powinno posiadać pełną funkcjonalność na standardowym koncie użytkownika systemu operacyjnego (bez uprawnień Administratora, bez możliwości zapisu plików bezpośrednio na dysku C, bez dostępu do wprowadzania zapisów na urządzenie przenośne współpracujące z komputerem poprzez port USB - pendrive), lub pracować jako autoryzowana usługa serwisowa w systemie operacyjnym. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim posiadające interfejs graficzny oraz dostępny instruktaż w 100 % w języku polskim | TAK |  |
|  | Zamawiający powinien zapewnić oprogramowanie w najwyższej stabilnej wersji | TAK |  |
|  | Dostarczone systemy/oprogramowanie (jeżeli dostarczenia systemu wymaga specyfikacja i/lub obsługa dostarczanego sprzętu) powinno spełniać wymogi pracy w szpitalnym środowisku Active Directory, w środowisku szpitalnej infrastruktury LAN, w tym wykorzystywać możliwości identyfikacji i logowania poprzez LDAP do dostarczonego oprogramowania/systemu w tym możliwość wykorzystania grup LDAP do określania schematu uprawnień. | TAK |  |
|  | Licencja oprogramowania powinna umożliwiać pracę wszystkim pracownikom szpitala wykorzystującym oprogramowanie, niezależnie od lokalizacji, grupy zawodowej (lekarz, farmaceuta) jednocześnie | TAK |  |
|  | Aplikacja powinna być wywoływana bezpośrednio na stacji użytkownika | TAK |  |
|  | W przypadku konieczności instalacji systemu – Wykonawca, już na etapie przedstawiania oferty wskaże minimalne wymagania sprzętowe zarówno w zakresie oprogramowania na stacjach/komputerach użytkowników jak i części serwerowej (Zamawiający preferuje serwery wirtualne) | TAK |  |
|  | Zamawiający dopuszcza jedynie urządzenia z fabrycznie nowymi, wspieranymi przez producenta w dniu podpisania umowy przez Wykonawcę, systemami operacyjnymi. Zamawiający na systemach operacyjnych wymaga Wsparcia na poziomie podstawowym (o ile wymogi specyfikacji nie określają inaczej). Jeśli w chwili podpisania umowy, Wykonawca nie posiada w swoim portfolio urządzeń ze wspieraną wersję systemów operacyjnych (przez producenta systemu operacyjnego), jest zobowiązany do wskazania terminu dostarczenia oraz podniesienia systemów do wersji wspieranych (przez producenta systemu operacyjnego) | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga Interoperacyjności systemów teleinformatycznych, w ramach oferowanej ceny, zgodnie z: a) ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1557 z późn. zm.); b) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 773); c) ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 2465 z późn.zm.); d) minimalnymi wymaganiami dla systemów określonych w treści art. 8a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. j.w.); | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości eksportu i importu danych, w szczególności poprzez udostępnienie otwartych interfejsów oraz dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie procesu eksportu i importu danych, w tym specyfikację danych, które są przedmiotem wymiany, zgodnie z zapotrzebowaniem danego szpitala. | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieciowego: |  |  |
|  | Działania wymagające uprawnień administracyjnych powinny być realizowane z poziomu udostępnionego konta. Każda zmiana wykonana na stacji roboczej powinna być informowana przez serwis wiadomością email wysłaną na adres wskazany podczas wdrożenia. Zakres i sposób wykorzystania podanych przez Dział Informatyki adresów IP powinien być zgodny z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w szpitalu. Wykonawca powinien przekazać informacje o liczbie potrzebnych adresów sieciowych co najmniej na 3 dni przed pojawieniem się osób wdrażających wymagających tych danych i ustalić termin i czas wymagający zaangażowania informatyka szpitalnego w godzinach pracy zespołu informatycznego | TAK |  |
|  | W przypadku realizacji prac wdrożeniowych i/lub serwisowych zdalnie, prace te powinny być realizowane przy wykorzystaniu tunelu VPN opartego na zbiorze protokołów IPsec . Szpital udostępni dwa typy połączeń: - tunel Site-to-Site (preferowany typ), - tunel Client-to-Site | TAK |  |
|  | W przypadku braku możliwości technicznych w celu zrealizowania połączenie typu: Site-to-Site, skonfigurowany może zostać tunel typu Client-to-Site. Wymagać to będzie zainstalowania na komputerach serwisu oprogramowania VPN Client. Realizacja dostępu zdalnego będzie możliwa tylko przy wykorzystaniu zainstalowanych w szpitalu urządzeń UTM | TAK |  |
|  | Serwis, chcąc realizować zadania na konkretnej stacji użytkownika, powinien się połączyć poprzez VPN używając połączenia zdalnego (wymagania w punkcie 2.2 oraz 2.4) z serwera inicjując połączenie do komputera Użytkownika poprzez oprogramowanie VNC po porcie ustalonym w czasie wdrożenia. Zamawiający zastrzega również wykorzystanie oprogramowania TightVnc (może zasugerować np. UltraVNC) | TAK |  |
|  | W przypadku konieczności, w ramach wdrożenia, wstawienia i konfiguracji urządzeń/aparatów – Wykonawca jest zobowiązany (o ile wymogi specyfikacji nie określają inaczej) dostarczyć dodatkowy, wymagany sprzęt, konieczne okablowanie, adaptery itp. niezbędne do podłączenia urządzeń | TAK |  |
|  | Wykonawca już na etapie przedstawienia oferty jest zobowiązany do wskazania koniecznej do działania liczby gniazd sieciowych | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące integracji |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy urządzenia przygotowane do przyszłych integracji z systemem CIS. | TAK |  |
|  | Wykonawca we własnym zakresie udostępni Zamawiającemu dokumentację użytkową oraz specyfikację protokołu komunikacji w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania użytkownikowi procedur / instrukcji wprowadzania danych, które wymagane są do prawidłowych działania integracji/systemów/aparatów w tym instrukcji realizowanych na wypadek sytuacji awaryjnych: np. awaria infrastruktury sieciowej | TAK |  |
|  | Wykonawca opracuje z Zamawiającym dokumenty - procedurę tworzenia kopii zapasowej ze szczegółową instrukcją odzyskiwania systemu i danych z kopii. Opracowana procedura będzie musiała zawierać specyfikacje baz danych, plików konfiguracyjnych, które muszą być objęte systemem kopii zapasowej. Specyfikacja będzie musiałą w sposób jasny i przejrzysty wskazywać wszystkie pliki jakie należy archiwizować, aby wykonać prawidłową i pełną kopię bezpieczeństwa systemu. Wykonawca, w ramach wdrożenia, przeprowadzi wraz z Zamawiającym, próbne utworzenie i prawidłowe odtworzenie kopii bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wszystkie domyślne hasła (w tym hasła do kont serwisowych oraz ustawień administracyjnych) zostaną zmienione, i w dokumencie oświadczenia wskaże pracownika szpitala, któremu przekazał zmienione hasła. | TAK |  |

Kryteria oceny jakościowej

| lp. | PARAMETR OCENIANY | PUNKTACJA | WARTOŚĆ OFEROWANA i LICZBA PKT (WPISAĆ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, uwzględnia kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz występowanie bólu w klatce piersiowej, wyposażona w narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI oraz ACS), umożliwia eksport pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością wyświetlania historycznych raportów z analizy na ekranie kardiomonitora oraz raportów z seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 2 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, schodkową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez antycypowanie wyniku pomiaru i odpowiednie, automatyczne dostosowanie wstępnego ciśnienia pompowania mankietu do ostatnio zmierzonych wartości ciśnienia | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 3 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
| 4 | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania „Protokołu instalacji i szkolenie”. | = 24 miesiące = 0 pkt Pomiędzy 25 a 36 miesięcy = 5 pkt Powyżej 36 miesięcy = 10 pkt Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące |  |  |
| ŁĄCZNIE: |  |