Załącznik nr 5 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Dla zadania nr 1:

Pozycja nr 1 – Rozszerzenie zakresu badań w aparacie Tomografii Komputerowej o zakres badań serca

| Lp. | PARAMETR | WYMAGANIE MINIMALNE | OPIS/ UZASADNIENIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Licencja + instalacja oprogramowania do badań serca (angio-TK) | Rozszerzenie funkcjonalności posiadanego tomografu komputerowego, tj. uCT 760-600574 UNITED IMAGING HELTCARE POLAND sp. z o.o. |
|  | Kompatybilność | Oprogramowanie kompatybilne z posiadanym tomografem komputerowym Zamawiającego | Zamawiający posiada TK – wymagane dostosowanie |
|  | Zakres funkcjonalny | Możliwość wykonywania badań serca i naczyń wieńcowych (angio-TK) | Diagnostyka choroby wieńcowej |
|  | Funkcje rekonstrukcji | Zaawansowane algorytmy rekonstrukcji obrazów serca (min. rekonstrukcja wielofazowa, analiza naczyń) | Wymagane dla diagnostyki kardiologicznej |
|  | Synchronizacja EKG | Oprogramowanie umożliwiające analizę badań zsynchronizowanych z EKG | Standard w badaniach serca |
|  | Analiza naczyń | Automatyczna lub półautomatyczna analiza tętnic wieńcowych | Ułatwienie pracy lekarza |
|  | Interfejs użytkownika | Intuicyjny interfejs umożliwiający obsługę przez personel medyczny | Skrócenie czasu diagnostyki |
|  | Integracja | Integracja z istniejącym systemem PACS/RIS | Spójność systemów |
|  | Instalacja | Wdrożenie i konfiguracja u Zamawiającego | Uruchomienie funkcjonalności |
|  | Szkolenie | Szkolenie personelu min. 5 dni | Zapewnienie prawidłowej obsługi |
|  | Gwarancja / wsparcie | Min. 24 miesiące wsparcia technicznego | Ciągłość działania |
|  | Równoważność | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zapewniające pełną kompatybilność i funkcjonalność | Kluczowe dla konkurencyjności |

2. Dla zadania nr 2:

Pozycja nr 1 – Ultrasonograf diagnostyczny wraz z systemem archiwizacji PACS

| Lp. | PARAMETR | WYMAGANE MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj aparatu | Stacjonarny, jednomodułowy aparat ultrasonograficzny z układem jezdnym (4 kółka skrętne z blokadą), zintegrowany system archiwizacji, dysk SSD |
|  | Rok produkcji i platforma | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2026; platforma sprzętowa (hardware + software) wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2023 roku |
|  | Autoryzacja serwisowa | Autoryzacja producenta dla dostawcy na dystrybucję i serwis |
|  | Panel sterowania | Z możliwością obrotu min. ±30° i motorową regulacją wysokości min. 160 mm; fizyczna klawiatura alfanumeryczna; tradycyjne suwaki TGC |
|  | Monitor główny | Kolorowy, min. przekątna 23,5"; rozdzielczość min. 1920×1080; regulacja w min. 3 płaszczyznach |
|  | Panel dotykowy | Dotykowy panel LED/LCD, min. 12", rozdzielczość min. 1280×800, z regulacją pochylenia |
|  | Czas uruchamiania | Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości: max. 80 sekund |
|  | Tryb StandBy (Sleep) | Tryb „StandBy” umożliwiający wybudzenie aparatu; czas wybudzenia: max. 10 s |
|  | Kanały przetwarzania | Liczba niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania: min. 10 000 000 |
|  | Kanały TX | Fizyczna liczba niezależnych aktywnych kanałów nadawczych TX: min. 190 |
|  | Przetwornik ADC | Cyfrowy układ formowania wiązki; min. 12 bit ADC |
|  | Zakres częstotliwości głowic | Całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych głowic obrazowych możliwych do podłączenia: min. 1,0–25,0 MHz |
|  | Dynamika w trybie B | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B-mode: min. 310 dB |
|  | Gniazda głowic | Liczba niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych: min. 4 |
|  | Bezpinowe złącza głowic | Złącza głowic bezpinowe |
|  | Frame rate – tryb B | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie B: min. 2 700 Hz |
|  | Frame rate – tryb CD | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu w trybie CD: min. 500 Hz |
|  | Frame rate – tryb PW | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu w trybie PW: min. 280 Hz |
|  | Zakres prędkości Doppler CD | Maksymalny zakres mierzonej prędkości Color Doppler: min. 4 m/s |
|  | Zakres prędkości Doppler PW | Maksymalny zakres mierzonej prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD): min. 7 m/s |
|  | Zakres prędkości Doppler CW | Maksymalny zakres mierzonej prędkości Doppler Ciągły (CW): min. 28 m/s |
|  | PRF – Doppler CD | Maksymalna wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego: min. 14 kHz |
|  | PRF – Doppler PW | Maksymalna wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego: min. 25 kHz |
|  | PRF – Doppler CW | Maksymalna wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego: min. 60 kHz |
|  | Kąt korekcji Doppler PW | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD): min. ±85° |
|  | Bramka Dopplerowska PWD | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie PWD: min. 0,2–20 mm |
|  | Głębokość obrazowania | Maksymalna głębokość obrazowania: min. 40 cm |
|  | Pamięć dynamiczna (CineMemory) | Liczba obrazów pamięci dynamicznej: min. 2 000 klatek w trybie 2D |
|  | Zoom live | Zoom dla obrazów na żywo (powiększenie cyfrowe): min. 15-krotny |
|  | Programowalne klawisze | Możliwość programowania klawiszy funkcyjnych: min. 4 programowalne klawisze |
|  | Podgrzewacz żelu | Zintegrowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury |
|  | Tryby obrazowania | Aparat musi obsługiwać tryby: 2D (B-mode), M-mode, CD, Power Doppler, PWD, CW, DUPLEX, TRIPLEX |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Obrazowanie harmoniczne (THI) oraz z odwróceniem impulsu (inwersja fazy / Pulse Inversion) |
|  | Dysk SSD | Wbudowany dysk SSD: min. 480 GB |
|  | Porty i łączność | Min. 2 porty USB; wyjście HDMI lub DVI; karta sieciowa Ethernet; DICOM 3.0 (Storage, Worklist, Send) |
|  | Oprogramowanie pomiarowe | Oprogramowanie z raportami do badań: jamy brzusznej, naczyniowych, ginekologicznych, położniczych, małych narządów |
|  | Dynamika aparatu | Minimalna dynamika aparatu: 310 dB |
|  | Głowica convex – badania brzuszne | Głowica convex do badań jamy brzusznej; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0–7.0 MHz; Ilość elementów minimum 192 |
|  | Głowica liniowa – małe narządy | Głowica liniowa do badań małych narządów i układu mięśniowo-szkieletowego; zakres częstotliwości min. 3–17 MHz; min. 192 elementy |
|  | Głowica kardiologiczna | Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 4 MHz |
|  | Elastografia | Oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie elastografii Strain (statycznej) oraz Shear Wave (fali poprzecznej) przynajmniej na jednej głowicy |
|  | Specjalny tryb obrazowania dedykowany do mikroprzepływów tzw. Mikrowaskularyzacja | Inny niż tryb Color i Power Doppler |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno-biała | Cyfrowy printer |
|  | Oznakowanie CE | Sprzęt oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą MDD/MDR |
|  | Szkolenie | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia minimum 2 dni |
|  | Instalacja | Instalacja u klienta oraz integracja z węzłami PACS oraz RIS |
|  | Serwis | Wsparcie serwisowe zdalne dostępne w dni robocze od g. 8:00 do g. 18:00 |

3. Dla zadania nr 3:

Pozycja nr 1 – Echokardiograf z sondą przezprzełykową

| Lp. | PARAMETR | WYMAGANE MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj aparatu | Przewoźny echokardiograf klasy wysokiej z wózkiem jezdnym |
|  | Stan urządzenia | Fabrycznie nowy, model aktualnie produkowany (niewycofany) |
|  | Rok produkcji | Nie starszy niż 6 miesięcy |
|  | Zastosowanie | Diagnostyka kardiologiczna, w tym badania TTE i TEE |
|  | Tryby obrazowania | 2D, M-mode, CD, Power Doppler, PW, CW, Duplex, Triplex |
|  | Obrazowanie harmoniczne | THI lub równoważne |
|  | Obrazowanie 3D/4D | Obrazowanie 3D/4D w czasie rzeczywistym + speckle tracking + strain imaging |
|  | Gniazda głowic | Min. 4 aktywne porty sond |
|  | Monitor | Kolorowy monitor LCD/LED min. 21” |
|  | Panel sterowania | Regulowany panel sterowania i monitor (ergonomia pracy), klawiatura alfanumeryczna |
|  | Dysk systemowy | SSD min. 256 GB |
|  | Archiwizacja | Możliwość zapisu i eksportu badań |
|  | DICOM | Storage, Worklist, Send, Query/Retrieve |
|  | Integracja PACS/RIS | Pełna integracja z systemami PACS i RIS Zamawiającego |
|  | Głowica kardiologiczna | Sektorowa do badań przezklatkowych (TTE) |
|  | Głowica przezprzełykowa | Sonda przezprzełykowa (TEE) matrycowa 3D/4D, wielopłaszczyznowa, kompatybilna z systemem |
|  | Głowica liniowa | Do badań naczyniowych i małych narządów |
|  | Głowica convex | Do badań jamy brzusznej |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne | Zaawansowany pakiet kardiologiczny: Auto EF, Strain (GLS), analiza 3D lewej komory, pomiar objętości LA/LV |
|  | Stress echo oraz automatyczna analiza funkcji serca | Oprogramowanie do badań obciążeniowych lub równoważne |
|  | Analiza ilościowa | Narzędzia pomiarowe i analityczne funkcji serca |
|  | Stacja robocza | Dedykowana stacja do analizy badań |
|  | Parametry stacji roboczej | CPU klasy i7 lub równoważny, RAM min. 32 GB, SSD min. 512 GB + archiwum min. 2 TB, karta graficzna dedykowana |
|  | Monitor stacji | Monitor min. 21” |
|  | System operacyjny | Kompatybilny z oprogramowaniem medycznym |
|  | Instalacja | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie u Zamawiającego |
|  | Integracja IT | Integracja z PACS/RIS (DICOM: Storage, Worklist, Query/Retrieve, Send) |
|  | Konfiguracja | Konfiguracja sieciowa i współpraca z działem IT Zamawiającego |
|  | Testy | Testy poprawności działania i komunikacji systemowej |
|  | Szkolenie | Szkolenie personelu min. 2 dni |
|  | Serwis | Autoryzowany serwis |
|  | Oznakowanie | Certyfikat CE zgodny z MDR |

Pozycja nr 2 - Aparat elektrokardiograf wraz z wózkiem (przenośny)

| Lp. | PARAMETR | WYMAGANE MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Przenośny aparat EKG – 4 sztuki |
|  | Stan urządzenia | Fabrycznie nowe, model aktualnie produkowany |
|  | Typ urządzenia | Aparat przenośny, kompaktowy |
|  | Liczba kanałów | Min. 12-kanałowy zapis EKG |
|  | Tryby pracy | Ręczny, automatyczny (AUTO), zapis do pamięci |
|  | Tryby wydruku | 1, 3, 6, 12 odprowadzeń |
|  | Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD min. 5” |
|  | Analiza EKG | Automatyczna interpretacja zapisu |
|  | Raporty | Generowanie raportów w formacie PDF |
|  | DICOM | Obsługa DICOM (min. Storage, Worklist) |
|  | Integracja IT | Integracja z systemem PACS/EMR Zamawiającego |
|  | Łączność | Komunikacja przewodowa (LAN/USB) |
|  | Pamięć | Wbudowana pamięć badań |
|  | Zasilanie | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe |
|  | Czas pracy | Min. 2 godziny pracy na baterii |
|  | Drukarka | Wbudowana drukarka termiczna |
|  | Szerokość papieru | Min. 80 mm lub równoważna |
|  | Kabel pacjenta | Kabel EKG min. 10-odprowadzeniowy |
|  | Elektrody kończynowe | Komplet elektrod klipsowych wielorazowych |
|  | Elektrody przyssawkowe | Komplet elektrod przedsercowych |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie do archiwizacji i przeglądu badań |
|  | Instalacja | Dostawa, instalacja i uruchomienie |
|  | Integracja systemowa | Konfiguracja DICOM i współpraca z PACS/EMR |
|  | Testy | Testy poprawności działania i komunikacji |
|  | Szkolenie | Szkolenie personelu min. 1 dzień |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |
|  | Serwis | Autoryzowany serwis, czas reakcji max. 48h |
|  | Naprawa | Max. 5 dni roboczych lub sprzęt zastępczy |
|  | Certyfikaty | CE zgodne z MDR |

Pozycja nr 3 - Aparat elektrokardiograf wraz z osprzętem

| Lp. | PARAMETR | WYMAGANE MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Przenośny aparat EKG wraz z osprzętem |
|  | Typ urządzenia | Aparat przenośny do pracy przy łóżku pacjenta |
|  | Stan urządzenia | Fabrycznie nowe, model aktualnie produkowany |
|  | Waga | Maks. 3,5 kg |
|  | Liczba kanałów | Min. 12-kanałowy zapis EKG |
|  | Tryby pracy | Ręczny, automatyczny (AUTO) |
|  | Analiza | Automatyczna analiza zapisu EKG |
|  | Wyświetlacz | Wbudowany ekran LCD |
|  | Drukarka | Wbudowana drukarka termiczna |
|  | Raporty | Generowanie raportów (wydruk i/lub PDF) |
|  | Łączność | Min. USB lub LAN |
|  | Pamięć | Wbudowana pamięć badań |
|  | Zasilanie | Sieciowe + akumulatorowe |
|  | Kabel EKG | Kabel pacjenta min. 10-odprowadzeniowy |
|  | Elektrody | Komplet elektrod jednorazowych (min. 50 szt.) |
|  | Instalacja | Dostawa i uruchomienie |
|  | Szkolenie | Instruktaż personelu |
|  | Serwis | Autoryzowany serwis |
|  | Certyfikat | CE zgodne z MDR |

Pozycja nr 4 – Holter EKG

| L.p. | PARAMETR | WYMAGANE MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | System Holter EKG – 12 szt. rejestratorów + oprogramowanie |
|  | Typ urządzenia | Przenośny rejestrator EKG typu Holter |
|  | Stan urządzenia | Fabrycznie nowe, model aktualnie produkowany |
|  | Liczba kanałów | Min. 12-kanałowy zapis EKG |
|  | Tryb rejestracji | Ciągły zapis sygnału EKG |
|  | Detekcja QRS | Automatyczna detekcja zespołów QRS |
|  | Analiza HR | Ciągła analiza częstości akcji serca |
|  | Analiza arytmii | Automatyczna analiza zaburzeń rytmu |
|  | Analiza ST | Analiza odcinka ST / niedokrwienia |
|  | Prezentacja danych | Prezentacja w standardowych układach odprowadzeń |
|  | Wyświetlacz | Wbudowany ekran do podglądu sygnału |
|  | Sygnalizacja zdarzeń | Sygnalizacja wykrytych zdarzeń |
|  | Pamięć | Pamięć umożliwiająca zapis min. 24h badania |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie do analizy badań Holter EKG |
|  | Archiwizacja | Archiwizacja badań wraz z danymi pacjenta |
|  | Eksport danych | Eksport min. PDF lub SCP |
|  | EDM | Integracja z systemem EDM |
|  | DICOM | Obsługa DICOM (jeśli dotyczy) |
|  | HL7 | Integracja z HIS poprzez HL7 lub równoważne |
|  | Łączność przewodowa | USB lub równoważna |
|  | Łączność bezprzewodowa | WiFi lub równoważna |
|  | Stacja robocza | Stacja do analizy badań (jeśli wymagana) |
|  | Instalacja | Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu |
|  | Integracja IT | Integracja z systemami PACS/EDM/HIS Zamawiającego |
|  | Konfiguracja | Konfiguracja systemu i współpraca z działem IT |
|  | Testy | Testy poprawności działania i integracji |
|  | Dokumentacja | Dokumentacja powykonawcza i protokół odbioru |
|  | Szkolenie | Szkolenie personelu |
|  | Serwis | Autoryzowany serwis |
|  | Certyfikaty | CE zgodne z MDR |

Pozycja nr 5 – Rejestrator zdarzeń EKG

| Lp. | PARAMETR | WYMAGANE MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Rejestrator długoterminowego zapisu EKG |
|  | Typ urządzenia | Przenośny rejestrator EKG do monitorowania wielodobowego |
|  | Stan urządzenia | Fabrycznie nowe, model aktualnie produkowany |
|  | Liczba odprowadzeń | Min. 3 lub 12 odprowadzeń EKG |
|  | Czas rejestracji | Min. 7 dni ciągłego zapisu EKG |
|  | Jakość sygnału | Cyfrowa rejestracja sygnału o wysokiej rozdzielczości |
|  | Detekcja QRS | Automatyczna detekcja zespołów QRS |
|  | Analiza arytmii | Automatyczna analiza zaburzeń rytmu serca |
|  | Analiza AF | Detekcja migotania przedsionków |
|  | Analiza HRV | Analiza zmienności rytmu serca (HRV) |
|  | Analiza ST | Analiza odcinka ST (opcjonalna) |
|  | Podgląd sygnału | Podgląd EKG w czasie rzeczywistym lub pośrednim |
|  | Komunikacja | Bezprzewodowa komunikacja (np. Bluetooth/WiFi) |
|  | Pamięć | Wbudowana pamięć lub karta pamięci (np. microSD) |
|  | Detekcja elektrod | Wykrywanie odpięcia elektrody |
|  | Komfort pacjenta | Konstrukcja lekka i kompaktowa (do noszenia przez pacjenta) |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie do analizy badań długoterminowych |
|  | Raporty | Generowanie raportów (PDF lub równoważne) |
|  | Archiwizacja | Archiwizacja badań z danymi pacjenta |
|  | Integracja IT | Integracja z systemem EDM/PACS |
|  | Łączność | USB lub równoważna |
|  | Instalacja | Dostawa, konfiguracja i uruchomienie |
|  | Integracja systemowa | Konfiguracja współpracy z systemami IT |
|  | Testy | Testy poprawności działania i integracji |
|  | Szkolenie | Szkolenie personelu |
|  | Serwis | Autoryzowany serwis |
|  | Certyfikaty | CE zgodne z MDR |

Pozycja nr 6 – Rejestrator ciśnienia wraz z osprzętem

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Rejestrator ciśnienia tętniczego (ABPM) – 6 szt. |
|  | Typ urządzenia | Przenośny rejestrator do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia |
|  | Stan urządzenia | Fabrycznie nowe, model aktualnie produkowany |
|  | Metoda pomiaru | Oscylometryczna lub równoważna |
|  | Zakres pomiarowy | Zakres pomiaru ciśnienia dostosowany do dorosłych pacjentów |
|  | Tryb pracy | Automatyczne pomiary w zadanych odstępach czasu (dzień/noc) |
|  | Programowanie | Możliwość konfiguracji interwałów pomiarowych |
|  | Pamięć | Wbudowana pamięć umożliwiająca zapis min. 24h badania |
|  | Analiza wyników | Oprogramowanie do analizy badań ABPM |
|  | Raporty | Generowanie raportów (PDF lub równoważne) |
|  | Parametry analizy | Średnie wartości ciśnienia, profile dobowe, analiza nocna |
|  | Komfort pacjenta | Niska waga i kompaktowa konstrukcja |
|  | Zasilanie | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe |
|  | Mankiety | Komplet mankietów dla dorosłych (min. rozmiar średni i duży) |
|  | Komunikacja | USB lub równoważna |
|  | Oprogramowanie | Oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym |
|  | Instalacja | Dostawa, konfiguracja i uruchomienie |
|  | Integracja IT | Możliwość integracji z EDM lub systemem medycznym |
|  | Testy | Testy poprawności działania |
|  | Szkolenie | Szkolenie personelu |
|  | Serwis | Autoryzowany serwis |
|  | Certyfikaty | CE zgodne z MDR |