Załącznik do Formularza Asortymentowo – Cenowego

Załącznik nr 1.1 do SWZ – dotyczy Pakietu nr 1

#OKSYGENATOR Z WBUDOWANYM FILTREM TĘTNICZYM (Pakiet nr 1)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Punktacja | Tak/opisać/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKSYGENATOR |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 24 miesiące** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 5. | Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 6. | Zakres przepływu krwi ** | Podać | 0 - 10 |  |
| 7. | Oksygenator zabezpieczony hydrofilną, biokompatybilną powłoką polimerową | TAK | - |  |
| 8. | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym | TAK | - |  |
| 9. | Powierzchnia wymiany gazowej 1,5 m2 oraz 2,5 m2 | TAK | - |  |
| 10. | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora * | Podać objętość dla obu powierzchni oksygenatora | 0 - 10 |  |
| 11. | Łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 12. | Transfer O2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 13. | Transfer CO2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 14. | Sprawność stalowego wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4,0 [l/min] i 15 l wody | Podać | - |  |
| 15. | Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony łacznikiem ¼” | TAK | - |  |
| 16. | Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator | TAK | - |  |
| 17. | Możliwość stosowania anestetyków wziewnych (izofluran, sevofluran) | TAK | - |  |
| 18. | Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy | TAK | - |  |
| 19. | Pojemność zbiornika kardiotomijnego nie mniej niż 4000 ml dla obu powierzchni oksygenatora** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 20. | Filtr do mikrozatorów w linii ssaków i linii żylnej zbiornika kardiotomijnego, | TAK | - |  |
| 21. | Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 22. | Wlot linii żylnej – ruchomy - możliwość dokonania obrotu konektora o 3600 | TAK | - |  |
| 23. | Wylot krwi z oksygenatora dostępny w dwóch położeniach | TAK | - |  |
| 24. | Bezpłatne dostarczenie 1 uchwytu montażowego do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 25. | Bezpłatne dostarczenie 2 elektrod do pomiaru temperatury | TAK | - |  |
| 26. | Instrukcja obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim | TAK | - |  |
| 27. | Kopie aktualnych certyfikatów określających zgodność produktu z normami UE wraz z tłumaczeniami na język polski | TAK | - |  |
| ZESTAW DRENÓW DO OKSYGENATORA |  |  |  |  |
| 28. | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły: - pakowane w oddzielny pakiet wraz z kolateralą (oznaczenia czerwone dla tętnic, niebieskie do żył), - szant aortalno – żylny | TAK | - |  |
| 29. | Zestaw drenów na stół operacyjny: - linia tętnicza z PCV: średnica 3/8 cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - linia żylna z PCV: średnica ½ cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - dwie linie ssaków PCV: średnica ¼ cala, o grubości min. 1/16 cala i długości min. 2 m, (zróżnicowane kolorami) | TAK | - |  |
| 30. | Linia na pompę tętniczą z silikonu medycznego: średnica ½”, grubość min. 3/32”, długość min. 65 cm | TAK | - |  |
| 31. | Dwie linie na pompy ssaków z silikonu medycznego: średnica 3/8”, grubość min. 3/32”, długość min. 60 cm | TAK | - |  |
| 32. | Linia recyrkulacji oksygenatora i kardiotomu | TAK | - |  |
| 33. | Linia do szybkiego wypełnienia układu: średnica ¼” grubość min. 1/16”, długość min. 100 cm | TAK | - |  |
| 34. | Linia do podawania gazów medycznych z wbudowanym filtrem bakteryjnym | TAK | - |  |
| 35. | Szczelne stałe łączenie drenów zapobiegające przeciekom | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 36. | Część sterylna drenów pakowana w specjalne mankiety z papier-folii |  |  |  |
| 37. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | TAK | - |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

*najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów, ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

#ZESTAW DO KARDIOPLEGII KRWISTEJ 1:1 (Pakiet nr 1)

| L.p. | Parametry graniczne | Parametry wymagane | Tak / Nie Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konfiguracja składająca się z drenów na pompę i stół operacyjny | TAK |  |
| 2. | Sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i stół operacyjny (całość w jednym podwójnym opakowaniu) | TAK |  |
| 3. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | TAK |  |
| Parametry graniczne do podawania kardioplegii krwistej 1:1 (część na pompę) |  |  |  |
| 1. | Linie łączące zestaw z oksygenatorem 1/4 x 1/16 cala | TAK |  |
| 2. | Pułapka zatorów powietrznych z aluminiowym termowymiennikiem - z możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia ( zakończenie typu LLF ) | TAK |  |
| 3. | Możliwość pomiaru temperatury krwi | TAK |  |
| 4. | Maksymalne wypełnienie termowymiennika 27ml | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik do Formularza Asortymentowo – Cenowego

Załącznik nr 1.1 do SWZ – dotyczy Pakietu nr 2

#OKSYGENATOR ZE ZINTEGROWANYM FILTREM TĘTNICZYM (Pakiet nr 2)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Punktacja | Tak/opisać/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKSYGENATOR |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 24 miesiące** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 5. | Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 6. | Zakres przepływu krwi ** | Podać | 0 - 10 |  |
| 7. | Oksygenator zabezpieczony hydrofilną, biokompatybilną powłoką | TAK | - |  |
| 8. | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym | TAK | - |  |
| 9. | Powierzchnia wymiany gazowej od 2,0 do 2,5 m2 | Podać | - |  |
| 10. | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora* | Podać | 0 - 10 |  |
| 11. | Łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 12. | Transfer O2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 13. | Transfer CO2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 14. | Sprawność wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4,0 [l/min] i 10 l wody –minimum 65 %** | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | 0 - 10 |  |
| 15. | Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony zastawką automatyczną | TAK | - |  |
| 16. | Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator | TAK | - |  |
| 17. | Możliwość stosowania anestetyków wziewnych (izofluran, sevofluran) | TAK | - |  |
| 18. | Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy | TAK | - |  |
| 19. | Pojemność zbiornika kardiotomijnego nie mniej niż 4000 ml ** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 20. | Filtr do mikrozatorów w linii ssaków i linii żylnej zbiornika kardiotomijnego, | TAK | - |  |
| 21. | Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 22. | Wlot linii żylnej – ruchomy - możliwość dokonania obrotu konektora o 3600 | TAK | - |  |
| 23. | Wylot krwi z oksygenatora dostępny w dwóch położeniach | TAK | - |  |
| 24. | Bezpłatne dostarczenie 1 uchwytu montażego do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 25. | Bezpłatne dostarczenie 2 elektrod do pomiaru temperatury | TAK | - |  |
| 26. | Instrukcja obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim | TAK | - |  |
| 27. | Kopie aktualnych certyfikatów określających zgodność produktu z normami UE wraz z tłumaczeniami na język polski | TAK | - |  |
| ZESTAW DRENÓW DO OKSYGENATORA |  |  |  |  |
| 28. | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły: - pakowane w oddzielny pakiet wraz z kolateralą (oznaczenia czerwone dla tętnic, niebieskie do żył), - szant aortalno – żylny | TAK | - |  |
| 29. | Zestaw drenów na stół operacyjny: - linia tętnicza z PCV: średnica 3/8 cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - linia żylna z PCV: średnica ½ cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - dwie linie ssaków PCV: średnica ¼ cala, o grubości min. 1/16 cala i długości min. 2 m, (zróżnicowane kolorami) | TAK | - |  |
| 30. | Linia na pompę tętniczą z silikonu medycznego: średnica ½”, grubość min. 3/32”, długość min. 65 cm | TAK | - |  |
| 31. | Dwie linie na pompy ssaków z silikonu medycznego: średnica 3/8”, grubość min. 3/32”, długość min. 60 cm | TAK | - |  |
| 32. | Linia recyrkulacji oksygenatora i kardiotomu | TAK | - |  |
| 33. | Linia do szybkiego wypełnienia układu: średnica ¼” grubość min. 1/16”, długość min. 100 cm | TAK | - |  |
| 34. | Linia do podawania gazów medycznych z wbudowanym filtrem bakteryjnym | TAK | - |  |
| 35. | Szczelne stałe łączenie drenów zapobiegające przeciekom | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 36. | Część sterylna drenów pakowana w specjalne mankiety z papier-folii |  |  |  |
| 37. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | TAK | - |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

*najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów, ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

Załącznik do Formularza Asortymentowo – Cenowego

Załącznik nr 1.1 do SWZ – dotyczy Pakietu nr 7

#OKSYGENATORY Z POWŁOKĄ BIOKOMPATYBILNĄ + KOMPLET DRENÓW DLA DOROSŁYCH (Pakiet nr 7)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Punktacja | Tak/opisać/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKSYGENATOR |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 18 miesięcy** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 5. | Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 6. | Zakres przepływu krwi ** | Podać | 0 - 10 |  |
| 7. | Oksygenator zabezpieczony hydrofilową biopowłoką | TAK | - |  |
| 8. | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym | TAK | - |  |
| 9. | Powierzchnia wymiany gazowej od 2,0 do 2,5 m2 | Podać | - |  |
| 10. | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora* | Podać | 0 - 10 |  |
| 11. | Łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 12. | Transfer O2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 13. | Transfer CO2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 14. | Sprawność plastikowego wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4,0 [l/min] i 10 l wody –minimum 65 %** | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | 0 - 10 |  |
| 15. | Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony łacznikiem ¼” | TAK | - |  |
| 16. | Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator | TAK | - |  |
| 17. | Możliwość stosowania anestetyków wziewnych (izofluran, sevofluran) | TAK | - |  |
| 18. | Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy | TAK | - |  |
| 19. | Pojemność zbiornika kardiotomijnego nie mniej niż 4000 ml ** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 20. | Filtr do mikrozatorów w linii ssaków zbiornika kardiotomijnego, wielkość porów nie więcej niż 30 mikronów* | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 21. | Filtr do mikrozatorów w linii żylnej zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 22. | Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 23. | Wlot linii cala z możliwością żylnej o średnicy ½ z łącznikiem 3/8cala – ruchomy - możliwość dokonania obrotu konektora o 3600 | TAK | - |  |
| 24. | Bezpłatne dostarczenie 2 uchwytów montażowych do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 25. | Bezpłatne dostarczenie 2 elektrod do pomiaru temperatury | TAK | - |  |
| 26. | Instrukcja obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim | TAK | - |  |
| 27. | Kopie aktualnych certyfikatów określających zgodność produktu z normami UE wraz z tłumaczeniami na język polski | TAK | - |  |
| ZESTAW DRENÓW DO OKSYGENATORA |  |  |  |  |
| 28. | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły: - pakowane w oddzielny pakiet wraz z kolateralą (oznaczenia czerwone dla tętnic, niebieskie do żył), - szant aortalno – żylny | TAK | - |  |
| 29. | Zestaw drenów na stół operacyjny: - linia tętnicza z PCV: średnica 3/8 cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - linia żylna z PCV: średnica ½ cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - dwie linie ssaków PCV: średnica ¼ cala, o grubości min. 1/16 cala i długości min. 2 m, (zróżnicowane kolorami) | TAK | - |  |
| 30. | Linia na pompę tętniczą z silikonu medycznego: średnica ½”, grubość min. 3/32”, długość min. 65 cm | TAK | - |  |
| 31. | Dwie linie na pompy ssaków z silikonu medycznego: średnica 3/8”, grubość min. 3/32”, długość min. 60 cm | TAK | - |  |
| 32. | Linia recyrkulacji oksygenatora i kardiotomu | TAK | - |  |
| 33. | Linia do szybkiego wypełnienia układu: średnica ¼” grubość min. 1/16”, długość min. 100 cm | TAK | - |  |
| 34. | Linia do podawania gazów medycznych z wbudowanym filtrem bakteryjnym | TAK | - |  |
| 35. | Szczelne stałe łączenie drenów zapobiegające przeciekom | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 36. | Dreny zapakowane w plastykowy sterylny pojemnik razem z oksygenatorem i zbiornikiem kardiotomijnym | TAK | - |  |
| 37. | Część sterylna drenów pakowana w specjalne mankiety z papier-folii |  |  |  |
| 38. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | TAK | - |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

*najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów, ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

Załącznik do Formularza Asortymentowo – Cenowego

Załącznik nr 1.1 do SWZ – dotyczy Pakietu nr 16

#HEMOFILTRY Z ZESTAWEM DRENÓW (Pakiet nr 16)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Tak/opisać/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0 -10 |  |
| 5. | Powierzchnia czynna membrany hemofiltra 0,8 m2 (+/- 10%)** | TAK/Podać | 0 -10 |  |
| 6. | Objętość wypełnienia hemofiltra max. 60 ml* | TAK/Podać | 0 -10 |  |
| 7. | Materiał membrany | Podać | - |  |
| 8. | Wydajność pracy hemofiltra dla różnicy ciśnień 100 [mmHg] i przepływu 200 [ml/min]** | Podać | 0 -10 |  |
| 9. | Maksymalne ciśnienie TMP 600 mmHg* | TAK/Podać | 0 -10 |  |
| 10. | Końcówki doprowadzające i odprowadzające typu Luer | TAK | - |  |
| 11. | Zestaw drenów do hemofiltra zawierający: - linię tętniczą z igłą do odpowietrzania układu - linię żylną - linię filtratu z workiem na odzysk | TAK opisać, załączyć schemat drenów | - |  |
| 12. | Łączna długość drenów linii tętniczej i żylnej max. 200 cm | Podać | - |  |
| 13. | Maksymalna objętość wypełnienia drenów* | Podać | 0 -10 |  |
| 14. | Hemofiltr nie zawierający gliceryny, nie wymagający wstępnego płukania | TAK | - |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów, ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów