Załącznik do formularza ofertowo-cenowego – pakiet nr 2

Urządzenie do podgrzewania płynów – 2 szt.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Nazwa: | Podać |  |
| - 2. | Producent/model | Podać |  |
| - 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| - 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |
| - 5. | Urządzenie mobilne przeznaczone do podgrzewania i utrzymania temperatury roztworów chirurgicznych przed ich użyciem i w trakcie operacji | Tak, podać |  |
| - 6. | Urządzenie z otwartą misą do którego po zastosowaniu dedykowanej jałowej folii można podgrzewać płyn w sposób jałowy i korzystać z niego w trakcie zabiegu | Tak, podać |  |
|  | Nastawa temperatury misy : od 20° do 49 ° ± 1,5 ° C | Tak, podać |  |
|  | Objętość płynu w misie od 0,5 do 5 litrów | Tak, podać |  |
| - 9. | Dwa wyświetlacze na których znajduje się dioda LED informująca o statusie temperatury płynu ( podgrzewani, płyn podgrzany ) przyciski : zasilania, sterowania temperaturą, dodania płynu, dodania narzędzia. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie posiadające możliwość sterowania wysokości ustawienia misy. | Tak, podać |  |
| - 1. | Urządzenie posiadające dodatkowy pedał służący do uruchomienia opcji dodania płynu bez konieczności obsługi wyświetlacza ręcznie. | Tak, podać |  |
|  | Moc podgrzewacza : 120 V ~ 50/60Hz ; 4,7 A / 230V ~ 50/60 Hz: 2,5 A | Tak, podać |  |
|  | Skala temperatur - Celsjusz | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie bezpieczne pod kątem zagrożenia porażenia prądem | Tak, podać |  |
|  | Niska emisja fal, która nie zakłóca pracy innych urządzeń. | Tak, podać |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie mobilne. Posiadające możliwość blokady min. 2 kółek. | Tak, podać |  |

UWAGA:

W kolumnie „Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)” należy bezwzględnie wskazać jakie parametry techniczne/funkcjonalne zostały zaoferowane.  W przypadku braku wypełnienia tego pola dla któregokolwiek parametru, bądź wpisanie jedynie słowa „TAK”, Zamawiający nie będzie w stanie zweryfikować, czy zaoferowany asortyment spełnia warunki określone przez Zamawiającego, a oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).