Wykaz wymaganych parametrów – załącznik nr 3 do SWZ

CZEŚĆ  1  - Rejestrator holterowski – 5 sztuk

Nazwa handlowa/Typ/Model/Producent/Kraj pochodzenia ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Rok produkcji (nie starszy niż 2025 rok, fabrycznie nowy nie powystawowy) _________

Cena (1 szt.) netto ________ zł; wartość netto (5 szt. x cena netto) ________ zł; VAT (%) __________; wartość brutto ________ zł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Parametry | Wymóg | Oferowane warunki (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość wykonania badania trwającego 51 godzin | Tak |  |
|  | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30-280 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu 40-240 uderzeń na minutę | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru +/-3 mmHg lub +/- 2% (w zależności od tego, która wartość jest większa) | Tak, podać |  |
|  | Minimum 3 wbudowane konfiguracje pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich, tj. 1) pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy; 2) pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy; 3) pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | Tak |  |
|  | Pojemność pamięci min. 600 pomiarów | Tak, podać |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie | Tak |  |
|  | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Tak |  |
|  | Sensor ciśnienia – Piezo rezystywny | Tak |  |
|  | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku | Tak |  |
|  | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | Tak |  |
|  | Przycisk informacji o pobraniu leku | Tak |  |
|  | Przycisk nagrywania notatek głosowych dla pacjenta. Możliwość nagrywania co najmniej 8 notatek; możliwość nagrywania notatek o długości 15 sekund i krótszych | Tak, podać |  |
|  | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: BHS, AAMI oraz ESH-IP | Tak |  |
|  | Funkcja wspierania snu pacjenta – brak powtarzania nieudanych pomiarów, jeśli nie jest to konieczne | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | Tak |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez przewód mini- usb (przewód w zestawie) | Tak |  |
|  | Kabel EKG 3 i 12 kanałowy | Tak |  |
|  | Karta pamięci SD | Tak |  |
|  | Pokrowiec z paskiem biodrowym i naramiennym | Tak |  |
|  | Walizka do przechowywania rejestratora i akcesoriów | Tak |  |

Potwierdzamy spełnianie wymagań:

..................................................

(podpis Wykonawcy)

CZĘŚĆ  1 - Oprogramowanie holterowskie – 1 sztuka

Nazwa handlowa/Typ/Model/Producent/Kraj pochodzenia  _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Rok produkcji (nie starszy niż 2025 rok, fabrycznie nowy nie powystawowy) _________

Cena (1 szt.) netto ________ zł; wartość netto (1 szt. x cena netto) ________ zł; VAT (%) __________; wartość brutto ________ zł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Parametry | Wymóg | Oferowane warunki (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza zapisów holterowskich EKG 3 i 12 kanałowych jednodniowych jak i wielodniowych | Tak |  |
| 2. | Baza danych pacjentów z badaniami | Tak |  |
| 3. | Tworzenie kart pacjentów przed badaniem (m.in. nazwisko, ID, wiek, płeć, adres) | Tak |  |
| 4. | Identyfikacja poprzez programowanie rejestratorów przed badaniem – nazwisko i ID pacjenta | Tak |  |
| 5. | Edycja i tworzenie własnego panelu zakładek z kolejnymi krokami analizy zapisu | Tak |  |
| 6. | Analiza prospektywna i retrospektywna | Tak |  |
| 7. | Analiza zapisów wielodniowych do 30 dni | Tak |  |
| 8. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Tak |  |
| 9. | Wielokanałowa automatyczna analiza i klasyfikacja zaburzeń rytmu | Tak |  |
| 10. | Automatyczna i ręczna reklasyfikacja pobudzenia lub grupy pobudzeń | Tak |  |
| 11. | Usuwanie i dodawanie pobudzeń | Tak |  |
| 12. | Analiza w oparciu o tworzenie klas wzorców pobudzeń | Tak |  |
| 13. | Automatyczne wyszukiwanie podobnych pobudzeń w obrębie danej klasy | Tak |  |
| 14. | Możliwość pominięcia wykrywania pobudzeń na początku i końcu badania oraz wykluczanie z analizy innych zakłóconych fragmentów | Tak |  |
| 15. | Wykrywanie i analiza migotania przedsionków | Tak |  |
| 16. | Wybór i edycja fragmentów zapisu EKG (wstęg) do raportu | Tak |  |
| 17. | Edycja zawartości raportu | Tak |  |
| 18. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji Bluetooth | Tak |  |
| 19. | Analiza QT | Tak |  |
| 20. | Analiza HRV (w dziedzinie czasu i częstotliwości) | Tak |  |
| 21. | Analiza bezdechu sennego | Tak |  |

Potwierdzamy spełnianie wymagań:

..................................................

(podpis Wykonawcy)

CZĘŚĆ 2 – Aparat do pomiaru RR automatyczny - 4 sztuki

Nazwa handlowa/Typ/Model/Producent/Kraj pochodzenia _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Rok produkcji (nie starszy niż 2025 rok, fabrycznie nowy nie powystawowy) _________

Cena (1 szt.) netto ________ zł; wartość netto (4 szt. x cena netto) ________ zł; VAT (%) __________; wartość brutto ________ zł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Parametry | Wymóg | Oferowane warunki (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekran LCD 6,0 x 8,0 cm | Tak |  |
| 2. | Pojemność pamięci: min. 120 wyników | Tak, podać |  |
| 3. | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  |
| 4. | Wyświetlacz daty i godziny | Tak |  |
| 5. | Detekcja arytmii | Tak |  |
| 6. | Detekcja ruchu | Tak |  |
| 7. | Wskaźnik prawidłowego założenia mankietu | Tak |  |
| 8. | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | Tak |  |
| 9. | Uruchamianie jednym przyciskiem | Tak |  |
| 10. | Automatyczne wyłączanie | Tak |  |
| 11. | Pompowanie ręczne i automatyczne | Tak |  |
| 12. | Zakres pomiaru ciśnienia: 0-280 mmHg | Tak |  |
| 13. | Zakres pomiaru tętna: 30-180/min. | Tak |  |
| 14. | Dokładność: ciśnienie: +/- 3 mmHg, tętno: +/- 5% | Tak, podać |  |
| 15. | Dwa źródła zasilania: bateria+zasilacz | Tak |  |
| 16. | Mankiet: rozmiar średni: 25-35 cm | Tak, podać |  |
| 17. | Zasilanie: 4 x bateria R6 | Tak |  |
| 18. | W zestawie: | Tak |  |
| 19. | ciśnieniomierz | Tak |  |
| 20. | mankiet o szerokości 23-35 cm | Tak |  |
| 21. | zasilacz | Tak |  |
| 22. | baterie | Tak |  |
| 23. | etui | Tak |  |

Potwierdzamy spełnianie wymagań:

..................................................

(podpis Wykonawcy)

CZĘŚĆ 3 – Echokardiograf z funkcją echokardiografii przezprzełykowej – 1 szt.

Nazwa handlowa/Typ/Model/Producent/Kraj pochodzenia ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Rok produkcji (nie starszy niż 2025 rok, fabrycznie nowy nie powystawowy) _________

Cena (1 szt.) netto ________ zł; wartość netto (1 szt. x cena netto) ________ zł; VAT (%) __________; wartość brutto ________ zł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry | Wymóg | Oferowane warunki (wszędzie, gdzie konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane techniczne urządzenia |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Kliniczny cyfrowy echokardiograf klasy premium z kolorowym Dopplerem | Tak |  |
|  | Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1 -25 MHz. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania (pulpitu) w zakresie min. 0-20cm | Tak |  |
|  | Regulacja obrotu panelu sterowania (pulpitu) w lewo/ prawo minimum +/- 30 stopni | Tak |  |
|  | Monitor kolorowy w technologii LCD o przekątnej ekranu minimum 21” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu. | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12" do sterowania funkcjami aparatu, wbudowany w aparat | Tak, podać |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych USG w tym sond przezprzełykowych | Tak |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat, kabel ekg trójodprowadzeniowy na elektrody samoprzylepne w zestawie | Tak |  |
|  | Aparat mobilny z czterema skrętnymi kołami z blokadą oraz hamulcem na wszystkich kołach | Tak |  |
|  | Masa urządzenia maks. 80 kg | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60Hz, tryb „uśpienia”, umożliwiającym szybkie uruchomienie systemu. | Tak |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | B-mode | Tak |  |
|  | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania bez konieczności regulacji ognisk z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji w trybie 2D min. 45 cm, zależy od nastaw i sondy. | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu bez utraty jakości min. 5x w stosunku do rzeczywistej wielkości | Tak |  |
|  | M-mode | Tak |  |
|  | Kolor M-mode | Tak |  |
|  | Power Doppler | Tak |  |
|  | Regulacja bramki w zakresie min. 1-16 mm | Tak |  |
|  | Kolorowy Doppler Tkankowy | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą z maks. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 12 m/s | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW – Doppler – triplex | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW – Doppler - triplex | Tak |  |
|  | Funkcje postprocessingu – dla trybu PW (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne) a. Wzmocnienie b. Linia bazowa c. Korekcja kąta d. Inwersja spektrum e. Format wyświetlania f. Szybkość obrazowania (skala czasu) g. Pełna oś czasu h. Usuwanie słabych sygnałów i. Mapy szarości j. Koloryzacja | Tak |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej - pole obrazowania od punktu styku ze skórą pacjenta dla sondy sektorowej przezklatkowej zaczyna się od odcinka a nie punktu jak przy standardowym trybie na sondzie sektorowej. | Tak |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu w trybie 2D (minimum 1000 obr./sek.) | Tak |  |
|  | Ilość częstotliwości harmonicznych dla sondy sektorowej przezklatkowej (minimum 3) | Tak, podać |  |
|  | Anatomiczny M-mode: na „żywo”, na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu z możliwością wykonywania pomiarów i kalkulacji. | Tak |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” | Tak |  |
|  | Kolor Doppler z częstością odświeżania obrazu min. 200 obrazów na sek. | Tak |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW z max. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min 6,5 m/s | Tak |  |
| ARCHIWIZACJA |  |  |  |
|  | Możliwość archiwizowania obrazów w formacie „surowych danych” z możliwością późniejszej kontroli obrazu i analizy ilościowej podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta | Tak |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów oraz pętli w formatach co najmniej DICOM, AVI, JPG | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 1000 GB | Tak, podać |  |
|  | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D min. 60000 | Tak |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej – długość zapamiętywanego zapisu spektrum Dopplera min. 2000 sek. | Tak |  |
|  | Wyjście USB do dysku zewnętrznego USB lub pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach co najmniej JPG, AVI, DICOM | Tak |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
| GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa wykonana w technice Single Cristal oraz matrycowej: - kąt pola obrazowania min 120 stopni - głębokość obrazowania min. 30 cm - zakres częstotliwości min. 1,5 - 4,5 MHz +/- 1 Mhz - ilość elementów piezoelektrycznych min 280 | Tak |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych: - głębokość obrazowania min. 8 cm - zakres częstotliwości min. 4,5 - 15 MHz +/- 1 Mhz - pole widzenia 50 mm | Tak |  |
|  | Dostępna jako opcja kompatybilna głowica przezprzełykowa 3D/ 4D | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów, obliczeń i generowania raportów dla badań: - echokardiograficznych dorosłych i dzieci - badań naczyniowych - badań TCD | Tak |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | Tak |  |
|  | Pomiary odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, objętości przepływu | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie własnych pomiarów | Tak |  |
|  | Pomiary Z-scores | Tak |  |
|  | Oprogramowanie biplane/triplane dla sond objętościowych | Tak |  |
|  | Dostępne jako opcja oprogramowanie 3D/ 4D dla sondy przezprzełykowej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań Stress Echo | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanego obrazowania typu Strain, Strain rate, synchronizacji wewnątrz i między-komorowej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy jakościowej i ilościowej ruchomości, kurczliwości tkankowej w trybie 2D | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy wzdłużnych uszkodzeń mięśnia sercowego dla lewej komory wraz z prezentacją wyniku w formie wykresu “oko byka” | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najlepszych projekcji do analizy odkształcenia podłużnego dla lewej komory wraz z oznaczeniem obrysu mięśnia sercowego i prezentacją wyników w formie oko byka w jednym kroku | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy podłużnego odkształcenia mięśnia sercowego prawej komory wraz z prezentacją wyniku globalnego | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy podłużnego odkształcenia mięśnia sercowego lewego przedsionka wraz z prezentacją wyniku globalnego | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej dla lewej komory | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najlepszych projekcji do analizy odkształcenia podłużnego dla lewej komory wraz z wyznaczeniem objętości i frakcji wyrzutowej w jednym kroku | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające umieszczanie znaczników na obrazach objętościowych, które zachowują swoje położenie względem struktur, niezależnie od manipulacji objętościowym zbiorem danych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji - funkcja automatycznych pomiarów parametrów lewej komory serca w trybie 2D uwzględniając obliczanie frakcji wyrzutowe, frakcji skracania, objętości wyrzutowej i masy (także indeksowanej) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji - funkcja automatycznego rozpoznawania najczęściej uzyskiwanych w echokardiografii rodzajów spektrum doplerowskiego | Tak |  |
|  | Fotorealistyczny rendering obrazów 3D z modulacją głębokości kolorem z funkcją ustawiania tzw. snopa światła celem uzyskania cieniowania i rozświetlania przestrzennych bloczków jako opcja | Tak |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka i naprawy, bezpłatna w okresie min. 7 lat od daty instalacji umożliwiająca m. in: - zdalną diagnostykę i weryfikację usterek - naprawy oprogramowania i błędów konfiguracji - zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu itp. - instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników - aktywację opcji. | Tak |  |

Potwierdzamy spełnianie wymagań:

..................................................

(podpis Wykonawcy)

CZĘŚĆ 4 – Tympanometr – 1 sztuka

Nazwa handlowa/Typ/Model/Producent/Kraj pochodzenia _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Rok produkcji (nie starszy niż 2025 rok, fabrycznie nowy nie powystawowy) _________

Cena (1 szt.) netto ________ zł; wartość netto (1 szt. x cena netto) ________ zł; VAT (%) __________; wartość brutto ________ zł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Parametry | Wymóg | Oferowane warunki (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| TYMPANOMETRIA |  |  |  |
| 1. | Podatność: zakres: 0.1 do 8.0 ml | Tak |  |
| 2. | Częstotliwość sondy 226 Hz | Tak |  |
| 3. | Tympanometria 226 Hz | Tak |  |
| 4. | Tympanometria w zakresie ciśnienia od + 300 daPa do -600 daPa | Tak |  |
| 5. | Sonda wyposażona w diodę sygnalizującą szczelność i prawidłowe dopasowanie | Tak |  |
| 6. | Funkcja „dziecko ułatwiająca przeprowadzanie badań u dzieci | Tak |  |
| 7. | Możliwość programowania ciśnienia początkowego i końcowego badania | Tak |  |
| 8. | Możliwość regulacji prędkości pompowania powietrza | Tak |  |
| 9. | Testy trąbki słuchowej – ETF 1, ETF 2 | Tak |  |
| 10. | Tympanometria manualna | Tak |  |
| ODRUCHY STRZEMIĄCZKOWE |  |  |  |
| 11. | Badanie Ipsi, dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 3000, i 4000 Hz. Ipsi hp, Ipsi lp, Ipsi wb. Kontrlateralne dla częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000, kontra WB, kontra LP, konta HP | Tak |  |
| 12. | Możliwość ustawienia poziomu start i poziomu stop dla natężenia bodźca w badaniu odruchu | Tak |  |
| 13. | Maksymalna wartość sygnału: dla badania Ipsi lateralnego – 120 dB; dla badania kontrlateralnego – 120 dB | Tak |  |
| 14. | Test zanikania odruchów - Decay | Tak |  |
| 15. | Wyniki testu Decay w formie graficznej i procentowo | Tak |  |
| 16. | Latencja odruchu | Tak |  |
| AUDIOMETRIA |  |  |  |
| 17. | Audiometria powietrzna |  |  |
| 18. | Częstotliwość sygnału: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz | Tak |  |
| 19. | Możliwość zmiany częstotliwości modulacji od 0 do 25 Hz | Tak |  |
| 20. | Możliwość prezentacji lewego i prawego audiogramu na jednym zakresie | Tak |  |
| 21. | Możliwość regulacji poziomu modulacji od 0 do 25% | Tak |  |
| 22. | Możliwość regulacji zmiany natężenia przy zmianie częstotliwości od 5 do 40 dB ze skokiem co 5 dB | Tak |  |
| 23. | Audiometria kostna |  |  |
| 24. | Częstotliwość sygnału: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz | Tak |  |
| 25. | Audiometria słowna |  |  |
| 26. | Automatyczny licznik dla audiometrii słownej [%] | Tak |  |
| 27. | Możliwość rejestrowania min. 4 krzywych słownych | Tak |  |
| 28. | Maskowanie szumem wąskopasmowym (NB) lub białym szumem (WN) | Tak |  |
| 29. | Maskowanie maks. 100 dB | Tak |  |
| 30. | Funkcja maskowania synchronicznego | Tak |  |
| 31. | Testy dla audiometrii słownej w wewnętrznej pamięci urządzenia | Tak |  |
| PRÓBY/TESTY |  |  |  |
| 32. | Test ABLB | Tak |  |
| 33. | Test Stengera | Tak |  |
| 34. | Test SISI | Tak |  |
| 35. | Automatyczny test wartości progowej – Hughson Westlake | Tak |  |
| 36. | Weber | Tak |  |
| 37. | Szybka mowa w szumie (QuickSIN), możliwość rozbudowy funkcji diagnostycznych | Tak |  |
| APARAT |  |  |  |
| 38. | Wbudowany kolorowy wyświetlacz graficzny LCD min. 10 cali o rozdzielczości 1024 x 600 | Tak |  |
| 39. | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza | Tak |  |
| 40. | Możliwość regulacji jasności diod przycisków aparatu | Tak |  |
| 41. | Możliwość korzystania z zewnętrznej drukarki podłączonej za pomocą portu USB do aparatu | Tak |  |
| 42. | Możliwość podłączenia do komputera celu archiwizacji danych i wydruku badania | Tak |  |
| 43. | Program bazo-danowy służący do zapisywania danych pacjentów oraz gromadzenia wyników badań | Tak |  |
| 44. | Audiometr i tympanometr w jednym urządzeniu | Tak |  |
| 45. | Waga aparatu maksymalnie 3,5 kg | Tak, podać |  |
| 46. | Wymiary minimalne 9 x 33 x 44 cm | Tak, podać |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 47. | Zestaw słuchawek audiometrycznych – 1 komplet | Tak |  |
| 48. | Oprogramowanie w języku polskim do łączenia z komputerem | Tak |  |
| 49. | Przetwornik kostny – 1 sztuka | Tak |  |
| 50 | Przycisk pacjenta – 1 sztuka | Tak |  |
| 51. | Sonda tympanometryczna – 1 sztuka | Tak |  |
| 52. | Zestaw końcówek dousznych jednorazowych – 1 zestaw | Tak |  |

Potwierdzamy spełnianie wymagań:

..................................................

(podpis Wykonawcy)

CZĘŚĆ 5 – Pulsoksymetr napalcowy – 2 sztuki

Nazwa handlowa/Typ/Model/Producent/Kraj pochodzenia _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Rok produkcji (nie starszy niż 2025 rok, fabrycznie nowy nie powystawowy) _________

Cena (1 szt.) netto ________ zł; wartość netto (2 szt. x cena netto) ________ zł; VAT (%) __________; wartość brutto ________ zł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Parametry | Wymóg | Oferowane warunki (wszędzie, gdzie to konieczne podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiar saturacji krwi oraz tętna | Tak |  |
| 2 | Wyświetlacz LED dla łatwego odczytu | Tak |  |
| 3 | Wskaźnik ilości pulsu | Tak |  |
| 4 | Zakres pomiaru: SpO2: 35%~99% ; PR: 30~250 bpm | Tak |  |
| 5 | Dokładność: SpO2: 70%~99%; +-2% | Tak, podać |  |
| 6 | Puls: 30~250bpm; | Tak |  |

Potwierdzamy spełnianie wymagań:

..................................................

(podpis Wykonawcy)