Numer Postępowania: ZP/13/2026

|  | ## ZAŁĄCZNIK nr 6 – OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| --- | --- | --- |

Wykonawca:

…………………………

…………………………

…………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwaga:

W oświadczeniu potwierdzającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia należy uzupełnić odpowiednio parametry określające oferowane produkty. Wykonawca zobowiązany jest wpisać m.in. nazwa i typ, nazwę producenta oraz inne istotne parametry.

| LP | Nazwa wyrobu medycznego | Ilość/szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z wyposażeniem | 178 |
| 2 | Szafka przyłóżkowa | 178 |
| 3 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy | 70 |

Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z wyposażeniem

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	            .......................................................

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2026. | TAK |  |
| 2. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach lub siłownikach wbudowanych w szczyty łóżka). | TAK |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 20 mm) - Szerokość całkowita:1020 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Obudowa łóżka wykonana z drewna, barierki boczne wykonane z drewna wykończone okleiną w kolorze obudowy | TAK |  |
| 5. | Obudowa drewniana oraz barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach, bez kątów ostrych. Szczyty łóżka z możliwością demontażu bez użycia narzędzi. System zatrzaskowy zabezpieczony przed nieumyślnym otwarciem przez specjalne blokady oznaczone kolorem pomarańczowym. | TAK |  |
| 6. | 4 Barierki boczne drewniane w wykończeniu drewnopodobnym, zabezpieczające pacjenta na całej długości w podziale 50%+50% długości, prowadnice umieszczone w szczytach łóżek, oraz w stalowym słupku pełniącym funkcję ergonomiczne ułatwiającym wstawanie. Słupek z możliwością całkowitego demontażu i schowania go w półce pod leżem od strony nóg. Barierki opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | TAK Stalowy słupek stanowiący podporę - 10 pkt Brak słupka – 0 pkt |  |
| 7. | Drewniana maskownica elementów metalowych ramy leża umieszczona za barierkami. Maskownica na całej długości leża. | TAK |  |
| 8. | Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki) Łóżko wyposażone w system szybkiego odejmowania i zakładania barierek na prowadnice bez użycia narzędzi na tzw. „CLICK” co zwiększa komfort użytkowania oraz szybkość reakcji w sytuacji nagłego demontażu. | TAK PODAĆ System „CLICK” – 10 pkt BRAK – 0pkt |  |
| 9. | Wysokość barierki od powierzchni leża min. 40 cm | TAK PODAĆ Barierki zabezpieczające <40cm – 10pkt, mniej 0 pkt |  |
| 10. | Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne. Podział powierzchni leża: (oparcie/siedzisko/udo/podnóżek - ok. 72 – 25 – 33 – 54 cm) | TAK |  |
| 11. | Segmenty leża wypełnione lamelami metalowymi | TAK |  |
| 12. | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | TAK |  |
| 13. | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji, zapobiegający zakleszczaniu oraz zsuwaniu się pacjenta kierunku szczytu nóg | TAK |  |
| 14 | Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz do mocowania wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka. | TAK |  |
| 15 | Elektryczna, płynna regulacja wysokości leża w zakresie od: 230 - 820 mm, (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ Funkcja 3 stopniowej regulacji wysokości leża. Automatycznie zatrzymuje leże w najniższym położeniu, na wysokości 40 cm (+/-2 cm) oraz w położeniu najwyższym – 10pkt, brak -0 pkt |  |
| 16. | Pozostałe elektryczne regulacje : - kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70, (+/-2) - kąt segmentu uda: 0 - 40, (+/-2) - pozycja anty-Trendelenburga: 0 - 14, (+/-2) | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym, z możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji uda | TAK |  |
| 18. | Pilot przewodowy z możliwością selektywnej blokady poszczególnych funkcji przez personel medyczny. | TAK |  |
| 19. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy min. 50 mm, osłonięte w tulejach. Przestrzeń pomiędzy leżem a podstawą pozbawiona, kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 20. | Prześwit między podłożem a podstawą min. 15 cm | TAK PODAĆ |  |
| 21. | Koła blokowane centralnie, parami | TAK |  |
| 22. | Możliwość łatwego odseparowania leża od podstawy. | TAK |  |
| 23. | Leże jednoczęściowe, nie składane. | TAK |  |
| 24. | Możliwość wyboru koloru okleiny min. 10 kolorów. | TAK |  |
| 25. | Elektryczne zasilanie 24V, transformator wbudowany w gniazdo zasilające łóżko. Przewód zasilający wyposażony w tworzywowy uchwyt do zawieszenia na łóżku. Łóżko wyposażone w oświetlenie pod leżem, umożliwiające lepszą widoczność pacjentowi w nocy. | TAK |  |
| 26. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 27. | Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg | TAK PODAĆ 220kg lub więcej – 10 pkt Mniej niż 220kg - 0 pkt |  |
| 28. | Oferowany wyrób posiada następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: • Deklaracja Zgodności; • Wpis lub zgłoszenie do RWM; • Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; • Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. • Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli. Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oraz wskaże link do materiałów w formie elektronicznej z oferowanym wyrobem (np. strona internetowa producenta). |  |  |
| 29. | Elementy wyposażenia łóżka: - wieszak na kroplówkę – 80 szt - mata/podkładka komunikacyjna -178 szt - wysięgnik dla pacjenta z uchwytem – 178 szt - dystanse ścienne – 356 szt - materac – 178 szt Materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac wykonany zimnej pianki poliuretanowej o wysokości 12cm, gęstości min 40 kg/m3 i twardości 4.1 kPa (+/-10%). Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w zamek w kształcie litery „C”. z możliwością prania w temp do 950 C oraz suszenia w temp. do 1000. Materac przystosowany do mycia w automatycznych stacjach mycia łóżek, dopasowany do wymiarów leża. - materac zmiennociśnieniowy z pompą – 70 szt. o podanych parametrach | TAK |  |
| 30. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 31. | Gwarancja min.36 miesięcy. | TAK PODAĆ |  |
| 32. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 33 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 34. | Czas reakcji serwisu: max. 72 godziny robocze | TAK |  |

Szafka przyłóżkowa

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	            .......................................................

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2026 r. | TAK |  |
| 2. | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym, lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. | TAK |  |
| 4. | Korpus szafki obrotowy umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. | TAK Korpus szafki obrotowy względem podstawy możliwość ułożenia blatu z lewej/prawej strony – TAK 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm), - szerokość - 600 mm (± 20mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm (± 20mm), - głębokość - 450 mm (± 20mm), - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 760 do 1150 mm (± 20mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 7. | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę | TAK |  |
| 8. | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 9. | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | TAK |  |
| 10. | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną | TAK |  |
| 12. | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. | TAK |  |
| 13. | 4 podwójne koła jezdne o średnicy około 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 15. | Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS | TAK szuflada wykonana w całości z tworzywa ABS. – 10 pkt brak lub inny materiał wykonania – 0 pkt |  |
| 16. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów (w tym 3 kolory drewnopodobne) oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 17. | · Oferowany wyrób posiada następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; - Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. - Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oraz wskaże link do materiałów w formie elektronicznej z oferowanym wyrobem (np. strona internetowa producenta). | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 19. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 20. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 21. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	            .......................................................

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym wspólną deklarację zgodności dla oferowanej pompy i materaca –dołączyć do oferty oraz instrukcję używania wspólną dla oferowanej pompy i materaca-dołączyć do oferty. Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu. | Tak, opisać |  |
| 2. | Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. | Tak |  |
| 3. | System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora. Trzy komory w sekcji głowy pozostają statyczne. | Tak |  |
| 4. | Tryby pracy: zmiennociśnieniowy, statyczny z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach, stałego niskiego ciśnienia, maksymalnego ciśnienia (pielęgnacyjny) z funkcją automatycznego przełączenia do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 20 minutach. Każdy z trybów oznaczony osobną diodą oraz piktogramem. | Tak, opisać |  |
| 5. | Materac wyposażony w dodatkową funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Możliwość regulacji czasu rotacji w zakresie co najmniej 10-30 minut modułem nie większym niż 5 minut. | Tak |  |
| 6. | Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana wyłącznie za pomocą zaworów wbudowanych w materac (nie w pompie, nie w przewodzie powietrznym podłączanym do pompy). Nie dopuszcza się uruchamiania tej funkcji na więcej sposobów. | Tak |  |
| 7. | Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym | Tak |  |
| 8. | Materac zbudowany z 22-24 komór: 16-18 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 6 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta). Ze względu na stabilność materaca nie dopuszcza się komór podnoszących ułożonych warstwami jedna nad drugą. Wszystkie komory materaca wykonane z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. | Tak, podać |  |
| 9. | System rotacji/przechyłów bocznych połączony na stałe z materacem, bez możliwości intencjonalnego ani przypadkowego rozłączenia. | Tak |  |
| 10. | Poprzeczne komory zmiennociśnieniowe materaca umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25/30 minut. Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem. | Tak |  |
| 11. | Pompa o wymiarach nie większych niż 33 X 22 X 12 cm (±2cm) i wadze nie przekraczającej 3,5kg. Klasa szczelności przed zalaniem i kurzem IP21. | Tak, podać |  |
| 12. | Materac o wymiarach 200cm x 85cm x 19cm (± 1cm). Wysokość komór 13cm (±1cm) | Tak, podać |  |
| 13. | Komory materaca pojedynczo wymienne mocowane za pomocą złączek zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie dopuszcza się rozwiązań typu „szybkozłączki”). | Tak |  |
| 14. | Materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta umieszczonym pod warstwą komór zapewniającym odpowiedni mikroklimat wokół ciała pacjenta i zwiększającym komfort leżenia. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mikrootworkach w komorach materaca, które pacjent blokuje swoim ciałem. | Tak |  |
| 15. | Materac wyposażony w funkcję rozpoznającą obciążenie wywierane na materac przez pacjenta. Możliwość ręcznej regulacji ciśnienia powietrza w materacu. | Tak |  |
| 16. | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalnym, antygrzybiczym i antybakteryjnym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji. Pokrowiec mocowany do materaca za pomocą dwóch suwaków w celu łatwego zakładania i zdejmowania. | Tak |  |
| 17. | Materac wyposażony w pompę pneumatyczną z panelem sterowania. Na panelu sterowania pompy sygnalizacja niskiego ciśnienia, braku zasilania i awarii oznaczone każda oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą. Pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wloty powietrza). | Tak |  |
| 18. | Pompa z jednym wyświetlaczem LED. Na wyświetlaczu informacja o ustawionym czasie cyklu pracy oraz przyczynie niewłaściwej pracy lub awarii. | Tak |  |
| 19. | Materac dwuwarstwowy (kładziony na ramę łóżka) zbudowany z górnej warstwy komór powietrznych oraz spodniej warstwy piankowej, z możliwością przekształcenia w jednowarstwowy (kładziony na spodni materac szpitalny) poprzez usunięcie warstwy pianki ze zintegrowanej kieszeni. | Tak |  |
| 20. | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR | Tak |  |
| 21. | Limit wagi pacjenta nie mniej niż 200kg. | Tak, podać |  |
| 22. | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 24 godz. – tryb transportowy. | Tak, podać |  |
| 23. | Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie ułatwiająca przeprowadzenie np. czynności pielęgnacyjnych z automatycznym powrotem do poprzednich ustawień po 20 minutach | Tak |  |
| 24. | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |
| 25. | Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | Tak |  |
| 26. | Przewód powietrzny z podłączeniem kątowym do pompy | Tak |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się, 
że w przypadku wyboru oferty zostanie dostarczona aparatura spełniająca wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest nowy i wolny od wad fizycznych, kompletny, a do jego użycia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów.