ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ Nr ZP-261-09/2026

# FORMULARZ OFERTOWY

Ofertę składam samodzielnie*:

Nazwa wykonawcy  …...........................................................

siedziba (adres)…...............................................................................................

nr tel. wraz z  nr kierunkowym….......................................................................

E-mail:.............................................................................................

KRS/CEiDG  ……………………………………………………..

REGON…...........................................

NIP …...........................................

Reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………….………………………

(imię, nazwisko)

………………………………………………………….…………………………………………………………………

(podstawa do reprezentacji)

Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna)**

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

*jeżeli dotyczy

Lider/Wspólnik reprezentujący wszystkich pozostałych wspólników :

Nazwa wykonawcy  …...........................................................

siedziba (adres)…...............................................................................................

nr tel. wraz z  nr kierunkowym….......................................................................

E-mail:.............................................................................................

KRS/CEiDG  ……………………………………………………..

REGON…...........................................

NIP …...........................................

Partnerzy/ Pozostali wspólnicy składający ofertę :

Nazwa wykonawcy  …...........................................................

siedziba (adres)…...............................................................................................

nr tel. wraz z  nr kierunkowym….......................................................................

E-mail:.............................................................................................

KRS/CEiDG  ……………………………………………………..

REGON…...........................................

NIP …...........................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest:

imię i nazwisko ……………………………………….………

tel. kontaktowy ………………………………

e-mail ………..…..………………………

(Pełnomocnictwo w załączeniu)

*/**usunąć jeśli nie dotyczy

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych na potrzeby Pracowni Radioterapii w USK-1 PUM

znak sprawy: ZP-261-09/2026

Wartość zamówienia przekracza progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp

- Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za kwotę:

- PAKIET 1: APARAT EKG – 2 zestawy

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

Okres gwarancji jakości wynosi ………... m-cy  (minimalny 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru)

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE |  | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 1,7 kg |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V ±10%, 50/60 Hz |  |  |
|  | Wbudowany akumulator, min. 3,0 godz. ciągłego monitorowania lub min. 100 badań |  |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy o przekątnej min. 5 cali z podświetleniem LED oraz rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli |  |  |
|  | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. |  |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim |  |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu |  |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości pracy serca min. 30-290 ud./min. |  |  |
|  | Przeglądanie i ocena badania na badania przed wydrukiem na ekranie urządzenia |  |  |
|  | Analiza EKG z 12 odprowadzeń standardowych i Cabrera – wydruk w formacie min. 3-kanałowym |  |  |
|  | Czułość zapisu: min. 2,5/5/10/20 mm/mV |  |  |
|  | Prędkość zapisu rejestratora: min. 5/12,5/25/50 mm/s |  |  |
|  | Detekcja stymulatora serca |  |  |
|  | Impedancja wejściowa >2,5 [MΩ] |  |  |
|  | CMRR >110 dB lub Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (CMRR): > 95 dB (filtr wyłączony przy 50 Hz). > 100 dB (filtr włączony przy 50/60 Hz)? |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 8000 [Hz] / kanał lub aparat EKG z częstotliwością próbkowania 1000 SPS. W sumie 8000 SPS |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej min. 800 badań. |  |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych |  |  |
|  | Filtr anty-dryftowy |  |  |
|  | Szerokość papieru min. 80 mm. Drukarka termiczna z zastosowaniem rolki lub papieru składanego. |  |  |
|  | Wydruk badania na zewnętrznej drukarce laserowej. |  |  |
|  | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia |  |  |
|  | Klawiatura funkcyjna |  |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu |  |  |
|  | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny |  |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na min. 4 kółkach, min. 2 kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta |  |  |
| II. | Parametry techniczne punktowane |  |  |
|  | Czułość zapisu: AUTO | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca - Próbkowanie min. 12500 [Hz]/kanał | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Szybkość ładowania akumulatorów do 100 % pojemności do max 6 godz. | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Eksport danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML | TAK – format PDF+XML - 2 pkt TAK – tylko format PDF lub tylko XML – 1 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość przesłania raportu bezpośrednio na serwer FTP | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt. |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń nie starsze niż 2025 r. | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości (gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne lub inne dokumenty będące potwierdzeniem udzielonej gwarancji. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | potwierdzić |  |

2) PAKIET 2: SYSTEM MONITOROWANIA 19- STANOWISKOWY Z CENTRALĄ - 1 ZESTAW

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PUNKTACJA | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MONITOR PACJENTA – 19 szt. |  |  |  |
|  | Monitor modułowy składający się z monitora i odłączanego modułu transportowego. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. Wszystkie elementy muszą spełniać wymagania normy EN60601-1 dla urządzeń medycznych. | bez punktacji |  |
|  | Dopasowanie zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu utworzonych przez użytkownika | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez styki elektryczne lub za pomocą styków elektrycznych, z dodatkowym złączem optycznym do komunikacji na wypadek uszkodzenia lub zabrudzenia złącza elektrycznego | bez punktacji |  |
|  | Zewnętrzna kieszeń lub kieszenie umożliwiające podłączenie modułów pomiarowych. | bez punktacji |  |
|  | Kolorowy ekran w postaci płaskiego panelu typu LCD TFT o przekątnej minimum 18,5", rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). | bez punktacji |  |
|  | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim (brak pokrętła) | bez punktacji |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | bez punktacji |  |
|  | Ręczna regulacja jasności ekranu oraz wbudowany czujnik zapewniający automatyczne dostosowanie się wyświetlacza do otoczenia. | bez punktacji |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V ±10%, 50/60 Hz . Wewnętrzny akumulator, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji min. EKG, NIBP, SpO2. | bez punktacji |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów. | bez punktacji |  |
|  | Obudowa łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. Stopień ochrony min. IP21. | bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: | bez punktacji |  |
|  | co najmniej 4 gniazda USB do podłączenia np. klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, | bez punktacji |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | bez punktacji |  |
|  | Uchwyt na ścianę do montażu monitora pacjenta z wyposażeniem (modułami) oraz koszyk lub uchwyty na akcesoria. | bez punktacji |  |
|  | Rozbudowa monitora o moduły pomiarowe: - technologia monitorowania aktywności mózgu / podać nazwę/. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Rozbudowa o funkcje wspomagania decyzji klinicznych dotyczących diagnozy i prowadzenia terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Rozbudowa o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne). | Podłączenie 1 urządzenia jednocześnie – 0 pkt Możliwość podłączenia 2 i więcej urządzeń jednocześnie – 1 pkt |  |
|  | Monitory pacjenta zapewniające rozbudowę o system centralnego monitorowania, który będzie można podpiąć pod posiadany w placówce serwer centralnego monitorowania IntelliVue, dzięki któremu będzie możliwość elastycznego przypisywania licencji dla systemu pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Funkcjonalności: -przepisywanie pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. -udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. -podgląd jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach. | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora pacjenta o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiaru bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacji danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej. | TAK (pomiar wszystkich grup wiekowych) – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oferowane kardiomonitory kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami marki IntelliVue z serii MX. Kompatybilność w zakresie akcesoriów, modułów transportowych oraz modułów z dodatkowymi pomiarami. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Monitor pacjenta przystosowany do pracy w sieci. Na wyposażeniu min. 3 monitorów zewnętrzny moduł Wi-Fi. | bez punktacji |  |
|  | MONITOR/MODUŁ TRANSPORTOWY – 19 sztuk |  |  |  |
|  | Monitor (moduł) transportowy dla każdego monitora z podglądem monitorowanych parametrów. | bez punktacji |  |
|  | Monitorowanie po odłączeniu co najmniej EKG, NIBP, SpO2, Temp (min. 1 gniazdo), IBP (min. 1 gniazdo) podczas transportu pacjenta. | bez punktacji |  |
|  | Ekran monitora/modułu transportowego o przekątnej min. 5” rozdzielczość co najmniej 1024 x 480 pikseli. | Rozmiar ekranu: =5” – 0 pkt >5” – =6” – 1 pkt >6” – 2 pkt |  |
|  | Ciężar monitora transportowego lub modułu transportowego nie więcej niż 1,5 kg. | bez punktacji |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. | bez punktacji |  |
|  | Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. | bez punktacji |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy. | bez punktacji |  |
|  | Ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IPX2. | bez punktacji |  |
|  | Element/moduł transportowy wyposażony w system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta oraz trendów z min. 48 godz. | bez punktacji |  |
|  | Moduł transportowy po zadokowaniu w monitorze pacjenta lub stacji dokującej umożliwiający obsługę oraz instalację po drugiej stronie łóżka niż kardiomonitor co daje dostęp do obsługi kardiomonitora z obu stron łóżka | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w rączkę/uchwyt umożliwiający szybkie wypięcie z miejsca dokowania. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |
|  | EKG: pomiar częstości akcji serca - zakres minimum 15 – 300 uderzeń/min. (z dokładnością nie gorszą niż +/-1 % (gorsza, czyli większa) lub z dokładnością +/-1 uderzenia/min lub +/- 1% (zawsze lepsza)). . Alarm niskiej i wysokiej wartości HR. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.5; x1; x2; x4; auto. | bez punktacji |  |
|  | Monitorowanie do 12 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie dla każdego monitora: przewód EKG z kompletem 5 końcówek | bez punktacji |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 25 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | bez punktacji |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. | bez punktacji |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości QT i QTc. | bez punktacji |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | bez punktacji |  |
|  | Saturacja (SpO2): Pomiar w technologii typu Masimo Rainbow Set lub Nellcor Oximax lub Fast lub własnej producenta lub własną metodę pomiarową SpO2 producenta kardiomonitora z możliwością stosowania czujników Nellcor. Zakres pomiarowy SpO2 min. 70-100 %. Dokładności pomiaru nie większe niż +/- 3 %. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 30 do 240 bpm. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji i częstości pulsu. Alarm desaturacji. W komplecie dla każdego monitora przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 na palec | bez punktacji |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 270 mmHg (błąd pomiaru nie większy niż 5 mmHg). Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP – programowalne cykle z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. W komplecie dla każdego monitora przewód połączeniowy oraz mankiety wielorazowe w min. trzech rozmiarach. | bez punktacji |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP): Min. jeden tor (kanał) pomiarowy. Minimalny zakres pomiaru min 33-45°C – dokładnośc nie gorsza niż 0,1 °C. Możliwość doposażenia w przyszłości kardiomonitora w drugi tor (kanał) pomiarowy. Na wyposażeniu każdego monitora 1x przewód z czujnikiem, wielorazowy, do pomiaru temeperatury. | bez punktacji |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 170 R/min. Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 1 odd./min (dla przedziału 0-120 odd./min) | bez punktacji |  |
|  | Funkcja RESP – min. 4 prędkości przesuwu krzywej respiracji | 4 prędkości przesuwu krzywej respiracji – 0 pkt 5 i więcej prędkości przesuwu krzywej respiracji – 1 pkt |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IPB). Pomiar min. w jednym kanale z możliwością rozszerzenia do 8 kanałów. Możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -40 do +360 mmHg (dokładność nie większa nić +/-4 % lub +/- 4 mmHg). Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakresu pomiarowego w zależności od wybranej etykiety. Na wyposażeniu każdego monitora 1x przewód do ciśnienia krwawego, wielorazowy, do wybranych przetworników. | bez punktacji |  |
|  | Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MONITOROWANIA |  |  |
|  | Przynajmniej 48-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością nie gorszą niż 5 minut. Jako lepszą Zamawiający rozumie rozdzielczość <5 minut. | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiarowanie: - rzut minutowy metodami typu: termodylucji, PiCCO lub FloTrac - BIS; - NMT; - EEG; - Kapnografia - Oksymetria mózgowa - Moduł gazów anestetycznych | bez punktacji |  |
|  | Export raportu i funkcji życiowych do plików w formacie pdf. | bez punktacji |  |
|  | Szyfrowane połączenie sieciowe zapewniające ochronę danych – brak możliwości ich przechwycenia. | bez punktacji |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania. Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | bez punktacji |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na min. 1, 2, 5, 10 minut) oraz funkcja zawieszenia alarmów na stałe. | bez punktacji |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Monitory wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość doposażenia monitora pacjenta w dodatkowe pomiary nieinwazyjnej hemoglobiny (min. SpHb, SpMet, SpCO, SpOC) oraz parametry dodatkowe tj. RRa, PVI. Możliwość dostępna na etapie składania oferty, dotyczy modułu transportowego lub modułów w postaci kostki. | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5 i 6 elektrod EKG oraz diagnostyczny pomiar z 10-elektrod | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość uruchamiania aplikacji webowych bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wbudowane moduły do komunikacji typu RFID, NFC. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Cyberbezpieczeństwo: Szyfrowanie transmisji danych raportów z wykorzystaniem uwierzytelnienia węzłów. Szyfrowanie zapisanych w pamięci wrażliwych danych pacjentów. Pełne szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy monitorem pacjenta a systemem centralnego monitorowania oraz zewnętrznym wyświetlaczem, w przypadku jego podłączenia. | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowy aktywny wyświetlacz o takiej samej konstrukcji (min. IP21, rozdzielczość full HD i min. 19”) z możliwością niezależnego wyświetlania danych oraz transfer alarmów. Produkt medyczny dedykowany i certyfikowany przez tego samego producenta. Komunikacja z kardiomonitorem poprzez szyfrowane połącznie sieciowe (przesyłane alarmy również szyfrowane). | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie monitora pacjenta do danych ze szpitalnego systemu informatycznego (np. wyników badań laboratoryjnych, obrazowych itp.) | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - aplikacja wizualnego awatara pacjenta, która w animowanym modelu pacjenta pozwala na szybszą ocenę stanu zdrowia pacjenta (prezentacja zmian poprzez zmianę koloru, kształtu oraz animacje awatara) - aplikacja dostarczająca personelowi informacje zwrotne na temat powtarzających się i ciągłych przekroczeń progów alarmowych mająca za zadanie minimalizację niepotrzebnych alarmów - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów. | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wbudowany klient systemu typu Citrix Xen. | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Gniazdo cyfrowe umożliwiające podłączenie ekranu kopiującego DVI | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Podgląd na ekranie zapisów z innego kardiomonitora tej samej marki. | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą. | bez punktacji |  |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - funkcja obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) - monitor wyposażony w dedykowane okno gdzie wyświetlane są bieżące alarmy fizjologiczne, alarmy dotyczące układów lub narządów oraz trendy parametrów z ostatniej godziny wraz z graficznym przedstawieniem grafiki pacjenta z obecnie sygnalizowanymi alarmami dotyczącymi układów lub narządów - funkcja analizująca jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna - funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | CENTRALA SYSTEMU MONITOROWANIA – 1 komplet. |  |  |
| 1. | Stacja centralnego przystosowana do podłączenia opisanych powyżej monitorów pacjenta. Podłączenie min. 19 kardiomonitorów oferowanych w ramach systemu monitorowania pacjenta z możliwością rozszerzenia do min. 32 stanowisk monitorowania. Min. cztery ekrany typu LCD TFT o przekątnej minimum 23” do jednoczesnego podglądu krzywych i mierzonych parametrów monitorowanych | bez punktacji |  |
| 2. | Wyświetlanie i zapis danych z oferowanymi monitorów pacjenta. | bez punktacji |  |
| 3. | Współpraca z nadajnikami telemetrycznymi. | bez punktacji |  |
| 4. | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych nadajników oraz monitorów pacjenta, z identyfikacją alarmującego nadajnika. | bez punktacji |  |
| 5. | Wpisywanie danych pacjenta w stacji centralnego nadzoru i przekazywanie do monitorów pacjenta | bez punktacji |  |
| 6. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta lub z ostatnich 7 dni. | bez punktacji |  |
| 7. | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych z wszystkich podłączonych do centrali urządzeń monitorujących z ostatnich min. 168 godzin | bez punktacji |  |
| 8. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 168 godzin | bez punktacji |  |
| 9. | Zapamiętywanie i przegląd danych wypisanych pacjentów | bez punktacji |  |
| 10. | Pomiar odstępu QT i obliczanie wartości QTc na podstawie krzywych EKG przesyłanych z nadajników pacjenta | bez punktacji |  |
| 11. | Analiza arytmii na podstawie krzywych EKG przesyłanych z nadajników pacjenta - wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków | bez punktacji |  |
| 12. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | bez punktacji |  |
| 13. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | bez punktacji |  |
| 14. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta lub tryb prywatny ustawiany w danym monitorze. | bez punktacji |  |
| 15. | Integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów). Integracja z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem AMMS produkcji ASSECO POLAND S.A. | TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 16. | Podgląd wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. | Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta centrali. – 5 pkt. Podgląd za pomocą oprogramowania innych producentów – 0 pkt. |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starsze niż 2025 | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości kardiomonitora wraz z modułem transportowym, oprogramowaniem (gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4 | Gwarancja dla akcesoriów pomiarowych wielorazowych min. 12 m-cy. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowane w zestawie produkty: zostały zgłoszone Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub zostały wpisane do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że zaoferowane w zestawie produkty posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

3) PAKIET 3: PODNOŚNIK PACJENTÓW – 1 ZESTAW

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja podnośnika wykonana ze stali malowanej proszkowo. |  |
|  | Dwupunktowy aluminiowy wieszak o szerokości 450 mm |  |
|  | Podstawa rozsuwana w literę „V” za pomocą pilota przewodowego. |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości z pilota przewodowego. |  |
|  | Pilot wyposażony w czytelne piktogramy na przyciskach funkcyjnych oraz uchwyt do odwieszenia na podnośniku. |  |
|  | Spiralny, rozciągliwy przewód pilota zwiększający komfort pracy. |  |
|  | Dwa niezależne systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania i siłowniku. |  |
|  | Funkcja awaryjnego zatrzymania. |  |
|  | Sygnał dźwiękowy informujący o konieczności naładowania akumulatora. |  |
|  | Wyświetlacz LCD na panelu sterowania (informacja o stanie baterii, liczba cykli – siłownik podnoszący, całkowita praca, liczba przeciążeń, liczba dni od ostatniego przeglądu/liczba dni pomiędzy przeglądami) |  |
|  | 4 podwójne koła o średnicy 100 mm w tym min. dwa z funkcją blokady. |  |
|  | Długość podstawy: 1210 mm (+/-10 mm) |  |
|  | Wysokość podstawy jezdnej max 150 mm. |  |
|  | Maksymalny udźwig min. 230 kg |  |
|  | Waga podnośnika do 45 kg. |  |
|  | Minimalny promień skrętu 1230 mm (+/- 10mm) |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości podnoszenia przy pomocy pilota przewodowego w zakresie min. 230 – 1765 mm |  |
|  | Elektrycznie regulowana szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej min. 670 – 1065 mm (+/- 20 mm) |  |
|  | Elektrycznie regulowana szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej min. 550 – 925 mm (+/- 20mm) |  |
|  | Instrukcja użytkowania na podnośniku |  |
|  | Wyposażenie: - Podwieszka do transportu pacjenta w pozycji siedzącej w rozmiarze L i M |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2025 | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

4) PAKIET 4: APARAT DO IDENTYFIKACJI ŻYŁ – 2 ZESTAWY

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie przenośne do podświetlania naczyń krwionośnych u noworodków, niemowlaków, dzieci, dorosłych. |  |
|  | Obraz żył wyświetlany na skórze pacjenta. Tryb projekcji „pozytyw/negatyw” w tonacji koloru zielonego. |  |
|  | Bezpieczne źródło światła np.: 1 - podczerwień oraz widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe Lub 2 - Technologia bliskiej podczerwieni bez promienia laserowego. System wyposażony w dwa niezależne źródła światła poprawiające jakość projekcji w tym projekcja z trójkolorową mapą żył gdzie: czerwone światło- głębokość żyły wynosi 0~2 mm. Niebieskie światło- głębokość żyły wynosi 2~4 mm. Zielone światło- głębokość żyły wynosi co najmniej 4 mm. |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe wraz ze wskaźnikiem poziomu naładowania. |  |
|  | Wyświetlacz o rozmiarze min. 1,3” lub wyświetlanie obrazu na skórze pacjenta w 3 rozmiarach do wyboru |  |
|  | Zasilanie baterią o pojemności min. 2750 mAh. |  |
|  | Ładowarka na statywie lub stacja dokująca do ładowania urządzenia. |  |
|  | Przyciski funkcyjne: do włączania trybu obrazowania, regulacji intensywności projekcji. |  |
|  | Masa urządzenia do 500 g. |  |
|  | Statyw jezdny kompatybilny z oferowanym skanerem, min. 4 kółka, min. 1 koło z blokadą, ramię łamane min. w dwóch miejscach z uchwytem na iluminator lub ramię typu „gęsia szyja”, posiadający szeroki zakres regulacji wysokości, który zapewnia korzystanie ze skanera bez użycia rąk. |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń nie starszy niż 2025 | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości (gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

5) PAKIET 5: STACJA DOKUJĄCA POD POMPY INFUZYJNE – 5 KOMPLETÓW

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| L.p. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE (OPIS JEDNEGO ZESTAWU) | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
| - STACJA DOKUJĄCA – 1 sztuka |  |  |
| 1. | Stacja dokująca kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi prod. BBraun INFUSOMAT SPACE PLUS. |  |
| 2. | Zasilanie 220-240V 50-60 Hz |  |
| 3. | Ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy. |  |
| 4. | Waga stacji dokującej dla 4 pomp nie większa niż 6 kg |  |
| 5. | Wymiary stacji razem z pokrywą (Szer. x Wys. x Gł.) max 285 x 365 x 250 mm +/- 50 mm |  |
| 6. | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku |  |
| 7. | Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych |  |
| 8. | Łączenie stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi. |  |
| 9. | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną oraz akustyczną, pozwalająca łatwo zidentyfikować status infuzji. |  |
| 10. | Zatrzaskowe mocowanie pomp. |  |
| 11. | Stacja wyposażona w interfejs przywołania personelu |  |
| 12. | Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy pompą a stacja dokującą. |  |
| 13. | Pokrywa stacji wyposażona w profil do odłożenia strzykawki podczas wymiany. |  |
| - STATYW JEZDNY – 1 sztuka |  |  |
| 1. | Statyw wyposażony w min. 4 koła, w tym min. 2 z blokadą. |  |
| 2. | Statyw z zasilaniem oraz dostosowany do zasilania i mocowania stacji dokującej opisanej w punkcie I. |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starsze niż 2025 | Tak |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości (gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

6) PAKIET 6: POMPY INFUZYJNE OBJĘTOŚCIOWE Z ZASILACZEM – 40 ZESTAWÓW

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| L.p. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE (OPIS JEDNEGO ZESTAWU) | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
| I | Pompa objętościowa |  |
| 1 | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym. |  |
| 2 | Pompa kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi SPACE PLUS prod. BBraun. |  |
| 3 | Zasilanie 220-240V 50-60 Hz. Zasilacz na wyposażeniu. |  |
| 4 | Dokładność podaży +/- 3 % |  |
| 5 | Podaż cytostatyków w układzie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH |  |
| 6 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 6 h. przy przepływie min. 100 ml/h. |  |
| 7 | Masa pompy max. 2,0 kg |  |
| 8 | Wymiary 214 x 68 x 170 mm (szer. x wys. x gł.) +/- 40 mm |  |
| 9 | Stopień ochrony min. IP44 lub równoważny chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku |  |
| 10 | Uchwyt do przenoszenia pompy oraz odłączalny uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm. |  |
| 11 | Łączenie 2 lub 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. |  |
| 12 | Regulacja jasności i kontrastu ekranu |  |
| 13 | Programowanie parametrów infuzji w min.: mg, mcg, U lub mmol, uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 14 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h. Prędkość infuzji w zakresie min. od 0,1 - 99,99 ml/h programowana co 0,01ml/godz. |  |
| 15 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. |  |
| 16 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu |  |
| 17 | Biblioteka Leków zawierająca min. 10000 leków z funkcją podzielenia na min. 30 grup. |  |
| 18 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. |  |
| 19 | Menu w języku polskim |  |
| 20 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≥ 0,01 ml |  |
| 21 | Historia pracy obejmująca nie mniej niż 800 wpisów. |  |
| 22 | Kolorowy wyświetlacz min. 5", zapewniający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy |  |
| 23 | Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. |  |
| 24 | Dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe pracujące w systemie ENFit |  |
| 25 | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania |  |
| 26 | Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy pompą a stacja dokującą |  |
| 27 | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach min. 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; do podłączenia urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE |  |
| 28 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji |  |
| 29 | Bolus: Prędkość bolusa programowalna w zakresie1-1200 ml/h |  |
| 30 | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; |  |
| 31 | Ustawienie podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych |  |
| 32 | Ciśnienie okluzji ustawiane na min. 9 poziomach w zakresie min. od 50 do 825 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii – 35 sztuk, Zakład Brachyterapii – 2 sztuki, Zakład Teleradioterapii – 3 sztuki, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starsze niż 2025 | Tak |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości (gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

7) PAKIET 7: DEFIBRYLATOR – 2 ZESTAWY

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |
|  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci - funkcja szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 8 cali, rozdzielczość min. 1024x 700 Pikseli |  |
|  | Tryb wyświetlania w wysokim kontraście przydatny w warunkach bardzo jasnego oświetlenia. |  |
|  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej |  |
|  | Poziomy energii minimum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200J. |  |
|  | Czas ładowania do energii 150 J ≤ 5 sekund. |  |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) ≤ 6 sekund. |  |
|  | Czas uruchamiania defibrylatora z gotowością do podania wyładowania poniżej 15 sekund. |  |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania - zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania |  |
|  | Minimalny zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-300 Ohmów |  |
|  | Minimalny zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji wewnętrznej: 15-300 Ohmów |  |
|  | Defibrylacja za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych. |  |
|  | Defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych. |  |
|  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanego pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora wraz z przypisanymi i nadrukowanymi wartościami energii dla każdej zmiany Lub Ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanych dwóch przycisków +/- na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora oraz dodatkowo z wyborem energii na łyżkach do defibrylacji zewnętrznej |  |
|  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |  |
|  | Zmiana wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła lub dedykowanych przycisków +/- po naładowaniu defibrylatora, przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora. |  |
|  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |  |
|  | Przyciski na płycie czołowej defibrylatora podpisane polskimi nazwami lub piktogramami typu: AED, charge, +, - |  |
|  | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. |  |
|  | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji - funkcja zaprogramowania czasu do rozładowania minimum 30, 60 i 90 sekund. |  |
|  | Wskaźnik sprawności defibrylatora w formie wyświetlacza na przedniej ścianie urządzenia. |  |
|  | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. |  |
|  | Na łyżkach zewnętrznych wbudowany kilkustopniowy wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem. |  |
|  | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu minimum: 1, 2, 3 lub nieokreślny czas. |  |
|  | Głośność alarmów konfigurowalna - min. 5 poziomów. |  |
|  | Głośność poleceń konfigurowalna - min. 3 poziomy. |  |
| II. | Kardiowersja |  |
|  | Wykonanie kardiowersji za pomocą: - wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora - wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących. |  |
|  | Konfiguracja czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji. |  |
|  | Kardiowersja synchroniczna z załamkiem R zapisu EKG. W trybie kardiowersji strzałki nad załamkami R elektrokardiogramu. |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora informacji, że włączony jest tryb kardiowersji oraz podświetlany jest przycisk kardiowersji. |  |
| III. | Tryb AED |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. |  |
|  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. |  |
|  | Energia wyładowania 150 J lub 170 J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt. |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150 J, 170 J, 200 J dla osoby dorosłej. |  |
|  | Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibracyjnych. |  |
|  | W trybie AED funkcja wyświetlania krzywej pletyzmograficznej oraz monitorowanie SpO2 oraz tętna. |  |
|  | W przypadku niewskazanej defibrylacji funkcja konfiguracji czy defibrylator ma przejść w tryb monitorowania pacjenta czy przejść w tryb RKO z komunikatami głosowymi. |  |
|  | Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści. |  |
| IV. | TRYB EKG I ARYTMII |  |
|  | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń |  |
|  | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG - z czytelną sygnalizacją braku kontaktu. |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min. 16 - 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia. |  |
|  | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji. |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna minimum: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. |  |
|  | CMRR dla sygnału EKG: min. 105dB. |  |
|  | Filtr EKG o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz lub 60 Hz. |  |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). |  |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granic częstości akcji serca. |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie. |  |
|  | Złącze - wejście synchronizujące sygnał EKG z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta . |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 oraz 5 odprowadzeniowy - po 1 szt. |  |
| V. | STYMULACJA |  |
|  | Tryb pracy: stały oraz na żądanie. |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 60 ms. |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji min. od 10mA do 200mA ze skokiem co 5mA. |  |
|  | Czas trwania impulsu: od wyboru przez użytkownika 20 lub 40 ms. |  |
|  | Częstość: od 30 imp./min do 180 imp./min ze skokiem co min. 5 imp./min |  |
|  | W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji - 1 szt. |  |
| VI. | POMIAR SATURACJI PACJENTA - SP02 |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji: 0-100% z rozdzielczością 1%. |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości tętna: 30-300 uderzeń na minutę z rozdzielczością 1 uderzenie na minutę |  |
|  | Wyświetlanie wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. |  |
|  | Zastosowanie sensorów typu Masimo/Nellcor/lub własnej producenta za pomocą dedykowanych kabli łączących |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: czujnik saturacji dla dorosłych - 1 szt. |  |
| VII. | POMIAR CIŚNIENIA NIEINWAZYJNEGO - NIBP |  |
|  | Tryby pracy: automatyczny i ręczny. |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. |  |
|  | Ustawianie pomiaru w czasie o zakresie powtarzania co min. od 1 do 120 minut. |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie. |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód łączący- 1 szt., mankiet dla osoby dorosłej w rozmiarze średnim, dużym oraz bardzo dużym - po 1 szt. |  |
| VIII. | Wbudowany moduł kapngrafii do monitorowania stężenia dwutlenku węgla (CO2) w wydychanym powietrzu wraz z odpowiednimi czujnikami do pomiaru u pacjenta. |  |
| IX. | DRUKARKA |  |
|  | Rejestrator termiczny- szerokość zapisu min. 50 mm. |  |
|  | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska. |  |
|  | Wydruk opóźniony tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. |  |
|  | Stała prędkość wydruku 25 mm/s. |  |
|  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi) |  |
|  | Wydruk raportów min. : podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. |  |
| X. | ZASILANIE |  |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 100-240 VAC / 50 lub 60 Hz. |  |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. |  |
|  | Typ akumulatora - litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze: min. 5 godz. w przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100%: poniżej 4 godzin |  |
|  | Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie defibrylatora. W przypadku niskiego poziomu naładowania wskaźnik na płycie czołowej miga, słychać sygnał dźwiękowy oraz po włączeniu defibrylatora wyświetlany jest komunikat o akumulatorze. |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45°C |  |
|  | Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. od -20 do+ 70°C. |  |
|  | Praca w wilgotności: 15 - 95%. |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek zgodnie z normą IEC 68-2-32 z min. 75 cm. |  |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą - klasa szczelności obudowy min. IP54 - zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. |  |
|  | Urządzenie odporne na wstrząsy, upadki i uderzenia - zgodnie z normą IEC 68-2-32. |  |
|  | Spełnienie wymogów bezpieczeństwa zgodnie z EN 60601-2-4 i EN 60601-1. |  |
| XI. | FUNKCJE DODATKOWE |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia. |  |
|  | Wózek lub podstawa jezdna z koszykiem lub szufladą na akcesoria - 1 szt. |  |
|  | Ciężar urządzenia do 7 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. |  |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualna ewentualnego błędu. |  |
|  | Eksport i import konfiguracji urządzenia za pomocą dysku typu USB. |  |
|  | Polska wersja językowa - komunikaty ekranowe i głosowe |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii – 1 sztuka, Zakład Brachyterapii – 1 sztuka, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2025 | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości (gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

8) PAKIET 8: SSAK MEDYCZNY – 2 SZTUKI

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny, sieciowy, zabiegowy z wózkiem |  |
|  | Maksymalna wydajność: nie mniejsza niż 18 l/min. |  |
|  | Maksymalne podciśnienie minimum: -75 kPa, -563 mmHg |  |
|  | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa lub pompa próżniowa bezolejowa |  |
|  | Obudowa ze zintegrowaną rączką do przenoszenia i podestem na pojemnik do zbiórki wydzieliny, odporna na silne środki dezynfekcyjne lub Obudowa ze zintegrowaną rączką i uchwytem na pojemnik do zbiórki wydzielin, odporna na silne środki dezynfekcyjne. |  |
|  | Obudowa ze zintegrowanym uchwytem bocznym do zawieszania zbiornika lub pojemnika na cewniki lub obudowa ze zintegrowanym uchwytem bocznym do zawieszania zbiornika. Pojemnik na cewniki wieszany na szynie wózka. |  |
|  | Ssak na wózku jezdnym |  |
|  | Cztery kółka jezdne – min. dwa z blokadą. |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. |  |
|  | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia lub regulacja za pomocą regulatora iglicowego |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy – filtr przeciw wirusowy montowany na górze ssaka |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania. |  |
|  | Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 52dB |  |
|  | Ssak wyposażony w zbiornik wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności min. 1,0 l, wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku. |  |
|  | Ssak wyposażony w dren silikonowy, autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników – dł. min. 2m |  |
|  | Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 220-250 V AC 50 Hz. |  |
|  | Pobór mocy max.: 90 W |  |
|  | Masa ssaka (bez wózka): nie większa niż 6 kg. |  |
|  | Wysokość ssaka (bez wózka) max. 40cm |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii – 1 sztuka, Zakład Brachyterapii – 1 sztuka, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2025 | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

9) PAKIET 9: LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA – 3SZTUKI

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| L.p. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PUNKTACJA | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jedno-kopułowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości w kształcie koła. | bez punktacji |  |
|  | Czasza lampy z elementami oświetleniowymi emitującymi światło białe, w której diody są białe o różnych temperaturach barwowych ( w tonach – białe „zimne” i białe „ciepłe”) | bez punktacji |  |
|  | Regulacja plamy świetlnej za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie. Zakres minimalny 18 – 28 cm. | bez punktacji |  |
|  | Średnica plamy świetlnej d10 min 200 mm (mierzone w odległości 1 metra od pola operacyjnego) | bez punktacji |  |
|  | Źródło światła min. 54 diody LED | bez punktacji |  |
|  | Osłona lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego. | bez punktacji |  |
|  | Pozycjonowanie czaszy wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo uchwytem/uchwytami umieszczonym na obwodzie lampy. Nie dopuszcza się uchwytu brudnego jako krawędź czaszy lampy. | bez punktacji |  |
|  | Sterownik przy czaszy lampy lub na przegubie czaszy do sterowania funkcjami lampy, min. włączanie/wyłączanie główne lampy, włączanie/wyłączanie oświetlenia endoskopowego, regulacja natężenia światła. | bez punktacji |  |
|  | Natężenie światła Ec max z odległości 1 m: min. 140 [klux] | = 140 klux – 0 pkt >140 klux – =159 klux 1 pkt ≥159 klux – 2 pkt |  |
|  | Regulacja natężenia światła lampy w zakresie min. 30 do 100%. | bez punktacji |  |
|  | Lampa wyposażona w światło typu ENDO, przystosowana do pracy przy zabiegach endoskopowych. | bez punktacji |  |
|  | Regulowana temperatura barwowa w zakresie min. 3500K – 5500 [K] w min. 2 krokach lub wybór min dwóch temperatur barwowych 4500°K oraz 5000°K | bez punktacji |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw R9 ≥ 90 | bez punktacji |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy Ra ≥ 95 | bez punktacji |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 przy 60 % - min. 469 mm | bez punktacji |  |
|  | Zużycie energii max. 75W | bez punktacji |  |
|  | Obrót ramienia wokół punktu mocowania: min. 360 º | bez punktacji |  |
|  | Obrót dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: min. 330 º | bez punktacji |  |
|  | Przemieszczanie czaszy lampy w pionie w zakresie min. 1000 mm. | bez punktacji |  |
|  | Obrót kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min. 300 º każda. | bez punktacji |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz]. Doprowadzeni zasilania po stronie Zamawiającego. | bez punktacji |  |
|  | Średnica czaszy lampy min. 50 cm. | bez punktacji |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 50 000 godzin. | = 50 000 godzin – 0 pkt >50 000 godzin - =60 000 godzin – 1 pkt. >60000 godzin – 2 pkt. |  |
|  | Zasilanie awaryjne lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | bez punktacji |  |
|  | Lampa do pomieszczenia o wysokości 2 926,00 mm. Montaż sufitowy z maskownicą mocowania. Z uwagi na fakt, że pomieszczenia są w trakcie przygotowania, Zamawiający dopuszcza możliwość korekty w zakresie wysokości montażu. Szczegółowe odległości dotyczące wysokości do sufitu podwieszanego do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. | bez punktacji |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii – 2 sztuki,  Zakład teleradioterapii – 1 sztuka , ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starsze niż 2025 | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości (gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. Wyprowadzenie przewodów zasilających po stronie Zamawiającego. | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 15 dni roboczych. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany produkt: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowany produkt posiada deklarację zgodności dla wyrobu medycznego oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

11) PAKIET 10: STÓŁ ZABIEGOWY – 2 ZESTAWY

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
|  | Stół zabiegowy elektryczny |  |
|  | Blat stołu 2 segmentowy, segmenty tapicerowane, ruchome. Grubość tapicerki min. 6 cm. Wybór koloru z minimum 15 wzorów. |  |
|  | Długość stołu 2050mm (+/-50mm) |  |
|  | Szerokość stołu 700 mm (+/-50mm). |  |
|  | Długość części plecowej 900mm (+/-50mm) Długość części nożnej 1100 (+/- 50mm) |  |
|  | Regulacja segmentu pleców w zakresie -15° do +60° (+/-5°) za pomocą siłownika elektrycznego. Sterowanie z pilota przewodowego. |  |
|  | Regulacja części nożnej w zakresie -15° do +20° (+/-5°) za pomocą siłownika elektrycznego. Sterowanie z pilota przewodowego. |  |
|  | Funkcja Trendelenburga: min. -12° |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum 520 mm – 960 mm za pomocą pilota przewodowego oraz sterowania nożnego |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z min. z dwóch stron mocowanych do podstawy stołu. |  |
|  | Koła o średnicy min. 70 mm wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu lub elektrycznie. Dźwignie nożne wysuwające koła po obu stronach wózka. |  |
|  | Stół blokowany do podłogi za pomocą nóżek zapewniających stabilizację i nieprzesuwanie. |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy na całej jej długości i szerokości. |  |
|  | Blat stołu oparty na dwóch punktach podparcia, konstrukcja podpierająca leże w postaci dwóch ramion wznoszących |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 250 kg |  |
|  | Wyposażenie: - Akumulator podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku braku zasilania – 1 szt. - Uchwyt na jednorazowy podkład papierowy mocowany pod segmentem głowy – 1 szt. - szyny/eurolistwy ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenie po obu stronach stołu - dwie podpórki ręki montowane na szynach za pomocą zacisków |  |

Miejsce dostawy: Oddział radioterapii – 1 sztuka, Zakład Teleradioterapii – 1 sztuka, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany produkt: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowany produkt posiada deklarację zgodności dla wyrobu medycznego oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

12) PAKIET 11: MACERATOR – 1 SZTUKA

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| L.P. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
|  | Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. |  |
|  | Wydajność do 2 naczyń na 1 cykl |  |
|  | Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa |  |
|  | Otwieranie bez użycia dłoni |  |
|  | - cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu lub - pokrywa i górna pokrywa jako dwa elementy, opływowa, łatwa w czyszczeniu |  |
|  | Antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia |  |
|  | Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości i odpornego na uszkodzenia mechaniczne. |  |
|  | Zabezpieczenie włączenia – min. czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu |  |
|  | Komora maceratora wyposażona w system uniemożliwiający przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie |  |
|  | Maceracja przy użyciu noży tnących |  |
|  | - Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory (bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia) lub - Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże, min. 2 która zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. |  |
|  | Wymiary: 975 mm wys. (+/- 50 mm) x 445 mm głęb. (+/- 65 mm) x 360 mm szer. (+/- 50 mm) |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny – rura min. 38 mm |  |
|  | Waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody - do 64 kg |  |
|  | Zużycie wody na jeden cykl - max 11 litrów |  |
|  | Czas cyklu maceracji - max 65 sekund |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V |  |
|  | Stosowanie naczyń różnych producentów w okresie gwarancji. |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starsze niż 2025 | TAK |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. Doprowadzenie zasilania elektrycznego, wody oraz odpływu po stronie Zamawiającego. | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |

13) PAKIET 12: POMPA STRZYKAWKOWA – 20 SZTUK

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
|  | Pompa kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi DS6 prod. Medima. Instalacja zatrzaskowa pompy w stacji dokującej. |  |
|  | Stosowanie strzykawek min. min. 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła. |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |  |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy |  |
|  | Wysokość pompy max. 12 cm |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie min. 0,01-2000 ml/h |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach minimum: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, Programowane parametry: - z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, - z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, - na min, godz., dobę. |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2% |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |
|  | Wgrywanie do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie minimum następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 10 poziomów. |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie minimum 75-900 mmHg. |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy min. IP22 |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |  |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |  |
|  | Waga do 2,5 kg. |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii – 18 sztuk, Oddział Brachyterapii – 2 sztuki, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany produkt: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowany produkt posiada deklarację zgodności dla wyrobu medycznego oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

14) PAKIET 13: PISTOLET DO BIOPSJI – 2 SZTUKI

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| LP. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
|  | Sprężynowy przyrząd wielorazowego użytku do wykonywania biopsji gruboigłowej z funkcją wyboru głębokości penetracji 22 mm i 15 mm. |  |
|  | Przeznaczony do biopsji z tkanek miękkich, minimum takich jak wątroba, nerki, gruczoł krokowy, piersi, śledziona, węzły chłonne i różne guzy nowotworowe tkanek miękkich. |  |
|  | Przyrząd wyposażony w dźwignię bezpieczeństwa. |  |
|  | Urządzenie zapewniające wykonanie biopsji stereotaktycznej lub pod kontrolą tomografii komputerowej. |  |
|  | Ergonomia zapewniająca naciągnięcie pistoletu jedną ręką |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zawleczkę zapobiegającą przed niepożądanym strzałem; |  |
|  | Przycisk strzału w tylnej części pistoletu. |  |
|  | Pistolet kompatybilny z igłami wprowadzającymi do igieł biopsyjnych. |  |
|  | Siła sprężyny wynosi 0,925 N / mm |  |
|  | Waga pistoletu: max. 250 gramów. Długość max. 150 mm. Szerokość max. 45 mm. Wysokość max 40 mm. |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii – 2 sztuki, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany produkt: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowany produkt posiada deklarację zgodności dla wyrobu medycznego oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

15) PAKIET 14: USG MOBILNE – 1 SZTUKA

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| Lp. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PUNKTACJA | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nierekondycjonowany. | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie 220-240 VAC, 50-60 Hz | bez punktacji |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe zapewniające pracę urządzenia na min. 60 minut. | =60 minut – 0 pkt. >61 minut – =120 minut – 1 pkt >121 minut – 2 pkt. |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | bez punktacji |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej na 4 kołach z możliwością blokady min. 2 kół oraz regulacją wysokości w zakresie min. 0-110 mm. | bez punktacji |  |
|  | Waga zestawu (urządzenie + wózek) do 55 kg. | bez punktacji |  |
|  | Aparat wyposażony w monitor: a) LED o przekątnej min. 19’’ i rozdzielczości min. 1680x1050 lub b) dotykowy typu LCD z rozpoznawaniem gestów, o przekątnej min. 15” i rozdzielczości 1920x1080 lub c) LCD o przekątnej min. 15 cali. Rozdzielczość wyświetlanego obrazu min. 1920x1080. Aparat sterowany osobnym dotykowym pojemnościowym ekranem min.10 cali, hermetycznie zamkniętym umożliwiającym szybką dezynfekcję. | bez punktacji |  |
|  | Start systemu z trybu czuwania w czasie max. 20 s. | =20 s – 0 pkt. <20 s – 2 pkt. |  |
|  | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia max. 120 sekund. | =120 s – 0 pkt. <120 s – 2 pkt. |  |
|  | Aparat wyposażony w: - Min. trzy aktywne porty do głowic wbudowane w aparat lub - aparat z dwoma portami i funkcją konektora sond umożliwiający jednoczesne podłączenie co najmniej 3 głowic. - Jeden wbudowany port z funkcją konektora umożliwiającego jednoczesne podłączenie min. 3 głowic. | bez punktacji |  |
|  | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań min.: - brzusznych - kardiologicznych - naczyniowych - opłucnej - nerwów - procedur interwencyjnych - małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - anestezjologiczne - ginekologicznych | bez punktacji |  |
|  | Zapamiętanie min. 20 s obrazów (Cine memory) lub min. 2200 klatek | bez punktacji |  |
|  | Aparat wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie jasności obrazu do warunków otoczenia | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Minimalny częstotliwości pracy aparatu 2,0-18,0 MHz | Częstotliwość pracy w zakresie równym 2-18 MHz – 0 pkt Zakres szerszy niż 2-18 MHz – 2 pkt |  |
|  | Odporność głowic na upadki z min. 100 cm, potwierdzona przez Producenta oferowanego urządzenia. Podczas eksploatacji, w przypadku uszkodzenia przez Użytkownika głowicy na skutek upadku Wykonawca naprawia lub wymienia głowicę na nową w ramach udzielonej gwarancji. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Aparat posiadający wyświetlacze hermetycznie zamknięte, pokryte fabrycznie hartowanym szkłem umożliwiające szybką dezynfekcję. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zakres głębokości penetracji aparatu min. 2 - 30 cm | Zakres głębokości penetracji w zakresie 2 – 30 cm – 0 pkt. Zakres głębokości penetracji szerszy niż 2 – 30 cm – 1 pkt |  |
| II. | OBRAZOWANIE B-MODE |  |  |
|  | Min. 3 strefy regulacji wzmocnienia TGC lub płynna regulacja wzmocnienia TGC bez stref. | bez punktacji |  |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór). | bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B | bez punktacji |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów | bez punktacji |  |
|  | Powiększenie obrazu | bez punktacji |  |
|  | OBRAZOWANIA W TRYBIE M - MODE |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wprowadzanie obrazowania M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 3 | bez punktacji |  |
|  | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | bez punktacji |  |
|  | OBRAZOWANIE DOPPLER KOLOROWY (CD) |  |  |
|  | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | bez punktacji |  |
|  | OBRAZOWANIA W TRYBIE DOPPLER PW (PULSED WAVE) |  |  |
|  | Zakres mierzonych prędkości w dopplerze pulsacyjnym przy zerowym kącie korekcji min. 30 mm/s – 6 m/s | bez punktacji |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1 – 12 mm | bez punktacji |  |
|  | Korekcja kąta min. ± 60° | bez punktacji |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie PW | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | OBRAZOWANIE W TRYBIE DOPPLER CW (CONTINUOUS WAVE) |  |  |
|  | Zakres mierzonych prędkości w dopplerze ciągłym przy zerowym kącie korekcji min. 50 mm/s – 13,1 m/s | bez punktacji |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie z poprawą wizualizacji igły biopsyjnej, z regulacją kąta padania wiązki ultradźwiękowej lub obrazowanie igły biopsyjnej Lub Zaawansowany system wspomagający wizualizacje igły automatycznie wykrywający kąt prowadzenia igły | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | POMIARY |  |  |
|  | Minimum pomiary min.: dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty | bez punktacji |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplera | bez punktacji |  |
|  | Automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (minimum PI, RI, HR) | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pomiary automatyczne: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
|  | SZEROKOPASMOWA ELEKTRONICZNA GŁOWICA TYPU LINIOWEGO DO BADAŃ NACZYNIOWYCH, MAŁYCH NARZĄDÓW, MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYCH, NERWÓW, PEDIATRYCZNYCH |  |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-15 MHz | bez punktacji |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 190 | =190 kryształów – 0 pkt >190 kryształów 1 pkt. |  |
|  | Szerokość pola obrazowania min. 37 mm | bez punktacji |  |
|  | Konfigurowalne przyciski w korpusie głowicy | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w trybie B – min. 50 cm. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | GŁOWICA CONVEX SZEROKOPASMOWA |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,0 – 5,0 MHz | bez punktacji |  |
|  | Minimum 160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | bez punktacji |  |
|  | Kąt pola obrazowania ≥54° | bez punktacji |  |
|  | GŁOWICA ENDOWAGINALNA |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział min. 4 – 9 MHz. | bez punktacji |  |
|  | Promień skanu min. 10 mm | bez punktacji |  |
|  | POZOSTAŁE PARAMETRY: |  |  |
|  | Min. 2 porty USB | bez punktacji |  |
|  | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 128 GB | bez punktacji |  |
|  | Złącze Ethernet - minimum 1 port | bez punktacji |  |
|  | Złącze HDMI lub Display port min. 1. | bez punktacji |  |
|  | Interfejs DICOM | bez punktacji |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany produkt: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowany produkt posiada deklarację zgodności dla wyrobu medycznego oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

17)   PAKIET 15: APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 ZESTAW

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

|  | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nieregenerowany, niepowystawowy |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego dla min. dzieci i dorosłych. Wersja jezdna. |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 [V], 50 [Hz]. Transformator separacyjny lub zasilacz impulsowy z obwodem separacyjnym do zasilania 4 gniazd elektrycznych 230 [V] 50 [Hz] z bezpiecznikami automatycznymi |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej. |  |  |
|  | Zasilanie w gazy (O2,N20, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej. Prezentacja ciśnień gazów zasilających (centralnych i z butli) na ekranie |  |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami |  |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza |  |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów |  |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu do nie mniej niż 10 [l/min] |  |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik gazów |  |  |
|  | Przepływomierz awaryjny O2 o przepływie min. 10 l/min. Możliwa wentylacja ręczna i mechaniczna w trybie awaryjnym. |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie nie mniejszym niż 25 %. |  |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej |  |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i co najmniej jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk |  |  |
|  | Wbudowane oświetlenie LED blatu z regulacją natężenia światła |  |  |
|  | Urządzenie gotowe do komunikacji ze szpitalnymi systemami informatycznymi typu HIS – polegający na zbieraniu parametrów życiowych pacjenta. Urządzenie zawiera aktywne wszystkie licencje i otwarte wszystkie protokoły niezbędne do integracji ze szpitalnym systemem CIS. |  |  |
| II. | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji co najmniej dzieci i dorosłych |  |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. |  |  |
|  | Obejście tlenowe z wydajnością nie mniejszą niż 25-75 [l/min] |  |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności nie większej niż 1,5 [l] |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia wyposażony w funkcję używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu. Wymiana bez stosowania narzędzi. Co najmniej 4 pojemniki jednorazowe. |  |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód) |  |  |
|  | Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. |  |  |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej podczas anestezji i anestezji niskich i minimalnych przepływów |  |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy dla noworodków, dzieci i dorosłych pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie. |  |  |
| III. | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC) lub z gwarantowaną objętością typu AutoFlow |  |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). |  |  |
|  | Tryb ciśnieniowy zmienny z gwarantowaną objętością |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością lub ze wspomaganiem ciśnieniowym |  |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego w zakresie nie mniejszym niż 0,3-10 [l/min] |  |  |
|  | Tryb wentylacji typu CPAP+PSV. |  |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny |  |  |
|  | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów min. objętości, bezdechu i CO2, z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym |  |  |
|  | Pauza w przepływie gazów co najmniej do 1 [min] w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej |  |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora. Możliwość ustawienia PEEP na wyjściu z procedury rekrutacji. |  |  |
|  | Automatyczna jednostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych- podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna |  |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu w zakresie nie mniejszym niż 2:1 ÷ 1:4. |  |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej nie mniejszy niż 4 - 100 [1/min] |  |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej nie mniejszy niż 20 - 1500 [ml] |  |  |
|  | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej nie mniejszy niż 10 – 1500 [ml] |  |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) nie mniejszy niż 4 - 25 [cmH2O] |  |  |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu nie mniejszy niż 5 - 60 % czasu wdechu |  |  |
| IV. | SYSTEM ALARMÓW |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej MV |  |  |
|  | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym |  |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |  |
|  | Alarm Apnea |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy |  |  |
| V. | POMIARY I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV) |  |  |
|  | Pomiar objętości minutowej (MV) |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP |  |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną |  |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych |  |  |
|  | Przekątna ekranu nie mniejsza niż 15" |  |  |
|  | Rozdzielczość nie mniejsza niż 1024 x 768 pikseli |  |  |
|  | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu lub wbudowany w korpus aparatu z możliwością jego przestawienia w płaszczyźnie pionowej i poziomej |  |  |
|  | Konfiguracja i zapamiętanie nie mniej niż 3 niezależnych stron ekranu respiratora |  |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym |  |  |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu |  |  |
|  | Funkcja obrazowania krzywej stężenia anestetyków |  |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych |  |  |
|  | Prezentacja pętli w zakresie nie mniejszym niż: - ciśnienie / objętość - przepływ / objętość |  |  |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego |  |  |
|  | Zapis co najmniej jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej lub jednej pętli wzorcowej z prezentacją ostatnich 5 pętli spirometrycznych. |  |  |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora z funkcją zmiany jednostki pomiaru |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta |  |  |
| VI. | OBSŁUGA PAROWNIKÓW |  |  |
|  | Uchwyt dla nie mniej niż 2 parowników |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie |  |  |
|  | Aparat obsługujący parowniki sterowane elektronicznie lub mechanicznie |  |  |
| VII. | SSAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami o pojemności nie mniejszej niż 0,7 [l], przystosowane do wymiennych wkładów |  |  |
|  | Nie mniej niż 5 szt. wymiennych wkładów. |  |  |
| VIII. | SYSTEM TESTOWANIA APARATU |  |  |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. |  |  |
|  | W celu zwiększenie bezpieczeństwa i polepszenia organizacji pracy na bloku operacyjnym aparat do znieczulenia wyposażony w dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu |  |  |
| IX. | MONITOR PACJENTA DO APARATU DO ZNIECZULENIA (KARDIOMONITOR) |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej nie mniejszej niż 19". |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji |  |  |
| A. | Moduł transportowy |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej min. 5,5” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, skokowo przynajmniej co 180°. |  |  |
|  | Moduł transportowy zapewnia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych |  |  |
|  | Funkcja konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego |  |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 [h] pracy |  |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 [m] |  |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 |  |  |
|  | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2 [kg] |  |  |
|  | Moduł transportowy zapewnia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, min. 1x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych lub poprzez podłączenie do modułu transportowego dodatkowych modułów wieloparametrowych. |  |  |
|  | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie ww. parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu. |  |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB lub inne dedykowane przez producenta: funkcja podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, funkcja zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) |  |  |
| B. | Monitorowane parametry i funkcjonalności |  |  |
|  | EKG |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG |  |  |
|  | Funkcja monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie nie mniejszym niż 20 - 300 [1/min] |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem nie mniejsza niż 3 [m] |  |  |
|  | Analiza arytmii |  |  |
|  | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie |  |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii tzw. śmiertelnych. Możliwość rozbudowy monitora o funkcję zaawansowanej analizy arytmii wg przynajmniej 13 definicji |  |  |
|  | Analiza ST |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) |  |  |
|  | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Funkcja ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych |  |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST nie mniejszy niż -15,0 do (+) 15,0 [mm] |  |  |
|  | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. |  |  |
|  | Pomiar i opisowa analiza EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń. Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawierająca kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej lub pakiet narzędzi kardiologicznych o zbliżonej funkcjonalności, zawierający między innymi: - algorytm analizy arytmii (25 definicji zdarzeń) z możliwością nauki oraz definiowania kryteriów alarmowania osobno dla różnych kategorii zaburzeń, - monitorowanie w czasie rzeczywistym uniesienia / obniżenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach, oraz długości odcinka QT i wartości skorygowanej QTc z możliwością prezentacji trendów tych parametrów - funkcję graficznej prezentacji zmian niedokrwiennych w sercu w postaci mapy ST i mapy STE ze wskazaniem trendów zmian i zakresów wartości normalnych zależnie od płci i wieku pacjenta |  |  |
|  | Oddech |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie nie mniejszym niż 4 - 120 [1/min] |  |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej |  |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: różnych producentów np. TruSignal lub Masimo Rainbow SET i/lub Nellcor lub technologii własnej producenta. |  |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie nie mniejszym niż 70-100% |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej |  |  |
|  | Funkcja wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca |  |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy o długości nie mniejszej niż 2,6 [m] oraz wielorazowy, elastyczny, czujnik na palec dla dorosłych, dzieci. Czujnik saturacji na ucho. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną |  |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 [min] |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie nie mniejszym niż od 15 [mmHg] dla ciśnienia rozkurczowego do 250 [mmHg] dla ciśnienia skurczowego |  |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. |  |  |
|  | W komplecie do monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach) i dzieci oraz 2 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. |  |  |
|  | Temperatura |  |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach lub kardiomonitor wyposażony w 1 pomiar temperatury z możliwością rozbudowy o dodatkowy kanał temperatury poprzez rozszerzenie modułowe (może pracować także w transporcie) lub poprzez moduł w postaci kostki |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego co najmniej 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych i dzieci oraz czujnik temperatury głębokiej. |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w co najmniej 2 kanałach |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 [mmHg] |  |  |
|  | Funkcja monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień |  |  |
|  | Pomiar PPV lub SPV ręczny, w dedykowanej zakładce lub automatyczny, ciągły |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników ciśnienia (po jednym na każdy oferowany kanał) |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) |  |  |
|  | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF |  |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. |  |  |
|  | W komplecie monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni lub stopie (dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych) oraz co najmniej 10 elektrod do stymulacji lub czujnik wykorzystujący stymulację nerwu łokciowego, przeznaczonego do stosowania na kończynach górnych oraz nie mniej niż 10 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. |  |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia |  |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii lub BIS |  |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. |  |  |
|  | W komplecie do monitora: przewód pośredni i nie mniej niż 5 czujników. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. |  |  |
|  | Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR lub metodę pomiaru BIS, zapewniającą odczyt następujących parametrów w postaci numerycznej: BIS, SQI, EMG, TP, SR, SEF oraz krzywej EEG czasu rzeczywistego i trend graficzny BIS |  |  |
|  | Pomiar poziomu analgezji (zwalidowany u pacjentów min. od 18 roku życia ) przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI. Zamawiający dopuszcza również rozbudowę o urządzenie wykorzystujące alternatywną metodę pomiaru analgezji z wykorzystaniem technologii wykrywania zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry |  |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: zestaw akcesoriów umożliwiający pomiar u min. 30 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta. |  |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm |  |  |
|  | Funkcja zmiany priorytetu alarmów lub bezpieczny automatyczny system priorytetów alarmów. |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny |  |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów |  |  |
|  | Funkcja wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 [min] oraz bez limitu czasowego |  |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych lub wyposażony w pamięć 300 zdarzeń alarmowych, w tym 50 zdarzeń zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku |  |  |
|  | Trendy |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich 24 [h] z rozdzielczością 1-minutową. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do co najmniej 72 [h] |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej |  |  |
| X. | PARAMETRY TECHNICZNE PUNKTOWANE | PUNKTACJA | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY: Manometr pomiaru ciśnienia w układzie wyświetlany na ekranie | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | POMIARY I OBRAZOWANIE: Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu kompatybilny z monitorem tego samego producenta | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | POMIARY I OBRAZOWANIE: Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | MONITOR PACJENTA DO APARATU DO ZNIECZULENIA (KARDIOMONITOR): Ze względów obsługowych, serwisowych i przyszłej rozbudowy aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta. | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP): Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP): Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu. | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | POMIAR CIŚNIENIA METODĄ INWAZYJNĄ (IBP): Funkcja pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |
|  | POMIAR REAKCJI BÓLOWEJ: W celu ograniczenia kosztów, pomiar analgezji z wykorzystaniem czujnika saturacji oferowanego kardiomonitora bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |  |

Miejsce dostawy: Oddział Radioterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany produkt: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowany produkt posiada deklarację zgodności dla wyrobu medycznego oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

18) PAKIET 16: BRONCHOSKOP WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I TOREM WIZYJNYM – 1 ZESTAW

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| L.P. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
| I | JEDNOSTKA CENTRALNA |  |
|  | Kompaktowy tor wizyjny złożony z monitora, źródła światła i procesora kamery - wszystkie elementy zintegrowane w jednym urządzeniu. |  |
|  | Tor wizyjny z wyposażeniem kompatybilny z: - giętkimi wideoendoskopami opisanymi w punkcie II, III. - posiadanym przez Zamawiającego zestawem prod. KARL STORZ model TELE PACK +, 18,5", FULL HD, LED z wyposażeniem o numerach katalogowych: TP101, UG912, 11301ABXK, 11302BDXK, 39406AS. |  |
|  | Zintegrowany monitor o przekątnej min. 18,5", rozdzielczość min. FULL HD 1920 x 1080, z ekranem dotykowym |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED z przyłączem do światłowodów |  |
|  | Wyjście wideo typu DVI-D lub HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora |  |
|  | Min. 5 gniazd USB do podłączenia opcjonalnych akcesoriów, takich jak pamięć USB, dedykowana drukarka |  |
|  | Gniazdo sieciowe do połączenia z siecią informatyczną |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 45 GB |  |
|  | Obsługa funkcji urządzenia bezpośrednio poprzez ekran dotykowy monitora |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową wyświetlaną na monitorze |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć w formacie min. JPEG i wideo w formacie min. MPEG-4 w pamięci wewnętrznej, pamięci USB lub w lokalizacji FTP na serwerze sieciowym |  |
|  | Ustawienie bezpiecznego dostępu do urządzenia poprzez konta użytkowników zabezpieczone indywidualnymi hasłami |  |
|  | Funkcja regulacji jasności |  |
|  | Funkcja zatrzymania (zamrożenia) obrazu |  |
|  | Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu |  |
|  | Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180 st., odbicie lustrzane |  |
|  | Tor wizyjny wyposażony w mocowanie VESA |  |
|  | Waga urządzenie nie większa niż 10 kg |  |
|  | Dedykowany stojak na kółkach – min. 2 koła z blokadą |  |
| II | GIĘTKI BRONCHOFIBEROSKOP – 1 KOMPLET |  |
|  | Przetwornik wideo CMOS zintegrowany w końcu dystalnym wideoendoskopu z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na monitorze |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED |  |
|  | Adapter umożliwiający zamocowanie oraz bezproblemowe odłączenie rurki intubacyjnej |  |
|  | Gniazdo zamocowania zdejmowanego zaworu ssącego |  |
|  | Średnica końcówki dystalnej max. 3,0 mm, |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej góra/dół min. 135° / 135° |  |
|  | Kierunek patrzenia 0° |  |
|  | Pole widzenia min. 95° |  |
|  | Długość robocza max. 55 cm |  |
|  | Długość całkowita max. 75 cm |  |
|  | Stopień ochrony IPX8 |  |
|  | Waga nie większa niż 340 g |  |
|  | Możliwość szybkiego odłączenia i podłączenia do monitora |  |
|  | Sterylizacja typu: tlenek etylenu lub Sterrad |  |
|  | Dedykowany kontener do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideoendoskopu – 1 szt. |  |
| III | GIĘTKI BRONCHOFIBEROSKOP – 1 KOMPLET |  |
|  | Przetwornik wideo CMOS zintegrowany w końcu dystalnym wideoendoskopu z układem optycznym zapewniającym pełnoekranowe wyświetlanie obrazu na monitorze |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED |  |
|  | Adapter umożliwiający zamocowanie oraz bezproblemowe odłączenie rurki intubacyjnej |  |
|  | Gniazdo zamocowania zdejmowanego zaworu ssącego |  |
|  | Średnica końcówki dystalnej max. 4,2 mm, |  |
|  | Kąt wygięcia końcówki dystalnej góra/dół min. 135° / 135° |  |
|  | Kąt patrzenia 0° |  |
|  | Długość robocza max. 68 cm |  |
|  | Długość całkowita max. 95 cm |  |
|  | Średnica kanału roboczego max. 1,7 mm, |  |
|  | Stopień ochrony IPX8 |  |
|  | Waga nie większa niż 390 g |  |
|  | Możliwość szybkiego odłączenia i podłączenia do monitora |  |
|  | Sterylizacja typu: tlenek etylenu lub Sterrad |  |
|  | W zestawie tester szczelności, zawór ssący (min. 20 szt.), adapter do podłączenia do myjni, szczoteczka czyszcząca do kanału roboczego, walizka |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideoendoskopu - 1 szt. |  |

Miejsce dostawy: Oddział Brachyterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. Nie dotyczy pkt I.19. | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. Nie dotyczy pkt I.19. | potwierdzić |  |

19) PAKIET 17: TOR WIZYJNY DO KOLONOSKOPII (KOLONOSKOP Z WYPOSAŻENIEM) - 1 ZESTAW

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| L.P. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 SZTUKA |  |
|  | NAZWA PRODUKTU: |  |
|  | TYP: |  |
|  | NR KATALOGOWY: |  |
|  | NAZWA PRODUCENTA: |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU: |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół o średnicy min. 120 mm |  |
|  | Wieszak na min. dwa endoskopy |  |
|  | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie również poza obrysem wózka |  |
|  | Transformator separujący |  |
|  | Min. 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych |  |
|  | Dodatkowe minimalne wyposażenie: uchwyt na butlę CO2, pojemnik na akcesoria, uchwyt na dwa pojemniki ssaka, szuflada, uchwyt na dren do płukania. |  |
|  | PROCESOR WIDEO DO ENDOSKOPII - 1 SZTUKA |  |
|  | NAZWA PRODUKTU: |  |
|  | TYP: |  |
|  | NR KATALOGOWY: |  |
|  | NAZWA PRODUCENTA: |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU: |  |
|  | Dedykowany do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy |  |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych |  |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne |  |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. |  |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem |  |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów |  |
|  | Dotykowy panel sterujący |  |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów lub miniatury wykonanych zdjęć widoczne na monitorze głównym bez konieczności ich przywołania |  |
|  | Główne wyjście wideo 4K (typ: 12G-SDI, min. 1 szt.) |  |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo: typ: 3G-SDI, Composite – min. po 1 szt. |  |
|  | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: typ: SDI, min. 1 szt. |  |
|  | Pomocnicze wejścia wideo typ: SDI, Y/C – min. po 1 szt. |  |
|  | Regulacji koloru, min. 8 poziomów. |  |
|  | Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest oddalony od obserwowanych obiektów |  |
|  | Minimum 2 stopniowa regulacja kontrastu |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. |  |
|  | Regulacja jasności min. 15 stopniowa |  |
|  | Minimum trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu min. 8 stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury |  |
|  | Elektroniczne powiększenie min.: małe, średnie, duże |  |
|  | Funkcja PIP, POP |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania |  |
|  | Współpraca z systemem magnetycznego pozycjonowania endoskopów |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia |  |
|  | Format zapisu obrazów min.: TIFF, JPEG |  |
|  | Pamięć wewnętrzna |  |
|  | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia |  |
|  | Zintegrowane, ledowe źródło światła / uwidocznienie krwawienia |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna |  |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza |  |
|  | Min. 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka |  |
|  | W zestawie: butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo typu 12G-SDI 1 szt. |  |
|  | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop min. 4, panel dotykowy – min. 3 podstawowe + min. 10 indywidualnych |  |
|  | Odłączanie i podłączanie endoskopu bez potrzeby wyłączania zasilania |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanymi endoskopami opisanymi w punktach F, G, H, I, J. |  |
|  | Przystosowany do pełnej współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem ENDOBASE. |  |
|  | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami produkcji Olympus: gastroskopy, kolonoskopy jednowtykowe, seria 190. |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY – 1 SZTUKA |  |
|  | NAZWA PRODUKTU: |  |
|  | TYP: |  |
|  | NR KATALOGOWY: |  |
|  | NAZWA PRODUCENTA: |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU: |  |
|  | Przekątna ekranu: min. 30” |  |
|  | Technologia panelu: LCD |  |
|  | Podświetlenie: LED |  |
|  | Rozdzielczość min: 3840 × 2160 |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 |  |
|  | Jasność: min. 450 cd/m2 |  |
|  | Kąt widzenia min. Poziom / pion: 178°/ 178° |  |
|  | Kontrast min.: 1000:1 |  |
|  | Wejścia sygnału 4K: min. typu 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 |  |
|  | Wyjścia sygnału 4K: min. typu 12G-SDI ×2 |  |
|  | Wejścia sygnału 2K: min. typu 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 lub 4x3G-SDI, 1 x DVI |  |
|  | Wyjścia sygnału 2K: min. typu 3G-SDI ×1 |  |
|  | Funkcja klonowania zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. |  |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K |  |
|  | Wbudowany zasilacz monitora |  |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) |  |
|  | Monitor do powieszenia na wózku endoskopowym oferowanym w punkcie II.A. |  |
|  | INSUFLATOR CO2 – 1 SZTUKA |  |
|  | NAZWA PRODUKTU: |  |
|  | TYP: |  |
|  | NR KATALOGOWY: |  |
|  | NAZWA PRODUCENTA: |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU: |  |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym. |  |
|  | Regulowany system podawania gazu poprzez odpowiednie dreny. |  |
|  | Min. 2 stopnie ustawienia czasu podawania gazu |  |
|  | Butelka woda-gaz |  |
|  | Zawór woda/gaz uniemożliwiający wydostawanie się CO2 poza obieg kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami produkcji Olympus (kolonoskopy, gastroskopy) |  |
|  | Maksymalne ciśnienie 45 kPa |  |
|  | Zasilanie z możliwością bezpośredniego podłączenia do wózka endoskopowego poprzez gniazdo: 230 V |  |
|  | Rozmiary umożliwiające ustawienie/instalację na wózku endoskopowym oferowanym w punkcie II.A. |  |
|  | Waga max. 6 kg |  |
|  | POMPA PŁUCZĄCA – 1 SZTUKA |  |
|  | NAZWA PRODUKTU: |  |
|  | TYP: |  |
|  | NR KATALOGOWY: |  |
|  | NAZWA PRODUCENTA: |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU: |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy produkcji Olympus, które są w posiadaniu Zamawiającego. |  |
|  | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy |  |
|  | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy |  |
|  | Sterowanie za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu. |  |
|  | Funkcja "trybu gotowości", w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po max. 20 sekundach ciągłej pracy. |  |
|  | Regulacja mocy przepływu – min. 8 stopni |  |
|  | Pojemnik na wodę min. 2 litry, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody |  |
|  | Koryto na zbiornik z wodą, zintegrowane z pompą |  |
|  | Wymiary umożliwiające instalację na wózku endoskopowym oferowanym w punkcie II.A. |  |
|  | KOLONOSKOP – 1 SZTUKA |  |
|  | NAZWA PRODUKTU: |  |
|  | TYP: |  |
|  | NR KATALOGOWY: |  |
|  | NAZWA PRODUCENTA: |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU: |  |
|  | Kolonoskop z rozszerzoną głębią ostrości, podwójną głębią ostrości w zakresie min. 5-95 mm oraz min. 2-5 mm. |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. |  |
|  | Grubość sondy endoskopowej – maks. 12,8 mm |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej – maks. 13,2 mm |  |
|  | Kanał roboczy – max.- 3,7 mm |  |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: Góra: 180o, Dół: 180o, Lewo: 160o, Prawo: 160o (+/- 5°) |  |
|  | Pole widzenia – min. 170o lub z polem widzenia zależnym od trybu ostrzenia: Tryb normalnego ostrzenia: 170°, Tryb zbliżeniowego ostrzenia: 160° |  |
|  | Kanał irygacyjny |  |
|  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora – min. 4 szt. |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu |  |
|  | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Sekcja pasywna około segmentu zginalnego ułatwiająca wprowadzanie kolonoskopu do jelita. |  |
|  | Długość sondy roboczej – min. - 1670 mm |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy |  |
|  | Przystosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanej przez Zamawiającego myjni ETD4 produkcji Olympus. |  |
|  | Wbudowany układ RFID lub dołączony chip zbliżeniowy RFID do identyfikacji endoskopu kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem raportowania i monitorowania procesów mycia i dezynfekcji ENDOSCAN oraz szafą do suszenia i przechowywania endoskopów model EDC produkcji Olympus. |  |
|  | KONWERTER DO PODŁĄCZENIA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU ENDOBASE. |  |
|  | SSAK – 1 SZTUKA |  |
|  | NAZWA PRODUKTU: |  |
|  | TYP: |  |
|  | NR KATALOGOWY: |  |
|  | NAZWA PRODUCENTA: |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU: |  |
|  | Tryb działania – ciągły, regulowana moc ssania. |  |
|  | Wymiary max.: wysokość: 300 mm Szerokość: 350 mm Głębokość: 450 mm |  |
|  | Masa ssaka – max 10 kg |  |
|  | Zasilanie 100-240 V AC |  |
|  | Wytwarzane podciśnienie do min. 90 kPa. |  |
|  | Zapewnione stosowanie zbiorników i wkładów jednorazowych na odsysane treści. |  |
|  | Montaż na wózku opisanym w punkcie A. |  |
|  | Przepływ powietrza z regulacją do 60 l/min. |  |
|  | Na wyposażeniu zbiornik do ssania o pojemności nie mniejszej niż 2 litry oraz dreny do ssaka (min. 10 sztuk). |  |

Miejsce dostawy: Oddział Brachyterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 8 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. Nie dotyczy punktu A.6, H.9. | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. Nie dotyczy punktu A.6, H.9. | potwierdzić |  |

20) PAKIET 18: RTG C MOBILNE – 1 ZESTAW

.............................. PLN netto

podatek VAT według obowiązującej stawki wynosi 8 %

wartość podatku VAT wynosi ................................................ zł

.............................. PLN brutto

NAZWA PRODUKTU:

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU:

| Lp. | WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE |  | PARAMETR TECHNICZNY OFEROWANY /PODAĆ/ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do zabiegów zakładania portów naczyniowych. |  |  |
|  | Odległość SID – min. 100 cm |  |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) – min. 80 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm |  |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 42 cm |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie |  |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. ±220° |  |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) |  |  |
|  | Panel dotykowy kolorowy o przekątnej min. 12“ i rozdzielczości min. 1200x800 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” lub aparat wyposażony w dotykowy monitor o rozdzielczości min. 640x480 pikseli, min 6 cali do sterowania wszystkimi funkcjami aparatu z podglądem skopi live. Monitor służący do podglądu dla technika. |  |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający min. ruch silnikowy i promieniowanie |  |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody |  |  |
|  | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C |  |  |
|  | Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu oraz jako hamulec wózka z ramieniem C |  |  |
|  | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego |  |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci |  |  |
|  | Wielofunkcyjny przycisk nożny do włączania promieniowania oraz do zapamiętywania obrazów z możliwością konfigurowania przycisków. |  |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C – max. 82 cm |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 30 kHz |  |  |
|  | Akwizycja min. 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub pulsacyjnej |  |  |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1 p/s ÷ 15 p/s |  |  |
|  | Radiografia cyfrowa |  |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii – min. 110 kV |  |  |
|  | Szerokość impulsu w zakresie min. od 7 do 23 ms w trybie fluoroskopii pulsacyjnej |  |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii |  |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz |  |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą, jednoogniskowa |  |  |
|  | Wielkość ogniska – max. 0,6 |  |  |
|  | Filtracja wewnętrzna lub całkowita – min. 2,8 mm Al + 0,1 mm Cu |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy do symetrycznej i asymetrycznej kolimacji z nieograniczoną rotacją |  |  |
|  | Kolimator prostokątny do kolimacji koncentrycznej |  |  |
|  | Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody – min. 60 kHU |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – min. 900 kHU |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody – min. 37 kHU/min |  |  |
|  | Płaski panel detekcyjny wykonany w technologii CMOS ze scyntylatorem z jodku cezu CsI. |  |  |
|  | Wielkość detektora cyfrowego – min. 30 x 30 cm |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych – min. 3 |  |  |
|  | Współczynnik DQE – min. 72% |  |  |
|  | Rozdzielczość detektora – min. 1900 x 1900 |  |  |
|  | Głębia obrazu – min. 16 bit |  |  |
|  | Możliwość wyciągania kratki przeciwrozproszeniowej bez użycia narzędzi np. do zastosowań pediatrycznych |  |  |
|  | Funkcja LIH (Last Image Hold) |  |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów |  |  |
|  | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) |  |  |
|  | Powiększenie min. x 4 |  |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów |  |  |
|  | System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała („L”, „P”) |  |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności i kontrastu, wykrywanie ruchu, wzmocnienie krawędzi oraz redukcja artefaktów powstałych na skutek prześwietlania metali |  |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta |  |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami |  |  |
|  | Liczba monitorów kolorowych – min. 2 |  |  |
|  | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024 |  |  |
|  | Luminancja monitorów – min. 650 cd/m2 |  |  |
|  | Kontrast monitorów – min. 900:1 |  |  |
|  | Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy) – min. 178°/178° |  |  |
|  | Wyjście DVI do podłączenia zewnętrznego monitora |  |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami |  |  |
|  | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu. |  |  |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM, automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM |  |  |
|  | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM, TIFF oraz AVI |  |  |
|  | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej – min. 20° |  |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany z obudową detektora |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych (odbiorczych) oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. Wykonanie testów specjalistycznych RTG w trakcie trwania okresu gwarancji min. raz w każdym roku obowiązywania gwarancji. Zamawiający we własnym zakresie dokona wykonania projektu osłon ochrony radiologicznej. |  |  |
|  | Środki ochrony osobistej przed promieniowaniem RTG. - Fartuch ochronny przed promieniowaniem wykonany z materiałów lekkich, bezołowiowych o osłonności (równoważniku ołowiu): z przodu: 0,5 mmPb, z tyłu: 0,25 mmPb – 5 sztuk – rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. - Osłony na tarczycę – 5 sztuk - Okulary ochronne przed promieniowaniem – 3 sztuki - Osłona miednicowa dla pacjenta na gonady o osłonności (równoważniku ołowiu) min. 1,0 mmPb – 2 sztuki - Wieszak mobilny, pięcioramienny dostosowany do dostarczanych osłon. Środki ochrony osobistej do ostatecznego zatwierdzenia przez Inspektora Ochrony Radiologicznej Zamawiającego. |  |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE PUNKTOWANE | PUNKTACJA |  |
|  | Głębokość ramienia C – min. 68 cm | =68 cm – 0 pkt. >68 cm - < 73 cm – 2 pkt ≥ 73 cm – 4 pkt |  |
|  | Waga wózka z ramieniem C – max. 330 kg | = 330 kg – 0 pkt <330 kg - =280 kg – 2 pkt <280 kg – 4 pkt |  |
|  | Moc generatora RTG – min. 2,0 kW | =2 kW - 0 pkt >2 kW - < 2,3 kW – 2 pkt ≥ 2,3 kW – 4 pkt |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej dla całego zakresu pulsacji – min. 20 mA | =20 mA – 0 pkt >20 mA - < 23 mA – 2 pkt ≥ 23 mA –10 pkt |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 20 mA | =20 mA – 0 pkt >20 mA < 25 mA – 2 pkt ≥ 25 mA – 4 pkt |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 linii/cm | =40 linii/cm – 0 pkt >40 linii/cm - < 70 linii/cm – 2 pkt ≥ 70 linii/cm – 4 pkt |  |
|  | Obracanie monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 180 st. W celu uzyskania najlepszej widoczności do pozycji operatora. | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zmiana wysokości monitorów | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | UPS wbudowany w wózek z monitorami, zabezpieczający co najmniej dane obrazowe podczas zaniku zasilania | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 100 000 obrazów | =100 000 – 0 pkt >100 000 - < 300 000 – 2 pkt ≥ 300 000 – 4 pkt |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi określić obszar zainteresowania, na którym należy automatycznie zoptymalizować parametry obrazowania i parametry przetwarzania końcowego, takie jak jasność i kontrast, aby uzyskać najlepszą prezentację wybranego obszaru anatomicznego | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 150° | =150° - 0 pkt. >150° - =165° - 2 pkt. > 165° - 4 pkt. |  |

Miejsce dostawy: Oddział Brachyterapii, ul. Unii Lubelskiej 1, Szczecin

| MINIMALNE WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanego urządzenia – nie starszy niż 2025 | Tak |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowany produkt jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazanym przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 7. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 9. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). - Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 10. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 7 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 12. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 13. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | Podać właściwe |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

Uwaga! Wykonawca pozostawia w Formularzu ofertowym tylko te pakiety, na które składa ofertę, pozostałe pakiety należy usunąć.

- Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego  TAK/NIE*.

Jeżeli Wykonawca wskaże TAK (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego) Wykonawca wskazuje rodzaj towaru której ten obowiązek dotyczy ……………………………. (nazwa towaru).

Cena netto (bez podatku VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego);

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie ………………%

*Niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje to:

□ 	mikroprzedsiębiorstwo*

□ 	małe przedsiębiorstwo*

□ 	średnie przedsiębiorstwo*

□ 	jednoosobowa działalność gospodarcza

□ 	osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

□ 	inny rodzaj

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

** W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców we własnym imieniu.

W takim przypadku proszę informacje z pkt 3 skopiować tyle razy, ile podmiotów składa ofertę wspólną, z oznaczeniem, którego podmiotu dotyczy dana informacja, albo wypisać wszystkie podmioty, składające ofertę wspólną, wraz z informacją, jakiego rodzaju podmiotem jest dany wykonawca.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty zapewniającej pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia w projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie wykonamy/nie wykonamy przy pomocy podwykonawców.

Oświadczam, że powierzę do wykonania następującym podwykonawcom następujące części zamówienia (jeżeli dotyczy):

| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy (o ile jest znana) | Część (zakres) zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ nie wykonywać zamówienia z udziałem podwykonawców pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w przypadku, gdy przypada na nich ponad 50% wartości zamówienia ( nie dotyczy Pakietu 11 ).

- Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie OŚWIADCZAM, że:

  - nie jestem obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

  - nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji

  - nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby lub podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b);

- W związku z art. 6 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych - IZM), w związku z art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1197 z dnia 19 czerwca 2025 r. nakładającego środek Instrumentu Zamówień Międzynarodowych ograniczający dostęp wykonawców i wyrobów medycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej do unijnego rynku zamówień publicznych dla wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 .

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ że w okresie realizacji zamówienia towary dostarczone lub usługi świadczone w ramach realizacji zamówienia i pochodzące z ChRL, będą odpowiadały nie więcej niż 50 % całkowitej wartości zamówienia ( nie dotyczy : Pakietu 11,).

.

- Osobą upoważnioną do podpisania niniejszej umowy jest:..............................

(imię, nazwisko, funkcja)

. Niepotrzebne skreślić; w przypadku posłużenia się podwykonawcami należy wskazać w tabeli  części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom i podanie firm podwykonawców (o ile są znane).

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).