Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo- ilościowe i parametry wymagane

Serwis gwarancyjny, szkolenia

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Brak informacji o oferowanym parametrze wymaganym zostanie uznane za brak parametru w zaoferowanym asortymencie.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie angiografu stacjonarnego z aparaturą towarzyszącą i oprogramowaniem wraz z wykonaniem prac remontowo-modernizacyjnych Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej w ramach Przedsięwzięcia pn. „Rozwój opieki kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/26/2026

OFERUJEMY:

Miejsce montażu i uruchomienia: Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) (cena jednostkowa netto x ilość szt.) |  | Podatek VAT (%) |  | Wartość brutto (PLN) (wartość netto + podatek VAT) |  | Oferowany model, nazwa oraz producent, rok produkcji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Angiograf stacjonarny z aparaturą towarzyszącą i oprogramowaniem w tym: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Angiograf stacjonarny | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Automatyczny wstrzykiwacz środków kontrastowych | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | UPS dla angiografu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lampa operacyjna | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Punktacja | Opis parametru oferowanego (należy podać) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1 – Angiograf, szt. 1 |  |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Oferowany aparat RTG fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany, rok produkcji min. 2025 | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Stacjonarny system do angiografii cyfrowej | Tak | Bez oceny |  |  |  |
| STATYW |  |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu do podłogi | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniu parkingowym – sposób realizacji (do wyboru) Wersja 1: Odjazd statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron – położenie statywu poza obrysem stołu lub Wersja 2: Obrót statywu wokół osi pionowej do pozycji za głową albo z jednego z boków pacjenta (tj. wzdłużnej albo prostopadłej do osi symetrii stołu), umożliwiający dostęp do pacjenta na stole z pozostałych stron lub inne rozwiązanie | Tak, podać wersje | Bez oceny |  |  |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie badań w całym obszarze ciała pacjenta bez konieczności obrotu stołu lub zmiany ułożenia pacjenta na stole: położenie za głową pacjenta oraz położenie z co najmniej jednego boku pacjenta. | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres obrotu statywu wokół osi pionowej | Min. 180°, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres badania pacjenta na zaoferowanym stole pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania wzdłuż osi symetrii stołu bez konieczności obrotu stołu lub zmiany ułożenia pacjenta | Min. 120 cm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres badania pacjenta pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania w kierunku prostopadłym do osi symetrii stołu bez konieczności obrotu stołu lub zmiany ułożenia pacjenta | Min. 35 cm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (długość wewnętrznego promienia ramienia C – odległość między izocentrum a wewnętrzną krawędzią ramienia C) | Min. 90 cm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres ruchu ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta (ruch obrotowy) | Min. 220°, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres ruchu ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta (ruch ślizgowy) | Min. 90°, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Maks. szybkość ruchu ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej i obrazowania 3D (ruch obrotowy) | Min. 18°/s, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Maks. szybkość ruchu ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej i obrazowania 3D (ruch ślizgowy) | Min. 18°/s, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Maks. szybkość ruchu ramienia C w trakcie obrazowania 3D w pozycji statywu za głową pacjenta (ruch obrotowy) | Min. 45°/s, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami wody | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta min. 50 pozycji | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Automatyczny wybór obrazu referencyjnego (ze zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | Podać: Tak/Nie | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak, opisać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | Tak | Bez oceny |  |  |  |
| STÓŁ PACJENTA |  |  |  |  |
|  | Stół mocowany do podłogi, przystosowany do instalacji w sali operacyjnej tj. spełniający wymagania normy IEC 60601-2-46 lub równoważnej normy krajowej | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Szyny z min. 3 stron stołu, umożliwiające mocowanie akcesoriów | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Blat stołu z włókna węglowego z wycięciem profilowym na głowę pacjenta wraz z dopasowanym do niego kształtem i wielkością materacem w pokrowcu zabezpieczającym materac przed działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Całkowita długość blatu stołu | Min. 290 cm, podać | Wart. największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 0 pkt. |  |  |  |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X w zakresie 360° – wysięg blatu stołu bez zawartości metalu | Min. 120 cm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu stołu | Min. 120 cm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego blatu stołu | Min. 28 cm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres silnikowej regulacji wysokości stołu | Min. 25 cm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Szybkość silnikowej regulacji wysokości stołu | Min. 2 cm/s, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres obrotu stołu | Min. ±90°, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres pochylania blatu stołu wzdłuż osi symetrii (pozycja Trendelenburga/odwrotna pozycja Trendelenburga) | Min. ±15°, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zakres przechylania blatu stołu na boki (ruch kołyskowy) | Min. ±15°, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Maks. obciążalność stołu (waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria) | Min. 325 kg, podać | Wartość największa – 2 pkt. Wartości pozostałe – 0 pkt. |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania resuscytacji na wysuniętym i pochylonym lub przechylonym blacie stołu z obciążeniem min. 100 kg bez ograniczeń dla maks. masy pacjenta i akcesoriów deklarowanych przez producenta systemu lub ustawianie statywu i stołu za naciśnięciem jednego przycisku w pozycji zapewniającej nieograniczony dostęp do klatki piersiowej pacjenta i największą efektywność prowadzonej resuscytacji (tj. blat w pozycji zerowej: nieprzechylony, w położeniu nad kolumną stołu) | Możliwość wykonywania resuscytacji na wysuniętym i pochylonym lub przechylonym blacie stołu. Brak piktogramu nakazującego przesunięcie stołu przed rozpoczęciem resuscytacji. Podać: Tak/Nie | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami cieczy | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Akcesoria, min.: - klipsy porządkujące kable EKG i mocujące je do blatu stołu; - statyw na płyny infuzyjne przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych; - przezierny dla promieniowania (z wyłączeniem szyn) moduł z szynami akcesoryjnymi, umożliwiający mocowanie akcesoriów w obszarze głowy/klatki piersiowej pacjenta; - uchwyt na parawan anestetyczny przeznaczony do montażu na szynach akcesoryjnych; - podkładka pod ramię przy iniekcji – prawo- i lewostronna, z materacem, wsuwana pod pacjenta, - przezierne dla promieniowania podkładki umieszczane wzdłuż tułowia pacjenta, utrzymujące jego ręce w komfortowej pozycji w trakcie długotrwałych zabiegów; - podkładka pod głowę pacjenta w kształcie klina; - pasy zabezpieczające pacjenta przed upadkiem. | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Gniazdo zasilania i synchronizacji automatycznego wstrzykiwacza środków kontrastowych z angiografem przy stole pacjenta | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego do szyn akcesoryjnych przy stole pacjenta (z możliwością ustawienia z lewej i prawej strony stołu) o równoważniku min. 0,5 mm Pb – 2 szt. | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Osłony osobiste: - 2 fartuchów dwuczęściowych (z materiałów lekkich, wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności przód/tył min. 0,50/0,25 mmPb) - 2 fartuchów dwustronnych jednoczęściowych (z materiałów lekkich, wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności min. 0,5 mmPb) - lekkie okulary ochronne ekwiwalent min. 0,75 mmPb – 4 szt., - 6 osłon na tarczyce (z materiałów lekkich, wykonane w technologii bezołowiowej o ochronności min. 0,5 mmPb), - komplet wieszaków i stojak z wieszakami dla oferowanych osłon radiologicznych - mobilna ścianka ochronna z szybą zabezpieczająca przed promieniowaniem jonizującym – 1 szt. | Tak | Bez oceny |  |  |  |
| GENERATOR WN |  |  |  |  |
|  | Moc nominalna generatora | Min. 100 kW | Bez oceny |  |  |  |
|  | Automatyczny dobór i ustawianie parametrów ekspozycji zależnie od stopnia pochłaniania promieniowania przez prześwietlany obiekt, uwzględniający zmiany angulacji ramienia C, SID i kolimację | Min. kV, mA, ms, podać | Filtracja wstępna lub Wielkość ogniska lampy RTG – 3 pkt. kV, mA, ms – 0 pkt. |  |  |  |
|  | Wybór programów akwizycji zdjęciowej i fluoroskopii przy stole pacjenta oraz w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika – w sali badań i w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania ogniska lampy RTG umożliwiająca awaryjne dokończenie zabiegu w razie awarii jednego z tych ognisk | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań, zabezpieczony przed rozbryzgami cieczy | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Min. 1 dodatkowy (oprócz fluoroskopii i akwizycji zdjęciowej), konfigurowalne przyciski nożnego włącznika promieniowania | Podać: Tak/Nie | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
|  | Włącznik promieniowania (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |  |
| LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska | Maks. 0,4 mm, podać zgodnie z IEC 60336 lub równoważną normą krajową | Bez oceny |  |  |  |
|  | Rozmiar ogniska następnego po najmniejszym | Maks 0,7 mm, podać zgodnie z IEC 60336 lub równoważną normą krajową | Bez oceny |  |  |  |
|  | Rozmiar największego ogniska; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej | Maks. 1,0 mm, podać zgodnie z IEC 60336 lub równoważną normą krajową | Bez oceny |  |  |  |
|  | Maksymalna obciążalność największego ogniska | Min. 65 kW, podać zgodnie z IEC 60613 lub równoważną normą krajową | Bez oceny |  |  |  |
|  | Maksymalna obciążalność ogniska poprzedzającego największe | Min. 30 kW, podać zgodnie z IEC 60613 lub równoważną normą krajową | Bez oceny |  |  |  |
|  | Maksymalna obciążalność najmniejszego ogniska; dla lamp 2-ogniskowych podać wartość z punktu powyżej | Min. 15 kW, podać zgodnie z IEC 60613 lub równoważną normą krajową | Bez oceny |  |  |  |
|  | Sterowanie siatką lub inny mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska i aktywnym mechanizmie redukcji promieniowania resztkowego | Min. 160 mA, podać | 160 mA – O pkt. >161 mA – 2 pkt |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 3300 kHU, podać | 3300 – 0 pkt >3301 – 2 pkt. |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 4500 kHU, podać | 4500 – 0 pkt. >4501 – 2 pkt. |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych) dla fluoroskopii; w przypadku, gdy wartość tego parametru jest mniejsza dla generatora, podać wartość dla generatora. | Min. 1500 W, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Łączna dawka promieniowania przeciekowego zespołu lampy RTG w ciągu godziny przy maks. napięciu, maks. obciążeniu i w odległości maks. 1 m | Maks. 0,5 mGy, podać wartość zgodnie z IEC 60601-1-3 lub równoważną normą krajową i warunki pomiaru (napięcie [kV], obciążenie [W] i odległość [m]) | 0,5 mGy – 0 pkt <0,5 mGy – 2 pkt |  |  |  |
|  | Przysłony prostokątne | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Min. 2 filtry półprzepuszczalne (klinowe) z możliwością obrotu | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Filtr palcowy | Tak/Nie, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta; pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami cieczy | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Dodatkowa (poza inherentną lampy) maksymalna filtracja promieniowania (filtr miedziowy) w kolimatorze | Min. 0,3 mm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Liczba stopni dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji (filtr miedziowy) w kolimatorze | Min. 3, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zapis raportów o dawce formatach DICOM | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
| DETEKTOR |  |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy min. 30 cm x 40 cm w trybie obrazowania 30-38 cm | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Matryca detektora – liczba pikseli, z których odczytywany jest obraz | Min. 4,5 mln pikseli, podać [piksel × piksel] | Bez oceny |  |  |  |
|  | Liczba pól widzenia (FOV) | Min. 8, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Głębia bitowa detektora | Min. 16 bit, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Wielkość piksela | Maks. 154 μm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) | Min. 3,25 lp/mm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm | Min. 70%, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy obrocie stołu pacjenta – bez zmiany pola widzenia detektora lub inne rozwiązanie tj. elektroniczny obrót obrazu zamiast mechanicznego obrotu detektora. | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz | Min. 30 cm, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta | Podać: Tak/Nie | Bez oceny |  |  |  |
| MONITORY, OBSŁUGA SYGNAŁÓW WIZYJNYCH |  |  |  |  |
|  | Wielkoformatowy monitor LCD o przekątnej min. 55” i rozdzielczości min. 8 mln pikseli, przeznaczony do instalacji na wysięgniku kolumny chirurgicznej w sali zabiegowej | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Sterownik umożliwiający podłączenie min. 16 i równoczesną prezentację co najmniej 8 sygnałów wizyjnych na monitorze opisanym powyżej: - obrazy 2D: live (natywny i subtrakcyjny – w tym równocześnie z maską i bez), obraz referencyjny - zrekonstruowane obrazy 3D (ze zintegrowanej z angiografem stacji roboczej do rekonstrukcji 3D lub komputera obrazowego angiografu) - obrazy z zewnętrznych urządzeń Zamawiającego (np. stacja robocza RIS/PACS, USG, monitor parametrów życiowych pacjenta) | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Min. 3 uniwersalne panele z gniazdami video w różnych standardach, umożliwiające przyłączanie zewnętrznych urządzeń Zamawiającego do sterownika monitora opisanego powyżej, zainstalowane w sali badań i sterowni w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym; wymagane jest zachowanie separacji galwanicznej min. 4kV | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań oraz w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie matrycy monitora opisanego powyżej przed działaniem cieczy i zmniejszające ryzyko mechanicznego jej uszkodzenia | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Wyjście sygnału prezentowanego na monitorze opisanym powyżej w rozdzielczości min. Full HD (1920x1080), umożliwiające jego transmisję do sali konferencyjnej oraz wyświetlanie na konwencjonalnych odbiornikach (telewizorze, projektorze) | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Dodatkowy monitor o przekątnej min. 24” i rozdzielczości min. 1,3 mln pikseli do prezentacji obrazu live, przeznaczony do instalacji na wysięgniku kolumny chirurgicznej w sali zabiegowej | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | 2 monitory LCD o przekątnej min. 27” i rozdzielczości min. 4 mln pikseli każdy lub 1 monitor LCD o przekątnej min. 30” i rozdzielczości min. 8 mln pikseli w sterowni do prezentacji następujących sygnałów wizyjnych: - obrazy 2D z angiografu: live, obraz referencyjny - zrekonstruowane obrazy 3D (ze zintegrowanej z angiografem stacji roboczej do rekonstrukcji 3D lub z komputera obrazowego angiografu) | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji – sterowanie sposobem podziału monitora/monitorów opisanych powyżej w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Obsługa całego systemu (angiografu oraz zintegrowanej z angiografem stacji roboczej do rekonstrukcji 3D – jeśli dotyczy) oraz zewnętrznej stacji przeglądowej RIS/PACS za pomocą wspólnej jednej klawiatury i jednej myszki komputerowej; automatyczne przełączenie między urządzeniami po aktywowaniu odpowiedniego segmentu z obrazem z danego urządzenia na monitorze w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań | Tak | Bez oceny |  |  |  |
| SYSTEM CYFROWY |  |  |  |  |
|  | Pakiet aplikacji redukujących dawkę (CARE + CLEAR, DoseWise lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę i opisać oferowane aplikacje | Bez oceny |  |  |  |
|  | Pakiet dodatkowych od wymienionych w punkcie 91. specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną o min 50% mocą dawki | Tak, podać nazwę i opisać oferowane algorytmy | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |  |  |  |
|  | Protokoły umożliwiające rejestrację obrazu z obniżoną min. o 50% dawką promieniowania względem wartości standardowych przy zachowaniu diagnostycznej jakości obrazu w typowych warunkach – bez zmiany częstotliwości obrazowania, kolimacji, stopnia powiększenia lub odległości źródło-obraz | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kontrastu i szumu – w czasie rzeczywistym na rejestrowanym obrazie | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 3,75-30 p/s | Tak, podać dostępne częstotliwości | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zapis min. ostatnich 30 s fluoroskopii na dysku twardym | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Funkcja nakładania odwróconego obrazu referencyjnego na obraz live lub inne rozwiązanie umożliwiające prowadzenie cewnika na obrazie drzewa naczyń krwionośnych bez konieczności podawania dodatkowej ilości kontrastu | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Roadmap z możliwością niezależnego ustawienia okna dla obrazu naczyń i dla narzędzi | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Funkcja powiększania i przesuwania wybranego fragmentu obrazu LIVE w trakcie roadmappingu | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Funkcja do wizualizacji postępów zabiegu embolizacji z użyciem spiral lub kleju (środka Onyx) umożliwiająca dodawanie nowej fazy roadmapu, w której narzędzia (cewniki, prowadniki) wyświetlane są bez zakłócającego tła (tkanki miękkie, kości), z zachowaniem istniejącej mapy naczyń | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w matrycy min. 1024 × 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Akwizycja obrazów w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) w zakresie min. 0,5-7,5 kl./s w matrycy min. 4,5 mln pikseli i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Protokoły do obrazowania w trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) z użyciem CO2 jako środka kontrastowego | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Automatyczny pixel-shift w czasie rzeczywistym w trakcie akwizycji obrazów w trybie subtrakcyjnym | Tak, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Liczba stopni swobody kompensowanego przez automatyczny pixel-shift ruchu pacjenta w trakcie akwizycji obrazów w trybie subtracyjnym | Min. 3, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Automatyczny i ręczny pixel-shift, zmiana maski i stopnia przenikania tła anatomicznego w post-processingu | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania uprzednio zarejestrowanego obrazu subtrakcyjnego (DSA) jako maski dla roadmapu | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) umożliwiająca wysoko- i niskokontrastową rekonstrukcję 3D | Tak, podać liczbę | Bez oceny |  |  |  |
|  | Prezentacja ostatnio zarejestrowanej pętli fluroskopii/sceny równolegle z obrazem LIVE | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Synchroniczna prezentacja dwóch zarejestrowanych scen (w tym DSA) | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania LUB Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na modelu ciała pacjenta wraz z rzutem wiązki promieniowania RTG – bez promieniowania | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) | Min. 68 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bitów, podać | Bez oceny |  |  |  |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiar średnicy | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych w oparciu o algorytmy posiadające walidację kliniczną (CAAS II lub równoważne), umożliwiające prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczne i ręczne określanie średnicy referencyjnej, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiar średnicy. | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy widoczności stentów w naczyniach wieńcowych; zapis przetworzonych obrazów na dysku twardym | Tak, podać nazwę i format zapisu przetworzonych obrazów | Bez oceny |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do nieinwazyjnej oceny czynnościowej istotności zwężeń tętnic wieńcowych na podstawie obrazów angiograficznych – QFR lub równoważny z rekomendacją przez ESC (Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne) w klasie minimum 1 – B oraz poparte przynajmniej jednym dużym badaniem randomizowanym. -Licencja pływająca z możliwością wykorzystania przy nielimitowanej ilości pacjentów w trakcie trwania gwarancji. -Możliwość instalacji na zewnętrznym urządzeniu – stacji roboczej, w przypadku dostarczenia dodatkowego urządzenia. - Opcjonalnie możliwość użycia oprogramowania na dowolnym komputerze spełniającym wymagania sprzętowe i posiadającym przeglądarkę EDGE. | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie pozycjonowania stentu, bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu jak w pkt 121 | Tak, podać nazwę | Bez oceny |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy – pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań, sterowanie systemem cyfrowym z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie ze sterowaniem sposobem prezentacji sygnałów wizyjnych na monitorze wielkoformatowym i sterowaniem funkcjami stacji roboczej do rekonstrukcji 3D w zakresie obrazowania 3D – jeśli dotyczy); pulpit zabezpieczony przed rozbryzgami cieczy | Tak podać, | Bez oceny |  |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Storage, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Print - Worklist - MPPS | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM w zdefiniowanym węźle sieciowym – w miarę akwizycji kolejnych scen | Tak | Bez oceny |  |  |  |
| SPECJALIZOWANE OPROGRAMOWANIE KLINICZNE (SYSTEMU CYFROWEGO ANGIOGRAFU LUB ODDZIELNEJ STACJI ROBOCZEJ) |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów zgodnych ze standardem DICOM, pochodzących z angiografu (w tym obrazów DSA – łącznie z funkcją zmiany maski i pixelshift) i innych urządzeń do diagnostyki obrazowej | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do kodowania dowolnych serii subtrakcyjnych (DSA) do postaci pojedynczego obrazu, w którym kolor prezentuje szybkość i strumień przepływu krwi przez naczynia; obliczanie i wyświetlanie krzywych przepływu dla wskazanych przez operatora punktów naczynia; wizualizacja parametrów przepływu dla zdefiniowanego przez użytkownika regionu min. czasu osiągnięcia maksymalnego wysycenia lub pola powierzchni pod krzywą | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Bez oceny |  |  |  |
|  | Eksport danych (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak, podać formaty | Bez oceny |  |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające operatora w procesie uzyskania obrazów 3D, wczytujące właściwy protokół i rekomendujące parametry iniekcji, prowadzące użytkownika krok po kroku aż do uzyskania pożądanych wyników obrazowania | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Bez oceny |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Bez oceny |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D (CBCT) z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Bez oceny |  |  |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D: Maximum Intensity Projection (MIP), Multi-Planar Reconstruction (MPR), Volume Rendering Technique (VRT) | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Dual Volume Display (Calciview lub iDentify lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości; prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Bez oceny |  |  |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Bez oceny |  |  |  |
|  | Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Bez oceny |  |  |  |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z innych modalności na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania i kompatybilne modalności | CT i MR – 2 pkt. Inne – 0 pkt. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obszarach: klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z niskokontrastowych obrazów 3D uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Bez oceny |  |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie umożliwiające wspomaganie zabiegów implantacji stentgrafów, w tym fenestrowanych i rozgałęzionych, umożliwiające segmentację aorty i tętnic bocznych (biodrowych, nerkowych) z danych 3D, oznaczanie odejść tętnic bocznych i stref lądowania stentgraftu oraz użycie tych znaczników jako maski do roadmapu 3D, a także dobór optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu | Tak, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Bez oceny |  |  |  |
|  | Interaktywa segmentacja aorty i tętnic bocznych (biodrowych, nerkowych) z danych 3D, automatyczne oznaczanie odejść tętnic bocznych, automatyczne sugerowanie i oznaczanie stref lądowania, automatyczny dobór optymalnej projekcji do implantacji i jej transfer do angiografu przez opisane powyżej oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów | Podać: Tak/Nie Jeżeli „Tak”, podać nazwę zaoferowanego oprogramowania | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Bezprzewodowa sonda ultrasonograficzna ze stojakiem oraz tabletem zapewniająca obrazowanie w trybach: B-Mode, Color Doppler, M-Mode, Pulsed Wave Doppler | Tak | Bez oceny |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz środków kontrastowych zintegrowany z angiografem o następujących parametrach: głowica na statywie jezdnym, kolorowy dotykowy panel sterujący, czujnik rozpoznający położenie głowicy, generowane ciśnienie 1200 PSI, pamięć protokołów min. 40, pamięć ostatnich 50 iniekcji, menu w języku polskim, asystent wstrzykiwania wyświetlający komunikaty typu „krok po kroku”, z cieplarką do środków kontrastowych | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie. | Min. 40 kVA, podać | Bez oceny |  |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych po instalacji oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Integracja z systemem RIS(Chazon) oraz HIS (OptimedNXT) Zamawiającego po stronie Wykonawcy | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Podłączenie systemu do systemu PACS Zamawiającego w zakresie wysyłania danych obrazowych i raportów o dawce po stronie Wykonawcy | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Ochrona antywirusowa oprogramowania aparatu, zainstalowana na urządzeniu i systematycznie aktualizowana bez udziału użytkownika aparatu lub rozwiązanie oparte o mechanizm białych list | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Demontaż obecnie używanego angiografu i przekazanie go w miejsce wskazane przez Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |  |  |
| Pozycja nr 2 – Lampa operacyjna, szt. 1 |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025 r. | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Lampa bezcieniowa przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Kopuła lampy zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z dodatkowym wysięgnikiem dwuramiennym na monitor medyczny o przekątnej maks. 32” z zawieszeniem w standardzie VESA | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Czasza w kształcie koła lub litery X wpisanej w okrąg o średnicy od min. 60 cm do maks. 70 cm i grubości maks. 10 cm | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Jedno z ramion wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech wzajemnie prostopadłych osiach (obrót w każdej osi w zakresie min. 340°) | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Obrót ramienia wokół osi głównej lampy i przegubu pośredniego (pomiędzy ramieniem uchylnym i obrotowym) w zakresie min. 360° | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | W centralnej części umieszczony uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty niesterylne rozmieszczone na obwodzie kopuły | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Moduł wyposażony w dotykowy panel sterowania i przygotowany do współpracy z systemem sali zintegrowanej | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Maksymalne natężenie generowanego światła czaszy min. 160 000 lux z możliwością elektronicznej regulacji natężenia światła w zakresie min. 10% do 100% Ec | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Dotykowe sterowanie natężeniem światła za pomocą centralnego uchwytu sterylnego niezależnie od regulacji średnicy pola operacyjnego | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Lampa wyposażona w system automatycznej redukcji cieni, w którym każda dioda LED działa niezależnie | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Średnica pola d10 lampy głównej min. 29 cm (przy maksymalnym Ec) | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości pola operacyjnego w min. 5 krokach | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury barwowej światła lampy Tc w min. 5 krokach w zakresie min. od 3200 K do 5500 K | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Współczynnik oddawania barw Ra min. 95 | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | R9 min. 95 | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Wgłębność światła lampy L1+L2 (20%) min. 130 cm | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Żywotność źródeł światła min. 60 000 h | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Czasza wyposażona w kamerę wideo 4K przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Kamera niewystająca poza obrys kopuły | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Liczba diod LED min. 115 | Tak | Bez oceny |  |  |  |
|  | Lampa mocowana do stropu po stronie Wy-konawcy | Tak | Bez oceny |  |  |  |

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 43 pkt.

Serwis gwarancyjny i szkolenia

| L.p. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
| 2. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii: |  |  |
|  | - w okresie gwarancji: a) bez użycia części zamiennych b) z użyciem części zamiennych | a) 3 dni robocze b) 7 dni roboczych |  |
| 3. | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 4. | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 5. | Okres gwarancji: | 36 miesięcy |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe; | TAK, podać |  |
| 6. | Szkolenie personelu z obsługi systemu, aplikacji, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: - 5 dni x 6 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu - 10 dni x 6 godz. w terminie późniejszym, uzgodnionym z użytkownikiem | TAK |  |
| 7. | Dostęp do dedykowanego centrum szkoleniowego oraz udział w szkoleniach on-line prowadzonych przez producenta wraz z wystawieniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie wymaganych kwalifikacji (Dotyczy pozycji nr 1.1. – Angiograf) | TAK |  |
| 8. | Szkolenia personelu technicznego potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 9. | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | TAK |  |
| 10. | Zdalne wsparcie aplikacyjne w zakresie obsługi i diagnostyki aparatu, w trakcie której osoba upoważniona do udzielania wsparcia może obserwować zawartość monitora oraz na żądanie operatora angiografu przejąć kontrolę nad interfejsem użytkownika | TAK |  |
| 11. | Dostępność części zamiennych z wyłączeniem sprzętu IT; | min. 10 lat dla sprzętu IT min. 5 lat |  |
| 12. | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim (dopuszczone na nośniku elektronicznym), - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa, w szczególności certyfikat CE, wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeśli dotyczy) | TAK |  |