## Pakiet Nr 1
Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet Nr 1 – Dostawa pasków do badania moczu i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora
Ilość badań na 3 lata = 31000 z codzienną kontrolą jakości na dwóch poziomach
L.p. | Odczynnik | Ilość oznaczeń na 3 lata | Jm. | Wielkość opak. | Ilość opakowań na 3 lata | Cena 1 opak. netto | Wartość netto (6 x 7) | VAT (w %) | Wartość pod. VAT (8 x 9) | Wartość brutto (8 + 10) | Nazwa handlowa / nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Paski do analizy moczu 9 parametrów | 13000 | op
2. | Paski do analizy moczu 11parametrów | 18000 | op
3. | Odczynnik do odbiałczania | x | op
4. | Mocz kontrolny - poziom normalny + patologiczny | x | op
5. | Kalibrator do ciężaru właściwego | x | op
6. | Sól fizjologiczna | x | op
7. | Pojemnik na odpady | x | op
RAZEM
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość m-cy | Cena za 1 m-c netto | Wartość netto (3x4) | VAT(%) | Wartość podatku VAT(5x6) | Cena za 1 m-c brutto | Wartość brutto (5+7)
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Dzierżawa analizatora do wykonana w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora | 36
RAZEM

## Pakiet Nr 2
Pakiet nr 2 - Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej
Ilość oznaczeń na 4 lata = 9840 z codzienną automatyczną kontrolą jakości na trzech poziomach
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań/ sztuk na cztery lata | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x5) | VAT (w %) | Wartość pod. VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6+8) | Nazwa handlowa / nr kat. | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kaseta z czujnikiem (300 testów) | 1opak
2. | Pakiet roztworów (3 roztwory kontroli jakości, 3 roztwory kalibracyjne) | 1 opak
3. | Papier termiczny- 8rolek | 1 opak
RAZEM
Dzierżawa analizatora
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość m-cy | Cena za 1 m-c netto | Wartość netto (3x4) | VAT (w %) | Wartość pod. VAT (5x6) | Cena za 1 m-c brutto | Wartość brutto (5+7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Dzierżawa analizatora do wykonania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora | 48
RAZEM

## Pakiet Nr 3
Pakiet nr 3 – Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu do oznaczeń immunohematologicznych mikrometodą na potrzeby Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w Szpitalu Ogólnym w Kolnie
Lp. | Nazwa badania | Ilość badań (36 miesięcy) | Wielkość opakowania | Ilość op. na 36 miesięcy | Cena 1 op netto PLN | Wartość netto PLN | VAT (w %) | Wartość brutto PLN | Nazwa handlowa / nr kat. | Producent
1 | Grupa krwi: antygeny układu ABO i Rh: anty-A, anty-B, anty-D(VI-), ctl, izoaglutyniny A1,B wszystko na jednej karcie, kolumny wypełnione odczynnikami przez Producenta. | 2300
2 | Potwierdzenie dla Dawcy ABD (DVI+) | 2250
3 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS w tym antygen Cw i prób zgodności | 4500
4 | Odczynnik LISS | wg wymagań Producenta
5 | Krwinki wzorcowe do układu AB0 | wg wymagań Producenta
6 | Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych | wg wymagań Producenta
7 | Końcówki do pipety | wg wymagań Producenta
8 | Międzynarodowa zewnętrzna kontrola jakości potwierdzona Certyfikatem | 4x w roku
9 | Zestaw do codziennej kontroli jakości z przeciwciałami anty-D (max. 0,05 IU/ml) i anty-Fa | wg wymagań Producenta
10 | Dzierżawa systemu manualnego składającego się z: - wirówka backup na max 6 mikrokart - 1 szt. - pipeta manualna automatyczna - 2 szt. - Pipettor Holder 2 szt. - inkubator na 24 mikrokarty - 1 szt. - dozownik diluentu - 1 szt. | 36 -mies.
RAZEM
Wymagania Graniczne:
Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych.
Termin ważności krwinek firmowych- minimum 5 tygodni, wszystkie mikrokarty ważne min. 9 miesięcy od daty dostawy.
Dopuszczona temperatura przechowywania kart-temperatura pokojowa (18-25 st. C).
Dostawy odczynników (wg harmonogramu na dany rok ,średnio raz na miesiąc) transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C.
Mikrokarty do testu PTA powinny być wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.
Mikrokarty do grup krwi wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi.
Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1%.
Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych fabrycznie żelowym podłożem separującym.
Dołączyć metodykę wykonania badania dla każdej karty i odczynnika (w języku Polskim).
Oferent gwarantuje instalację i szkolenie personelu na własny koszt.
Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych wykrywających antygen Cw – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.
Zestaw zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości musi obejmować kontrolę odczynników wraz z usługą opracowania wyników oraz certyfikatem uczestnictwa.
Pozycja 3 i 4 inne klony ABD w obu seriach (Podać nazwy klonów dla obu pozycji. Pierwszy klon anty D DVI- drugi DVI+).
Nieelektroniczne pipety automatyczne dedykowane do systemu – 2 sztuki.
Wirówka do mikrokart na max. 6 miejsc, stały czas i prędkość wirowania z wyjmowanym rotorem dla ułatwienia dezynfekcji – 1 sztuka.
Dozownik do diluentu pozwalający na odmierzanie min. 2 obj. – 1 i 0,5 ml – 1 sztuka.
Inkubator do mikrokart, ze stałą temperaturą inkubacji 37 st.C - 1 sztuka.
Walidacja sprzętu raz na rok na koszt Oferenta.