Załącznik nr 11 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie zadania nr 6

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje – interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów – uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Ciągła aktualizacja oprogramowania urządzenia do wersji aktualnie dostępnej u producenta dla danego modelu urządzenia  (w tym aktualizacja oprogramowania Windows) wraz z wymianą części IT tomografu na nowe (konsoli technika i/lub rekonstruktora) w zależności od zakresu aktualizacji opracowanej przez  producenta.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Umowa obejmuje wymianę zestawów przeglądowych (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Podczas przeglądów okresowych i konserwacji:

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów oraz dedykowanego producenckiego oprogramowania serwisowego.

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Zapewnienie możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

- Zapewnienie możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji.

- Zapewnienie pracy inżynierów serwisu w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Serwis świadczony przez inżynierów posiadających Certyfikat szkoleniowy producenta lub autoryzowanego przez producenta ośrodka szkoleniowego.

- Inżynierowie świadczący serwis posiadający dostęp do legalnych kodów serwisowych, potwierdzony umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

- Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

- System zdalnej diagnostyki musi spełniać międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2022.

- Usługa zdalnej diagnostyki dostępna przy użyciu tunelu VPN IPSec punkt-punkt z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 10/5Mbps (Upload/Download).

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię wynosi 24 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 17:00

- Doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym dwa (2) na rok szkolenia dla pracowników Zamawiającego realizowane w siedzibie Zamawiającego, siedzibie Wykonawcy lub centrum serwisowym Wykonawcy. Bez kosztów dodatkowych tj, kosztów transportu lub noclegu pracowników Zamawiającego.

- Dostawa licencji Expert-i, umożliwiająca komunikację z tomografem za pomocą dodatkowej konsoli. Dostawa licencji nie obejmuje dostawy dodatkowej konsoli.

- Płatność w miesięcznych ratach.