## CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 1
ZADANIE NR I - Ocena techniczna analizatora biochemiczno - immunologicznego głównego i back up - po 1 sztuce
Nazwa
Rok produkcji
Typ aparatu
| Warunki graniczne dla analizatorów biochemicznego i immunologicznego | TAK/NIE
1 | Dwa identyczne systemy biochemiczno-immunologiczne wraz z systemem back up, każdy z nich wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami
2 | Systemy fabrycznie nowe lub nie starsze niż 3 lata
3 | System w pełni automatyczny pracujący w trybie "pacjent po pacjencie"
4 | Wydajność łączna części biochemicznej (z ISE) minimum 700 oznaczeń / godzinę
5 | Wydajność łączna części immunochemicznej minimum 100 oznaczeń / godzinę
6 | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 50, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy
7 | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych
8 | Wysokowydajna, cicho pracująca stacja uzdatniania wody z zabezpieczeniem przeciw spienianiu jako wyposażenie systemu
9 | Zasilacz UPS jako wyposażenie systemu
10 | Identyfikowanie przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych lub kodów RFID
11 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału
12 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
13 | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze
14 | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody
15 | Sterowanie i zarządzanie systemem z jednego stanowiska operatorskiego
16 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości
17 | Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym. LSI MARCEL S.A. (właścicielem licencji LSI jest MSZ)
18 | Włączenie analizatorów do LSI na koszt Oferenta
19 | Wykonanie na koszt Oferenta niezbednych prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Laboratorium umożliwiających ustawienie analizatorów
Warunki graniczne dla części biochemicznej
1 | Metody pomiaru: fotometryczne, monochromatyczne, potencjometryczne, bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne, ISE - minimum Na, K, Cl
2 | Analiza w fazie ciekłej
3 | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE/ICT , białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny
4 | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut
5 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej
6 | Minimalna martwa objętość próbki badanej – nie więcej niż 100 ul.
7 | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 40 różnych parametrów
Warunki graniczne dla części immunochemicznej
1 | Chemiluminescencyjna metoda pomiaru
2 | Analiza w fazie ciekłej
3 | Możliwości analityczne: hormony, markery nowotworowe, kardiologiczne, diagnostyka cukrzycy, anemii, zakażeń, TORCH, autoimmunologia
4 | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut
5 | Możliwość jednoczesnej dostępności minimum 25 różnych parametrów
6 | Eliminacja kontaminacji przy dozowaniu materiału badanego
7 | Zastosowanie testu PCT na licencji BRAHMS.
8 | Możliwość oznaczenia He-4 do wyliczenia algorytmu ROMA
| Parametry wymagane sortera | TAK/NIE
1 | kompaktowy, wolnostojący system, wybiórczo zdejmujący korki z probówek, sortujący próbki na wszystkie systemy analityczne wykorzystywane w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego (aparat hematologiczny, aparat koagulologiczny, aparat biochemiczno-immunochemiczny) oraz archiwizujący próbki
2 | maksymalne wymiary: szer. x gł. x wys.: 135 cm x 120 cm x 180 cm
3 | przepustowość minimum 700 próbek/godz.
4 | podłączenie sortera do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Oferenta
5 | dowolne definiowanie pól wejścia/wyjścia
6 | obsługujący probówki zamkniętego systemu pobierania różnych producentów
Rozdz. XVIII. SWZ | Parametry oceniane analizatorów | TAK/NIE Opis parametru | 0 - 10 pkt
1 | Internetowa aktualizacja on-line bazy danych analizatorów dotyczących m.in. aplikacji, wartości kontroli i kalibratorów
2 | Możliwość oznaczania HbA1c bezpośrednio z krwi pełnej
3 | Zakres pomiarowy białka CRP (bez rozcieńczenia) min. 300 mg/L
4 | Bezkontaktowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej, bez ryzyka kontaminacji
5 | Oznaczanie ISE wykonywane w technologii elektrod jonoselektywnych, wymienianych oddzielnie
6 | Czas oznaczenia troponiny w czasie < 20 minut
7 | Test do oznaczania β-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży
8 | Średnia suma wydajności aparatu w module biochemicznym i module immunologicznycm - podać wartość. Najwyższa wydajność - ocena maksymalna | .
9 | Wymiary aparatu ( długość x szerokość x wysokość) - podać wartości. Najmniejszy aparat - ocena maksymalna
10 | Ilość pozycji odczynnikowych w module biochemicznym. Najwyższa ilość - ocena maksymalna
11 | Ilość pozycji odczynnikowych w module immunologicznym. Najwyższa ilość - ocena maksymalna
12 | Możliwość uzupełnienia odczynników bez przerywania pracy analizatora.
13 | Ilość pozycji w podajniku dla próbek badanych z możliwośćią ciągłego dostawiania próbek w trakcie pracy. Najwyższa ilość - ocena maksymalna
ZADANIE NR I A - Zestawienie materiałów zużywalnych do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego
Lp | Nazwa | ilość
1 | Karty zleceń
2 | kody kreskowe 4
3 | kody kreskowe 6 ( w tym pilne)
4 | kody kreskowe 10*
*KODY KRESKOWE: kolor naklejki z kodem ustalany przy zamówieniu
*KODY KRESKOWE: cyfra oznacza ilość naklejek na listku
ZADANIE NR I B - Wyposażenie dodatkowe - Stacje robocze - po 1 sztuce
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STACJI ROBOCZYCH STACJONARNYCH i KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH - znajdują się w Arkuszu "3a" |  |  | 3a
ZADANIE NR I C - Wyposażenie dodatkowe - Wirówka laboratoryjna
WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. WIRÓWKI LABORATORYJNEJ - znajdują się w Arkuszu "3b" |  |  | 3b | 3b
ZADANIE NR I D - Wyposażenie dodatkowe - Drukarka do kodów kreskowych
WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. RUKARKI DO KODÓW KRESKOWYCH - znajdują się w Arkuszu "3c" |  |  | 3c | 3c
ZADANIE NR I E - Wyposażenie dodatkowe - Czytnik druków zleceń
WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. RUKARKI DO KODÓW KRESKOWYCH - znajdują się w Arkuszu "3d" |  |  | 3d | 3d

## CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 2
Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych analizatora hematologicznego, analizatora backup, barwiarki z urządzeniem do wykonywania rozmazów, mikroskopu z torem wizyjnym, sumatora i vortexu.
ZADANIE NR II A- Analizatory
Analizator hematologiczny główny - 1 sztuka
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Analizator hematologiczny backup - 1 sztuka
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Tab. 1. Minimalne Parametry graniczne |  | Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
1 | Analizator główny - automatyczny analizator hematologiczny, fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2023 rok
2 | Automatyczny pomiar,analiza i raportowanie parametrów : WBC, RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT/P-LCR,PDW,PCT,RET
3 | Leukocyty z 6-cio parametrowym rozdziałem WBC- neutrocyty,limfocyty,monocyty,eozynocyty,bazocyty i niedojrzałe granulocyty
4 | Pomiar i różnicowanie WBC przy zastosowaniu technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego
5 | Możliwość wykonania oznaczeń w płynach z jam ciała bez dodatkowych odczynników oraz dodatkowych procedur przygotowujących próbkę do badania.
6 | Pomiar HGB niezależnie od WBC - osobny tor pomiarowy
7 | Dowolny wybór opcji pracy analizatora w trybie CBC, CBC+DIFF,CBC+RET,CBC+DIFF+RET, RET z rzeczywistym mniejszym zużyciem odczynników przy oznzczeniu CBC i RET
8 | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania 39 parametrowej morfologii bezcjankowe, jednego producenta dla analizatora głównego i back up identyfikowane przy użyciu kodów kreskowych.
9 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników oraz czujnik poziomu scieków
10 | Retikulocyty oznaczane metodą automatyczną z próbki pierwotnej, bez wstępnego przygotowania i bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora
11 | Maksymalna objętość aspirowanej próbki w trybie automatycznym i manualnym nie większa niż 85 ul. Mozliwość wykonania badań w mikroprobówce.
12 | Wydajność min 110 ozn./godz.w trybie CBC+DIFF dla analizatora głównego i min 80 ozn/godz dla analizatora backup
13 | Podajnik próbek na min. 50 probówek dla analizatora głównego i min 30 dla analizatora backup
14 | Możliwość stosowania jednocześnie w trybie podajnikowym różnych typów probówek zamknietych próżniowych systemów pobrań
15 | Opcje prowadzenia programów kontroli jakości analiza:Levy-Jenningsa i Westgarda
16 | Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą płyty CD lub innych nośników elektronicznych
17 | Materiał kontrolny dla parametrów hematologicznych krwi obwodowej, retikulocytów oraz płynów z jam ciała na trzech poziomach L,N,H w probówkach systemu zamkniętego, dostosowanych do pracy z podajnikiem automatycznym i oferowana zgodnie z datą przydatności na opakowaniu. Osobny materiał kontrolny do parametrów krwi obwodowej i retikulocytów. Koszt kontroli po stronie Oferenta.
18 | Analizator posiada wbudowany kolorowy monitor pozwalający na prezentację wyników pacjentów w formie liczbowej i graficznej, podgląd kontroli jakości i stan odczynnikowy
19 | Dostarczenie wszystkich niezbędnych danych umozliwiających właczenie analizatora głównego i backup do LSI. Włączenie analizatorów do LSI na koszt Oferenta. LSI: Marcel S.A.( właścicielem licencji jest MSZ ). Dwukierunkowa transmisja danych do LSI.
20 | Flagowanie wyników odbiegających od wartości referencyjnych
21 | Analizator główny i backup wyposażone w stanowiska do obsługi LSI *,zewnętrzne drukarki laserowe, systemy podtrzymywania napięcia-UPS, zewnętrzne czytnik kodów kreskowych oraz czytniki kodów wbudowane w podajnik odczytujący kod kreskowy próbki.
22 | Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny,okresowe przeglądy techniczne,instalację i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu laboratorium zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów
23 | Analizator backup tego samego producenta, stosujący te same odczynniki co aparat główny.Dopuszcza się aparat o mniejszej wydajności z podajnikiem na min 30 próbek.
24 | Wykonawca zapewnia moduł serwisowy do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania serwisowania pracy analizatora oraz wsparcia technicznego i merytorycznego.
25 | Jeden analizator ze zintegrowanym modułem analizy OB metodą fotometryczną w probówkach morfologicznych w tym w probówkach do mikrometody
26 | Wykonanie na koszt Oferenta niezbędnych prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Laboratorium umożliwiających ustawienie analizatorów i stanowisk pracy
Rozdz. XVIII. SWZ
Tab. 2. Parametry oceniane |  | TAK/NIE Opis parametru | 0 -10 pkt
1. | Możliwość wykonania oznaczeń płynów z jam ciała i PMR bez dodatkowych odczynników na aparacie głównym i dodatkowym
2. | Metody różnicowania leukocytów: fluorocytometria przepływowa (10), absorbancja i konduktometria (2), inna (1) | WSKAZAĆ METODĘ
3. | Laser różnicujący leukocyty: brak (1), gazowy (2), półprzewodnikowy(10) | WSKAZAC LASER
4. | Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg LJ Możliwość włączenia aparatów do systemu kontroli jakości parametrów CBC+DIFF "on-line"
5. | Możliwość oceny stopnia przekroczenia progów czułości dla parametrów sygnalizowanych
6. | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów /IMG/ jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych
7. | Automatyczne korygowanie liczby WBC w przypadku obecności NRBC w trybie diff
8. | Automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych - możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania WBC
9 | Bezpośredni dostęp do automatycznych oznaczeń RET,
10 | Oznaczanie OB i wynik OB z jednej próbki morfologicznej wykonane na jednym aparacie w czasie <2 min
11 | Wyposażenie dodatkowe - komputer stacjonarny 1sztuka - zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi
8 | Automatyczne korygowanie liczby WBC w przypadku obecności NRBC w próbce- aparat główny z pomiarem NRBC
Suma:
Wyposażenie dodatkowe - Stacje robocze - 1 szt
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STACJI ROBOCZYCH STACJONARNYCH
Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
1 | Stacja robocza ALL-IN-ONE
2 | Procesor Intel Core i5 14500T 14 rdzeni (równoważny bądź wydajniejszy)
3 | Pamięć RAM SO-DIMM DDR5 4800MHz 16GB (równoważnie lub więcej)
4 | Dysk SSD M.2 2230 PCIe NVMe Gen4 256 GB (równoważny bądź większy)
5 | Karta Grafiki zintegrowana Intel UHD Graphics 770 (równoważna bądź wydajniejsza)
6 | Karta sieciowa: LAN 1Gb/s; Wifi 6E+Bluetooth (zintegrowane) (równoważne bądź wydajniejsze)
7 | USB (4xUSB tył, 2xUSB 3.2 bok/poniżej ekranu) (równoważnie bądź więcej)
8 | Klawiatura i mysz przewodowa tego samego producenta
9 | Matryca 24” rozdzielczość 1920x1080 (równoważna bądź wyższa)
10 | System operacyjny: Windows 11 PRO 64bit
11 | Gwarancja 36 miesięcy, Next Business Day
ZADANIE NR II B- Barwiarka z urządzeniem do wykonywania rozmazów krwi obwodowej do rozmazów hematologicznych
Barwiarka
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Urządzenie do automatycznego wykonywania rozmazów krwi obwodowej :
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Tab. 3. Minimalne wymagania techniczne barwiarki z urządzeniem do wykonywania rozmazów krwi obwodowej do rozmazów hematologicznych. |  | TAK/NIE Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
1 | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, rok produkcji nie starszy niż 2025
2 | Analizator do zautomatyzowanego barwienia rozmazów krwi obwodowej, preparatów płynów z jam ciała
3 | Urządzenie wykorzystujące technologię barwienia przepływowego (FS²T)
4 | Wydajność analizatora min. 60 barwień na godzinę
5 | Oprogramowanie barwiarki w języku polskim
6 | Barwiarka wyposażona w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min. 7 cali
7 | Możliwość dodawania nowych protokołów barwienia
8 | Barwiarka wykorzystująca wyłącznie odczynniki bezalkoholowe
9 | Możliwość jednoczesnego barwienia sześciu preparatów
10 | Utrwalanie preparatów przy użyciu utrwalacza bezalkoholowego dla rozmazów krwi
11 | Możliwość utrwalania preparatów przed barwieniem z uwzględnieniem bezpieczeństwa personelu tj. bez użycia metanolu
12 | Zautomatyzowany proces czyszczenia po każdym cyklu barwienia o czasie trwania poniżej 1 minuty
13 | Wymiary zewnętrzne urządzenia - maksymalna szerokość x głębokość x wysokość: 300 x 200 x 200 mm
14 | Możliwość wykonywania jednocześnie 2 rozmazów
15 | Możliwość dostosowania prędkości wykonywania rozmazu i regulowania długości i grubości preparatu
16 | Możliwość wykonania rozmazu z objętości od 1 mikrolitra krwi
ZADANIE NR II C- Mikroskop laboratoryjny z torem wizyjnym – szt 1
Mikroskop
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Tab. 4. Minimalne wymagania techniczne mikroskopu - Mikroskop laboratoryjny z torem wizyjnym – szt 1 |  | TAK/NIE Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
1 | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, rok produkcji nie starszy niż 2025
2 | Głowica: trinokular, nachylenie tubusów okularowych co najmniej 40 stopni, rozstaw międzyźrenicowy w zakresie 50-75mm, możliwość ustawienia tubusów w pozycji dolnej lub górnej
3 | Okulary dodatkowe powiększenie 12,5 razy ,pole widzenia -min 17,50 mm- 2 sztuki
4 | Obiektywy: co najmniej typu E- Plan Achromat o długości optycznej co najmniej 55 mm: Powiększenie 4x: apertura numeryczna – 0,1; Powiększenie 10x: apertura numeryczna – 0,25; Powiększenie 40x: apertura numeryczna – 0,65; Powiększenie 100x: immersja olejowa, apertura numeryczna – 1,25;
5 | Oświetlenie: system LED z wbudowaną multisoczewką zapewniający równomierne oświetlenie i płynną regulację intensywności oświetlenia. Moc minimum 5W .
6 | Olejek immersyjny nieschnący typ LDF 120 ml o współczynniku minimum nd= 1,5150- 1 szt
7 | Naniesione na statyw mikroskopu oznaczenie z kodem QR do zeskanowania za pomoca smartfonu ,zawierające odnośnik do strony internetowej z uproszczoną instrukcją obsługi mikroskopu
ZADANIE NR II D- Vortex
Vortex
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Tab. 5. Minimalne wymagania techniczne Vortex |  | TAK/NIE Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
1 | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, rok produkcji nie starszy niż 2025
2 | Regulowana ilość obrotów w zakresie 3000-4500 rpm
3 | Funkcja uruchamiania pod naciskiem próbki do mieszania
4 | Możliwość mieszania płynów o objętości 50 ml
5 | Waga maksymalna 0,5 kg
6 | Wymiary maksymalne 110x110x110 mm
ZADANIE NR II E- Sumator hematologiczny
Sumator hematologiczny
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Tab. 6. Minimalne wymagania techniczne Sumatora |  | TAK/NIE Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
1 | Produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, rok produkcji nie starszy niż 2025
2 | Sumator hematologiczny 12-parametrowy
3 | Posiada co najmniej 12 przycisków funkcyjnych
4 | Wbudowany wyświetlacz LCD
5 | Pamięc pomiarowa na co najmniej 240 wyników z 30 różnych dni z dokładnością obliczeń 0,1%
6 | Waga nie więcej niź 600 g
ZADANIE NR II F- Pipeta Automatyczna
Pipeta automatyczna
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Tab 7. Pipeta automatyczna |  | TAK/NIE Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
1. | Pipeta automatyczna HTL Discovery Comfort, jednokanałowa o zmiennej objętości, 0,5-10ul.

## CZĘŚĆ 3
CZĘŚĆ 3
ZADANIE NR III A - Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych analizatorów koagulologicznych
Analizator koaguologiczny - 1 sztuka
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji
Analizator koagulologiczny backup - 1 sztuka
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Tab. 1. Minimalne Parametry graniczne |  | Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
1 | Dwa analizatory koagulologiczne działające na tych samych materiałach ( odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne). Co najmniej jeden z aparatów nowy fabrycznie.
2 | Oznaczenia wykorzystują metody :krzepnięciowe / nefelometria lub turbidymetria/, chromogenne oraz immunologiczne.
3 | Pomiar metadą immunologiczną z mozliwością "mikro"
4 | Podgląd krzywych reakcji dla wszystkich typów metod.
5 | Wydajnośc średnia dotycząca PT , APTT min. 100 ozn/h z możliwością jednoczesnego oznaczania DD
6 | Konstrukcja techniczna eliminująca mozliwość kontaminacji .
7 | Możliwośc oznaczania próbek CITO z dowolnej pozycji próbkowej oraz dostawiania ich w trakcie pracy aparatu. Możliwość zmiany statusu próbek rutynowych na pilne i doprogramowania testów w trakcie pracy.
8 | Automatyczna kalibracja
9 | Automatyczna kontrola jakości
10 | Detekcja poziomu odczynników z monitorowaniem zużycia
11 | Chłodzone wszystkie pozycja odczynnikowe
12 | Mozliwość aktualnego podglądu w prace wykonywane przez aparat
13 | Kontrola jakości -wykres Levej-Jenningsa
14 | Wyposazenie analizatora w UPS
15 | Aparat wyposażony w zewnetrzną drukarkę.
16 | Odczynniki , osocza kontrolne pochodzenia ludzkiego, pochodzace od producenta aparatu
17 | Płynny załadunek/ wyładunek odczynników, próbek badanych i kuwet w trakcie pracy aparatu (wykonywania analiz).
18 | Wewnętrzne (wbudowanie) czytników kodów kreskowych dla próbek i odczynników. Czytniki umożliwiające jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bezpośrednio z nośnika ( statywu) bez konieczności ich manualnego, indywidualnego skanowania przez użytkownika.
19 | Wymagany odczynnik do PT oparty o tromboplastynę ludzką o ISI 1.0 +/- 0.1
20 | Zakres pomiarowy fibrynogenu minimum 1.0 - 8.0 g/l
21 | Oznaczanie DD w jednostkach FEU z cut off umożliwiającym wykluczenie ZP i ZŻG
22 | Analizator backup wykorzystujący odczynniki analizatora głównego umożliwiajacy wykonanie oznaczeń z Załącznika Nr.3B o wydajności minimum 60 oznaczeń PT/h Aparat nowy lub nie starszy niż 3 lata eksploatacji.
23 | Analizator główny i backup z dwukierunkową komunikacją z LSI z wewętrznymi czytnikami kodów kreskowych
24 | Włączenie analizatorów do LSI na koszt Oferenta. LSI: Marcel S.A. (właścicielem licencji jest MSZ )
25 | Sprzęt komputerowy i wyposażenie dodatkowe w ilości niezbędnej do utworzenia min. 2 stanowisk pracy*
26 | możliwość zdalnego serwisowania apartu 24 godziny na dobę
Rozdz. XVIII. SWZ
Tab. 2. Parametry oceniane analizatora gównego i zapasowego |  | TAK/NIE Opis parametru | Ocena 0 - 10 pkt
1 | Przebijak korków zamkniętego pobrania.
2 | Oprogramowanie sterujące aparatów w języku polskim.
3 | Liniowość D-dimerów w pierwszym badaniu ( bez rozcieńcznia próbki) do 7500 ng/ml FEU | podać liniowość
4 | Podgrzewanie odczynników bezpośrednio przed dodaniem do kuwety pomiarowej
5 | Płynne odczynniki do D- dimerów wraz z kontrolami ( fiolki kontroli nie większe niż 1ml)
6 | Brak konieczności wykorzystywania wody laboratoryjnej, jako płynu obsługowego aparatu.
7 | Minimum jeden aparat wyposażony w opcje przedanalityczne - określania szacunkowego poziomu interferencji HIL , badania prawidłowości napełnienia próbki oraz próżniowy wykrywacz skrzepów.
8 | Aparaty do ustawienia na stole laboratoryjnym
ZADANIE NR III B - Wyposażenie dodatkowe - Stacje robocze - 2 sztuki
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STACJI ROBOCZYCH STACJONARNYCH - znajdują się w Arkuszu "3a"

## CZĘŚĆ 4
CZĘŚĆ 4
Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych zautomatyzowanego analizatora parametrów fizyko-chemicznych i elementów upostaciowanych moczu oraz analizatora zapasowego
Analizator główny pasków do moczu - 1 sztuka
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Analizator back up pasków do moczu - 1 sztuka
Nazwa:
Typ:
Rok Produkcji:
Tab. 1. Minimalne wymagania techniczne |  | TAK/NIE Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
Moduł do analizy parametrów fizyko-chemicznych.
1 | Analizator fabrycznie nowy lub rok produkcji nie starszy niż 2025r.
2. | Metody pomiarowe:
§ Fotometria reflektancyjna z zastosowaniem matrycy CCD/CMOS,
§ Turbidymetryczna,
§ Refraktometryczna, z automatyczną kompensacją temperatury.
3. | Wydajność analizatora – min. 200 próbek/godz.
4. | Paski reakcyjne konfekcjonowane w kasetach, stabilne na pokładzie min. 10 dni.
5. | Komora na min. 400 pasków
6. | Paski wykrywające kwas askorbinowy.
7. | Obraz reakcji barwnych na pasku wyświetlany na ekranie analizatora dla każdego wyniku, dostępny z poziomu operatora systemu.
8. | Automatyczna kalibracja optyki analizatora przed pomiarem każdego paska, bez konieczności używania pasków kalibracyjnych.
9. | Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek.
10. | Mieszanie moczu za pomocą igły pobierającej próbki.
11. | Podajnik na min. 100 próbek
12. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych.
13. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
14. | Moduł połączony z modułem do analizy elementów upostaciowanych za pomocą mostka.
Moduł do analizy elementów upostaciowanych
15. | Fabrycznie nowe; rok produkcji nie starszy niż 2025r.
16. | Zasada metody – zautomatyzowana mikroskopia (wbudowany mikroskop) z rejestracją cyfrowych obrazów pełnych pól widzenia mikroskopowego.
17. | Pomiar w min. 4 kanałach pomiarowych (naturalna sedymentacja elementów morfotycznych), bez konieczności używania kuwet jednorazowych.
18. | Wydajność analizatora – min. 100 próbek/godz.
19. | Zdjęcia rejestrowane przy powiększeniu x20 i x40.
20. | Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 15 elementów morfotycznych (diagnostycznych).
21. | Ocena natywnego moczu, bez wirowania (na zewnątrz lub wewnątrz analizatora).
22. | Mieszanie moczu za pomocą igły pobierającej próbki.
23. | Klasyfikacja elementów wg kategorii (nie wielkości).
24. | Automatyczne dostrajanie ostrości mikroskopu dla każdej próbki
25. | Rejestrowanie zdjęć próbki na kilku płaszczyznach/ punktach ostrości i łączenie ich w jeden obraz
26. | Automatyczna klasyfikacja bakterii z podziałem na pałeczki i ziarniaki.
27. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych.
28. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
29. | System wyposażony w wymagany komputer, klawiaturę, mysz, monitor 27’'
Półautomatyczny analizator zapasowy do pomiaru parametrów fizyko-chemicznych moczu
30. | Fabrycznie nowy; rok produkcji nie starszy niż 2025r.
31. | Wydajność czytnika – min. 600 próbek/godz.
32. | Paski wykrywające kwas askorbinowy.
33. | Automatyczna kalibracja optyki analizatora przed pomiarem każdego paska, bez konieczności używania pasków kalibracyjnych.
34. | Możliwość kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek.
35. | Automatyczny pomiar barwy moczu.
36. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
37. | Wynik pH ze skalą co 0,5 jednostki w całym zakresie od 5 do 9
38. | Automatyczna korekta ciężaru właściwego względem pH
39. | Wyposażony w porty min RS232, 2 USB
Wyposażenie dodatkowe
40. | Zewnętrzny czytniki kodów kreskowych
41. | Stół pod systemy automatyczny
42. | UPS
Kontrola jakości
43. | Program niezależnej zewnętrznej kontroli międzynarodowej (parametry fizyko-chemiczne) – 4 razy w roku.
44. | Codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna na dwóch poziomach (parametry fizyko-chemiczne).
45. | Codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna na dwóch poziomach (elementy upostaciowione moczu).
Podłączenie do LIS
46. | Podłączenie systemu do systemu informatycznego na koszt Wykonawcy (MARCEL).
47. | Dostarczenie stacji roboczej i drukarki termicznej o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr.I oraz Załącznikiem Nr. III do SIWZ - po 1 sztuce
Stacja robocza ALL-IN-ONE
Procesor Intel Core i5 14500T 14 rdzeni (równoważny bądź wydajniejszy)
Pamięć RAM SO-DIMM DDR5 4800MHz 16GB (równoważnie lub więcej)
Dysk SSD M.2 2230 PCIe NVMe Gen4 256 GB (równoważny bądź większy)
Karta Grafiki zintegrowana Intel UHD Graphics 770 (równoważna bądź wydajniejsza)
Karta sieciowa: LAN 1Gb/s; Wifi 6E+Bluetooth (zintegrowane) (równoważne bądź wydajniejsze)
USB (4xUSB tył, 2xUSB 3.2 bok/poniżej ekranu) (równoważnie bądź więcej)
Klawiatura i mysz przewodowa tego samego producenta
Matryca 24” rozdzielczość 1920x1080 (równoważna bądź wyższa)
System operacyjny: Windows 11 PRO 64bit
Gwarancja 36 miesięcy, Next Business Day
Drukarka termiczna typu ZEBRA (ZD230), złącza LAN, USB, Ethernet
48. | Dostarczenie wirówki o parametrach zgodnych z Załącznikiem Nr. II do SIWZ
Wirówka typu M-DIAGNOSTICS, zakres obrotów 90 – 6000 RPM
Wirnik kątowy 24 x 5-15 ml, komplet z pojemnikami fi13-17mm x
70-120mm i podkładkami redukującymi głębokość oraz wkładkami redukującymi średnicę [kąt30°][max RPM/RCF (dla
13080): 5 000rpm/3354xg; (dla 13080+14815): 5 000rpm/2935xg]
Szkolenia, gwarancja i serwis
49. | Gwarancja na wszystkie analizatory na czas trwania umowy.
50. | Szkolenie pracowników na koszt Wykonawcy.
51. | Przeglądy serwisowe aparatów na koszt Wykonawcy.
Rozdz. XVIII. SWZ | PARAMETRY OCENIANE
Lp. | Parametr oceniany | TAK/NIE Opis parametru
1. | Czułość wykrywania glukozy:
§ Poziom 20 mg/dl – 10 pkt.
§ Poziom gorszy – 0 pkt.
3. | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min 30 kategorii wykrywanych elementów morfotycznych:
§ Tak – 10 pkt.
§ Nie – 0 pkt.
4. | Paski reakcyjne stabilne na pokładzie dłużej niż 10 dni:
§ Tak – 10 pkt.
§ Nie – 0 pkt.

## CZĘŚĆ 5
CZĘŚĆ 5
Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych analizatorów parametrów krytycznych dla ZADANIA NR. VA, VB i VC
Analizatory parametrów krytycznych dla Zadania Nr VA, VB i VC - po 1 sztuce
Nazwa:
Typ:
Rok produkcji:
Tab. 1. Parametry graniczne analizator główny |  | TAK/NIE
1 | Analizator fabrycznie nowy lub nie starszy niż trzy letnia eksploatacja
2 | Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory
3 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa2+ (zakres pomiarowy cCa2+ od 0,1 mmol/L), cCl–, glukoza, mleczany, bilirubina, (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl)
4 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
5 | Możliwość wykonanania analizy z krwi żylnej, tętniczej, włośniczkowej
6 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym
7 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna).
8 | Automatyczna kalibracja bez użycia butli gazowych
9 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: • maksymalnie 45 µl – z kapilary • maksymalnie 65 µl – ze strzykawki
10 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów /zabezpieczenie wbudowane lub zewnętrzne/
11 | Oprogramowanie w języku polskim
12 | Wbudowana drukarka
13 | Zasilanie awaryjne analizatora z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego.
14 | Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora np. walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych.
15 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni.
16 | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu
17 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym.
18 | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów
19 | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów.
20 | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej
21 | Dwukierunkowa komunikacja z LSI. Włączenie analizatora do LSI na koszt Oferenta. LSI: MARCEL (właścicielem licencji jest MSZ)
22 | Wyposażenie dodatkowe: 1 komputer stacjonarny , (zgodnie z poniżej podanymi wymaganiami)
Wyposażenie dodatkowe - Stacje robocze - 1 sztuka - WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STACJI ROBOCZYCH STACJONARNYCH - znajdują się w Arkuszu "3a"
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STACJI ROBOCZYCH STACJONARNYCH - znajdują się w Arkuszu "3a"
Rozdz. XVIII. SWZ | Tab. 2. Parametry oceniane analizatora głównego |  | OPIS | Ocena (0-10)
1. | Objętość próbki krwi kapilarnej niezbędna do uzyskania wyniku wszystkich parametrów (podać w µl) (najniższa 10 pkt, najwyższa 1 pkt, inna niż najwyższa i najniższa 5 pkt)
2. | Czas pomiaru liczony od podania próbki do czasu gotowości pobrania następnej próbki (podać w sek.) (najkrótszy czas cena maksymalna)
3. | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej (TAK/NIE)
4. | Szkolenie personelu w zakresie błędów przedanalitycznych (TAK/NIE)
SUMA

## CZĘŚĆ 6
CZĘŚĆ 6
Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych glukometrów
Glukometr
Nazwa:
Typ: Glukometr przeznaczony do użytku w oddziałach szpitalnych
Rok produkcji:
Tab. 1. Parametry graniczne |  | TAK/NIE
1 | Glukometr fabrycznie nowy lub nie starszy niż trzy lata użytkowania
2 | Glukometr ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych
3 | Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie pracą glukometru
4 | Włączenie glukometrów do HIS lub LIS na koszt Oferenta. HIS - KOMARCH LIS - Marcel S.A.
5 | Możliwość pracy na zasilaniu wewnętrznym oraz ze stacją dokującą
6 | Metoda odczytu elektrochemiczna kalibrowana wobec metodyki z dehydrogenazą glukozową.
7 | Możliwość wykonania badania we krwi pełnej żylnej, tętniczej , kapilarnej, u noworodków
8 | Zakres pomiaru od 10 do 600 mg/dl
9 | Możliwość przeprowadzenia kontroli pomiarów na minimum 2 poziomach
10 | Elektroniczny odczyt i kodowanie każdej serii pasków testowych
11 | Wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające zarządzanie glukometrami ulokowanymi na oddziałach przez koordynatora POCT
Rozdz. XVIII. SWZ | Tab. 2. Parametry oceniane |  | OPIS | Ocena (0-10)
1. | Szybkość odczytu (najkrótszy czas ocena maksymalna )
2. | Ilość matriału niezbędnego do badania (najmniejsza ilość ocena maksymalna
3. | Wielkość urządzenia (najmniejszy – ocena maksymalna)
4. | Brak interferencji w odczycie z innymi rodzajami cukrów (tak/nie)
5. | Czas stabilności pasków po otwarciu opakowania (najdłuższy czas cena maksymalna)
SUMA

## 3a
DZP-382-8/26 - Arkusz 3a
CZĘŚĆ …...
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STACJI ROBOCZYCH STACJONARNYCH
Minimalna wartość parametru | Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
Stacja robocza ALL-IN-ONE
Procesor Intel Core i5 14500T 14 rdzeni (równoważny bądź wydajniejszy)
Pamięć RAM SO-DIMM DDR5 4800MHz 16GB (równoważnie lub więcej)
Dysk SSD M.2 2230 PCIe NVMe Gen4 256 GB (równoważny bądź większy)
Karta Grafiki zintegrowana Intel UHD Graphics 770 (równoważna bądź wydajniejsza)
Karta sieciowa: LAN 1Gb/s; Wifi 6E+Bluetooth (zintegrowane) (równoważne bądź wydajniejsze)
USB (4xUSB tył, 2xUSB 3.2 bok/poniżej ekranu) (równoważnie bądź więcej)
Klawiatura i mysz przewodowa tego samego producenta
Matryca 24” rozdzielczość 1920x1080 (równoważna bądź wyższa)
System operacyjny: Windows 11 PRO 64bit
Gwarancja 36 miesięcy, Next Business Day
KOMPUTER PRZENOŚNY
Minimalna wartość parametru | Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
Procesor Intel Core 7 150U 10 rdzeni (równoważny bądź wydajniejszy)
Ekran 15,6", matryca IPS, rozdzielczość 1920x1080, (równoważna bądź większa)
Pamięć RAM DDR5 16GB (równoważnie bądź więcej)
Karta Grafiki zintegrowana Intel Graphis (równoważna bądź wydajniejsza)
Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 512GB (równoważny bądź większy)
Obudowa spełniająca standard militarny MIL-STD-810H
2xUSB-C 3.2, 2xUSB, gniazdo słuchawkowe, HDMI 1.4 (równoważnie bądź więcej)
Wi-Fi gen. 6, Bluetooth 5.2 (równoważne bądź wyższe)
Kamera w wbudowaną zaślepką
Bateria Litowo-Jonowa 42Wh, zasilacz 48W USB-C (równoważny bądź mocniejszy)
System operacyjny: Windows 11 PRO 64bit
Gwarancja 24 miesiące
Adapter USB-C LAN 2.5Gb/s tego samego producenta
Mysz bezprzewodowa tego samego producenta

## 3b
DZP-382-8/26 - Arkusz 3b
CZĘŚĆ …...
Wirówka laboratoryjna
Wirówka laboratoryjna o cechach wirówki MPW M-Diagnostic o następujących wymaganiach:
Minimalna wartość parametru | Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
bezobsługowy silnik indukcyjny
nowoczesny układ programowania
duży wyświetlacz graficzny LCD - wygaszanie ekranu po okresie bezczynności
2 tryby ekranu (uproszczony i standardowy)
menu w języku polskim
alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizujące stan pracy
kilka programów wirowania
minimum 3 charakterystyki rozpędzania/hamowania
regulacja prędkości lub RCF
manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF)
zliczanie czasu od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości
zliczanie czasu rosnąco lub malejąco
tryb pracy ciągłej – HOLD
praca w trybie SHORT
zmiana parametrów podczas wirowania
automatyczne otwieranie pokrywy
blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła
efektywny system wentylacji
z następującym wyposażeniem:
wirnik typu horyzontalnego z wkładami umożliwiającymi wirowanie minimum 32 probówek typu 13 x 75 mm lub 13 x 100 mm

## 3c
DZP-382-8/26 - Arkusz 3c
CZĘŚĆ …...
Drukarka do kodów kreskowych
Drukarka do kodów kreskowych równoważna drukarce ZEBRA GK 420D o następujących cechach:
Minimalna wartość parametru | Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
Metody druku: Termotransferowy lub termiczny
Język programowania: EPL™ i ZPL® są standardem
konstrukcja: rama dwuścienna
Beznarzędziowa wymiana głowicy drukującej i wałka
OpenACCESS™ do łatwego ładowania nośników
Szybkie i łatwe ładowanie taśmy
Autokalibracja mediów
Potrójna łączność: USB, równoległa, szeregowa
Certyfikowany system Microsoft® Windows
Komunikacja Ethernet (LAN), USB

## 3d
DZP-382-8/26 - Arkusz 3d
CZĘŚĆ …...
Czytnik druków zleceń
Czytnik druków zleceń do LSI o następujących cechach:
Minimalna wartość parametru | Parametr oferowany (podać jaki jeżeli inny niż minimalny)
DATA WIN Data Capturing Solutions
Type OMR 19E
Voltage 12 V -DC/ In = 1A