ZNAK SPRAWY Z/ZZP.2378.7.26				Rzeszów, dnia 20.04.2026r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dostawa urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”

w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie".

Specyfikacja warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 140 000 EURO,

zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn.zm.)

Specyfikację zatwierdzono:

##### Informacje podstawowe

Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony

##### Zamawiający:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

Adres zamawiającego:	ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

Godz. pracy administracji:	700 – 1435

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl

Adres strony internetowej:	https://www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

##### ocds-148610-9b7c69c6-8450-4ece-bfcd-c290a5bed61e

##### Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn.zm.) (dalej zwana, jako Pzp).

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy/Zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/  i formularza wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

- Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (Ustawa Pzp, art. 63 ust. 1).

##### Opis przedmiotu zamówienia

##### Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

##### Zadanie nr 1 – Zestawu do diagnostyki omdleń z ciągłym, nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia tętniczego i możliwością testów autonomicznego układu nerwowego – 1 szt.,

##### Zadanie nr 2 – Analizatora parametrów krytycznych wraz z integracją z systemem AMMS – 1 szt.,

##### Zadanie nr 3 – Systemu do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.,

##### Zadanie nr 4 – Defibrylatorów wraz z czujnikami saturacji oraz akcesoriami - 2 szt.,

##### Zadanie nr 5 – Lodówki na leki - 1 szt., Lodówki - 1 szt., Telefonów stacjonarnych - 5 szt., 
Worków Ambu- 3 szt., Stojaków na kroplówki - 20 szt., Stojaka na kroplówki kwasoodpornego- 1 szt., Rolek do przesuwania pacjentów - 2 szt., Cieplarki - 1 szt., Rękojeści do laryngoskopów - 3 szt., Taboretów medycznych - 35 szt., Krzeseł do sterowni - 3 szt., Wózków reanimacyjnych - 2 szt., Stolików oddziałowych wielofunkcyjnych - 6 szt., Wózków pod aparaturę medyczną - 20 szt., Wieszaków teleskopowych kroplówek - 25 szt., Fotela do pobrań - 1 szt., Wózków na odpady medyczne - 5 szt., Wózków na brudną bieliznę - 2 szt., Regału na baseny / kaczki - 1 szt., Kozetki - 1 szt., Szaf lekarskich przeszklonych - 4 szt., Stolików zabiegowych / instrumentalnych - 2 szt., Krzeseł pacjenta - 25 szt., Wózka prysznicowego - 1 szt., Szafek ubraniowych - 20 szt., Podestów dla niepełnosprawnych - 26 szt., Stołu do pionizacji - 1 szt., Starsystemów - 2 szt.

##### Zadanie nr 6 – Łóżek szpitalnych – 25 szt.

Dostawa w/w urządzeń medycznych i sprzętu realizowana jest w ramach: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie".

##### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w odpowiednich formularzach zestawienia parametrów techniczno – granicznych, które stanowią załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia.

##### Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy 
z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.z późn. zm.).

##### 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2026r.

3. Główny kod CPV:

33100000-1 – Urządzenia medyczne

##### Dodatkowe kody CPV:

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

38423000-6 Urządzenia do pomiaru ciśnienia

38434520-7 Analizatory krwi

33172200-8 Urządzenia do resuscytacji

33182100-0 Defibrylatory

35125100-7 Czujniki

39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki

32550000-3 Sprzęt telefoniczny

33157700-2 Worki ambu

33192000-2 Meble medyczne

33192600-8 Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia

33186200-9 Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów

33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

39113200-9 Taborety

39112000-0 Krzesła

33192200-4 Stoły medyczne
33192300-5 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

33140000-3 Materiały medyczne

34911100-7 Wózki
39141100-3 Regały

39141300-5 Szafy

33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

33155000-1 Przyrządy do fizykoterapii

33111710-1 Wyroby do angiografii

33192120-9 Łóżka szpitalne

Zamawiający realizuje zamówienie zgodnie z zasadą DNSH (Do No Significant Harm) co oznacza, że nie wyrządza znaczącej szkody celom środowiskowym. Zamawiający wymaga, aby w/w dostarczany sprzęt i urządzenia były zgodne z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” wynikającą z art. 17 rozporządzenia UE 2020/852 oraz wytycznymi Krajowego Planu Odbudowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w sposób zapewniający brak negatywnego wpływu zamówienia na cele środowiskowe, w szczególności: zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, minimalizację emisji i odpadów. Na tę okoliczność Wykonawca składa wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty i oświadczenie (załącznik nr 11 do SWZ).

- Informacje ogólne:

1)	JEDZ – załącznik nr 1 do SWZ

2)	Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ.

3)	Projekt umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

4)	Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 - stanowi załącznik nr 4a do SWZ.

5)	Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane
w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 - stanowi załącznik nr 4b do SWZ – (jeżeli dotyczy).

6)	Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

7)	Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – stanowi załącznik nr 6 do SWZ - (jeżeli dotyczy).

8)	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp (Konsorcjum oraz Spółki Cywilne) - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – (jeżeli dotyczy).

9)	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620)  - stanowi załącznik nr 8 do SWZ lub stosowne oświadczenie, iż do danego sprzętu nie stosuje się przepisów ww. ustawy wraz z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, iż zaoferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, gdy ich przedłożenie jest niezbędne na podstawie odrębnych przepisów,

10)	Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów techniczno – granicznych w zakresie poszczególnych części – stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

11)	Formularz asortymentowo – cenowy – stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

12.	Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH (Do No Significant Harm)” – Załącznik nr 11 do SWZ

13)	Klauzula informacyjna RODO Ministerstwa Zdrowia– Załącznik nr 12 do SWZ

Zamawiający nie stosuje procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający informuje, że komunikowanie się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art. 261 Pzp.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1-2 ustawy Pzp zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi stanowiącymi Załącznik nr 3 do SWZ.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie funkcjonuje System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001 i Standardami Akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Treść standardów zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmsw.rzeszow.pl – w zakładce «O nas  Certyfikaty».

Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych itp. nie mają na celu naruszenia art. 16 Pzp oraz art. 99 ust. 4 Pzp, ale w szczególności służą realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust.6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określanym opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pod warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 
a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.

Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności np. karty katalogowe produktów. W przypadku, gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

  - W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę.

  - Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

  - Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

  - Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1 i 3, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ust. 1 
i 3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

##### Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1.	W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:

1)	Platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

2)	poczty elektronicznej Zamawiającego: zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl

2.	Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.	Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

4.	Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy e-zamówienia pod adresem:

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

5.	Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

6.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

7.	Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.

8.	W celu pobrania wzorców formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursowego) oraz pozostałych dokumentów postępowania należy przejść do szczegółów postępowania.

9.	Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami posiadającymi uprawnienie do Przygotowania ofert/wniosków/prac konkursowych.

10.	Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta.

11.	Formularz ofertowy i załączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem osobistym lub pieczęcią elektroniczną. Wypełniony formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. Dokumenty spakowane należy podpisać podpisem zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.

12.	Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem:

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

13.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.

14.	Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 135 ustawy Pzp.

15.	Zamawiający umieści wyjaśnienia bez ujawnienia źródeł zapytania.

16.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

17.	Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

19.	Zamawiający nie organizuje zebrania uczestników postępowania.

### Miejsce realizacji zamówienia

Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (transportem własnym lub zleconym):

Siedziba Zamawiającego – ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów.

##### Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2026r.

Zamawiający przewiduje, że będzie to okres ok. 6 tygodni.

Uzasadnienie terminu:

Zamawiający wskazuje, że termin wydatkowania środków z KPO upływa 30 czerwca 2026r. W związku z tym termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026r.

- Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp,

- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 w/w ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

  - wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

  - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn.zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

  - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym: rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, rozporządzeniem Rady (UE) 2025/395 z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/395, 24.2.2025), dalej: rozporządzenie 2025/395 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025,), dalej rozporządzenie Rady 2025/2033.

Zgodnie z treścią ww. przepisu, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d) i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

##### zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

##### uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

##### sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

##### zdolności technicznej lub zawodowej:

##### Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

##### Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych- regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/

- W myśl art. 125 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składane jest na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Niemniej jednak z uwagi na fakt, że standardowy formularz JEDZ nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014, zamawiający powinien wymagać takiego oświadczenia w dokumentach zamówienia, a wykonawca powinien złożyć takie oświadczenie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Ponadto z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 wskazane jest również żądanie przez zamawiającego od wykonawcy wykazu podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. Wykonawca w związku z powyższym zobowiązany jest złożyć wraz z Formularzem oferty oraz oświadczeniem JEDZ uzupełniającego oświadczenia.

- Szczegółowe dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia znajdują się w poniższej Tabeli:

| Sposób oceny warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia |  |
| --- | --- |
| A.I. Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia: 1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (JEDZ). |  |
| B.I. Na podstawie załączonych do oferty przetargowej oświadczeń: - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). - Oświadczenie wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 (stanowi załącznik nr 4a do SWZ). - Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 (stanowi załącznik nr 4b do SWZ) – jeżeli dotyczy. B.II. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014. Dokumenty, do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy p.z.p.: - Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; - Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; - Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, - art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (załącznik nr 5). - Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6). |  |
| Przedmiotowe środki dowodowe: - Foldery, opisy, katalogi lub karty charakterystyk/karty techniczne producenta lub autoryzowanego dystrybutora/przedstawiciela/importera oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora/przedstawiciela/importera potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych. - Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620 t.j.) - stanowi załącznik nr 8 do SWZ lub stosowne oświadczenie, iż do danego sprzętu nie stosuje się przepisów ww. ustawy wraz z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, iż zaoferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, gdy ich przedłożenie jest niezbędne na podstawie odrębnych przepisów (jeżeli dotyczy), - Certyfikat CE lub równoważny, aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną potwierdzające zakwalifikowanie oferowanego produktu jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620 t.j.) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w tejże ustawie, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy), |

##### Podmioty zagraniczne

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 B.II tabeli – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust 1 punkt 1 i 2 oraz art.108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;

- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1 B.II tabeli – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o którym mowa w art.109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

  - Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 
i 4, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Przepis ust. 2 stosuje się.

##### Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie (Konsorcjum, Spółka Cywilna)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, 
art. 7 ust. 1

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

##### Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

##### Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl

Wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać komunikując się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpitalmswia.rzeszow.pl

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

##### Pozostałe informacje

  - Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.

  - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

W postępowaniu oferty, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U z 2020 poz. 2452).

##### Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 90 dni tj. do dnia 08.08.2026 r.

##### Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) dokumentu |
| --- | --- |
| 1. | Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ) oraz formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 10 do SWZ) |
| 2. | Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) |
| 3. | Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 (stanowi załącznik nr 4a do SWZ) |
| 4. | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 (stanowi załącznik nr 4b do SWZ) – złożyć jeżeli dotyczy. |
| 5. | Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy Konsorcjum lub Spółki Cywilnej. |
| 6. | Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 5) |
| 7. | Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH (Do No Significant Harm)” – Załącznik nr 11 do SWZ |
| 8. | Wypełniony załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów techniczno – granicznych w zakresie oferowanego zadania |
| 9. | Przedmiotowe środki dowodowe: - Foldery, opisy, katalogi lub karty charakterystyk/karty techniczne producenta lub autoryzowanego dystrybutora/przedstawiciela/importera oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora/przedstawiciela/importera potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w folderach katalogowych. - Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620 t.j.) - zał. nr 8 do SWZ. lub stosowne oświadczenie, iż do danego sprzętu nie stosuje się przepisów ww. ustawy wraz z załączeniem innych dokumentów potwierdzających, iż zaoferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, gdy ich przedłożenie jest niezbędne na podstawie odrębnych przepisów. - Certyfikat CE lub równoważny, aktualnie obowiązującą deklarację zgodności producenta lub równoważną potwierdzające zakwalifikowanie oferowanego produktu jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620 t.j.) potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w tejże ustawie, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) |

##### Zwrot wykonawcom materiałów składanych wraz z ofertami zgodnie z art. 77

Nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

##### Udostępnianie zasobów

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (JEDZ) oraz Załącznik 4b do SWZ. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik.

Zamawiający informuje, że zakaz dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego obowiązuje również na etapie realizacji zamówienia, w związku z czym Wykonawca ma obowiązek przedłożenia aktualnych stosownych oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale VIII pkt BII SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

##### Podwykonawstwo

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Jeżeli wykluczenie lub zmiana podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego wykazał, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

##### Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust.1 ustawy p.z.p

| Lp. | Nazwa (rodzaj) dokumentu |
| --- | --- |
| 1. | Odpis z właściwego rejestru - na podstawie odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. |
| 2. | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 3. | Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, - w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (załącznik nr 5 do SWZ). |
| 4. | Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ). |

##### Opis sposobu przygotowywania oferty

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773).

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .xlsx .jpg (.jpeg) .rtf .odt ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z, natomiast Zamawiający dopuszcza wszystkie formaty kompresji zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

  - Wśród formatów powszechnych a nie występujących w Rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp

##### .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

  - Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w formularzu ofertowym.

  - Do oferty należy dołączyć:

    - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

    - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  - Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

  - Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

  - Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w Tabeli XV Zawartość oferty.

##### Wycofanie oferty

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Opis takich procedur znajduje się w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie:

https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

##### Wyjaśnienie treści SWZ

  - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  - W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

##### Tajemnica przedsiębiorstwa

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 t. j.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (zip). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

##### Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

  - Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Uzupełnieniu podlegają wszystkie przedmiotowe środki dowodowe wymienione w Tabeli VIII. Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

##### Sposób oraz termin składania ofert

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem www.ezamowienia.gov.pl

  - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2026 r., do godz. 09:00.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

##### Termin otwarcia ofert

  - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 11.05.2026r.
o godz. 10:00, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

  - W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  - Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania ofert za pośrednictwem www.ezamowienia.gov.pl

  - Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego

realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie".

Przepis art. 138 ust. 1 PZP określa minimalny termin składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Termin ten nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji UE. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 131 ust. 2 PZP zamawiający zobowiązany jest do wydłużenia tego terminu, jeżeli w SWZ przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

Natomiast zgodnie z art. 138 ust. 2 PZP, Zamawiający może skrócić termin składania ofert w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z art. 138 ust. 1 PZP. Termin ten nie może być jednak krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE. Możliwość taka występuje w następujących przypadkach:

1)	opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile zawierało ono wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji UE lub zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE;

2)	jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Możliwość skrócenia terminu z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia dotyczy – jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji z 2016 r. do poprzednio obowiązującej PZP z 2004 (ustawa z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.) – tzw. stanu pilnej konieczności, tj. sytuacji, w której konieczne jest przyspieszenie procedury z uzasadnionych przyczyn, w tym m.in. wynikających ze zwykłych błędów ludzkich – zob. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 366, Sejm VIII kadencji, s. 30. Dostrzeżenia wymaga, że według uzasadnienia do ww. nowelizacji z 2016 r. zastosowanie tego przepisu nie jest uzależnione od tego, czy pilna potrzeba wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, a także od tego, czy jej zaistnienia nie można było wcześniej przewidzieć. Wprowadzając w aktualnym stanie prawnym przesłankę zawartą w art. 138 ust. 2 pkt 2) PZP, ustawodawca implementował regulacje z art. 27 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, który stanowi, że: "jeżeli ze względu na stan pilnej konieczności należycie uzasadniony przez instytucję zamawiającą, termin określony w ust. 1 akapit drugi [35-dniowy] nie może być dotrzymany, instytucja zamawiająca może wyznaczyć termin, który nie może być krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu". Tym samym, spełnienie tej przesłanki uzależnione jest od wykazania przez zamawiającego uzasadnionej pilnej potrzeby. Uzasadniając pilną potrzebę zamawiający zobowiązany jest do wskazania obiektywnych przesłanek skrócenia terminu składania ofert. Mając na uwadze regulacje zawarte w motywie 46 preambuły, który stanowi, że: "instytucje zamawiające powinny mieć możliwość skrócenia niektórych terminów mających zastosowanie w procedurze otwartej i ograniczonej oraz w procedurach konkurencyjnych z negocjacjami, w przypadkach gdy dane terminy byłyby niewykonalne ze względu na pilną konieczność, która powinna zostać należycie uzasadniona przez instytucję zamawiającą”. Zatem pilność zamówienia nie ma charakteru zależności bądź niezależności od samego zamawiającego, może być zatem ta pilność wynikać z przyczyn zależnych od zamawiającego. Tak szerokie ujęcie pojęcia „pilności” nakazuje poszukiwać takiej możliwości, w obiektywnych przesłankach a także ograniczyć się do wyjątkowych przypadków tak aby ta instytucja nie była nadużywana. (vide: KIO z 9.8.2019 r., KIO 1437/19, Legalis).

W przedmiotowym przypadku, skrócenie terminów jest uzasadnione wyjątkowa sytuacją, związaną z faktem, że Zamawiający dopiero w dniu 13.02.2026 r., a więc aż po niespełna dwóch miesiącach od złożenia odwołania (18.12.2025 r) od pierwotnej negatywnej oceny swojego wniosku po udzielenie dotacji, został poinformowany o pozytywnej ocenie wniosku i objęciem dofinansowaniem projektu w ramach KPO. Umowa została zawarta w dniu
07.04.2026 r. Ponieważ termin rzeczowej realizacji projektu finansowanego z KPO mija 30.06.2026 r. pod dużym znakiem zapytania staje wykonanie przedmiotowego zadania w tym terminie przy zastosowaniu podstawowego - 35 dniowego terminu na składanie ofert,
co skutkować będzie niewykonaniem projektu, a w konsekwencji utratą dofinansowania.

Wobec powyższego SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie ma możliwość albo zawrzeć umowę z wolnej ręki z powołaniem się na art. 214 ust. 1 pkt 5) PZP lub przeprowadzić procedurę otwartą (przetarg nieograniczony) ze skróconymi terminami na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1) PZP. Niewątpliwie biorąc pod uwagę, że SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie jest jednostką sektora finansów publicznych, priorytetem jest wykorzystanie możliwości przeprowadzenia otwartego postępowania ze skróconymi terminami, gdyż jest to rozwiązanie korzystniejsze i oddaje cel zamówień publicznych. Poza tym zorganizowanie otwartego przetargu, z terminami skróconymi, stanowi balans pomiędzy pilną potrzebą zamawiającego, a celami ustawy PZP zapewniającej i preferującej konkurencyjne (otwarte) tryby zawierania umów przez jednostki sektora finansów publicznych.

##### Sposób obliczenia ceny

  - Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.

  - Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

  - W celu prawidłowego obliczenia ceny ofertowej należy w Załączniku nr 10 do SWZ wypełnić tabelę według następujących wytycznych odnoszących się do każdego wiersza: wpisać cenę jednostkową netto, przemnożyć cenę jednostkową netto przez ilość, a uzyskany wynik wpisać do rubryki „wartość netto”, wpisać podatek VAT (procentowo).W pozycji „wartość brutto” dokonać przemnożenia pozycji ,,wartość netto oraz podatek VAT. Następnie należy: - zsumować wszystkie wartości netto i wynik wpisać w pozycji „razem wartość netto” - pozycję „razem wartość netto” powiększyć o podatek VAT i wynik wpisać w pozycji „razem wartość brutto”. Kwotę z pozycji „razem wartość netto” i „razem wartość brutto” przenieść do Formularza Ofertowego. Kwota z pozycji „razem wartość brutto” stanowi cenę ofertową.

  - Cena wykonania przedmiotu zamówienia („cena ofertowa”) obejmuje wszystkie koszty 
i składniki związane z realizacją zamówienia.

  - Wykonawca w celu obliczenia ceny ofertowej zobowiązany jest wypełnić Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ dla każdego zadania (pakietu) dla którego składana jest oferta. Wykonawca zobowiązany jest podać wartości jednostkowe, w formularzu o którym mowa powyżej. Każda z wartości ma być wartością wyższą niż 0,00.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 1721 z późn.zm), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

  - W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

##### Opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert

  - Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

  - Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

dla Zadania od nr 1, 2, 3, 4 oraz dla Zadania nr 6:

| L.p. | Kryteria | Znaczenie (waga) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | Ocena techniczna | 30 % |
| 3 | Zielone zamówienia i DNSH | 10 % |

dla Zadania nr 5:

| L.p. | Kryteria | Znaczenie (waga) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 % |
| 2 | Okres gwarancji | 30 % |
| 3 | Zielone zamówienia i DNSH | 10 % |

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

- Wartość punktowa za kryterium „Cena“ (waga 60%) będzie obliczona wg wzoru:

Cn

Xc    =  -------------- x R x 100

Cof

Xc  - wartość punktowa ceny

Cn – najniższa proponowana cena

Cof – cena badanej oferty

R – ranga – wartość procentowa za kryterium „Cena“

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.

- Wartość punktowa za kryterium „Ocena techniczna“ (waga 30%) będzie obliczona na podstawie złożonego i wypełnonego przez Wykonawcę Załącznika nr 9 (tylko dla Zadań 
nr 1, 2, 3, 4 oraz dla Zadania nr 6) do SWZ wg wzoru:

OTof

Xot    =  -------------- x R x100

OTmax

gdzie:

Xot  - wartość punktowa „oceny technicznej“

OTof – ilość punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „ocena techniczna“

OTmax –maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium „ocena techniczna”

R – ranga – wartość procentowa za kryterium „Ocena techniczna“

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium „Ocena techniczna” wynosi 30 pkt.

W kryterium „Okres gwarancji” (do wyboru 24 miesięcy, 36 miesięcy lub 48 miesięcy) Zamawiający przyzna punkty, w następujący sposób (tylko dla Zadania nr 5):

| Zaoferowany okres gwarancji | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 24 miesięcy | 0 pkt |
| 36 miesięcy | 15 pkt |
| 48 miesięcy | 30 pkt |

Brak możliwości podania innego okresu gwarancji jak podany powyżej. W przypadku podania innego okresu gwarancji oferta podlega odrzuceniu.

- Zamawiający dokona oceny przyznając punktacją uzyskaną przez Wykonawcę na podstawie załącznika nr 11 do SWZ - Arkusza parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH” (waga 10%).

Brak uzupełnionego w/w załącznika w kryterium ocen - Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH” – zał. nr 11 do SWZ skutkować będzie przyznaniem zera (0) punktów w w/w kryterium.

Wartość punktowa za kryterium „zielone zamówienia i DNSH” (waga 10%) będzie obliczona wg wzoru na podstawie złożonego arkusza przez Wykonawcę (zał. nr 11 do SWZ):

Punkty przyznane w badanej ofercie (Zb)

„zielone zamówienia i DNSH” (Z) =  ----------------------------------------------------------x R x 100

Maksymalna liczba punktów (Zm)

gdzie:

Z – wartość punktowa za kryterium „zielone zamówienia i DNSH”

Zb – ilość punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „zielone zamówienia i DNSH”

Zm - maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za kryterium „zielone zamówienia i DNSH” (maksymalnie 12 pkt)

R – ranga – wartość procentowa za kryterium „zielone zamówienia i DNSH”

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryterium „zielone zamówienia i DNSH” wynosi 10 pkt.

WYNIK OFERTY (dla Zadania od nr 1, 2, 3, 4 oraz dla Zadania nr 6):

Wynik oferty = liczba punktów w kryterium „cena” + liczba punktów w kryterium „Ocena techniczna” + liczba punktów w kryterium „zielone zamówienia i DNSH”

WYNIK OFERTY (dla Zadania nr 5):

Wynik oferty = liczba punktów w kryterium „cena” + liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” + liczba punktów w kryterium „zielone zamówienia i DNSH”

WYNIK: oferta, która otrzyma największą sumę punktów za kryteria wymienione wyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane według ilości uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, czyli uzyska największą ilość punktów.

  - Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  - Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- zamieści informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

##### Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SWZ.

  - Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

- INFORMACJA ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1.	Administratorem Pani/Pana danych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 16, 35-111 Rzeszów.

2.	W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@szpitalmswia.rzeszow.pl.

3.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

4.	Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a)	ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

b)	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c)	ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

d)	art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5.	Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).

6.	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, po tym czasie będą przetwarzane przez okres wymagany przez odrębne przepisy obowiązującego prawa.

7.	Posiada Pani/Pan prawo:

a)	prawo żądania dostępu do danych (w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),

b)	prawo żądania sprostowania danych (wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c)	prawo usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

d)	prawo żądania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

8.	Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9.	Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10.	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

11.	Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

12.	Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  Europejskiej lub państwa członkowskiego.

##### Projektowane postanowienia umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków: - Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

##### Wymagania zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający sporządził opis przedmiotu zamówienia w oparciu o wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Brak jest podstaw do przyjęcia dodatkowych wymagań ponad te określone w przepisach wykonawczych prawa budowlanego obejmujących warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawca ma obowiązek zastosowania wszelkich przepisów określających wymogi zapewniając dostęp osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1411).

##### Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

  - Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

  - Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

  - Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki:

1)	JEDZ – załącznik nr 1 do SWZ

2)	Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ.

3)	Projekt umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

4)	Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 - stanowi załącznik nr 4a do SWZ.

5)	Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia przewidziane
w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 - stanowi załącznik nr 4b do SWZ – (jeżeli dotyczy).

6)	Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

7)	Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – stanowi załącznik nr 6 do SWZ

8)	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp (Konsorcjum oraz Spółki Cywilne) - stanowi załącznik nr 7 do SWZ – (jeżeli dotyczy).

9)	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620) - stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

10)	Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów techniczno – granicznych w zakresie poszczególnych części – stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

11)	Formularz asortymentowo – cenowy – stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

12.	Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH (Do No Significant Harm)” – Załącznik nr 11 do SWZ

13)	Klauzula informacyjna RODO Ministerstwa Zdrowia– Załącznik nr 12 do SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: Dostawa urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego do SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie z podziałem na 6 zadań |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | Z/ZZP.2378.7.26 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

## FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

……………………………………..…….....................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………….....................................….............................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Adres poczty elektronicznej (e-mail) wykonawcy: ..........................................

Telefon kontaktowy Wykonawcy:…………………………………………………………………

Kryterium – cena (punktowany parametr dla wszystkich Zadań):

| ## Nr Zadania | ## Wartości wynikające z Formularza cenowego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT | ## Kwota VAT | ## Wartość brutto w PLN |
| ## Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 6 |  |  |  |  |

oraz udzielam gwarancji na okres dla Zadania nr …. (wypełnić tylko w przypadku złożenia oferty  na Zadanie nr 1, 2, 3, 4 lub na Zadanie nr 6) na okres:……….miesięcy

oraz udzielam gwarancji dla Zadania nr 5 na okres: (liczony w miesiącach – (wypełnić tylko w przypadku złożenia oferty na Zadanie nr 5):

☐ 24		☐ 36		☐  48

Uwaga:

1.	Zamawiający dopuszcza, aby ,, Formularz ofertowy” zawierał tylko te Zadania (Pakiety), na które Wykonawca składa ofertę.

2.	Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała tylko formularze cenowe - zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczące Zadań (Pakietów), na które Wykonawca składa ofertę.

Oświadczenia dotyczące postanowień zawartych w SWZ:

            - Oferowany przez nas termin dostawy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2026 roku.

2.	Oświadczamy, że na dzień składania ofert oraz w całym okresie obowiązywania umowy realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody (DNSH)”*, 
*Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia

3.	Termin płatności wynosi: do 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4.	Zapoznałem się z treścią SWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego i z załączonym do niej projektem umowy 
i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

5.	Oferowane przez naszą firmę wyroby/sprzęt spełniają bezwzględnie wymagania określone w SWZ;

6.	W razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SWZ, za cenę podaną w Formularzu asortymentowo-cenowym i w terminie podanym w SWZ i Projekcie umowy;

7.	Oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy o wyrobach medycznych,

8.	W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

9.	Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: .............................................................................................................................

(należy podać nazwę podwykonawcy, zakres powierzonych prac, wartość lub procentową część zamówienia)

10.	Zgodnie art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty *będzie/*nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

* niepotrzebne skreślić

      - Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

      - W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

11.	Wykonawca jest:

- *mikroprzedsiębiorstwem,

- *małym przedsiębiorstwem,

- *średnim przedsiębiorstwem,

- *jednoosobową działalnością gospodarczą,

- *osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- *innym rodzajem

* niepotrzebne skreślić

12.	Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej do SWZ, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 
i prawie ich poprawiania, który to fakt potwierdzam własnoręcznym podpisem.

13.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu / Oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu dotyczących / Oświadczam, że wobec mnie/ reprezentowanego przeze mnie podmiotu zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (niepotrzebne skreślić).

14.	Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:

1)	Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy;

2)	Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka , o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy;

3)	Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozszerzającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww ustawy.

15.	Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), tj. Wykonawcę który należy do którejkolwiek z poniższych kategorii podmiotów:

a)	obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)	osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;

c)	osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych , w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

16.	Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

17.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

17.1	.…………………..….

17.2	.……………………..

Miejscowość, data ……………………….	……………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SWZ

(Projekt Umowy)

UMOWA nr       /2026

zawarta w dniu …………….2026r. (dotyczy przetargu Z/ZZP.2378.7.26) pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie,
ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020148 adres: Krakowska 16, 35-111 Rzeszów, NIP: 813 28 92 063 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Gutkowskiego - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie

a

…………………………………………………………….. wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem ………………., NIP:………………….., zwanym w treści umowy Dostawcą reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.
poz. 1320 z późn.zm.)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Zamówienie realizowane jest w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie
Nr KPOD.07.02-IP.10-0415/25/KPO/829/2026/322, zawartej w dniu 07 kwietnia 2026r. pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie,

Realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie".

2.	Przedmiotem Umowy jest dostawa kompletnego, fabrycznie nowego i gotowego do eksploatacji ……………, zwanego w dalszej części umowy „urządzeniem/sprzętem”, spełniającego warunki techniczne określone w SWZ i Ofercie Dostawcy, stanowiącymi integralną część umowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie korzystania z obsługi ………….

3.	Dostawca oświadcza, iż zrealizuje Przedmiot Umowy z należytą starannością, według najwyższych profesjonalnych standardów, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

4.	Dostawca oświadcza, że spełnia wszelkie określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz że jego doświadczenie i kompetencje umożliwiają należyte wykonanie Umowy.

5.	W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia …………… wraz z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 6, zgodnego z Umową, fabrycznie nowego i nieużywanego oraz wolnego od wad fizycznych i prawnych, wszystko w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

6.	Dostarczony Przedmiot Umowy będzie posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa etc. Wszystkie dokumenty załączone do ………… powinny być sporządzone w języku polskim bądź przekazane Zamawiającemu wraz z prawidłowym tłumaczeniem na język polski.

7.	Dostawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz dysponuje osobami i środkami finansowymi pozwalającymi na prawidłową i terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy.

8.	Dostawca oświadcza, że w całym okresie obowiązywania Umowy realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody (DNSH)”*,
*Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia.

§ 2

OŚWIADCZENIA DOSTAWCY

- Dostawca oświadcza, że Przedmiot Umowy stanowi jego własność i nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, ani też nie toczą się żadne postępowania sądowe jak i administracyjne, których przedmiotem byłyby ……………………, jak i nie istnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań.

- Dostawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych 
i prawnych.

- Dostawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełnia wszystkie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej wymagania dotyczące tego rodzaju towarów.

- Dostawca zapewnia, że dostarczy Przedmiot Umowy fabrycznie nowy, w stanie kompletnym, 
o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, a także wolny od wad materiałowych 
i prawnych. Gwarantuje także, że dostarczony Przedmiot Umowy dopuszczony jest do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i posiada, o ile są wymagane prawem, stosowne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności etc.

§ 3

TERMIN DOSTAWY

- Dostawa ………………. nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Przekazanie Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Dostawa …………………….. z wymaganą dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 6 zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez z przedstawicieli z obu Stron (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy).

- Podczas odbioru, Dostawca dokona próbnego uruchomienia …………….„urządzenia/sprzętu” oraz demonstracji ich działania. W dniu odbioru ……………„urządzenia/sprzętu” musi być w pełni sprawny i gotowy do natychmiastowego użycia przez Zamawiającego w pełnym zakresie, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

- W przypadku, gdy podczas odbioru ……………„urządzenia/sprzętu”, zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo odmówić ich odbioru i wyznaczyć Dostawcy termin do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jednak nie może on być dłuższy niż do dnia 30.06.2026r.

- Do dnia protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty ……………„urządzenia/sprzętu”, spoczywa na Dostawcy.

- Przeprowadzenie przez Dostawcę szkolenia dla personelu Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Dostawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie w wysokości netto ……………… zł, co stanowi wartość brutto ……………….. zł (słownie: ………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności cenę sprzedaży……………„urządzenia/sprzętu”, koszty transportu, dostawy, ubezpieczenia, wniesienia, instalacji (jeżeli dotyczy) koszty usunięcia wszelkich odpadów (opakowania, taśmy, itp.), zanieczyszczeń i innych zbędnych Zamawiającemu rzeczy pozostałych po wykonaniu czynności zdawczo-odbiorczych, a także koszty przeszkolenia personelu Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

- Dostawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT po dostawie, uruchomieniu, konfiguracji ……………„urządzenia/sprzętu”, przez Dostawcę oraz dokonaniu odbioru ……………„urządzenia/sprzętu”, przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, a także po przeprowadzenia przez Dostawcę szkolenia dla personelu Zamawiającego.

- Płatność zostanie dokonana w PLN przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści faktury VAT.

- Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Od dnia objęcia obowiązkiem wystawiania i przekazywania faktur dokumentujących wykonanie przedmiotu umowy, w formie elektronicznej – zgodnie z wymogami Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF) Strony ustalają ten sposób rozliczenia i przesyłania faktur – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Załączniki do faktur będą przekazywane na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@szpitalmswia.rzeszow.pl

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Dostawcy.

§ 6

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Dostawca udziela Zamawianemu gwarancji na dostarczone ……………„urządzenie/sprzęt”, na okres ……… miesięcy.

- Dostawca zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji napraw gwarancyjnych w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od czasu zgłoszenia. Termin jest przeliczany w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Dostawca zobowiązuje się do wykonywania napraw gwarancyjnych ……………„urządzenia/sprzętu”, opisanego w §1 Umowy, w jak najkrótszym terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (w przypadku, gdy nie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy maksymalny termin wykonania naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady lub usterki.

- W przypadku zaistnienia poważnych wad lub awarii, których naprawa nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego, naprawa zostanie wykonana w autoryzowanym serwisie w: ………. . W takim wypadku, koszt dostarczenia……………„urządzenia/sprzętu”, do miejsca naprawy pokryje Dostawca.

- Jeżeli Dostawca lub wskazany przez niego podmiot nie wykona naprawy gwarancyjnej w maksymalnym wyznaczonym w ust. 3 niniejszego paragrafu terminie, Dostawca zobowiązany jest do podstawienia bezpłatnie do dyspozycji Zamawiającego, do czasu wykonania naprawy sprawny ……………„urządzenia/sprzętu”, zastępczy, spełniający wymagania opisane w załączniku nr 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z ofertą Dostawcy.

- Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 5 powyżej Dostawca nie podstawi ……………„urządzenia/sprzętu”, zastępczego spełniającego opisane powyżej wymagania, Zamawiający może wynająć, do czasu wykonania naprawy, ……………„urządzenia/sprzętu”, spełniający takie wymagania, obciążając kosztami Dostawcę.

- W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu objętego gwarancją Dostawca zobowiązany jest wymienić ten element na nowy.

- Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju z powodu awarii od zgłoszenia wady lub usterki do chwili jej usunięcia, co stwierdza protokół odbiorczy podpisany przez obie Strony Umowy lub wpisem do dokumentacji sprzętu. Okres przestoju z powodu wady lub usterki Dostawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym usunięcie wady lub usterki.

- Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania Protokołu zdawczo- odbiorczego, o którym mowa w §4 Umowy.

- Zakres niniejszej gwarancji obejmuje wszelkie wady fizyczne ……………„urządzenia/sprzętu”, które powstaną lub zostaną ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji. Gwarancją nie są objęte wady, które zostały spowodowane niewłaściwym, sprzecznym z instrukcją obsługi używaniem……………„urządzenia/sprzętu”, przez Zamawiającego.

- W celu usunięcia wady Dostawca może według własnego wyboru:

a) dostarczyć Zamawiającemu w zamian za rzecz wadliwą przedmiot wolny od wad lub

b) naprawić wadliwą rzecz w siedzibie Zamawiającego lub Dostawcy,

- Wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą Przedmiotu Umowy, w szczególności związane z dostawą Przedmiotu Umowy lub jego części do siedziby Dostawcy i do siedziby Zamawiającego obciążają Dostawcę.

- Dostawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji do dokonywania bezpłatnych przeglądów okresowych ……………„urządzenia/sprzętu”, potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie jest wyłączona ani w żaden sposób ograniczona. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 7

KARY UMOWNE

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z winy Dostawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej dostawy, określonej w §5 ust. 1 Umowy,

  - za przekroczenie terminu ustalonej dostawy o więcej niż 24 godzin w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy, określonej w §5 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki,

  - za niewypełnienie zobowiązań jakościowych ustalonych w §1 ust. 5 niniejszej Umowy w wysokości 0,5% wartości dostawy, określonej w §5 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad.

  - w przypadku zawinionego niewykonania przez Dostawcę zaleconych przez producenta urządzeń przeglądów lub niewykonania w naprawy gwarancyjnej ……..”urządzenia/sprzętu” w maksymalnym terminie określonym w §6 ust. 4 Umowy i jednoczesnym niespełnieniu postanowienia opisanego w §6 ust. 6 Umowy w wysokości 50,00 złotych, za każdą godzinę zwłoki od czasu podanego w §6 ust. 3 Umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w Umowie kary umowne.

- Wysokość naliczonych kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może łącznie przekroczyć 20% wartości umowy netto, rozumianej jako suma iloczynów ilości zamówionego towaru i ich cen netto.

- Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

- Dostawca przekroczył termin dostawy Przedmiotu Umowy powyżej 14 dni kalendarzowych,

- Dostawca dwukrotnie dostarczył Przedmiot Umowy z naruszeniem postanowień §1 ust. 4 i 5 Umowy,

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, w tym należności z niniejszej Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym nastąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od Umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

ZMIANA UMOWY

    - Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, w przypadku:

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy,

- zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć u wynikającej z niej zmiany wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy,

- zmiany numeru katalogowego produktu.

- zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz w zakresie wskazanym we wzorze umowy.

- zmiany wynikającej z oczywistej omyłki pisarskiej.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

- Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Dostawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY				DOSTAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

sporządzony w dniu …………………

na podstawie umowy nr ………………… zawartej w dniu …………………………….

dotyczącej postępowania: pn. „Dostawa urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego” (znak sprawy: Z/ZZP.2378.7.26)

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

DOSTAWCA:

………………………………………………………………………………………

PRZEDMIOT ODBIORU:

- ……………………………………………………………….……………..

(wpisać przedmiot, nazwa handlowa, ilość)

- Niniejszym kwituję odbiór w/w towaru (sprzętu) w asortymencie i ilościach zgodnych ze stanem faktycznym. Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy.

- Dostawca udziela gwarancji od dnia …………………………… na okres ………… miesięcy.

UWAGI:

………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano.

| ZAMAWIAJĄCY (SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie) | DOSTAWCA (……………………………) |
| --- | --- |
| …………………………………………………….. (podpis) | …………………………………………………. (podpis) |

Załącznik nr 4a do SWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

w Rzeszowie,

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie"

– Z/ZZP.2378.7.26, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym: rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, rozporządzeniem Rady (UE) 2025/395 z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/395, 24.2.2025), dalej:

rozporządzenie 2025/395 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025,), dalej rozporządzenie Rady 2025/20331, tj. że wykonawca nie jest:

        - obywatelem rosyjskich, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem w z siedzibą w Rosji;

        - osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt.1;

        - osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu, oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

      - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 t.j.).2

1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, rozporządzeniem 2025/395, rozporządzeniem 2025/2033 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)- e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

………………………………………………………………………...…………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w następującym zakresie:…………………………………………………………….. (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, rozporządzeniem 2025/395, rozporządzeniem 2025/2033.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, rozporządzeniem 2025/395, rozporządzeniem 2025/2033.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 4b do SWZ

(jeżeli dotyczy)

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

w Rzeszowie,

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

(pełna nazwa/firma, adres)

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie"

– Z/ZZP.2378.7.26, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

      - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym: rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, rozporządzeniem Rady (UE) 2025/395 z dnia 24 lutego 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/395, 24.2.2025), dalej: rozporządzenie 2025/395 oraz rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025,), dalej rozporządzenie Rady 2025/20331, tj. że wykonawca nie jest:

- obywatelem rosyjskich, osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobą prawną, podmiotem lub organem w z siedzibą w Rosji;

- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt.1;

- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu, oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

      - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 514 t.j.).2

1 Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, rozporządzeniem 2025/395, rozporządzeniem 2025/2033 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)- e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3)	wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 5 do SWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

w Rzeszowie,

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

##### o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie"

– Z/ZZP.2378.7.26, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie oświadczam, co następuje:

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania , o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)

##### są nadal aktualne

………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 6 do SWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

w Rzeszowie,

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

Dostawa urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych”  w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie"– Z/ZZP.2378.7.26 w związku z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn.zm) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że:

  - nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe*

  - należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

  - nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*.

##### * niepotrzebne skreślić

##### Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie powinno być złożone przez każdy podmiot.

Ad. pkt 2. Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

Ad. pkt 3. Oświadczenie wskazane w pkt 3. może złożyć Wykonawca, według swego wyboru, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z ofertą,

………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 7 do SWZ

(jeżeli dotyczy)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

(Konsorcjum oraz Spółki Cywilne):

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

### składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: pzp)

#### DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

##### Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa urządzeń i wyrobów medycznych oraz wyposażenia socjalno-bytowego

##### w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”, Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” w ramach projektu „Poprawa dostępu oraz jakości opieki kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie"

##### – Z/ZZP.2378.7.26, oświadczam, że:

  - Wykonawca…………………………………………………………………………………….......

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………….......

  - Wykonawca…………………………………………………………………………………….......

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………….......

  - Wykonawca…………………………………………………………………………………….......

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

Oświadczamy, że oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia posiada aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1620). Na każde żądanie Zamawiającego jesteśmy w stanie przedstawić stosowne dokumenty.

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH

DLA ZADANIA NR 1

Nazwa oferenta

| Zestaw do diagnostyki omdleń z ciągłym, nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia tętniczego i możliwością testów autonomicznego układu nerwowego – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
| I | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Rok produkcji 2026 lub 2025, urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane | TAK, Podać |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia na tętnicy palca, metodą stale korygowanego docisku do naczynia (tzw. volume clamp) i polega na ciągłej regulacji ciśnienia w mankiecie na podstawie pletyzmograficznego sygnału optycznego. | TAK |  |
|  | Technologia ciągłego odprężenia mankietu pomiarowego gwarantująca możliwość długotrwałego monitorowania pacjenta bez całkowitej lub częściowej okluzji naczynia – technika tzw. Volume clamp. | TAK |  |
|  | Prezentacja w każdym cyklu wartości ciśnienia tętniczego krwi na poziomie tętnicy ramiennej, na podstawie pomiaru obwodowego oraz algorytmu transformacji i rekonstrukcji matematycznej kształtu fali ciśnienia, bez konieczności wartości kalibracji pomiarem oscylometrycznym. | TAK |  |
|  | Mechanizm automatycznej korekcji ciśnienia pracy w mankiecie pomiarowym do średniego ciśnienia tętniczego poprzez cykliczną ocenę średniego ciśnienia tętniczego, do którego dobierany jest bieżący punkt pracy układu, z możliwością okresowego zablokowania automatycznej kalibracji (zachowania ciągłości pomiaru) | TAK |  |
|  | Moduł kalibracji hydrostatycznej różnicy położenia mankietu pomiarowego w stosunku do poziomu serca (aorty wstępującej) | TAK |  |
|  | Ciągła prezentacja parametrów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego tętniczego oraz wartości pulsu i czas sprzężenia | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 0-300 mmHg | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia +/-3 mmHg | TAK |  |
|  | Mankiet pomiarowy ciśnienia z wbudowanym elementem elektrooptycznym, na palec, wielokrotnego użycia. | TAK |  |
|  | Mankiety pomiarowe na palec dostępne w min. 3 rozmiarach | TAK |  |
|  | Kalibracja pomiarem oscylometrycznym z mankietu ramiennego zapewniająca zgodność z wymaganiami AAMI/ANSI/ISO 81060-2:2013 i EN1060-4:2004 | TAK |  |
|  | Pomiar oscylometryczny możliwy do wykonania na żądanie z oznaczeniem wyniku parametrów SBP i DBP na rejestrowanej krzywej ciśnienia. | TAK |  |
|  | Pomiar oscylometryczny w zakresach co najmniej dla SBP od 40 do 260 mmHg, dla DBP od 20 do 200 mmHg | TAK |  |
|  | Prezentacja różnicy (parametr delta) pomiędzy wartością rekonstruowaną i zmierzoną na krzywej fali ciśnienia dla trybu kalibracji pomiarem oscylometrycznym (z mankietu naramiennego) | TAK |  |
|  | Kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 15 cali | TAK |  |
|  | Konfigurowany ekran pomiarowy w zakresie wyświetlanych parametrów numerycznych oraz krzywych bieżących i trendów | Tak |  |
|  | Funkcja wstawiania markerów we wskazanym momencie rejestracji z etykietą, z możliwością zdefiniowania stałych etykiet opisowych | TAK |  |
|  | Funkcja eksportu danych badania do pliku tekstowego typu csv | TAK |  |
|  | Monitorowanie sygnału EKG oraz elektrycznego rytmu pracy serca (HR) równoczesne do monitorowania fali ciśnienia, w zakresie co najmniej od 30 do 240 bpm | TAK |  |
|  | Monitorowanie częstości oddychania metodą pomiaru impedancji przez moduł EKG w zakresie co najmniej od 5 do 90 oddechów na min | TAK |  |
|  | Monitorowanie odprowadzeń kończynowych EKG i min. jednego odprowadzenia przedsercowego | TAK |  |
|  | Zakres sygnału EKG min. od – 5 mV do + 5 mV | TAK |  |
|  | Próbkowanie sygnału EKG min. 300 Hz | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia modułu EKG min. od 0,7 do 40 Hz | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa wzmacniaczy EKG min. 10 MOhm | TAK |  |
|  | Współczynnik tłumienia CMRR min. 90 dB | TAK |  |
|  | Wymienny przewód pacjenta EKG, zabezpieczenie przez wyładowaniem defibrylacji zew. | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania badań oceniających pracę układu autonomicznego zapewniająca standaryzacją procedury badania, co najmniej próba Valsalvy, test ortostatyczny, test biernej pionizacji (pochyleniowy), test głębokiego oddychania, masaż zatok szyjnych, test reakcji na zimno | TAK |  |
|  | Moduł rejestracji obrazu (wideo) podczas co najmniej testu biernej pionizacji zsynchronizowany z pomiarem fali ciśnienia i EKG | Podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Moduł przekazywania informacji wizualnych dla pacjenta i operatora wspomagające prawidłowe wykonywanie badania | TAK |  |
|  | Tryb przygotowania do pomiarów zawierający automatyczną procedurę kalibracji pomiarem oscylometrycznym | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i informacja o bieżącym ciśnieniu oddechowym wykonywanym przez pacjenta w próbie Valsalvy wraz z informacją o pozostałym czasie manewru | Podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pomiar ciśnienia oddechowego bezpośrednio przez aparat z wykorzystaniem jednorazowego ustnika pacjenta oraz filtra bakteryjno - wirusowego | Podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Konfiguracja właściwości próby Valsalvy co najmniej w zakresie czasu wydechu i wartości docelowej ciśnienia oddechowego | Podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Próba ortostatycznej (pionizacji aktywnej) z możliwością dodatkowego pomiaru oscylometrycznego mankietem na ramieniu z konfiguracja właściwości próby Valsalvy co najmniej w zakresie czasu wydechu i wartości docelowej ciśnienia oddechowego | TAK |  |
|  | Prezentacja wizualna dla pacjenta wzorca oddechowego w badaniu głębokiego oddychania, w postaci krzywej wdechu i wydechu, z możliwością ustawienia co najmniej momentu pomiaru | TAK |  |
|  | Próba pochyleniowa (pionizacji biernej) z konfiguracją czasu dla co najmniej 3 etapów badania | TAK |  |
|  | Badanie z wykonywaniem masaży zatok szyjnych z prezentacją etapu masażu dla operatora i konfiguracją co najmniej strony i czasu wykonania masażu oraz czasu przerwy | TAK |  |
|  | Wbudowane formaty raportów z wykonanych procedur badań układu autonomicznego zawierające standardowe elementy oceny w tym co najmniej HRmax/HRmin i PRT dla Valsalvy, SBP, DBP, MAP, RR30/RR15, HRmax-HRmin dla próby ortostatycznej, RRmax-RRmin oraz E/I dla RR i HR dla próby głębokiego oddychania. | TAK |  |
|  | Funkcja przeglądania przebiegu pomiaru na komputerze PC wraz z zarejestrowanym synchronicznie obrazem wideo w celu ustalenia momentu omdlenia w badaniu biernej pionizacji (próbie pochyleniowej) | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Przewód pacjenta z odprowadzeniami elektrodowymi do rejestracji 3-kanałowej | TAK |  |
|  | Filtry pacjenta i ustniki do pomiaru ciśnienia w manewrze Valsalvy na co najmniej 50 badań | TAK |  |
|  | Wózek na kółkach do ustawienia aparatu | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Ilość przeglądów zalecanych przez producenta sprzętu w okresie gwarancji. Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym | TAK, Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok | TAK |  |
|  | Certyfikat CE / Deklaracja zgodności na aparat i głowice | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji – min. 1 raz do roku | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego urządzenia | TAK, załączyć |  |
|  | Bezpłatne uruchomienie, szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi jak również w zakresie efektywności energetycznej oferowanego zestawu | TAK |  |
|  | Instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data								(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH

DLA ZADANIA NR 2

Nazwa oferenta

| Analizator parametrów krytycznych wraz z integracją z systemem AMMS – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
| I | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych fabrycznie nowy z min. 2025r. dokonujący w jednej próbce pomiaru: pH, p02, pCO2,Na, K, Ca, ctHb,Lac., Glu., ctBil. (elektrolity, gazometria, oksymetria, metabolity) Wyklucza się analizator demo. | TAK, Podać | Produkcja aparatu z 2026 r. – 2 pkt Produkcja aparatu z 2025 r. – 0 pkt |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Analizator parametrów krytycznych przeznaczony do badań w punkcie opieki nad pacjentem, do dostarczania ważnych informacji o stanie zdrowia w wymagających warunkach klinicznych | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia panelu pomiarowego o mocznik i kreatyninę. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki. | TAK |  |
|  | Maksymalnie 2 materiały zużywalne: osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli – materiał kontrolny inny niż kalibracyjny. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w analizatorze, bez utraty pozostałych w kasetach testów | TAK |  |
|  | Czas uzyskania wiarygodnych wyników w ciągu minuty z próbek o małej objętości | TAK |  |
|  | Objętość próbki do 50 mikrolitrów z kapilary | TAK |  |
|  | Analizator z wbudowanym mieszadłem próbek gazometrycznych. | TAK |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek (tzw. automatyczny port próbek) z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów oraz wideoprzewodnik dla użytkownika | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria | Podać TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Łączność poprzez WiFi | Podać TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Integracja dostarczonego urządzenia z systemem HIS używanym przez Zamawiającego – AMMS firmy ASSECO Poland S.A. Integracja powinna obejmować co najmniej rozbudowę funkcjonalności systemu HIS o komponenty niezbędne do integracji – dostawę licencji na interfejs integracyjny z systemem dostarczonego analizatora; wdrożenie (zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie) całości dostarczonych komponentów interfejsu integracyjnego; zapewnienie nadzoru autorskiego producenta dla całości dostarczonych komponentów interfejsu integracyjnego co najmniej przez okres gwarancji dostarczonego urządzenia; przeprowadzenie testów obejmujących proces dwukierunkowej komunikacji systemu HIS z systemem dostarczonego analizatora. | TAK |  |
|  | W zestawie uwzględniony co najmniej jeden startowy zestaw kaset | TAK |  |
|  | Sprzęt kompatybilny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | TAK |  |
|  | Analizator parametrów krytycznych przeznaczony do badań w punkcie opieki nad pacjentem, do dostarczania ważnych informacji o stanie zdrowia w wymagających warunkach klinicznych | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Certyfikat CE / Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji – min. 1 raz do roku | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
|  | Informacje o usterce / awarii należy zgłaszać na mail / telefon | Podać dane |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego urządzenia | TAK, załączyć |  |
|  | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi jak również w zakresie efektywności energetycznej analizatora | TAK |  |
|  | Instrukcja do urządzenia w formie elektronicznej w języku polskim (wraz z dostawą analizatora) | TAK |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH

DLA ZADANIA NR 3

Nazwa oferenta

| System do kompresji klatki piersiowej – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
| I | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Rok produkcji 2026 lub 2025, fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy i nie używany | TAK, Podać |  |
|  | Typ urządzenia | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK |  |
|  | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. | TAK |  |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 - 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej min. 44 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 10kg | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email | TAK |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | Podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | Podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | Podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max. 120 min | TAK |  |
| Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |
|  | Torba lub plecak przenośny | TAK |  |
|  | Deska pod plecy pacjenta | TAK |  |
|  | Podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta | TAK |  |
|  | Pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia | TAK |  |
|  | Jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentami przy masażu (min. 2 szt.) | TAK |  |
|  | Akumulator | TAK |  |
|  | 2 elementy do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok) | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania dedykowanej deski pod plecy pacjenta przeziernej dla promieniowania RTG | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Certyfikat CE / Deklaracja zgodności na aparat i głowice | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru | TAK, podać |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji – min. 1 raz do roku | TAK, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |
|  | Gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego systemu | TAK, załączyć |  |
|  | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi jak również w zakresie efektywności energetycznej oferowanego systemu | TAK |  |
|  | Instrukcja do urządzenia w formie elektronicznej w języku polskim (wraz z dostawą systemu) | TAK |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH DLA ZADANIA NR 4

Nazwa oferenta

| Defibrylator wraz z czujnikiem do saturacji oraz z akcesoriami do defibrylatora – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne |  | Odpowiedź oferowana / Opis |
| I |  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji 2026 lub 2025, urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane | TAK, Podać |  |  |
|  |  | Typ urządzenia | Podać |  |  |
|  |  | Producent | Podać |  |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie |  |  |  |
|  |  | Skumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |  |
|  |  | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK |  |  |
|  |  | Ilość defibrylacji z maksymalną energią przy pracy z baterii 400 lub więcej | Podać 400 defibrylacji – 0 pkt Powyżej 400 defibrylacji – 10 pkt |  |  |
|  |  | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |  |
|  |  | Funkcje / cechy |  |  |  |
|  |  | Urządzenie przenośne | TAK |  |  |
|  |  | Ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK |  |  |
|  |  | Monitorowanie funkcji życiowych: EKG |  |  |  |
|  |  | Ilość kanałów EKG: min. 12 | TAK |  |  |
|  |  | Interpretacja i analiza przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |  |
|  |  | Monitorowanie funkcji życiowych: SpO2 Pomiar saturacji krwi tętniczej |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru min. 50 -100% | TAK |  |  |
|  |  | Czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | TAK |  |  |
|  |  | Monitorowanie funkcji życiowych: NIBP Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | TAK |  |  |
|  |  | Tryb ręczny i automatyczny | TAK |  |  |
|  |  | Metoda pomiaru : oscylometryczna | TAK |  |  |
|  |  | Monitorowanie funkcji życiowych: EtCO2 Pomiar stężenia CO2 w powietrzu wydychanym |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru EtCO2 min. 0 - 99 mm Hg | TAK |  |  |
|  |  | Zakres częstości oddechów min. 0 - 80 odd./min. | TAK |  |  |
|  |  | Defibrylacja |  |  |  |
|  |  | Łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |  |
|  |  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. | TAK |  |  |
|  |  | Defibrylacja ręczna | TAK |  |  |
|  |  | Defibrylacja półautomatyczna AED | TAK |  |  |
|  |  | Zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | TAK |  |  |
|  |  | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 24 | TAK |  |  |
|  |  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
|  |  | Kardiowersja | TAK |  |  |
|  |  | Stymulacja przezskórna serca |  |  |  |
|  |  | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  |  |
|  |  | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. | TAK |  |  |
|  |  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA | Podać zakres 10 -180 mA – 0 pkt zakres powyżej 10 -180 mA – 10 pkt |  |  |
|  |  | Ekran |  |  |  |
|  |  | Przekątna ekranu min. 8 cala | TAK |  |  |
|  |  | Kolorowy LCD TFT | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu | Podać defibrylator posiada funkcję – 10 pkt defibrylator nie posiada funkcji – 0 pkt |  |  |
|  |  | Reanimacja krążeniowo – oddechowa |  |  |  |
|  |  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK |  |  |
|  |  | Alarmy |  |  |  |
|  |  | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK |  |  |
|  |  | Drukarka |  |  |  |
|  |  | Drukarka wbudowana będąca elementem oferowanego zastawu | TAK |  |  |
|  |  | Szerokość papieru min. 100 mm | TAK |  |  |
|  |  | ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK, Podać |  |  |
|  |  | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (12,5 i 25 mm/sek) | TAK |  |  |
|  |  | Inne |  |  |  |
|  |  | Archiwizacja przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o transmitowanie badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce. Ze względu na bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych nie dopuszcza się transmisji badań na wskazany adres e-mail | TAK |  |  |
|  |  | Codzienny auto- test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika i bez konieczności włączania urządzenia | TAK |  |  |
|  |  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK |  |  |
|  |  | Impregnowana torba/plecak do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
|  |  | Ilość przeglądów zalecanych przez producenta sprzętu w okresie gwarancji. Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym | TAK, Podać |  |  |
|  |  | Certyfikat CE / Deklaracja zgodności | TAK |  |  |
|  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
|  |  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |  |
|  |  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji – min. 1 raz do roku | TAK, podać |  |  |
|  |  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |  |
|  |  | Gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |  |
|  |  | Materiały informacyjne na temat oferowanego urządzenia | TAK, załączyć |  |  |
|  |  | Bezpłatne uruchomienie, szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi jak również w zakresie efektywności energetycznej oferowanego defibtylatora | TAK |  |  |
|  |  | Instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim (wraz z dostawą defibrylatora) | TAK |  |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH DLA ZADANIA NR 5

Nazwa oferenta

| Lodówka na leki - 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
| I | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Lodówka na leki | TAK |  |
|  | Wymiary (WxSxG) [cm] 82 x 48 x 50 +/- 10 cm | TAK |  |
|  | Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: min. 50 | TAK, Podać |  |
|  | Pojemność [l]: min. 75 chłodziarka | TAK, Podać |  |
|  | Położenie zamrażarki: Na górze | TAK |  |
|  | Pojemność komory mrożącej [l]: min.10 | TAK, Podać |  |
|  | Poziom hałasu [dB]:max 43 | TAK, Podać |  |
|  | Funkcje: Zmiana kierunku otwierania drzwi | TAK |  |
|  | Kolor biały lub inox | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Lodówka - 1 szt. |  |  |  |
| L.p. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
| II | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Lodówka | TAK |  |
|  | Wymiary (WxSxG) [cm]: 185 x 59 x 60 +/- 10 cm | TAK |  |
|  | Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: min. 75 | TAK, Podać |  |
|  | Pojemność [l]: min. 370 chłodziarka | TAK, Podać |  |
|  | Funkcje: komora zero, sterowanie smartfonem, szybkie chłodzenie, zmiana kierunku otwierania drzwi, ekologiczna, wymuszona cyrkulacja powietrza | TAK |  |
|  | Sterowanie: elektroniczne | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo użytkowania: alarm wzrostu temperatury | TAK |  |
|  | Rodzaj półek: szklane | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Telefon stacjonarny - 5 szt. |  |  |  |
| III | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Współpraca z linią telefoniczną: analogowa | Tak |  |
|  | Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP) | Tak |  |
|  | Wyświetlacz | Tak |  |
|  | Wbudowana książka telefoniczna | TAK |  |
|  | Liczba słuchawek w komplecie: 1 | TAK |  |
|  | Kolor obudowy: czarno-szary | TAK |  |
|  | Czas czuwania [h]: min. 160 | TAK, Podać |  |
|  | Czas rozmowy [h]: min. 14 | TAK, Podać |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Worek Ambu- 3 szt. |  |  |  |
| IV | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Worek samorozprężalny (tzw. resuscytator lub worek AMBU) do sztucznej wentylacji. | TAK |  |
|  | Stosowany w ratownictwie oraz w szpitalach | TAK |  |
|  | Wersja dla dorosłych | TAK |  |
|  | Wykonany z wytrzymałego silikonu - można go sterylizować w autoklawie, w wysokich temperaturach (nie zawiera lateksu) | TAK |  |
|  | Zastawka uniemożliwiająca cofanie się powietrza do wnętrza worka | TAK |  |
|  | Zawór ciśnieniowy min. 40 cm słupa wody | TAK, Podać |  |
|  | Maska twarzowa nr 5 dla dorosłych, obracana o 360 stopni | TAK |  |
|  | Dołączony rezerwuar tlenowy zwiększający stężenie tlenu prawie do 100% | TAK, Podać |  |
|  | Dołączony dren doprowadzający tlen, wykonany w technice uniemożliwiającej odcięcie dopływu tlenu, nawet przy jego zgięciu o 180 stopni | TAK |  |
|  | Przeźroczysty | TAK |  |
|  | Rozkładany na części, które są łatwe w dezynfekcji i sterylizacji oraz wymienne na nowe | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Stojak na kroplówki - 20 szt. |  |  |  |
| V | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Stojak do kroplówki posiadający solidną konstrukcję i umożliwiający jego łatwe przemieszczanie dzięki podstawie z 5 kółkami obrotowymi. | TAK |  |
|  | Możliwość użytkowania 4 haków w zależności od potrzeb. | TAK |  |
|  | Prosta regulacja wysokości | TAK |  |
|  | Stojak w kolorze chrom | TAK |  |
|  | Solidna konstrukcja z aluminiowych rurek oraz tworzywa sztucznego (podstaw) | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość w zakresie od 104 (+/-20 cm) do 211 (+/- 20 cm) | TAK |  |
|  | Stabilna podstawa (śr. min. 55 cm) z 5 kółkami obrotowymi. | TAK |  |
|  | Kółka posiadające hamulce | TAK |  |
|  | 4 zaczepy na płyny - maks. obciążenie jednego zaczepu: 2,5 kg | TAK |  |
|  | Waga 2,56 kg (+/-0,5 kg) | TAK |  |
|  | Produkt medyczny atestowany | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Stojak na kroplówki kwasoodporny - 1 szt. |  |  |  |
| VI | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Stojak do płynów infuzyjnych z blachy kwasoodpornej OH18N9 | TAK |  |
|  | Mobilny stojak na kroplówki o regulowanej wysokości w zakresie od 1360- 2340 mm (+/-50 mm) | TAK |  |
|  | Podstawa pięcioramienna. | TAK |  |
|  | Część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: szerokość x głębokość całkowita: 57,5 x 57,5 cm (+/-2 cm) | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Rolki do przesuwania pacjentów - 2 szt. |  |  |  |
| VII | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rolki do przesuwania pacjentów | TAK |  |
|  | Wymiary: 720 x 485 mm (+/-80 mm) | TAK |  |
|  | Rolki przeznaczone są do transportu pacjenta z łóżka na łóżko, przenoszenie pacjenta łóżko, ze stołu operacyjnego na łóżko itp. w pozycji leżącej, co znacznie obniża wysiłek fizyczny osoby transportującej pacjenta, a także poprawia komfort zarówno pacjenta jak i pomocnika | TAK |  |
|  | Udźwig min. 160 kg | TAK, Podać |  |
|  | Rolki (mata) wykonane z wysokiej jakości duraluminiowej ramy, wyścielone materiałem imitującym skórę. | TAK |  |
|  | Elementy dekoracyjne stolika lakierowane na kolor wg palety RAL (21 kolorów do wyboru) | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE STOLIKA: 1x uchwyt do prowadzenia malowany proszkowo na kolor wg palety RAL (21 kolorów do wyboru), mocowany do stelaża na krótszym boku stolika | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Cieplarka - 1 szt. |  |  |  |
| VIII | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Inkubator z naturalnym obiegiem powietrza | TAK |  |
|  | Wymiary: (S)530 x (G)400 x (W)370 mm (+/-10%) | TAK |  |
|  | Blat oraz półka z tworzywa ABS w kolorze białym, z przegłębieniem o wysokości 6 mm (+/- 2 mm) | TAK |  |
|  | Pojemność min. 16L | TAK, Podać |  |
|  | Zakres temp. roboczych od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 70°C | TAK |  |
|  | Naturalny ruch powietrza (konwekcja) | TAK |  |
|  | Wnętrze ze stali szlachetnej | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu 2 półki | TAK |  |
|  | Waga maks.25 kg | TAK, Podać |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Rękojeść do laryngoskopu - 3 szt. |  |  |  |
| IX | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rękojeść do laryngoskopu z ledowym oświetleniem, pasuje do dłoni dorosłego | TAK |  |
|  | Uchwyt przeznaczony do użytkowania w klinikach, szpitalach i sztabach kryzysowych. | TAK |  |
|  | Żarówka z systemem wyjmowania żarówki in-out | TAK |  |
|  | Rękojeść ma mieć możliwość sterylizowana w autoklawie po wyciągnięciu żarówki | TAK |  |
|  | Do intubacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Urządzenie w zielonym standardzie ISO 7376/3 i AISI 303 | TAK |  |
|  | Żarówka 2.5V | TAK |  |
|  | Bateria 2 x AA z adapterem | TAK |  |
|  | Włącznik i wyłącznik automatyczne | TAK |  |
|  | Średnica uchwytu min. 29 mm | TAK |  |
|  | Obsługująca jednorazowe i wielorazowe łyżki | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Taboret medyczny - 35 szt. |  |  |  |
| X | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025 r. | TAK, Podać |  |
|  | Taboret tapicerowany z możliwością wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości podnośnikiem gazowym | TAK |  |
|  | Stalowa chromowana pięcioramienna podstawa | TAK |  |
|  | Uniwersalne kółka na różne powierzchnie | TAK |  |
|  | Nośność (kg) min 120 | TAK, Podać |  |
|  | Materiał siedziska eko- skóra lub skaj | TAK |  |
|  | Min. wysokość siedziska (cm) 49 (+/-10 cm) | TAK |  |
|  | Maks. wysokość siedziska (cm) 62 (+/-20 cm) | TAK |  |
|  | Średnica siedziska min. cm 33 | TAK |  |
|  | Średnica podstawy min. cm 60 | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Krzesło do sterowni - 3 szt. |  |  |  |
| XI | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Fotel biurowy z obiciem ze skóry prawdziwej na obciążonych częściach, tył i boki ekoskóra lub z tapicerowanym siedziskiem, oparciem i zagłówkiem | TAK |  |
|  | Mechanizm synchroniczny o właściwościach ergonomicznych, który dostosowuje nachylenie oparcia do nachylenia poduszki siedziska | TAK |  |
|  | Podłokietniki z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Siedzisko o szerokości min. 49 cm i głębokości min. 45 cm, oparcie o wysokości min. 75 cm | TAK, Podać |  |
|  | Aluminiowy krzyżak, nośność min. 100 kg | TAK, Podać |  |
|  | Kółka do podłóg twardych (np. paneli, płytek, betonu itp.) | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Wózek reanimacyjny - 2 szt. |  |  |  |
| XII | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 670 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 570 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad: - 2 szuflady o wysokości forntu 97 mm (+/- 5 mm) - 1 szuflada o wysokości frontu 156 mm (+/- 5 mm) - 2 szuflady o wysokości frontu 175 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 97 mm: 525x440x82 mm (+/- 5 mm) (szerokość x głębokość x wysokość) - przy wysokości frontu 156 mm: 525x440x141 mm (+/- 5 mm) (szerokość x głębokość x wysokość) - przy wysokości frontów 175 mm: 525x440x150 mm (+/- 5 mm) (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK, Podać |  |
|  | Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem | TAK, Podać |  |
|  | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na biało, z możliwością polakierowania frontów na wybrany kolor wg palety RAL - minimum 19 kolorów do wyboru | TAK, Podać |  |
|  | Blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm (+/-5mm) Możliwość łatwego demontażu blatu oraz jego wymiany - dostępność blatów min. 10lat | TAK |  |
|  | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C o wymiarach 240x25 mm [długość x wysokość] (+/- 3 mm), wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm (białe lub szare), w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 4x odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka łącznikiem z tworzywa; - 1x blat boczny wysuwany stalowy malowany proszkowo, front malowany proszkowo na wybrany kolor RAL (min. 19 kolorów do wyboru), blat o wymiarach 430x430 mm (+/- 5 mm); - 1x półka pod defibrylator o wymiarach 345x295mm (+/- 5 mm) z płynną regulacją wysokości i obrotu, - 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, wieszak ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 zakończony głowicą na 2 haczyki - 1x deska do przeprowadzania RKO z wyprofilowanego tworzywa sztucznego; - 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, z mocowaniem na szynę, uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 - możliwość dostosowania uchwytu do rozmiaru pojemnika Zamawiającego, - 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą uchylną, w obudowie drucianej; - 1x uchwyt na butlę z tlenem ze stali malowanej proszkowo, z podłożem antypoślizgowym, wyposażony w regulowane pasy zabezpieczające; - 1x uchwyt z pojemnikiem na narzędzia; uchwyt wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, przystosowany do pojemnika na narzędzia; pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, wymiar: 325x175x40 mm (+/- 5 mm) - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony na froncie wózka, nad szufladami, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK |  |
|  | Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x40 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm | TAK |  |
|  | Budowa wózka umożliwiająca zmianę akcesoriów lub rozbudowę w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Stolik oddziałowy wielofunkcyjny - 6 szt. |  |  |  |
| XIII | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Stolik do rozwożenia leków wyposażony w 2 blaty w formie 4 wyjmowanych tac wykonanych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. | TAK |  |
|  | Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, zamontowany na krótszym boku. Uchwyt wykonany z kształtownika o wymiarach min. 20x20 mm | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: - szerokość: 680 mm (+/- 20mm) - głębokość: 430 mm (+/- 20mm) - wysokość: 890 mm (+/- 20mm) | TAK |  |
|  | Tace wyposażone w przegródki na leki z tworzywa PE, po 2 na tacę. Ilość oczek w 1 przegródce 15 (60 na poziom). Wymiar jednego oczka 56x48 mm, wysokość 16 mm. | TAK |  |
|  | Powierzchnia tac szlifowana | TAK |  |
|  | Grubość tacy 0,8 mm | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Wózek pod aparaturę medyczną - 20 szt. |  |  |  |
| XIV | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Wózek aparatowy 3-półkowy z regulowanym położeniem półek: wysokość i kąt pochylenia (przód-tył 15o). | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia wózka w dodatkowe półki, z listwą zabezpieczającą przed zsuwaniem się przedmiotów | TAK |  |
|  | Wyważone części składowe zapewniają dużą stabilność | TAK |  |
|  | Antystatyczne kółka o średnicy min. 8 cm, dwa z nich wyposażone w blokadę | TAK |  |
|  | Malowane proszkowo elementy stalowe i profile aluminiowe do łatwego utrzymania w czystości i odporne na uszkodzenia | TAK |  |
|  | Jasnoszary kolor wózek | TAK |  |
|  | Wysokość półek regulowana w sposób płynny, możliwość pochylenia półek +/- 15 (z wyjątkiem dolnej – podstawy) | TAK |  |
|  | Wysokość (cm) min. 80 | TAK, Podać |  |
|  | Szerokość (cm) min. 50 | TAK, Podać |  |
|  | Głębokość (cm) min. 45 | TAK, Podać |  |
|  | Waga maks. 20 kg | TAK, Podać |  |
|  | Szerokość półki (cm) min. 40, głębokość półki (cm) min. 36 | TAK, Podać |  |
|  | Udźwig statyczny 140kg, dynamiczny 70 kg | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Wieszak teleskopowy kroplówki - 25 szt. |  |  |  |
| XV | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Wieszak teleskopowy kroplówki przyścienny, z zasłonką - długość w stanie złożonym: 700 mm (+/- 10 mm) - długość wieszaka w stanie rozłożonym: 2000 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych zakończonych głowicą z 2 haczykami | TAK |  |
|  | Wieszak mocowany do ściany na solidnej podporze wykonanej ze stali kwasoodpornej o wymiarach 70x115 mm za pomocą 4 śrub z kołkami rozporowymi | TAK |  |
|  | Konstrukcja wieszaka teleskopowego umożliwiająca składanie ramienia teleskopowego równolegle do ściany w prawą lub w lewą stronę w zakresie 180° | TAK |  |
|  | Wieszak wyposażony w 1 zasłonkę w komplecie: materiałową (poliester z powłoką wodoodporną), wymiary: 205 x 150 cm (szer.x wys.) dostępną w minimum 7 kolorach: miętowym, żółtym, niebieskim, białym, beżowym, zielonym, szarym | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Fotel do pobrań - 1 szt. |  |  |  |
| XVI | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Stanowisko do pobierania krwi | TAK |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia, zagłówka | TAK |  |
|  | Fotel do pobierania krwi dwustronny z regulacją wysokości i kąta nachylenia podłokietników | TAK |  |
|  | Bezszwowa tapicerka | TAK |  |
|  | Stopki twarde | TAK |  |
|  | Rama stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
|  | Kubełek: sklejkowy | TAK |  |
|  | Podłokietniki | TAK |  |
|  | Szerokość podstawy, mm 655 (+/- 5%) | TAK, Podać |  |
|  | Długość podstawy, mm 730 (+/- 5%) | TAK, Podać |  |
|  | Całkowita wysokość, mm 1120/1280 (regulowana) (+/- 5%) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. kg. 120 | TAK, Podać |  |
|  | Waga max. 30 kg | TAK, Podać |  |
|  | Regulacja podłokietnika – w dwóch płaszczyznach (góra-dół oraz obrót) | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Wózek na odpady medyczne - 5 szt. |  |  |  |
| XVII | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Wózek na worki o pojemności worka 100-120 litrów | TAK |  |
|  | Stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych | TAK |  |
|  | Obręcze wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; | TAK |  |
|  | Pokrywy ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszone pedałem każda oddzielnie; pokrywy otwierane mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania | TAK |  |
|  | Stabilna podstawa z kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wymiary wózka - szerokość: 900 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 495 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 850 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Wózek na brudną bieliznę - 2 szt. |  |  |  |
| XVIII | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Wózek na odpady lub brudną bieliznę pojedyńczyy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Wózek na worki o pojemności worka 60-80 litrów | TAK, Podać |  |
|  | Stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych | TAK |  |
|  | Obręcze wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK |  |
|  | Pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszone pedałem, pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania | TAK |  |
|  | Stabilna podstawa z kształtowników i prętów, na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Wymiary wózka - szerokość: 390 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 440 mm (+/- 20 mm) - wysokość: 680 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Regał na baseny / kaczki- 1 szt. |  |  |  |
| XIX | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Regał na baseny i kaczki listwowy | TAK |  |
|  | Stelaż oraz suszarki wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Ociekacz wykonany z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Konstrukcja nośna regału: - 1x komplet listew nośnych z zaczepami do suszarek, - 1xsuszarka na baseny lub miski 840x350x400mm, - 1xsuszarka na pokrywki 840x350x250mm - 2xlistwa z siedmioma haczykami na kaczki, - 4xociekacz do suszarki | TAK |  |
|  | Wymiary: - wysokość: 1800 mm (+/-10 mm) - głębokość: 350 mm (+/- 10 mm) - szerokość: 840 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Kozetka - 1 szt. |  |  |  |
| XX | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Kozetka lekarska wykonana z rury stalowej, pokrytej farbą proszkową w kolorze białym | TAK |  |
|  | Leże tapicerowane bezszwowo skajem, wypełnione gąbką | TAK |  |
|  | Uchwyt na podkład celulozowy | TAK |  |
|  | Stopka na jednej nóżce do poziomowania kozetki na nierównym podłożu | TAK |  |
|  | Wysokość min. 520 mm | TAK, Podać |  |
|  | Szerokość min. 560 mm | TAK, Podać |  |
|  | Długość min. 1800 mm | TAK, Podać |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Szafa lekarska przeszklona - 4 szt. |  |  |  |
| XXI | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Szafa medyczna, dwudzielna | TAK |  |
|  | Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm | TAK |  |
|  | Drzwi zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończone są uchwytem klamkowym | TAK |  |
|  | Malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel). | TAK |  |
|  | Część górna posiada przeszklone szkłem hartowanym skrzydło drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych, przeszklone boki oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25kg. | TAK |  |
|  | Część dolna wyposażona jest w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi | TAK |  |
|  | Szafa osadzona na regulowanych stopkach | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: wysokość 1800mm, szerokość 600mm, głębokość 420mm (+/- 10%) | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Stolik zabiegowy / instrumentalny - 2 szt. |  |  |  |
| XXII | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Stolik zabiegowy / instrumentalny z miskami, półki metalowe | TAK |  |
|  | Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
|  | 2 metalowe półki z ogranicznikami (krawędzie zagięte w górę) | TAK |  |
|  | Półki na wysokości 215 mm i 705 mm | TAK |  |
|  | Uchylne miski z tworzywa | TAK |  |
|  | 4 kółka jezdne wykonane z szarej gumy | TAK |  |
|  | Wymiary: wysokość 800 , szerokość 400, długość 600 mm (+/-10%) | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Krzesło pacjenta - 25 szt. |  |  |  |
| XXIII | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Krzesło stalowe malowane proszkowe z podłokietnikami | TAK |  |
|  | Oparcie i siedzisko tapicerowane, osłony z czarnego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Podłokietniki czarny poliuretan | TAK |  |
|  | 4-nogi malowana proszkowo | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: 470 mm (+/-10%) | TAK |  |
|  | Głębokość siedziska: 410 mm (+/-10%) | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Wózek prysznicowy - 1 szt. |  |  |  |
| XXIV | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Wózek transportowy toaletowo - prysznicowy | TAK |  |
|  | Wózek transportowy jest sprzętem pomocniczym dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. | TAK |  |
|  | Przeznaczony do korzystania wewnątrz pomieszczeń | TAK |  |
|  | Może być obsługiwany tylko przy pomocy osoby towarzyszącej | TAK |  |
|  | Wózek pełni funkcję prysznicową, transportową i toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik sanitarny pod siedziskiem i cztery obrotowe koła | TAK |  |
|  | Ma na celu ułatwienie czynności higienicznych i fizjologicznych użytkownika | TAK |  |
|  | Szczególnie zalecany dla osób mających problemy z poruszaniem się wywołane przez: paraliż, nadwagę, zwyrodnienia lub deformację kończyn, zwyrodnienia czy uszkodzenia stawów, uszkodzenie kończyn lub ich amputacje, choroby serca i naczyń, zaburzenia krążenia | TAK |  |
|  | Zestaw musi zawierać: ramę wózka, siedzisko, cztery koła 5” z hamulcem, cztery blokady montażowe kół, oparcie z podłokietnikami, dwie śruby blokujące oparcie, prawy i lewy podnóżek z płytą podnóżka, pojemnik sanitarny z pokrywką | TAK |  |
|  | Wykonany z aluminiowej, malowanej proszkowo ramy. | TAK |  |
|  | Uchylne podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie osobom o obniżonej sprawności ruchowej | TAK |  |
|  | Siedzisko z klinem wykonane z PU | TAK |  |
|  | Cztery obrotowe koła 5” z hamulcami | TAK |  |
|  | Uchylne podnóżki | TAK |  |
|  | Pojemnik sanitarny | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka umożliwia najeżdżanie na sedes | TAK |  |
|  | Dane techniczne (+/-10%): Szerokość całkowita - 55 cm Szerokość wewnętrzna - 45 cm Głębokość całkowita - 86 cm Wysokość siedziska od podłoża - 49-56,5 cm Wysokość całkowita - 94-101,5 cm Wymiary siedziska - 44 x 43 cm Waga - 11,4 kg Maksymalne obciążenie - 150 kg Kolor ramy - biały | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Szafka ubraniowa - 20 szt. |  |  |  |
| XXV | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Szafka metalowa dwudrzwiowa do szatni pracowniczej z zamkiem cylindrycznym zamykanym w jednym punkcie | TAK |  |
|  | Wymiary 1800x600x500 mm (+/-10%) | TAK |  |
|  | Kolorystyka drzwi i korpusu szary jasny RAL 7035 | TAK |  |
|  | Wyposażenie: półka, drążek ubraniowy z dwoma haczykami na ubrania, lusterko, samoprzylepny szyldzik, dodatkowy haczyk ubraniowy na drzwiach, otwory wentylacyjne | TAK |  |
|  | Waga szafki do 40 kg | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Podest dla niepełnosprawnych - 26 szt. |  |  |  |
| XXVI | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Podest jednostopniowy | TAK |  |
|  | Stopnień pokryty materiałem wodoodpornym, o właściwościach antypoślizgowych | TAK |  |
|  | Gumowe nasadki na nóżkach chroniące podłoże oraz zabezpieczają przed przesuwaniem się schodka. | TAK |  |
|  | Wymiary: wysokość 230 mm, głębokość 280 mm, szerokość 400 mm (+/-10%) | TAK |  |
|  | Rama stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Stół do pionizacji - 1 szt. |  |  |  |
| XXVII | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Stół do pionizacji z elektryczną regulacją kąta nachylenia i wysokości | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości min. 50 - 90 cm za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
|  | Pionizacja od 0 do 90 stopni za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
|  | 3 pasy do stabilizacji pacjenta (klatka piersiowa, miednica/biodra i na kończyny dolne) | TAK |  |
|  | 4 skrętne kółka z hamulcem | TAK |  |
|  | Szerokość tapicerki 70 cm (+/-10%) | TAK |  |
|  | Szerokość konstrukcji 85 cm (+/-10%) | TAK |  |
|  | Długość 195 cm (+/-10%) | TAK |  |
|  | Jednolite leżysko z podestem | TAK |  |
|  | Stalowa podstawa malowana proszkowo | TAK |  |
|  | Obciążenie min. 250 kg | TAK, Podać |  |
|  | Waga towaru bez dodatków max. 90 kg | TAK, Podać |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |
| Starsystem - 2 szt. |  |  |  |
| XXVIII | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025r. | TAK, Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | W skład starsystemu wchodzą: - regulowana w nadgarstku i w łokciu podpórka pod rękę - regulowana podpórka pod przeciwległe lewe ramię mocowana do głównej regulowanej podpory ręki | TAK |  |
|  | Materiał wykonania z przeziernego włókna węglowego z częściami plastikowymi | TAK |  |
|  | Wymiary: 77,5 x 45 x 22,5 cm (+/-5%) | TAK |  |
|  | Waga 1 kg - stolik na narzędzia wraz z osłoną przed promieniowaniem ze zdejmowanym blatem na narzędzia zabiegowe | TAK |  |
|  | Materiał wykonania z kompozytu włókna węglowego z ołowiem, z częściami aluminiowymi | TAK |  |
|  | Redukcja promieniowania o 47 – 80% | TAK |  |
|  | Wymiary: 780-900 x 509 x 231 cm (+/-5%), waga max. 2,5 kg | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące (24, 36 lub 48 miesięcy) | TAK, Podać |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – GRANICZNYCH DLA ZADANIA NR 6

Nazwa oferenta

| Łóżka szpitalne – 25 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne |  | Odpowiedź oferowana / Opis |
| I |  | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL ............................................................................................................ |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji 2026 lub 2025, łóżka fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane | TAK, Podać |  |  |
|  |  | Typ | Podać |  |  |
|  |  | Producent | Podać |  |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | TAK |  |  |
|  |  | Konstrukcja łóżka oparta o system pantografowy (wyklucza się system kolumnowy) zapewniający stabilność łóża bez względu na rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. | TAK |  |  |
|  |  | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-10mm) z możliwością maksymalnego przedłużania leża do przynajmniej 300mm (w przypadku pacjentów wysokiego wzrostu) | Tak, podać Możliwość przedłużenia leża – 10 pkt brak możliwości przedłużenia leża – 0 Pkt |  |  |
|  |  | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach 990 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |  |
|  |  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową lub natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Wszystkie segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. Jedynym panelem stałym może być panel przezierny dla RTG | TAK |  |  |
|  |  | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 | TAK |  |  |
|  |  | Prześwit pod łóżkiem wynoszący powyżej 15cm | TAK |  |  |
|  |  | Bezpieczne obciążenie robocze 260 kg dla pozycji leża. Max. waga pacjenta min. 215 kg. Oba udźwigi potwierdzone na oryginalnej tabliczce znamionowej umieszczonej na każdym łóżku przez producenta | TAK |  |  |
|  |  | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne, panele bez ostrych zakończeń obłe, wykonane z lekkiego polipropylenu | TAK |  |  |
|  |  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta, dla bezpieczeństwa bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru przez użytkowania na etapie zamówienia pomiędzy dwoma rozwiązaniami: szczyt od strony głowy ruchomy poruszający się razem z leżem lub nieruchomy pozostający w najniższej pozycji podczas pionowego ruchu leża- wybór umożliwiający dostosowanie sprzętu do różnych warunków szpitalnych, konstrukcji paneli ściennych, świateł drzwi czy warunków podczas transportu na różnych oddziałach | TAK |  |  |
|  |  | Sterowanie elektryczne przy pomocy: - Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. - Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku - Pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segmentu pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości. | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 340 mm do 760mm (+/- 10 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” | TAK |  |  |
|  |  | Łóżko z blokadą maksymalnych wysokości osiąganych z poziomu panelu dla pacjenta- wysokość maksymalna leża ustawiana przez pacjenta max 49 cm (±1 cm)) Blokada zabezpieczająca pacjenta i zmniejszająca ryzyko ewentualnych upadków | Podać Posiada blokadę maksymalnych wysokości – 10 pkt Nie posiada blokady – 0 pkt |  |  |
|  |  | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65 +/- 2 | TAK |  |  |
|  |  | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG z uchwytem na kasetę. | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30 +/- 2 | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | TAK |  |  |
|  |  | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców (min. 12 cm) i nóg (min. 6 cm)- (+/-1cm) | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie synchronicznie wszystkimi segmentami przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej i na pilocie pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.12– sterowanie z panelu sterowniczym montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK |  |  |
|  |  | Elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |  |
|  |  | Elektryczna funkcja CPR oraz elektryczna funkcja naczyniowa (antyszokowa) oba oznaczone odrębnymi kolorami na panelach- głównym oraz bocznych (dla personelu na zewnętrznej części barierek). Obie funkcje omijają blokadę sterowania i są dostępne również przy wyłączonym panelu sterowania. | TAK |  |  |
|  |  | Elektryczna pozycja antyszokowa, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odrębnym kolorem i odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |  |
|  |  | Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badań- sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim dedykowanym piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK |  |  |
|  |  | Elektryczna dedykowana pozycja ułatwiająca wejście i zejście z łóżka pacjentowi, przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK |  |  |
|  |  | W pozycji do bezpiecznego wejścia i zejścia na/z łóżka (j.w.), wspomaganie pacjenta za pomocą wyprofilowanych barierek (poruszających się razem z segmentem pleców) z uchwytami służącymi pacjentowi do wsparcia podczas wstawania- na każdej z barierek przynajmniej 2 miejsca stabilnego uchwytu pozwalające na chwycenie jej obiema rękami na raz. | TAK |  |  |
|  |  | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew. i wew.) za pomocą sygnalizacji diodowej LED. | TAK |  |  |
|  |  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Manualna funkcja CPR w postaci dźwigni opisanej kolorem czerwonym zlokalizowana w centralnej części obu dłuższych boków leża z nieograniczonym dostępem w każdej pozycji łóżka i barierek. Dźwignia omijająca wszelkie blokady sterowania i jednym ruchem wypłaszczająca wszystkie segmenty leża jednocześnie. Funkcja musi być łatwo dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione). | TAK |  |  |
|  |  | Dźwignie CPR umożliwiające personelowi zatrzymanie opadającego segmentu pleców w dowolnym momencie w przypadku zwolnienia chwytu dźwigni, dające maksymalną kontrolę i bezpieczeństwo obsługi | TAK |  |  |
|  |  | W przypadku uruchomienia CPR manualnego (mechanicznego) zapewnione zdecydowane, ale płynne opadanie segmentu plecowego bez nagłego upadku całym ciężarem | TAK |  |  |
|  |  | Wskaźnik naładowania baterii (LED) widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. | TAK |  |  |
|  |  | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym o konstrukcji zabudowanej bez widocznej osi obrotu, z bieżnikiem obłym (zaokrąglonym) zmniejszającym powierzchnię styku z podłożem co znacznie zmniejsza opór podczas jazdy łóżkiem | TAK |  |  |
|  |  | Konstrukcja kół zmniejszająca ryzyko wnikania brudu i wkręcania się zanieczyszczeń do wewnątrz kół. | TAK |  |  |
|  |  | System sygnalizacji kolorystyczna diodą LED na zewnątrz obu barierek od strony głowy pacjenta informujące personel o statusie zaciągnięcia hamulców i przypominające personelowi o konieczności włączenia hamulca centralnego, co zabezpiecza przed pozostawieniem łózka w niebezpiecznej konfiguracji. | TAK |  |  |
|  |  | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe | TAK |  |  |
|  |  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy dostępne przy każdym z wszystkich 4 kół jezdnych z kolorystycznym oznaczeniem funkcji dźwigni (hamulec, jazda) | TAK |  |  |
|  |  | Dźwignie jazdy kierunkowej, hamulców i jazdy swobodnej ergonomiczne, wymagające zaangażowania niewielkiej siły ze strony personelu, o zwiększonej powierzchni- długość przynajmniej 24 cm i szerokość całkowita przynajmniej 7 cm umożliwiające ergonomiczną pracę i łatwy dostęp | TAK |  |  |
|  |  | Podwójne koła o średnicy min. 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka, przynajmniej jedno koło jezdne antystatyczne oznaczone dla identyfikacji odrębnym kolorem | TAK |  |  |
|  |  | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90 oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15 | TAK |  |  |
|  |  | Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca. | TAK |  |  |
|  |  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji. | TAK |  |  |
|  |  | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentem pleców– zabezpieczające pacjenta również w pozycji siedzącej, barierki w segmencie nożnym poruszające się wraz ze zmianą kąta nachylenia leża | TAK |  |  |
|  |  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość barierek od powierzchni leża nie mniejsza niż 43 cm, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta nawet przy użyciu grubych materacy przeciwodleżynowych | TAK |  |  |
|  |  | Listwy odbojowe w narożach i na całej szerokości szczytów łóżka chroniące przed uszkodzeniami | TAK |  |  |
|  |  | Uchwyty obejmujące materac, umieszczone z każdej z 4 stron łóżka, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża, min. 8 uchwytów. Uchwyty umieszczone i skonstruowane w sposób nie zakłócający siadania pacjenta na leżu. | TAK |  |  |
|  |  | Podświetlenie leża pozwalające na doświetlenie powierzchni pod i wokół nim zwiększając tym samym bezpieczeństwo pacjenta jak i personelu. | Podać podświetlenie leża – 10 pkt brak podświetlenia leża – 0 pkt |  |  |
|  |  | Uchwyty z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowione z obu stron leża, bezpieczne obciążenie robocze min. 2 kg każdy | TAK |  |  |
|  |  | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego), udźwig min 15 kg | Podać Łóżko posiada wysuwaną spod leża półkę – 10 pkt łóżko nie posiada wysuwaną spod leża półki – 0 pkt |  |  |
|  |  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka | TAK |  |  |
|  |  | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności | TAK |  |  |
|  |  | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX6 dla zwiększonej wytrzymałości na mycie | TAK |  |  |
|  |  | Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości min. 14 cm, bez lateksu. Pianka wiskoelastyczna o gęstości min. 50 kg/m3, redystrybuujący ciśnienie, przezierny dla promieni RTG. Materac min. dwuwarstwowy, z nacięciami spodnimi poprzecznymi zabezpieczające spodnią powierzchnię przed uszkodzeniem podczas wielokrotnych zmian pozycji i zagięć leża. Materac posiadający szwy zgrzewane (nie szyte) dające większą wodoodporność. Materac z możliwością inspekcji wnętrza- z zamkiem z okapnikiem, materac od tego samego producenta co łóżko (maksymalna kompatybilność). Materac o własnościach przeciwodleżynowych, wspomagający zapobieganie i leczenie odleżyn we wszystkich stadiach- potwierdzone w materiałach producenta . Długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka, materac od tego samego producenta co łóżko, dedykowany do oferowanego modelu. Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2. | TAK |  |  |
|  |  | 2- częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. Każdy haczyk - udźwig do 2 kg. - do każdego łóżka | TAK |  |  |
|  |  | Wysięgnik z trójkątem ułatwiający podnoszenie się pacjenta , udźwig min. 75 kg - do każdego łózka | TAK |  |  |
|  |  | Pionowy uchwyt na butlę z tlenem montowany bez użycia narzędzi w tulejach naroży udźwig min 7,0 kg- do każdego łózka | TAK |  |  |
|  |  | Kosz na worki urologiczne udźwig minimum 4 kg | TAK |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
|  |  | Zamawiający wymaga dostarczenia modelu produktu istniejącego na rynku i w oficjalnym obrocie. Wyklucza się oferowania produktu modyfikowanego na potrzeby zamówienia. | TAK |  |  |
|  |  | Certyfikat CE / Deklaracja zgodności | TAK |  |  |
|  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
|  |  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |  |
|  |  | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji – min. 1 raz do roku | TAK, podać |  |  |
|  |  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |  |
|  |  | Gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  |  |
|  |  | Materiały informacyjne na temat oferowanego łóżka | TAK, załączyć |  |  |
|  |  | Bezpłatne uruchomienie, szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi jak również w zakresie efektywności energetycznej oferowanego łóżka | TAK |  |  |
|  |  | Instrukcja w formie elektronicznej w języku polskim (wraz z dostawą łóżek) | TAK |  |  |

* - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 10 do SWZ

*należy złożyć na każde oferowane zadanie oddzielnie

Nazwa oferenta

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY DLA ZADANIA NR …..

| Lp. | Elementy urządzenia (NAZWA) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wart. netto | VAT % | Wart. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……………………………………….. | szt. |  |  |  |  |  |
|  | ……………………………………….. | szt. |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………... | szt. |  |  |  |  |  |
|  | ……………………………………….. | szt. |  |  |  |  |  |
|  | ………………………………………. | szt. |  |  |  |  |  |
| … | ………………………………………. | szt. |  |  |  |  |  |
| … | ……………………………………….. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | R A Z E M |  |  |  |  |  |

Razem słownie: .................................................................................................................. złotych brutto

Nazwa handlowa oferowanego urządzenia/urządzeń wymienionego w formularzu asortymentowo -  cenowym:

...................................................................................................

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 11 do SWZ

Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH*”

Dla Zadania nr ….

| Lp. | Opis kryterium częściowego | Podać/wpisać A lub B lub C ** | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Recykling sprzętu: - oferowany sprzęt nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt - oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 79% – 2 pkt - oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% – 5 pkt |  | 0 – 5 |
| 2. | Recykling opakowania: - opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt - opakowanie nadaje się do recyklingu częściowo, tj. od 1% do 79% – 2 pkt - opakowanie nadaje się do recyklingu w co najmniej 80% – 5 pkt |  | 0 - 5 |
| 3. | Sprzęt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: - Tak – 0 pkt - Nie – 2 pkt |  | 0 - 2 |

Uwaga: Zamawiający wymaga osobnego wypełnienia powyższego Arkusza parametrów ocenianych na podstawie kryterium „zielone zamówienia i DNSH*”   dla każdego Zadania, na które Wykonawca składa Ofertę. Ilość uzyskanych punktów zostanie zbiorczo zsumowana dla całego Zadania.

*Uwaga: Są to parametry podlegające ocenie. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni któregokolwiek z punktów Zamawiający przyjmie, że każdorazowo został zaoferowany parametr minimalny, tzn. taki za który Zamawiający przyznaje zero punktów.

Dot. poz. 1 - Jeżeli nie cały sprzęt będzie podlegał w takim samym procencie recyklingowi, to do punktacji przyjęty będzie sprzęt z najniższym wskaźnikiem (tj. jeśli w danej ofercie część sprzętu podlega recyklingowi np. w 10 %, inny np. w 90 %, to do punktacji przyjęty będzie wskaźnik 10% i Wykonawca otrzyma 2 punkty).

Dot. poz. 2 - Jeżeli nie wszystkie opakowania będą podlegały w takim samym procencie recyklingowi, to do punktacji przyjęte będzie opakowania z najniższym wskaźnikiem (tj. jeśli w danej ofercie część opakowań podlega recyklingowi np. w 10 %, inny np. w 90 %, to do punktacji przyjęty będzie wskaźnik 10% i Wykonawca otrzyma 2 punkty).

*Zasada DNSH (ang. Do No Significant Harm), czyli „nie czyń poważnych szkód”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. Taksonomia.

** Należy wpisać odpowiednią literę podaną w kolumnie „opis kryterium częściowego” i przyporządkowanym wierszu

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Arkusz należy załączyć do oferty.

……………………………………					…………..................................................................

Miejscowość, data							(Podpisy osób uprawnionych do  
								składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 12 do SWZ

Klauzula obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Koordynującą

w ramach Umowy

- Administrator danych

Administratorem danych jest Instytucja Koordynująca, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.  Z Administratorem można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

  - Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji Koordynującej, oraz na adres skrzynki elektronicznej iod@mfipr.gov.pl.

  - Cel przetwarzania danych

Instytucja Koordynująca, przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji inwestycji w ramach planu rozwojowego będącej przedmiotem niniejszej Umowy.  Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  - Podstawa prawna przetwarzania

Instytucja Koordynująca przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lzj w związku z art. 14lzm ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja Koordynująca przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 z późn, zm.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) w związku z 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

  - Okres przechowywania danych

Instytucja Koordynująca będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Umowy oraz 3 lub 5 lat po realizacji Umowy zgodnie z art. 133 rozporządzenia 2024/25091, przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  - Rodzaje przetwarzanych danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

    - nazwa ostatecznego odbiorcy środków finansowych;

    - nazwa wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli końcowy odbiorca środków finansowych jest instytucją zamawiającą zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych;

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509  z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 2509) („rozporządzenie 2024/2509”).

    - imiona, nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego odbiorcą środków finansowych lub wykonawcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 73, z późn. zm.) („dyrektywa 2015/849”);

- Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

  - Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni/,

  - Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),

  - Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),

  - Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

- Prawa osób, których dane dotyczą

  - prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;

  - prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;

  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;

  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;

  - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

- Źródło pochodzenia danych osobowych

Instytucja Koordynująca otrzymała dane osobowe Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji, tj. od Ministra Zdrowia.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

przez Instytucję Odpowiedzialną za realizację Inwestycji w ramach Umowy

- Administrator danych

Administratorem danych jest Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji, tj. Minister Zdrowia. Z Administratorem można kontaktować się listownie lub elektronicznie za pomocą: e-mail (kancelaria@mz.gov.pl), e-Doręczeń (AE:PL-11185-96749-VHSCS-20) lub ePUAP

(/8tk37sxx6h/SkrytkaESP).

- Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem siedziby Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję, oraz na adres skrzynki elektronicznej iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem e-Doręczeń, platformy ePUAP lub listownie na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Cel przetwarzania danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji, przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji inwestycji w ramach planu rozwojowego będącej przedmiotem niniejszej Umowy. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- Podstawa prawna przetwarzania

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza dane osobowe na podstawie art. 14lzj w związku z art. 14lzm ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z 6 ust. 1 lit. e RODO (ze względu na niezbędność przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

- Okres przechowywania danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji będzie przetwarzała dane osobowe przez okres realizacji Umowy oraz 3 lub 5 lat po realizacji Umowy zgodnie z art. 133 rozporządzenia 2024/2509, przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Rodzaje przetwarzanych danych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

  - nazwa ostatecznego odbiorcy środków finansowych;

  - nazwa wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli końcowy odbiorca środków finansowych jest instytucją zamawiającą zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych;

  - imiona, nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego odbiorcą środków finansowych lub wykonawcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 dyrektywy 2015/849;

- Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:

  - Podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Koordynującej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni/,

  - Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),

  - Organom Unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),

  - Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonywanie zadań w ramach planu rozwojowego.

- Prawa osób, których dane dotyczą

  - prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO;

  - prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;

  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO;

  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;

  - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO.

- Źródło pochodzenia danych osobowych

Instytucja Odpowiedzialna za realizację Inwestycji otrzymała dane osobowe Ostatecznego odbiorcy wsparcia za pomocą systemu teleinformatycznego CST 2021 a także dokumentów dostarczonych przez Wnioskodawców.

- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia Europejska.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.