Załącznik nr D do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Aparat do terapii wysokoprzepływowej

Rok produkcji  (co najmniej 2025) ……………

Model / Typ……….

Ilość – 2 szt

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany-podać |
| --- | --- | --- |
| I | APARAT DO TERAPII WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ OPTIFLOW |  |
| 1. | Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza pacjenta |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …….. |  |
| 3. | Cyfrowy, dotykowy, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania co najmniej 5 parametrów jednocześnie: temperatura, prędkość przepływu, stężenie tlenu, natlenowanie krwi obwodowej, tętno. Podać |  |
| 4. | Wyświetlane informacje w języku polskim |  |
| 5. | Min zakres ustawienia temperatury: 31 - 37 stopni C, regulacja co 1 stopień C Podać |  |
| 6. | Min zakres prędkości przepływu: 2-80L/min, możliwość prowadzenia terapii u noworodków |  |
| 7. | Możliwość uzyskania stężenia tlenu FiO2 zakresie od 21 % do 100 %. |  |
| 8. | Urządzenie z wbudowanym reduktorem tlenowym |  |
| 9. | Zintegrowane mieszanie tlenu |  |
| 10. | Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy |  |
| 11. | Wbudowany w urządzenie port tlenu pod wysokim ciśnieniem (HPO) oraz pod niskim ciśnieniem (LPO) |  |
| 12. | Urządzenie wyposażone w akumulator litowo-jonowy, czas ładowania akumulatora od 0 do 100%: mniej niż 7 godzin |  |
| 13. | Urządzenie wyposażone w co najmniej 2 gniazda USB |  |
| 14. | Alarmy dotyczące min.: terapii, zasilania, tlenu, pulsoksymetrii ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim. |  |
| 15. | Alarmy pogrupowane według pilności i stopnia ważności w ramach trzech poziomów priorytetu: niski, średni, wysoki. Gdy aktywnych jest kilka alarmów, alert dźwiękowy, kontrolka i kolor tła paska komunikatów sygnalizują, że aktywny jest alarm o najwyższym priorytecie. |  |
| 16. | Możliwość ustawienia limitów alarmów |  |
| 17. | Urządzenie rejestruje do 24 godzin danych terapii, które można przeglądać na ekranie w formie danych i wykresów. |  |
| 18. | Przycisk wyciszania alarmu |  |
| 19. | Masa aparatu max 5 kg (masa aparatu łącznie z akumulatorem) |  |
| 20. | Wymiary urządzenia max: 30,0 cm x 21 cm x 20 cm |  |
| 21. | Urządzenie z akcesoriami: dodatkowe 1 filtr powietrza, wąż tlenowy O2-AGA, rura do dezynfekcji termicznej, dodatkowe kolanko do dezynfekcji. |  |
| II. | Dezynfekcja |  |
| 22 | Bieżące monitorowanie dezynfekcji na wyświetlaczu urządzenie po każdorazowym uruchomieniu |  |
| 23. | Czas dezynfekcji max 55 min w tym przynajmniej 30 min w temperaturze 87 st.C. Temperatura przy użyciu termicznej wielorazowej rury do dezynfekcji |  |
| 24. | Możliwość niezależnej wymiany kolanka wylotowego pomiędzy pacjentami – brak konieczności dezynfekcji urządzenia, same kolanko wylotowe może być dezynfekowane oddzielnie. |  |
| II | Mobilny stojak medyczny |  |
| 1. | 1 uchwyt mocujący min. < 40 kg, Podać |  |
| 2. | Statyw zakończony uchwytem o nośności < 5 kg posiadającym 2 wieszaki na kroplówki i mocowanie układu oddechowego. |  |
| 3. | Uchwyt na butle z tlenem 10l |  |
| 4. | Koszyk |  |
| 5. | Uchwyt mobilnego stojaka |  |
| III | Inne |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 2. | Broszura z listą parametrów technicznych producenta potwierdzający wszystkie wymagane parametry, opisane przez Zamawiającego |  |
| IV | Serwis |  |
| 1. | Bezpłatne przeglądy serwisowe, zgodne z instrukcją techniczną producenta |  |
| 2. | Gwarancja ( minimum 24 miesiące) |  |

Uwaga: Jeżeli parametr oferowany będzie odbiegał od parametru wymaganego oferta podlega odrzuceniu.