Załącznik  nr A do SWZ

Parametry techniczne  wymagane

Defibrylator – 2 szt., rok produkcji  2025 i nowszy …………….

Model/Typ ……………………………………..

- Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań – Tak , Nie

- Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci – TAK,  Nie

- Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC- Tak, Nie

- Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze –  360 minut monitorowania lub  min 300 defibrylacji x 360J– Tak , Nie

- Ciężar defibrylatora do 9,1 kg– Tak , Nie

- Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala lub koordynatora medycznego pogotowia– Tak , Nie

- Norma IP 43– Tak , Nie

- Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna– Tak , Nie

- Defibrylacja w trybie ręcznym i AED– Tak , Nie

- Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. – Tak , Nie

- Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii  od 2 do 360 J– Tak , Nie

- Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25– Tak , Nie

- Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta

- Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki  dziecięce/neonatologiczne– Tak , Nie

- Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. – Tak , Nie

- Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych– Tak , Nie

- Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie– Tak , Nie

- Częstość stymulacji  40-170 impulsów/minutę– Tak , Nie

- Regulacja prądu stymulacji  0-200 mA– Tak , Nie

- Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG– Tak , Nie

- Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta– Tak , Nie

- Alarmy częstości akcji serca– Tak , Nie

- Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min– Tak , Nie

- Zakres wzmocnienia sygnału EKG  od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. – Tak , Nie

- Prezentacja zapisu EKG –  3 kanały na ekranie– Tak , Nie

- Ekran kolorowy o przekątnej  nie mniejszej niż 8,4’’. – Tak , Nie

- Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. – Tak , Nie

- Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG– Tak , Nie

- Moduł pomiaru SpO2  w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips na palec. – Tak , Nie

- Moduł do pomiaru NiBP z mankietem dla dorosłych. – Tak , Nie

- Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika. – Tak , Nie

- Możliwość rozbudowy o modem do transmisji danych do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej. – Tak , Nie

- Okres gwarancji (minimum 24 m-ce)  - podać …….. miesięcy

- W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne  Tak, Nie

Nie spełnienie chociażby  jednego  punktu w wymagań, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

………………………………………………………

/podpis wykonawcy/