| Załącznik nr B do SWZ KARDIOMONITORY Parametry techniczne Model/ Typ ……… Rok produkcji …….. ( minimum 2025 rok) Ilość – 6 szt |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor pacjenta, wymagania ogólne |  |
| 2 | Monitor pacjenta przeznaczony do monitorowania, wyświetlania, przeglądania, przechowywania, alarmowania i przesyłania parametrów fizjologicznych. Przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych wraz z wózkiem | TAK |
| 3 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem TFT o przekątnej większej niż 15 cali z rozdzielczością co najmniej 1920 x 1080 pikseli | TAK, PODAĆ |
| 4 | Budowa monitora zapewnia widoczność paska alarmowego na całej długości urządzenia. Przynajmniej trzy różne kolory alarmu z możliwością rozróżnienia priorytetu zdarzenia | TAK |
| 5 | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą menu w języku polskim. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz za pomocą pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. Stałe, fizyczne przyciski na obudowie co najmniej do uruchomienia i wyłączenia monitora, uruchomienia pomiaru cieśnienia oraz wyciszenia alarmów | TAK, PODAĆ |
| 6 | Możliwość wykorzystania monitora do archiwizacji danych i przeglądania danych wypisanych pacjentów, w tym min. trendów i zdarzeń alarmowych | TAK, PODAĆ |
| 7 | Skróty ekranowe do najczęściej używanych funkcji z możliwością ich modyfikacji | TAK |
| 8 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - system mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi - nie cięższy niż 6 kg - wyposażony w wygodny, składany uchwyt do przenoszenia - stopień ochrony min. IP22 | TAK, PODAĆ |
| 9 | Kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi, wystarczający przynajmniej na 6 godzin pracy. Akumulator z możliwością natychmiastowej wymiany z innym kardiomonitorem, bez oczekiwania na ostygnięcie, typu "hot-swap". Możliwość rozbudowy o dodatkowy, drugi akumulator pozwalający na całkowitą pracę urządzenia przynajmniej do 12 godzin | TAK, PODAĆ |
| 10 | Monitor wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed odłączeniem przewodu zasilającego | TAK |
| 11 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania: - Kolor i położenie krzywych dynamicznych oraz parametrów liczbowych - grubości linii kształtu krzywej - ilość różnych przebiegów dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 10 | TAK, PODAĆ |
| 12 | Możliwość szybkiego przyjmowania lub wypisywania pacjenta za pomocą skrótu klawiszowego | TAK |
| 13 | Monitor posiada min. 3 fabrycznie skonfigurowane profile pracy. Możliwość dodatkowego skonfigurowania, zapamiętania i późniejszego przywołania przynajmniej 20 własnych profili. Możliwość przesyłania profili z monitora na inny monitor za pomocą USB | TAK, PODAĆ |
| 14 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z ostatnich 4 dni. Możliwość przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | TAK, PODAĆ |
| 15 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 48 godzin | TAK, PODAĆ |
| 16 | Możliwość ustawienia czasu wstrzymania alarmu dźwiękowego na co najmniej 60 sekund, 120 sekund, 180 sekund lub na stałe. Możliwość ustawienia efektu wizualnego alarmu na miganie tekstu lub miganie tła | TAK, PODAĆ |
| 17 | Monitor wyposażony w różne widoki ekranów, przynajmniej: - widok standardowy wyświetlający zarówno krzywe jak i wartości liczbowe - widok z krótkimi trendami - widok OxyCRG - widok z wartościami liczbowymi wyświetlanymi dużą czcionką. Możliwość wyświetlenia od jednego do co najmniej 6 parametrów | TAK, PODAĆ |
| 18 | Dane importowane z respiratora, w tym: przebiegi, dane liczbowe pomiarów, ustawienia i alarmy, mogą być wyświetlane na monitorze oraz poddawane dalszej analizie w oknie trendów. Możliwość wysyłania danych z urządzeń do opcjonalnej centrali monitorującej | TAK |
| 19 | Wskaźnik ciągłego monitorowania stanu natlenienia (OSI) | TAK |
| 20 | Możliwość obsługi min. 4 liczników czasu typu timer jednocześnie. Możliwość wyboru funkcji odliczania lub naliczania. Możliwość zdefiniowania timera jako cykliczny - po osiągnięciu ustawionego czasu licznik czasu automatycznie uruchamia się ponownie, wyświetlając przy tym liczbę cykli | TAK, PODAĆ |
| 21 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | TAK, PODAĆ |
| 22 | Wbudowany rejestrator taśmowy z możliwością uruchomienia wydruku manualnie na żądanie, w przypadku alarmu czy po stałym interwale czasowym | TAK |
| 23 | Rejestrator termiczny z możliwością wydruku wykresów i tabel trendów, przeglądu NIBP, przeglądu arytmii, przeglądu alarmów, zamrożonych krzywych parametrów, wyników pomiarów leków, hemodynamiki, natlenienia, funkcji nerek i rzutu serca | TAK, PODAĆ |
| 24 | Funkcja trybu czuwania (Standby), w którym monitor przestaje monitorować i zapisywać dane pacjenta. Podczas tego trybu monitor nie reaguje na alarmy czy powiadomienia | TAK |
| 25 | Funkcja trybu nocnego, w którym dźwięki naciśnięcia przycisków, sygnału QRS, wysokości tonu oraz sygnału końca pomiaru NIBP są wyciszone, a dla głośności alarmu i jasności ekranu ustawione są minimalne wartości | TAK |
| 26 | Pomiar EKG |  |
| 27 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3, 5 oraz 10 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |
| 28 | Funkcja analizy 12-odprowadzeniowego EKG. Funkcja możliwa po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |
| 29 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | TAK, PODAĆ |
| 30 | Pomiar odchylenia ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach z wyświetlaniem wartości pomiaru ST na ekranie wraz z przebiegami EKG w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK, PODAĆ |
| 31 | Analiza QT z ustawianiem zakresów i alarmów | TAK |
| 32 | Możliwość jednoczesnego wykonania analizy QTc, QT i ΔQTc na wszystkich monitorowanych odprowadzeniach. Możliwość wyboru obliczania QTc pomiędzy wzorami co najmniej: Bazetta, Fridericia, Framinghama i Hodgesa | TAK, PODAĆ |
| 33 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 30 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK, PODAĆ |
| 34 | Możliwość włączenia i wyłączenia określonych filtrów EKG, min. 4 różne filtry. Należy wymienić i podać szerokości pasm filtrów | TAK, PODAĆ |
| 35 | Monitor pacjenta obsługuje 24-godzinne podsumowanie EKG w celu zapewnienia statystyk HR, statystyk pomiaru QT/QTc, maksymalnego i minimalnego ST odpowiadającego każdemu odprowadzeniu oraz statystyk zdarzeń arytmii w ciągu ostatnich 24 godzin | TAK |
| 36 | Pomiar oddechu |  |
| 37 | Impedancyjne monitorowanie oddechu u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |
| 38 | Pomiar realizowany za pomocą modułu CO2 lub na podstawie impedancji klatki piersiowej między dwiema elektrodami EKG | TAK |
| 39 | Tryb obliczania oddechu z możliwością ustawienia na ręczny lub automatyczny | TAK |
| 40 | Alarm bezdechu z możliwością ustawienia czasu co najmniej od 10 do 40 sekund | TAK, PODAĆ |
| 41 | Zakres pomiaru oddechu przynajmniej od 5 do 200 oddechów na minutę | TAK, PODAĆ |
| 42 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |
| 43 | Możliwość pomiaru SpO2 algorytmem Masimo, Nellcor lub producenta (równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru) | TAK |
| 44 | Możliwość zmiany technologii SpO2 w dowolnym momencie, pomiędzy algorytmem Nellcor, Masimo czy producenta, bez konieczności wzywania serwisu czy modyfikowania monitora. Wymiana następuje na zasadzie "plug and play" i zależy wyłącznie od użytego akcesorium | TAK |
| 45 | Prezentacja wartości saturacji, częstości tętna, przebiegu pletyzmogramu oraz „wskaźnika perfuzji” lub „siły sygnału” w zależności od użytej technologii SpO2 | TAK, PODAĆ |
| 46 | Monitor pacjenta zapewnia algorytm „SatSeconds” do zarządzania alarmami w przypadku algorytmu Nellcor SpO2 oraz "FastSat" w przypadku algorytmu Masimo SpO2 | TAK |
| 47 | Możliwość ustawienia dźwięku o zmiennej wysokości, gdy zmienia się wartość SpO2 | TAK |
| 48 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |
| 49 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny metodą oscylometryczną z ustawianym czasem powtarzania do przynajmniej 8 godzin | TAK, PODAĆ |
| 50 | Zakres pomiaru co najmniej od 10 do 290 mmHg | TAK, PODAĆ |
| 51 | Możliwość uruchomienia pomiaru sekwencyjnego NIBP składającego się min. z 5 faz | TAK, PODAĆ |
| 52 | Przechowywanie w pamięci przynamniej 1200 ostatnich wyników pomiarów NIBP | TAK, PODAĆ |
| 53 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas równoczesnego pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie. Możliwością włączenia i wyłączenia funkcji | TAK |
| 54 | Funkcja wspomagania nakłucia żyły | TAK |
| 55 | Wężyk NIBP kompatybilny zarówno z mankietami wielokrotnego użytku jak i mankietami dla użytku przez jednego pacjenta | TAK |
| 56 | Funkcja 24-godzinnego podsumowania NIBP przedstawiająca wyniki i stan pacjenta w ciągu ostatniej doby | TAK |
| 57 | Pomiar temperatury |  |
| 58 | Możliwość odczytu temperatury w zakresie przynajmniej od 0 do 50 stopni Celsjusza | TAK, PODAĆ |
| 59 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników | TAK |
| 60 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech ciśnień | TAK, PODAĆ |
| 61 | Automatyczne dopasowanie koloru, alarmów i skali w zależności od wybranej etykiety | TAK |
| 62 | Zerowanie ciśnienia możliwe za pomocą jednego przycisku wyciągniętego na główny ekran, np. jako przycisk skrótu | TAK |
| 63 | Możliwość wyboru filtra IBP: 12,5 Hz lub 40 Hz | TAK, PODAĆ |
| 64 | Możliwość obliczania ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) | TAK |
| 65 | Możliwość wykonania procedury pomiaru ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PAWP) | TAK |
| 66 | Automatyczne obliczanie zmienności ciśnienia tętna (PPV) | TAK |
| 67 | Pomiar CO2 |  |
| 68 | Dostępny pomiar CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych i w strumieniu bocznym, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych po podłączeniu odpowiedniego modułu | TAK |
| 69 | Możliwość zastosowania modułu do pomiaru CO2 metodą małych przepływów, 50ml +/-10 ml/minutę | TAK |
| 70 | Wyświetlanie na ekranie wartości etCO2, FiCO2 oraz częstości oddechów (AWRR) | TAK |
| 71 | Wartość etCO2 wyświetlana na monitorze może pochodzić bezpośrednio od podłączonego modułu, analizatora gazów lub podłączonego urządzenia terapeutycznego | TAK |
| 72 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji | TAK |
| 73 | W przypadku rozbudowy, możliwość podglądu co najmniej 6 pomiarów rzutu serca oraz średniej wartości C.O. spośród nich | TAK, PODAĆ |
| 74 | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |
| 75 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK |
| 76 | Przewód EKG do podłączenia 5 elektrod | TAK |
| 77 | Przewód lub przewody EKG do podłączenia 10 elektrod | TAK |
| 78 | Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec i przewód przedłużający | TAK |
| 79 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i wielorazowy mankiet pomiarowy dla dorosłych | TAK |
| 80 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i wielorazowy mankiet pomiarowy dla dzieci | TAK |
| 81 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i jednorazowe mankiety pomiarowe dla noworodków | TAK |
| 82 | Czujnik temperatury skóry | TAK |
| 83 | Okres gwarancji ( minimum 24 m-ce) | ………. wpisać |
| 84 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne | TAk |

Uwaga: Jeżeli parametr oferowany będzie odbiegał od parametru wymaganego oferta podlega odrzuceniu.

……………………………..

/podpis Wykonawcy/